## DM VTTH (GOC) (hidden)
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
Nhóm vật tư y tế tiêu hao
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2024
182680
STT | Mã phần/lô | DANH MỤC VẬT TƯ |  |  | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  | QUY CÁCH/ĐVT |  |  |  | TÌNH HÌNH SỬ DỤNG |  | TỒN KHO |  |  | Số lượng dự trù năm 2023 (Tham khảo) | TH SỐ LƯỢNG ĐX 2025 | CHI TIẾT ĐỀ XUẤT THEO KHOA/ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN | [37 empty] | Giải trình số ĐX/SD | Lý do rớt thầu | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH | GHI CHÚ | P. LOẠI
|  | Tên vật tư hàng hóa (Tham khảo) | Tên vật tư (Điều chỉnh | Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật (Tham khảo) | Tính năng kỹ thuật (Nếu có) | Quy cách | Đvt | Quy cách (ĐC nếu có | Đvt (ĐC nếu có) | 2023 | 2024 (Tháng 06.2024) | Cơ số tại khoa T6/2024 | Kho vật tư T6.2024 | Tổng tồn |  |  | VI SINH | HÓA SINH | HUYẾT HỌC | CĐHA | TDCN | GPB | KB2 | KB3 | BÌNH CHIỂU | NGOẠI TK | NGOẠI TQ | NGOẠI UB | NGOẠI NIỆU | CTCH | LNMM | SẢN | GMHS | PM DSA | TMH | RHM | MẮT | NỘI TQ | NỘI TM | NỘI THẬN | NỘI THẦN KINH | NỘI TIẾT | HS TM | HS CC | HSTC | HS NHI | PHCN | ĐÔNG Y | KHOA NHI | DINH DƯỠNG | PTTHTM | DA LIEU | KSNK | ĐVCSTN | [5 empty] | DM
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | -58 | -60 | -60 | -61 | 62
1 | PP2300448066 | Áo phẫu thuật các cỡ |  | Áo choàng phẫu thuật | - Vải không dệt SMMMS 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Cái/ Bộ |  |  | 5405 | 1380 |  | 170 | 170 | 14100 | 19620 | [14 empty] | 1500 |  | 12000 | 3600 |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2000 | 500 | [8 empty] | Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 mua ngoài thầu nên ko sử dụng được nhiều | 0 | 23000 | 451260000 |  | NGOAI
2 | PP2300448067 | Áo phẫu thuật cao cấp các cỡ |  | Áo phẫu thuật | - Vải không dệt cao cấp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Áo choàng cao cấp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Chất liệu: Vải không dệt sunplace - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo choàng gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Cái/ Bộ |  |  | 416 | 384 |  | 70 | 70 | 830 | 500 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81900 | 40950000 |  | NGOAI
3 | PP2300448068 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật |  | Bàn chải phẫu thuật, hấp tiệt trùng 130 độ, dùng nhiều lần | - Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. - Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các kẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẩu thuật. - Kích thước: 10cm x 4cm |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 240 | [16 empty] | 200 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 2024 ko trúng thầu | 0 | 37800 | 9072000 |  | NGOAI
4 | PP2300448069 | Băng bó bột 10cm x 2.7m |  | Băng bó bột 10cm x 2.7m | Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 10cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cuộn |  |  | 1712 | 0 |  | 68 | 0 | 2000 | 2000 | [13 empty] | 2000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7200 | 14400000 |  | CK
5 | PP2300448070 | Băng bó bột 15cm x 2.7m |  | Băng bó bột 15cm x 2.7m | Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 15cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cuộn |  |  | 860 | 500 |  | 428 | 428 | 2600 | 1500 | [13 empty] | 1500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800 | 14700000 |  | CK
6 | PP2300448071 | Băng cá nhân |  | Urgo Duradle 2cmx6cm | Kích thước: 2cm x 6cm |  |  | Miếng/ Cái |  |  | 118320 | 20812 | 0 | 200 | 200 | 248200 | 273700 | 600 |  | 1200 | 5200 | 300 |  | 500 | 1000 |  | 1000 | 36000 | 3600 | 15000 | 13000 | 5000 | 12000 | 36000 |  | 3650 | 450 | 500 | 40000 | 5000 |  | 4000 | 1000 | 1300 | 22000 | 3000 | 10000 |  |  | 50000 | 600 | 300 |  |  | 1500 | Truyền dịch, lấy máu | 0 | 142 | 38865400 |  | DC
7 | PP2300448072 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm |  | Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v ( Băng dán cố định tĩnh mạch trung tâm trong suốt Curafix i.v 9x11 cm) | - Độ kết dính cao - Cửa sổ quan sát trong suốt - Đầu ra cố định hình chữ V để cố định một ống thông hoặc nhiều ống, - Miếng cố định rời với vết cắt hình chữ V cho phép cố định chắc chắn hơn. - Đệm vô trùng bổ sung - Kích thước : 9 x 11cm - Vô trùng |  |  | Miếng/ Cái |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 870 | [11 empty] | 250 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 420 | 30 | 50 | [9 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 23000 | 20010000 |  | DC
8 | PP2300448073 | Băng cuộn vải |  | Băng cuộn 9cm x 2.5m | - Chất liệu sợi 100% Cotton - Hút nước - Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Kích thước : 0,09 x 2,5m |  |  | Cuộn |  |  | 10000 | 7685 | 0 | 3660 | 3660 | 15850 | 17867 | 7 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 3000 | 300 |  |  |  | 100 | 20 |  | 300 | 30 |  |  | 10 |  | 3000 | 1000 | 50 |  |  | 10000 | [6 empty] | 0 | 893 | 15955231 |  | DC
9 | PP2300448074 | Băng dán bảo vệ da trong suốt 10cm x 10m |  | Băng bảo vệ trong suốt Suprasorb F, 10cm x 10m | - Băng bảo vệ với lớp màng film polyurethane trong suốt tự dính - Mặt ngoài chống thấm nước, chống vi trùng xâm nhập - Khả năng thoát hơi nước - Chât kết dinh: keo polyacrylate ít gây dị ứng, không có latex - Kích thước: 10cm x 10m |  |  | Cuộn |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 134 | [9 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 80 | [10 empty] | 0 | 900000 | 120600000 |  | HS
10 | PP2300448075 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm màu đồng |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0 mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu đồng. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 53 | 12 |  | 0 | 0 | 300 | 400 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI
11 | PP2300448076 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm, màu tím |  | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm,chiều dài băng ghim 45mm. | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5470000 | 1094000000 |  | NGOAI
12 | PP2300448077 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 60mm, màu tím |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 60mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 154 | 7 |  | 0 | 0 | 400 | 510 | [10 empty] | 400 | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5470000 | 2789700000 |  | NGOAI
13 | PP2300448078 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 45mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm- 2.3 mm, ghim bằng titanium |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 220 | [10 empty] | 210 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 622275500 |  | NGOAI
14 | PP2300448079 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 60mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm; - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm - 2.3mm, ghim bằng titanium |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 210 | [10 empty] | 210 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 593990250 |  | NGOAI
15 | PP2300448080 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin; - Công nghệ giữ mô bê mặt; - Chiều dài 45 mm - 60 mm, kim đóng từ 1.0 mm - 2.0 mm, 6 hàng kim. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 565705000 |  | CK
16 | PP2300448081 | Băng đạn đầu móc dùng trong cắt nối nội soi |  | Băng đạn đầu móc khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với 3 chiều cao ghim khác nhau trong cùng mỗi mã băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Chiều dài băng đạn 30/45 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 43 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 130 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7649000 | 994370000 |  | NGOAI
17 | PP2300448082 | Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt 16cm x 20cm |  | Băng vết thương ( băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt) Mepilex Border Sacrum 16x20cm 282050, mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx Molnlycke Healh Care AB, Phần Lan. | - Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè, - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bọt Polyurethane, Silicon. |  |  | Cái/ Chiếc/ Miếng |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 |  | 500 | [9 empty] | trúng thầu 100 cái, 1 tháng hết SL thầu, phải mua ngoài nên số lượng sử dụng ko đc nhiều | 0 | 495000 | 445500000 |  | DC
18 | PP2300448083 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm |  | Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | - Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 110 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1900000 | 209000000 |  | NGOAI
19 | PP2300448084 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 30/45 mm |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 30/45 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 400 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI
20 | PP2300448085 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 60 mm |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho nhu mô, mô trung bình đến mô dày. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.50-1.75 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 200 | 400 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI
21 | PP2300448086 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 60mm, chiều cao ghim 3.8mm |  | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở có chiều dài 60mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1150000 | 345000000 |  | CK
22 | PP2300448087 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm |  | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở có chiều dài 80mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  |  | Cái |  |  | 47 | 52 |  | 0 | 0 | 120 | 130 | [10 empty] | 120 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1150000 | 149500000 |  | NGOAI
-1: 23; -2: PP2300448088; -3: Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu nối thẳng mổ hở các cỡ dài 30mm; -5: Băng ghim khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở TA Auto Suture Loading Unit công nghệ DST các cỡ; -6: - Băng đạn khâu nối tự động dùng cho phẫu thuật mổ mở - 2 hàng ghim so le, chiều cao băng ghim khi mở là 2.5mm - 3.5mm. - Chiều dài băng ghim 30mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA; -9: Cái; -12: 0; -13: 0; -15: 0; -16: 0; -17: 120; -18: 120; -29: 120; -40: 0; -44: 0; -58: 0; -60: 1270000; -60: 152400000; 62: CK | 2 hàng ghim so le, chiều cao băng ghim khi mở là 2.5mm - 3.5mm. - CK
24 | PP2300448089 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi dùng cho mô dày trung bình, màu xanh dương |  | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.5mm và sau khi đóng 1.5mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2979000 | 297900000 |  | CK
25 | PP2300448090 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 55mm mổ mở, ghim bằng titanium |  |  | Cái |  |  | 52 | 24 |  | 0 | 0 | 310 | 320 | [10 empty] | 310 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1138113 | 364196160 |  | NGOAI
26 | PP2300448091 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm mổ mở, ghim bằng Titanium |  |  | Cái |  |  | 52 | 48 |  | 0 | 0 | 320 | 330 | [10 empty] | 320 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1650250 | 544582500 |  | CK
27 | PP2300448092 | Băng đựng hóa chất |  | STERRAD 100S CASSETTE | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Thành phần: H2O2 58% - Tương thích với máy STERRAD 100S - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng : ISO/CE/FDA |  |  | Băng |  |  |  | 305 |  |  | 0 | 1000 | 720 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 720 |  | - Thời điểm đầu năm 2024 không có thầu, nên hàng không có đều - Đến 18/6/2024 mới bắt đầu có hàng trúng thầu trong gói vtytth năm 2023 | 0 | 1926351 | 1386972720 |  | CK
28 | PP2300448093 | Băng ép mạch quay |  |  | - Thiết kế núm nén/giải nén, không cần dụng cụ phụ trợ - Thiết kế miếng đệm lót ép không tạo áp lực lên động mạch trụ, tuần hoàn tĩnh mạch tốt - Thiết bị trong suốt, tăng cường khả năng nhìn chỗ đâm kim - Hiển thị thời gian định vị - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, CE Mark |  |  | Cái/ Miếng/ Chiếc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | [16 empty] | 100 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 450000 | 67500000 |  | DC
29 | PP2300448094 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong 40mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong CONTOUR | - Băng ghim của dụng cụ khâu cắt cong 40mm, dùng cho mô thường - Có 46 ghim bằng titanium alloy với 4 hàng ghim, chiều cao ghim mở 3,5/4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,44/2,0mm |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6196750 | 123935000 |  | CK
30 | PP2300448095 | Băng hút dịch tối ưu 10cm x 10cm |  | Băng hấp thu dịch tối ưu Vliwasorb, không có viền băng keo, 10 x 10 cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 10cm x 10cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 | [12 empty] | 0 | 30000 | 9000000 |  | DC
31 | PP2300448096 | Băng hút dịch tối ưu 20cm x 20cm |  | Băng hấp thu dịch tối ưu Vliwasorb, không có viền băng keo, 20 x 20cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 20cmx20cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 65000 | 9750000 |  | DC
32 | PP2300448097 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng cuộn) |  | Băng keo cố định SOGIROLL 10cm x 10m | - Được làm từ vải không đan dệt hoặc tương đương, co giãn, thông thoáng. - Kích cỡ: 10cm x 10m |  |  | Cuộn |  |  | 1311 | 1796 |  | 0 | 0 | 4883 | 3525 | [9 empty] | 100 |  | 500 |  | 80 |  | 200 | 1500 |  | 150 | 10 | 10 | 0 | 10 | 720 |  | 0 | 30 | 100 | 100 | 10 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 112000 | 394800000 |  | DC
33 | PP2300448098 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng miếng) |  | Optiskin Film 53mm x 80mm | - Chất liệu lớp film bằng Polyurethane bán thấm - Keo Acrylic hoặc Acrylate - Kích thước: 53mmx80mm - Tiệt trùng |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc |  |  | 860 | 1763 |  | 0 | 0 | 21211 | 9040 | [7 empty] | 500 |  | 1000 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 | 100 |  | 200 | 0 |  | 40 | 2000 | 200 | [9 empty] | 0 | 5200 | 47008000 |  | DC
34 | PP2300448099 | Băng keo cuộn |  | Băng keo cuộn SOGISYVAL 2.5cm x 5m | - Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate, có kiểm tra vi sinh - Kích thước 2.5cm x 5m |  |  | Cuộn |  |  | 40553 | 37588 |  | 0 | 0 | 65273 | 77652 |  |  | 432 | 360 | 50 |  | 200 | 500 |  | 200 | 2000 | 1000 | 50 | 12000 | 2000 | 6000 | 5500 |  | 400 | 50 | 200 | 6000 | 1500 | 33000 | 360 | 200 | 400 | 2000 | 800 | 1000 |  |  | 1000 | 360 | 30 |  |  | 60 | Truyền dịch, thay băng | 0 | 5500 | 427086000 |  | DC
35 | PP2300448100 | Băng keo dán định hình vết thương |  | Băng dính y tế | - Băng dán dùng sau phẫu thuật thẩm mỹ - Kích thước 2.5 cm x 9.1m |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 110 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16000 | 0 |  | DC
36 | PP2300448101 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 10cmx12cm |  | Băng cố định 3M Tegaderm CHG I.V. Securement Dressing 10cm x 12cm | - Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt. Gel có khả năng thấm hút dịch tiết/ máu từ vết tiêm. Diện tích bề mặt lớn cho phép bảo vệ toàn diện các loại ống thông và các vết khâu. - Kích thước 10cmx12cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 2460 | 400 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 | [12 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT "Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt"; - E-HSĐXKT " không thể hiện Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt" | 162225 | 64890000 |  | DC
37 | PP2300448102 | Băng phim dính y tế trong suốt 7cm x 8.5cm |  | Optiskin Film 73mm x 80mm | - Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên: - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 5-15%, phủ lớp keo acrylate khoảng 5- 25%, ngăn cản nước, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 7 cm x 8.5 cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Gia cố bằng 1 phần băng vải mềm chắc chắn và chêm lót tránh đè cấn các thiết bị vào da - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 4350 | 500 | [13 empty] | 500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6360 | 3180000 |  | DC
38 | PP2300448103 | Băng phim trong vô trùng 6 cm x 7 cm |  | Băng dính trong suốt vô trùng chống thấm nước 6cm x 7cm, Farmac-Zabban | - Băng phim trong suốt, vô trùng; - Màng Polyurethane, chống thấm nước và vi khuẩn - Keo: Acrylate hoặc Acrylic - Kích thước: 6 cm x 7 cm | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 14%, phủ lớp keo acrylate khoảng 25% - Chiều rộng: 6 cm, chiều dài: 7 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 1 - 3 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc |  |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 | 16500 | 11000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | [11 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 3100 | 34100000 |  | DC
39 | PP2300448104 | Băng thun 3 móc |  | Băng thun y tế 3 móc 10 cm x 2m | - Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m |  |  | Cuộn |  |  | 6157 | 7496 |  | 676 | 676 | 11730 | 18682 | 2 | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 60 |  | 15000 | 20 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 50 | 3000 | 50 | [5 empty] | 30 |  |  | 50 | Thay băng | 0 | 7350 | 137312700 |  | DC
40 | PP2300448105 | Băng thun có keo cố định khớp |  | Urgocrpe 10cmx4.5m | - Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. - Kích thước: 10cm x 4.5m |  |  | Cuộn |  |  | 120 | 90 |  | 0 | 0 | 213 | 315 | [16 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 124000 | 39060000 |  | DC
41 | PP2300448106 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn 2cm x 45cm |  | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn 603400 Exufiber Ag+ 2x45cm, mới 100%, Hãng, nước chủ sở hữu: Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, Hãng sản xuất: Molnlycke Healh Care, Anh. | - Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol, tẩm bạc sunfat toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. - Kích thước 2cm x 45 cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 50 | [13 empty] | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30 | [12 empty] | 0 | 495000 | 24750000 |  | DC
42 | PP2300448107 | Băng vết thương tiết dịch dạng foam dán |  | Gạc xốp Polyurethane có viền 20cm x 20cm, Farmac-Zabban | Kích thước 20cm x 20cm Khả năng thấm hút nhanh và duy trì môi trường ẩm cho vết thương. |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 173250 | 0 |  | DC
43 | PP2300448108 | Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước |  | Băng dính trong suốt vô trùng chống thấm nước 10cm x 12cm, Farmac-Zabban | - Lớp film mỏng bằng màng polyurethane bán thấm, keo acrylic. - Kích thước: 120mm x 90mm (±10) - Tiệt trùng |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 230 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8820 | 0 |  | DC
44 | PP2300448109 | Băng xốp có viền băng keo 15cm x20cm |  | Gạc xốp Polyurethane có viền 20cm x 20cm, Farmac-Zabban | - Chất liệu làm từ polyurethane, có viền băng keo, vô trùng - Kích thước: 15cm x 20cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 250 |  | 100 | [10 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT về kích thước | 480000 | 168000000 |  | DC
45 | PP2300448110 | Băng xốp hút dịch vết thương gạc 10cm x 10cm |  | Gạc xốp kháng khuẩn nano Bạc có màng phủ Silicone COMFISORB FOAM DRESSING (WITH BORDER) 10CMX10CM | - Thành phần: Lớp hydrogel, polyme acrylic, màng film trong suốt làm từ polyetylen - Kích thước: 10cm x 10 cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 450 | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 78200 | 35190000 |  | DC
46 | PP2300448111 | Băng xốp không có viền băng keo 10cm*10cm |  | Gạc xốp Polyurethane 10cm x 10cm, Farmac-Zabban | - Băng xốp không có viền băng keo - Kích cỡ: 10cm x10 cm - Màng PU bên ngoài ngăn vi khuẩn và dịch xâm nhập vết thương. - Vô trùng | 3150 |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 200 | [10 empty] | 0 | 54600 | 27300000 |  | DC
47 | PP2300448112 | Băng xốp không có viền băng keo 15cmx20cm |  | Băng xốp Suprasorb P, không có viền băng keo, 15x20cm | - Chất liệu làm từ polyurethane, không có viền băng keo; - Vô trùng - Kích thước: 15cmx20cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 200 | [10 empty] | 0 | 250000 | 125000000 |  | DC
48 | PP2300448113 | Bao chi gối dùng cho máy ép hơi ngắt quãng |  | Bao chi gối dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối VenaFlow Elite | Bao chi gối kết hợp với máy ép hơi ngắt quãng có tác dụng tạo ra 1 áp lực cơ học ngắt quãng, giúp tăng dòng máu tĩnh mạch, ngăn ngừa ứ trệ tĩnh mạch |  |  | Đôi | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 0 | 1680000 | 201600000 |  | DC
49 | PP2300448114 | Bao dây camera |  | Bao camera nội soi | - Chất liệu: Màng nhựa PE, có vòng nhựa PP màu xanh. - Kích cỡ: 15cm x 235cm - Tiệt trùng bằng khí EO. - Gói 1 cái tiệt trùng. |  |  | Cái/ Chiếc/Bao |  |  | 10900 | 2100 |  | 1735 | 1735 | 21760 | 24573 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 22000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 100 | 50 | 400 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 5691 | 139844943 |  | DC
50 | PP2300448115 | Bao giày y tế |  | Bao giày phẫu thuật | - Chất liệu: Vải PP không dệt - Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001. |  |  | Đôi |  |  | 15000 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 15900 | 28550 | [14 empty] | 800 |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12750 |  | sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 1085 | 30976750 |  | DC
51 | PP2300448116 | Bình chứa dịch dùng cho máy hút áp lực âm, cỡ 300ml/ 500ml |  | CCNPWT CANISTER (500 ml) | - Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy VAC Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC - Kích thước : bình 300ml/ 500ml - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ |  |  | 31 | 28 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 750000 | 0 |  | DC
52 | PP2300448117 | Bình dẫn lưu vết thương |  | Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) các cỡ | - Dùng dẫn lưu vết thương - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. Bình 3 lò xo, ống nhựa PVC, đầu nối hình chữ Y, ống dẫn có Trocar. Có Van Anti-Reflux. - Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gập gãy - Dung tích: 200ml - Tiệt trùng. |  |  | Cái/ Chiếc/ Bình |  |  | 236 | 56 |  | 40 | 40 | 740 | 1000 | [9 empty] | 200 | 50 | 200 |  | 500 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [5 empty] | 10 |  |  |  | cuối năm 2023 mua ngoài nên ko sử dụng được nhiều | 0 | 82929 | 82929000 |  | NGOAI
53 | PP2300448118 | Bộ bình dẫn lưu màng phổi |  | Bình dẫn lưu màng phổi + nắp bình dẫn lưu | - Bộ bình dẫn lưu màng phổi gồm: +Bình thủy tinh trong suốt + Nắp bình dẫn lưu màng phổi + Dây dẫn lưu tiệt trùng - Dung tích 2.000ml - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml). |  |  | Bộ |  |  | 207 | 52 |  | 0 | 0 | 790 | 744 | [14 empty] | 700 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 24 | 20 | [9 empty] | - trúng thầu ít nên sử dụng ít - 6/2024 hết hạn thầu | 0 | 130000 | 96720000 |  | CK
54 | PP2300448119 | Bộ catheter chạy thận |  | Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh, ngắn hạn | Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 15cm hoặc 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu polyurethan cản quang, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038''/0.035'' x 60cm. - 2 cây nong 8Fr x 10cm / 10Frx15cm và 12Fr x 15cm, - Kim Y dẫn đường 18G x 7cm, bơm tiêm 5cc, dao mổ - Tiêu chuẩn ISO, CE - Xuất xứ: G7 | Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 15cm hoặc 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu polyurethan cản quang, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038''/0.035'' x 60cm. - 2 cây nong 8Fr x 10cm / 10Frx15cm và 12Fr x 15cm, - Kim Y dẫn đường 18G x 7cm, bơm tiêm 5cc, dao mổ - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Bộ |  |  | 152 | 34 |  | 0 | 0 | 160 | 260 | [21 empty] | 0 |  | 150 |  | 0 | 40 |  | 70 | [10 empty] | 0 | 249700 | 64922000 |  | CK
55 | PP2300448120 | Bộ catheter chích động mạch seldinger 20G/80mm |  | ARTERIOFIX ARTERY | Bộ catheter động mạch theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy máu. - Kim bằng thép không gỉ, kích cỡ 20G, dài 80mm - Cannula 0.8 -> 0.95G, dài 50mm - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm - Catheter bằng FEP - Khóa luer lock để cố định - Xuất xứ: G7 |  |  | Bộ |  |  | 120 | 80 |  | 0 | 0 | 380 | 500 | [16 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 360000 | 180000000 |  | DC
56 | PP2300448121 | Bộ catheter dẫn lưu chủ động dịch khoang màng phổi 3 trong 1 |  | PLEURX PLEURAL CATHETER MINI KIT | - Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng phổi 3 trong 1 dùng một lần dùng trong điều trị tràn dịch màng phổi kéo dài. - Bộ dụng cụ gồm: + Bộ đặt ống dẫn lưu với catheter dẫn lưu 15.5Fr silicone, dài 66 cm có van dẫn lưu một chiều an toàn kín + Khớp nối Polyester, đường hiển thị sọc Barium +Kim chọc +Dây dẫn hướng guidewire đầu chữ J 60 cm +Ống mở đường 16 Fr có nắp van xé được (chiều dài dilator 13.7 cm, chiều dài sheath 10 cm) +Que luồn tunneler +Nút cắm kim +Bơm tiêm 10 ml +Dây dẫn lưu có kẹp con lăn với đầu kết nối có khoá, +Kim 17G x 2.5 cm, adapter 5in1, nắp van +Bộ băng bó cố định dây dẫn lưu ngoài da với tấm đệm catheter +Gạc 10.2cm x 10.2cm (x6), miếng dán tự dính bảo vệ vùng can thiệp. |  |  | Bộ |  |  | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13740000 | 274800000 |  | CK
57 | PP2300448122 | Bộ catheter thận 2 nòng loại các cỡ |  | Bộ catheter chạy thận đường hầm Smooth Flow sử dụng lâu ngày 15.5Fr | - Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn, chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15cm - 35cm; - Đường kính 14.5Fr/15.5Fr - Bộ Catheter gồm: + 01 thanh luồn + 02 câu nong + 01 cây tạo đường hầm + 02 nắp đậy/nút chặn + 01 dây dẫn + 01 kim dò 18G | - Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn, chất liệu Catheter làm bằng polyurethane chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15cm - 27cm; - Đường kính 14.5Fr - Bộ Catheter gồm: + 01 thanh luồn catheter 15Fr có van khóa khí tự động, + 01 cây nong 10-12Fr và 01 cây nong 8Fr, 01 Stylet ( tùy chọn) + 01 cây tạo đường hầm + 02 nắp đậy/nút chặn + 01 dây guidewire 0.038" + 01 kim dò 18G + Dao mổ # 11 + Bơm tiêm 10cc + 02 băng gạc 2x2 Inch - Đầu catheter thiết kế đối xứng hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1%; trên 4 lỗ bên, van khóa khí tự động ngăn ngừa thuyên tắc khí và máu trào ngược. |  | Bộ |  |  | 7 | 5 |  | 0 | 0 | 12 | 30 | [21 empty] | 0 |  | 30 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4197900 | 125937000 |  | CK
58 | PP2300448123 | Bộ dẫn lưu áp lực trung bình 400ml |  | Bình dẫn lưu vết thương 400ml | - Một bộ bao gồm 01 vacuum, 01 drain và 01 trocar - Dung tích 400ml, áp lực 900mbar - Ống nối dài 125cm, chiều dài ống drain 800mm, - Chất liệu: PVC - Có vạch chia mức dịch dẫn lưu; - Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal; - Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector |  |  | Bộ |  |  | 52 | 458 |  | 0 | 0 | 400 | 750 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 72400 | 54300000 |  | DC
59 | PP2300448124 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường |  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Artline có dây nối phụ người lớn | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  |  | Bộ |  |  | 200 | 55 |  | 5 | 5 | 510 | 716 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 6 | 50 | 100 | [9 empty] | 0 | 417900 | 299216400 |  | DC
60 | PP2300448125 | Bộ phụ kiện dùng cho dao siêu âm không dây |  |  | Bộ phụ kiện dùng cho dao siêu âm không dây, gồm: + 01 khay sạc pin; + 01 đầu phát; + 02 pin; + 02 khay hỗ trợ lắp pin; + 01 khay tiệt trùng. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 226653000 | 0 |  | DC
61 | PP2300448126 | Bộ đặt stent các cỡ dùng trong nội soi |  | Bộ đặt stent nhựa đường mật | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại, có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Fr - Đường kính bộ đặt 10Fr, dài 205cm - Dây dẫn tương thích 0.035 inch |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2835000 | 14175000 |  | CK
62 | PP2300448127 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa dùng cho máy điều trị vết thương áp lực âm |  | Bộ ống dẫn lưu nước rửa vết thương Veralink, có giá đỡ bình nước cất | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa dùng cho máy điều trị vết thương áp lực âm gồm - Bình điều khiển nối với máy - Dây tubing gắn sẵn - Co nối spikeable 38mm, - Nối với dây cáp và túi nước rửa - Tương thích máy V.A.C Ulta (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000000 | 0 |  | DC
63 | PP2300448128 | Bộ dây dẫn máu tuần hoàn cơ thể dùng cho bộ tim phổi nhân tạo các cỡ |  | Terumo Custom Tubing Pack | - Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với thiết bị hiện có của bệnh viện. - Dây dẫn làm từ chất liệu PVC trong suốt, co nối bằng polycarbonate trong suốt. - Thành dây dẫn trơn giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế tổn thương tế bào và hình thành huyết khối. |  |  | Bộ |  |  | 8 | 10 |  | 5 | 5 | 280 | 150 | [14 empty] | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3350000 | 502500000 |  | DC
64 | PP2300448129 | Bộ dây lọc thận |  | Tubing Sets for Hemodialysis | - Một bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo bao gồm 4 trong 1: + Dây chạy thận; + Dây truyền dịch; + Túi xả; + 1 đầu transducer. - Loại dây truyền máu chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0mmx12.2mm, dung tích bầu 20ml | Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch, 1 dây truyền dịch, 1 transducer, 1 túi xả. - Dung tích buồng nhỏ giọt: 20 ml. - Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) - Thể tích mồi: 138.9 ± (1÷10%) ml, - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch 1500mm - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Bộ |  |  | 30900 | 9722 |  | 0 | 0 | 33600 | 48000 | [21 empty] | 0 |  | 48000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 41990 | 2015520000 |  | CK
65 | PP2300448130 | Bộ dây máy thở dùng một lần có bẫy nước |  | Dây thở 2 bẫy nước, có dây nối phụ (5 đoạn) các cỡ | - Dây thở 2 nhánh, 2 bẫy nước - Chiều dài 1.5m - 1.8m. - Kèm ống limb 40cm bẫy nước trong suốt; - Có co khuỷu xoay được. - Co Y và cổng lấy mẫu khi có nắp đậy cố định. - Sử dụng một lần. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 730 | 265 | [21 empty] | 0 | 15 |  |  | 0 |  | 150 | 100 | [10 empty] | 0 | 84000 | 22260000 |  | DC
66 | PP2300448131 | Bộ dây nối có đầu van kết nối an toàn |  |  | -Vật liệu Polyurethane an toàn - Không chứa PVC, DEHP và latex - Đầu van bằng silicone tự đóng mở tương tích với kết nổi Luer lock và Luer slip an toàn. - Thao tác không dùng kim, an toàn cho người sử dụng - Đường kính trong 1mm. Chiều dài 10cm |  |  | Cái/Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5000 | [10 empty] | 0 | 29400 | 147000000 |  | HS
67 | PP2300448132 | Bộ dây truyền chống gập |  | Bộ dây truyền chống gập kèm túi chứa dịch giảm đau 200ml dùng cho máy Rythmic Evolution. | Bộ dây truyền chống gập kèm túi chứa dịch giảm đau 200ml - Bộ đầy đủ gồm: + Túi chứa dịch giảm đau 200ml với dây truyền dịch chống gập dài 150 cm + Đoạn để ép dịch truyền, bộ phận loại bỏ không khí kích thước 1,2 micron dùng cho máy bơm giảm đau - Cho phép cài đặt/ lập trình được đầy đủ các chế độ bơm truyền: + Liên tục + Chỉ tiêm Bolus + Liên tục + tiêm Bolus + Lập trình bơm tự động ngắt quãng PIAB kết hợp PCA - Có thể lập trình chính xác các thông số theo phác đồ chuyên môn bằng phần mềm kết nối máy tính - Độ chính xác cao ±5% - Có thể nâng cấp tính năng tự động nhắn tin SMS cảnh báo và quản lý từ xa telemedicine qua mạng. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 735000 | 0 |  | DC
68 | PP2300448133 | Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực |  | Bộ dây truyền dịch UVERDA/UVD-4, (UVD-41000000) | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng |  |  | Cái/Dây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 22000 | [10 empty] | 10000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 2000 | [10 empty] | 0 | 6279 | 138138000 |  | DC
69 | PP2300448134 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 nòng |  | Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường iPeX có khóa lấy máu kín an toàn (Maverlous stopcock) người lớn, trẻ em, sơ sinh | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 330 | 126 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 | 30 | 90 | [9 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, E-HSDT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 150cm (60inch) | 420000 | 52920000 |  | DC
70 | PP2300448135 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 2 nòng |  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường Art-Line | Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. '- Bộ gồm: + 2 đoạn dây (xanh/đỏ) dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không DEHP và không latex. + Khóa 4 ngã (xanh/đỏ) nguyên liệu Polycarbonate. + Dây truyền dịch dài 130cm±3cm, nguyên liệu PVC không DEHP + 2 dây nối, mỗi dây dài 50cm + Buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều + Co nối M/F - Tương thích với các loại monitor, dây cable - Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140 | 120 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [10 empty] | 0 | 629790 | 75574800 |  | DC
71 | PP2300448136 | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u |  | Kim đốt sóng cao tần (Bộ đốt nhiệt) điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt và dây nối | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối. - Bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu có cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Kim đốt 5mm, hoặc 7mm, hoặc 10mm. - Tương thích máy CoATherm AK-F200. |  |  | Bộ |  |  | 40 | 51 |  |  | 0 | 400 | 200 | [14 empty] | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16500000 | 3300000000 |  | CK
72 | PP2300448137 | Bộ gây tê ngoài màng cứng |  | Bộ gây tê ngoài màng cứng PERIFIX 401 FILTER SET WITH LOR,G18 | - Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn |  |  | Cái/Bộ |  |  |  | 50 |  | 30 | 30 | 500 | 600 | [16 empty] | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 220500 | 132300000 |  | NGOAI
73 | PP2300448138 | Lọ hút đàm kín |  | INFANT MUCUS EXTRACTOR | - Ống dẫn PVC mềm, chống xoắn - Đầu ống dẫn mềm mại, tròn - Bình chứa trong suốt, cho phép kiểm tra trực quan khi hút Chiều dài ống hút: 40 - 50cm với kích thước có sẵn: FG 8, 10, 12 và 14 Dung tích: 25 ml |  |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 | 3550 | 3010 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 600 | 2000 | 40 | [9 empty] | 0 | 6950 | 20919500 |  | DC
74 | PP2300448139 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát |  | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Xung quanh phẫu trường có lớp vải siêu thấm. Bộ khăn gồm : - 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x200cm; - 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x160cm; - 4 khăn thấm 30x40cm; - 2 băng keo y tế 9x50cm, - 1 khăn tiếp cận 80x100cm ; - 1 khăn chữ U thấm 200 x 300 cm và băng keo y tế xung quanh chữ U; - 1 khăn chữ U 160x230cm (có băng keo y tế quanh chữ U), - 1 khăn phủ ngang 160x260cm - 1 Bao chi dưới 28x85cm, làm từ vải bán thấm, vải 2 lớp, lớp bên trong thấm, lớp bên ngoài không thấm; - 1 Miếng làm sạch đầu dao đốt: 4.5cm x 4.5cm |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 800 | [13 empty] | 800 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 299000 | 239200000 |  | NGOAI
75 | PP2300448140 | Bộ khăn gây tê tủy sống |  |  | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 10 Gòn viên - 1 Kẹp trắng - 1 Kéo Kocher - 1 Khăn trải bàn màu 45cm x 60 cm - 2 Khăn giấy - 1 Khăn gây tê tủy sống - Khăn trải bàn màu: 45cm x 60 cm Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Bộ |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 3350 | 2000 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28000 | 56000000 |  | DC
76 | PP2300448141 | Bộ khăn mổ tim hở |  | Bộ khăn mổ tim hở A | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 50gsm . có vùng thấm hút với chất liệu vải thấm. Bộ khăn gồm : - 2 khăn phủ bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140cm x 200cm - 2 khăn không keo thấm 30cm x 35cm; - 1 khăn không keo 100cm x 100cm; - 1 túi dụng cụ 35cmx40cm, có băng keo hai mặt; - 1 túi kim chỉ 15cmx 15cm, có băng keo - 2 khăn phủ bên 80cm x 120 cm, có băng keo y tế dùng cố định khăn. - 1 khăn phủ chân 200cm x 250cm, có tấm cố định ống dây. - 1 khăn phủ đầu 120cm x 230cm, có băng keo y tế , vùng đầu được cấu tạo từ màng plastic có độ trong suốt cao; - 5 khăn có keo 80cm x 120cm; - 1 khăn phủ vùng sinh dục 19cmx35cm, có băng keo y tế - 1 khăn phủ dụng cụ có keo 10cm0x200cm, có băng keo y tế. - 1 Khăn phủ dụng cụ 150cmx160cm; - Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 |  |  | Bộ |  |  | 18 |  |  | 22 | 22 | 320 | 420 | [14 empty] | 220 |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 396900 | 166698000 |  | CK
77 | PP2300448142 | Bộ khăn nội soi khớp gối |  | Bộ khăn nội soi khớp gối A TD | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm - 1 Khăn nội soi khớp gối có túi chứa dịch, Túi có co nối để xả chất lỏng . Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm. - 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm - 2 Băng keo y tế kích thước 9x50cm - 1 Bao chi dưới kích thước 28x85cm, làm từ vải bán thấm. |  |  | Bộ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [13 empty] | 500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | QD762 từ tháng 06/23 đến tháng 06/24 không dùng cái nào | 0 | 208950 | 104475000 |  | CK
78 | PP2300448143 | Bộ khăn nội soi khớp vai |  | Bộ khăn nội soi khớp vai A TD | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm - 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch, có co nối dùng để dẫn dịch lỏng 160x230cm - 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm, độ thấm tốt, mềm mại - 1 Khăn chữ U không thấm - 1 Băng keo y tế kích thước 9x50cm - 1 Bao chi trên kích thước 23x60cm, làm từ vải bán thấm. |  |  | Bộ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | [13 empty] | 80 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QD762 từ tháng 06/23 đến tháng 06/24 không dùng cái nào | 0 | 214200 | 17136000 |  | CK
79 | PP2300448144 | Bộ khăn tiểu phẫu |  | Bộ khăn tiểu phẫu | - Khăn có lỗ với màng phẫu thuật có lỗ tròn đường kính 8cm. - Khăn đa dụng có kích thước 120cm x 160cm, chất liệu vải SMMMS cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. |  |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 1920 | [13 empty] | 500 | 1000 |  |  |  | 200 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 0 | 33075 | 63504000 |  | NGOAI
80 | PP2300448145 | Bộ khăn tổng quát |  | Bộ khăn tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm - 1 Băng keo 9cm x 50cm - 4 Khăn thấm 30cm x 40cm - 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 2 Khăn phủ bên : 100cm x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Bộ |  |  | 1260 | 196 |  | 22 | 22 | 4000 | 5900 | [11 empty] | 200 |  | 700 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 177450 | 1046955000 |  | NGOAI
81 | PP2300448146 | Bộ kim AVF 16G chạy thận nhân tạo |  | Kim chạy thận 16G cánh xoay | Gồm có: - 1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng | Gồm có: - 1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 2000 | [21 empty] | 0 |  | 2000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4263 | 8526000 |  | CK
82 | PP2300448147 | Bộ kim AVF 17G chạy thận nhân tạo |  | Kim chạy thận 17G cánh xoay | Gồm có: - 1 kim (17G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide | Gồm có: - 1 kim (17G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide |  | Cây |  |  | 65000 | 4760 |  | 0 | 0 | 30000 | 70000 | [21 empty] | 0 |  | 70000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4218 | 295260000 |  | CK
83 | PP2300448148 | Bộ lọc bạch cầu dùng cho truyền hồng cầu |  | IMUGARD III-RC | Chức năng: Loại bỏ bạch cầu, tiểu cầu và vi cục từ một đơn vị hồng cầu lắng và máu toàn phần. Thể tích bộ lọc cho 01 đơn vị hồng cầu khối (300ml-450ml) hoặc máu toàn phần (450ml-550ml) Lọc mềm bằng sợi polyester không dệt, dễ dàng sử dụng, không cần tráng bằng nước muối sinh lý. Có van thông khí lọc khuẩn để đuổi khí nhanh khi bắt đầu truyền và đảm bảo dồn hết máu khi kết thúc truyền máu. - Hiệu suất lọc (lượng bạch cầu còn lại trong chế phẩm): < 2 x 10^5 (đối với hồng cầu đã loại bỏ buffy coat) và < 5 x 10^5 (đối với hồng cầu giàu buffy coat) - Hao tổn do lọc: < 20 ml - Tỉ lệ hồng cầu hồi phục > 90% - Lượng tiểu cầu còn lại: < 10 x 10^9/L - Bộ lọc được khử trùng bằng tia gramma và đóng gói |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 663000 | 0
84 | PP2300448149 | Bộ lọc bạch cầu dùng cho truyền tiểu cầu |  | IMUGARD III-PL | - Bộ lọc vỏ cứng bán trong suốt. Vật liệu có tính tương thích sinh học cao (Polyester không dệt) và có hệ thống lọai bỏ không khí để lọc tối ưu. - Lọc 10 đơn vị tiểu cầu. Lượng bạch cầu còn dư dưới 2 x 10^5. - Thu được 90% tiểu cầu. - Không cần làm sạch sau lọc. Tự mồi. Dễ cầm. Có khóa kẹp phân màu dễ nhận dạng. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 705000 | 0
85 | PP2300448150 | Bộ mở dạ dày ra da |  | Bộ ống thông mở đường rò ra da INTOLIEF PEG KIT (STANDARD) | Bộ dụng cụ gồm có: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G. - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, dung tích bóng 10ml. Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm. |  |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4600000 | 230000000 |  | CK
86 | PP2300448151 | Bộ mở đường rò ra da |  | Bộ mở thông dạ dày nội soi qua da | Bộ mở dạ dày ra da dạng kéo 24 Fr trọn bộ đầy đủ Bao gồm: 1 Ống nuôi ăn silicone 24Fr, 1 External Bolsters, 1 curved, 1 Kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 clamp, 1 Y-port, 1 thòng lọng kéo. Không bao gồm thuốc tê |  |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 320 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 300 | [13 empty] | 0 | 3800000 | 1216000000 |  | CK
87 | PP2300448152 | Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch |  | Dây nối bơm tiêm điện ECO | Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài: 140 ± 10cm - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Cái |  |  | 18140 | 8200 |  | 4800 | 4800 | 21870 | 61220 | [9 empty] | 200 | 1000 | 120 |  | 100 | 200 | 1000 | 7000 |  |  |  |  | 1000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 3600 | 5000 | 2000 |  |  | 30000 | [5 empty] | hết SL thầu nên ko mua được nhiều | 0 | 3435 | 210290700 |  | DC
88 | PP2300448153 | Bộ nong dưới da dùng khi đặt cannula ECMO, phủ chất chống đông |  |  | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm. - Kích cỡ : đường kính 0.097cm, chiều dài từ 100cm -> 150cm |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 7 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [12 empty] | 0 | 3100000 | 21700000 |  | CK
89 | PP2300448154 | Bộ ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch |  | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch Radial Fiber, đường kính 600µm/ 400µm, kèm dụng cụ mở đường | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.6mm - 2.3mm (600µm); 1mm - 1.3 mm (400µm); Đầu típ tròn phát quang phóng tia tỏa tròn 360 độ 1 vòng, vòng 2 góc lệch 60 độ so với trục sợi quang. - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm - Kèm dụng cụ mở đường, bao gồm: kim chọc, dây dẫn, dụng cụ nong mạch, bộ mở đường vào lòng mạch kèm van cầm máu. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11800000 | 1180000000 |  | CK
90 | PP2300448155 | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn |  | Prismaflex M100 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiếu: 30 kg |  |  | Bộ |  |  | 115 | 43 |  | 0 | 0 | 310 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 0 | 7300000 | 876000000 |  | HS
91 | PP2300448156 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ em từ 20kg trở lên |  | Prismaflex M60 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu (± 10 %): 93 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 -180 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 20 kg |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0 | 6600000 | 33000000 |  | HS
92 | PP2300448157 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ nhỏ |  | Prismaflex HF20 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi với cân nặng >8kg: Chất liệu: - Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartrige: PETG Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm - Độ dày thành sợi lọc: 50 µm - Tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút - Tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 13300000 | 26600000 |  | HS
93 | PP2300448158 | Bộ quả lọc máu liên tục có hấp phụ cytokine và nội độc tố |  | Oxiris | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Chất liệu màng lọc cấu tạo 3 lớp gồm sợi rỗng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer giúp hấp phụ các Cytokine, PolyethyleneImine giúp hấp phụ nội độc tố, bề mặt sợi lọc được gắn heparin; - Vỏ và đầu quả lọc là Polycarbonate; vách đầu quả lọc là Polyurethane; - Ống dẫn là PVC và cartridge là PETG. Tiệt trùng: ethylene oxide Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg |  |  | Bộ |  |  | 37 | 17 |  | 0 | 0 | 90 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 40 | [10 empty] | 0 | 17100000 | 1026000000 |  | HS
94 | PP2300448159 | Bộ tán sỏi cấp cứu |  | Bộ tán sỏi cơ học loại III | Bộ tán sỏi cấp cứu gồm tay cầm, lõi sắt |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 98800000 | 0
95 | PP2300448160 | Bộ tiêm chích FAV |  | Bộ tiêm chích chạy thận nhân tạo 05 tiệt trùng | Bao gồm: - Khăn chống thấm 40cm x 50 cm/40cmx60cm/45cmx60cm: 1 cái - Gạc không dệt: 5cmx5cm-8ply: 2 cái. - Gạc không dệt: 7.5cm x 7.5cm-4ply: 4 cái. - Gạc trụ tròn: 2cmx3 cm: 2 cái. - Keo dán: 14cm x 2 cm: 6 cái. - Phương pháp tiệt trùng: Khí EO |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 18000 | 9000 | [21 empty] | 0 |  | 9000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7700 | 69300000 |  | CK
96 | PP2300448161 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu |  | CAPIOX EBS Circuit with X coating | Tương thích với máy ECMO của Terumo. Bao gồm: - Phổi nhân tạo (bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt); - Dây dẫn ; - Bộ phận kết nối canuyn vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch); - Bình chứa máu kín ; - Hệ thống bơm ly tâm; - Bộ phận lọc máu, quả lọc máu; - Hệ thống cảm biến dòng; Yêu cầu kỹ thuật - Diện tích màng lọc 2,5m2 - Vật liệu màng lọc Polymethylpentene - Diện tích trao đổi nhiệt 0,22m2 - Bộ phận trao đổi nhiệt bàng thép không gỉ - Tổng thể tích mồi máu 620ml hoặc 740ml - Áp lực hoạt động tối đa 1000mmHg - Chiều dài dây dẫn 1,7m hoặc 2,5m - Lưu lượng tối đa 7 lít/ phút |  |  | Bộ |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [12 empty] | 0 | 64000000 | 256000000 |  | CK
97 | PP2300448162 | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh |  | Bộ bàn chải chuyên dụng vệ sinh răng miệng tích hợp hút dịch trên ống cho bệnh nhân thở máy | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh - Chất liệu: nhựa dẻo, bàn chải vừa đủ mềm, tránh tình trạng bị rách nướu khi chải, nhỏ và dài , dễ dàng tiếp cận đến những chân răng nằm sâu bên trong. Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải theo sự điều chỉnh của người sử dụng. Bao gồm: - 01 bàn chải - 01 lọ đựng nước súc miệng - 01 gói nước súc miệng - 01 dụng cụ thấm môi chống khô Tiệt khuẩn |  |  | Bộ |  |  | 78 | 500 |  | 0 | 0 | 2000 | 3500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1500 |  | 2000 | [10 empty] | 0 | 84000 | 294000000 |  | HS
98 | PP2300448163 | Bộ xilanh 150ml dùng cho máy bơm cản quang |  | Xilanh 150ml dùng cho máy bơm cản quang Mark V | Bơm tiêm sử dụng cho máy Medrad Mark V Provis trong chụp mạch Bao gồm: + 1 bơm tiêm 150ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 1 ống hút J: chất liệu PE - Áp suất: 1200psi - Tiệt trùng: ETO/EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC | Bơm tiêm sử dụng cho máy Nemoto Rempress trong chụp mạch Bao gồm: + 1 bơm tiêm 150ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 1 ống hút J: chất liệu PE - Áp suất: 1200psi - Tiệt trùng: ETO/EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | Bộ |  |  | 19 | 11 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [17 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 146000 | 73000000 |  | HS
99 | PP2300448164 | Bơm tiêm 10ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (10ml) | - Dung tích 10ml kèm kim 25G/23G - Kèm Piston và xy lanh được làm bằng nhựa y tế - Tiệt trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO |  |  | Cái |  |  | 277847 | 357076 |  | 0 | 0 | 529600 | 416200 |  |  | 6000 | 3000 | 1000 |  |  | 100 |  | 2000 | 15000 | 15000 | 20000 | 10000 | 5000 | 12000 | 72000 | 6000 | 3000 |  | 400 | 20000 | 20000 | 45000 | 3000 | 1000 | 24000 | 12000 | 10000 | 10000 |  |  | 100000 |  | 100 |  |  | 600 | Lấy máu, thay băng, tiêm truyền | 0 | 834 | 347110800 |  | DC
100 | PP2300448165 | Bơm tiêm 10ml đầu xoắn |  | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần đầu xoắn 10ml | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  |  | Cái |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1250 | 2500000 |  | NGOAI
101 | PP2300448166 | Bơm tiêm 1ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (1ml) | - Dung tích 1ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; | Khoa dinh dưỡng yêu cầu bơm tiêm 1ml kèm theo kim tiêm với kích cỡ 23G*1 và 25G*1 Khoa sản: kích cỡ: 26G*1/2(0,45mm*13mm) |  | Cái/ Chiếc |  |  | 37942 | 37533 |  | 0 | 0 | 50000 | 68970 |  |  | - | [7 empty] | 400 | 100 | 50 | 20 | 200 | 6000 | 5000 | 1000 | 500 | 200 | 2100 | 3000 | 2500 |  | 300 | 300 | 3000 | 4200 | 10000 | 7000 |  |  | 3000 | 20000 | 100 |  |  |  |  | 0 | 500 | 34485000 | GMHS bổ sung - TCVN 5903:1995 (ISO 7886 - 1: 1993 (E) ) | DC
102 | PP2300448167 | Bơm tiêm 1ml dành cho tiêm tiểu đường |  | Bơm kim tiêm Insulin sử dụng một lần | Bơm tiêm tiểu đường, nhỏ - Cỡ kim: 29G -32G |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 0 | 1700 | 1500 | [9 empty] | 50 |  | 100 |  | 50 | 500 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 600 |  |  |  |  | 0 | 750 | 1125000 |  | DC
103 | PP2300448168 | Bơm tiêm 20ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (20ml) | - Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO,CE, TCVN. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 120732 | 32850 |  | 4091 | 4091 | 400220 | 250180 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 2000 | 20000 | 1500 | 12000 | 15000 |  | 2000 | 200 | 20 | 20000 | 3500 | 50000 | 2000 | 1000 | 2500 | 400 | 10000 | 1000 |  |  | 100000 |  | 50 |  |  | 10 | Đặt sonde dạ dày Nhi | 0 | 1253 | 313475540 |  | DC
104 | PP2300448169 | Bơm tiêm 3ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (3ml) | - Dung tích 3ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 144496 | 90046 |  | 33085 | 33085 | 641400 | 222600 | 4000 |  | 48000 |  |  |  | 7000 | 500 |  | 1000 | 15000 | 24000 | 2000 | 6000 | 5000 |  | 15000 | 2000 | 3000 | 300 |  | 30000 | 15000 |  | 4000 | 5000 | 600 | 9000 | 7000 | 5000 |  |  | 5000 | 9000 | 200 |  |  |  |  | 0 | 505 | 112413000 |  | DC
105 | PP2300448170 | Bơm tiêm 3ml đầu xoắn |  | TERUMO Syringe (3ml) | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng (0.2cc). - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về vạch chia thể tích theo yêu cầu của E-HSMT | 4200 | 8400000 |  | MGOAI
106 | PP2300000003 | Bơm tiêm 5 ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (5ml) | - Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 351843 | 126162 |  | 17805 | 17805 | 922600 | 378100 |  |  | 84000 |  |  |  | 3000 | 5000 |  | 1000 | 15000 | 30000 | 2000 | 5000 | 5000 | 8000 | 40000 | 6000 | 3000 | 2500 | 3500 | 50000 | 25000 | 8000 | 5000 | 5000 | 15000 | 30000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 |  | 100 |  |  | 2000 | Lấy máu, tiêm thuốc | 0 | 515 | 194721500 |  | DC
107 | PP2300448172 | Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha không kim (50ml) | - Bơm tiêm nhựa dùng một lần; - Dung tích 50ml; - Đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số; - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Tiệt trùng |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 53327 | 22329 |  | 0 | 0 | 62400 | 121450 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 200 | 2000 | 2500 | 50 | 100 | 200 | 3000 | 8000 | 500 |  |  |  | 3000 | 10000 | 500 | 1000 | 300 | 20000 | 3600 | 5000 | 10000 |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 | 3249 | 394591050 |  | DC
108 | PP2300448173 | Bơm tiêm 50ml đầu to |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha cho ăn (50ml) | - Dung tích 50ml, cho ăn. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO. - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 5127 | 11636 |  | 0 | 0 | 13430 | 13530 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 200 | 500 | 50 | 20 |  | 6000 |  | 50 |  |  | 1000 | 500 |  |  | 20 | 500 | 250 | 4000 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 3058 | 41374740 |  | DC
109 | PP2300448174 | Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml |  | Bơm tiêm 2 nòng 200ml dùng cho máy bơm cản quang | - Bộ bơm tiêm gồm: + 02 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 01 dây truyền chữ Y: chất liệu PVC - Áp suất: 350psi - Tiệt trùng: ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 800 | 500 |  |  |  | 500 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 339000 | 169500000 |  | CK
110 | PP2300448175 | Bơm tiêm đầu xoáy các cỡ (20cc) |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha không kim (20ml) | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/ xoắn. Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi chịu nhiệt cao - Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng - Dung tích 20ml |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 300 | 1300 | [14 empty] | 300 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1800 | 2340000 |  | NGOAI
111 | PP2300448176 | Bơm truyền dịch |  | Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần (liều nền thay đổi có bolus, Exacta MultiRate + Bolus) | - Bình chứa thuốc dung tích 270ml - 300ml - Chất liệu làm bình chứa không có cao su thiên nhiên và DEHP - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế đặc biệt, dễ sử dụng, liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút. - Cổng nạp thuốc nằm trên bộ dây, sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài. - Bộ dây dài 110cm, có khóa kẹp - Bộ lọc khí 5 µm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT " Bộ dây dài 110cm,…; Bộ lọc khí 5 µm"; - E-HSĐXKT " Chiều dài dây truyền dịch 115 cm; Bộ lọc kép: lọc hạt 1,2 μ và lọc khí 0,02 μ." | 310000 | 31000000 |  | CK
112 | PP2300448177 | Bơm truyền dịch tự động loại 4-6-8-10 |  | Bơm tiêm truyền dịch (thuốc giảm đau) dùng 1 lần, điều chỉnh 4 dòng truyền có hoặc không có PCA. Thể tích 200ml, 275ml | - Bơm tiêm nhựa dùng một lần; - Có thể điều chỉnh tốc độ dòng truyền + 1,0/2.0/3.0/4.0 ml/giờ; + 2.0/3.0/5.0/6.0 ml/giờ; 2.0/4.0/6.0/8.0 ml/giờ; + 4.0/6.0/8.0/10.0 ml/giờ; + 5.0/7.0/9.0/11.0 ml.giờ; + 6.0/8.0/10.0/12.0 ml/giờ |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 500 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QĐ 1075 chưa dùng cái nào | 0 | 440790 | 220395000 |  | DC
113 | PP2300448178 | Bơm truyền tĩnh mạch |  | Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần (liều nền cố định, Exacta NDPI) | - Bơm truyền liên tục không có PCA từ 12-240 giờ - Thể tích 65ml/100ml/150ml/250ml. - Kích thước: 116x43ml/128x56ml/135x65ml/160x65ml - Tốc độ dòng chảy 0.5/0.9/1.3/2.7/5.4ml/giờ, 0.6/0.8/1.4/2.0/4.1ml/giờ, 0.9/1.2/2.1/3.1/6.2ml/giờ, 0.9/1.5/2.1/3.5/5.2/10.4ml/giờ. - Chất liệu bóng chứa bên trong bình: POLYISOPRENE: - Áp suất làm đầy bình lớn nhất <1.5bar. - Áp suất gây dò >2 bar. - Vỏ ngăn tia cực tím 390mm |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT "Chất liệu bóng chứa bên trong bình: POLYISOPRENE"; - E-HSĐXKT " Bóng đàn hồi bên trong bình chất liệu silicon" | 609000 | 0
114 | PP2300448179 | Bơm tự động chỉnh liều (PCA) |  | Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần (liều nền thay đổi có bolus, Exacta MultiRate + Bolus) | - Bình chứa thuốc dung tích 300ml (± 3%) - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút - Cổng nạp thuốc sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ lọc khí |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [16 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QĐ 1075 chưa dùng cái nào | 0 | 310000 | 93000000 |  | NGOAI
115 | PP2300448180 | Bông gòn dạng cuộn |  | Bông y tế Kilo (Bonino) | - Dạng cuộn - Chất liệu: 100% bông tự nhiên, màu trắng - Yêu cầu khi sử dụng: mềm, mịn, không để lại tơ gòn khi sử dụng trên người bệnh |  |  | Kg | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 136000 | 0
116 | PP2300448181 | Bóng kéo sỏi (3 kênh) |  | Bóng kéo sỏi | - Bóng kéo sỏi 3 kênh: thuốc cản quang, dây dẫn trong suốt, bơm khí vào bóng, 2 điểm cản quang ở đầu và cuối bóng. - Đường kính bóng bơm tối đa 9mm- 18mm. - Dây dẫn tương thích: 0.035 inch. - Chiều dài dây dẫn 190cm - 200cm. - Tiêu chuẩn FDA, CE/ISO |  |  | Cái/Bóng/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4116000 | 41160000 |  | CK
117 | PP2300448182 | Bông mỡ, dạng cuộn |  | Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mỡ vàng) | Nguyên liệu: 100% bông tự nhiên, không hút nước, không loại mỡ |  |  | Kg |  |  | 57 | 24 |  | 0 | 0 | 120 | 100 | [13 empty] | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 116000 | 11600000 |  | CK
118 | PP2300448183 | Bóng nong đường mật |  | Bóng nong, các loại | - Bóng nong đường mật, có ngã luồn dây dẫn 0,025 inch hoặc 0,035 inch. - Chất liệu bóng Pebax - Chiều dài bóng ≤5.5cm - Bóng được sản xuất theo công nghệ có thể tự động gấp lại. - Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ, tương ứng 3 mức áp suất khác nhau, từ 8->15mm. - Đường kính dây dẫn bóng ≤7.5Fr, chiều dài dây dẫn < 190cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA |  |  | Cái/ Chiếc/ Bóng |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7350000 | 73500000 |  | CK
119 | PP2300448184 | Bóng nong thực quản các cỡ |  |  | - Đường kính: 3cm -4cm - Chiều dài: 15cm - 20cm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bóng |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8500000 | 85000000 |  | CK
120 | PP2300448185 | Bóp bóng giúp thở các cỡ dùng một lần |  | Bóng bóp giúp thở Ambu Bag Hsiner, PVC sử dụng 1 lần người lớn, trẻ em, sơ sinh | - Chất liệu van, bóp bóng, mặt nạ bằng silicone. - Số lần sử dụng: 1 lần - Kèm túi giúp thở |  |  | Bộ/Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 472 | 122 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 0 |  | 20 | 100 | [9 empty] | Cấp Cứu dùng chung ngoại viện 115 | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT :"mặt nạ bằng silicone E-HSDT:" mặt nạ PVC" | 416745 | 50842890 |  | DC
121 | PP2300448186 | Bóp bóng giúp thở các cỡ dùng nhiều lần |  | Bộ giúp thở Ampu Silicon Devotor các cỡ | - Chất liệu van, bóp bóng, mặt nạ bằng silicone. - Hấp tiệt trùng ở 121 - 134 độ C (trừ dây oxy), - Số lần sử dụng: Ít nhất 50 lần - Dung tích bóng bóp: 1.500 ml/550ml/280ml - Kèm túi giúp thở |  |  | Bộ/Cái | [5 empty] | 20 | 20 | 237 | 233 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 | 6 |  |  | 0 | 50 |  | 100 | 15 | [9 empty] | 0 | 798000 | 185934000 |  | DC
122 | PP2300448187 | Buồng tiêm đặt dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau 8Fr |  | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da cỡ 8F, catheter đầu đóng có van 3 chiều PowerPort | - Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau: + Vỏ bằng titanium. + Đường kính nền: 30mm. + Chiều cao: 11.3mm. + Thể tích trong: 0.6ml. + Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp. + Tốc độ truyền tối đa: 5ml/giây. - Catheter cỡ 8F, làm bằng silicone, đầu đóng có van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn, 90 ngày súc rửa một lần và không cần súc rửa bằng Heparin. - Chụp được dưới CT và MRI. - Tiêu chuẩn ISO, FDA |  |  | Cái |  |  | 30 | 20 |  | 0 | 0 | 70 | 100 | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7900000 | 790000000 |  | CK
123 | PP2300448188 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da 8.5F |  | Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da INFU-KT chất liệu hợp kim titanium | - Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 8,5F có phần vỏ ngoài được làm từ chất liệu polysulfone và buồng chứa bên trong bằng titanium có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi, không chứa Latex, DEHP và PVC, - Tương thích MRI, - Ống thông bằng vật liệu Polyurethan , lưu lượng cao, luồn qua dây dẫn với mọi vị trr. - Đường kính ngoài 2.8mm, đường kính trong 1.6mm, dài 800mm. - Lưu lượng đạt 12ml/phút đối với kim 22G và 37ml/phút với kim 19G |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 20 | [11 empty] | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Sản phẩm không phù hợp yêu cầu về chất liệu, đường kính trong/ngoài, lưu lượng so với tiêu chuẩn lô thầu | 6500000 | 130000000 |  | CK
124 | PP2300448189 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da 8F |  | Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da INFU-KT chất liệu hợp kim titanium TA6V | - Chất liệu: Titanium/POM. - Tương thích MRI, Buồng chứa titanium. - Bộ bao gồm: + 1 port + 1 catheter cản quang •2 vòng nối cản quang (chỉ có 1 được nối trước ) •1 kim 23 G Huber thẳng •1catheter introducer •1 introducer sheath với J guidewire(0.035”-60cm) •1 kim 20 hoặc 18G •1 thiết bị mở đưởng Ø 2,5mm, Dài 23 cm •1 catheter súc rửa + 1 bơm tiêm 10 ml |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Sản phẩm không phù hợp với yêu cầu về loại kim 20G hoặc 18G, J guidewire so với tiêu chí sản phẩm mời thầu | 5900000 | 0
125 | PP2300448190 | Cầm máu nướu |  |  | Vật liệu cầm máu nướu giúp cầm máu nướu và ngăn chặn dịch nướu trong các trường hợp chảy máu trung bình sau khi mài cùi răng, trám răng, gắn phục hình, thay thế formocresol trong việc lấy tủy buồng răng sữa - Thành phần: ≥ 20% Sunfat sắt - Dạng gel - Thể tích: ≥ 1.2 ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA |  |  | Tuýp | [6 empty] | 0 | 12 | 10 | [19 empty] | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 239558 | 2395580 |  | CK
126 | PP2300448191 | Cannula động mạch có thông khí các cỡ |  | Cannula động mạch EOPA có thông khí, các cỡ | - Cannula động mạch có thông khí với thiết kế thân thon dài, một mảnh, thân chống xoắn - Cỡ từ 18 Fr đến 24Fr |  |  | Cái |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 150 | 50 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2760000 | 138000000 |  | DC
127 | PP2300448192 | Cannula động mạch đầu cong các cỡ |  | Cannula động mạch DLP, đầu cong có vành linh hoạt, có thông khí, các cỡ, đầu nối 3/8" | - Cannula động mạch đầu cong các cỡ có vành linh hoạt, có thông khí, đầu nối 3/8" được gắn liền với thân của cannula. - Cannula có thể uốn cong dễ dàng sử dụng |  |  | Cái/ Chiếc |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 70 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 890000 | 89000000 |  | DC
128 | PP2300448193 | Cannula động mạch trẻ em có thông khí các cỡ |  | Cannula động mạch DLP trẻ em có thông khí các cỡ, đầu nối 1/4" | - Cannula động mạch trẻ em có thông khí, một mảnh, chống xoắn - Các cỡ từ 6F -16Fr, co nối 1/4". |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3280000 | 32800000 |  | DC
129 | PP2300448194 | Cannula động mạch vành đầu rỗ các cỡ |  | Cannula động mạch vành DLP đầu rỗ, các cỡ | - Cannula động mạch vành, đầu rỗ, với thiết kế thân bằng thép không rỉ, có khóa ở vị trí kết nối. - Các cỡ 10Fr, 12Fr ,14 Fr |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 15 | 15 | 100 | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 577720 | 11554400 |  | DC
130 | PP2300448195 | Cannula ECMO động mạch 1 nòng các cỡ |  |  | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr -> 23Fr, - Chiều dài 15cm/ 23cm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 12 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10 | [12 empty] | 0 | 11500000 | 138000000 |  | NGOAI
131 | PP2300448196 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ |  |  | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula; + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định ống; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr -> 29Fr, - Chiều dài 38cm/ 55cm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 7 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [12 empty] | 0 | 16800000 | 117600000 |  | NGOAI
132 | PP2300448197 | Cannula gốc động mạch chủ trẻ em |  | Cannula gốc động mạch chủ trẻ em DLP, 18 ga | - Cannula gốc động mạch chủ trẻ em với đầu chắn xạ và thân PVC - Cỡ 9 ga đến 18 ga đối với loại dài 5.5" - Cỡ 18 ga với loại dài 2.5" |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 987000 | 0
133 | PP2300448198 | Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn các cỡ |  | Cannula động mạch đùi Bio-Medicus Next Gen và Introducer, các cỡ | - Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn, thân linh hoạt, chống xoắn, thiết kế đầu nhọn. - Các các cỡ 15Fr, 17 Fr, 19Fr, 21 Fr, 23Fr, 25Fr - Đầu nối 3/8" - Kèm bộ dụng cụ mở đường. |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12064500 | 120645000 |  | DC
134 | PP2300448199 | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng Bio-Medicus và bộ Introducer, các cỡ | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng - Cỡ từ 19Fr - 21Fr - 25Fr - Kèm bộ dụng cụ can thiệp qua da. |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18300000 | 183000000 |  | DC
135 | PP2300448200 | Cannula tĩnh mạch hai tầng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch hai tầng MC2 các cỡ, đầu nối 1/2" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch hai tầng, thân được thiết kế chống xoắn. - Cỡ gồm: số 28/36Fr; 36/46 Fr; 32/40Fr ;34/36Fr ; 36/51Fr; - Co nối 1/2'' hoặc 3/8'' |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 | [16 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1260000 | 50400000 |  | DC
136 | PP2300448201 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch DLP một tầng đầu cong, các cỡ đầu nối 1/4" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong, đầu kim loại, có lỗ thông và thân chống xoắn. - Cỡ từ 12Fr đến 20Fr đối với loại co nối 1/4" - Cỡ từ 12Fr đến 31Fr đối với loại co nối 3/8" |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 80 | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500000 | 120000000 |  | DC
137 | PP2300448202 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch DLP, một tầng đầu thẳng, các cỡ, đầu nối 1/4" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng, thân được thiết kế chống xoắn, có marker đánh dấu độ sâu - Cỡ từ 12Fr - 40Fr |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 10 | 10 | 150 | 80 | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1200000 | 96000000 |  | DC
138 | PP2300448203 | Canula 2 nòng có cuff không cuff mở khí quản cỡ số 7.0 |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, không lỗ thông khí, các số 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 | Mở khí quản 2 nòng có bóng,bao gồm: - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex. - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp. - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấy ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm - 01 dây cố định mở khí quản - 01 cây chổi vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm - Cỡ số 7.0 - Đóng gói tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 8 | 51 |  | 0 | 0 | 30 | 46 | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | [10 empty] | 0 | 923790 | 42494340 |  | DC
139 | PP2300448204 | Canula đường mật, hệ V |  | Ống thông núm tá tràng - ERCP Catheters | - Canula đường mật, loại 2 kênh; - Chiều dài: 1700mm. - Tương thích với dây dẫn hướng 0.035''. - Kích thước ống từ 4.5FR. Có đánh dấu bằng cách điểm cản quang |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | E-HSMT yêu cầu: “Chiều dài: 1700mm.” E-HSĐXKT: “Chiều dài 215cm” | 3022000 | 0
140 | PP2300448205 | Canula mở khí quản 1 nòng các cỡ |  | Mở khí quản 1 nòng có bóng Idealcare các số 4.0-9.0 | - Mở khí quản 1 nòng, có bóng; - Thể tích lớn áp lực thấp an toàn - Các cỡ 6.0 Fr, 6.5Fr, 7.0Fr, 7.5Fr, 8.0Fr, 8.5Fr, 9.0Fr - Đóng gói tiệt trùng. Dùng 1 lần |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 110 | 3 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3 | [11 empty] | 0 | 51800 | 155400 |  | HS
141 | PP2300448206 | Canula mở khí quản 1 nòng có cuff các cỡ |  | Ống mở khí quản 1 nòng có bóng thể tích lớn áp lực thấp, phủ silicone các số | - Ống mở khí quản có bóng, bằng chất liệu PVC - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Bóng PVC chất lượng cao gắn chặt trong thân ống nội khí quản - Van bơm bóng 1 chiều vật liệu PVC hoặc thép không gỉ hoặc silicone - Đầy đủ các cỡ - Đóng gói tiệt trùng. Dùng 1 lần |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | [18 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 293979 | 17638740 |  | CK
142 | PP2300448207 | Canula mở khí quản 1 nòng không cuff các cỡ |  | Ống mở khí quản không bóng, phủ silicone các số | - Ống mở khí quản không bóng, bằng chất liệu PVC - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Bóng PVC chất lượng cao gắn chặt trong thân ống nội khí quản - Van bơm bóng 1 chiều vật liệu PVC hoặc thép không gỉ hoặc silicone - Đầy đủ các cỡ - Đóng gói tiệt trùng. Dùng 1 lần |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 293979 | 0
143 | PP2300448208 | Ca-nuyn dẫn lưu tim trái có thông khí 13F |  | Ống thông hút tim trái trẻ em DLP, các cỡ | Cannula hút tim trái, thân cannula thẳng, dễ uốn và có marker đánh dấu độ sâu. Các cỡ 10Fr đến 13 Fr, chiều dài tổng thể 13 in (33cm). Loại 10Fr: đầu nối 1,5 in và có 8 lỗ thông hơi trên đầu. Loại 13Fr: đầu nối 2 in và có 14 lỗ thông hơi trên đầu. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [16 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 630000 | 37800000 |  | DC
144 | PP2300448209 | Ca-nuyn tĩnh mạch 2 tầng 32/40F |  |  | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng số 28/36Fr (9.3/12.0mm);36/46 Fr (12.0/15.3 mm);32/40Fr (10.7/13.3mm);34/36Fr (11.3/15.3mm);36/51Fr (12.0/17.0mm), co nối 1/2'' và 3/8'', dài 38,1 cm, thân được thiết kế chống xoắn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1260000 | 0
145 | PP2300448210 | Ca-nuyn truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15Fr |  | Ca-nuyn truyền dung dịch liệt tim ngược dòng | Cannula thân bằng Silicon, dùng cho người lớn hoặc trẻ em, có bóng cỡ 15Fr (5.0mm), chiều dài 31.8cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3150000 | 15750000 |  | DC
146 | PP2300448211 | Cassette nhựa có nắp |  | Khuôn đúc mẫu mô | - Cassette có nắp - Kích thước lỗ vuông nhỏ hoặc lỗ dạng khe - Được thiết kế đạt hiệu suất tối đa từ in nhãn đến xử lý và lưu trữ tự động. - Lực đóng và mở nắp được cân chỉnh cẩn thận dễ dàng sử dụng và an toàn cho mẫu trong suốt quá trình xử lý |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3738 | 56070000 |  | CK
147 | PP2300448212 | Catheter 1 nòng các cỡ |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Prymax 14G hoặc 16G dài 20cm | - Chất liệu: polyurethane - Bao gồm: catheter 1 nòng, kim dẫn V - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài - Kích cỡ: người lớn và trẻ em - Tiệt trùng |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0 | 163000 | 815000 |  | CK
148 | PP2300448213 | Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên |  | PREMICATH | - Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. - Đóng gói: gồm 01 catheter chất liệu PUR dài 20 cm, cỡ 1Fr, tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút, thể tích mồi dịch ban đầu 0.09ml và 01 kim dẫn đường cỡ 24G |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 100 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | 1800000 | 180000000 |  | CK
149 | PP2300448214 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em đường kính 4F |  | Ống thông tĩnh mạch trung tâm theo phương pháp Seldinger CERTOFIX DUO PAED S 408 | - Chất liệu: Polyurethane, dài 8cm; - Đường kính: 4F, loại 2 nòng G18, G20, hoặc G22/G22; - Kim dẫn đường thẳng; có các đường cản quang ngầm trên vách catheter; đầu nối an toàn có valve 2 chiều bơm hoặc rút dịch tự động đóng khi ngừng kết nối; - Có dây đo ECG đi kèm; dây dẫn đường bằng kim loại chữ đầu J 50cm. |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 30 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0 | 265000 | 7950000 |  | CK
150 | PP2300448215 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em, đường kính 5F |  | Ống thông tĩnh mạch trung tâm theo phương pháp Seldinger CERTOFIX DUO PAED S 508 | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Chất liệu bằng polyurethan - Đường kính 5Fr, dài 8cm - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm trên vách giúp dễ phát hiện bằng X quang. - Dây dẫn đầu J dài 50cm bằng kim loại; - Kim dẫn đường thẳng - Có dây đo ECG đi kèm |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 30 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0 | 265000 | 7950000 |  | CK
151 | PP2300448216 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng. - Chất liệu bằng polyurethan. - Kích cỡ 7Fr/7.5Fr, dài 20cm. - Dây dẫn đầu J dài 50cm-70cm kèm Kim dẫn đường. - Có dây đo ECG đi kèm - Tiệt trùng |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 2 | 2 | 470 | 430 | [14 empty] | 100 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 20 | [12 empty] | 0 | 202000 | 86860000 |  | DC
152 | PP2300448217 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng NOVOCENTtrio 7Fr | - Kim dẫn đường 18G sắc bén. - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. - Catheter bằng chất liệu polyurethan 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16 - G22. - Xuất xứ: G7 |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 22 | 22 | 1075 | 930 | [16 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 30 | 300 | [10 empty] | 0 | 214000 | 199020000 |  | DC
153 | PP2300448218 | Catheter tĩnh mạch trung tâm cỡ 24G |  | Epicutaneo cava pur | - Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi vào tĩnh mạch ngắn hạn và trung hạn dùng để truyền thuốc, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. - Đóng gói: -1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 30cm, cỡ 24G/2Fr -1 kim dẫn đường cỡ 20G Microflash -1 thước đo |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1800000 | 0
154 | PP2300448219 | Cây đặt nội khí quản khó các cỡ |  | Cây đặt nội khí quản khó Bougie | - Cây đặt nội khí quản Bougie các cỡ, đầu típ cong; - Chiều dài: 700mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 70 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | 10 | [10 empty] | 0 | 378000 | 26460000 |  | DC
155 | PP2300448220 | Cây vệ sinh nướu |  | Cây vệ sinh nướu tích hợp hút dịch trên ống cho bệnh nhân thở máy | Cây bàn chải vệ sinh nướu tích hợp hút dịch trên ống - Chất liệu : TPE, PP - Chiều dài 205mm - Độ rộng của đầu nướu là : 17mm - Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải theo sự điều chỉnh của người sử dụng. - Đầu ống được thiết kế khuôn đúc như silicon mểm dùng cho bệnh nhân có nướu nhạy cảm, dễ bị tổn thương. - Vệ sinh loại bỏ những mảng bám lâu ngày 2 bên thành má trong miệng |  |  | Cái/Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 1500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1500 | [12 empty] | 0 | 52500 | 78750000 |  | CK
156 | PP2300448221 | Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Chỉ Catgut (2/0) | Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 3265 | 752 |  | 0 | 0 | 7710 | 5150 | [15 empty] | 5000 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 8900 | 45835000 |  | DC
157 | PP2300448222 | Chỉ Catgut số 3/0 kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Chỉ Catgut (3/0) | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 236 | 74 |  | 0 | 0 | 50 | 1600 | [12 empty] | 200 |  | 1000 |  |  |  | 100 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 15000 | 24000000 |  | DC
158 | PP2300448223 | Chỉ Catgut số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Chỉ Catgut (4/0) | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 240 | 180 |  | 0 | 0 | 960 | 724 | [12 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 8900 | 6443600 |  | DC
159 | PP2300448224 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 5/0, kim tam giác 3/8C |  | Chỉ Surgicryl Monofast số 5/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 5/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 16mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày . - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 92 | [11 empty] | 20 |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 68481 | 6300252 |  | DC
160 | PP2300448225 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 6/0, kim tam giác 3/8C |  | Chỉ Surgicryl Monofast số 6/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 13mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 46 | [18 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36 |  |  |  |  | 0 | 69489 | 3196494 |  | NGOAI
161 | PP2300448226 | Chỉ khâu phẫu thuật PTFE |  | Golnit Sutures | - Chỉ khâu không tiêu dây chằng nhân tạo dùng trong phẫu thuật sửa van tim hai lá - Chất liệu chỉ polytetrafluroethylene (PTFE), số 2/0 - 5/0, dài 75cm. - 2 kim 3/8C hoặc 1/2C dài 13-25mm, đường kính kim 0.24-0.51mm. - Tiêu chuẩn CE. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | E-HSMT: Tiêu chuẩn CE. E-HSDT và làm rõ: ISO và FDA 510k, CE đã hết hạn sử dụng và hiện tại chưa có bản mới | 792000 | 15840000 |  | CK
162 | PP2300448227 | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi có gai số 2/0, 1 kim tròn 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 2-0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày. | - Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp đơn sợi - Chất liệu: polyglyconate, có gai số 2/0, dài 30cm; - Thời gian chịu lực 3 tuần 65%, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 10 | 10 | 210 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 568050 | 56805000 |  | CK
163 | PP2300448228 | Chỉ không tan đa sợi 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C, dài 16mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-331. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 3x3x1,5mm. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 16mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE 3x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 8sợi/1 tép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 18 | 18 | 90 | 310 | [21 empty] | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 300 | [11 empty] | 0 | 914445 | 283477950 |  | DC
164 | PP2300448229 | Chỉ không tan đa sợi 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C, dài 20mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 20mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE: 7x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 10 sợi/tép (5 sợi xanh, 5 sợi trắng). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 18 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 997395 | 0
165 | PP2300448230 | Chỉ không tan đa sợi 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C, dài 20mm, loại 1 sợi/tép |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316, Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 20mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE: 7x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 1 sợi/1 tép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 142695 | 0
166 | PP2300448231 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 20mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316, 1/2C, 20mm. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 20mm, 1/2C - Quy cách đóng gói: 10 sợi/ tép (5 sợi xanh, 5 sợi trắng) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 751800 | 0
167 | PP2300448232 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 25mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-305. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 25mm, 1/2C - Quy cách đóng gói: 10 sợi/ tép (5 sợi xanh, 5 sợi trắng) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 18 | 18 | 70 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 692874 | 0
168 | PP2300448233 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 25mm, kèm miếng đệm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0 , 2 kim tròn đầu nhọn CV-305, chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 25mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE: 7x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 10 sợi/ tép (5 sợi xanh, 5 sợi trắng) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 18 | 18 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 997395 | 0
169 | PP2300448234 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon 3/0, 2 kim tròn 1/2C dài 20mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 3-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316 | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 3/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 20mm, 1/2C - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 108 | 108 | 1290 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 91910 | 0
170 | PP2300448235 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp đơn sợi số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 10mm |  | OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm, kim phủ silicone; - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 145000 | 14500000 |  | CK
171 | PP2300448236 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm |  | Chỉ không tan đơn sợi Luxylene 7/0 | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, số 7/0, dài 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8 C, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 900 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 139125 | 13912500 |  | CK
172 | PP2300448237 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 8/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 8-0, 2 kim tròn đầu nhọn MV-1758 | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG số 8/0, dài 60cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 208 | 60 | [14 empty] | 60 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 484220 | 29053200 |  | CK
173 | PP2300448238 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG số 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tan, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene số 2/0, dài 90cm, chất phủ Polyethylen glycol - 2 kim tròn dài 26mm, đầu cắt, bằng hợp kim Surgalloy, cong 1/2C, kim phủ silicon. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1200 | 1100 | [10 empty] | 1100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81000 | 89100000 |  | CK
174 | PP2300448239 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene số 3/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 3/0, dài 90cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 400 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  | 300 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 33000 | 13200000 |  | CK
175 | PP2300448240 | Chỉ không tan đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn 13mm | - Chỉ 5/0 không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8C dài 13mm, - Lực căng kéo nút thắt 7.16N; - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1174 | 300 | [10 empty] | 100 | [8 empty] | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 19155000 |  | NGOAI
176 | PP2300448241 | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0, 2 kim tròn | Chỉ Polypropylene (6/0) 2 kim tròn | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene, số 6/0, chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8 vòng tròn, kim dài 10mm, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 200 | [19 empty] | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 12770000 |  | DC
177 | PP2300448242 | Chỉ không tan đơn sợi số 7/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn |  | Chỉ Polypropylene (7/0) 2 kim tròn | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene 95% + Polyethylene 5%, số 7/0, chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8 vòng tròn, kim dài 10mm, Kim phủ silicon - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 139000 | 0
178 | PP2300448243 | Chỉ không tan phức hợp đơn sợi số 8/0, 2 kim tròn 3/8C dài 6mm |  |  | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 8/0, chỉ dài 75cm - 2 kim tròn 3/8C, dài 6mm, kim phủ silicone - Lực căng kéo nút thắt 1.08N; - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 446000 | 0
179 | PP2300448244 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 6/0, kim tam giác 3/8C dài 12mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm - Kim tam giác 3/8C, dài 12mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 820 | 350 | [19 empty] | 350 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18400 | 6440000 |  | DC
180 | PP2300448245 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, kim tam giác 3/8C dài 40mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 40mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5340 | 1602000 |  | CK
181 | PP2300448246 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, kim tam giác 3/8C dài 19mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, kim tam giác 3/8C dài 19mm | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 19 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 1435 | 0 |  | 0 | 0 | 4100 | 974 | [11 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | 300 | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 0 | 5340 | 5201160 |  | DC
182 | PP2300448247 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, kim tam giác 3/8C dài 13mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA/CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  |  | Tép/Sợi |  |  | 207 | 96 |  | 0 | 0 | 1020 | 650 | [18 empty] | 100 | 100 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 20800 | 13520000 |  | NGOAI
183 | PP2300448248 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, kim tam giác 3/8C dài 13mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA/CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 110 | [20 empty] | 50 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 | 36225 | 3984750 |  | DC
184 | PP2300448249 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn đầu thẳng dài 70mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 2/0, dài 75cm, 2 kim thẳng ST-70 dài 70mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, dài 75cm - 2 kim thẳng bằng hợp kim Ethalloy, dài 70mm. - Tiêu chuẩn ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 350 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 131600 | 46060000 | Ngoại TQ giải trình: cái này là đặc thù riêng để khâu một số cuộc mổ đặc biệt như cắt đại tràng, khâu thoát vị thành bụng, khâu treo tử cung và khấu treo gan | NGOAI
185 | PP2300448250 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 22mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C | Chỉ Polypropylene (4/0) 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene + Polyethylene (95/5) - 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 22mm, kim phủ silicone - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 48850 | 2442500 |  | CK
186 | PP2300448251 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 17mm, phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | [11 empty] | 0 | 117000 | 70200000 |  | DC
187 | PP2300448252 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Polypropylene (4/0) dài 90cm | - Chỉ khâu không tan tổng hợp đơn sợi, nối mạch máu, số 4/0, dài 90cm, - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ PEG - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 112 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 119000 | 13328000 |  | CK
188 | PP2300448253 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn đầu nhọn 13mm | - Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi 5/0 dài 75cm - Chất liệu Polypropylene hoặc tương đương. - 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 3/8C, sắc bén, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 66850 | 0
189 | PP2300448254 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) dài 75cm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 75cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 1/2C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 130200 | 6510000 |  | CK
190 | PP2300448255 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu. - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159075 | 7953750 |  | CK
191 | PP2300448256 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu mạch máu 5/0 dài 90 cm. - Chất liệu: Polypropylene phủ PEG - 2 kim tròn đầu tròn, dài 17mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 110 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 136500 | 0
192 | PP2300448257 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu. - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 136715 | 0
193 | PP2300448258 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, kim tam giác 3/8C, dài 16mm |  | Chỉ Teklon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, chỉ dài 75cm - Kim tam giác 3/8C, dài 16mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12075 | 0
194 | PP2300448259 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, 9mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu mạch máu 6/0 dài 75cm - Chất liệu: Polypropylene phủ PEG - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 9mm, 3/8C, kim phủ silicon. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO,CE,FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 138600 | 0
195 | PP2300448260 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 13mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 75cm dùng nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene và thêm Polyethylenglycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 133350 | 0
196 | PP2300448261 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 7/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 6mm |  | Chỉ Polypropylene (7/0) 2 kim tròn đầu nhọn | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 7/0, dài 60cm, dùng để nối mạch máu. - Chất liệu Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 6mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1004745 | 0
197 | PP2300448262 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, kim tam giác 3/8C, dài 18mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Silk | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 3/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 18 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 788 | 44 |  | 0 | 0 | 2350 | 2906 | [11 empty] | 300 |  | 36 | 200 |  |  |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | 200 | 70 | [9 empty] | 0 | 8900 | 25863400 |  | DC
198 | PP2300448263 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 2/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời. - 2 kim tròn 1/2C đầu nhọn, dài 26mm, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81000 | 16200000 |  | CK
199 | PP2300448264 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 5/0, 2 kim tròn 3/8C dài 13 mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn đầu cắt | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu số 5/0, dài 80cm; - Chất liệu: Polyamide 6.6 - 2 kim tròn đầu cắt 3/8C, dài 13mm. - Tiêu chuẩn ISO/ CE và FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 172 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 79000 | 0
200 | PP2300448265 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 20 mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 20mm | - Chỉ phẫu thuật tim sợi bện 2/0, dài 90cm (Dùng cho phẫu thuật thay van tim); - Chất liệu: polyester phủ silicon - 2 kim tròn đầu cắt 3/8C, dài 20mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 120908 | 0
201 | PP2300448266 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 1/2C, 18mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C 18mm, tép 10 sợi: 5 xanh, 5 trắng | - Chỉ phẫu thuật tim sợi bện không tiêu 2/0, dài 75cm (dùng cho phẫu thuật thay van tim) - Chất liệu: polyester phủ silicon - 2 Kim tròn 1/2C, dài 18mm - Quy cách: Tép 10 sợi ( 5 xanh 5 trắng) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1011780 | 0
202 | PP2300448267 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 20mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 20mm, tép 10 sợi: 5 xanh, 5 trắng | - Chỉ phẫu thuật tim sợi bện 2/0, dài 90cm (Dùng cho phẫu thuật thay van tim); - Chất liệu: Polyester phủ silicon - 2 Kim tròn 3/8C, dài 20mm; - Quy cách: Tép 10 sợi (5 xanh 5 trắng) - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1155000 | 0
203 | PP2300448268 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 4/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 16 mm |  |  | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu, số 4/0, dài 80cm - Chất liệu: polyamide 6.6; - 2 kim tròn 3/8C, dài 16mm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 42000 | 0
204 | PP2300448269 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 4/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 20 mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardionyl 4/0 dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 20mm | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu số 4/0, dài 80cm - Chất liệu: Polyamide 6.6 - 2 kim tròn 3/8C, dài 20mm. - Tiêu chuẩn ISO/ CE và FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 72 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 89250 | 0
205 | PP2300448270 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 4/0, kim 3/8C, dài 16 mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu 4/0, dài 80cm - Chất liệu: polyamide 6.6 - Kim tròn 3/8C, dài 16mm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15000 | 0
206 | PP2300448271 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 5/0, kim tròn 3/8C dài 16 mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardionyl 5/0 dài 80cm, 1 kim tròn 3/8C 16mm | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu số 5/0, dài 80cm; - Chất liệu: Polyamide 6.6 - 1 Kim tròn 3/8C, dài 16mm. - Tiêu chuẩn ISO/ CE và FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 89250 | 0
207 | PP2300448272 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 6/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm |  | Chỉ phẫu thuật Cardionyl 6/0 dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 10mm, pledget 2x3,5mm | - Chỉ phẫu thuật tim đơn sợi không tiêu số 6/0, dài 80cm; - Chất liệu: polyamide 6.6; - 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm. - Miếng pledget: 2x3,5mm - Tiêu chuẩn ISO/ CE và FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 72 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 174132 | 0
208 | PP2300448273 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 31mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 2/0, dài 90cm, hai kim tròn 31mm 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene; - 2 kim tròn đầu tròn 1/2 C, dài 31mm. - Tiêu chuẩn: ISO, EC/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 788 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 43850 | 8770000 |  | CK
209 | PP2300448274 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 5/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 5/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt 11mm, 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 60cm - Chất liệu: polypropylene - 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 3192500 |  | CK
210 | PP2300448275 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 6/0, 2 kim tròn 3/8C dài 13mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt Multipass 13mm, 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 60cm - Chất liệu: polypropylene; - 2 kim tròn 3/8C, dài 13mm - Tiêu chuẩn: ISO, EC/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 68850 | 0
211 | PP2300448276 | Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, kim tròn 1/2C, dài 40mm |  | Mass Poly (P-dioxanone) số (1) dài 90cm , kim tròn đầu nhọn dài 40mm, 1/2C (LNW 9218RB) | 0 | Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, chỉ dài 90cm - Chất liệu Poly - 4 - hydroxybutyrate - Kim tròn 1/2 vòng tròn, kim tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon. - Đóng gói tiệt trùng -Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 1212 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 48800 | 59145600 |  | CK
212 | PP2300448277 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 số 1/0, loại khâu gan hoặc tương đương |  | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 dài 100cm, kim đầu tù khâu gan 65mm, 3/8C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0, dài 100cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương, 1 đầu tù khâu gan - Kim 3/8C dài 65mm. Thân kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone. - Lực căng giữ vết thương ≥ 75% sau 14 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0, dài 100cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương, - Kim 3/8C dài 65mm, đầu tù khâu gan. Thân kim bằng thép có phủ silicone. - Lực căng giữ vết thương ≥ 75% sau 14 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 150 | [10 empty] | 30 |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 162925 | 24438750 |  | NGOAI
213 | PP2300448278 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 37mm |  | Chỉ Surgicryl PGA Rapid (2/0) | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi số 2/0, chỉ dài 90cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương - Kim tròn 1/2C dài 37mm, thân dày, đầu cắt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 50% sau 5 ngày, 100% sau 14 ngày - Tan hoàn toàn sau 42 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 53850 | 0
214 | PP2300448279 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 70 cm, kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 70 cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương - Kim tròn 1/2C dài 26mm - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 480 | 12 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 30450 | 365400 |  | DC
215 | PP2300448280 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | Chỉ Surgicryl 910 (1) | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn chlorhexidine diacetate; - Kim tròn 1/2 C, dài 40mm, kim phủ silicon. - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn ISO, EC MDR/FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 1512 | [10 empty] | 1500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 41839 | 63260568 |  | CK
216 | PP2300448281 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi R 4/0, kim tam giác 3/8C, dài 16mm |  | Chỉ tan nhanh tổng hợp Luxcryl PGA Rapid 4/0 | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi 4/0, dài 75cm - Chất liệu: polyglycolic acid hoặc tương đương - Kim tam giác 3/8C, dài 16mm - Tan hoàn toàn 42 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 53850 | 0
217 | PP2300448282 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Lactomer 9- 1 hoặc tương đương, được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Lực khỏe bằng 140%; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 40mm, kim sắc bén, được phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 7092 | 8946 |  | 0 | 0 | 2900 | 1560 | [10 empty] | 1500 | 60 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 75000 | 117000000 |  | CK
218 | PP2300448283 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 75cm; - Kim tròn đầu tròn 1/2C, dài 26mm; - Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày - Tan hoàn toàn 60-90 ngày. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 360 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28500 | 0
219 | PP2300448284 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglycolic acid | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi 2/0 dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1, bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn dài 26mm 1/2C, kim phủ Silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296 | 400 | [7 empty] | 100 |  |  | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Năm 2024 trúng thầu 296 tép tháng 06/2024, đến tháng 09/2024 mua hết số lượng | 0 | 64000 | 25600000 |  | CK
220 | PP2300448285 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn đầu tròn 1/2C 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 70cm - 75cm; - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm; - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, FDA, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 720 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 27930 | 0
-1: 221; -2: PP2300448286; -3: Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, kim tròn 1/2C dài 26mm.; -5: Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910; -6: - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, dài 70cm - 75cm; - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm. - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, FDA, ISO.; -7: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 3/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 22.04N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng film Polyester-Polyethyleneterephtalate, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.; -8: Tép/Sợi; -9: Tép/Sợi; -12: 284; -13: 0; -15: 0; -16: 0; -17: 1160; -18: 2112; -26: 200; -29: 1900; -40: 0; -44: 0; -53: 12; -57: Năm 2023 trúng thầu 300 tép vào tháng 02/2023, chỉ mua đến tháng 04/2023 đã hết số lượng thầu; -58: 0; -60: 27930; -60: 58988160; 62: NGOAI | 75cm; - KK
222 | PP2300448287 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, kim tròn 1/2C 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglycolic acid | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 3/0 dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm, bằng thép không gỉ, kim được phủ sắc bén - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1106 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 64000 | 64000000 |  | CK
223 | PP2300448288 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ Surgicryl PGA (4/0) dài 75cm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 hoặc tương đương - Kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 336 | 700 | [7 empty] | 200 |  |  | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 36850 | 25795000 |  | CK
224 | PP2300448289 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 70cm - 75cm - Chất liêu: Polyglactin 910 hoặc tương đương. - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn: ISO, EC MDR/FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 50 | [18 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 25800 | 1290000 |  | NGOAI
225 | PP2300448290 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 18mm |  | Chỉ Surgicryl PGA (4/0) | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: polyglycolic acid hoặc tương đương. - Kim tròn đầu tròn 1/2C, dài 18mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 180 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 41850 | 0
226 | PP2300448291 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Surgicryl PGA (4/0) kim tròn 22mm 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 70cm; - Chất liệu chỉ: 90% glycolide, 10% L-lactide - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, có phủ silicone - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, - Chiều dài chỉ 70 cm; - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép không gỉ, đạt độ nhám bề mặt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 1824 | [10 empty] | 1800 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24 |  |  |  |  | 0 | 35700 | 65116800 |  | CK
227 | PP2300448292 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Kim tròn đầu tròn 1/2C, dài 22mm - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tan hoàn toàn 56-90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, - Chiều dài chỉ 70 cm; - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép không gỉ, đạt độ nhám bề mặt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | 0 | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 2012 | [9 empty] | 200 | 1800 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 31000 | 62372000 |  | NGOAI
228 | PP2300448293 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ Surgicryl Monofilament (2/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 2/0 dài 75cm (khâu tiêu trung bình) - Thành phần chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2 C dài 26 mm, đầu nhọn phủ silicone - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA. | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 255 | 2750 | [9 empty] | 400 | 2000 |  |  | 300 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 56850 | 156337500 |  | DC
229 | PP2300448294 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 , dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (3/0) kim tròn 26mm 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 3/0 dài 75cm (khâu tiêu trung bình) - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2 C dài 26 mm, đầu nhọn phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 0 | 860 | 1360 | [9 empty] | 400 | 860 | [7 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 56850 | 77316000 |  | CK
230 | PP2300448295 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 6/0 dài 45cm, kim tròn 1/2C dài 13mm |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Luxcryl 910 số 6/0 | - Chỉtan tổng hợp đơn sợi số 6/0 dài 45cm; - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 13mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63000 | 0
231 | PP2300448296 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi có gai số 3/0 dài 15cm, kim tròn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 3-0 dài 15cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 14ngày. | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 15cm; - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Chiều dài chỉ 15cm và 30cm; - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 310 | 150 | [10 empty] | 150 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 568050 | 85207500 |  | CK
232 | PP2300448297 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 22mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 2116 | 3200 | [10 empty] | 1000 | 2200 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94000 | 300800000 |  | NGOAI
233 | PP2300448298 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0, chỉ dài 90cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương ; - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 40mm. - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 2000 | [9 empty] | 200 | 1800 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159000 | 318000000 |  | NGOAI
234 | PP2300448299 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0, dài 45cm, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (1) kim tròn 40mm 1/2C | - Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi số 1/0 dài 45cm; - Chất liệu: Polydioxanone hoặc tương đương - Có kháng khuẩn, dạng không thắt nút có; - Thời gian tan hoàn toàn 120 - 180 ngày. - Kim tròn đầu tròn CT 1/2C dài 40mm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 68850 | 0
235 | PP2300448300 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn dài 26mm |  | MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm. - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 720 | 200 | [11 empty] | 200 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 107000 | 21400000 |  | CK
236 | PP2300448301 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (3/0) kim tròn 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, dài 70cm; - Chất liệu: polydioxanone hoặc tương đương - Tan hoàn toàn 180 ngày. - Kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 360 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 53850 | 0
237 | PP2300448302 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (3/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 70cm; - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày - Kim tròn 1/2C dài 22mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1050 | 300 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 51850 | 15555000 |  | CK
238 | PP2300448303 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 3-0, kim tròn đầu nhọn V-20 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, dài 75cm (tan chậm); - Chất liệu: Polyglyconate . - Kim tròn 1/2C dài 26mm, đầu nhọn, phủ silicone sắc bén. - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA |  |  | Tép/Sợi |  |  | 401 | 50 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 124950 | 37485000 |  | NGOAI
239 | PP2300448304 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 20mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 4-0, kim tròn đầu nhọn CV-24 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0 dài 75cm; - Chất liệu: polyglyconate hoặc tương đương. - Tan hoàn toàn 180 ngày. - Kim tròn 1/2C, dài 20mm, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 300 | 280 |  | 0 | 0 | 300 | 412 | [9 empty] | 100 | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 133904 | 55168448 |  | CK
240 | PP2300448305 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ Surgicryl Monofilament (4/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2C, dài 22 mm, đầu nhọn phủ silicone sắc bén - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 3100 | 1620 | [10 empty] | 1000 | 600 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 92000 | 149040000 |  | NGOAI
241 | PP2300448306 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  | MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 680 | 1150 | [10 empty] | 1000 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 94000 | 108100000 |  | CK
242 | PP2300448307 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 13mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 6-0, kim tròn đầu nhọn CV-22 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm, - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 13mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 13mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 144 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 | 99981 | 5998860 |  | DC
243 | PP2300448308 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 3/8C dài11mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm, - Kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 11mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 154233 | 0
244 | PP2300448309 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 3/0, gồm 1 kim tròn 1/2C và 1 kim thẳng |  |  | Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm (dùng trong tạo nhịp tim), phủ PTFE poly hoặc FEP poly - Gồm 2 kim: 1 kim tròn đầu tròn 1/2C dài 17mm và 1 kim thẳng dài 88mm - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 363038 | 36303800 |  | CK
245 | PP2300448310 | Chỉ thép điện cực số 3/0, 2 đầu kim |  |  | - Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm (dùng trong tạo nhịp tim), phủ PTFE poly hoặc FEP poly - Gồm 2 đầu kim: HR17/GS65v, phủ silicone, áo bao Polyethylene Blue, - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA - Quy cách: 01 tép 2 sợi (01 xanh + 01 trắng) |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 339000 | 33900000 |  | CK
246 | PP2300448311 | Chỉ thép không tiêu 3/0, kim 1/2C, dài 40 mm |  | Chỉ phẫu thuật Acier 3 dài 45cm, kim tròn đầu cắt 1/2C 40mm, tép 5 sợi | - Chỉ thép không gỉ AISI 316L số 3/0 dài 45cm; - Kim tròn đầu cắt, 1/2C, dài 40mm - Quy cách đóng gói: tép 5 sợi. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 739935 | 0
247 | PP2300448312 | Chỉ thép số 7 |  | Chỉ Steel (7) | - Chỉ bằng thép không gỉ 316L, số 7/0, 2 sợi dài 45cm; - Chịu lực suốt vòng đời; - Kim tròn đầu cắt, 48mm, 1/2C, - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 176 | 176 | 200 | 300 | [14 empty] | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 288000 | 86400000 |  | CK
248 | PP2300448313 | Chỉ thị hóa học đa thông số dùng trong tiệt khuẩn hơi nước |  | Chỉ thị kiểm soát gói hơi nước C-S-P-5-SV1 | - Chỉ thị hóa học đa thông số ( nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ lớp 5, dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước; -Thiết kế nhỏ gọn, an toàn trong quá trình tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn đạt chuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn hơi nước 121oC, 132oC - 134oC. tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 12500 | 6000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6000 |  |  | 0 | 2500 | 15000000 |  | CK
249 | PP2300448314 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp |  | Chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn STERRAD Velocity (Hộp 30) | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Cho kết quả sau khi ủ < 30 phút - Tương thích tất cả các dòng máy STERRAD - Hỗ trợ đặt máy đọc kết quả theo đúng chuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Ống |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | 3000 | 300 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 300 |  | Có điều chỉnh lại số lần và thời gian test nên số lượng có giảm | 0 | 175000 | 52500000 |  | CK
250 | PP2300448315 | Chổi phết tế bào âm đạo tiệt trùng |  |  | Bàn chải nội mạc cổ tử cung sử dụng một lần, là một phương pháp hiệu quả để thu thập các mẫu âm hộ, cổ ngoài và cổ trong tử cung. Chiều dài ~20cm, chổi Ø 6 mm, đóng gói riêng trong túi nhựa vô trùng Các sợi lông mềm và bán tròn, ít gây tổn thương cho niêm mạc Đầu chổi có thể tháo rời cho các phương pháp Pap |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10500 | 15750000 |  | CK
251 | PP2300448316 | Clip cầm máu cỡ siêu nhỏ |  | Clip kẹp mạch máu titan Weck Horizon Ligating Clips cỡ siêu nhỏ | - Clip kẹp mạch máu cỡ siêu nhỏ (micro); - Chất liệu: Titanium - Kích thước khi đóng: 2.24 mm x 1.91 mm x 1.91 mm. - Clip hình chevron. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 3000 | 2000 | [14 empty] | 2000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 50000 | 100000000 |  | CK
252 | PP2300448317 | Clip cầm máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ |  | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ nhỏ | - Clip kẹp mạch máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ; - Chất liệu: Titanium - Size: Cỡ nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 1000 | [14 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23000 | 23000000 |  | CK
253 | PP2300448318 | Clip cầm máu tay cầm lắp sẵn |  | Kẹp cầm máu (Hemoclip) | - Loại sử dụng 1 lần. Clip lắp sẵn với tay gắn. - Độ mở clip 12mm. Xoay được 360 độ, clip có thể đóng mở nhiều lần. - Đường kính dụng cụ 2,6mm, dài 195cm hoặc dài 230cm. Dùng được cho dạ dày và đại tràng. | Dùng đánh dấu, kẹp cầm máu Khả năng đóng - mở clip ≥ 10 lần trước khi đóng clip. Thiết kế lõi đặc biệt, xoay 2 bên 360 độ. Độ mở clip: 12-16mm Góc mở: 135 độ Chiều dài: 2300mm Tương thích kênh dụng cụ ống soi ≥ 2.8mm Tiêu chuẩn sử dụng 1 lần. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 350 |  |  |  |  | 300 | [9 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 415000 | 145250000 |  | CK
254 | PP2300448319 | Clip kẹp mạch máu các cỡ |  | Clip kẹp mạch máu Clip 9 Vitalitec cỡ siêu nhỏ | - Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V đóng chặt mạch máu từ đầu xa về gần chống trượt - Mặt trong được cắt thành những hình thoi xếp chồng hình kim tự tháp. Cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip khi đóng 2,6 mm - Chiều cao clip khi mở: 2,2mm - Chiều rộng clip khi mở: 3,1mm - Băng (vỉ) clip với thiết kế cải tiền giúp tăng tính dễ sử dụng, nạp dễ dàng. - Cỡ: Micro, S, S Wide, M, ML, L - Tương đương loại Horizon |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 50000 | 25000000 |  | CK
255 | PP2300448320 | Clip kẹp mạch máu loại đầu có móc khóa, có ren các cỡ |  | Clip Polymer kẹp mạch máu các cỡ | - Chất liệu: Polymer không tan. - Sử dụng được trong phẫu thuật với robot, có công nghệ khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip. - Cơ chế gặp mở linh hoạt, kẹp được mạch máu từ 2-16mm, đi qua trocar 5mm và 10mm. | Kẹp mạch máu - Chất liệu Polymer - Kích cỡ: + ML: đường kính khoảng 10 - 11 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 3 - 10 mm + L: đường kính khoảng 14 - 15 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 5 - 13 mm + XL: đường kính khoảng 18 - 19 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 7 - 16 mm - Có gai sọc thân kẹp chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 4050 | 2000 | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 70000 | 140000000 |  | CK
256 | PP2300448321 | Clip mạch máu cỡ lớn |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 500 | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 9820000 |  | CK
257 | PP2300448322 | Clip mạch máu cỡ nhỏ |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ nhỏ Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái |  |  | 216 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 1000 | [14 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 19640000 |  | CK
258 | PP2300448323 | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái | [5 empty] | 216 | 216 | 2500 | 500 | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 9820000 |  | CK
259 | PP2300448324 | Cọ Bond |  |  | Cọ tăm bông dùng để bôi keo trám răng vào xoang cần trám, ống tuỷ dùng trong trám răng - Chất liệu: cán nhựa PP, đầu bôi keo bằng bông tròn nhỏ - Cán nhựa dài: khoảng 5 → 8cm - Đầu tăm bông đường kính khoảng 1 → 1.5mm - Sử dụng 1 lần |  | Hộp/ 100 cái | Hộp | [6 empty] | 0 | 96 | 90 | [19 empty] | 90 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 158480 | 14263200 |  | CK
260 | PP2300448325 | Co chữ T cai máy thở |  | Cai máy thở chữ T Plasti-med | - Cung cấp oxy cho bệnh nhân mở khí quản và đặt nội khí quản' - Sử dụng 1 lần. - Ống đựng oxy dài 15 cm để cung cấp oxy tạm thời. |  |  | Cái |  |  |  | 38 |  | 0 | 0 | 110 | 135 | [9 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | 50 |  | 70 | [10 empty] | 0 | 41790 | 5641650 |  | DC
261 | PP2300448326 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động |  | ACL TOP Cuvettes | - Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. - Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. |  | Hộp/2400 cái | Hộp | [5 empty] | 7 | 7 | 35 | 0 |  |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9676800 | 0
262 | PP2300448327 | Cuvette đông máu |  | Cuvette racks 4-fold CP | - Cóng đo mẫu - Bảo quản nhiệt độ thường - Quy cách: 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 29 racks, 1 racks 4 cuvet làm được 4 xét nghiệm khác nhau - Tương thích với Máy Throm |  |  | Hộp | [5 empty] | 7 | 7 | 70 | 0 |  |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10380000 | 0
263 | PP2300448328 | Đai cột sống các cỡ |  |  | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. - Băng nhám dính, vải mút mềm, thun đàn hồi |  |  | Cái |  |  | 10 | 149 |  | 0 | 0 | 270 | 350 | [9 empty] | 100 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 250 | [11 empty] | 0 | 60000 | 21000000 |  | DC
264 | PP2300448329 | Đai Desault |  | ĐAI DESAUTL (TRÁI - PHẢI) | - Chất liệu cotton, thông thoáng khí, dễ điều chỉnh, đảm bảo tính chắc chắn, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng - Bao gồm cả trái và phải |  |  | Cái |  |  | 5 |  |  | 18 | 18 | 320 | 320 | [13 empty] | 320 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 54516 | 17445120 |  | CK
265 | PP2300448330 | Đai xenlulo |  |  | Đai xenlulo hỗ trợ tạo hình miếng trám răng - Chất liệu: nhựa - Cấu tạo: dẹp, mỏng, dẻo, dễ uốn cong - Độ dày: khoảng 0.1 → 0.15mm - Quy cách: ≥ 40 cái |  |  | Hộp | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | [19 empty] | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 483340 | 1450020 |  | CK
266 | PP2300448331 | Đai xương đòn các cỡ |  | Đai xương đòn | - Đai cố định xương đòn - Chất liệu: đệm mút, vải cotton - Dây đai được thiết kế khóa Velcro (băng nhám dính) - Kích thước: các cỡ |  |  | Cái |  |  | 28 |  |  | 40 | 40 | 460 | 460 | [13 empty] | 460 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28560 | 13137600 |  | CK
267 | PP2300448332 | Dẫn lưu đường mật thẳng 10Fr dài 70cm-90cm |  |  | - Ống dẫn lưu đường mật thẳng, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 10Fr, chiều dài 70cm-90cm tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 52750000 |  | CK
268 | PP2300448333 | Dẫn lưu đường mật thẳng 7Fr dài 70-90cm |  |  | Ống dẫn lưu đường mật, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 7Fr, chiều dài 70cm-90cm; - Tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 52750000 |  | CK
269 | PP2300448334 | Dẫn lưu penrose |  | Ống dẫn lưu mao dẫn | - Chất liệu: Bằng cao su mềm - Sử dụng để dẫn lưu mủ, huyết thanh, máu hoặc các chất dịch; - Vô trùng - Đóng gói riêng lẻ từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 450 | 1770 | [11 empty] | 200 |  | 50 | 20 |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 6353 | 11244810 |  | DC
270 | PP2300448335 | Dao cắt cơ vòng |  | Dao cắt cơ vòng | - Chiều dài dao 30mm. - Đường kính đầu dao 1,8mm. Chiều dài đầu tip ≤ 5mm. - Đường kính dụng cụ 5.5Fr - Chiều dài dụng cụ ≤ 200cm. - Ngã luồn dây dẫn tương thích từ 0.025'' - 0.035'' - Thiết kế ngã bơm và ngã luồn dây dẫn riêng biệt. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4750000 | 142500000 |  | CK
271 | PP2300448336 | Dao cắt cơ vòng dạng kim |  | Dao cắt cơ vòng dạng kim 2 kênh (Tên danh mục kg có) | - Dạng kim nhọn - Chiều dài kim: 3mm -> 6mm; - Dây dẫn tương thích 0.035'' - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4200000 | 21000000 |  | CK
272 | PP2300448337 | Dao mổ mắt 2.2 mm |  | Vistrill Normal Blade | - Dao mổ mắt; - Đường kính: 2.2mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco độ dày dao từ 0.12-0.22 - Chiều dài 130-140mm - Chất liệu: lưỡi thép không gỉ vát 2 mặt, cán nhựa polycarbonate; - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 800 | 50 | [14 empty] | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 110000 | 5500000 |  | CK
273 | PP2300448338 | Dao siêu âm dài 17cm |  | Dao siêu âm HARMONIC FOCUS mổ mở cán dài với công nghệ thích ứng mô | - Dao siêu âm mổ mở tương thích máy Harmonic Focus - Công nghệ thích ứng mô, - Cán dài 17cm,tương thích với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Đầu dao cong, thon, dài 16mm cho phép kẹp giữ mô, phẫu tích, hàn và cắt mô chính xác. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 70 | 10 | [11 empty] | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11855025 | 118550250 |  | CK
274 | PP2300448339 | Dao siêu âm dài 36cm |  | Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô | - Kích thước: dài 36cm; - Đường kính 5mm; - Sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm; - Kết nối với dây dao HP054, dùng trong mổ nội soi, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính - Tương thích với máy Harmonic ACE |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 56 | 81 | [10 empty] | 56 | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18160450 | 1470996450 |  | NGOAI
275 | PP2300448340 | Dao siêu âm Harmonic, đường kính 5mm, dài 9cm | Dao siêu âm, đường kính 5mm, dài 9cm | Dao siêu âm mổ mở với công nghệ thích ứng mô HARMONIC FOCUS | - Đường kính: 5 mm, - Kích thước: 9cm - Lưỡi cong; - Tương thích với dây dao HPBLUE hoặc tương đương. |  |  | Cái | [5 empty] | 12 | 12 | 30 | 65 | [10 empty] | 15 | 50 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12270650 | 797592250 |  | CK
276 | PP2300448341 | Dao siêu âm lưỡi 23cm |  | Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô | - Tương thích máy Harmonic ACE+ với Công nghệ thích ứng mô cho phản hồi bằng âm thanh và chức năng cầm máu ưu việt - Đường kính cán 5mm - Chiều dài cán 23cm - Kết hợp với dây dao Harmonic HP054 và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Lưỡi dao bằng hợp kim titan phủ lớp chống dính - Chiều dài hàm dao 15mm, độ mở hàm 10mm. - Cán xoay 360 độ, điều chỉnh bằng một tay. |  |  | Cái | [5 empty] | 5 | 5 | 12 | 17 | [10 empty] | 12 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16643375 | 282937375 |  | NGOAI
277 | PP2300448342 | Dao siêu âm mổ mở ,lưỡi hook |  | Dao siêu âm lưỡi móc HARMONIC SYNERGY | - Dao siêu âm mổ mở lưỡi hook, cán dài 4-9cm - Kết hợp với dây dao Harmonic màu xanh và máy phát chính (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến) |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10795750 | 53978750 |  | CK
278 | PP2300448343 | Đầu col 1000 µl |  | MDL Pipette Tips 1000ul | Thể tích hút từ 100µl - 1000 µl. |  |  | Cái | [5 empty] | 10 | 10 | 28300 | 16500 | 5000 | 5000 | 6000 |  |  |  | 500 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94 | 1551000 |  | CLS
279 | PP2300448344 | Đầu col 100-200uL vô trùng |  | Đầu col 200 µL, tiệt trùng | Đầu côn không có màng lọc 100-200µl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, vô trùng - Quy cách: 96 cái/tips/Hộp - Tương thích với pipet |  | 96 cái/tips/Hộp | Hộp | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 2640000 |  | CLS
280 | PP2300448345 | Đầu col 10-20uL vô trùng |  | Đầu col 20 µL, tiệt trùng | Đầu côn không có màng lọc 10µl - 20µl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, vô trùng - Quy cách: : 96 cái/tips/Hộp - Tương thích với pipet |  | 96 cái/tips/Hộp | Hộp | [5 empty] | 3000 | 3000 | 20 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 0
281 | PP2300448346 | Đầu col 200 µl |  | MDL Pipette Tips 200ul | Thể tích hút từ 0µl - 200 µl. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 35420 | 42000 | 10000 | 8000 | 24000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 74 | 3108000 |  | CLS
282 | PP2300448347 | Đầu col có lọc 10 -20 µL vô trùng |  | Đầu col lọc 10 -20 µL vô trùng | Đầu côn có màng lọc 10μl - 20μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Loại dài từ 7cm - 9cm |  |  | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 110 | 60 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 168000 | 18480000 |  | CLS
283 | PP2300448348 | Đầu col có lọc 100 µL vô trùng |  | Đầu col 100 µL, có màng lọc, tiệt trùng | Đầu côn có màng lọc 100μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 80 | 80 | 30 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 10560000 |  | CLS
284 | PP2300448349 | Đầu col có lọc 1000 µl vô trùng |  | Đầu col 1000 µL, có màng lọc, tiệt trùng | Đầu côn có màng lọc 1000μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 120 | 320 | 240 |  |  |  |  | 80 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 42240000 |  | CLS
285 | PP2300448350 | Đầu col có lọc 200 µL vô trùng |  | Đầu col lọc 200 µL vô trùng | Đầu côn có màng lọc 200μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Chiều dài trong khoảng 6.8cm -9.2 cm |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 260 | 210 | 160 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 185000 | 38850000 |  | CLS
286 | PP2300448351 | Đầu col có lọc 200 µL vô trùng loại dài |  | Đầu col lọc 200 µL vô trùng | Đầu côn có màng lọc 200μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, Huyết thanh - Loại dài (chiều dài 9cm) - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Tương thích với máy BD phoenix M500 |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 130 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 185000 | 0
287 | PP2300448352 | Đầu điện cực cắt đốt nối dài monopolar |  |  | Kích thước: 2.3 x19 mm, thẳng Chiều dài: 120 mm - 140mm Sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ≥ 138 độ C |  |  | Cái | [6 empty] | 0 | 50 | 30 | [16 empty] | 20 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 500000 | 15000000 |  | DC
288 | PP2300448353 | Đầu nối con sâu |  | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Đầu nối con sâu - Chất liệu bằng nhựa - Đóng gói tiệt trùng. |  |  | Cái |  |  | 30 | 90 |  | 460 | 460 | 660 | 2822 | [11 empty] | 2 |  | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1800 | 600 | 400 | 10 | [9 empty] | 0 | 12600 | 35557200 |  | DC
289 | PP2300448354 | Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa |  | Đầu (Ống) hút dịch Yankauer đầu tròn hoặc thẳng | Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa - Chất liệu: nhựa PVC - Đầu tiêu chuẩn dài 27cm - Loại ống dùng cho hút dịch phẫu thuật - Vật liệu cứng đảm bảo đưa đầu hút đến khu vực cần hút dịch. - Có thể kết nối với nhiều loại dây dẫn hút dịch phẫu thuật. - Cong 30 độ, không có lỗ thoát khí. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  | Cái |  |  | 320 | 800 |  | 500 | 500 | 12500 | 8000 | [16 empty] | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8379 | 67032000 |  | NGOAI
290 | PP2300448355 | Dầu parafin |  |  | Dầu parafin dùng bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày. - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn |  |  | Ống 5ml | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 311 | [13 empty] | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4000 | 1244000 |  | DC
291 | PP2300448356 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản |  | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - Đầu thắt gồm 6 vòng thun được lắp sẵn vào 1 đầu chất liệu silicone mềm trong suốt. - Chất liệu vòng thun: cao su latex - Dây dẫn: 01 sợi - lắp theo 1 chiều - Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, chiều dài 155cm. - Đường kính ống soi tương thích: 9.5 - 11mm. | Đầu thắt gồm 6 vòng thun được lắp sẵn vào 1 đầu chất liệu silicone mềm trong suốt. Chất liệu vòng thun: cao su laxtex Số vòng: 6 vòng (5 màu đen + 1 màu trắng) Dây dẫn: 01 sợi - lắp theo 1 chiều Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, dài 155cm. Có ngã bơm rửa to giúp sạch máu và chất nhờn. Đường kính ống soi tương thích: 9.5-11mm. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 200 |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 724500 | 144900000 |  | CK
292 | PP2300448357 | Dây cho ăn các số |  | Ống thông dạ dày MPV | Dây cho ăn các số - Ống có nắp gắn vào đầu nối chống lây nhiễm và có cản quang dọc thân ống, vật liệu PVC mềm có độ đàn hồi phù hợp. - Vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm - Có 4 mắt phụ - Các số: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 16FR, 18FR - Chiều dài 125cm - Tiệt trùng. |  |  | Cái |  |  | 1592 | 1915 |  | 433 | 433 | 4740 | 6390 | [9 empty] | 50 | 1000 | 200 |  | 50 |  |  | 800 |  | 200 |  |  | 1000 | 150 |  | 600 | 0 | 600 | 250 | 600 | 800 |  |  | 50 |  |  |  |  | 40 | Đặt sonde dạ dày | 0 | 3050 | 19489500 |  | DC
293 | PP2300448358 | Dây cưa xương |  | Dây cưa xương | Dây cưa xương chiều dài >= 40cm. Chất liệu thép không gỉ |  |  | Cái / sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 60 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 210000 | 12600000 |  | CK
294 | PP2300448359 | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 | Dây dẫn hướng đường mật | Dây dẫn đường Acrobat | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 - Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn tăng độ mềm dẻo, có các điểm dánh dấu giúp dễ dàng nhận dạng qua nội soi và cho phép đo đạc dễ dàng - Dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic 27cm - Thân dây dẫn được phủ lớp Teflon giúp cảm nhận và điều khiển dễ dàng - Dây dẫn được làm bằng lõi Nitinol nên có khả năng chống gẫy gập và định hình tốt - Chiều dài dẫn dẫn tùy chọn từ 205cm đến 450cm. - Đường kính làm việc của dây dẫn từ 0.025" đến 0.035". - Chiều dài đánh dấu cản quang 4mm | Dây dẫn hướng đường mật - Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn tăng độ mềm dẻo, có các điểm dánh dấu giúp dễ dàng nhận dạng qua nội soi và cho phép đo đạc dễ dàng - Dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic - Thân dây dẫn được phủ lớp Teflon giúp cảm nhận và điều khiển dễ dàng - Dây dẫn được làm bằng lõi Nitinol nên có khả năng chống gẫy gập và định hình tốt - Chiều dài dẫn dẫn tùy chọn từ 205cm đến 450cm. - Đường kính làm việc của dây dẫn từ 0.025" đến 0.035". - Chiều dài đánh dấu cản quang 4mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đạt do dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic HSMT 27cm HSĐXKT là 5.8cm | 4500000 | 45000000 |  | CK
295 | PP2300448360 | Dây dao siêu âm Harmonic |  | Dây dao Harmonic | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở và mổ nội soi - Tương thích với máy Harmonic thế hệ GEN11. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 30 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 53698050 | 1610941500 |  | CK
296 | PP2300448361 | Dây dao siêu âm Harmonic màu xanh |  | Dây dao xanh dương Harmonic | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở - Tương thích máy Harmonic thế hệ GEN11. |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 15 | 20 | [10 empty] | 15 | 5 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 52123050 | 1042461000 |  | CK
297 | PP2300448362 | Dây garo |  |  | Chất liệu: có chứa sợi cotton |  |  | Cái |  |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 935 | 665 |  |  | - | [6 empty] | 10 | 100 |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 100 | 50 |  | 20 | 10 |  | 120 |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 16800 | 11172000 |  | DC
298 | PP2300448363 | Dây garô có khóa |  |  | Dây garo có khóa nhựa |  |  | Cái |  |  | - | - |  | 0 | 0 | 438 | 316 |  |  | 120.00 |  |  |  | 10 | 30 |  |  | 50 |  |  | 20 |  | 10 | 100 |  | 20 | 2 |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 4 | Lấy máu | 0 | 16800 | 5308800 |  | DC
299 | PP2300448364 | Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ |  | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | Dây hút đàm có kiểm soát - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. - Có 2 mắt phụ. - Các số 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Dây hút đàm có kiểm soát - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. - Có 2 mắt phụ. - Các số 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - Đã tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE và FDA |  | Cái |  |  | 8200 | 4926 |  | 2970 | 2970 | 27202 | 50880 | [9 empty] | 1000 | 200 | 200 |  | 100 |  | 3000 | 15000 |  | 200 |  |  | 500 | 500 |  | 1000 | 0 | 17000 | 600 | 10000 | 1500 |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 | Hút đàm nhớt | 0 | 1695 | 86241600 |  | DC
300 | PP2300448365 | Dây hút dịch phẫu thuật 8mm x 2m |  | Dây hút dịch phẫu thuật MPV (2000 mm) | Dây hút dịch phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC, trắng trong, có hai đầu nối. - Chiều dài 2m - Tiệt trùng. | Dây hút dịch phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC, trắng trong, có hai đầu nối. - Chiều dài 2m - Đóng gói bằng túi đóng tiệt trùng. Quy cách: 01 cái/túi (đóng 2 lớp) - Không bị bẹp khi hút - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Sợi/Cái/Ống |  |  | 13657 | 8360 |  | 1000 | 1000 | 27580 | 29450 |  |  |  |  | 3000 | [11 empty] | 22000 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400 | 1000 | 3000 | [10 empty] | 0 | 8179 | 240871550 |  | DC
301 | PP2300448366 | Dây máy thở gây mê co giãn trẻ em |  | Bộ dây máy gây mê cao tần, đa hướng, dùng một lần, dùng cho trẻ em, không tiệt trùng SAMBRUS-V | Dây máy thở gây mê co giãn dùng cho trẻ em - Độ dài 150cm -165cm - Chống xoắn, gập. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 200 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 62580 | 12516000 |  | DC
302 | PP2300448368 | Dây thở gây mê 2 nhánh co giãn |  | Bộ dây máy thở cao tần, dây đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn/ trẻ em, không tiệt trùng SAMBRUS-V (02 bẫy nước) | Bộ dây thở dùng 1 lần cho người lớn, trẻ em với 02 bẫy nước - Chất liệu: nhựa PE/ PP/TPE - Chiều dài 1.5m - 1.8m |  |  | Bộ |  |  | 120 | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 2000 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94400 | 188800000 |  | DC
303 | PP2300448369 | Dây truyền dịch |  | Dây truyền dịch UTARA/UTR-2 | - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Có bầu cao su tiếp thuốc. - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng | - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Có bầu cao su tiếp thuốc. - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA |  | Bộ |  |  | 207424 | 128178 |  | 0 | 0 | 213760 | 261200 | [7 empty] | 500 |  | 5000 | 30000 | 10000 | 10000 | 56000 | 8000 | 8000 |  |  | 1000 | 3000 | 400 | 50000 | 15000 |  | 10000 | 2500 | 10000 | 20000 | 8000 | 3000 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 700 | Truyền dịch | 0 | 2190 | 572028000 |  | DC
304 | PP2300448370 | Dây truyền dịch đếm giọt |  | Dây truyền dịch UTARA/UTR-2 | Dây truyền dịch đếm giọt có bộ chỉnh giọt - Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng - Mở khóa chỉnh giọt, mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt. - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng. | Dây truyền dịch đếm giọt có bộ chỉnh giọt - Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Không chứa DEHP. - Mở khóa chỉnh giọt, mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt. - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA |  | Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1900 | 38000 |  |  |  | 800 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 200 | 1000 | [10 empty] | 0 | 2500 | 95000000 |  | DC
305 | PP2300448371 | Dây truyền máu |  | Dây truyền máu | Dây truyền máu - Chất liệu PVC - Bầu đếm giọt hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, chính xác - Bộ lọc 200 micron - Dây dài từ 130 cm đến 180cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng | Dây truyền máu - Chất liệu PVC - Bầu đếm giọt hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, chính xác - Bộ lọc 200 micron - Dây dài từ 130 cm đến 180cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE, FDA |  | Sợi |  |  | 2567 | 2930 |  | 1014 | 1014 | 12325 | 23210 | [9 empty] | 20 | 1000 | 1000 | 100 | 500 | 240 | 500 | 1500 |  | 50 |  |  | 10000 | 600 |  | 300 | 30 | 600 | 600 | 1000 | 150 |  |  | 5000 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 5940 | 137867400 |  | DC
306 | PP2300448372 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng |  | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ dùng trong thăm khám vùng hầu họng - Chất liệu: gỗ thông xử lý - Kích cỡ: 150 x 20 x 2mm - Đặc điểm: trơn láng, không bén cạnh, không trầy xướt - Đóng gói tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 97600 | 65000 |  | 8780 | 8780 | 198550 | 246000 | [6 empty] | 12000 | 10000 |  |  | 200 | 100 | 100 | [5 empty] | 100000 | 1000 |  | 500 | 100 |  | 400 | 0 |  | 1000 | 200 | 20000 |  | 200 | 100000 | 200 | [5 empty] | 0 | 239 | 58794000 |  | DC
307 | PP2300448373 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% |  |  | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% - Thành phần Sodium Hyaluronate (NaHA) nồng độ 1,8%; - Thể tích ống > 1ml; - Độ pH 6.8 - 7.5; - Độ thẩm thấu từ 250 - 350 mOsm/ l - Trọng lượng phân tử 850.000-1.400.000 Dalton. - Độ nhớt động ≥1000 mPas, độ nhớt tĩnh ≥ 19.000 CPS và ≤ 30.000 CPS; - Tiệt trùng |  |  | Hộp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [20 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 450000 | 450000000 |  | CK
308 | PP2300448374 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% |  | AkVisc PFS 2ml | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% - Thành phần Hydroxypropyl methylcellulose nồng độ 2% - Thể tích ống 2ml - Độ nhớt: 4.500 - 5.500 mPa.s - Độ thẩm thấu: 250-400 mOsm/kg - Trọng lượng phân tử >80.000 daltons - Độ pH: 6.8 - 7.4 - Khử trùng bằng khí EO |  |  | Cái |  |  | 300 | 150 |  | 130 | 130 | 1000 | 1000 | [20 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 69000 | 69000000 |  | CK
309 | PP2300448376 | Điện cực đất loại dán |  | Điện cực đất loại dán | Chất liệu: gel bề mặt Chiều dài dây: ≥ 1.0 m |  |  | Cái | [5 empty] | 40 | 40 | 60 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 68250 | 6825000 |  | CK
310 | PP2300448377 | Điện cực ghi |  | Điện cực dán đo dẫn truyền | Điện cực dán đo dẫn truyền |  |  | Cái | [5 empty] | 80 | 80 | 120 | 400 |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 42000 | 16800000 |  | CK
311 | PP2300448385 | Điện cực tim |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | Điện cực tim - Hình dạng : Hình tròn/chữ nhật/oval - Loại Gel : Gel khô - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) |  |  | Cái / chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 83650 | 108110 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 100 |  | 70000 |  |  |  |  | 400 | 5000 |  | 300 | 10 | 10000 | 15000 | 5000 | [10 empty] | 0 | 1239 | 133948290 |  | DC
312 | PP2300448386 | Điện cực tim dùng trong môi trường MRI |  |  | Điện cực tim dùng trong môi trường MRI - Thiết kế hình tròn, kích thước 50mm. - Loại Gel ướt - Thời gian sử dụng: ≥ 72 giờ - Sử dụng được cho da nhạy cảm. - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) - Đạt chuẩn ISO 13485 + CE. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 345 | 300 |  |  |  | 300 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4500 | 1350000 |  | CK
313 | PP2300448387 | Điện cực trẻ em |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | Điện cực trẻ em - Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. - Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. - Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. - Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1050 | 470 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3150 | 1480500 |  | DC
314 | PP2300448388 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật ít xâm lấn |  | Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần các cỡ | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật ít xâm lấn - Chất liệu: lớp film được cấu tạo bằng chất liệu PS-8011 Polyurethane, 2 vòng làm bằng chất liệu Pellethane. - Đường kính 2.5-6cm, 2-4cm. - Dụng cụ bảo vệ vết thương và vén mô mềm được cấu tạo bởi lớp Film chắc chắn gấp 3 lần, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, bộc lộ dễ dàng các lớp mô mềm của thành ngực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 109 | 70 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1750000 | 122500000 |  | NGOAI
315 | PP2300448389 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | - Dụng cụ cắt khâu nối đa năng tự động dùng trong phẫu thuật nội soi, tương thích với tất cả các loại băng đạn cắt khâu nối nội soi 45mm, 60mm. - Chiều dài 16cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 65 | [10 empty] | 50 | 5 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3880680 | 252244200 |  | NGOAI
316 | PP2300448390 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium thân thiện cơ thể, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim: titan - Kích thước: + Chiều dài thân dụng cụ: 36-45 cm + Đường kính nòng: 5mm + Chiều dài ghim: cao 3.8mm, rộng 4mm. - Thiết kế: + Hình dạng ghim: xoắn ốc + Đầu thẳng + Số lượng ghim: 30 / cây - Đóng gói: riêng rẻ, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5900000 | 590000000 |  | CK
317 | PP2300448391 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn |  | Dụng cụ cố định ống nội khí quản | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. - Băng cố định vùng gáy. - Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được. - Có bộ phận chống cắn ống nội khí quản. |  |  | cái | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200 |  | 300 | [10 empty] | -Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. E-HSDT : * Làm bằng vật liệu siêu mềm không gây trầy xước, giảm lở loét cổ và miệng bệnh nhân.1 dây quấn cổ màu trắng có mấu khóa dán nhiều lớp có thể điều chỉnh, cố định lại theo kích thước, 3 dây màu xanh có miếng dán cố định ống có thể thay thế khi bẩn. | 341000 | 170500000 |  | DC
318 | PP2300448392 | Dụng cụ cố định ống thông |  | Dụng cụ cố định ống thông nằm ngang 9781 | - Cố định ống thông theo hướng nằm ngang - Dụng cụ vô trùng, có thể sử dụng ngay trong phòng mổ - Thời gian sử dụng từ 5 -7 ngày - Cố định được ống có kích thước từ 5 - 40 Fr - Bộ cố định có thể điều chỉnh khi cần thiết |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 165000 | 0
319 | PP2300448393 | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar |  | Endo Close™ Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar - Chất liệu: Polycarbonate, thép không rỉ 302, 304 |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 850000 | 42500000 |  | CK
320 | PP2300448394 | Dụng cụ khâu cắt cong 40mm |  | Dụng cụ khâu cắt cong CONTOUR | - Dụng cụ khâu cắt cong 40mm, dùng cho mô thường, đường cắt 40mm - 2 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim mở 3,5mm/4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,44mm/2,0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12393500 | 0
321 | PP2300448395 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360° - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng. | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360° - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng. Tiêu chuẩn ISO, CE và FDA 510K. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3880680 | 77613600 |  | CK
322 | PP2300448396 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao kim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5121550 | 76823250 |  | CK
323 | PP2300448397 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao ghim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5690300 | 56903000 |  | CK
324 | PP2300448398 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 60mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở SSAB-60 | - Dụng cụ cắt nối tự động mổ hở cỡ 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4700000 | 70500000 |  | CK
325 | PP2300448399 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở SSAB-80 | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 35 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4700000 | 70500000 |  | CK
326 | PP2300448400 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 17 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6600000 | 112200000 |  | NGOAI
327 | PP2300448401 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 45mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin với công nghệ giữ mô bề mặt ECHELON FLEX | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 45mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  |  | Cái | [5 empty] | 3 | 3 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17155250 | 257328750 |  | CK
328 | PP2300448402 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin với công nghệ giữ mô bề mặt ECHELON FLEX | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 60mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17155250 | 257328750 |  | CK
329 | PP2300448403 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng ống tiêu hóa các cỡ |  | Dụng cụ khâu cắt nối vòng Ethicon | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong 21-33mm, chiều dài cán 18cm, đường kính trong 12.4-24.4mm, chiều cao ghim mở 5,2mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 1,5-2,2mm, chất liệu ghim bằng titanium |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9483950 | 0
330 | PP2300448404 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo |  | Dụng cụ cắt khâu nối dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, công nghệ DST, thiết kế đầu đe tháo rời,đường kính 33mm, chiều cao ghim 3.5mm, chất liệu ghim titanium | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo: - Đường kính 33mm, 32 ghim titanium. Chiều cao ghim 3.5mm. - Đầu đe rời, ống soi trong suốt, có chia vạch. -Tiêu chuẩn ISO, FDA. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800000 | 4900000000 |  | CK
331 | PP2300448405 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng mổ hở dài 30mm |  | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở TA Auto Suture Stapler tương ứng với băng ghim khâu nối mổ mở hai hàng ghim công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST, dài 30mm, chiều cao ghim 2.5mm | - Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở -Tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, chiều dài băng ghim 30mm, chiều cao ghim 2.5mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5990000 | 0
332 | PP2300448406 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 45mm |  | Dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở | - Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 45mm - Tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, chiều cao ghim 4.8mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3886090 | 0
333 | PP2300448407 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở dài 60mm |  | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở TA Auto Suture Stapler tương ứng với băng ghim khâu nối mổ mở hai hàng ghim công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST, dài 60mm, chiều cao ghim 3.5mm | - Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 60mm - Tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, chiều cao ghim 3.5mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5990000 | 59900000 |  | CK
334 | PP2300448408 | Dụng cụ khâu nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa cỡ 29 hoặc 32 |  | Dụng cụ khâu cắt nối dạng vòng dùng khâu nối ống tiêu hóa có đầu đe nghiêng 90 độ | Dụng cụ khâu cắt nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa: - Chiều cao ghim trước khi đóng 4.8 mm/ 5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm/ 2.2 mm. Số lượng 24 ghim/ 30 ghim. - Chiều dài thân kim loại 213 mm và chiều dài tay cầm 252 mm. - Đường kính ngoài 29 mm/ 32 mm. Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA 510K |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 55 | [10 empty] | 50 | 5 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7700000 | 423500000 |  | NGOAI
335 | PP2300448409 | Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, đường kính 31mm, chiều cao ghim 4.8mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn EEA Autosuture Circular Stapler công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST các cỡ | Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, 2 hàng ghim, đường kính 31mm, chiều cao ghim khi mở 4.8mm. Chất liệu ghim titanium. Tiêu chuẩn ISO, FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 102 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800000 | 490000000 |  | CK
336 | PP2300448410 | Dụng cụ khâu nối vòng các cỡ sử dụng pin |  | Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng pin ECHELON CIRCULAR | Dụng cụ khâu nối vòng sử dụng pin : - Các cỡ 23mm, 25mm, 29mm, 31mm. - Ghim 3D, có thể giữ mô bề mặt, điều chỉnh được chiều cao ghim đóng 1,5mm-2,2mm, ghim mở 5,2mm, ghim có chất liệu bằng hợp ghim titanium |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15320550 | 766027500 |  | CK
337 | PP2300448411 | Dụng cụ khâu nối vòng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo |  | Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ PROXIMATE PPH | Dụng cụ khâu nối vòng dùng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo: - Đường kính 33mm, đường kính lòng cắt 24.4mm, 28 ghim, tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng từ 0.75mm-1.5mm. | - Bộ dụng cụ khât cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ theo phương pháp longo - Đường kính đầu >= 33mm, đường kính dao >= 24,4mm, <= 28 ghim làm bằng hợp kim titanium, - Chân ghim >= 4mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 0,75-1,5mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2070000 | 621000000 |  | CK
338 | PP2300448412 | Dụng cụ mổ trĩ theo phương pháp Longo thiết kế an toàn kép |  | Dụng cụ khâu cắt mổ trĩ | Dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo: - Cỡ 33 mm/ 34 mm, đầu đe không tháo rời, buồng chứa dịch trong suốt, thiết kế an toàn kép trước khi bắn. - Đường kính lòng cắt 26 mm, 34 ghim , chất liệu kim bằng hợp kim Titanium. - Chiều cao ghim mở 3.8 mm, chiều cao ghim đóng 1.5 mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3500000 | 1050000000 |  | CK
339 | PP2300448413 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longo |  | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo – 3 hàng ghim, 48 ghim đường kính 33,4mm | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo: - Chiều dài 398mm, đường kính ngoài 33.4(±1) mm, đường kính trong 24(±1) mm - Công nghệ 3 hàng ghim vòng, 48 ghim dập, chiều dài ghim 4.3mm, chiều rộng ghim 3.8mm, chiều cao ghim đóng 0.75-1.6mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Theo công văn trả lời sô 065/2024/YTC-KD ngày 01/02/2024. Hiện tại nhà thầu chưa có hợp đồng nào có giá trị đáp ứng được yêu cầu của bảng X ( Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu)=> Không đạt | 4389000 | 1316700000 |  | CK
340 | PP2300448414 | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét |  | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film 28ml | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét - Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da. - Duy trì và tác dụng kéo dài lên tới 72 giờ. - Đóng gói vô khuẩn riêng từng chai |  |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 200 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT "Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da"; - E-HSĐXKT " Không thể hiện" | 240000 | 48000000 |  | DC
341 | PP2300448415 | Dung dịch rửa vết thương 1000ml |  | Dung dịch rửa vết thương 360102 Granudacyn 1000ml , mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx P.G.F. Industry Solutions GmbH, Áo | Dung dịch rửa vết thương - Chiết xuất từ acid hypoclorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật |  |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 | 174 | 250 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 850000 | 212500000 |  | DC
342 | PP2300448416 | Dung dịch rửa vết thương 250ml |  | Dung dịch rửa vết thương 360100 Granudacyn 250ml , mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx P.G.F. Industry Solutions GmbH, Áo | Dung dịch rửa vết thương - Chiết xuất từ acid hypoclorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật |  |  | Chai |  |  | 300 | 156 |  | 0 | 0 | 50 | 750 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 455000 | 341250000 |  | DC
343 | PP2300448417 | Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa nồng độ 50 ppm HOCl/NaOCl 1000ml |  | Dung dịch rửa vết thương 360102 Granudacyn 1000ml , mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx P.G.F. Industry Solutions GmbH, Áo | Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa - Thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; - Ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. |  |  | Chai |  |  | 98 | 110 |  | 0 | 0 | 500 | 1550 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1500 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 850000 | 1317500000 |  | DC
344 | PP2300448418 | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt nồng độ 50 ppm HOCl/NaOCl 250ml |  | Dung dịch rửa vết thương 360100 Granudacyn 250ml , mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx P.G.F. Industry Solutions GmbH, Áo | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt - Thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; - Ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. |  |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 105 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 455000 | 47775000 |  | DC
345 | PP2300448419 | Dung dịch sát khuẩn da trước mổ |  | Clincare 2 | Dung dịch dùng sát khuẩn ngoài da cho bệnh nhân trước phẫu thuật - Hoạt chất: chlorhexidine gluconate 2% - Không gây dị ứng/kích ứng da |  |  | chai | [5 empty] | 0 | 0 | 1050 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 500 | [12 empty] | 0 | 19000 | 9500000 |  | DC
346 | PP2300448420 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh khu vực phẫu thuật |  | Clincare | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh khu vực phẫu thuật - Thành phần: isopropanol/ethanol hoặc kết hợp hai trong các thành phần này (70% đến 80%). - Đặc tính: Không mùi/mùi dễ chịu, không gây kích ứng da - Đạt tiêu chuẩn ASTM E-1174 hoặc EN 12791 |  |  | chai | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 510 | [7 empty] | 300 | [10 empty] | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 39000 | 19890000 |  | CK
347 | PP2300448421 | Gạc cầm máu các loại, các cỡ |  |  | Dùng trong cầm máu đoạn xa đường quay, dùng trong tim mạch can thiệp, kèm xi lanh 10ml. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500000 | 0
348 | PP2300448422 | Gạc cầm máu các loại, các cỡ |  |  | - Dùng trong can thiệp qua da đường quay - Kích thước: 0.8x1.5 " - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 990000 | 0
349 | PP2300448423 | Gạc cầm máu các loại, các cỡ |  |  | - Dùng trong can thiệp qua da đường đùi - Kích thước: 1.5x1.5 " - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 990000 | 0
350 | PP2300448424 | Gạc cầu sản khoa |  | Gạc cầu sản khoa Fi45 vô trùng | Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên, được dùng trong thủ thuật, phẫu thuật ngoại khoa và sản phụ khoa - Đóng gói: 5 viên/gói, tiệt trùng |  |  | Viên | [5 empty] | 0 | 0 | 80000 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1680 | 0
351 | PP2300448425 | Gạc dẫn lưu tiệt trùng 1cm x 200cm x 4 lớp |  | Gạc dẫn lưu 1cm x 200cm x 4 lớp tiệt trùng, vải không dệt | Gạc dẫn lưu tiệt trùng - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước; - Gạc được may thành sợi - Kích thước:1cmx200cm, dày 4 lớp và được quấn lại thành cuộn |  |  | Cuộn |  |  | 2513 | 695 |  | 600 | 600 | 10882 | 10080 | [10 empty] | 400 | 1000 |  |  |  |  | 7000 |  | 1000 | 350 | 100 | 0 | 20 |  |  | 0 | 200 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | 1396 | 14071680 |  | DC
352 | PP2300448426 | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản |  | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản Metalline, 8x9cm | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản - Cấu tạo gồm 3 lớp: + Lớp tiếp xúc với vết thương bằng sợi phủ nhôm, tạo độ nhẵn bóng, không dính vết thương, giúp dịch tiết nhanh chóng thấm vào lớp thứ 2. + Lớp thứ 2 hút dịch tiết và giữ lại. + Lớp thứ 3 là lớp vật liệu mỏng không dệt, tạo độ thoáng và thoát hơi - Dùng cho ống mở khí quản có đường kính ống là 12 - 19mm (31 - 50Fr). - Kích thước gạc: 8x9 cm - Vô Trùng |  |  | Miếng |  |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 650 | [18 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 500 | [10 empty] | 0 | 9450 | 6142500 |  | NGOAI
353 | PP2300448427 | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng 1cm x 8cm x 4 lớp |  | Gạc ép sọ não 1cm x 8cm x 4 lớp tiệt trùng, cản quang, vải không dệt (có dây) | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước gạc: 1cm x 8cm, dày 4 lớp |  |  | Miếng | [5 empty] | 1000 | 1000 | 12000 | 20000 | [9 empty] | 8000 | [6 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 439 | 8780000 |  | CK
354 | PP2300448428 | Gạc hút dịch không dính vết thương |  | Gạc hút dịch Solvaline N, không dính vết thương 10x10cm | Gạc hút dịch không dính vết thương - Thành phần: + Lõi thấm hút: 80% viscose, 20% polyester + Phim: polyethylene - Miếng gạc lót bao gồm lõi polyeste / visco có khả năng thấm hút cao được bao phủ cả hai mặt bằng màng polyetylen đục lỗ mịn. - Dịch rỉ được hấp thụ nhanh chóng qua các lỗ trên màng polyetylen - Ít dính vết thương - Vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 15000 | 2250000 |  | HS
355 | PP2300448429 | Gạc hút dịch thăng đứng tạo gel diệt trùng, sợi Alginate bạc 10cm x 10cm |  | Gạc xốp kháng khuẩn nano Bạc 5 lớp có màng phủ Silicone COMFISORB Ag FOAM DRESSING FIVE LAYER FOAM DRESSING WITH SILICONE ADHESIVE 10CM X 10CM | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel diệt trùng - Thành phần: sợi calcium alginate, các sợi Alginate bạc - Dùng cho các vết thương nông hoặc sâu, dịch tiết nhiều, đã bị nhiễm trùng hoặc có nguy cơ nhiễm trùng - Thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. - Kích cỡ: 10cm x 10cm - Đóng gói tiệt trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 50 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 | [12 empty] | 0 | 98000 | 4900000 |  | HS
356 | PP2300448430 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng |  | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp |  |  | Miếng |  |  | 1053504 | 656148 |  | 49900 | 49900 | 1948600 | 2320200 |  |  |  |  | 80000 |  | 3000 | 5000 |  | 5000 | 230000 | 110000 | 10000 | 400000 | 12000 | 100000 | 700000 | 50000 | 5000 | 10000 |  | 50000 | 4000 | 300000 | 1000 | 5000 | 48000 | 120000 | 50000 | 10000 |  |  | 200 |  | 2000 |  |  | 10000 | Thay băng | 0 | 401 | 930400200 |  | DC
357 | PP2300448431 | Gạc phẫu thuật cản quang |  | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp tiệt trùng, cản quang | Gạc phẫu thuật có cản quang tiệt trùng - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm x 8 lớp |  |  | Miếng |  |  | 36390 | 24535 |  | 0 | 0 | 68300 | 46500 |  |  |  |  | 3000 | [8 empty] | 2000 |  |  | 40000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 500 | [10 empty] | 0 | 4617 | 214690500 |  | DC
358 | PP2300448432 | Gạc Phẫu thuật tiệt trùng 5 x 5cm x 8 lớp |  | Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: 100% cotton - Kích thước 5x5cmx8 lớp |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 326000 | 20200 | [9 empty] | 200 | 15000 | [8 empty] | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 187 | 3777400 |  | CK
359 | PP2300448433 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp |  | Gạc phẫu thuật 5cm x 6.5cm x 12 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng |  |  | Miếng |  |  | 216800 | 51833 |  | 0 | 0 | 148000 | 358000 | [10 empty] | 10000 | [5 empty] | 220000 | 2000 | 100000 |  | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 268 | 95944000 |  | DC
360 | PP2300448434 | Gạc tẩm cồn |  | Bông tẩm cồn | Gạc tẩm cồn - Chất liệu: vải không dệt tẩm sẵn cồn 70%. - Đóng gói riêng từng miếng - Kích thước: 3cm/3.25cm x 3cm |  |  | Miếng |  |  | 922482 | 343783 |  | 43100 | 43100 | 1048300 | 6629100 | 3600 |  | 120000 |  | 2000 |  | 15000 | 12000 |  | 2000 | 100000 | 30000 | 30000 | 250000 | 5000 | 200000 | 50000 |  | 50000 | 2000 | 1500 | 5000000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 120000 | 80000 | 50000 | 40000 |  |  | 100000 | 50000 | 1000 |  |  | 5000 | Sát khuẩn da tiêm, truyền, lấy máu | 0 | 130 | 861783000 |  | DC
361 | PP2300448435 | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang |  | Meche Phẫu thuật 2 x 30cm x 6 lớp, CQVT (5 cái/gói) (Danameco, VN) | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang - Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước: 2cm x 30cm, dày 6 lớp - Có đính sợi cản quang bên trong miếng gạc. |  |  | Miếng |  |  | 4495 | 5100 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | E-HSMT: Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước E-HSDT: Chất liệu: Vải dệt hút nước 100% cotton | 4430 | 44300000 |  | DC
362 | PP2300448436 | Gạc vaselin |  |  | Thành phần được sản xuất từ 100 % cotton |  |  | Miếng |  |  | 1690 | 1000 |  | 0 | 0 | 9440 | 1841 | 1 | [8 empty] | 500 | 100 | 50 |  | 500 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 500 |  | 80 | [9 empty] | 0 | 1890 | 3479490 |  | HS
363 | PP2300448437 | Gạc vô định hình |  | Gạc gel Suprasorb G, 10x10cm | - Lớp Hydrogel: hàm lượng nước cao, khoảng 70%; polyme acrylic khoảng 30% - Màng film trong suốt làm từ polyetylen - Chất màu trắng làm từ polyetylen - Lưới màng màu xanh làm từ polyetylen - Vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 90000 | 13500000 |  | HS
364 | PP2300448438 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Có bột - Chất liệu: cao su thiên nhiên | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Có bột - Chất liệu: cao su latex - Co giãn tốt, khó đâm thủng và rách - Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D3577 - Tiệt trùng |  | Đôi |  |  | 186983 | 74321 |  | 0 | 0 | 464200 | 494710 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 500 | 7300 | 2000 | 2500 | 1000 | 40000 | 250000 | 10000 | 50000 | 300 | 10000 | 2000 | 350 | 100000 | 300 | 10 | 1200 | 12000 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 100 | Đặt sonde tiểu, hút đàm | 0 | 2690 | 1330769900 |  | DC
365 | PP2300448439 | Giấy in nhiệt |  |  | Giấy in nhiệt, để in phiếu hẹn - Kích thước: 80 x 65 mm |  |  | Cuộn | [5 empty] | 20 | 20 | 750 | 720 |  | 120 | 600 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15000 | 10800000 |  | DC
366 | PP2300448440 | Giấy in nhiệt cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước |  |  | Giấy in nhiệt, sử dụng để in kết quả chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Kích thước: 57mm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, độ nhạy cao, mực in không lem. - Thích hợp với tiệt khuẩn nhiệt độ cao ở 121 độ hoặc 132-134 độ C |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10000 | 0
367 | PP2300448441 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai COROMETRICS (7982 - Máy Monitor Corometrics 170) 152x90x160 | Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) - Kích thước 152mm x 90mm x 150sh |  |  | Xấp | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 300 | [15 empty] | 300 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 24800 | 7440000 |  | CK
368 | PP2300448442 | Gói kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước |  | Giấy (gói) thử Bowie Dick 3M kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước 1233LF | Dạng gói thử đóng sẵn bao gồm giấy kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước (tấm Bowie - Dick) không chứa Chì - Tương thích với tiệt khuẩn ở nhiệt độ 121°C hoặc 132-134°C - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 2000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2000 |  |  | 0 | 89000 | 178000000 |  | CK
369 | PP2300448443 | Hộp đựng vật sắt nhọn 1.5L |  |  | Hộp đựng vật sắt nhọn 1,5 L - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 10 x 10 x 20cm - Màu vàng y tế, nắp đỏ - Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ thảy kim. - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  |  | Cái |  |  | 115 |  |  | 0 | 0 | 455 | 422 | 5 |  | 120 | 30 |  |  | 12 |  |  | 40 |  |  | 20 | 30 |  |  | 75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 50 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 11655 | 4918410 |  | DC
370 | PP2300448444 | Hộp đựng vật sắt nhọn 6.8L |  |  | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  |  | Cái |  |  | 885 | 280 |  | 0 | 0 | 7276 | 4294 | 100 |  | 36 |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 1000 | 50 | 50 | 300 | 20 | 20 | 800 |  | 200 | 100 |  | 200 | 30 |  |  | 20 | 30 | 1100 | 20 | 80 |  |  | 60 |  | 5 |  | 15 | 3 | Đựng vật sắc nhọn | 0 | 22680 | 97387920 |  | DC
371 | PP2300448445 | Hút đàm kín ComforSoft sử dụng 72h, cỡ 6-14F |  | Bộ hút đàm kín 72 có catheter mount | Hệ thống hút đàm kín 72h - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt dễ theo dõi catheter hút dịch. - Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu dễ dàng xác định vị trí chèn. - Có catheter mount với co nối cứng - Có van chân không, và cổng MDI - Đa dạng theo nhu cầu sử dụng - Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  |  | Bộ | [5 empty] | 80 | 80 | 820 | 1600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 |  | 800 | 400 | [9 empty] | 0 | 114800 | 183680000 |  | DC
372 | PP2300448446 | JACKSON REE hoặc tương đương |  | Dây gây mê cơ bản kiểu Jackson Rees người lớn, trẻ em | - Giúp thở cho bệnh nhân chuyển từ thở máy sang tự thở - Dạng ống có kèm túi giúp thở |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 178500 | 5355000 |  | DC
373 | PP2300448447 | Kem bôi chống hăm, loét |  | Kem ngăn ngừa tổn thương da Cavilon DBC | Dung dịch dùng ngoài phòng ngừa tổn thương da do dich tiết, dạng kem - Thành phần: Nước, dầu dừa, Glycerol, Isopropyl palmitate, parafin,... - Thời gian tác dụng khoảng 8 giờ | Dung dịch dùng ngoài phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, dạng kem - Thành phần: Nước; dầu dừa; Glycerol; Isopropyl palmitate; Paraffin .... - Thời gian tác dụng khoảng 8 giờ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 80 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 30 | [10 empty] | 0 | 140000 | 11200000 |  | DC
374 | PP2300448448 | Kềm sinh thiết dạ dày đầu oval |  | Kềm sinh thiết dạ dày | Kềm sinh thiết dạ dày đầu oval, dùng trong nội soi dạ dày. - Dây kim loại không bọc nhựa - Đường kính 2.4mm - 2.8mm - Chiều dài 150cm - 180cm. | - Đầu oval, dùng trong nội soi dạ dày. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Đường kính 2.2mm - Chiều dài 160cm. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 800 |  |  |  |  | 800 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 114660 | 91728000 |  | CK
375 | PP2300448449 | Kềm sinh thiết đại tràng đầu oval |  | Kềm sinh thiết, sử dụng một lần | Kềm sinh thiết đại tràng đầu oval, dùng trong nội soi đại tràng. - Dây kim loại không bọc nhựa. - Đường kính 2.3mm - 2.4mm - Chiều dài 2000mm- 2300mm | " - Đầu oval, dùng trong nội soi đại tràng. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Dây kim loại có vỏ bọc - Đường kính 2.2mm - Chiều dài 240cm" |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 114660 | 11466000 |  | CK
376 | PP2300448450 | Kềm sinh thiết dùng trong nội soi dạ dày |  | Kềm sinh thiết dạ dày (1.8mm -160cm) | Kềm sinh thiết dùng trong nội soi dạ dày - Đầu kềm răng cưa. - Đường kính 1.8mm - Chiều dài 160cm. - Có 3 đoạn đánh dấu, đầu - giữa - cuối, mỗi đoạn dài 25cm có phân chia khoảng cách theo từng cm giúp dễ quan sát khi thao tác. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 227430 | 0
377 | PP2300448451 | Keo dán da, dán mesh nội soi | Keo dán da |  | Keo dán da, dán Mesh nội soi - Thành phần: N - butyl - 2 - cyano acrylat - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Keo dán da - Thành phần: 2-octyl cyanoacrylate. - Quy cách: ống 0,7ml. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 610 | 1100 | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | TNKT E-HSMT: Thành phần: N - butyl - 2 - cyano acrylat TNKT E-HSDT: Thành phần 2-octyl cyanoacrylate | 278000 | 305800000 |  | NGOAI
378 | PP2300448452 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml | Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 2ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  |  | Tuýp |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5 | 25 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 7500000 | 187500000 |  | NGOAI
379 | PP2300448453 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml | Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 5ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  |  | Tuýp |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 5 | 35 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 9120000 | 319200000 |  | NGOAI
380 | PP2300448454 | Kẹp mạch máu titan cỡ trung bình loại Horizon hoặc tương đương |  | Dụng cụ phẫu thuật cầm máu | Clip mạch máu - Chất liệu: Titanium - Cỡ 3.08 x 4.68mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA - Tương đương loại Horizon |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | nhà thầu không gửi làm rõ: + E-HSMT yêu cầu: “Chất liệu: Titanium. Cỡ 3.08 x 4.68mm. Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. Tương đương loại Horizon” E-HSĐXKT: catalogue không thấy đề cập, đề nghị công ty cung cấp tài liệu. + Bản kết quả phân loại TTBYT số 01/2023/PL-HCG: không tra được trên cổng dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết bị y tế. + Bên dự thầu cung cấp Phiếu tiếp nhận HSCBĐKPL TTBYT. + Bên dự thầu cung cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT. ISO 13485:2016 hết hạn ngày 06/9/2024 | 45000 | 0
381 | PP2300448455 | Kẹp rốn |  | Kẹp rốn MPV | Kẹp rốn - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Vô trùng |  |  | Cái |  |  | 3500 | 1100 |  | 500 | 500 | 4000 | 5000 | [15 empty] | 5000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1050 | 5250000 |  | CK
382 | PP2300448456 | Khăn phẫu thuật có lỗ |  | Săng phẫu thuật có lỗ | Khăn phẫu thuật có lỗ - Chất liệu: Vải PP 100%. - Kích thước: 50cm*50cm, lỗ hình tròn. - Tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 595 | 50 |  | 275 | 275 | 10905 | 16472 | [9 empty] | 52 |  | 2000 |  | 1400 | 50 |  | 200 |  | 200 |  |  | 1000 | 50 |  |  | 0 | 500 | 10000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 1420 | 23390240 |  | DC
383 | PP2300448457 | Khẩu trang N95 |  | Khẩu trang N95, 5 lớp, dây quàng đầu, KVT (1 cái/gói-10 cái/hộp) (Danameco, VN) | Khẩu trang N95, không van - Vật liệu lọc an toàn hiệu quả và thiết kế tiện dụng - Có lớp Carbon hoạt tính chống mùi, chống bụi, phòng độc dùng một lần an toàn vượt trội. - Có kẹp mũi. - Kháng nước - Dây nịt đầu đàn hồi dễ điều chỉnh |  |  | Cái | [5 empty] | 2174 | 2174 | 7600 | 960 | [5 empty] | 960 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2860 | 2745600 |  | DC
384 | PP2300448458 | Khẩu trang y tế |  | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế - Chất liệu: Vải không dệt, lớp vi lọc kháng khuẩn - Hiệu suất lọc BFE >= 95% - Hiệu suất lọc PFE >= 95% - Trở lực hô hấp <= 9mmH2O - Thanh nẹp nhựa Polyetylen mềm mại dễ uốn nắn - Dây đeo thun xốp co giãn tốt. |  | 50 cái / hộp | Cái |  |  | 301508 | 145674 |  | 0 | 0 | 294100 | 1008400 | 11000 |  | 1800 | 12000 | 13000 | 2000 | 6000 | 12000 |  | 10000 | 70000 | 5000 | 8000 | 10000 | 3000 | 20000 | 30000 | 8000 | 50000 | 10000 | 10000 | 500000 | 25000 | 20000 | 15000 | 1000 | 54000 | 37000 | 10000 | 10000 | 4050 | 17500 |  |  | 200 |  | 17850 | 5000 | Sử dụng trong việc khám chữa bệnh, kỹ thuật tại nhà và tắm gội nội viện -Sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 320 | 322688000 |  | DC
385 | PP2300448459 | Khẩu trang y tế có dây cột |  | Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (dây cột) | Khẩu trang y tế dây cột - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ sơ vải - Gồm 3 lớp vải: + Lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, + Lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp + Lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Gồm 4 dây cột dài khoảng 40cm - Kích thước 90 x 175mm, mở rộng > 18cm - Hiệu suất lọc khuân (BFE_Nelson) > 95% (ASTM 2101) - Hiệu suất lọc bụi (PFE): >95% - Độ chống giọt bắn và độ sạch vi sinh: đạt Type IIR (EN14683:2019+AC:2019.) - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, TCVN 8389-1:2010 |  |  | Cái |  |  |  | 2000 |  | 8300 | 8300 | 120000 | 120000 | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 1000 | 120000000 |  | DC
386 | PP2300448460 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương |  | Khí AirMAC | - Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương - Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít |  |  | Bình |  |  | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 38 | 45 | [13 empty] | 45 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000000 | 135000000 |  | CK
387 | PP2300448461 | Khóa 3 ngã dây 100cm |  | Khoá ba ngã USAM với van 3 cánh, kèm dây nối | Khóa 3 ngã dây 100cm - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Chiều dài dây 100cm; - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 2050 | 2000 |  | 0 | 0 | 6100 | 6150 | [16 empty] | 5000 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 500 | 150 | [9 empty] | 0 | 3879 | 23855850 |  | DC
388 | PP2300448462 | Khóa 3 ngã không dây |  | Khoá ba ngã USAM với van 3 cánh, không dây nối | Khóa 3 ngã không dây - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Thể tích mồi > 0.2ml - Tiệt trùng | Khóa 3 ngã không dây - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Thể tích mồi > 0.2ml - Tiệt trùng - Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái |  |  | 10503 |  |  | 0 | 0 | 42700 | 35050 |  |  |  | 700 | [6 empty] | 1000 | 100 | 1000 | 3500 | 50 | 1000 | 5000 | 1000 | 2000 | 300 |  | 5000 | 3000 |  | 100 | 100 | 1200 | 7200 | 2000 | 800 | [9 empty] | 0 | 2410 | 84470500 |  | DC
389 | PP2300448463 | Khóa ba ngã có dây dài 25cm |  | Khóa ba chạc có dây nối | Khóa ba ngã gồm: - 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. - Tiệt trùng | "Khóa ba ngã gồm: - 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. - Tiệt trùng Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE" |  | Cái |  |  | 33305 | 22942 |  | 1992 | 1992 | 20100 | 22980 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 200 | 1000 | 100 |  | 200 | 400 |  | 5000 | 500 |  |  |  | 5000 | 100 |  | 200 | 100 | 2400 |  | 500 | 150 |  |  |  |  | 30 |  |  | 100 | Truyền dịch | 0 | 3779 | 86841420 |  | DC
390 | PP2300448464 | Kim 26 1*1/2 |  |  | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1*1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 400 | 300 |  | 0 | 0 | 700 | 1200 | [20 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 735 | 882000 |  | DC
391 | PP2300448465 | Kim châm cứu các cỡ |  | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Kim châm cứu - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ - Kích thước: 0.25x25mm; 0.25x40mm; 0.3x75mm - Cán kim được cuốn bằng sợi thép, các vòng quấn tròn đều, không có khoảng cách, không có gờ ráp - Tiêu chuẩn đóng gói tiệt khuẩn, vỉ giấy, vỉ nhựa PVC/PE bao phim từng cây một. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2000000 | 770000 | [7 empty] | 170000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600000 | [7 empty] | 0 | 217 | 167090000 |  | CK
392 | PP2300448466 | Kim chích cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa |  | Kim chích cầm máu | Kim chích cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa - Dùng chích cầm máu qua nội soi. - Đầu kim dài 4 mm, đầu vát, đường kính 23G. - Dây dẫn đường kính ≤ 2.5mm, dài ≥ 165-230cm. - Dùng cho dạ dày/ đại tràng. - Tay cầm có khóa. - Cơ chế thu/ra kim có tiếng click để thao tác chính xác hơn - Tiêu chuẩn sử dụng 1 lần | Kim chích loại ống PP, ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu kim bên trong Ống hướng thẳng về phía trước nhắm đến chính xác đến vị trí mục tiêu Có thể dự đoán chính xác chiều dài kim, khả năng bị thủng thấp do kiểm soát được độ nhô kim không bị nhô ra đột ngột Chiều dài 230cm (± 10cm), chiều dài mũi kim 4mm, sử dụng 1 lần Đường kính kim 0.64mm, đường kính ống 2.4mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 300 |  |  |  |  | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 315000 | 94500000 |  | CK
393 | PP2300448467 | Kim chọc dò tủy sống 22G |  | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim chọc dò tủy sống - Kích thước 22G x 3 1/2", sắc bén - Chuôi kim trong suốt. |  |  | Cây | [5 empty] | 300 | 300 | 1435 | 670 | [17 empty] | 100 |  |  |  | 400 | 5 |  |  | 0 | 10 | 30 | 100 | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 12140 | 8133800 |  | DC
394 | PP2300448468 | Kim chọc hút tủy xương |  | Kim sinh thiết (chọc hút) tủy xương "SELECTIVE" | Kim chọc hút tủy xương dùng một lần - Cỡ kim: 16G - Chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ 8 - 45 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, - Có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 220 | 420 | [21 empty] | 400 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 5 | [8 empty] | Tùy vào lượng bệnh cần dùng kỹ thuật | 0 | 160000 | 67200000 |  | DC
395 | PP2300448469 | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ |  | SURFLO I.V.Catheter | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ - Kim luồn loại không cánh, không cửa. - Catheter bằng chất liệu ETFE. - Khoang chứa máu trong suốt - Thời gian lưu kim lên đến 72h |  |  | Cái |  |  | 205 | 350 |  | 0 | 0 | 1050 | 2300 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300 | [12 empty] | 0 | 13000 | 29900000 |  | DC
396 | PP2300448470 | Kim đẩy chỉ 23G vô trùng |  | Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng một lần | Kim đẩy chỉ 23G - Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm - Hộp 20 vỉ -100 kim |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 2000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 0 | 268 | 536000 |  | CK
397 | PP2300448471 | Kim điện cơ |  | Kim điện cơ đồng trục dùng một lần dài 37mm | - Kim điện cơ đồng trục dùng một lần - Chiều dài 37mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 126000 | 0
398 | PP2300448472 | Kim dùng cho máy khoang xương các cỡ |  |  | Kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài: 15mm - 45mm, bao gồm: - 1 kim truyền tĩnh mạch qua xương - 1 dây nối - 1 vòng đeo tay - 1 đồ hủy vật sắc nhọn - Tiệt khuẩn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 6 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 | [10 empty] | Tùy vào lượng bệnh cần dùng kỹ thuật | 0 | 2326000 | 13956000 |  | HS
399 | PP2300448473 | Kim gây tê tuỷ sống các cỡ |  | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim gây tê tuỷ sống các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm - 90mm. - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Cây |  |  | 2672 | 1974 |  | 300 | 300 | 10050 | 10005 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | 12140 | 121460700 |  | DC
400 | PP2300448474 | Kìm kẹp clip mổ nội soi cỡ L |  | Kìm kẹp clip polymer nội soi Weck Hem-o-lok cỡ L | Kìm kẹp clip Hemolok mổ nội soi, đầu thẳng - Kẹp clip cỡ L - Chiều dài 32.5cm - Đường kính 5mm |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35000000 | 0
401 | PP2300448475 | Kìm kẹp clip mổ nội soi cỡ ML |  | Kìm kẹp clip polymer nội soi Weck Hem-o-lok cỡ ML | Kìm kẹp clip Hemolok mổ nội soi, đầu thẳng - Kẹp clip cỡ ML - Chiều dài 32.5cm - Đường kính 5mm |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35000000 | 0
402 | PP2300448476 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, cỡ nhỏ |  | Kìm kẹp clip LIGACLIP | Kìm kẹp clip titan mổ mở - Cỡ nhỏ - Chiều dài 20cm/19.05cm - Hàm góc 20 độ/15 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10000000 | 0
403 | PP2300448477 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, cỡ trung bình |  | Kìm kẹp clip LIGACLIP | Kìm kẹp clip titan mổ mở - Cỡ trung bình - Chiều dài 20cm/19.05cm - Hàm góc 20 độ/15 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9500000 | 0
404 | PP2300448478 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ Micro |  | Kìm mang clip mạch máu dài 20cm cỡ siêu nhỏ -EB | Kìm kẹp clip titan mổ mở, - Cỡ Micro - Chiều dài 20cm, - Hàm góc 20 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12000000 | 24000000 |  | CK
405 | PP2300448479 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ S-Wide |  | Kìm mang clip mạch máu dài 20cm cỡ lớn -EB | Kìm kẹp clip titan mổ mở - Cỡ S-Wide - Chiều dài 20cm - Hàm góc 20 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7350000 | 14700000 |  | CK
406 | PP2300448480 | Kim lấy máu thử đường huyết |  | Kim lấy máu VivaChek | Kim lấy máu thử đường huyết - Đầu kim 3 mặt cắt dễ dàng đâm qua da - Đường kính kim 0.33mm - 0.36mm (28G) - Độ đâm sâu 1.5mm - Đầu kim phủ silicon - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Cây |  |  | 8800 | 28900 |  | 0 | 0 | 85040 | 87700 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 6000 | 1000 | 2000 | 4000 | 300 | 2000 |  |  | 1500 | 300 |  | 20000 | 8000 |  | 2000 | 20000 | 10000 | 500 | 7000 | [8 empty] | 100 | Thử ĐH tại nhà | E-HSMT: Đầu kim phủ silicon E-HSDT và trả lời làm rõ: Đầu kim được làm từ thép không gỉ | 600 | 52620000 |  | DC
407 | PP2300448481 | Kim luồn có cánh, không cửa 24G |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn Polycan Safety | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 24G | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 24G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 7200 | 13200 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 |  | 7000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 13650 | 180180000 |  | DC
408 | PP2300448482 | Kim luồn tĩnh mạch các số |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cổng tiêm thuốc, các số - Chất liệu ống thông bằng PTFE/FEP/PUR - Kim được làm bằng thép không gỉ, sắc, nhọn. - Các cỡ G16, G18, G20, G22, G24. - Vô trùng. |  |  | Cái |  |  | 107959 | 73173 |  |  | 0 | 394860 | 89120 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 200 |  | 8000 | 5000 | 5000 | 1000 | 7000 |  |  |  |  | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 300 | 300 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 2079 | 185280480 |  | DC
409 | PP2300448483 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 18G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 18 G | Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 18 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 7500 | 24910 | [9 empty] | 50 | 50 |  |  | 1000 | 100 | 8000 | 10000 |  | 1000 |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 |  | 3500 | 1000 | 10 | [9 empty] | 0 | 2250 | 56047500 |  | DC
410 | PP2300448484 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 20G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 20 G | Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 20 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 15800 | 48430 | [7 empty] | 200 |  | 50 | 3000 |  |  | 2000 | 100 | 500 | 20000 |  | 500 | 100 |  | 10000 | 200 |  | 300 | 0 | 400 | 10000 | 1000 | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 2250 | 108967500 |  | DC
411 | PP2300448485 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 22G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 22 G | Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 22 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 9700 | 57900 | [7 empty] | 200 |  | 500 | 3000 | 3600 |  | 2000 | 500 | 1000 | 10000 |  | 500 | 300 |  | 15000 | 5000 |  | 4000 | 2000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 |  |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 2250 | 130275000 |  | DC
412 | PP2300448486 | Kim sinh thiết ( phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 10G |  | Kim sinh thiết | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú) - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 10G - Kiểu: mũi vát, chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 369 mm - 400 mm - Chiều dài mũi kim: 100 mm - 120 mm. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [11 empty] | 10 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT của E-HSMT:"Chiều dài: 369 mm - 400 mm", E-HSĐXKT: "Chiều dài kim 369.5mm" | 8000000 | 480000000 |  | NGOAI
413 | PP2300448487 | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 8G |  | Kim sinh thiết | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú) - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 8G - Kiểu: mũi vát, - Chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 360mm - 400mm - Chiều dài mũi kim: 100mm - 120mm. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [11 empty] | 10 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT của E-HSMT:"Chiều dài: 360mm - 400mm - Chiều dài mũi kim: 100mm - 120mm.", E-HSĐXKT: " Chiều dài kim 369.5mm; - Chiều dài mũi kim: 109.0 mm - Sai số: ± 2%" | 8000000 | 480000000 |  | NGOAI
414 | PP2300448488 | Kim sinh thiết lõi các cỡ |  | Kim sinh thiết bán tự động Ultimate có kim dẫn đường các cỡ | 'Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ, cho phép sinh thiết ở nhiều vị trí mô khác nhau, - Một bộ kim bao gồm: 01 kim chính, 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Có vạch cản quang chia độ dài trên thân kim - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 230 | 300 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 100 | [9 empty] | 150 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 480000 | 144000000 |  | DC
415 | PP2300448489 | Kim sinh thiết lõi tự động |  | Kim sinh thiết CoreCut | Súng sinh thiết tự động liền kim dùng cho sinh thiết thận - Kim được làm bằng thép không rỉ, đầu vát - Đường kính 14G - 16G -18G - Độ dài 150mm, 200mm. - Độ dài lưỡi cắt mô bệnh phẩm 22mm - Súng có cơ chế khóa an toàn. - Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485, FSC |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1000000 | 50000000 |  | CK
416 | PP2300448490 | Kim sinh thiết mô mềm |  | Kim sinh thiết bán tự động Ultimate có kim dẫn đường các cỡ | Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ - Một bộ kim bao gồm: + 01 kim chính + 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 480000 | 24000000 |  | NGOAI
417 | PP2300448491 | Kim tiêm 23G |  | Kim tiêm MPV | - Kích thước kim: 23G x 1" - Chất liệu: nhựa PP, thép không gỉ |  |  | Cây | [5 empty] | 6332 | 6332 | 500 | 104000 | [21 empty] | 50000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 50000 | [6 empty] | 0 | 258 | 26832000 |  | DC
418 | PP2300448492 | Kim tiêm các cỡ |  | Kim tiêm sử dụng một lần | Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm các cỡ - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Chất liệu: Kim thép không gỉ phủ lớp silicon; | Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm các cỡ - Chất liệu: Kim thép không gỉ phủ lớp silicon; - Gồm các cỡ: 18G, 23G, 25G, .... - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái |  |  | 305185 | 208354 |  | 0 | 0 | 402500 | 296200 | [9 empty] | 2000 | 24000 |  |  | 13000 | 5000 | 40000 | 100000 |  | 10000 |  | 200 | 0 | 18000 |  | 7000 | 0 | 48000 | 14000 |  | 15000 | [9 empty] | 0 | 206 | 61017200 |  | DC
419 | PP2300448493 | Kim tiêm và dây nối dùng cho buồng tiêm |  | Kim an toàn GRIPPER Plus Power P.A.C dùng cho buồng tiêm dưới da áp lực cao các cỡ | - Kim gập góc có đế cố định - Chiều dài ống dẫn từ kim đến đầu nối 250 mm - Đường kính: 0.9 mm - Chiều dài: 15 mm - 25mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35000 | 0
420 | PP2300448494 | Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương túi đôi |  | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma Set (Kèm 1 túi dung dịch chống đông) |  |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4436000 | 0
421 | PP2300448495 | Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương túi đơn |  | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma Set (Kèm 1 túi dung dịch chống đông) | Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, kênh ly tâm Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông. Thu đồng thời: - Tiểu cầu túi đơn (thu 1 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu) - Huyết tương - Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về. - Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về - Bộ kít có hệ thống giảm thiểu bạch cầu LRS - Bộ kít chỉ dùng 1 kim - Thể tích ngoài tuần hoàn 196 ml - Kèm 1 túi dung dịch chống đông |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2970000 | 0
422 | PP2300448496 | Lam kính nhám |  | Lam kính xét nghiệm 7105 | Lam kính nhám - Chất liệu: Thủy tinh, có một đầu nhám - Kích thước: 25.4 x 76.2mm - Độ dày: 1 – 1.2mm |  |  | Hộp |  |  | 679 | 663 |  | 108 | 108 | 1752 | 12263 | 380 |  | - |  |  | 167 | [5 empty] | 200 |  | 6 | 500 | 5 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 5 | [10 empty] | 0 | 28350 | 347656050 |  | CLS
423 | PP2300448497 | Lam kính trơn |  | Lam kính xét nghiệm 7102 | Lam kính trơn - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 mm - Độ dày: 1mm - 1.2mm |  | Hộp/ 72 cái | Hộp | [5 empty] | 23 | 23 | 350 | 603 |  |  | 60 | [7 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 5 | 432 | 5 | 3 |  |  | 30 | [6 empty] | 0 | 18900 | 11396700 |  | DC
424 | PP2300448498 | Lam nhuộm hóa mô miễn dịch |  | POSITIVE CHARGED SLIDES KALTEK x72 | Làm bằng thủy tinh soda lime siêu trắng, có hàm lượng kim loại thấp, trong suốt về mặt quang học Có tính chất hóa học tương tự như silane. Bề mặt tích điện dương để tăng cường sự bám dính của tế bào Kích thước 25x75x1mm gó 90 độ Lam kính mỏng, phẳng, dùng cho các mẫu mô cắt lạnh, mẫu mô cố định bằng formalin vùi paraffin hoặc phết tế bào. Chứng nhận chất lượng FDA/CE |  |  | Cái | [5 empty] | 72 | 72 | 4320 | 1728 | [5 empty] | 1728 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12000 | 20736000 |  | CK
425 | PP2300448499 | Lammen |  | Lammen xét nghiệm 22*22 | - Kính phủ, hình vuông, trong suốt. - Kích thước 22 x 22 mm - Dày 0.13 - 0.17 mm -Chưng nhận chất lượng FDA/CE |  |  | Hộp | [5 empty] | 20 | 20 | 733 | 376 | 100 |  | 36 |  |  | 240 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15225 | 5724600 |  | CLS
426 | PP2300448500 | Lancet |  | Kim lấy máu (h/200c) | Kim chích lấy máu. - Thành phần: thép carbon/thép không gỉ - Đầu mũi kim được vát nhọn - Tiệt trùng - Được bọc giấy riêng lẻ |  |  | Cái | [5 empty] | 2000 | 2000 | 16000 | 1800 | 400 |  | 1200 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | [9 empty] | Không đạt về hồ sơ kỹ thuật | 420 | 756000 |  | CLS
427 | PP2300448501 | Lọ đựng bệnh phẩm 30ml |  | Lọ nhựa đựng mẫu PP 50ml HTM nắp đỏ, không nhãn | Lọ đựng bệnh phẩm sử dụng lấy đàm để xét nghiệm, nắp vặn. - Chất liệu: nhựa PP/PS - Dung tích 30ml - Miệng hình ô van |  |  | Lọ |  |  | 4500 | 11300 |  | 0 | 0 | 9090 | 620 | [11 empty] | 100 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 50 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 900 | 558000 |  | DC
428 | PP2300448502 | Lọ đựng nước tiểu |  | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp trắng, có nhãn | Lọ đựng nước tiểu - Chất liệu: nhựa PS trắng trong - Có nhãn màu trắng - Nắp màu (đỏ, trắng....) - Dung tích 50ml ±5. |  |  | Lọ |  |  | 78050 | 57150 |  | 7800 | 7800 | 139800 | 180850 | 7000 | 103000 |  |  |  |  | 7000 | 3600 |  | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 500 | 100 | 6000 | 12000 |  | 50 |  |  | 15000 | 8000 | 2000 | 200 | 5000 | 600 | 2000 | 600 | 700 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1000 | Xét nghiệm nước tiểu tại nhà | 0 | 900 | 162765000 |  | CLS
429 | PP2300448503 | Lọ đựng phân |  | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml HTM nắp vàng, có nhãn | - Lọ nhựa y tế trung tính, trắng trong, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. - Dung tích 50ml ±5. - Có nhãn màu trắng, có thìa lấy mẫu phân và chất bảo quản bên trong. - Nắp vặn/xoay |  |  | Lọ |  |  | 0 | 700 |  | 780 | 780 | 8300 | 7005 |  | 180 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 100 | 10 | [6 empty] | 3000 | 400 |  |  | 100 | 100 |  | 50 | 40 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 2100 | 14710500 |  | CLS
430 | PP2300448504 | Lọ vô trùng lấy mẫu |  | MDL Specimen Container 40mL | Lọ vô trùng dùng cho xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn - Chất liệu: nhựa y tế/Polypropylen/nhựa PP nguyên sinh - Thể tích 30ml- 60ml - Tiệt trùng từng cái. |  |  | Lọ |  |  | 2900 |  |  | 0 | 0 | 21875 | 15470 | 4500 | [8 empty] | 20 | 200 | 100 | 1000 | 600 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 5000 | 500 |  | 300 | 50 | 800 | 300 | 500 | 500 |  |  | 1000 | [6 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT về chất liệu | 2765 | 42774550 |  | CLS
431 | PP2300448505 | Lò xo đóng khoảng dài 9mm |  |  | Lò xo kéo răng để đóng khoảng trống trên cung hàm giữa các răng trong nắn chỉnh răng - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính lò xo: 0.10 x 0.30 inch - Chiều dài: 9mm - Lực kéo: khoảng 100 → 250 gram - Cấu tạo: hai đầu hình tròn dẹp, một đầu to, một đầu nhỏ, lò xo nằm giữa - Tương thích với dây chỉnh nha các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 218000 | 0
432 | PP2300448506 | Lò xo mở Niti |  |  | Lò xo kéo răng để đóng khoảng trống trên cung hàm giữa các răng trong nắn chỉnh răng - Chất liệu Niti - Chiều dài 200-500mm - Đường kính 0.01 inch |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 726000 | 0
433 | PP2300448507 | Lọc 3 chức năng người lớn |  | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng cho người lớn SAMBRUS-V (có tiệt trùng) | Lọc 3 chức năng người lớn - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9995% - Hiệu suất lọc vi rút: ≥ 99.9995% - Độ ẩm của khí ở ngõ ra (với VT =500ml) ≥ 31mg/L - Tiệt trùng bằng khí EO |  |  | Cái |  |  | 9013 | 4320 |  | 300 | 300 | 20320 | 24205 | [16 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 1800 | 400 | 2000 | [10 empty] | 0 | 15100 | 365495500 |  | DC
434 | PP2300448508 | Lọc đo chức năng hô hấp |  | Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Lọc đo chức năng hô hấp - Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp KoKo - Đầu ngậm elip màu trắng . - Vật liệu PVC - Đường kính ngoài 48mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10000 | 5000 | [21 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18300 | 91500000 |  | CK
435 | PP2300448509 | Lọc khuẩn làm ẩm sơ sinh cao cấp |  | Lọc ấm ẩm sơ sinh Pharma Neo | Lọc khuẩn làm ẩm sơ sinh cao cấp - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9985% - Hiệu suất lọc vi rút: > 99.975% - Khoảng chết: ≤ 10ml - Vật liệu màng lọc : Foam PU tĩnh điện tổng hợp/ Polypropylene - Tiệt trùng từng cái. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: Vật liệu màng lọc : Foam PU tĩnh điện tổng hợp/ Polypropylene . Khoảng chết: ≤ 10ml E-HSDT: Vật liệu màng lọc : sợi lọc Acrylic và Polypropylene .Khoảng chết: 23ml | 63000 | 6300000 |  | DC
436 | PP2300448510 | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp |  | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng cho trẻ em SAMBRUS-V (có tiệt trùng) | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp - Hiệu suất lọc: > 99,99% - Trọng lượng ≤ 18g - Khoảng chết thấp: ≤ 45ml |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 800 | [16 empty] | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15600 | 12480000 |  | DC
437 | PP2300448511 | Thòng lọng cắt polyp |  |  | Thọng lọng cắt polyp dùng với tần số dòng điện cao tần, hình oval, dài 240cm, độ mở snare D:15mm đến 30mm, tay cầm xoay được. Loại ống kép ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu thòng lọng bên trong , không có lực đẩy đột ngột khi mở thòng lọng và có thể dự đoán được dựa vào tay cầm. Sử dụng 01 lần | "Thọng lọng cắt polyp dùng với tần số dòng điện cao tần, hình oval, dài 240cm, độ mở snare D:15mm đến 30mm, tay cầm xoay được. Loại ống kép ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu thòng lọng bên trong , không có lực đẩy đột ngột khi mở thòng lọng và có thể dự đoán được dựa vào tay cầm. Sử dùng 01 lần " |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 |  |  |  |  | 350 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 525000 | 183750000 |  | CK
438 | PP2300448512 | Lưỡi dao cắt vi thể |  | MICROTOME blades “UNI-TEK” S-35 n.50 pcs dispenser | Lưỡi dao cắt vi thể - Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, …) - Tương thích với nhiều loại máy cắt |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1200 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 61000 | 73200000 |  | CK
439 | PP2300448513 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên phải, loại Progrip hoặc tương đương |  | Lưới thoát vị bẹn, tự dính Progrip dùng trong mổ mở thoát vị bẹn bên phải, kích thước 12x8 cm TEM1208GR | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên phải, loại Progrip hoặc tương đương - Chất liệu: Polyethylene Trephthalate (polyester đơn sợi) - Kích thước: 12x8cm - Độ nặng 82g/m2, có thể thay đổi theo thời gian sau khi sử dụng. - Có gai làm bằng chất liệu tan - Có khả năng tự cố định - Tiêu chuẩn CE, ISO,CFS - Tiêu chuẩn đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2500000 | 125000000 |  | CK
440 | PP2300448514 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương |  | Lưới thoát vị bẹn, tự dính Progrip dùng trong mổ mở thoát vị bẹn bên trái, kích thước 12x8 cm TEM1208GL | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương - Lưới thoát vị đơn sợi - Chất liệu Polyester thân nước, có các gai tự dính chất liệu Polylactic Acid. - Kích thước miếng lưới 12x8cm - Lưới có hình dạng oval, có miếng lật sẵn tạo thuận lợi trong phẫu thuật - Kích thước lỗ lưới 1.1mm - 1.7mm. |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2500000 | 125000000 |  | CK
441 | PP2300448515 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở 6 x 11cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang 5-7cm, dọc 10-15cm - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm - Lỗ hiệu quả > 60% - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 368000 | 36800000 |  | CK
442 | PP2300448516 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi 10 x 15 cm |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi 10 x 15cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: ngang 10-12cm, dọc 13-15cm - Lỗ hiệu quả: 65% - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm, - Độ đàn hồi: 48% - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 300 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 395000 | 39500000 |  | CK
443 | PP2300448517 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x15cm |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x15cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu bằng Polyvinylidene Flouride - Kích thước 15 x 15cm - Lỗ hiệu quả: 61% - Phản ứng bề mặt: 2.14 m2/m2 - Độ bền tối ưu: 46N/cm - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 428000 | 21400000 |  | CK
444 | PP2300448518 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x15cm |  | Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 20x15 cm, có đính chỉ PCO2015FX | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 15 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11500000 | 575000000 |  | CK
445 | PP2300448519 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x25cm |  | Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 25x20 cm PCO2520FX | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 25 x 20 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12500000 | 250000000 |  | CK
446 | PP2300448520 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ đặt vĩnh viễn |  |  | - Lưới lọc huyết khối tĩnh mach chủ dưới bằng hợp kim Phynox không có tính sắt từ, tương thích MRI và dễ dàng quan sát dưới tia X. - Kích thước: 40mm x 42mm - Chiều dài 42mm, độ mở rộng 40mm thích hợp với tĩnh mạch có đường kính đến 35mm. - Kèm Bộ đặt lưới lọc tĩnh mạch gồm: + Kim chọc mạch + Nối chữ Y +Bơm tiêm 5ml + Dao mổ + Dây dẫn đường ngắn : đường kính 0.035", dài 70cm + Dây dẫn đường chính: đường kính 0.035", dài 150cm và 180cm + Dụng cụ mở đường 7F co kèm van cầm máu, nối chữ Y và khóa 3 ngã |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29264000 | 585280000 |  | CK
447 | PP2300448521 | Lưới nhẹ, dệt 3D, co giãn đa chiều, chất liệu polyester, đơn sợi, kích thước 15x10cm |  | Lưới thoát vị phẳng đơn sợi Versatex, kích thước 15x10 cm, 3 miếng/hộp VTX1510X3 | Lưới nhẹ, dệt 3D, co giãn đa chiều. - Chất liệu: Polyester, đơn sợi - Kích thước 15x10cm - Trọng lượng: 64 g/m2. - Kích thước lỗ: 2.1 x 3.0 mm. - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 300 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1450000 | 0
448 | PP2300448522 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải |  | Lưới thoát vị theo hình giải phẫu Parietex chất liệu Polyester, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải, kích thước 15x10 cm TECT1510AR | Lưới thoát vị , gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2300000 | 230000000 |  | CK
449 | PP2300448523 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái |  | Lưới thoát vị theo hình giải phẫu Parietex chất liệu Polyester, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái, kích thước 15x10 cm TECT1510AL | Lưới thoát vị, gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2300000 | 230000000 |  | CK
450 | PP2300448524 | Mạch máu nhân tạo chữ Y được tẩm nhuận gelatin chiều dài 40cm |  |  | - Mạch máu chia đôi loại dệt kim được tẩm gelatin không aldehyde. - Đường kính 6mm - 12mm và 12mm - 24mm - Chiều dài 40cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13600000 | 68000000 |  | CK
451 | PP2300448525 | Mạch máu nhân tạo nhánh thẳng có tráng bạc chống nhiễm khuẩn dài 40cm |  |  | - Mạch máu nhân tạo dạng đan, được tẩm nhuận gelatin. Dùng thay thế động mạch chủ ngực và bụng - Chất liệu PE, có lớp nhung. Bề mặt được phủ bạc - Đường kính 12mm - 24 mm (đoạn ống lớn - Chiều dài 40cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29567790 | 147838950 |  | CK
452 | PP2300448526 | Mạch máu nhân tạo thằng các cỡ dài 50cm |  | FlowLine Bipore | - Mạch máu nhân tạo thẳng có thành tiêu chuẩn, lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. -Đường kính: 6mm - 8mm - Chiều dài 50 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10000000 | 0
453 | PP2300448527 | Mạch máu nhân tạo thằng các cỡ dài 80cm |  | Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng cỡ 6-7-8mm x 80cm, có vòng xoắn toàn phần | - Mạch máu nhân tạo thẳng, thiết kế thành tiêu chuẩn, lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. - Ống ghép được gia cố bởi vòng xoắn nhằm tăng khả năng chống gập, chống nén. -Đường kính: 6mm -8mm -Chiều dài 80 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17000000 | 85000000 |  | CK
454 | PP2300448528 | Mạch máu nhân tạo thẳng chất liệu Polyester chiều dài 15cm - 30cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin không aldehyde - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm - 30cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13000000 | 65000000 |  | CK
455 | PP2300448529 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 15 cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin. - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10000000 | 50000000 |  | CK
456 | PP2300448530 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 30 cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin - Đường kính 6mm - 36 mm - Chiều dài 30cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11200000 | 56000000 |  | CK
457 | PP2300448531 | Mạch máu nhân tạo thằng có vòng xoắn các cỡ dài 50cm |  | FlowLine Bipore | - Mạch máu nhân tạo thẳng, thiết kế thành tiêu chuẩn lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. - Ống ghép được gia cố bởi vòng xoắn nhằm tăng khả năng chống gập, chống nén. - Đường kính: 6mm - 8mm - Chiều dài 50 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12000000 | 0
458 | PP2300448532 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 50cm |  |  | - Mạch máu nhân tạo thẳng có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 5mm -Chiều dài 50 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28900000 | 144500000 |  | CK
459 | PP2300448533 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 80cm |  |  | Mạch máu nhân tạo có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt . - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 6mm - 10 mm - Chiều dài 80 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35000000 | 175000000 |  | CK
460 | PP2300448534 | Mạch máu nhân tạo thẳng dài 20cm |  | VASCUGRAFT NEO 20CM SW | - Mạch máu nhân tạo có thành chuẩn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Có đường dẫn rõ ràng trên thân ống cho biết đường kính và độ dày thành mạch - Đường kính 6-8mm - Chiều dài 20 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16000000 | 0
461 | PP2300448535 | Mạch máu nhân tạo thẳng dài 40cm |  |  | - Chất liệu: Polytetrafluoroethylene bọt. - Có đường dẫn rõ ràng trên thân ống cho biết đường kính và độ dày thành mạch - Đường kính 5mm - 8mm - Chiều dài 40cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 20000000 | 100000000 |  | CK
462 | PP2300448536 | Mạch máu nhân tạo thằng thành mỏng các cỡ dài 20cm |  | FlowLine Bipore | - Mạch máu nhân tạo thẳng có thành mỏng, lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. -Đường kính 6mm - 8mm -Chiều dài 20 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6000000 | 0
463 | PP2300448537 | Mạch máu nhân tạo thẳng tráng bạc dài 60cm |  |  | - Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại ống thẳng - Đường kính 6mm-8 mm - Chiều dài 60 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29566500 | 147832500 |  | CK
464 | PP2300448538 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 5 x 10 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 5 x 10cm - Kích thước lỗ 1.5mm, - Khối lượng 60g/m2, - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 385000 | 19250000 |  | CK
465 | PP2300448539 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 10 x 15 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 10 x 15 cm - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 10 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 425000 | 42500000 |  | CK
466 | PP2300448540 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 15 x 15 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 15 x 15 cm - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 15 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 485000 | 24250000 |  | CK
467 | PP2300448541 | Mask oxy có túi các cỡ |  | Mặt nạ thở oxy có túi AMBRUS MASK | - Mặt nạ thở oxy có túi - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. - Màu trong (trắng trong, xanh trong...) - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 1400 | 2073 |  | 0 | 0 | 401 | 6340 | [10 empty] | 100 | 200 | 100 | 30 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 500 | 800 |  | 100 | 10 | 500 | 800 | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 14679 | 93064860 |  | DC
468 | PP2300448542 | Mask phun khí dung trẻ em |  | Mặt nạ xông khí dung MPV | Mặt nạ (mask) phun khí dung trẻ em - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm - Có bầu chứa thuốc - 01 dây nối dài ≥2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1730 | 1460 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 400 |  | 20 |  |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 11400 | 16644000 |  | DC
469 | PP2300448543 | Mặt nạ điều chỉnh lưu lượng oxy Venturi |  | Mask venturi các cỡ | Chất liệu: PVC/Ecolite |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 250 | [21 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 200 | [11 empty] | 0 | 29400 | 7350000 |  | DC
470 | PP2300448544 | Mặt nạ silicone các cỡ |  | Mask gây mê silicone các cỡ | - Mặt nạ gây mê có nhiều cỡ khác nhau từ sơ sinh đến người lớn. Các cỡ từ 0-6. - Vòng đệm khí có thể thay đổi áp lực nhờ bóng bơm 2 chiều đi kèm để bơm căng hoặc giảm phồng tùy theo khuôn mặt, giúp cố định kín và dễ chịu cho bệnh nhân. - Mặt nạ có in sẵn cỡ. - Mặt nạ làm bằng vật liệu PVC không chứa DEHP và cao su, hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ 10 - 40 độ C, độ ẩm 10 - 90%. - Có các chứng chỉ tương thích với máy mê máy thở - Có chứng chỉ CE/ ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [16 empty] | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 252000 | 30240000 |  | DC
471 | PP2300448545 | Mặt nạ thở mũi miệng dùng cho máy Bipap |  | Mask thở không xâm lấn CPAP full face các cỡ | Mặt nạ dùng cho bệnh nhân thở máy không xâm lấn. - Miếng đệm silicone dùng nhiều lần - Khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. | - Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. - Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. - Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ. |  | Cái |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 27 | 55 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 30 | 10 | [10 empty] | 0 | 734790 | 40413450 |  | DC
472 | PP2300448546 | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ |  | Miếng cầm máu mũi UMAXO - Loại tiêu chuẩn, có dây | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ phù hợp trong phẫu thuật trong hốc mũi - Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Kích thước 8cm x 1.5 cm x 2 cm. - Được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp - Khả năng thấm hút hơn 20 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 3040 | 46 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 40 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 57500 | 2645000 |  | DC
473 | PP2300448547 | Xương nhân tạo dạng hạt 10cc |  | Xương nhân tạo Exabone HA/TCP, dạng hạt Granules, 10cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/ exabone hoặc tương dương, - Dung tích: 10cc - Tiệt trùng |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 20 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4000000 | 80000000 |  | CK
474 | PP2300448548 | Miếng dán điện tim cho trẻ em |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | - Điện cực có một mặt gel dẫn điện - 1 lớp nhựa ABS được tráng bạc - 1 đầu nối bằng kim loại dẫn tín hiệu điện tâm đồ |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 800 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 | [9 empty] | 0 | 2940 | 2352000 |  | HS
475 | PP2300448549 | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh |  |  | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh - Hình dạng : Hình vuông - Loại Gel : Gel ướt - Điện áp DC offset < 1 mV - Suy giảm điện thế sau khử rung < 0.2 mV/s - Trở kháng sau khử rung < 150 Ohm - Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong < 23µV - Điện áp DC offset sau khi dòng DC đi qua < 1.7 mv - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 | [9 empty] | 0 | 8300 | 2905000 |  | HS
476 | PP2300448550 | Miếng dán mi |  | Băng phim trong 3M™ Tegaderm™ Frame Style 6cm x 7cm | Miếng dán mi mắt trong phẫu thuật nhãn khoa - Có tráng lớp keo chống dị ứng da ,không thấm nước - Kích thước: 6cm x7cm/7cmx6cm - Đóng gói vô khuẩn từng miếng |  |  | Miếng |  |  | 300 | 400 |  | 400 | 400 | 2000 | 2000 | [20 empty] | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5500 | 11000000 |  | CK
477 | PP2300448551 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm |  | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9990000 | 19980000 |  | CK
478 | PP2300448552 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm |  | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10250000 | 20500000 |  | CK
479 | PP2300448553 | Mực nhuộm bao |  | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa OCUBLU-TRY, 1ml Trypan Blue 0.06% | - Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06% - Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng |  |  | Lọ |  |  | 60 | 40 |  | 80 | 80 | 100 | 100 | [20 empty] | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 126000 | 12600000 |  | CK
480 | PP2300448554 | Mũi cắt kẽ răng |  |  | Mũi khoan thép tốc độ nhanh sử dụng trong điều trị khoan cắt răng, phục hình răng, phẫu thuật, làm sạch lỗ sâu răng, mài tạo cùi răng... - Chất liệu: thép cường lực - Hình dạng đầu mũi khoan: trụ - Chiều dài cả mũi khoan: từ 4 → 5cm, mũi đường kính chỉ từ 0.3mm tới 0.65 mm - Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ nhanh |  |  | Mũi/Cái | [6 empty] | 0 | 6 | 100 | [19 empty] | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 36667 | 3666700 | BỎ | CK
481 | PP2300448555 | Mũi khoan chốt các loại |  |  | Mũi khoan dùng trong điều trị răng để lấy come Gutta perch's trong ống tủy chân răng, sửa soạn ống mang chốt - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Đầu mũi khoan hình xoắn ốc - Chiều dài cả mũi khoan: từ 2.0 → 3cm - Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ chậm |  |  | Vỉ | [6 empty] | 0 | 5 | 20 | [19 empty] | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 560000 | 11200000 |  | CK
482 | PP2300448556 | Mũi khoan xương vùng hàm mặt 2.0mm |  |  | Mũi khoan nhỏ phẫu thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Hình dạng đầu mũi khoan: xoắc ốc, tròn, trụ, chóp... - Chiều dài mũi khoan: từ 52 → 72mm - Chiều dài làm việc từ 6 đến 22mm - Tương thích vít nhỏ đường kính khoảng 2.0mm - Đường kính tối đa 1.6mm |  |  | Mũi/Cái | [6 empty] | 0 | 2 | 22 | [18 empty] | 2 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 99500 | 2189000 |  | NGOAI
483 | PP2300448557 | Mũi mài xương tròn các cỡ |  |  | Mũi khoan thép tốc độ chậm sử dụng trong điều trị mài xương - Chất liệu: thép cường lực - Hình dạng đầu mũi khoan: tròn, - Chiều dài cả mũi khoan: từ 6-8 cm - Tương thích với tay khoan thẳng tốc độ chậm |  |  | Vỉ | [6 empty] | 0 | 5 | 22 | [18 empty] | 2 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 298935 | 6576570 |  | NGOAI
484 | PP2300448558 | Nẹp cẳng tay gân duỗi |  | Nẹp cẳng tay gân duỗi (Trái - Phải) | Nẹp cẳng tay gân duỗi trái phải, các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 150 | [13 empty] | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 66549 | 9982350 |  | CK
485 | PP2300448559 | Nẹp cẳng tay gân gấp |  | Nẹp cẳng tay gân gấp (Trái - Phải) | Nẹp cẳng tay gân gấp trái phải, các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 150 | [13 empty] | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 66549 | 9982350 |  | CK
486 | PP2300448560 | Nẹp cổ cứng |  | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng các số |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1520 | 490 | [9 empty] | 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 440 | [11 empty] | 0 | 90300 | 44247000 |  | DC
487 | PP2300448561 | Nẹp đùi các cỡ |  | Nẹp đùi dài (Zimmer) | Nẹp đùi các cỡ - Chất liệu vải, thanh định vị bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm - Có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân. |  |  | Cái |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 300 | 250 | [13 empty] | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 97125 | 24281250 |  | CK
488 | PP2300448562 | Nẹp nhựa chống xoay |  | Nẹp chống xoay ngắn | Nẹp nhựa chống xoay - Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. - Khóa velcro - Nẹp nhôm hoặc hợp kim nhôm - Chiều cao của nẹp từ 30 - 40cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [13 empty] | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 119700 | 14364000 |  | CK
489 | PP2300448563 | Nẹp vải cẳng tay |  |  | Nẹp vải cẳng tay - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. - Băng nhám dính (khóa Velcro) - Nẹp hợp kim nhôm - Chiều dài 10cm đến 25cm |  |  | Cái |  |  | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 320 | 300 | [13 empty] | 300 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29000 | 8700000 |  | CK
490 | PP2300448564 | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ |  | Nẹp xương sườn 8 lỗ | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren chìm trong nẹp. |  |  | Cái | [5 empty] | 36 | 36 | 100 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3800000 | 190000000 |  | CK
491 | PP2300448565 | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ |  | Nẹp xương sườn 12 lỗ | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren khóa chìm, uốn sẵn - Bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 54 | 54 | 100 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5300000 | 265000000 |  | CK
492 | PP2300448566 | Ngáng miệng |  | Ngáng miệng, sử dụng 1 lần | Ngáng miệng nội soi có dây choàng dành cho người lớn | Ngáng miệng có hoặc không có phần đè lưỡi Chất liệu nhựa PP (Polypropylene) nguyên sinh Màu trong suốt Dây choàng loại dây thun được lắp sẵn, chiều dài dây 50cm Kích thước: 48,7 x 96mm (kích thước ngoài) và 19,6 x 22,6 (kích thước trong) |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 500 |  |  |  |  | 500 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19500 | 9750000 |  | DC
493 | PP2300448567 | Nhãn chỉ thị vật lý |  |  | Nhãn chỉ thị được in các chất chỉ thị khử trùng đổi màu nhiệt độ cao, không chứa chì - Theo dõi tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước ở nhiệt độ từ 121oC - 134oC - Chỉ thị đổi màu thể hiện rõ nét, đồng nhất, không bị lem - Trên nhãn có ghi ngày và hạn sử dụng, tên bộ dụng cụ, không bị thấm ướt sau khi hấp - Kích thước: 70-80mmx30-35mm - Đạt chuẩn: CE/ISO |  |  | Tờ | [5 empty] | 0 | 0 | 6000 | 7820 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 7820 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 900 | 7038000 |  | CK
494 | PP2300448568 | Nhiệt kế vật tư |  |  | Nhiệt kế vật tư dùng để đo nhiệt độ cơ thể. - Gồm 2 phần: + Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân + Phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. |  |  | Cái |  |  | 20 | 40 |  | 0 | 0 | 502 | 730 | [10 empty] | 100 |  |  | 50 | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 20 | 70 | 50 | 50 |  |  | 60 | [6 empty] | 0 | 21000 | 15330000 |  | DC
495 | PP2300448569 | Nón phẫu thuật tiệt trùng |  | Mũ phẫu thuật | Nón phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: vải PP không dệt. - Đặc điểm: Thun đôi 2 sợi, ôm khít vòng đầu. - Thoáng khí, thoải mái. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 112000 | 52942 |  | 18200 | 18200 | 292550 | 267930 |  |  |  |  | 5500 | 480 |  |  |  | 3000 |  | 2700 | 1000 | 500 | 1000 |  | 150000 | 8000 |  | 10000 |  | 0 | 7000 | 8000 |  | 0 | 15000 | 18000 | 10000 | 7000 |  |  | 5000 |  |  |  | 13750 | 2000 | sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 521 | 139591530 |  | DC
496 | PP2300448570 | Nòng đặt nội khí quản Stylet các số |  | Nòng đặt nội khí quản Stylet các số 6, 10, 14 Idealcare | Nòng đặt nội khí quản Stylet - Chất liệu lõi nhôm phủ lớp nhựa mỏng bên ngoài, đầu bo tròn an toàn cho bệnh nhân. - Các cỡ : 6Fr, 10Fr, 14Fr. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 115 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 40 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 43050 | 4950750 |  | DC
497 | PP2300448571 | Nòng ngoài trocar |  | Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng ENDOPATH XCEL | Nòng ngoài trocar nhựa, nòng có rãnh cố định - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định. - Van giữ khí 4 mảnh - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. | Nòng ngoài trocar nhựa, nòng có rãnh cố định, tích hợp được với bộ trocar nhựa nội soi an toàn - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái | [5 empty] | 71 | 71 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1050000 | 525000000 |  | CK
498 | PP2300448572 | Nút chặn đuôi kim luồn |  | Nút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuốc USTOPPER màu vàng | Nút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuốc, màu vàng - Latex-Free - Cho phép rút máu hoặc chích thuốc nhiều lần |  |  | Cái |  |  | 1000 | 800 |  | 0 | 0 | 3100 | 10450 | [11 empty] | 200 |  | 500 | 200 |  |  |  | 500 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 7200 |  | 1000 | 800 | [9 empty] | 0 | 689 | 7200050 |  | DC
499 | PP2300448573 | Ống dẫn lưu đường mật các cỡ |  | Sonde chữ T "TOPCARE", 20 x 40cm, số 14, 16, 18, 20 | - Ống thông có hình chữ T - Các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 22050 | 4410000 |  | CK
500 | PP2300448574 | Ống đặt nội khí quản các số |  | Ống nội khí quản có bóng chèn các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  |  | Cái |  |  | 5357 | 2979 |  | 0 | 0 | 7258 | 11274 | [11 empty] | 20 |  |  | 10 |  | 10000 |  |  |  |  | 200 | 50 |  |  | 0 | 150 | 360 | 400 | 80 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | 9830 | 110823420 |  | DC
501 | PP2300448575 | Ống hút điều kinh |  | Ống hút điều kinh MPV | - Ống hút bằng nhựa Polyetylen (PE) màu trắng trong, mềm dẻo, trơn láng không có cạnh bén - Đường kính 0.4cm, 0.5cm, 0.6cm - Tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 2000 | 60 |  | 300 | 300 | 500 | 10000 | [15 empty] | 10000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3200 | 32000000 |  | CK
502 | PP2300448576 | Ống hút tim trái người lớn DLP, 16 Fr |  | Ống thông hút tim trái người lớn DLP, cỡ 16Fr | -Cannula hút tim trái - Chất liệu: Silicon/PVC - Cỡ 16Fr |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 25 | [14 empty] | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1260000 | 31500000 |  | DC
503 | PP2300448577 | Ống hút tim trái trẻ em DLP 13 Fr |  | Ống thông hút tim trái trẻ em DLP, các cỡ | - Cannula hút tim trái, thẳng - Cỡ từ 10Fr - 13 Fr - Đầu nối : 1.5 - 2" |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 840000 | 0
504 | PP2300448578 | Ống khí quản đè lưỡi các số |  | Airway các cỡ 0-5 | Ống khí quản đè lưỡi các số - Chất liệu: PE không độc hại, không gây kích ứng/ PP. - Gói 1 cái tiệt trùng. |  |  | Cái |  |  | 4519 | 2132 |  | 0 | 0 | 6582 | 11050 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 300 | 50 |  |  | 0 |  | 400 | 300 | [10 empty] | 0 | 4200 | 46410000 |  | DC
505 | PP2300448579 | Ống lưu mẫu huyết thanh |  | Ống nghiệm giữ chuẩn cryo 1.8ml nắp xoắn vặn trắng | Ống lưu mẫu huyết thanh nắp vặn - Nhựa PP y tế trong suốt, trung tính không phản ứng với hóa chất. - Thể tích 1.5ml - 2ml - Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. - Chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn. - Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. - Tiệt trùng bằng tia gamma / khí EO/ tia e-beam |  |  | Ống | [5 empty] | 5000 | 5000 | 10200 | 7000 | 7000 |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2625 | 18375000 |  | CLS
506 | PP2300448580 | Ống ly tâm |  | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng | - Ống nghiệm nắp phẳng gắn liền với thân ống, có vạch chia, dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nhựa PP y tế - Dung tích 1.8ml - 2.0ml |  |  | Cái | [5 empty] | 1000 | 1000 | 3200 | 26000 | 15000 | 8000 |  |  |  | 3000 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 230 | 5980000 |  | CLS
507 | PP2300448581 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, có lỗ thông khí các số 7.0-9.0 | -Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 4 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 | [11 empty] | 0 | 1257900 | 5031600 |  | DC
508 | PP2300448582 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, không lỗ thông khí, các số 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 | - Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ - Cỡ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 168 | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | [10 empty] | 0 | 923790 | 9237900 |  | HS
509 | PP2300448583 | Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra không bóng, có lỗ thông khí các số 7.0-9.0 | - Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 170 | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 | [12 empty] | 0 | 1152900 | 23058000 |  | HS
510 | PP2300448584 | Ống nghiệm chân không EDTA 6ml |  | Ống nghiệm chân không EDTA K3 HTM 6.0ml | - Ống nghiệm nắp tím lấy máu theo bộ hút chân không EDTA 6ml - Chứa chất chống đông/kháng đông |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 102320 | 5000 | 3000 |  | - | [6 empty] | 2000 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1328 | 6640000 |  | CLS
511 | PP2300448585 | Ống nghiệm chimigly |  | Ống nghiệm Chimigly VMA 2ml | Ống nghiệm nắp xám, tiệt trùng - Thể tích chứa tối đa 5ml hoặc 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa, màu xám giúp dễ dàng phân biệt với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Quy cách : 100 ống/khay |  | 100 ống/khay | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 6800 | 7100 |  | 2000 | [19 empty] | 0 |  | 5000 |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 585 | 4153500 |  | CLS
512 | PP2300448586 | Ống nghiệm Citrate 3.8% |  | Ống nghiệm Citrate 3.8% VMA 2ml | Ống nghiệm Citrate 3.8% - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Nắp nhựa màu xanh lá cây giúp dễ dàng phân biệt ống với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. |  |  | Ống |  |  | 38733 | 21000 |  | 0 | 0 | 65850 | 73400 |  |  | 3600 |  |  |  |  | 200 |  |  | 10000 | 2500 | 3000 | 4300 | 1000 | 6000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 15000 | 6000 |  | 400 | 0 | 400 | 15000 | 1000 | 700 |  |  | 500 |  | 200 |  |  | 100 | Xét nghiệm | 0 | 585 | 42939000 |  | DC
513 | PP2300448587 | Ống nghiệm đo tốc độ máu lắng |  |  | Ống nghiệm dùng để đo tốc độ máu lắng - Ống nghiệm thủy tinh trong suốt - Dung tích 1.28ml ± 5 |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 1000 |  |  | 1000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12500 | 12500000 |  | CLS
514 | PP2300448588 | Xương nhân tạo dạng hạt 5cc |  | Xương nhân tạo Exabone HA/TCP, dạng hạt Granules, 5cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/exbonne hoặc tương đương - Dung tích: 5cc - Tiệt Trùng |  |  | Hộp |  |  | 8 | 5 |  |  | 0 | 30 | 40 | [13 empty] | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000000 | 120000000 |  | CK
515 | PP2300448589 | Ống nghiệm EDTA |  | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml | Ống nghiệm EDTA, nắp xanh dương - Thân ống Polypropylene (PP), - Dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA kháng đông cho 2ml máu. - Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 - Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. |  |  | Ống |  |  | 208600 | 226500 |  | 0 | 0 | 397700 | 244000 |  | 36000 | 36000 |  |  |  | 10000 | 9600 |  |  | 10000 | 3500 | 3000 | 5000 | 1500 | 7000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 50000 | 14500 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 15000 | 2000 | 1500 |  |  | 15000 |  | 200 |  |  | 700 | Xét nghiệm | 0 | 554 | 135176000 |  | DC
516 | PP2300448590 | Ống nghiệm EDTA 0.5ml |  | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml | - Ống nghiệm nhựa EDTA, nắp xanh dương - Thể tích chứa tối đa 2ml, lượng máu sử dụng 0.5ml - Sử dụng chất kháng đông Edta với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 145100 | 6200 |  |  | 1200 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 0 | 620 | 3844000 |  | DC
517 | PP2300448591 | Ống nghiệm Heparin lithium |  | Ống nghiệm Heparin VMA 2ml | Ống nghiệm Lithium Heparin - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP) - Dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đen giúp dễ dàng phân biệt ống Sodium Heparin với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Nồng độ Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. - Quy cách: 100 ống/khay |  |  | Ống |  |  | 223400 | 184900 |  | 0 | 0 | 718150 | 606200 |  | 438000 |  |  |  |  | 10000 | 9600 |  |  | 10000 | 3500 | 3000 | 5000 | 1500 | 7000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 40000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 6000 | 15000 | 2000 | 1500 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 500 | Xét nghiệm | 0 | 582 | 352808400 |  | CLS
518 | PP2300448592 | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn |  | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn - Nhựa PS trắng trong không nắp - Dung tích tối đa 6ml - Quy cách: 100 ống/khay |  | 100 ống/khay | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 31100 | 12000 |  |  | 12000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 300 | 3600000 |  | DC
519 | PP2300448593 | Ống nghiệm nhựa có nắp, không nhãn |  | Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, không nhãn | Ống nghiệm nhựa có nắp, không nhãn - Nhựa PS/PP nguyên sinh trong, có nắp - Dung tích tối đa 5ml đến 6ml - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Quy cách: 100 ống/khay | Ống nghiệm nhựa nắp trắng, không nhãn - Nhựa PS/PP nguyên sinh trong, có nắp - Dung tích tối đa 5ml đến 6ml - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 11400 | 30100 | 5000 | 2000 | 1200 | [9 empty] | 3000 | [8 empty] | 15000 |  | 3000 |  | 200 | 100 | 500 | 100 | [10 empty] | 0 | 360 | 10836000 |  | DC
520 | PP2300448594 | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ |  | Ống nghiệm Serum VMA, hạt to | Ống nghiệm tách huyết thanh, nắp đỏ, hạt tròn - Thể tích chứa tối đa đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đỏ giúp dễ dàng phân biệt ống tách huyết thanh với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Quy cách: 100 ống/khay | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75 mm, dung tích 6ml, nắp nhựa LDPE màu đỏ, có chia các vạch thể tích trên nhãn ống. * Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene hạt to/hạt nhỏ * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 do TQC cấp, CE, CFS Anh, CFS Tây Ban Nha. - Quy cách: 100 ống/khay | 100 ống/khay | Ống |  |  | 16732 | 9900 |  | 0 | 0 | 28720 | 50200 | 34000 | 2000 | [9 empty] | 2000 |  | 4000 |  | 5000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 700 |  |  | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 545 | 27359000 |  | CLS
521 | PP2300448595 | Ống nội khí quản 2 nòng trái, phải, các cỡ |  | Ống nội phế quản Blue Line 2 nòng trái,phải, bóng Soft Seal, các số 28 đến 41 | Ống thông phế quản 2 nòng trái/phải bao gồm: + Ống nội phế quản có stylet, + Bộ nối Y ( stylet carlens), + Catheter hút dịch + Bộ nối xoay 1 trục + Co nối 15m với ống phụ - Chất liệu PVC trong suốt nhạy nhiệt, cản quang. - Mã hóa màu dây nối và dây bơm bóng giúp dễ phân biệt ống phế quản (xanh) và nội khí quản ( trong suốt). - Bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương. - Van bơm bóng 1 chiều với nắp van độc quyền. - Các size : + Số 28Fr trái/ phải ( ID bóng NKQ 23mm /23mm, ID bóng NPQ 12mm/13mm, nòng soi phế quản 3.2mm, catheter hút dịch 8Fr/2.6mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 4.6mm). + Số 32Fr ( ID bóng NKQ 26 mm, ID ID bóng NPQ 13 mm, nòng soi phế quản 3.8mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 5.4 mm). + Số 35Fr (ID bóng NKQ 27 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.1mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.0 mm). + Số 37Fr (ID bóng NKQ 28 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.4mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.3 mm). + Số 39Fr ( ID bóng NKQ 29 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 4.7 mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.6 mm). + Số 41Fr (ID bóng NKQ 31 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 5.0 mm, catheter hút dịch 12Fr/4.0mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 7.0 mm). - Tiêu chuẩn CE, ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 24 | [16 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 1992900 | 47829600 |  | DC
522 | PP2300448596 | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff |  | Ống nội khí quản hút đàm trên bóng thể tích lớn áp lực thấp SACETT, các cỡ 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.0 | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff: - Nguyên liệu PVC trong suốt. - Thời gian lưu tối đa 30 ngày - Có đường cản quang để xác định vị trí chèn bằng X-quang - Vạch đánh dấu độ sâu trên bóng giúp xác định chính xác vị trí đặt ống. - Bóng thuôn, thể tích lớn áp lực thấp an toàn. Có lỗ hút đàm trên bóng. - Dây hút đàm trong suốt. - Áp lực hút 20mmHg - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Đầy đủ kích cỡ - Tiệt trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 700 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 600 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 346479 | 242535300 |  | DC
523 | PP2300448597 | Ống nội phế quản (trái, phải) |  | Ống nội phế quản(nội khí quản 2 nòng) trái/phải các cỡ | Ống nội phế quản (trái, phải) - Chất liệu được làm bằng silicon/PVC phủ silicon, thân ống mềm, dễ đưa vào nội khí quản. - Đầu ống có lò xo tránh việc gập đầu ống. - Bóng chèn áp lực thấp giảm tổn thương bề mặt nội khí quản. - Thân ống có gạch cản quang. - Đường kính ID ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đường kính minimum O.D ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đi kèm 2 dây hút dịch, co nối, cây dẫn đường |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1448790 | 14487900 |  | DC
524 | PP2300448598 | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ |  | SURUCATH ULTRA - THORACIC CATHETER (chest drainage catheter) | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ - Chất liệu: Nhựa PVC, có tráng Silicon - Có đường cản quang và đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. - Có co nối đi kèm tương thích các hệ thống hút. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1090 | 54 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 24 | 30 | [10 empty] | 0 | 45000 | 2430000 |  | DC
525 | PP2300448599 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng |  |  | Ống thông dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu cao su latex thiên nhiên, phủ silicon - Đường kính trong 5mm - Đường kính ngoài 9mm - Cỡ 28F - Vô trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 650 | [10 empty] | 600 | 50 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8400 | 5460000 |  | CK
526 | PP2300448600 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch |  | Ống thông (dây đốt) tĩnh mạch Corona 360 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.8mm; Đầu típ tròn phát quang phóng tia 1 bên dạng điểm, góc lệch 80 độ so với trục sợi quang và NA=0.22 - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm |  |  | Cái | [5 empty] | 200 | 200 | 300 | 150 | [14 empty] | 150 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | E-HSMT: Đầu tip góc lệch 80 độ E-HSDT: Đầu tip góc lệch 60 độ | 10395000 | 1559250000 |  | CK
527 | PP2300448601 | Ống thông JJ |  | STERILE URETERAL STENT SET / DOUBLE J STENT | - Chất liệu: Polyurethane - Cây đẩy đi kèm theo ống thông có chiều dài 30cm - 40cm. - Ống thông có tính cản quang tốt và có khả năng chống gập ống. - Ống thông được phủ lớp PTFE | SIZE Các cỡ( 5Fr, 6Fr, 7Fr) |  | Cái | [5 empty] | 30 | 30 | 2000 | 1000 | [12 empty] | 1000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159000 | 159000000 |  | DC
528 | PP2300448602 | Ống thống lấy huyết khối các cỡ |  | Sonde Fogarty hút huyết khối 100% silicone (Aterial Embolectomy Catheter) số 3F-7F | - Chất liệu bóng latex - Đường kính các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. Chiều dài 80cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 200 | [14 empty] | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT : " Chất liệu bóng latex" E-HSDT : " Chất liệu bóng silicon không latex" | 942900 | 188580000 |  | CK
529 | PP2300448603 | Ống thông tĩnh mạch rốn các cỡ |  |  | Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. - Chất liệu catheter : PVC + Kích cỡ 3.5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút + Kích cỡ 5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 80 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 | [9 empty] | 0 | 85000 | 6800000 |  | CK
530 | PP2300448604 | Ống thông trong lọc máu cỡ 6.5F loại dài |  | Catheter chạy thận 2 nòng Prymax trẻ em 6.5F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 6.5F - Chiều dài: 100 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: - Chiều dài: 100 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc E-HSDT : - Chiều dài: 111 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.018 x 500 mm (50cm), (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 100 mm (10cm), | 2960000 | 14800000 |  | CK
531 | PP2300448605 | Ống thông trong lọc máu cỡ 8F |  | Catheter siêu lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 8Fr dài 100cm (cong) hoặc 125cm (thẳng ) | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 8F - Chiều dài: 150 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) gạc |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 | 2310000 | 23100000 |  | CK
532 | PP2300448606 | Ống truyền dinh dưỡng trong đường rò dạ dày loại Zero |  | Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Zero) | Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng - Chất liệu silicone 100%, - Van 1 chiều bơm/xả bóng làm bằng nhựa cứng ABS, - Ống có 2 kênh, trên ống có đường cản quang, vạch đánh dấu độ sâu - Tấm cố định bên ngoài da làm bằng silicone có thể điều chỉnh khoảng cách với da và có thể khóa ống thông dọc theo bụng khi không bơm thức ăn, có dây dẫn đường. - Kích thước 20Fr, 22Fr, 24Fr - Dung tích bóng 10ml |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500000 | 150000000 |  | CK
533 | PP2300448607 | Oxy lớn |  | Oxygen | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  |  | Chai | [5 empty] | 1370 | 1370 | 300 | 145 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 55000 | 7975000 |  | DC
534 | PP2300448608 | Oxy nhỏ |  | Oxygen | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥ 99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  |  | Chai |  |  | 1704 |  |  | 0 | 0 | 500 | 4362 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 72 | 150 |  |  |  |  | 2160 | 300 | 50 |  | 30 |  | 1100 | 200 | [10 empty] | 0 | 30800 | 134349600 |  | DC
535 | PP2300448609 | Phim X-quang cỡ 20x25 cm |  | Phim X Quang DI-HL 20X25cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 20x25 cm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  |  | Tấm | [5 empty] | 0 | 0 | 8250 | 16500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 9000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 14700 | 242550000 |  | CK
536 | PP2300448610 | Phim X-quang cỡ 35x43 cm |  | Phim X Quang DI-HL 35X43cm | Phim X- quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 35 x 43 cm - Phim lưu trữ lâu dài >20 năm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  |  | Tấm | [5 empty] | 0 | 0 | 5300 | 5000 |  |  |  | 5000 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 36750 | 183750000 |  | CK
537 | PP2300448611 | Phổi nhân tạo tích hợp đa cấp cho người lớn và trẻ em |  | Capiox FX | - Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester - Lỗ màng lọc 32 micromet. - Thể tích bình chứa máu: 1000ml - 4000ml. - Kèm dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật của E-HSĐXKT trên catalogue không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | 11500000 | 115000000 |  | CK
538 | PP2300448612 | Phổi nhân tạo tích hợp lọc động mạch dùng cho người lớn kèm bình chứa |  |  | Phổi nhân tạo dành cho bệnh nhân người lớn với bộ lọc động mạch chủ - Có ba lớp lọc 80µm - 40µm - 40µm được phủ thuốc chống đông PC Phosphorylcoline gốc lipid toàn bộ phổi - Thể tích chứa 4500ml - 5000ml - Diện tích màng lọc: 1.65m² - Dùng cho bệnh nhân trên 45 kg - Kèm bộ dây vật liệu PVC để kết nối với máy tim phổi nhân tạo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11670140 | 1167014000 |  | CK
539 | PP2300448613 | Quả lọc máu kèm dây dẫn kiểu Modified/Conventional cho người lớn |  |  | - Màng lọc: chất liệu Polyethersulfone - Diện tích màng lọc 1,4 m2 - Dây dẫn: chất liệu nhựa - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO/CE. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2450800 | 0
540 | PP2300448614 | Quả lọc tách huyết tương |  | Prismaflex TPE2000 set | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m2 - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút |  |  | Quả | [5 empty] | 6 | 6 | 60 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11900000 | 0
541 | PP2300448615 | Quả lọc thận highflux |  | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận highflux - Diện tích màng 1.4m2 - 1.6m2, - Thể tích mồi 74-90ml, - Hệ số siêu lọc: 47-85 ml/giờxmmHg, - Độ thanh thải Qb:300-400 mL/ph (Phosphate:225-270, Creatinine: 234-290, Urea: 264-319) + B12-Microglobin: ≥ 0.7 Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước/Tia Gamma | Quả lọc thận highflux Chất liệu: Polyethersulfone/Helixone Plus/Polynephron - Diện tích màng 1.4m2 - 1.6m2, - Thể tích mồi 74-95ml - Hệ số siêu lọc (KUF): 47-85 ml/giờ/mmHg - Áp lực xuyên màng (TMP): 500mmHg - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300 ml/min): + Phosphate:225-270ml/min + Creatinine: 252-290ml/min +Urea: 264-319ml/min) - Vitamin B12:≥ 150 ml/min - β2 Microglobulin: ≥ 0.7 Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước inline/Tia Gamma |  | Quả |  |  | 1665 |  |  | 0 | 0 | 100 | 5000 | [21 empty] | 0 |  | 5000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 349965 | 1749825000 |  | CK
542 | PP2300448616 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux |  | Màng lọc thận nhân tạo Middle Flux | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Chất liệu màng : Micro-undulated Polysulfone hoặc tương đương - Chất liệu vỏ: Polycarbonate hoặc tương đương - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane hoặc tương đương - Diện tích màng 1.5-1.6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) ≥ 22 - Thể tích mồi: ≥ 85ml - Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. - Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma | Quả lọc thận nhân tạo lowflux: Diện tích màng 1.5-1.6 m2 - Chất liệu màng: Polynephron/ Polyethersulfone/ α Polysulfone Pro. - Chất liệu vỏ: Polypropylene/Polycarbonate. - Hệ số siêu lọc KUF: (mL/giờ/mmHg) ≥ 14 - Thể tích mồi: ≥ 85ml - Áp lực xuyên màng (TMP):≥ 500mmHg - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure:≥ 261 ml/min Creatinine :≥ 236 ml/min Phosphate: ≥187 ml/min Vitamin B12:≥ 112 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma |  | Quả |  |  | 3767 |  |  | 0 | 0 | 7200 | 7500 | [21 empty] | 0 |  | 7500 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 154350 | 1157625000 |  | CK
543 | PP2300448617 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux, diện tích màng 1.4 m2 |  | Quả lọc máu FX 8 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polysulfone/ Helixone/Polynephron./Polyethersulfone. - Diện tích:1.4m2. - Thể tích mồi: ≤ 74 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥12 (mL/giờ/mmHg).TMP: ≥ 600mmHg. - Độ dày thành sợi: 35 - 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: ≥ 250 ml/min; Creatinine: ≥ 225 ml/min; Phosphate: ≥ 194 ml/min; Vitamin B12: ≥112 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline. | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polysulfone/ Helixone/Polynephron./Polyethersulfone. - Diện tích:1.4m2. - Thể tích mồi: ≤ 74 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥12 (mL/giờ/mmHg).TMP: 600mmHg. - Độ dày thành sợi: 35 - 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: ≥ 250 ml/min; Creatinine: ≥ 225 ml/min; Phosphate: ≥ 194 ml/min; Vitamin B12: ≥112 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline. |  | Quả |  |  | 1988 | 720 |  | 0 | 0 | 7200 | 10000 | [21 empty] | 0 |  | 10000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 303400 | 3034000000 |  | CK
544 | PP2300448618 | Que cấy nhựa vô trùng |  |  | Que vô trùng, dùng để cấy vào đĩa thạch |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 1700 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1000 | 0
545 | PP2300448619 | Que gòn trong ống nghiệm nhựa tiệt trùng |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm | - Công dụng: Que gòn đã được tiệt trùng dùng để lấy mẫu xét nghiệm - Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, đựng trong ống nghiệm. | Công dụng: Que gòn đã được tiệt trùng dùng để lấy mẫu xét nghiệm - Mô tả: Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, que gỗ, đựng trong ống nhựa. Đóng gói và hàn kín riêng lẻ từng que. Quy cách: 1 que/ 1 túi |  | Que |  |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 1350 | 3030 | 800 | [8 empty] | 20 |  | 100 |  | 400 |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 20 |  |  | 50 | 300 | 30 |  | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 1785 | 5408550 |  | DC
546 | PP2300448620 | Que gòn xét nghiệm |  | Tăm bông y tế Ø5mm tiệt trùng | Que gòn xét nghiệm - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Que 01 đầu gòn tiệt trùng. - Quy cách : 5 que/gói |  |  | Que | [5 empty] | 1100 | 1100 | 500 | 40000 | [18 empty] | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 201 | 8040000 |  | DC
547 | PP2300448621 | Que lấy bệnh phẩm dịch ngoáy họng |  | Tăm bông y tế Ø3mm tiệt trùng | - Bao gồm phần đầu tăm bông và phần que/cán cầm - Cán/que bằng nhựa - Tiệt trùng và đóng gói riêng từng que |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 15000 | 600 | [18 empty] | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 547 | 328200 |  | DC
548 | PP2300448622 | Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt |  |  | Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt dùng cho máy đo độ sạch bề mặt - Dễ dàng mở buồng đọc để chèn que đo mẫu dễ dàng - Cung cấp kết quả Đạt/Không đạt chính xác, - Thời gian đo: =< 10 giây - Có hỗ trợ máy đo kèm theo - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 520 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 520 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 61000 | 31720000 |  | CK
549 | PP2300448623 | Que phết tế bào âm đạo |  |  | Que phết tế bào âm đạo dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác - Chất liệu bằng gỗ thông đã trích nhựa - Tiệt trùng bằng tia Gamma. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2500 | 500 | [15 empty] | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 714 | 357000 |  | CK
550 | PP2300448624 | Que thử có chỉ thị hóa học |  | Que Chỉ thị Hóa học STERRAD | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 - Chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. - Tương thích với các dòng máy STERRAD 100S |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 62500 | 54000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 54000 |  |  | 0 | 2038 | 110052000 |  | CK
551 | PP2300448625 | Que thử đường huyết |  | Que thử đường huyết VivaChek Ino | Que thử đường huyết: - Thể tích mẫu: 0.4 - 0.9 µl. - Thời gian thử: ≤5 giây. - Độ chính xác cao. - Sử dụng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trúng thầu cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt |  |  | Test |  |  | 75988 | 65488 |  | 0 | 0 | 78360 | 121600 | [6 empty] | 3000 | 3600 |  | 3000 | 6000 | 700 | 2000 | 8000 | 1000 | 2000 | 800 |  | 1500 | 300 |  | 20000 | 8000 | 500 | 3600 | 20000 | 10000 | 8000 | 7000 | 2500 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 100 | Thử ĐH tại nhà | 0 | 4620 | 561792000 |  | DC
552 | PP2300448626 | Que thử nước tiểu |  | Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu, chủng loại: Cybow - 3 | - Dùng cho khám thai - Làm chỉ thị để kiểm tra các thông số pH, Glucose, Protein trong nước tiểu. |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 29500 | 30000 | [15 empty] | 30000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 800 | 24000000 |  | CK
553 | PP2300448627 | Que thử tồn dư trong chạy thận nhân tạo |  | SERIM® GUARDIAN™ PERACETIC ACID Test strips | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc. - Nồng độ axit paracetic ở 400 ppm và 800 ppm được phân loại chính xác âm tính và dương tính. - Kết quả sẽ “Không đạt” nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc dưới 400 ppm, “ĐẠT” nếu nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc trên 800 ppm. - Xem kết quả ngay trong 10 giây. |  |  | Test | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 500 | [21 empty] | 0 |  | 500 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6615 | 3307500 |  | CK
554 | PP2300448628 | Raccor Y 1/4 - 1/4 - 1/4 |  |  | - Chất liệu polyamide - Đường kính 4mm - 6mm | Co nối Y có khoá/ không khóa các cỡ - Vật liệu Polycarbonate (P.c 144R Lexan) - Nút đậy vật liệu PVC (TFG) - Khóa Luer vật liệu HDPE |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 340 | 200 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 63000 | 12600000 |  | CK
555 | PP2300448629 | Rọ kéo sỏi qua nội soi |  | Rọ lấy sỏi 8 dây, sử dụng nhiều lần | Dùng lấy sỏi - Rọ 8 dây - Đường kính kênh tương thích 2.8 mm/2,6mm - Chiều dài dây dẫn 190cm/215cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6786000 | 0
556 | PP2300448630 | Rọ lấy sỏi 4 dây, tương thích dây dẫn hướng |  | Escape™ Nitinol Stone Retrieval Basket | Dùng lấy sỏi hoặc tán sỏi. - Rọ 4 dây xoắn - Độ mở 30/45mm và 40/55mm. - Đường kính dây dẫn 2,6mm - Chiều dài dây dẫn 215cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6775000 | 135500000 |  | CK
557 | PP2300448631 | Rọ lấy sỏi niệu |  | UNIVERSAL STONE BASKET - HELICAL | - Chất liệu rọ: Nitinol - Cỡ: 2,5F/3Fr/4Fr - Tiệt trùng | Cỡ: 2,5Fr, 3Fr. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 80 | [12 empty] | 80 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1530000 | 122400000 |  | DC
558 | PP2300448632 | Sáp cầm máu xương |  | Sáp cầm máu xương BONEWAX 2.5 gram | Vật liệu cầm máu |  |  | Tép/Cái/ Miếng | [5 empty] | 7 | 7 | 800 | 1000 | [9 empty] | 800 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23885 | 23885000 |  | DC
559 | PP2300448633 | Shunt động mạch vành |  | Shunt động mạch vành 1.50 mm | Shunt động mạch vành dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành - Thân làm bằng chất liệu : Silicone mềm với đầu thuôn nhọn - Đường kính lòng ống: 1.0mm - 3.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2180000 | 21800000 |  | CK
560 | PP2300448634 | Sonde foley 3 nhánh các số |  | Ống thông tiểu foley Idealcare 3 nhánh phủ silicone 16-26 | Sonde foley 3 nhánh các số - Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, không có chất DEHP. - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt - Cỡ 22Fr - 24Fr |  |  | Sợi |  |  | 55 | 5 |  | 0 | 0 | 435 | 570 | [10 empty] | 20 |  | 50 |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13400 | 7638000 |  | DC
561 | PP2300448635 | Stent JJ silicone đặt 1 năm |  | Ống thông niệu quản sonde JJ các số ( lưu < 12 tháng) | Chất liệu Polyurethane. Đóng gói gồm jj và cây đẩy. Kích thước 3Fr - 8Fr Chiều dài 10cm - 30cm | Kích thước: 6Fr, 7 Fr. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [12 empty] | 20 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 630000 | 12600000 |  | CK
562 | PP2300448636 | Stent kim loại đại tràng |  | Stent kim loại đại tràng | Stent kim loại đại tràng - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 22mm/25mm/30mm - Chiều dài stent 6mm-136mm - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent đường kính: 10Fr/15Fr/18Fr - Chiều dài bộ đặt sten: 95cm->230cm - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 22950000 | 229500000 |  | CK
563 | PP2300448637 | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da |  | Stent kim loại đường mật | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da - Chất liệu Nitinol/Nitinella/Platinol - Stent không cover hoặc có cover - Có thể thu hồi sau khi bung - Cản quang 100% dưới C-arm. - Đường kính thân stent 8-10mm. - Chiều dài stent 40-100mm. - Đường kính Bộ đặt stent: 7Fr/8Fr/9Fr. - Guidewire tương thích: 0,035 inch |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17755500 | 177555000 |  | CK
564 | PP2300448638 | Stent kim loại tá tràng |  | Stent kim loại tá tràng | Stent kim loại tá tràng - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 20mm/22mm/25mm - Chiều dài stent 6-12mm/82mm-135mm. Có đánh dấu cản quang - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent: 10Fr/10,5Fr - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 210000000 |  | CK
565 | PP2300448639 | Stent momo J đường niệu bao gồm dây dẫn đường |  | Ống dẫn lưu đường niệu (Stent mono J) (momo J danh mục) | Stent dẫn lưu nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang - Kích thước 4Fr - 8Fr - Chiều dài 70cm - Có vạch chia chiều dài trên thân stent - Bao gồm: jj, dây dẫn và đầu nối túi nước tiểu. |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 370000 | 0
566 | PP2300448640 | Stent nhựa dẫn lưu đường mật |  | Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa | Stent nhựa loại đuôi heo mềm mại khi đặt vào cơ thể, cản quang tốt - Kích thước 7Fr, 8.5Fr, 10Fr - Chiều dài từ 5-15cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 840000 | 42000000 |  | CK
567 | PP2300448641 | Stent ống tụy |  | Ống thông mật, tuỵ | Stent nhựa mềm - Chất liệu: Polyethylen - Chiều dài: 3cm - 20 cm - Đường kính: 7Fr - 10 Fr - Có lỗ ở 2 đầu stent - Tiệt khuẩn |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 10550000 |  | CK
568 | PP2300448642 | Stent thực quản |  | Stent thực kim loại quản | - Chất liệu: Nitino - Đường kính thân stent: 20mm - 23mm, - Đường kính đầu stent: 25mm - 28mm. - Chiều dài stent 10mm-150mm - Bộ đặt stent: 18Fr/ 18,5Fr/28Fr. Chiều dài 75cm-78cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21850000 | 218500000 |  | CK
569 | PP2300448643 | Tăm bông |  | Tăm bông y tế Ø5mm tiệt trùng | Tăm bông dùng lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu - Đường kính đầu bông khoảng 5mm - Que bằng nhựa PP/PE/PVC, dài 15cm - Tiệt khuẩn từng gói |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [13 empty] | 1000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 20100 | 20100000 |  | CK
570 | PP2300448644 | Tăm bông ráy tai |  | Tăm bông y tế ráy tai 02 đầu tiệt trùng | - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu. - Que 02 đầu gòn tiệt trùng. |  |  | Gói |  |  | 221 | 34 |  | 0 | 0 | 910 | 1910 | [14 empty] | 10 | 200 |  |  |  |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 6950 | 13274500 |  | CK
571 | PP2300448645 | Tăm bông vô trùng dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm, chuyên dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ - Que vào bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que. | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm, chuyên dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ - Mô tả: Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, que gỗ, đựng trong ống nhựa. Đóng gói và hàn kín riêng lẻ từng que. Quy cách: 1 que/ 1 túi |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 6100 | 5700 | 4500 | [15 empty] | 800 |  | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000 | 17100000 |  | NGOẠI
572 | PP2300448646 | Tấm điện cực trung tính dùng cho người lớn và trẻ em |  | Tấm điện cực trung tính | - Diện tích tiếp xúc của bề mặt điện cực kiểu chia đôi 85 cm2 + vòng đẳng thế 23 cm2 - Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Có thể dùng cho trẻ em và người lớn. - Tương tích sinh học tốt với da | - Tấm điện cực kiểu chia đôi, có thể dùng cho người lớn và trẻ em - Tương thích sinh học với da - Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Sử dụng tương thích với dây nối tấm điện cực trung tính và máy đốt hiện có: Arron, Conviden, Emed |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2495 | 20500 |  |  |  |  | 500 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 45000 | 922500000 |  | DC
573 | PP2300448647 | Tạp dề y tế |  | Tạp dề y tế 0.8*1.2m | - Chất liệu màng PE - Kích thước 0.8 x 1.2m |  |  | Cái |  |  | 700 | 1200 |  | 100 | 100 | 18500 | 29570 |  |  |  |  | 20 | 1000 | [9 empty] | 5000 | 20000 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2500 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 | 2625 | 77621250 |  | DC
574 | PP2300448648 | Tay dao 2 nút bấm dùng một lần |  | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao 3 chấu, 2 nút bấm, kèm đầu dao. - Dây dài 3m - Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt. - Nút bấm mềm dễ kích hoạt. |  |  | Cái |  |  | 8300 | 3400 |  | 500 | 500 | 12000 | 16000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28300 | 452800000 |  | DC
575 | PP2300448649 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 21 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Exact hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 21cm | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, phủ nano - Chiều dài thân dao 21 cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 3 | 3 | 50 | 70 | [10 empty] | 50 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 24450000 | 1711500000 |  | CK
576 | PP2300448650 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 23 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 23cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích với máy Valleylab LS10,Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 50 | 15 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 315000000 |  | CK
577 | PP2300448651 | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi 37 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ nội soi LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 37cm - Đường kính thân dao 5mm, - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 70 | [10 empty] | 50 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 1470000000 |  | NGOAI
578 | PP2300448652 | Tay dao siêu âm không dây |  | Dao siêu âm không dây đầu cong Sonicision các cỡ hoặc tương đương | - Tay dao siêu âm mổ mở, đầu cong - Chiều dài thân dao 13cm/26cm/39cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng cho dao siêu âm không dây Sonicision |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23500000 | 1175000000 |  | CK
579 | PP2300448654 | Thông tiểu 2 nhánh phủ silicon các cỡ |  | Ống thông tiểu foley Idealcare 2 nhánh, phủ silicone các số 6-30 | Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. Kích thước bóng: 30cc Chiều dài 40 cm Các số: 8, 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. |  |  | Cái |  |  | 6251 | 4503 |  | 0 | 0 | 11890 | 10010 | [9 empty] | 200 | 200 | 300 | 1000 | 100 | 10 | 2000 | 4000 |  | 50 |  |  | 0 | 400 |  |  | 20 | 350 | 700 | 400 | 60 |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 | Đặt sonde tiểu tại nhà | 0 | 7750 | 77577500 |  | DC
580 | PP2300448655 | Thông tiểu nelaton 1 nhánh các cỡ |  | Ống thông tiểu 1 nhánh (Sonde Nelaton) ComforSoft mã hóa màu, các số | Ống thông tiểu qua đường niệu đạo - Chất liệu: PVC/Cao Su - Chiều dài 40cm ±5cm; - Tiệt trùng | Ống thông tiểu qua đường niệu đạo - Chất liệu: PVC hoặc cao su mềm - Chiều dài 40cm ±5cm; - Tiệt trùng |  | Cái / Sợi |  |  | 0 | 1096 |  | 0 | 0 | 1290 | 530 | [10 empty] | 200 | 20 | 10 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5229 | 2771370 |  | DC
581 | PP2300448657 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Trocar nhựa không dao LaproSurge | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van xả khí - Chất liệu: + Thân: nhựa, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, cấu tạo chống trượt. + Nòng: nhựa, loại cắt, đầu không dao. - Dài 90-100 mm - Đường kính 5mm, 11mm, 12mm. |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 505 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1110000 | 560550000 |  | NGOAI
582 | PP2300448658 | Trocar nhựa nội soi |  | Trocar không dao ENDOPATH XCEL | Trocar nội soi nhựa, không dao - Đường kính 5mm, 11mm, 12mm, 15mm - Thân dài 100mm, thân ngoài có rảnh cố định. - Van giữ khí 4 mảnh. - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. | Trocar nội soi nhựa, không dao - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 62 | 62 | 510 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1110000 | 555000000 |  | CK
583 | PP2300448659 | Túi đo máu sau sinh |  | Túi đo lượng máu sau sinh | - Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Có băng keo dính giúp không tuột. - Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 50 ml đến 2000 ml) - Tiệt trùng bằng khí OE |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 2500 | [15 empty] | 2500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6000 | 15000000 |  | CK
584 | PP2300448660 | Túi đựng dịch thải 5L |  | SP-414 | Túi đựng dịch thải dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT - Trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. - Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex - Thể tích: 5L |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 41 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 1100 | [13 empty] | 300 |  |  |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 235000 | 258500000 |  | DC
585 | PP2300448661 | Túi đựng nước tiểu |  | Túi đựng nước tiểu ECO | - Dung tích 2000ml - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân - Van xả thoát đáy chữ T có quai treo. - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 6894 | 4184 |  | 918 | 918 | 20920 | 22380 | [9 empty] | 100 | 1500 | 300 | 1000 | 100 | 10 | 1000 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 100 | 20 | 400 | 700 | 1500 | 50 | [7 empty] | 200 | Đặt sonde tiểu tại nhà | 0 | 4385 | 98136300 |  | DC
586 | PP2300448662 | Túi đựng thức ăn |  | Túi cho ăn MPV 1200 ml | Túi đựng thức ăn - Sản phẩm làm từ nhựa PVC - Túi một đầu có nắp đậy, một đầu được hàn cao tần với ống dẫn có bầu nhỏ giọt - Khóa điều chỉnh và đầu ống cắm - Tiệt trùng sử dụng 1 lần - Dung tích: 1000ml - 1200ml |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 146 | 146 | 2500 | 2820 | [11 empty] | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 1000 | [10 empty] | 0 | 18879 | 53238780 |  | DC
587 | PP2300448663 | Túi ép dẹp 100mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 100mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 100 | [36 empty] | 100 |  |  | 0 | 198000 | 19800000 |  | CK
588 | PP2300448664 | Túi ép dẹp 150mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 150mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 295000 | 35400000 |  | CK
589 | PP2300448665 | Túi ép dẹp 200mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 200mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 180 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 180 |  |  | 0 | 394000 | 70920000 |  | CK
590 | PP2300448666 | Túi ép dẹp 250mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 250mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 250mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 180 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 180 |  |  | 0 | 492000 | 88560000 |  | CK
591 | PP2300448667 | Túi ép dẹp 300mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 300mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 300mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 240 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 240 |  |  | 0 | 585000 | 140400000 |  | CK
592 | PP2300448668 | Túi ép dẹp 75mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 75mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 75mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 170000 | 10200000 |  | CK
593 | PP2300448669 | Túi ép đóng gói dụng cụ cỡ 300mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 300mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 300mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 1590000 | 95400000 |  | CK
594 | PP2300448670 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 100mmx70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 100mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 100mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 535000 | 32100000 |  | CK
595 | PP2300448671 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 150mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 150mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 150mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 85 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 85 |  |  | 0 | 795000 | 67575000 |  | CK
596 | PP2300448672 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 200mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 200mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 200mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 1050000 | 126000000 |  | CK
597 | PP2300448673 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 250mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 250mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 250mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 1250000 | 150000000 |  | CK
598 | PP2300448674 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 350mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 350mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 350mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 60 | [25 empty] | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 1820000 | 109200000 |  | CK
599 | PP2300448675 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 75mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 75mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 75mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 25 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 25 |  |  | 0 | 400000 | 10000000 |  | CK
600 | PP2300448676 | Túi ép phồng 350mm x 100m |  | Túi ép phồng 350mmx100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 350mmx100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 240 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 240 |  |  | 0 | 640000 | 153600000 |  | CK
601 | PP2300448677 | Túi hậu môn nhân tạo |  | FLEXIMA DRAINABLE ROLL'UP | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, kèm đế dán túi, có khóa mỗi túi. - Chất liệu mềm, thấm mồ hôi. - Có lọc khí chống mùi. |  |  | Cái | [5 empty] | 20 | 20 | 700 | 500 | [10 empty] | 400 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 38000 | 19000000 |  | CK
602 | PP2300448678 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế |  | FLEXIMA 3S BASE PLATE FLAT | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế phẳng - Chất liệu túi polyethylene microfibers - Đế phẳng chất liệu làm từ hydrocolloid bảo vệ da. - Kích thước đế 132 mm x116 mm. - Đế có vòng cắt 15-50mm. - Đế có vòng khớp nối để gắn túi với 1 trong 3 chốt an toàn cho phép cố định túi theo nhiều vị trí. - Sản phẩm không chứa latex/PVC, không chứa phthalate/(DEHP). |  |  | Đế | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 150 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | [10 empty] | 0 | 94290 | 14143500 |  | CK
603 | PP2300448679 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh không đế |  | FLEXIMA 3S ILEO MIDI BEIGE 65MM | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh màu nâu - Chất liệu polyethylene microfibers - Túi có tích hợp thanh lọc khí chứa than hoạt tính - Túi xả có tích hợp khóa cuốn - Miệng xả của túi rộng 7cm. - Chiều dài túi 283mm. - Dung tích 615ml. - Không chứa latex / PVC không chứa phthalate / (DEHP). |  |  | Túi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 42000 | 2100000 |  | CK
604 | PP2300448680 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5cm x 10cm |  | Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD FIBRILLAR 5.1cm x 10.2cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu dạng bông, cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước (5cm x 10cm) ± 5% - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2.2->4.5 giúp co mạch tại chỗ - Thích hợp trong phẫu thuật nội soi - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 520 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 499000 | 259480000 |  | NGOAI
605 | PP2300448681 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10cm x 20cm |  | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20cm (W1912) | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước 10cm x 20cm, - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2,2 -> 4,5 giúp co mạch tại chỗ - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  |  | Miếng |  |  | 69 |  |  | 0 | 0 | 200 | 220 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 250000 | 55000000 |  | DC
606 | PP2300448682 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 7cmx5cmx1cm |  | Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan bằng gelatin, dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 7x5x1cm (MS0002) | Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp tiệt trùng, - Kích thước 7cm x 5cm x 1cm. - Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm. - Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần - Tiệt trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 2220 | [9 empty] | 500 | 500 | 200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 48885 | 108524700 |  | NGOAI
607 | PP2300448683 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ 10 x 7.5 x 3.2cm |  | CCNPWT Disposable negative pressure wound therapy pack (small) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp: granufoam polyurethane - Kích thước xốp: 10cm x 7.5cm x 3.2cm - Cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns - Tiệt khuẩn - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn & đầu nối + Băng dán cố định; + Thước đo; - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1980000 | 0
608 | PP2300448684 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ 11 x 8 x 1.8cm |  | Bộ kit hút dịch vết thương Veraflo kết hợp rửa vết thương, tiệt trùng sẵn cỡ nhỏ | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa - Chất liệu xốp: Polyurethane ether - Kích thước lỗ 400 - 600micron - Kích thước xốp: 11cm x 8cm x 1.8cm - Bộ gồm: + 2 miếng xốp; + 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút) + 2 Gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết + Băng dán cố định trong suốt + Thước đo - Tiệt khuẩn - Tương thích máy V.A.C Ulta - Hỗ trợ đặt máy |  |  | Bộ/Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3500000 | 0
609 | PP2300448685 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ 17 x 15 x 1.8cm |  | Bộ kit hút dịch vết thương Veraflo kết hợp rửa vết thương, tiệt trùng sẵn cỡ trung | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa - Chất liệu xốp: polyurethane ether - Kích thước lỗ 400 - 600micron - Kích thước xốp: 17cm x 15cm x 1.8cm - Tiệt khuẩn - Tương thích máy V.A.C Ulta - Bộ gồm: + 2 miếng xốp; + 2 Dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; +2 gói băng film; + 2 Gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết + Thước đo - Hỗ trợ đặt máy |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 4000000 | 0
610 | PP2300448686 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ 18 x 12.5 x 3.2cm |  | CCNPWT Disposable negative pressure wound therapy pack (Medium) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp: granufoam polyurethane - Cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns - Kích thước xốp: 18cm x 12.5cm x 3.2cm - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; + Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2380000 | 0
611 | PP2300448687 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ 26 x 15 x 3.2cm |  | CCNPWT Disposable negative pressure wound therapy pack (large) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp: granufoam polyurethane - Cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns - Kích thước xốp: 26cmx 15cmx 3.2cm - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; + Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2989000 | 0
612 | PP2300448688 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether phủ bạc, cỡ 10 x 7.5 x 3.2cm |  | Silver Foam Dressing; Small | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp polyurethane ether phủ bạc - Kích thước xốp: 10cm x 7.5cm x 3.2cm - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; + Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2689000 | 0
613 | PP2300448689 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether phủ bạc, cỡ 18 x 12.5 x 3.2cm |  | Silver Foam Dressing; Medium | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp: polyurethane ether phủ bạc - Kích thước xốp: 18cm x 12.5cm x 3.2cm - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; + Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3089000 | 0
614 | PP2300448690 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether phủ bạc, cỡ 26 x 15 x 3.2cm |  | Silver Foam Dressing; Large | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm - Chất liệu xốp: polyurethane ether phủ bạc - Kích thước xốp: 26cm x 15cm x 3.2cm - Bộ gồm: + Miếng xốp; + Dây dẫn và đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực; + Kẹp dây dẫn và đầu nối; + Băng dán cố định; + Thước đo - Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3489000 | 0
615 | PP2300448691 | Vít xương sườn các cỡ |  | Vít xương sườn | Vít xương sườn - Chất liệu titan, dùng cho nẹp cố định xương sườn cùng hãng - Cỡ 2.4mm/2.7mm - Dài từ 7mm-16mm |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [14 empty] | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1200000 | 360000000 |  | CK
616 | PP2300448692 | Vôi soda |  | Vôi soda dạng viên | Dùng lọc khí gây mê phì thở ra của bệnh nhân khi dùng máy gây mê kèm thở cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. |  |  | Kg | [5 empty] | 50 | 50 | 720 | 1800 | [16 empty] | 1800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 85890 | 154602000 |  | DC
617 | PP2300448693 | Vòng bảo vệ da chống loét |  | Vòng đệm bằng 98mm | Vòng bảo vệ da chống loét - Là sự kết hợp hydrocoloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi. - Vòng mềm dẻo, dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm. - Kích cỡ: 98 mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 10 | [10 empty] | 0 | 65100 | 1302000 |  | HS
618 | PP2300448694 | Vòng đeo tay bệnh nhân |  | Vòng đeo tay bệnh nhân | Vòng đeo tay bệnh nhân - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: Người lớn (dài 24cm, rộng 1cm, có 12 lỗ, có nút bấm chết) - Chiều dài bản ghi/dán thông tin người bệnh | - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: Người lớn (dài 24cm ± 2cm, rộng 2cm ± 0,5cm, có 12 lỗ, có nút bấm chết) - Chiều dài bản ghi/dán thông tin người bệnh |  | Cái / dây |  |  | 9250 | 12850 |  |  | 0 | 55700 | 73130 | [9 empty] | 1000 | 3500 | 3000 | 3000 | 6000 | 300 | 10000 |  |  | 3000 | 400 | 1000 | 3000 | 500 |  | 500 | 0 | 800 | 36000 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 1617 | 118251210 |  | DC
619 | PP2300448695 | Lọng thắt Polyp |  | Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp | Cầm máu các polyp to |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 |  |  |  |  | 50 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 679000 | 33950000 |  | CK
620 | PP2300448696 | Vòng tránh thai chữ T |  |  | Vòng tránh thai có hình dạng chữ T được đặt vào lòng tử cung |  |  | Chiếc |  |  | 0 | 390 |  | 0 | 0 | 400 | 600 | [15 empty] | 600 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12390 | 7434000 |  | CK
621 | PP2300000004 | Băng che mắt chiếu đèn vàng da |  |  | - Bảo vệ tối đa cho tất cả trẻ sơ sinh khi chiếu vàng da. - Có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy vòng đầu của mỗi bé; - Giảm áp lực và chống tia UV |  |  | Miếng/ Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | 55000 | 550000 |  | CK
622 | PP2300000005 | Băng dán vết thương |  |  | - Băng dán 4 lớp duy trì cân bằng ẩm, giúp mau lành thương, gồm: lớp polyurethan, lớp foam, lớp hydrogel khô, lớp keo dính. - Kích thước: 10 x 10cm |  |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
623 | PP2300000006 | Bari sulfat |  |  | - Thành phần: Bari sulfat - Dùng trong chụp X- Quang thực quản, dạ dày, ruột |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
624 | PP2300000007 | Bộ dây nối có đầu van kết nối an toàn |  |  | -Vật liệu Polyurethane an toàn - Không chứa PVC, DEHP và latex - Đầu van bằng silicone tự đóng mở tương tích với kết nổi Luer lock và Luer slip an toàn. - Thao tác không dùng kim, an toàn cho người sử dụng - Đường kính trong 1mm. Chiều dài 10cm |  |  | Cái/Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
625 | PP2300000008 | Bộ điều kinh nguyệt |  |  | Chất liệu bằng nhựa PVC. Bộ gồm Xilanh, Piston, ống hút, chai dầu bôi trơn. Đóng gói tiệt trùng. |  |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 75000 | 11250000 |  | CK
626 | PP2300000009 | Bóng nong co thắt tâm vị |  |  | - Đường kính: 3cm -4cm -Chiều dài: 15cm - 20cm |  |  | Cái/ Chiếc/Bóng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
627 | PP2300000010 | Bóng nong đường mật qua da |  |  | - Đường kính: 3cm -4cm -Chiều dài: 15cm - 20cm |  |  | Cái/ Chiếc/Bóng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
628 | PP2300000011 | Bông tiêm cắt tiệt trùng |  |  | - Kích thước 4*4cm, 4 lớp - Quy cách: 20gr/gói |  |  | Gói/Bịch |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 137000 | [15 empty] | 80000 |  |  |  |  | 600 | 50000 | 400 |  |  | 1000 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
629 | PP2300000012 | Ca-nuyn tĩnh mạch đùi 1 tầng, không thông khí, các cỡ, đầu nối 3/8 |  |  | Cannulae tĩnh mạch một tầng đầu thẳng ,các cỡ từ 12 - 40 Fr, Chiều dài tổng thể 12–16 in (30,5–40,6 cm), thân được thiết kế chống xoắn, có marker đanh dấu độ sâu. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
630 | PP2300000013 | Catheter đặt dẫn lưu màng tim | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
631 | PP2300000014 | Chỉ Catgut số 0 kim tròn 1/2C, dài 36 mm |  |  | Chỉ tan chậm tự nhiên số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 36mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 732 | 912 |  | 0 | 0 |  | 2500 | [15 empty] | 2500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 27300 | 68250000 |  | CK
632 | PP2300000015 | Chỉ Catgut số 4/0 kim tam giác 3/8C, dài 16 mm |  |  | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 16 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | [18 empty] | 100 |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 8900 | 1958000 |  | DC
633 | PP2300000016 | Chỉ Catgut số 5/0, kim tam giác 3/8C, dài 12 mm |  |  | Chỉ tan chậm tự nhiên số 5/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 12mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | [18 empty] | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12600 | 2520000 |  | DC
634 | PP2300000017 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, kim tam giác 3/8C 24mm |  |  | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, dài 75cm - Kim tam giác 3/8C, dài 24mm. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 10 | 36 |  | 0 | 0 |  | 70 | [20 empty] | 70 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 124950 | 8746500 |  | DC
635 | PP2300000018 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-20, 1/2C, dài 10mm |  |  | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 60cm - Chất liệu: Polypropylene và thêm Polyethylen - 2 kim kim tròn, đầu nhọn, dài 10mm, kim cong 1/2C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
636 | PP2300000019 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện số 2/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 25mm |  |  | - Chỉ không tan tổng hợp sợi bện số 2/0, dài 75 cm - Chất liệu: Polyester - Quy cách: Tép 8 sợi (4 xanh 4 trắng) - 2 kim tròn 1/2C, dài 25 mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
637 | PP2300000020 | Chỉ phẫu thuật tim không tiêu số 2/0 kim tròn 3/8R, dài 25mm |  |  | - Chỉ phẫu thuật tim sợi bện không tiêu 2/0, dài 75cm; - Chất liệu: polyester phủ silicon - Kim tròn 3/8R, dài 25mm. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
638 | PP2300000021 | Chỉ Silk 3/0 không kim |  |  | - Chỉ silk không tan đa sợi số 3/0, dài 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
639 | PP2300000022 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/, kim tròn 3/8C, dài 20mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Kim tròn đầu tròn 3/8C, dài 20mm - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone .Giữ vết mổ 28-35 ngày, tan hoàn toàn 60-90 ngày. - Trương lực giữ vết mổ ban đầu đạt 140%. - Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
640 | PP2300000023 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 dài 45cm, kim tam giác 3/8C, dài 13mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 5/0 dài 45cm (khâu tiêu trung bình); - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 ; - Độ bền nút ≥ 2 tuần và khoảng 40% sau 3 tuần. Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tam giác ngược 3/8C dài 13mm, phủ silicone sắc bén; - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
641 | PP2300000024 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động |  |  | - Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. - Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. |  |  | Hộp | [5 empty] | 6 | 6 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
642 | PP2300000025 | Dầu parafin |  |  | Dầu parafin dùng bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày. - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn |  |  | Ống 5ml | [6 empty] | 0 |  | 11 | [13 empty] | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
643 | PP2300000026 | Dây oxy 1 nhánh 8Fr |  |  | - Chất liệu nhựa y tế, mềm dẽo và trơn láng, phù hợp với việc dẫn khí oxy cung cấp cho bệnh nhân - Chiều dài: 40cm - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cỡ 8Fr |  |  | Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 220 | [11 empty] | 50 | 20 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 0 | 0 |  | DC
644 | PP2300000027 | Dung dịch làm mềm vết thương và ngăn ngừa biofilm |  |  | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương, trong suốt - Có chứa polyhexanide 0.1% và betaine 0.1% - Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm |  |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 |  | 70 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS
645 | PP2300000028 | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel 10cm x10cm |  |  | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel - Lớp ngoài cùng polyurethane không thấm nước, lớp bám dính chứa polyme làm tăng khả năng kiểm soát dịch tiết. - Kích thước: 10cmx10cm - Vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS
646 | PP2300000029 | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel diệt trùng 10cm x 10cm |  |  | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel diệt trùng - Thành phần: 100% sợi calcium alginate - Thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. - Kích cỡ: 10cm x 10cm - Đóng gói tiệt trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
647 | PP2300000030 | Găng tay hút đàm |  |  | Găng tay hút đàm - Chất liệu: bằng Polyethylen, trong suốt - Kích cỡ: S, 1 chiếc - Độ dày khoảng 0.008mm đến 0.04mm - Đặc điểm: thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 13460 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 0 | 300 |  |  | 0 | 10800 |  | 500 | 1500 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | DC
648 | PP2300000031 | Giấy đo điện tim 4 cần | [5 empty] | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
649 | PP2300000032 | Giấy in nhiệt |  |  | Giấy in nhiệt, để in phiếu hẹn - Kích thước: 80 x 65 mm |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
650 | PP2300000033 | Giấy in nhiệt cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước |  |  | Giấy in nhiệt, sử dụng để in kết quả chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Kích thước: 57mm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, độ nhạy cao, mực in không lem. - Thích hợp với tiệt khuẩn nhiệt độ cao ở 121 độ hoặc 132-134 độ C |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
651 | PP2300000034 | Giấy pH quỳ tím thử ối vỡ |  |  | Giấy quỳ tím thử ối vỡ |  |  | Xấp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
652 | PP2300000035 | Kẹp Catheter |  |  | Kẹp catheter dùng khi thay transferset |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
653 | PP2300000036 | Kim 26 1/2 |  |  | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male, - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 1500 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 8030 | [20 empty] | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4000 | 30 |  |  |  |  | 0 | 315 | 2529450 |  | DC
654 | PP2300000037 | Kim cấy chỉ Mono Pro 25mm |  |  | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 25mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
655 | PP2300000038 | Kim cấy chỉ Mono Pro 38mm |  |  | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 38mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
656 | PP2300000039 | Kim chọc dò quay các cỡ |  |  | - Chất liệu: Nhựa và thép không gỉ - Cỡ 14G - 24G |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
657 | PP2300000040 | Kim đặt đường truyền tủy xương | [5 empty] | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
658 | PP2300000041 | Lammen chữ nhật |  |  | - Kính phủ, hình chữ nhật, trong suốt - Kích thước khoảng 22mm x 45 mm (±5) - Dày 0.13mm - 0.17 mm |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 |  | 22 |  |  | 12 | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
659 | PP2300000042 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 100ml |  |  | Lọ nhựa đựng mẫu dùng để lưu và vận chuyển mẫu. - Chất liệu: PP hoặc PS màu trắng trong - Kích thước 100 x 50 (mm) |  |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
660 | PP2300000043 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị hoành |  |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị hoành - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 8x13cm - Trọng lượng 50-140 g/cm2 - Lỗ hiệu quả: 68% - Khả năng chịu lực: ≥ 32N/cm. - Độ đàn hồi: 13% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan, thiết kế mặt lưới tiếp xúc thực quản mềm mại, hạn chế ăn mòn - Chống dính: 1 mặt hoặc 2 mặt |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
661 | PP2300000044 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x20cm |  |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene - Chống dính - Kích thước 15x20cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
662 | PP2300000045 | Mạch máu nhân tạo chữ Y, chất liệu Polyester các cỡ |  |  | - Mạch máu nhân tạo chữ Y chất liệu Polyester đan bằng kỹ thuật dệt kim tăng khả năng chống vỡ và hạn chế phình. - Mạch máu nhân tạo được phủ lớp collagen, không sử dụng Aldehyde và Isocyanate trong quá trình ngâm tẩm. - Đường kính: 12x6mm, 14x7mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 24x12mm - Chiều dài 45 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
663 | PP2300000046 | Màn nhựa đo huyết áp | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
664 | PP2300000047 | Mảnh ghép điều trị sa tử cung |  |  | Mảnh ghép điều trị sa tử cung, cố định tử cung vào mỏm nhô - Kích thước 2/4cm x 23cm |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
665 | PP2300000048 | Merocel có ống thở | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
666 | PP2300000049 | Miếng dán cảm biến |  |  | Miếng dán cảm biến mức dịch dùng trong máy tim phổi nhân tạo |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
667 | PP2300000050 | Miếng đệm khâu mạch máu | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
668 | PP2300000051 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi người lớn |  |  | Kích thước: Dài 120cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 800 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
669 | PP2300000052 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 90cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
670 | PP2300000053 | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi người lớn |  |  | Kích thước: 120cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
671 | PP2300000054 | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 90cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
672 | PP2300000055 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi người lớn |  |  | Kích thước: Dài 80cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
673 | PP2300000056 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 70cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 500 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
674 | PP2300000057 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân người lớn |  |  | Kích thước: Dài 60cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
675 | PP2300000058 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 50cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
676 | PP2300000059 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay người lớn |  |  | Kích thước: 50cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
677 | PP2300000060 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 30cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
678 | PP2300000061 | Nẹp mũi |  |  | Nẹp định hình sóng mũi sau phẫu thuật - Chất liệu 3 lớp nhôm nhựa dẻo polyme chịu nhiệt độ thấp. - Kích thước 5x5 cm |  |  | Miếng | [6 empty] | 0 |  | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CK
679 | PP2300000062 | Ống dẫn lưu dịch |  |  | - Dẫn lưu kín vết mổ với hút áp lực âm. - Vật liệu PolyVinyl Chloride (PVC)/ Thép không gỉ. - Đường kính 14Fr hoặc 16FR. |  |  | Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
680 | PP2300000063 | Ống lấy máu dùng cho nha khoa |  |  | Ống hút chân không, có chất phụ gia, nắp màu đỏ - Thể tích 10ml - Đóng gói hộp 100 ống. - Tương thích với máy PRF PROCESS |  |  | Ống | [6 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
681 | PP2300000064 | Ống lấy máu xét nghiệm Hematocrit HCT |  |  | Ống lấy máu làm xét nghiệm hematocrit - Kích thước 75mm/ 75µl - Chứa Na-heparin khoảng 3.75 IU |  |  | Hộp | [6 empty] | 0 | 40 | 31.5 | [25 empty] | 0 |  | 0.5 | 1 | 20 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CLS
682 | PP2300000065 | Ống thông dẻo dễ dàng uốn (Catheter Mount) |  |  | Ống thông dẻo dễ dàng uốn - Vật liệu Polypropylen (PP)/PVC y tế - Chiều dài 15cm - Đa hướng có thể co giãn. - Co nối xoay |  |  | Cái | [6 empty] | 0 | 500 | 6220 | [16 empty] | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1800 | 600 | 700 | 3000 | [9 empty] | 0 | 17640 | 109720800 |  | DC
683 | PP2300000066 | Ống thông khẩn cấp truyền tốc độ dòng chảy cao |  |  | - Chấtt liệu Polytetrafluoroethylene và kết hợp Floswitch, - Bộ bao gồm bút stylus trước và cánh ổn định. |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
684 | PP2300000067 | Oxy già | [5 empty] | Chai | [6 empty] | 0 |  | 450 | [13 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Bỏ
685 | PP2300000069 | Que cấy tránh thai |  |  | - Que cấy tránh thai dài khoảng 4 cm - Chât liệu nhựa dẻo, được cấy vào dưới da cánh tay - Que cấy tránh thai chứa progestogen (levonorgestrel hay etonogestrel),một loại hormon tương tự như hormon do buồng trứng sản xuất - Tác dụng ngừa thai kéo dài |  |  | Hộp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
686 | PP2300000070 | Que tán sỏi mật thủy lực | [5 empty] | Que | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
687 | PP2300000071 | Raccor Y 1/4 - 1/4 - 1/4 Rulock | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
688 | PP2300000072 | Soft tisser Revactor banh sườn | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
689 | PP2300000073 | Sonde Blackmore các cỡ |  |  | - Chất liệu 100% Silicone |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
690 | PP2300000074 | Sụn nhân tạo Surgifom hoặc tương đương (cằm) |  |  | Sụn nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật độn cằm - Chất liệu: 100% ePTFE - Sụn có khả năng bám chắc, độ bền cao, không gây kích ứng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
691 | PP2300000075 | Sụn nhân tạo Surgifom hoặc tương đương (mũi) |  |  | Sụn nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật nâng mũi - Chất liệu: 100% ePTFE - Kết cấu dạng lưới siêu vi điểm nên khả năng bám dính tốt, không gây kích ứng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
692 | PP2300000076 | Tấm lót 80cm x 200cm |  |  | Mục đích sử dụng: Tấm lót giường dùng trong các thủ thuật nội soi, chụp XQ, MRI... - Chất liệu: vải không dệt spunpond, màu trắng - Kich thước: rộng 80cm, dài khoảng 200cm - Đặc tính: dạng cuộn, các tấm được nối với nhau bởi đường cắt đứt đoạn để xé không cần sử dụng kéo cắt - Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ khi Bệnh viện có yêu cầu. |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
693 | PP2300000077 | Tấm lót bệnh phẩm |  |  | - Dùng để lót bệnh phẩm. -Kích thước: khoảng 25mm x 30mm (±3mm) |  | 1000 cái/túi | Túi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
694 | PP2300000078 | Thuốc tê bôi |  |  | Gel làm tê bề mặt niêm mạc miệng - Thành phần: 20-30% benzocaine, sodium saccharin và chất tạo vị - Trọng lượng: 29 → 30gr - Dùng cho cả trẻ em và người lớn | chuyển qua thuốc, vt ko đấu |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 195 | [18 empty] | 5 | 20 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | BỎ
695 | PP2300000079 | Trụ mũi vách ngăn sinh học | [5 empty] | Cái / Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
696 | PP2300000080 | Van silicon 1 chiều | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 60 | [16 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | Dùng cho Niệu | DC
697 | PP2300000081 | Van silicone tự đóng cho trocar các cỡ |  |  | Van silicone tự đóng cho trocar - Đường kính 3 / 3.5 / 5.5 / 11 / 12.5mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 160 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
698 | PP2300000082 | Vaseline |  |  | Vaseline, không màu, không mùi |  |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
699 | PP2300000084 | Vessel loops (dây lắc se mạch máu) | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
700 | PP2300000085 | Xốp Cầm máu tự tiêu |  |  | - Bông cầm máu tự tiêu gelatin tan tự nhiên - Tương hợp sinh học với cơ thể. |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 |  | 70 | [18 empty] | 50 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
701 | PP2300000086 | Găng tay y tế có bột các cỡ |  |  | Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột. - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Kích cỡ: XS, S, M, L. - Mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm. |  |  | Đôi |  |  | 1103401 | 755953 |  | 0 | 0 | 1600000 | 1515350 | 31000 | 30000 | 48000 | 380000 | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 108000 | 24000 | 30000 | 110000 | 12000 | 80000 | 100000 |  | 40000 | 600 | 10000 |  | 40000 |  |  |  | 72000 | 98000 |  |  | 7500 | 1000 | 30000 |  | 1500 |  | 46750 | 15000 | BS | 0 | 763 | 1156212050 |  | DC
702 | PP2300000087 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai Bistos BÌNH THƯỜNG-300 131*120-300P |  |  |  | Xấp |  |  | 79 | 79 |  | 0 | 0 |  | 150 | [15 empty] | 150 | [22 empty] | BS | 0 | 63000 | 9450000 |  | CK
703 | PP2300000088 | Chỉ Caresilk (black Silk) 2/0 kim tam giác 26mm | [5 empty] | Tép |  |  | 1172 | 120 |  | 0 | 0 |  | 50 | [15 empty] | 50 | [22 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
704 | PP2300000089 | Dao mổ số 10 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 5600 | 1160 |  | 0 | 0 | 2000 | 6150 | [11 empty] | 300 |  |  |  | 1000 | 4800 |  | 50 | [19 empty] | BS | 0 | 882 | 5424300 |  | DC
705 | PP2300000090 | Dao mổ số 11 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / Thép không gỉ. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 7460 | 6764 |  | 0 | 0 | 10000 | 9550 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 50 | 900 |  | 500 |  | 500 | 3600 |  | 50 | 100 | 3000 | [6 empty] | 400 |  | 50 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | BS | 0 | 882 | 8423100 |  | DC
706 | PP2300000091 | Dao mổ số 15 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / Thép không gỉ. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 6871 | 8100 |  | 0 | 0 | 6000 | 6650 | [10 empty] | 200 | 1200 |  | 500 |  |  | 3600 |  | 50 | 600 | 300 | [13 empty] | 200 |  |  |  | BS | 0 | 882 | 5865300 |  | DC
707 | PP2300000092 | Dao mổ số 20 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 2400 | [16 empty] | 2400 | [21 empty] | BS | 0 | 882 | 2116800 |  | DC
708 | PP2300000093 | Bông viên tiệt trùng 50gr |  |  | - Bông gòn, dạng viên, tiệt khuẩn. - Chất liệu: Bông tự nhiên, màu trắng, không dùng chất tạo màu. - Thiết kế dạng viên cuộn, đường kính 2 - 3 cm |  |  | Gói |  |  | 17812 | 14793 |  | 0 | 0 | 72000 | 19720 |  |  | 1200 |  |  |  | 200 |  |  | 600 | 1000 | 1000 | 200 | 6000 |  | 1200 | 600 |  | 2000 |  | 100 |  | 400 |  |  |  | 500 | 1500 |  | 1500 |  | 1320 |  | 360 | 40 |  |  |  | BS | 0 | 8990 | 177282800 |  | DC
709 | PP2300000094 | Cassette dùng trong mổ mắt |  |  | Cassette tương thích cho máy Infinity bao gồm: - Đầu típ U/S (kích thước típ 0.9mm) - Dụng cụ giữ đầu típ. - Clê vặn đầu típ. - Bầu kiểm tra. - Hệ thống quản lý dịch - 02 đầu nhựa bao phủ đầu phaco |  |  | Cái |  |  | 53 | 36 |  | 0 | 0 | 140 | 140 | [20 empty] | 140 | [17 empty] | BS | 0 | 3196611 | 447525540 |  | CK
710 | PP2300000095 | Giấy thấm y tế |  |  | - Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng - Đặc điểm: Thấm nước, không gây kích ứng. - Kích thước (± 5cm) : 40cm x 50cm |  |  | Kg |  |  | 3469 | 2629 |  | 0 | 0 | 5400 | 4447 | 300 | 60 | 60 | 1600 | 1200 |  | 300 | 350 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 145 |  |  |  |  | 120 |  |  | 12 | [7 empty] | BS | 0 | 31644 | 140720868 |  | DC
711 | PP2300000096 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 1ml |  |  | Dung tích 1ml kèm kim 261/2 - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; |  |  | Cái |  |  | 1200 | ? |  | 0 | 0 |  | 1000 | [20 empty] | 1000 | [17 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
712 | PP2300000097 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm, , dài 19mm |  |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm. Kim tam giác 3/8C, dài 18mm - 19mm |  |  | Tép/sợi |  |  | 2650 | 6504 |  | 0 | 0 | 10000 | 1735 | [9 empty] | 15 | 500 | 500 |  | 400 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 300 | [10 empty] | BS | 0 | 9200 | 15962000 |  | DC
713 | PP2300000098 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C 24mm |  |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0, dài 75cm->80cm. Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm |  |  | Tép/sợi |  |  | 2943 | 5441 |  | 0 | 0 | 5000 | 1800 | [10 empty] | 500 | 50 |  | 400 | [12 empty] | 250 | 600 | [10 empty] | BS | 0 | 9200 | 16560000 |  | DC
714 | PP2300000099 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C |  |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C dài 20mm - 24 mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm, - Kim tam giác 3/8C, dài 20mm - 24 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon - Tiêu chuẩn ISO 13485; CE |  | Tép/sợi |  |  | 1752 | 528 |  | 0 | 0 | 9000 | 3915 | [9 empty] | 15 | 1500 | 1200 |  | 400 | [13 empty] | 600 | 200 | [9 empty] | BS | 0 | 5340 | 20906100 |  | NGOAI
715 | PP2300000100 | Bao cao su |  |  | - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Chiều dài ≥ 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng |  |  | Cái |  |  | 31392 | 17856 |  | 4896 | 4896 | 42000 | 35500 |  |  |  | 18000 | [11 empty] | 17500 | [22 empty] | BS | 0 | 630 | 22365000 |  | DC
716 | PP2300000101 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ |  |  | Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Dây dẫn chính có chiều dài 1800 mm ->2.200 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, PVC nguyên sinh. |  |  | Cái / Dây/ Sợi |  |  | 25307 | 12200 |  | 1050 | 1050 | 25000 | 37100 | [9 empty] | 100 |  | 300 |  | 400 |  | 4000 | 18000 | 1600 |  |  |  |  | 3600 | 200 |  |  | 3000 | 1500 | 400 | 500 |  |  | 3500 | [5 empty] | BS | 0 | 3950 | 146545000 | Khoa Nhi: sơ sinh: 1.000; trẻ em: 2.000; người lớn: 500 | DC
717 | PP2300000102 | Catheter lọc máu 2 nòng |  |  | Chất liệu: Polyurethane, kích thước 12Fr, đầu thẳng hoặc cong, chiều dài 20cm. Đoạn nối silicone trong suốt. Phần cố định silicone. Đầu nối bền chắc, chống bể, nứt khi khóa – mở nhiều lần - Cấu hình cung cấp gồm: - 01 catheter ; 01 kim hướng dẫn 18 G, 01 guide wire; 02 thông nòng; 02 băng tiệt trùng; 02 nắp đậy |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 283000 | 0
718 | PP2300000103 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai COROMETRICS (7982 - Máy Monitor Corometrics 170) 152x90x150 | Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) - Kích thước 152mm x 90mm x 150sh |  |  | Xấp |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 200 | 150 | [15 empty] | 150 | [22 empty] | BS | 0 | 24800 | 3720000 |  | CK
719 | PP2300000104 | Găng tay dài tiệt trùng | [5 empty] | Đôi |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | 200 | [15 empty] | 200 | [22 empty] | BS | 0 | 14750 | 2950000 |  | CK
720 | PP2300000105 | Dao mổ mắt 2.4 mm |  |  | Dao mổ mắt chính 2.4mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco - Độ dày dao từ 0.12-0.24 - chiều dài 130-140mm, - vật liệu: lưỡi thép không gỉ 30Crl3 vát 2 mặt, - cán nhựa polycarbonate - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  |  | Cái |  |  | 220 | 115 |  | 80 | 80 |  | 800 | [20 empty] | 800 | [17 empty] | BS | 0 | 172200 | 137760000 |  | CK
721 | PP2300000106 | Màng dán phẫu thuật kháng khuẩn có iodine |  |  | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, keo Acrylate phủ bên dưới màng phim, lớp giấy lót - Kích thước băng 34 x 35cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Hiệu quả tiệt khuẩn suốt 48h - Tiệt khuẩn từng miếng | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn + Màng film Polyethylene: 75% - 90% + Lớp kết dính kháng khuẩn Iodophor: 4% - 6% + Giấy lót: 10 % - 15% - Kích thước: băng 34 x 35cm, tổng thể: 44 x 35cm - Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ. - Iodine (hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm²) giải phóng từ từ và liên tục, thẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm - Hiệu quả tiệt khuẩn liên tục trong 48h - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn Châu Âu), sản xuất tại Châu Âu/G7 | 10 miếng/hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1000 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | NGOAI
722 | PP2300000107 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 6.5cm x 7cm |  |  | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan <20 %, phủ lớp keo acrylate khoảng 15-30 % không chứa cao su, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm (HIV-1 và HBV), cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Phủ keo hình kim cương tăng độ bám dính và thông thoáng, hạn chế kích ứng tối đa, không sót keo khi tháo băng - Kích thước: 6.5cm x 7cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng |  | 100 miếng/hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6000 | [13 empty] | 6000 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | NGOAI
723 | PP2300000108 | Băng keo giấy y tế |  |  | Băng keo giấy y tế - Chất liệu : Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. - Nền giấy : 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. - Dính tốt trên da ẩm - Kích thước 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy |  | 12 cuộn/hộp | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 505 | [13 empty] | 500 | [20 empty] | 5 |  |  |  | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
724 | PP2300000109 | Bình chứa dịch hút áp lực âm kci hoặc tương đương |  |  | Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm Kích thước : bình 300ml/ 500ml Tương thích máy hút áp lực âm (hoặc tương đương) | Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C và bộ xốp tưới rửa, dây dẫn. (hoặc tương đương) Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu Tiêu chuẩn: ISO, CE (hoặc tương đương) | Cái/gói | cái |  |  | 31 | 28 |  | 19 | 19 |  | 8 | [13 empty] | 8 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
725 | PP2300000110 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương |  |  | Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Ulta Tiêu chuẩn: ISO, CE (hoặc tương đương) |  | Cái/gói | cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [13 empty] | 20 | [24 empty] | QD 762 trúng thầu 6 bộ, nhưng chưa dùng bộ nào | 0 | 0 | 0 |  | CK
726 | PP2300000111 | Xốp cỡ lớn đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
727 | PP2300000111 | Xốp cỡ trung đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 25 | [13 empty] | 25 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
728 | PP2300000112 | Xốp cỡ nhỏ đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực âm - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , Active, Ulta (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 | [13 empty] | 40 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
729 | PP2300000113 | Xốp silver cỡ lớn đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
730 | PP2300000114 | Xốp silver cỡ trung đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [13 empty] | 20 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
731 | PP2300000115 | Xốp silver cỡ nhỏ đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
732 | PP2300000116 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ lớn |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 25 x 15 x 1.6cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 3 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiêt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE -Tương thích máy V.A.C Ulta |  | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [13 empty] | 5 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
733 | PP2300000117 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ trung |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C Ulta | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C, dây dẫn, bình chứa dịch. (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [13 empty] | 8 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
734 | PP2300000118 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ nhỏ |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 11 x 8 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 1 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C Ulta |  | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
735 | PP2300000119 | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch |  |  | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch, công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng với kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm gồm 2 ống áp lực âm chứa gel thu 20-24ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Bộ | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
736 | PP2300000120 | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch |  |  | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm, gồm 1 ống áp lực âm chứa gel thu 10-15ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP V1 KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Bộ | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [13 empty] | 20 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
737 | PP2300000121 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu |  |  | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥30 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp |  | 5 Bộ/ Hộp | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
738 | PP2300000122 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu |  |  | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥15 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp |  | 5 Bộ/ Hộp | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
739 | PP2300000123 | Nẹp vải cẳng bàn chân dài |  |  | Chất liệu: bản nẹp băng hợp kim nhôm, thanh nhôm được bao bọc bằng đệm mút và vải cotton - Cấu tạo: Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm định hình uốn cong theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt. Sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống khóa velcro (băng nhám dính) -Kích thước nẹp: chiếu dài tính từ mũi đến gót chân: 28 cm, rộng 23 cm. Chiều cao nẹp từ 53cm đến 69cm tương ứng với 3 cỡ S. M. L. -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |  | Túi 1 Cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | [13 empty] | 250 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
740 | PP2300000124 | Bột thủy tinh 10cm |  |  | - Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. -Kích thước: rộng 10cm, cuộn dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Thùng 10 cuộn | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1200 | [13 empty] | 1200 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
741 | PP2300000125 | Bông bó bột 10cm* 2,7m |  |  | Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Chiều rộng 10cm, chiều dài 2,7m. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485. |  | thùng | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
742 | PP2300000126 | Bông bó bột 15cm* 2,7m |  |  | Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Chiều rộng 15cm, chiều dài 2,7m. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485. |  | thùng | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
743 | PP2300000127 | Băng thun cổ tay |  |  | Đai cổ tay hỗ trợ chấn thương khớp cổ tay, dùng trong các trường hợp sơ cứu chấn thương, trật khớp, bong gân cổ tay. - Chất liệu: Neoprene tự dính, Băng nhám dính - Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485. |  | Túi 1 Cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [13 empty] | 200 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
744 | PP2300000128 | Bột thủy tinh 7.5cm |  |  | - Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. -Kích thước: rộng 7.5cm, cuộn dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Thùng 10 cuộn | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
745 | PP2300000129 | Màng mổ tẩm iod vô trùng60cm x 45cm |  |  | * Màng mổ tẩm iod vô trùng * Màng film Polyester resin phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. * Kích thước màng: 60cm x 45cm * Kích thước băng dính: 50 cm x 45 cm * Đóng gói vô trùng từng miếng * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng Tiêu chuẩn ISO và FDA *Độ truyền hơi nước phải ≥500g/㎡*24h. Thành phần *Polyurethane:22,4% *Acrylic acid :20,2% *Paper:32% *Pe:25,4% *Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA * Đóng gói ép chân không vô trùng từng miếng,tiệt khuẩn bằng khí EO * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film Polyester resin phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 60cm x 45cm - Kích thước băng dính: 50 cm x 45 cm - Đóng gói vô trùng từng miếng - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA | 25 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 650 | [9 empty] | 100 |  | 50 |  | 500 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
746 | PP2300000130 | Bộ khăn chụp mạch vành C |  |  | Làm bằng vải không dệt cao cấp 5 lớp Bộ khăn gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 200 cmx 240 cm - Khăn chụp mạch vành 220cm x 370cm được cấu tạo từ vải không dệt SMMMS không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm. - Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm - Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm - Tấm phủ chắn chì 150x180 cm - Bao kính chắn chì 100x120cm có màng thun - Bao đựng remote 10x26cm - Khăn lót 50x60cm |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [16 empty] | 2000 | [22 empty] | 0 | 219450 | 438900000 |  | NGOAI
747 | PP2300000131 | Mask thở oxy người lớn có túi |  |  | Cấu tạo bằng nhựa PVC không chứa latex, tất cả đều có màu trắng trong̣. Bao gồm: Mặt nạ chụp, túi chứa khí, dây oxy ≥ 2m |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 6000 | 0 | [39 empty] | 0 | 15225 | 0
748 | PP2300000132 | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ |  |  | Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener Chất liệu: polyurethane Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ - Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. - Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, - Có vạch cản quang - Có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm) - Bao gồm: + Khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định, + 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời, + 1 ống thông chất liệu kim loại 5-10cm, + 1 ống thông cứng linh hoạt 5-10cm (không có ở cỡ 6F và 7F) + 1 dụng cụ định hình trocar, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng - Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F và 16F dài 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 45cm và 60cm - Tương thích với dây dẫn .038" - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 1029000 | 308700000 |  | CK
749 | PP2300000133 | Túi chứa dẫn lưu dịch, có thể kết nối với ống dẫn lưu mật ra da |  |  | Gồm 01 túi dùng chứa dịch. Kích cỡ: 800ml. Chất liệu: PVC Dùng chứa dịch dẫn lưu. Đóng gói tiệt trùng riêng biệt từng túi. |  |  | Túi | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 0 | [10 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | 58800 | 0
750 | PP2300000134 | Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC |  |  | Ống dẫn nội mạch bằng silicone dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đường kính lòng ống từ 1.0 -> 3.0mm. Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 2400000 | 48000000 |  | CK
751 | PP2300000135 | Dụng cụ cố định tim mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC. |  |  | Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng, thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ, có khoá kiểm soát áp lực hút, có kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 54000000 | 1080000000 |  | CK
752 | PP2300000136 | Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC |  |  | Bộ gồm 01 tay cầm với thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. Đầu tip bằng silicon, mềm. Có 02 dây, một dây gắn với túi dịch lỏng, 01 dây gắn với nguồn khí, có tích hợp lọc khí 0.2 micron. |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 3050000 | 61000000 |  | CK
753 | PP2300000137 | Đầu dò mổ amidan |  |  | - Đầu cắt có các điện cực hoạt động kèm theo 1 kênh dẫn nước và một bộ phận hút. - Đầu cắt có 4 chức năng cắt, cầm máu, tưới nước và hút - Tương thích với máy Coblator II |  |  | Cái |  |  | 27 | 35 |  |  |  | 60 | 200 | [18 empty] | 200 | [20 empty] | 0 | 6500000 | 1300000000 |  | DC
754 | PP2300000138 | Đầu dò mổ thanh quản |  |  | - Dùng trong phẫu thuật thanh quản -Tương thích với máy Coblator II |  |  | Cái | [7 empty] | 10 | 0 | [39 empty] | 0 | 10089000 | 0
755 | PP2300000139 | Mask phun khí dung người lớn |  |  | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. Bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm - Bầu chứa thuốc thiết kế thẳng đứng - 01 dây nối dài khoảng 2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1650 | [10 empty] | 100 | 200 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 700 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
756 | PP2300000140 | Kim Cecalon | [5 empty] | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
757 | PP2300000141 | Kim sinh thiết gan Monopty | [5 empty] | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
758 | PP2300000142 | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật |  |  | Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener Kích cỡ: 6F - 16F Chất liệu: polyurethane Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật - Bao gồm: + 01 catheter có khóa; + 01 trocar stylet; + 01 kim chọc stylet + 01 spit straightener - Kích cỡ: 6F - 16F - Chất liệu: polyurethane - Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
759 | PP2300000143 | Túi dẫn lưu Bioteg | Túi chứa dịch dẫn lưu |  | 1.Nguyên liệu: chất liệu túi bằng PVC y tế, dung tích 600ml, - ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. 2. Van xả dạng xoắn. Có cửa thoát dịch phía dưới túi. 3. Tiêu chuẩn: FDA, ISO | Túi chứa dịch dẫn lưu, dung tích 600ml - Chất liệu túi bằng PVC y tế - Ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. - Van xả dạng xoắn. - Có cửa thoát dịch phía dưới túi. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Túi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 700 | [10 empty] | 700 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
760 | PP2300000144 | Kim pha thuốc 18G | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 72200 | [7 empty] | 500 |  |  |  | 9600 | [14 empty] | 48000 | 14000 | [9 empty] | 100 | Tiêm thuốc tại nhà | 0 | 0 | 0 |  | DC
761 | PP2300000145 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 21 - 33 mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ, công nghệ Tri-Staple thiết kế 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. -Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. -Các cỡ đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. -Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA.Xuất xứ: G7 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. - Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. - Đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 | Hộp/ 3 bộ | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
762 | PP2300000146 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi Maxon 0 90cm GS-24 1/2C 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp Chỉ bằng polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate), số 0, sợi chỉ dài 90cm. Lực căng của chỉ còn 80% sau 1 tuần , 75% sau 2 tuần, 65% sau 3 tuần, 50% sau 4 tuần và còn 25% sau 6 tuần. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : Châu Mỹ | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp số 0 - Chất liệu polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Lực căng của chỉ còn: + 80% sau 1 tuần + 75% sau 2 tuần + 65% sau 3 tuần + 50% sau 4 tuần + 25% sau 6 tuần. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C dài 40 mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. - Xuất xứ : Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [10 empty] | 100 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
763 | PP2300000147 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi Maxon 1 90cm GS-24 1/2C 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 1, sợi chỉ dài 90cm. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). Xuất xứ: Châu Mỹ | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 1 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 40mm phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [10 empty] | 200 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
764 | PP2300000148 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 5/0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 13mm, 1/2C |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Maxon số 5-0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn CV-22 1/2C, 13mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 5/0, sợi chỉ dài 75cm. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 13mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). Xuất xứ: Châu Mỹ | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 5 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 75cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 13mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [10 empty] | 100 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
765 | PP2300000149 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C |  | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn GS-21, 1/2C, 37mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày. | Chỉ khâu tiêu tổng hợp đơn sợi -Chỉ bằng polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate), có gai số 0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 30cm, thời gian giữ vết thương 21 ngày, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C ,kim phủ silicon sắc bén, giúp giảm tình trạng ăn mòn kim, theo công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, có gai số 0 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, - Chiều dài chỉ 30cm - Thời gian giữ vết thương 21 ngày - Tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C ,kim phủ silicon sắc bén, giúp giảm tình trạng ăn mòn kim, theo công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 | 12 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | [10 empty] | 150 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
766 | PP2300000150 | Trocar nhựa không dao các cỡ, 5 -> 12mm x 100mm |  | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi loại Visible | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, loại tháo rời bán phần, đầu tip trong suốt nhìn thấy được trong quá trình đặt. Thân trocar cấu tạo từ PC, chịu được lực kéo 49N, có ren cố định bên ngoài. Nòng cấu tạo bằng thép không gỉ. Trocar có van kín khí khi kéo dụng cụ ra và nắp kín khí khi đưa dụng cụ vào. Có các cỡ 5mm x 100mm, 10mm x 100mm, 12mm x 100mm. Tiêu chuẩn FDA (Mỹ). | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, loại tháo rời bán phần - Bao gồm: + Đầu tip trong suốt nhìn thấy được trong quá trình đặt. + Thân trocar cấu tạo từ PC, chịu được lực kéo 49N, có ren cố định bên ngoài. + Nòng cấu tạo bằng thép không gỉ. + Trocar có van kín khí khi kéo dụng cụ ra và nắp kín khí khi đưa dụng cụ vào. - Có các cỡ 5mm x 100mm, 10mm x 100mm, 12mm x 100mm. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | 5 Cái/Hộp | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [10 empty] | 500 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
767 | PP2300000151 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 6 x 11 cm |  | Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 11x6 cm | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 11x 6 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 |  | 1 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
768 | PP2300000152 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 15 x 15 cm |  | Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 15x15 cm | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 15x 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 |  | 1 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
769 | PP2300000153 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng (BD Angiocath™ I.V. Catheter for Special Placement) | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng |  | 1. Kim BD loại Angiocath, chọc dò ổ bụng 2. Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 in, nguyên liệu FEP polymer, DEHP free, vô trùng 3. Đường kính ngoài 1.7 mm, Chiều dài catheter 133 mm, Dòng chảy 108 ml/mm 4. Đạt chứng nhận ISO, CE | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng, dùng chọc dò ổ bụng - Chất liệu: FEP polymer, DEHP free - Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 in - Đường kính ngoài 1.7 mm, Chiều dài catheter 133 mm - Dòng chảy 108 ml/mm - Vô trùng - Đạt chứng nhận ISO, CE | Hộp 10 cây | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
770 | PP2300000154 | Kim sinh thiết SuperCore |  |  | Trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng, có kim dẫn đường. Tay cầm hình cánh bướm, thuận tiện thao tác. Thân có vạch chia. Đầu kim cản tia CT scanner. Có 2 nấc lấy mẫu độ dài mẫu 19mm hoặc 9.5mm. Có các size: 14G, 16G, 18G, 20G, dài 9cm, 15cm, 20cm. * Tiêu chuẩn: FDA, ISO |  | Hộp 10 cây | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
771 | PP2300000155 | Ống thông dẫn lưu có khóa Pigtail Skater |  |  | 1. Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. 2. Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp 1 bước, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm), có khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định Snap-off, 1 ống thông chất liệu kim loại 5-10cm, 1 dụng cụ định hình trocar Choice Lock cho phép tiếp cận bằng 1 tay vào vị trí cần dẫn lưu, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng, 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời. 3. Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F và16F dài 20cm, 25cm và 30cm, tương thích với dây dẫn .035" và .038" 4. Tiêu chuẩn: FDA, ISO |  | Hộp 5 bộ | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
772 | PP2300000156 | Ống thông dẫn lưu đường mật có khóa Pigtail Skater |  |  | 1. Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. 2. Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có từ 7-9 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm), có khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định Snap-off, 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời, 1 ống cứng linh hoạt 5-10cm, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng 3. Kích cỡ: 8F, 10F và 12F dài 40cm, tương thích với dây dẫn 0.038" 4. Tiêu chuẩn: FDA, ISO |  | Hộp 5 cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
773 | PP2300000157 | Ống thông dẫn lưu có khóa Pigtail Skater (loại đa mục đích và thận) |  |  | 1. Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. 2. Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm), có khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định Snap-off, 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời,1 ống thông chất liệu kim loại 5-10cm, 1 ống thông cứng linh hoạt 5-10cm (không có ở cỡ 6F và 7F), 1 dụng cụ định hình trocar Choice Lock cho phép tiếp cận bằng 1 tay vào vị trí cần dẫn lưu, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng 3. Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F và16F dài 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 45cm và 60cm tương thích với dây dẫn .038" 4. Tiêu chuẩn: FDA, ISO |  | Hộp 5 bộ | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
774 | PP2300000158 | Ống thông dẫn lưu thận có khóa Pigtail Skater |  |  | 1. Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. 2. Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm), có khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định Snap-off, 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời, 1 ống cứng linh hoạt 5-10cm (chỉ có ở loại 8F, 10F, 12F và 14F), đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng 3. Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F và 14F dài 25cm và 35cm, tương thích với dây dẫn .035" và .038" 4. Tiêu chuẩn: FDA, ISO |  | Hộp 5 bộ | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
775 | PP2300000159 | Túi chứa dịch dẫn lưu |  |  | 1.Nguyên liệu: chất liệu túi bằng PVC y tế, dung tích 600ml, ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. 2. Van dạng xoắn giúp quá trình xả dịch nhanh chóng, dễ dàng, chống trào ngược ngăn ngừa nhiễm trùng ngược. Có cửa thoát dịch phía dưới túi giúp thoát dịch nhanh chóng và dễ dàng. 3. Tiêu chuẩn: FDA, ISO | Túi chứa dịch dẫn lưu, dung tích 600ml - Chất liệu túi bằng PVC y tế - Ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. - Van xả dạng xoắn. - Có cửa thoát dịch phía dưới túi. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO | Hộp 5 cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
776 | PP2300000160 | Kim 25G*1 |  |  | Chất liệu kim bằng Crôm-A804Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 25*1 ( 05x25mm) - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15000 | [33 empty] | 15000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
777 | PP2300000003 | Bộ dây lọc máu HDF - Online 5008 | Bộ dây lọc máu HDF - Online |  | - Dây có tính năng Online ( Thích hợp máy HDF Online 5008) - Dây safeline được trang bị trong mỗi set - Chất liệu dây: PVC, không có DEHP - Thể tích làm đầy 132ml | Bộ dây lọc máu HDF Online gồm: - Dây động mạch - Dây tĩnh mạch và safeline - Chất liệu tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp, không có DEHP Bộ dây thích hợp máy 5008 ( HDF Online) |  | Cái |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 |  | 700 | [23 empty] | 700 | [14 empty] | BS | 0 | 269850 | 188895000 |  | CK
778 | PP2300000161 | Nhang ngải cứu |  |  | Thành phần : Ngãi nhung đặc chế, Hương liệu dược thảo, Tinh dược bí truyền, Quy cách : Gói 10 cây nhang |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [31 empty] | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
779 | PP2300357691 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu |  |  | - Ống nhựa PP 16x100mm + nắp gắn sẵn, để lấy mẫu dùng cho chạy máy phân tích kết quả - Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trúng thầu. Máy đặt còn ≥ 85% chất lượng sử dụng còn lại. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 54000 | 54000 |  | 54000 | [37 empty] | 0 | 1000 | 54000000 |  | CLS
780 | PP2300000162 | Quả lọc dịch Diasafe |  |  | - Màng lọc dịch, gắn phía sau máy thận nhân tạo dịch lọc siêu sạch - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene | - Màng lọc dịch, gắn phía sau máy thận nhân tạo dịch lọc siêu sạch ( Tương thích máy FMC 5008 và máy 4008) - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene |  | Quả | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [23 empty] | 200 | [14 empty] | BS vật tư mới | 0 | 2782500 | 556500000 |  | CK
781 | PP2300000163 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) |  | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) | - Nắp đóng bộ chuyển tiếp - Nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp |  |  | Cái | [5 empty] | 3501 | 3501 |  | 2000 | [23 empty] | 2000 | [14 empty] | BS | 0 | 4900 | 9800000 |  | CK
782 | PP2300000164 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo và dây nối |  |  | - Thể tích hấp phụ: ≥ 130mL - Vật liệu vỏ: Nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene/ Polycarbonate - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin sản xuất tại Mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn FDA - Phương thức khử trùng: Hấp tự động - Thể tích mồi: ≤80ml - Lưu lượng máu tối đa tới ≥250mL/phút - Dải hấp phụ: 5~30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 52.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: PTH: 50%-53.5%, β2-MG: 44%-45%, Creatinine: 83%-85%, Protein bounded toxin: 40%-42%, IL-6: 21.8%-31.5%. - pH: Sự khác biệt giữa giá trị pH của ung dịch thử và dung dịch đối chứng trắng không được quá 1,5 - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm (cho phép hấp phụ các chất có trọng lượng phân tử lớn) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC |  |  | Quả | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | [23 empty] | 150 | [14 empty] | BS | 0 | 2500000 | 375000000 |  | CK
783 | PP2300000165 | TEST HP HƠI THỞ |  |  | kiểm tra vi khuẩn HP trong dạ dày |  |  | Test | [5 empty] | 0 | 0 |  | 400 | [21 empty] | 400 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
784 | PP2300000166 | Bầu phun khí dung sử dụng nhiều lần | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
785 | PP2300000167 | Bộ kim huber an toàn kết nối với buồng tiêm dưới da |  |  | - Thông số kỹ thuật: Tái sử dụng lên đến 300 lần, hấp tiệt trùng lên đến 134 độ C. - Kích thước hạt trung bình (MMD): 3.5 µm. - Tích hợp van 1 chiều . - Tỉ lệ hạt thuốc có kích thước <5µm: 67% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [26 empty] | 50 | [11 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
786 | PP2300000168 | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động | Kim dùng cho buồng tiêm dưới da | NIPRO SAFETOUCH HUBER INFUSION SET | - Kim không có lõi: Xử lý đặc biệt đầu kim để tránh tắc kim, chất liệu SUS 304 - Đầu nối Luer lock, dây nối dài 100mm. Khóa áp lực ngăn máu chảy ngược. - Kim 20G (màu vàng), 22G (màu đen) dài 19mm/25mm. - Đường kính kim: + 20G (0.90 mm) + 22G (0.70 mm) - Lực xuyên nhỏ 0,2-0.4 kgf, phủ silicone ít đau và ít tổn thương. Chịu áp lực 300PSI - Đầu bảo vệ an toàn kích hoạt nhẹ nhàng. Có tiếng ""click"" hoặc cảm nhận xúc giác - Màu sắc chỉ báo khóa an toàn - Dễ cố định, hệ thống kín, nhỏ gọn - Không Latex, không DEHP - Tiệt trùng - Chứng nhận ISO, FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [11 empty] | 500 | [26 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
787 | PP2300000169 | Gạc cầu sát khuẩn vết thương | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động | SUREFUSER+ | - Bơm đàn hồi tự động truyền thuốc hóa trị hay thuốc gây tê, thuốc giảm đau liên tục 48 giờ - Thể tích 250ml. Tốc độ truyền 5 ml/h - Vỏ cứng giúp không ảnh hưởng tốc độ dòng chảy khi bệnh nhân đè cấn. - Có vạch chia thể tích dễ theo dõi lượng thuốc đã được truyền vào bệnh nhân - Dây truyền làm bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Thể tích mồi dây rất nhỏ, thời gian mồi nhanh: 32 giây - Bộ lọc khí và lọc hạt 0,2um. - Chứng nhận ISO 13485, CE - Tiệt trùng: EO (bao bì)" - Van back-check ngăn chặn rò rỉ. - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 1000 | [26 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK
788 | PP2300000170 | Vật liệu cầm máu dùng trong phẫu thuật |  |  | - Gạc cầu đa khoa tiệt khuẩn - Quy cách: Fi 30 x 1 lớp - Đóng gói 5 viên/ gói |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 80000 | [16 empty] | 80000 | [21 empty] | BS | 0 | 651 | 52080000 |  | DC
789 | PP2300000171 | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike |  |  | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike: dùng để hút và bơm lọ thuốc nhiều liều. Gồm có: - Thân - Nắp đậy - Nắp bảo vệ tem van - Tấm lọc: Acrylic copolymer - Đĩa van: Silicon |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | [16 empty] | 50 | [21 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | DC
790 | PP2300000172 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng, có cản quang |  |  | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp - Có cản quang |  |  | Miếng |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | [16 empty] | 200000 | [21 empty] | BS vật tư mới | 0 | 0 | 0 |  | DC
791 | PP2300000173 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 6cm x 11cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang thuộc khoảng từ 5 đến 7 | Mảnh ghép DynaMesh Lichtenstein 6 cm x 11 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi được cắt sẵn và bo viền mép PVDF - Phẩu thuật mổ hở điều trị thoát vị bẹn: Lichtenstein *Kích thước: 6cm x 11cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang khoảng 5 - 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
792 | PP2300000174 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 7,5cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang ≥7 cm | Mảnh ghép DynaMesh LICHTENSTEIN, PVDF, 7.5cm x15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn được cắt sẵn và bo viền mép PVDF - Phẩu thuật mổ hở điều trị thoát vị bẹn: Lichtenstein *Kích thước: 7,5cm x 15cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang ≥ 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
793 | PP2300000175 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ nội soi bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 10cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh Endolap 10 x 15 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn PVDF - Phẫu thuật mổ nội soi Điều trị thoát vị bẹn : TAPP, TEP. *Kích thước: 10cm x 15cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
794 | PP2300000176 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, hình tròn, đường kính 12 cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM d 12cm round | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: đường kính 12cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Hình tròn, đường kính khoảng 10 - 12 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
795 | PP2300000177 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 15cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 15cm x 15cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
796 | PP2300000178 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 15cm x 20cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 15cm x 20cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 15cm x 20cm *Chất liệu: >85% PVDF ( Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene ) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
797 | PP2300000179 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 20cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 20cm x 20cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 20cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
798 | PP2300000180 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 25cm | Mảnh ghép DynaMesh IPOM, PVDF, 20cm x25cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 25cm *Chất liệu: >85% PVDF ( Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
799 | PP2300000181 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 20cm x 30cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 30cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
800 | PP2300000182 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 15cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 15cm x 15cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 15cm - Chống hình thành mảng sẹo - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
801 | PP2300000183 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 25cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 15cm x 25cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 15cm x 25cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 25cm - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
802 | PP2300000184 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 20cm x 30cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 20cm x 30cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 20cm x 30cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
803 | PP2300000185 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 07cm x 12cm | Mảnh ghép DynaMesh-HIATUS 07cm x 12cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi *Kích thước: 07cm x 12cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Công nghệ hiện hình trên MRI - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 07cm x 12cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Công nghệ hiện hình trên MRI - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
804 | PP2300000186 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 08cm x 13cm | Mảnh ghép DynaMesh-HIATUS 08cm x 13cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi *Kích thước: 08cm x 13cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Công nghệ hiện hình trên MRI - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: 08cm x 13cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
805 | PP2300000187 | Mảnh ghép dùng trong điều trị dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 3 cm x 16 cm x 16 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo | Mảnh ghép DynaMesh-IPST 3 cm x 16 cm x 16 cm | *Mô tả: Mảnh ghép đặt trong phúc mạc dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo IPST, PVDF/PP Dùng trong dự phòng/điều trị thoát vị cạnh hậu môn nhân tạo bằng mesh đặt trong ổ bụng, cấu trúc 3D *Kích thước: 3 cm x 16 cm x 16 cm *Chất liệu: Chất liệu PVDF (PolyVinylidene Flouride) (>85%) và Polypropylene (<13%) *Đặc tính: - Cấu trúc đang dệt 3D - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép đặt trong phúc mạc dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước: 3 cm x 16 cm x 16 cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
806 | PP2300000188 | Sonde Rectal |  |  | Không gây độc hại, không kích ứng, PVC mềm, trơn bề mặt Size: 16Fr Tiệt trùng |  |  | Cái | [8 empty] | 20 | [29 empty] | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
807 | PP2300000189 | Túi ủ ấm sơ sinh |  |  | Tiệt trùng Giữ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh non tháng |  |  | Cái | [8 empty] | 150 | [29 empty] | 150 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
808 | PP2300000190 | Găng tay phẫu thuật các cỡ |  |  | Tiệt trùng |  |  | Đôi | [8 empty] | 4520 | [13 empty] | 1500 | [15 empty] | 3000 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
809 | PP2300000191 | Đầu đo SpO2 dùng một lần |  |  | Đầu đo SpO2 dùng 1 lần thích hợp cho trẻ sơ sinh Không chứa Latex Chuẩn RD set Tương thích máy Masimo 4003 |  |  | Cái | [8 empty] | 120 | [29 empty] | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
810 | PP2300000192 | Găng tay sạch không bột | [5 empty] | Đôi | [8 empty] | 50000 | [29 empty] | 50000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
811 | PP2300000193 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ tiệt khuẩn hơi nước |  |  | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 121 oC và 132 -134oC - Thiết kế mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chéo chỉ thị hóa học sẽ chuyển màu khi tiếp xúc trong quá trình tiệt khuẩn hơi nước. - Kích thước: 1.2cm -1.4cm x 55m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: không chứa chì, chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, dễ dàng bóc không để lại vết dơ trên các vật liệu đóng gói ( kể cả đồ vải), màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất trong vòng 6 tháng. Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn |  |  |  |  | 650 |  |  |  | 500 | [36 empty] | 500 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 0 | 0 |  | CK
812 | PP2300000194 | Chỉ thị hóa học đơn thông số dùng trong kiểm tra gói hấp |  |  | Chỉ thị hóa học đơn thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói đồ vải lớp 4 (class 4) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC, 132oC - 134oC - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian - nhiệt độ - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất trong vòng 6 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE/FDA |  |  | Que | [8 empty] | 16000 | [36 empty] | 16000 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 0 | 0 |  | CK
813 | PP2300000195 | Nắp cao su |  |  | Sử dụng được cho ống nghiệm kích thước ống 13x75mm (+- 1 mm) | [11 empty] | 190000 |  |  | 190000 | [40 empty] | CLS
814 | PP2300000196 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su |  |  | Ống nghiệm EDTA nắp cao su - Kích thước ống 13x75mm (+- 1 mm) - Thân ống Polypropylene (PP) - Nắp cao su chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài.Thiết kế phù hợp cho hệ thống máy huyết học tự động. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA kháng đông cho 2ml máu. - Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. | [11 empty] | 36000 |  |  | 36000 | [40 empty] | CLS
815 | PP2300000197 | [15 empty] | 0
816 | PP2300000198 | Điện cực dán dành cho máy sốc điện Mindray | [14 empty] | 5 | [27 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS
817 | PP2300000199 | [15 empty] | 0
818 | PP2300000200 | [15 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0
819 | PP2300000201 | Ồng nghiệm nắp trắng | [14 empty] | 300 | [27 empty] | 300 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CLS
820 | PP2300000202 | Bóp bóng giúp thở cao cấp dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh |  |  | - Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. Dung tích bóng bóp người lớn : 1.500ml; trẻ em: 550ml, sơ sinh: 280ml - Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần. - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. - Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. |  | 01 Bộ/Hộp | Bộ | [8 empty] | 10 | [27 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
821 | PP2300000203 | Mặt nạ thở (dùng với máy thở CPAP, BiPAP) |  |  | Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ. |  | 01 Cái/ Hộp | Cái | [8 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS
822 | PP2300000204 | Bơm tiêm có đóng gói sẵn Natriclorid 0,9% | [5 empty] | Cái | [8 empty] | 1000 | [28 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
823 | PP2300000205 | Ống thông dạ dày silicon nuôi ăn dài ngày | [5 empty] | Cái | [8 empty] | 200 | [28 empty] | 200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
824 | PP2300000206 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu |  | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu (Askina® Transorbent 15x15) | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng, có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 15x15 cm |  | Hộp/ 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 300 | [28 empty] | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
825 | PP2300000207 | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm |  | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm (Prontosan® Wound Gel) | Gel sát khuẩn và làm mềm vết thương, trong suốt có chứa polyhexanide 0.1%, betaine hàm lượng 0.1%, glycerol, và hydroxyethylcellulose, nước tinh khiết. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm |  | Chai 30ml | Chai | [8 empty] | 600 | [10 empty] | 500 | [17 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
826 | PP2300000208 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu |  | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu (Askina® Transorbent 10x10) | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 10x10 cm |  | Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 300 | [28 empty] | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
827 | PP2300000209 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng |  | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng Tegaderm Pad 5cm x 7cm | Gạc gắn băng dính trong suốt, dùng cho vết mổ nội soi - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane < 5%, phủ lớp keo Acrylate 10 - 15%, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút có đường kính > 27nm, cạnh mép bo tròn, kích thước 5 x 7cm - Lớp gạc ở giữa: bằng vải không dệt 15 - 25%, màu trắng, thấm hút tốt, không dính vào vết thương, kích thước 2 x 4cm - Có khung viền giấy dễ dàng tháo gỡ và thao tác, không dính găng tay nhân viên y tế, giữ băng luôn căng và phẳng trong khi dán - Không thấm nước, ít gây kích ứng da, độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  |  | cái | [8 empty] | 3000 | [28 empty] | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
828 | PP2300000210 | Giấy đo điện tim 6 cần | [5 empty] | Cuộn | [8 empty] | 10 | [28 empty] | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
829 | PP2300000211 | Ống thông dạ dày các cỡ | [5 empty] | Ống | [8 empty] | 50 | [32 empty] | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
830 | PP2300000212 | Ống thông tiểu | [5 empty] | Sợi | [8 empty] | 20 | [32 empty] | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK
831 | PP2300000213 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 03cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 03cm x 15cm | Mảnh ghép/ Tấm màng nâng Dynamesh-PRP soft, PVDF, 03cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu, chất liệu PolyVinylidene Flouride (PVDF) - Điều trị phẫu thuật sa tạng chậu vùng đỉnh, cố định thành trước tử cung vào ngành mu. - Điều trị sa tạng chậu, sa tử cung, sa âm đạo, sa vùng đỉnh: bảo tồn tử cung (tử cung nhỏ), cố định mảnh ghép thành trước tử cung vào ngành mu *Kích thước: 03cm x 15cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ không gập đôi *Tiêu chuẩn áp dụng: CE |  | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
832 | PP2300000214 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 04cm x 23cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 04cm x 23cm | Mảnh ghép/ Tấm màng nâng Dynamesh PR Soft 04 cm x 23 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị sa tạng chậu hỗ trợ ổn định cấu trúc cân cơ, dây chằng. *Kích thước: 04cm x 23cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE |  | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
833 | PP2300000215 | Dây cắt đốt U vú dưới áp lực hút chân không (VABB) |  |  | - Kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không (Vacuum-assisted breast biopsy -VABB) dùng sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không, tương thích máy Bexcore System- BXS100. - Thông số kích thước kim: 8G hoặc 10G - Mã số: BXC145 hoặc BXC140 - Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO; CE - Thời hạn bảo hành: 12 tháng. |  | 1 Hộp/ 1 Bộ | Bộ | [8 empty] | 20 | [14 empty] | 20 | [25 empty] | 0 | 0 |  | CK
834 | PP2300000216 | Băng keo tròn |  |  | Chất liệu PVC (Polyviny clorua) màu da hình tròn chuyên dùng dán vết kim tiêm, độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 50g. Phủ keo Acrylic 30mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. Gạc 10mm x 10mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương, tẩm benzalkonium chloride 0.034mg có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CFS, TCCS 01:2014/YC |  |  | Miếng/ Cái | [8 empty] | 20000 | [31 empty] | 20000 | [8 empty] | 0 | 0 |  | CK
835 | PP2300000217 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi |  | Dụng cụ cắt khâu nối dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, công nghệ DST, thiết kế đầu đe tháo rời,đường kính 33mm, chiều cao ghim 4.8mm chất liệu ghim titanium | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Starr - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: * Chiều cao ghim 4.8mm, * Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Starr - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: + Chiều cao ghim 4.8mm, + Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Cái | [8 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
836 | PP2300000218 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong kỹ thuật Longo và Starr |  | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ Kangdi dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, chất liệu ghim titanium | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ Kangdi dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 23mm, độ dày mô dập ghim 1.5- 0.8 chất liệu ghim titanium. Tiêu chuẩn :ISO, CE, CFS (Đức), CFS ( Trung Quốc) | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng - Chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 23mm, độ dày mô dập ghim 1.5- 0.8 - Chất liệu ghim titanium. - Tiêu chuẩn :ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). |  | Cái | [8 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
837 | PP2300000219 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 21 - 33 mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ, công nghệ Tri-Staple thiết kế 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. -Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. -Các cỡ đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. -Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA.Xuất xứ: G7 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. - Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. - Đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím); Chất liệu ghim titanium - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA(cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0
838 | PP2300000220 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 4/0 |  |  | Chỉ khâu tiêu tổng hợp đơn sợi -Chỉ bằng polyglyconate, có gai số 4/0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 15 cm và 30cm, thời gian giữ vết thương 21 ngày, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn, 1/2C , kim phủ silicon, sắc bén. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, số 4/0 có gai - Chất liệu: polyglyconate - Có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc - Chiều dài chỉ 15 cm và 30cm, - Thời gian giữ vết thương 21 ngày, - Thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn, 1/2C , kim phủ silicon, sắc bén. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 150 | [10 empty] | 150 | [29 empty] | 0 | 0 |  | DC
839 | PP2300000221 | Bao trùm kính hiển vi |  |  | Dùng để bao kính vi phẫu Kích thước 122cmx209cm |  | Cái | Cái | [8 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | [30 empty] | 491400 | 24570000 | thầu 2023,2024 ko có | CK
840 | PP2300000222 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 IN.,1.1X33MM-AP) |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (VASOFIX SAFETY FEP 20G, 1.25 IN.,1.1X33MM-AP) | - Dây dài 180cm, '- Có chức năng đuổi khí tự động. Không có chất phụ gia DEHP . Thay thế bằng DEHT an toàn, Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC, Kích thước màng lọc 200µm, Diện tích màng lọc 11cm2, '- Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock Có chứng nhận EN ISO 13485:2016, Chứng nhận EC | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0
841 | PP2300000223 | Bộ dây truyền dịch an toàn |  | Bộ dây truyền dịch an toàn | Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP - Chiều dài dây: ≥ 185cm, đường kính trong khoảng 3mm, đường kính ngoài khoảng 4mm, đầu nối dạng khóa xoắn vặn - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch khoảng 8µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền tự động khi hết dịch - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA/CE | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
842 | PP2300000224 | Băng trong dính y tế 7.5 cm x 7.5 cm |  | Băng trong dính y tế 7.5 cm x 7.5 cm | Băng trong phủ keo Acrylic Chất liệu: 100% polyurethane, vải không dệt 50 g/m² Trọng lượng keo:acrylic 20 ±2g/m2 Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm Độ bám dính: ≥1.0N/cm Bám dính liên tục ≤ 2.5 mm sau 30 phút Tiêu chuẩn: YY/T0471.1-2004, YY/T0471.2-2004, YY0148-2006, ISO10993.5-2009, ISO10993.10-2010 Chứng nhận ISO13485/CE và FDA | Băng trong phủ keo Acrylic - Chất liệu: polyurethane, vải không dệt - Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | [10 empty] | 3500 | [10 empty] | 2000 | [15 empty] | 1500 | [13 empty] | 0 | 0 |  | CK
843 | PP2300000225 | Băng dính có gạc, có rãnh 6cmx8cm |  | Băng dính có gạc, có rãnh 6cmx8cm | Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylic không gây kích ứng da. Thiết kế hình chữ U Kích thước: 6cm x 8cm Kích thước miếng gạc 2.3 cm x 3.2 cm Chất liệu: vải không dệt, tỉ trọng 25% -35% Keo acrylic, tỉ trọng 15% -25%, trọng lượng keo 35 ± 2 g/m² Độ bám dính: ≥1.0N/cm Bám dính liên tục ≤ 2.5 mm sau 30 phút Tiêu chuẩn: YY/T0471.1-2004, YY/T0471.2-2004, YY0148-2006, ISO10993.5-2009, ISO10993.10-2010 Chứng nhận ISO/CE và FDA | Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylic không gây kích ứng da. - Chất liệu: vải không dệt - Thiết kế hình chữ U - Kích thước: 6cm x 8cm - Kích thước miếng gạc 2.3 cm x 3.2 cm (+-0,3cm) - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
844 | PP2300000226 | Màng mổ tẩm iod vô trùng |  | Màng phẫu thuật y tế | * Màng mổ tẩm iod vô trùng * Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. * Kích thước màng: 40cm x 45cm * Kích thước băng dính:35 cm x 40cm *Thành phần iod ≥1% *Độ truyền hơi nước phải ≥500g/㎡*24h. Thành phần *Polyurethane:22,4% *Acrylic acid :20,2% *Paper:32% *Pe:25,4% *Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA * Đóng gói ép chân không vô trùng từng miếng,tiệt khuẩn bằng khí EO * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 40cm x 45cm (+-10cm) - Thành phần iod ≥1% -Tiệt khuẩn từng miếng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
845 | PP2300000227 | Ống đặt nội khí quản các số |  | Ống nội khí quản không bóng chèn các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Không có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  |  | Cái | [8 empty] | 120 | [29 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 |  | CK
846 | PP2300000228 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên |  |  | 1. Chất liệu: - Tay cầm: nhựa - Trục kim loại: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên, hai bên tổng 90°. Có nút xoay 360° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Sử dụng được 25 băng đạn trong một ca phẫu thuật - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi cùng hãng sản xuất 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE và FDA 510K. |  |  | Cái | [8 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
847 | PP2300000229 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng tự động, dùng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng |  |  | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Longo - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: * Chiều cao ghim 3.5mm * Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. Xuất xứ: G7 | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Longo - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: + Chiều cao ghim 3.5mm + Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 500 | [10 empty] | 500 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
848 | PP2300000230 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng |  |  | Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng, thời gian lưu đến 3-5 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa. _Catheter chất liệu bằng Polyurethane (PUR), có 4 đường ngầm cản quang _Kích cỡ: Kim 20G: kích thước 1.0mm * 32mm, tốc độ 64ml/ phút, màu hồng Kim 22G: kích thước 0.8mm * 25mm, tốc độ 38ml/ phút, màu xanh dương _Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Áp lực 305 psi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. - Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Chất liệu ống thông bằng Polyurethane (PUR) hoặc PTFE hoặc FEP - Có 4 đường ngầm cản quang - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | [8 empty] | 3000 | [10 empty] | 3000 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
849 | PP2300000231 | Quả lọc máu cho người lớn kèm dây dẫn |  |  | Quả lọc máu có cấu tạo bởi màng polyethersulfone có tính tương thích sinh học cao - Lọc được các chất: urea, Creatine,Photphates, Vitamine B12 - Diện tích bề mặt khoảng 0.68m2 - Dây dẫn quản lọc máu kèm túi đựng chất thải |  |  | Quả | [8 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC
850 | PP2300000232 | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ sơ sinh |  |  | Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Có thể dùng cho sơ sinh - Tương tích sinh học tốt với da - Phù hợp trẻ dưới 5kg |  |  | Cái | [8 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC
851 | PP2300000233 | Túi truyền áp lực cao |  |  | Dùng để bơm dịch truyền, máu tốc độ nhanh Khóa van 3 chạc dể sử dụng, kín, chống thoát khí Vạch hiển thực áp lực rõ ràng, chính xác Bóng bóp mềm dễ dàng tạo áp lực túi truyền Lưới Nylon mặt sau chắc chắn, bền, dễ quan sát hiện trạng mức dịch/ máu Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Cái | [8 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC
852 | PP2300000234 | Bộ nong niệu quản |  |  | - Dùng để nong lòng niệu quản hoặc dẫn chất cản quang trước các thủ thuật chẩn đoán/can thiệp - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, bề mặt nhẵn phủ lớp ái nước, thân ống có chia vạch. - Đầu ống thuôn dần giúp giảm thiểu tổn thương - Sử dụng được với dây dẫn lên đến 0.038'' - Đủ 6 kích cỡ: 6, 8, 10, 12, 14 và 16 Fr - Chiều dài: 70cm - Sử dụng cho 1 lần. |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
853 | PP2300000235 | Ống kính nội soi mềm dùng 1 lần |  |  | - Độ phân giải: 160K - Đường kính kênh làm việc ngoài: 3.1mm - Đường kính kênh làm việc trong: 1.2mm - Góc uốn: Từ -275° ~ +275° - Chiều dài làm việc: 650 mm - Tổng chiều dài: 920 mm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
854 | PP2300000236 | Dây dẫn đường(dùng ống kính soi mềm) |  |  | - Dây dẫn đường đầu thẳng, mềm, vỏ vằn đen-vàng (Guide Zebra), lõi nitinol chống gấp khúc, thân phủ lớp ái nước. - Size: 0.032’’, 0.035’’ - Dài 150cm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
855 | PP2300000237 | Ống nội soi niệu quản bán cứng 9.5 Fr |  |  | - Đầu tròn không gây tổn thương - Đường kính thân: 9.5Fr, đầu ống cỡ 8Fr - Chiều dài: 43cm - Hướng nhìn: 6-12 độ - Kênh làm việc: 6Fr - 2 kênh bên vuông góc cho phép nước vào ra liên tục. |  |  | Bộ | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
856 | PP2300000238 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da vừa tán vừa hút |  |  | - Dùng để tạo đường hầm trong tán sỏi qua da. - Một bộ gồm có: 01 sheath size 18Fr; 06 que nong thận (các size: 8, 10, 12, 14, 16, 18Fr); 01 kim chọc dò 18G/20cm. - Cấu tạo phủ hydrophilic giúp hạn chế tối đa chảy máu trong quá trình tán sỏi - Các số, vạch đo khoảng cách trên thân rõ ràng |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
857 | PP2300000239 | Catheter niệu quản chuyên dùng cho tán sỏi qua da đường hầm nhỏ |  |  | - Dùng để dẫn lưu nước tiểu bể thận tạm thời/bơm thuốc cản quang. - Một đầu cong (pigtail) để cố định trong bể thận - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, mềm, bề mặt nhẵn, bán mềm (semi-flexible), dọc theo thân ống có nhiều lỗ giúp dẫn lưu hiệu quả hơn - Kích cỡ: 3, 4, 5, 6, 7Fr. - Chiều dài: 70cm - Đầu mở (Open End) |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
858 | PP2300000240 | Miếng dán phẩu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da |  |  | - Dùng để dán vào khu vực thao tác, tránh nhiễm khuẩn. - Vật liệu từ polyurethane hoặc polyethylene. - Trong suốt, độ đàn hồi cao, bám dính tốt, hơi nước có thể bốc hơi qua đồng thời ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhập. - Kích cỡ: 45x45cm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK
859 | PP2300000241 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ |  |  | Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
860 | PP2300000242 | Bộ cảm biến đo đồng thời huyết áp động mạch và huyết áp tĩnh mạch trung tâm và bộ cảm biến nhiệt |  |  | Bộ cảm biến theo dõi huyết áp động mạch: 01 bộ - Bộ cảm biến theo dõi huyết áp tĩnh mạch trung tâm: 01 bộ - Cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc - Theo dõi áp lực đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Chiều dài đo huyết áp tĩnh mạch trung tâm màu xanh dài 150cm - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
861 | PP2300000243 | Bộ cảm biến đo các thông số huyết động ProAQT |  |  | Theo dõi cung lượng tim thời gian thực theo từng nhịp đập - Tương thích với các catheter động mạch quay tiêu chuẩn và cảm biến theo dõi áp lực - Cho phép phát hiện đáp ứng truyền dịch - Có thể hiệu chỉnh bằng nguồn dữ liệu bên ngoài (Ví dụ siêu âm hoặc PAC) - Có LED tích hợp bên trong cảm biến - Vật liệu: ABS, HDPE, PC, PP, PVC - Tiệu trùng: Ethylene oxide - Nhiệt độ hoạt động: 15 đến 40ºC - Nhiệt độ lưu trữ: Nhiệt độ phòng - Nhiệt độ vận chuyển: -29ºC đến 50ºC trong vòng 72 giờ |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
862 | PP2300000244 | Tấm dán hạ thân nhiệt các cỡ |  |  | Bộ tấm dán các kích cỡ XXS, XS, S, M, L dành cho bệnh nhân từ 16-100kg - Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài - Vị trí dán: Đùi và ngực - Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng - Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 2 | [28 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
863 | PP2300000245 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm | Băng cố định 3M Tegaderm CHG I.V. Securement Dressing 10cm x 12cm |  | Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn, kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Kích thước 10x12cm - Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm ((HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng |  | 25 miếng/hộp 4 hộp/thùng | miếng | [8 empty] | 600 | [26 empty] | 200 |  | 400 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
864 | PP2300000246 | Kim đốt Microwave |  |  | Tương thích máy Solero Chiều dài 19cm |  |  | Cái | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [39 empty] | CK
865 | PP2300000247 | Kim đồng trục |  |  | - Kim đồng trục (dùng với BioPince Ultra) được sử dụng với thiết bị kim sinh thiết có khía bên hoặc lõi đầy đủ để thực hiện sinh thiết mô mềm qua da. - Kim đồng trục kích thước: 16G; 18G chiều dài: 6.8cm, 11.8cm, 16.8cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Cái | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 |  | CK
866 | PP2300000248 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ |  |  | Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Dây dẫn chính có chiều dài 1800 mm ->2.200 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, PVC nguyên sinh. | [11 empty] | 0 | [40 empty] | 0 | 0 |  | HS
867 | PP2300000249 | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film 28ml |  |  | Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực - Thành phần: Hexamethyldisiloxane 65 - 90%, Isooctane 8 - 12%, Acrylate Terpolymer 3 - 12%, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer 0.1 - 5%, không chứa cồn - Thời gian khô: <30 giây - Thời gian tác dụng kéo dài khoảng 72 giờ - Đặc tính: Cung cấp độ ẩm cho da, cân bằng pH trên da, làm tăng độ dính của keo trên da. - Đóng gói tiệt khuẩn từng chai - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE |  |  | Chai | [8 empty] | 250 | [22 empty] | 50 |  |  |  | 200 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS
868 | PP2300000250 | Bộ dây máy HFNC (AIRVO2) có kèm đầu nối phun khí dung |  |  | - Bộ kit dây thở tích hợp cảm biến nhiệt độ và bình làm ấm, kèm bộ co nối có thể phun khí dung Aerogen (tương thích máy HFNC Airvo2) |  |  | Bộ | [8 empty] | 110 | [22 empty] | 10 |  |  |  | 100 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS
869 | PP2300000251 | Vật liệu nâng mũi |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: 100% ePTFE - Kết cấu dạng lưới siêu vi điểm nên khả năng bám dính tốt, không gây kích ứng, độ tương thích cơ thể cao. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 5 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
870 | PP2300000252 | Vật liệu nâng mũi |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. - Loại: có chân và không chân. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
871 | PP2300000253 | Vật liệu độn cằm |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật độn cằm. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 3 | [34 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
872 | PP2300000254 | Trụ mũi vách ngăn sinh học |  |  | Vật liệu cấy ghép sinh học với cấu trúc lỗ xốp bên trong cho phép mô xuyên qua - Thành phần chính Poly-caprolactone (PCL) hoặc polyethylene - Kích thước 40mmx10mmx1mm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA/CE. - Ví dụ: Trụ mũi vách ngăn sinh học Osteopore |  | 1 cái / hộp | Hộp | [8 empty] | 5 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
873 | PP2300000255 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  |  | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: polypropylene - Kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Tép/Sợi | Tép/Sợi | [8 empty] | 12 | [34 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
874 | PP2300000256 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 70cm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 13mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 60 | [34 empty] | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
875 | PP2300000257 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 , dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 11mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 6/0 dài 70cm (khâu tiêu trung bình) - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 3/8 C dài 11 mm, đầu nhọn phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 12 | [34 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
876 | PP2300000258 | Băng keo giấy |  |  | Định hình sau phẫu thuật thẩm mỹ như: cấy sụn, độn cằm, nâng mũi. - Gồm lớp giấy mềm có lớp keo dán acrytate bên trong. - Kích thước 1.25cm x 9.1cm |  |  | Cuộn | [8 empty] | 12 | [34 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
877 | PP2300000259 | Túi nâng ngực |  |  | - Vật liệu độn ngực làm từ chất dẻo đàn hồi silicone - Cấu tạo chắc chắn, độ bền cao - Tiêu chuẩn FDA. |  |  | Cặp | [8 empty] | 14 | [34 empty] | 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
878 | PP2300000260 | Tay cầm dụng cụ cắt - khâu mô nội soi đa năng |  |  | - Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi công nghệ S3 - Trục dài có 2 kích thước 160mm, 260mm - Có bánh răng đa tốc độ - Có chế độ Thick mode làm giảm lực bắn. - Khớp vặn gập góc mượt mà - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ, TGA- Úc. Xuất xứ: G7 | - Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi - Trục dài có kích thước thuốc trong khoảng 160mm đến 260mm - Có bánh răng đa tốc độ - Có chế độ làm giảm lực bắn. - Khớp vặn gập góc mượt mà - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ. - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
879 | PP2300000261 | Băng ghim cắt - khâu mô nội soi đa năng |  |  | - Băng đạn (ghim khâu) nội soi các cỡ, thiết kế có 3 hàng ghim chiều cao bằng nhau trên mỗi băng ghim các cỡ: 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 5.0mm tương thích với tay súng có chế độ giảm lực bắn Thick mode - Có đầu Tip, Curved Tip và Short Tip - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Chất liệu ghim bấm: Titanium không hợp kim (nguyên chất) đạt tiêu chuẩn ASTM F67 Grade 1 - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ, TGA- Úc. Xuất xứ: G7 | - Băng đạn (ghim khâu) nội soi các cỡ, - Thiết kế có 3 hàng ghim chiều cao bằng nhau trên mỗi băng ghim các cỡ: 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 5.0mm - Tương thích với tay súng có chế độ giảm lực bắn - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Chất liệu ghim bấm: Titanium - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
880 | PP2300000262 | Trocar nhựa không dao có bóng cố định dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ |  |  | Trocar nhựa không dao các cỡ 5mm, 10mm, 12mm có bóng dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chiều dài khoảng 100mm - Có bóng trên thân trocar - Van giữ khí Universal - Vòng cố định tăng cường kín khí - Vỏ trơn láng giảm lực cản khi đặt xuyên qua thành bụng và giảm nguy cơ chấn thương. - Chất liệu bóng không cao su - Tiêu chuẩn ISO, CE - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | Trocar nhựa không dao các cỡ 5mm, 10mm, 12mm có bóng dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chiều dài: 100mm (+-10mm) - Có bóng trên thân trocar - Van giữ khí - Vòng cố định tăng cường kín khí - Vỏ trơn láng giảm lực cản khi đặt xuyên qua thành bụng và giảm nguy cơ chấn thương. - Chất liệu bóng không cao su - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | [8 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK
881 | PP2300000263 | [15 empty] | 0
882 | PP2300000264 | Tấm dán hạ thân nhiệt cỡ SU |  |  | Sử dụng cho bệnh nhân từ 2,5kg đến 5 kg Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút |  |  | Bộ | [8 empty] | 20 | [29 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 |  | HS
883 | PP2300000265 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại biên |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi vào tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đóng gói: -1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 30cm, cỡ 24G/2Fr -1 kim dẫn đường cỡ 20G Microflash -1 thước đo |  |  | Cái | [8 empty] | 40 | [29 empty] | 40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | HS
884 | PP2300000266 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22,9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
885 | PP2300000267 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
886 | PP2300000268 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (2 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 20 | [13 empty] | 20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
887 | PP2300000269 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
888 | PP2300000270 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dân dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | Bộ | [8 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
889 | PP2300000271 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng bọt xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | Bộ | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0
890 | PP2300000272 | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn |  |  | Sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ: - Bình chứa dịch, dung tích 600cc, vật liệu Polycarbonate (Grade: PC - 1220) - Kích thước bình 100x120mm. - Có chứa thành phần Biocera-A giúp kháng khuẩn, giảm mùi hôi của dịch vết thương và chứa gel làm đặc dịch vết thương và chất lỏng trong bình. - Bình chứa dịch có gắn cảm biến để báo hiệu dịch chứa đầy, máy sẽ báo tín hiệu cảnh báo. - Bình gồm bộ lọc một lần ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút. |  |  | Bình | [8 empty] | 120 | [13 empty] | 120 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
891 | PP2300000273 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương |  |  | Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm Kích thước : bình 300ml/ 500ml Tương thích máy hút áp lực âm và bộ xốp tưới rửa, bình chứa dịch. (hoặc tương đương) Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu |  |  | Bộ | [8 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
892 | PP2300000274 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2ml |  |  | Ống | [8 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
893 | PP2300000275 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2.5 ml |  |  | Ống | [8 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
894 | PP2300000276 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 5ml |  |  | Ống | [8 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
895 | PP2300000277 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu co giãn 360 độ 10x25cm |  |  | Băng vết thương thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật, kích thước 10x25 cm. Thành phần: Polyurethane film, Bi- component/polyester fibers,viscose fibres, Silicone Cấu tạo: 4 lớp. Gồm: màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn, lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate có những đường cắt chữ Y với công nghệ Flex Cut, lớp điều hướng dịch tiết, lớp dính Silicon mềm toàn phần 100% tinh khiết với công nghệ Safetac. Diện tích thấm hút: 100 cm2 |  |  | Miếng | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
896 | PP2300000278 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn Ag+ kích thước 2x45cm |  |  | Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol (PVA) đan đa chiều tẩm bạc sun-phat (0.2 mg Ag/cm2) toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. Kích thước 2x45 cm |  | 5 miếng/hộp | Miếng | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK
897 | PP2300000279 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim hình thang dài 19mm |  |  | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, chỉ dài 70cm, thân kim hình thang có khắcvi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 25.43N. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 2000 | [15 empty] | 2000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
898 | PP2300000280 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, kim hình thang dài 19mm |  |  | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 4/0, chỉ dài 45cm, thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 17.87N. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 2000 | [15 empty] | 2000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
899 | PP2300000281 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn dài 26mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 43.74N. Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng nhôm, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 2000 | [15 empty] | 2000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
900 | PP2300000282 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304), kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 81.09N. Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng nhôm, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
901 | PP2300000283 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, kim tròn 1/2C dài 40mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 0, chỉ dài 90 cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 51.66N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng film Polyester-Polyethyleneterephtalate, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
902 | PP2300000284 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, đánh giá nguy cơ sinh non |  |  | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử nhằm đánh giá nguy cơ sinh non của phụ nữ mang thai. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3.Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 1 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  |  | Test/ ( hộp 20 test) | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
903 | PP2300000285 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, phát hiện ối rỉ |  |  | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử hỗ trợ phát hiện vỡ màng ối ở thai phụ. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3. Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 5 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  |  | Test/ ( hộp 25 test) | [8 empty] | 50 | [15 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
904 | PP2300000286 | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi 37cm |  |  | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano, đầu cong -Chiều dài thân dao 37cm -Đường kính thân dao 5mm -Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, ValleylabFT10, Forcetriad |  |  | Cái | [8 empty] | 36 | [15 empty] | 36 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK
905 | PP2300000287 | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi POWER PICC 3 nòng 5F, dài 70cm |  |  | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 5F, chất liệu polyurethance với độ bền cao và chất liệu mềm giúp hạn chế tổn thương thành mạch khi đặt, kích thước nhỏ tạo điều kiện cho đặt catheter trong các tĩnh mạch nhỏ hơn. Được chỉ định cho việc theo dõi CVP. 3 nòng catheter: + Nòng màu đỏ cỡ 18G, thể tích đuổi khí 0,68 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 743 ml/giờ, sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao với tốc độ tối đa 5 ml/giây và áp lực tối đa 300 psi + Nòng màu xám và màu trắng cỡ 19G, thể tích đuổi khí 0,44 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 280 ml/giờ, không sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao. - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 10m hoặc 12 ml - Thiết bị cố định catheter StatLock - Lưỡi dao - Thước đo giấy - 3 nắp đậy catheter - Kim introducer 21G - Thông nòng microintroducer 10 cm - Dây dẫn bằng nitinol với chiều dài 70 cm. |  | 01 bộ/hộp | bộ | [8 empty] | 10 | [28 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
906 | PP2300000288 | Lọc khuẩn 1 chức năng người lớn |  |  | Lọc khuẩn 1 chức năng dùng cho người lớn + Vỏ ngoài bằng nhựa cứng, bo tròn + Không chứa chất latex, + Không chứa chất phthalate + Kháng trở dòng khí tại mức 60L/phút : 1.9cm H20 , mức 30L/phút: 0.9cm H20 + Loại lọc : electrostatic ( tĩnh điện) + Khả năng lọc khuẩn: > 99,999% + Khả năng lọc vi rút corona : > 99,99% + Thể tích nén : 60ml + Trọng lượng lọc : 28g + Mức rò rỉ khí ga : < 5 ml/phút + Thể tích phổi nhỏ nhất : > 200ml + Thể tích phổi lớn nhất : 1000ml + Co nối: 22M/15F+ 22F/15M + Có cổng đo ETCO2 + Sử dụng tối đa trong vòng 24 tiếng + Sản phẩm sử dụng được khi chụp máy MRI - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  |  | cái | [8 empty] | 500 | [26 empty] | 300 |  | 200 | [14 empty] | HS
907 | PP2300000289 | Băng phim trong vô trùng 7.5 cm x 7.5 cm |  |  | - Băng phim trong suốt, vô trùng; - Màng Polyurethane, chống thấm nước và vi khuẩn - Keo: Acrylate hoặc Acrylic - Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 14%, phủ lớp keo acrylate khoảng 25% - Chiều rộng: 7.5 cm, chiều dài 7.5 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [8 empty] | 2500 | [26 empty] | 2500 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS
908 | PP2300000290 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép / sợi | Tép / sợi | [8 empty] | 60 | [34 empty] | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK
909 | PP2300000291 | Khí Argon | [5 empty] | Bình | [8 empty] | 5 | [22 empty] | 5 | [17 empty] | 0 | 0 |  | DC

## DM VTTH (XL) (hidden)
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
Nhóm vật tư y tế tiêu hao
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2024
176380
STT | Mã phần/lô | DANH MỤC VẬT TƯ |  |  | YÊU CẦU KỸ THUẬT | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | QUY CÁCH/ĐVT |  |  |  | TÌNH HÌNH SỬ DỤNG |  | TỒN KHO |  |  | Số lượng dự trù năm 2023 (Tham khảo) | TH SỐ LƯỢNG ĐX 2025 | CHI TIẾT ĐỀ XUẤT THEO KHOA/ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN | [37 empty] | Giải trình số ĐX/SD | Lý do rớt thầu | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH | GHI CHÚ | P. LOẠI | P. LOẠI 2
|  | Tên vật tư hàng hóa (Tham khảo) | Tên vật tư (Điều chỉnh | Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật (Tham khảo) | Tính năng kỹ thuật điều chỉnh (Nếu có) | Quy cách | Đvt | Quy cách (ĐC nếu có | Đvt (ĐC nếu có) | 2023 | 2024 (Tháng 06.2024) | Cơ số tại khoa T6/2024 | Kho vật tư T6.2024 | Tổng tồn |  |  | VI SINH | HÓA SINH | HUYẾT HỌC | CĐHA | TDCN | GPB | KB2 | KB3 | BÌNH CHIỂU | NGOẠI TK | NGOẠI TQ | NGOẠI UB | NGOẠI NIỆU | CTCH | LNMM | SẢN | GMHS | PM DSA | TMH | RHM | MẮT | NỘI TQ | NỘI TM | NỘI THẬN | NỘI THẦN KINH | NỘI TIẾT | HS TM | HS CC | HSTC | HS NHI | PHCN | ĐÔNG Y | KHOA NHI | DINH DƯỠNG | PTTHTM | DA LIEU | KSNK | ĐVCSTN | [5 empty] | DM | DM | Ghi chú
f | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | -58 | -60 | -60 | -61 | 62
1 | PP2300448066 | Áo phẫu thuật các cỡ |  | Áo choàng phẫu thuật | - Vải không dệt SMMMS 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Cái/ Bộ |  |  | 5405 | 1380 |  | 170 | 170 | 14100 | 18720 | [14 empty] | 600 |  | 12000 | 3600 |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2000 | 500 | [8 empty] | Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 mua ngoài thầu nên ko sử dụng được nhiều | 0 | 23000 | 430560000 |  | NGOAI | NGOAI
2 | PP2300448067 | Áo phẫu thuật cao cấp các cỡ |  | Áo phẫu thuật | - Vải không dệt cao cấp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | - Áo choàng cao cấp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Chất liệu: Vải không dệt spunlace - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo choàng gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Cái/ Bộ |  |  | 416 | 384 |  | 70 | 70 | 830 | 500 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81900 | 40950000 |  | NGOAI | NGOAI
3 | PP2300448068 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật |  | Bàn chải phẫu thuật, hấp tiệt trùng 130 độ, dùng nhiều lần | - Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. - Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các kẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẩu thuật. - Kích thước: 10cm x 4cm | - Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. - Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm. - Kích thước: 10cm x 4cm |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 240 | [16 empty] | 200 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 2024 ko trúng thầu | 0 | 37800 | 9072000 |  | NGOAI | NGOAI
4 | PP2300448069 | Băng bó bột 10cm x 2.7m |  | Băng bó bột 10cm x 2.7m | - Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 10cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cuộn |  |  | 1712 | 0 |  | 68 | 0 | 2000 | 2000 | [13 empty] | 2000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7200 | 14400000 |  | CK | CK
5 | PP2300448070 | Băng bó bột 15cm x 2.7m |  | Băng bó bột 15cm x 2.7m | - Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình. - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 15cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cuộn |  |  | 860 | 500 |  | 428 | 428 | 2600 | 1500 | [13 empty] | 1500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800 | 14700000 |  | CK | CK
6 | PP2300448071 | Băng cá nhân |  | Urgo Duradle 2cmx6cm | - Kích thước: 2cm x 6cm | - Kích thước: 2cm x 6cm (± 0.2cm) - Có gạc tẩm dung dịch sát trùng benzalkonium chlorid - Băng được làm từ chất liệu vải co giãn tốt và không thấm nước |  | Miếng/ Cái |  |  | 118320 | 20812 | 0 | 200 | 200 | 248200 | 258900 | 600 |  | 1200 | 5200 | 300 |  | 500 | 1000 |  | 1000 | 36000 | 1000 | 2000 | 13000 | 5000 | 12000 | 36000 |  | 3650 | 450 | 500 | 40000 | 5000 |  | 4000 | 1000 | 1300 | 22000 | 3000 | 10000 |  |  | 50000 | 600 | 300 | 800 |  | 1500 | Truyền dịch, lấy máu | 0 | 142 | 36763800 |  | DC | HS
7 | PP2300448072 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm |  | Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v ( Băng dán cố định tĩnh mạch trung tâm trong suốt Curafix i.v 9x11 cm) | - Độ kết dính cao - Cửa sổ quan sát trong suốt - Đầu ra cố định hình chữ V để cố định một ống thông hoặc nhiều ống, - Miếng cố định rời với vết cắt hình chữ V cho phép cố định chắc chắn hơn. - Đệm vô trùng bổ sung - Kích thước : 9 x 11cm - Vô trùng | - Độ kết dính cao - Cửa sổ quan sát trong suốt - Đầu ra cố định hình chữ V để cố định một ống thông hoặc nhiều ống, - Miếng cố định rời với vết cắt hình chữ V cho phép cố định chắc chắn hơn. - Đệm vô trùng bổ sung - Kích thước : 9 x 11cm - Vô trùng |  | Miếng/ Cái |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 870 | [11 empty] | 250 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 420 | 30 | 50 | [9 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 23000 | 20010000 |  | DC | HS
8 | PP2300448073 | Băng cuộn vải |  | Băng cuộn 9cm x 2.5m | - Chất liệu sợi 100% Cotton - Hút nước - Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Kích thước : 9cm x 2.5m | - Chất liệu sợi 100% Cotton - Hút nước - Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Kích thước: 9cm x 2.5m |  | Cuộn |  |  | 10000 | 7685 | 0 | 3660 | 3660 | 15850 | 17867 | 7 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 3000 | 300 |  |  |  | 100 | 20 |  | 300 | 30 |  |  | 10 |  | 3000 | 1000 | 50 |  |  | 10000 | [6 empty] | 0 | 893 | 15955231 |  | DC | HS
9 | PP2300448074 | Băng dán bảo vệ da trong suốt 10cm x 10m |  | Băng bảo vệ trong suốt Suprasorb F, 10cm x 10m | - Băng bảo vệ với lớp màng film polyurethane trong suốt tự dính. - Mặt ngoài chống thấm nước, chống vi trùng xâm nhập - Khả năng thoát hơi nước - Chât kết dinh: keo polyacrylate ít gây dị ứng, không có latex - Kích thước: 10cm x 10m | - Băng bảo vệ với lớp màng film polyurethane trong suốt tự dính. - Mặt ngoài chống thấm nước, chống vi trùng xâm nhập - Khả năng thoát hơi nước - Chất kết dinh: keo polyacrylate ít gây dị ứng, không có latex - Kích thước: 10cm x 10m |  | Cuộn |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 134 | [9 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 80 | [10 empty] | 0 | 900000 | 120600000 |  | HS | HS
10 | PP2300448075 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm màu đồng |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0 mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu đồng. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 53 | 12 |  | 0 | 0 | 300 | 400 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI | NGOAI
11 | PP2300448076 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm, màu tím |  | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm,chiều dài băng ghim 45mm. | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5470000 | 1094000000 |  | NGOAI | NGOAI
12 | PP2300448077 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 60mm, màu tím |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 60mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 154 | 7 |  | 0 | 0 | 400 | 510 | [10 empty] | 400 | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5470000 | 2789700000 |  | NGOAI | NGOAI
13 | PP2300448078 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 45mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm- 2.3 mm, ghim bằng titanium |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 220 | [10 empty] | 210 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 622275500 |  | NGOAI | NGOAI
14 | PP2300448079 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 60mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm; - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm - 2.3mm, ghim bằng titanium |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 210 | 210 | [10 empty] | 210 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 593990250 |  | NGOAI | NGOAI
15 | PP2300448080 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin; - Công nghệ giữ mô bê mặt; - Chiều dài 45 mm - 60 mm, kim đóng từ 1.0 mm - 2.0 mm, 6 hàng kim. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2828525 | 282852500 |  | CK | CK
16 | PP2300448081 | Băng đạn đầu móc dùng trong cắt nối nội soi |  | Băng đạn đầu móc khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng. - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với 3 chiều cao ghim khác nhau trong cùng mỗi mã băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Chiều dài băng đạn 30/45 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 43 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 30 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7649000 | 229470000 |  | NGOAI | NGOAI
17 | PP2300448082 | Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt 16cm x 20cm |  | Băng vết thương ( băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt) Mepilex Border Sacrum 16x20cm 282050, mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx Molnlycke Healh Care AB, Phần Lan. | - Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè, - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bọt Polyurethane, Silicon. | - Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè. - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bọt Polyurethane, Silicon. |  | Cái/ Chiếc/ Miếng |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 |  | 500 | [9 empty] | trúng thầu 100 cái, 1 tháng hết SL thầu, phải mua ngoài nên số lượng sử dụng ko đc nhiều | 0 | 495000 | 445500000 |  | DC | HS
18 | PP2300448083 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm |  | Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | - Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 110 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1900000 | 209000000 |  | NGOAI | NGOAI
19 | PP2300448084 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 30/45 mm |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 30/45 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 400 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI | NGOAI
20 | PP2300448085 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 60 mm |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng đạn P3H | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho nhu mô, mô trung bình đến mô dày. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.50-1.75 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 200 | 400 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3868000 | 1547200000 |  | NGOAI | NGOAI
21 | PP2300448086 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 60mm, chiều cao ghim 3.8mm | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở dài 60mm | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở có chiều dài 60mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở loại dài 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1150000 | 115000000 |  | CK | CK
22 | PP2300448087 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm |  | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở có chiều dài 80mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  |  | Cái |  |  | 47 | 52 |  | 0 | 0 | 120 | 110 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1150000 | 126500000 |  | NGOAI | NGOAI
23 | PP2300448088 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu nối thẳng mổ hở các cỡ dài 30mm | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu nối thẳng mổ mở dài 30mm | Băng ghim khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở TA Auto Suture Loading Unit công nghệ DST các cỡ | - Băng đạn khâu nối tự động dùng cho phẫu thuật mổ mở - 2 hàng ghim so le, chiều cao băng ghim khi mở là 2.5mm - 3.5mm. - Chiều dài băng ghim 30mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 120 | [10 empty] | 120 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1270000 | 152400000 |  | CK | CK | 2 hàng ghim so le, chiều cao băng ghim khi mở là 2.5mm - 3.5mm. - CK
24 | PP2300448089 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi dùng cho mô dày trung bình, màu xanh dương |  | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.5mm và sau khi đóng 1.5mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2979000 | 297900000 |  | CK | CK
25 | PP2300448090 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 55mm mổ mở, ghim bằng titanium |  |  | Cái |  |  | 52 | 24 |  | 0 | 0 | 310 | 110 | [10 empty] | 100 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1138113 | 125192430 |  | NGOAI | NGOAI
26 | PP2300448091 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm mổ mở, ghim bằng Titanium |  |  | Cái |  |  | 52 | 48 |  | 0 | 0 | 320 | 210 | [10 empty] | 200 | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1650250 | 346552500 |  | CK | CK
27 | PP2300448092 | Băng đựng hóa chất |  | STERRAD 100S CASSETTE | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Thành phần: H2O2 ≥50% - Tương thích với máy STERRAD 100S - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng : ISO/CE/FDA |  |  | Băng |  |  |  | 305 |  |  | 0 | 1000 | 720 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 720 |  | - Thời điểm đầu năm 2024 không có thầu, nên hàng không có đều - Đến 18/6/2024 mới bắt đầu có hàng trúng thầu trong gói vtytth năm 2023 | 0 | 1926351 | 1386972720 |  | CK | KSNK
28 | PP2300448093 | Băng ép mạch quay |  |  | - Thiết kế núm nén/giải nén, không cần dụng cụ phụ trợ - Thiết kế miếng đệm lót ép không tạo áp lực lên động mạch trụ, tuần hoàn tĩnh mạch tốt - Thiết bị trong suốt, tăng cường khả năng nhìn chỗ đâm kim - Hiển thị thời gian định vị - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, CE Mark | - Thiết kế núm nén/giải nén, không cần dụng cụ phụ trợ - Thiết kế miếng đệm lót ép không tạo áp lực lên động mạch trụ, tuần hoàn tĩnh mạch tốt - Thiết bị trong suốt, tăng cường khả năng nhìn chỗ đâm kim - Hiển thị thời gian định vị - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485. |  | Cái/ Miếng/ Chiếc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | [16 empty] | 100 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 450000 | 67500000 |  | DC | NGOAI
29 | PP2300448094 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong 40mm |  | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong CONTOUR | - Băng ghim của dụng cụ khâu cắt cong 40mm, dùng cho mô thường - Có 46 ghim bằng titanium alloy với 4 hàng ghim, chiều cao ghim mở 3,5/4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,44/2,0mm |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6196750 | 123935000 |  | CK | CK
30 | PP2300448095 | Băng hút dịch tối ưu 10cm x 10cm | Băng dán vết thương 10cm x 10cm | Băng hấp thu dịch tối ưu Vliwasorb, không có viền băng keo, 10 x 10 cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 10cm x 10cm | - Thành phần làm từ cấc chất liệu có khả năng thấm hút và kháng khuẩn cao như: Polyethyene, polyurethane, aginate, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Vô trùng - Kích thước: 10cmx10cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 | [12 empty] | 0 | 30000 | 9000000 |  | DC | HS | Tương đương vât tư :448096;448112
31 | PP2300448096 | Băng hút dịch tối ưu 20cm x 20cm | Băng dán vết thương 20cm x 20cm | Băng hấp thu dịch tối ưu Vliwasorb, không có viền băng keo, 20 x 20cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 20cmx20cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 20cm x 20cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 65000 | 9750000 |  | DC | HS
32 | PP2300448097 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng cuộn) |  | Băng keo cố định SOGIROLL 10cm x 10m | - Được làm từ vải không đan dệt hoặc tương đương, co giãn, thông thoáng. - Kích cỡ: 10cm x 10m | -Chất liệu: vải không đan dệt hoặc tương đương, co giãn, thông thoáng. - Kích cỡ: 10cm x 10m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn |  |  | 1311 | 1796 |  | 0 | 0 | 4883 | 3235 | [9 empty] | 100 |  | 200 | 10 | 80 |  | 200 | 1500 |  | 150 | 10 | 10 | 0 | 10 | 720 |  | 0 | 30 | 100 | 100 | 10 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 112000 | 362320000 |  | DC | HS
33 | PP2300448098 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng miếng) |  | Optiskin Film 53mm x 80mm | - Chất liệu lớp film bằng Polyurethane bán thấm - Keo Acrylic hoặc Acrylate - Kích thước: 53mmx80mm - Tiệt trùng | - Chất liệu lớp film bằng Polyurethane bán thấm - Keo Acrylic hoặc Acrylate - Kích thước: 53mmx80mm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc |  |  | 860 | 1763 |  | 0 | 0 | 21211 | 9040 | [7 empty] | 500 |  | 1000 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 | 100 |  | 200 | 0 |  | 40 | 2000 | 200 | [9 empty] | 0 | 5200 | 47008000 |  | DC | HS
34 | PP2300448099 | Băng keo cuộn |  | Băng keo cuộn SOGISYVAL 2.5cm x 5m | - Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate; - Có kiểm tra vi sinh - Kích thước 2.5cm x 5m | - Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate; - Có kiểm tra vi sinh - Kích thước 2.5cm x 5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn |  |  | 40553 | 37588 |  | 0 | 0 | 65273 | 78002 |  |  | 432 | 360 | 50 |  | 200 | 500 |  | 200 | 2000 | 1000 | 100 | 12000 | 2000 | 6000 | 5500 |  | 400 | 50 | 200 | 6000 | 1500 | 33000 | 360 | 200 | 400 | 2000 | 800 | 1000 |  |  | 1000 | 360 | 30 | 300 |  | 60 | Truyền dịch, thay băng | 0 | 5500 | 429011000 |  | DC | HS
35 | PP2300448101 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 10cmx12cm |  | Băng cố định 3M Tegaderm CHG I.V. Securement Dressing 10cm x 12cm | - Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt. Gel có khả năng thấm hút dịch tiết/ máu từ vết tiêm. Diện tích bề mặt lớn cho phép bảo vệ toàn diện các loại ống thông và các vết khâu. - Kích thước 10cmx12cm | - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn.Kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Kích thước 10x12cm - Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm ((HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 2460 | 400 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 | [12 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT "Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt"; - E-HSĐXKT " không thể hiện Trong suốt, cho phép quan sát được liên tục các bề mặt" | 162225 | 64890000 |  | DC | HS
36 | PP2300448102 | Băng phim dính y tế trong suốt 7cm x 8.5cm |  | Optiskin Film 73mm x 80mm | - Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên: - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 5-15%, phủ lớp keo acrylate khoảng 5- 25%, ngăn cản nước, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 7 cm x 8.5 cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Gia cố bằng 1 phần băng vải mềm chắc chắn và chêm lót tránh đè cấn các thiết bị vào da. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng | - Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên: - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 5-15%, phủ lớp keo acrylate khoảng 5- 25%, ngăn cản nước, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 7 cm x 8.5 cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Gia cố bằng 1 phần băng vải mềm chắc chắn và chêm lót tránh đè cấn các thiết bị vào da. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 4350 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6360 | 0 |  | DC | CK
37 | PP2300448103 | Băng phim trong vô trùng 6 cm x 7 cm | Băng phim trong vô trùng 6 cm x 7.5 cm | Băng dính trong suốt vô trùng chống thấm nước 6cm x 7cm, Farmac-Zabban | - Băng phim trong suốt, vô trùng; - Màng Polyurethane, chống thấm nước và vi khuẩn - Keo: Acrylate hoặc Acrylic - Kích thước: 6 cm x 7 cm | - Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng - Chiều rộng: 6 cm, chiều dài: 7.5 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus - Viền xung quanh bằng vải không dệt, góc với các góc tròn, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc |  |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 | 16500 | 11000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | [11 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 3100 | 34100000 |  | DC | HS
38 | PP2300448104 | Băng thun 3 móc |  | Băng thun y tế 3 móc 10 cm x 2m | - Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m | - Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE. |  | Cuộn |  |  | 6157 | 7496 |  | 676 | 676 | 11730 | 21622 | 2 | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 0 |  | 15000 | 20 |  | 3000 |  | 100 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 50 | 3000 | 50 | [5 empty] | 30 |  |  | 50 | Thay băng | 0 | 7350 | 158921700 |  | DC | HS
39 | PP2300448105 | Băng thun có keo cố định khớp | Băng thun có keo cố định | Urgocrpe 10cmx4.5m | - Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. - Kích thước: 10cm x 4.5m | - Chất liệu: Cotton co giãn. - Có Keo Oxit kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót bảo vệ. - Kích thước: 10cm x 4.5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn |  |  | 120 | 90 |  | 0 | 0 | 213 | 315 | [16 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 124000 | 39060000 |  | DC | NGOAI
40 | PP2300448106 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn 2cm x 45cm |  | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn 603400 Exufiber Ag+ 2x45cm, mới 100%, Hãng, nước chủ sở hữu: Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, Hãng sản xuất: Molnlycke Healh Care, Anh. | - Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol, tẩm bạc sunfat toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. - Kích thước 2cm x 45 cm | - Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol, tẩm bạc sunfat toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. - Kích thước 2cm x 45 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 50 | [13 empty] | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30 | [12 empty] | 0 | 495000 | 24750000 |  | DC | HS
41 | PP2300448109 | Băng xốp có viền băng keo 15cm x20cm | Băng dán vết thương 15cm x 20 cm | Gạc xốp Polyurethane có viền 20cm x 20cm, Farmac-Zabban | - Chất liệu làm từ polyurethane, có viền băng keo, vô trùng - Kích thước: 15cm x 20cm | - Hấp thụ dịch tốt - Có lớp film Polyurethane thông thoáng, không thấm nước, chống vi khuẩn và vi rút, có viền băng keo, vô trùng - Diện tích vùng hút: ≥176 cm2 - Kích thước: 15x20 cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 250 |  | 100 | [10 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT về kích thước | 480000 | 168000000 |  | DC | HS
42 | PP2300448110 | Băng xốp hút dịch vết thương gạc 10cm x 10cm | Gạc hút dịch thẳng đứng tiệt khuẩn 10cm x10cm | Gạc xốp kháng khuẩn nano Bạc có màng phủ Silicone COMFISORB FOAM DRESSING (WITH BORDER) 10CMX10CM | - Thành phần: Lớp hydrogel, polyme acrylic, màng film trong suốt làm từ polyetylen - Kích thước: 10cm x 10 cm | - Thành phần 80% Cellulose Ethyl Sulfonate Fibre , 20% Cellulose Fibre - Được khử trùng bằng chiếu xạ gamma - Tạo thành một loại gel khi tiếp xúc với dịch tiết của vết thương, có tác dụng giữ lại vi trùng trong băng; - Kích thước: 10cm x10 cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 450 | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 78200 | 35190000 |  | DC | HS
43 | PP2300448111 | Băng xốp không có viền băng keo 10cmx10cm |  | Gạc xốp Polyurethane 10cm x 10cm, Farmac-Zabban | - Băng xốp không có viền băng keo - Kích cỡ: 10cm x10 cm - Màng PU bên ngoài ngăn vi khuẩn và dịch xâm nhập vết thương. - Vô trùng | - Lớp Hydrogel: hàm lượng nước cao, khoảng 70%; polyme acrylic khoảng 30% - Màng film trong suốt làm từ polyetylen - Chất màu trắng làm từ polyetylen - Lưới mang màu xanh làm từ polyetylen - Kích thước: 10cmx10 cm |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 200 | [10 empty] | 0 | 54600 | 27300000 |  | DC | HS
44 | PP2300448112 | Băng xốp không có viền băng keo 15cmx20cm |  | Băng xốp Suprasorb P, không có viền băng keo, 15x20cm | - Chất liệu làm từ polyurethane, không có viền băng keo; - Vô trùng - Kích thước: 15cmx20cm | - Thành phần làm từ cấc chất liệu có khả năng thấm hút và kháng khuẩn cao như: Polyethyene, polyurethane, aginate, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Vô trùng - Kích thước: 15cm x 20cm |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 300 |  | 200 | [10 empty] | 0 | 250000 | 125000000 |  | DC | HS
45 | PP2300448113 | Bao chi gối dùng cho máy ép hơi ngắt quãng |  | Bao chi gối dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối VenaFlow Elite | Bao chi gối kết hợp với máy ép hơi ngắt quãng có tác dụng tạo ra 1 áp lực cơ học ngắt quãng, giúp tăng dòng máu tĩnh mạch, ngăn ngừa ứ trệ tĩnh mạch | - Kích thước: 48cm hoặc 19'' - Chất liệu: Vải không dệt, không có chất cao su. - Có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Có thể dùng hai chế độ nén tức thời và nén ngắt quãng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg ±15% (xa tim) và 63mmHg ± 15% (gần tim). Áp lực giữ là 45mmHg±10% , thời gian giữ 6 giây. |  | Đôi | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 0 | 1680000 | 201600000 |  | DC | HS
46 | PP2300448114 | Bao dây camera |  | Bao camera nội soi | - Chất liệu: Màng nhựa PE, có vòng nhựa PP màu xanh. - Kích cỡ: 15cm x 235cm - Tiệt trùng bằng khí EO. - Gói 1 cái tiệt trùng. | - Chất liệu: Màng nhựa PE, có vòng nhựa PP màu xanh. - Kích cỡ: 15cm x 235cm - Tiệt trùng bằng khí EO. - Gói 1 cái tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE. |  | Cái/ Chiếc/Bao |  |  | 10900 | 2100 |  | 1735 | 1735 | 21760 | 24573 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 22000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 100 | 50 | 400 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 5691 | 139844943 |  | DC | HS
47 | PP2300448115 | Bao giày y tế |  | Bao giày phẫu thuật | - Chất liệu: Vải PP không dệt - Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001. |  |  | Đôi |  |  | 15000 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 15900 | 27850 | [14 empty] | 100 |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12750 |  | sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 1085 | 30217250 |  | DC | DC
48 | PP2300448117 | Bình dẫn lưu vết thương |  | Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) các cỡ | - Dùng dẫn lưu vết thương - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. Bình 3 lò xo, ống nhựa PVC, đầu nối hình chữ Y, ống dẫn có Trocar. Có Van Anti-Reflux. - Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gập gãy - Dung tích: 200ml - Tiệt trùng. | - Dùng dẫn lưu vết thương - Bao gồm: + Bình 3 lò xo, chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. + Ống nhựa PVC + Đầu nối hình chữ Y, + Ống dẫn có Trocar bằng thép không gỉ. + Có Van Anti-Reflux. - Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gập gãy - Dung tích: 200ml - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc/ Bình |  |  | 236 | 56 |  | 40 | 40 | 740 | 1380 | [10 empty] | 50 | 200 |  | 500 | 0 |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [5 empty] | 10 |  |  |  | cuối năm 2023 mua ngoài nên ko sử dụng được nhiều | 0 | 82929 | 114442020 |  | NGOAI | NGOAI
49 | PP2300448118 | Bộ bình dẫn lưu màng phổi |  | Bình dẫn lưu màng phổi + nắp bình dẫn lưu | - Bộ bình dẫn lưu màng phổi gồm: +Bình thủy tinh trong suốt + Nắp bình dẫn lưu màng phổi + Dây dẫn lưu tiệt trùng - Dung tích 2.000ml - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml). |  |  | Bộ |  |  | 207 | 52 |  | 0 | 0 | 790 | 194 | [14 empty] | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 24 | 20 | [9 empty] | - trúng thầu ít nên sử dụng ít - 6/2024 hết hạn thầu | 0 | 130000 | 25220000 |  | CK | HS
50 | PP2300448119 | Bộ catheter chạy thận | Bộ catheter chạy thận | Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh, ngắn hạn | Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 15cm hoặc 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu polyurethan cản quang, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038''/0.035'' x 60cm. - 2 cây nong 8Fr x 10cm / 10Frx15cm và 12Fr x 15cm, - Kim Y dẫn đường 18G x 7cm, bơm tiêm 5cc, dao mổ - Tiêu chuẩn ISO, CE - Xuất xứ: G7 | - Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 15cm hoặc 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu polyurethan cản quang, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038''/0.035'' x 60cm. - 2 cây nong 8Fr x 10cm / 10Frx15cm và 12Fr x 15cm, - Kim Y dẫn đường 18G x 7cm, bơm tiêm 5cc, dao mổ - Tiêu chuẩn ISO, CE - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Bộ |  |  | 152 | 34 |  | 0 | 0 | 160 | 260 | [21 empty] | 0 |  | 150 |  | 0 | 40 |  | 70 | [10 empty] | 0 | 249700 | 64922000 |  | CK | HS
51 | PP2300448120 | Bộ catheter chích động mạch seldinger 20G/80mm |  | ARTERIOFIX ARTERY | Bộ catheter động mạch theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy máu. - Kim bằng thép không gỉ, kích cỡ 20G, dài 80mm - Cannula 0.8 -> 0.95G, dài 50mm - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm - Catheter bằng FEP - Khóa luer lock để cố định - Xuất xứ: G7 | - Bộ catheter động mạch theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy máu. - Kim bằng thép không gỉ, kích cỡ 20G, dài 80mm - Cannula 0.8 -> 0.95G, dài 50mm - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm - Catheter bằng FEP - Khóa luer lock để cố định - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Bộ |  |  | 120 | 80 |  | 0 | 0 | 380 | 500 | [16 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 360000 | 180000000 |  | DC | HS
52 | PP2300448121 | Bộ catheter dẫn lưu chủ động dịch khoang màng phổi 3 trong 1 |  | PLEURX PLEURAL CATHETER MINI KIT | - Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng phổi 3 trong 1 dùng một lần dùng trong điều trị tràn dịch màng phổi kéo dài. - Bộ dụng cụ gồm: + Bộ đặt ống dẫn lưu với catheter dẫn lưu 15.5Fr silicone, dài 66 cm có van dẫn lưu một chiều an toàn kín + Khớp nối Polyester, đường hiển thị sọc Barium +Kim chọc +Dây dẫn hướng guidewire đầu chữ J 60 cm +Ống mở đường 16 Fr có nắp van xé được (chiều dài dilator 13.7 cm, chiều dài sheath 10 cm) +Que luồn tunneler +Nút cắm kim +Bơm tiêm 10 ml +Dây dẫn lưu có kẹp con lăn với đầu kết nối có khoá, +Kim 17G x 2.5 cm, adapter 5in1, nắp van +Bộ băng bó cố định dây dẫn lưu ngoài da với tấm đệm catheter +Gạc 10.2cm x 10.2cm (x6), miếng dán tự dính bảo vệ vùng can thiệp. |  |  | Bộ |  |  | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13740000 | 274800000 |  | CK | CK
53 | PP2300448122 | Bộ catheter thận 2 nòng loại các cỡ | Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc dài hạn | Bộ catheter chạy thận đường hầm Smooth Flow sử dụng lâu ngày 15.5Fr | - Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn, chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15cm - 35cm; - Đường kính 14.5Fr/15.5Fr - Bộ Catheter gồm: + 01 thanh luồn + 02 câu nong + 01 cây tạo đường hầm + 02 nắp đậy/nút chặn + 01 dây dẫn + 01 kim dò 18G | - Dùng trong lọc máu dài hạn. - Chất liệu Catheter làm bằng polyurethane chiều dài từ đầu tip đến cuff là 19cm - 27cm; - Đường kính 14.5Fr - Bộ Catheter gồm: + 01 thanh luồn catheter 15Fr có van khóa khí tự động, + 01 cây nong 10-12Fr và 01 cây nong 8Fr, 01 Stylet ( tùy chọn) + 01 cây tạo đường hầm + 02 nắp đậy/nút chặn + 01 dây guidewire 0.038" + 01 kim dò 18G + Dao mổ # 11 + Bơm tiêm 10cc + 02 băng gạc 2x2 Inch - Đầu catheter thiết kế đối xứng hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1%; trên 4 lỗ bên, van khóa khí tự động ngăn ngừa thuyên tắc khí và máu trào ngược. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  | Bộ |  |  | 7 | 5 |  | 0 | 0 | 12 | 30 | [21 empty] | 0 |  | 30 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4197900 | 125937000 |  | CK | CK
54 | PP2300448123 | Bộ dẫn lưu áp lực trung bình 400ml |  | Bình dẫn lưu vết thương 400ml | - Một bộ bao gồm 01 vacuum, 01 drain và 01 trocar - Dung tích 400ml, áp lực 900mbar - Ống nối dài 125cm, chiều dài ống drain 800mm, - Chất liệu: PVC - Có vạch chia mức dịch dẫn lưu; - Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal; - Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector | - Dung tích 400ml, áp lực 900mbar - Chất liệu: PVC - Có vạch chia mức dịch dẫn lưu; - Bao gồm: + 01 vacuum + 01 drain, chiều dài ống drain 800mm + 01 trocar - Ống nối dài 125cm - Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal; - Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 52 | 458 |  | 0 | 0 | 400 | 1000 | [13 empty] | 700 |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 72400 | 72400000 |  | DC | NGOAI
55 | PP2300448124 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường |  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Artline có dây nối phụ người lớn | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 2 đoạn dây có đường sọc chiều dài lần lượt là180cm và 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  | Bộ |  |  | 200 | 55 |  | 5 | 5 | 510 | 716 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 6 | 50 | 100 | [9 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, E-HSDT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 150cm (60inch) | 417900 | 299216400 |  | DC | HS
56 | PP2300448126 | Bộ đặt stent các cỡ dùng trong nội soi |  | Bộ đặt stent nhựa đường mật | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại, có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Fr - Đường kính bộ đặt 10Fr, dài 205cm - Dây dẫn tương thích 0.035 inch |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2835000 | 14175000 |  | CK | CK
57 | PP2300448128 | Bộ dây dẫn máu tuần hoàn cơ thể dùng cho bộ tim phổi nhân tạo các cỡ |  | Terumo Custom Tubing Pack | - Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với Máy tim phổi nhân tạo Sorin C5 - Dây dẫn làm từ chất liệu PVC trong suốt, co nối bằng polycarbonate trong suốt. - Thành dây dẫn trơn giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế tổn thương tế bào và hình thành huyết khối. | - Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với Máy tim phổi nhân tạo Sorin C5 - Dây dẫn làm từ chất liệu PVC trong suốt, co nối bằng polycarbonate trong suốt. - Thành dây dẫn trơn giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế tổn thương tế bào và hình thành huyết khối. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 8 | 10 |  | 5 | 5 | 280 | 100 | [14 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3350000 | 335000000 |  | DC | HS
58 | PP2300448129 | Bộ dây lọc thận |  | Tubing Sets for Hemodialysis | - Một bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo bao gồm 4 trong 1: + Dây chạy thận; + Dây truyền dịch; + Túi xả; + 1 đầu transducer. - Loại dây truyền máu chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0mmx12.2mm, dung tích bầu 20ml | - Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao gồm: + Dây động mạch + Dây tĩnh mạch + 1 dây truyền dịch + 1 transducer + 1 túi xả. - Dung tích buồng nhỏ giọt: 20 ml. - Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch 1500mm - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Bộ |  |  | 30900 | 9722 |  | 0 | 0 | 33600 | 48000 | [21 empty] | 0 |  | 48000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 41990 | 2015520000 |  | CK | CK
59 | PP2300448130 | Bộ dây máy thở dùng một lần có bẫy nước |  | Dây thở 2 bẫy nước, có dây nối phụ (5 đoạn) các cỡ | - Dây thở 2 nhánh, 2 bẫy nước - Chiều dài 1.5m - 1.8m. - Kèm ống limb 40cm bẫy nước trong suốt; - Có co khuỷu xoay được. - Co Y và cổng lấy mẫu khi có nắp đậy cố định. - Sử dụng một lần. | - Dây thở 2 nhánh, 2 bẫy nước - Chiều dài 1.5m - 1.8m. - Kèm ống limb 40cm bẫy nước trong suốt; - Có co khuỷu xoay được. - Co Y và cổng lấy mẫu khi có nắp đậy cố định. - Sử dụng một lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 730 | 265 | [21 empty] | 0 | 15 |  |  | 0 |  | 150 | 100 | [10 empty] | 0 | 84000 | 22260000 |  | DC | HS
60 | PP2300448131 | Bộ dây nối có đầu van kết nối an toàn |  |  | -Vật liệu Polyurethane an toàn - Không chứa PVC, DEHP và latex - Đầu van bằng silicone tự đóng mở tương tích với kết nổi Luer lock và Luer slip an toàn. - Thao tác không dùng kim, an toàn cho người sử dụng - Đường kính trong 1mm. Chiều dài 10cm | -Vật liệu Polyurethane an toàn - Không chứa PVC, DEHP và latex - Đầu van bằng silicone tự đóng mở tương tích với kết nổi Luer lock và Luer slip an toàn. - Thao tác không dùng kim, an toàn cho người sử dụng - Đường kính trong 1mm. Chiều dài 10cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5000 | [10 empty] | 0 | 29400 | 147000000 |  | HS | HS
61 | PP2300448133 | Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực |  | Bộ dây truyền dịch UVERDA/UVD-4, (UVD-41000000) | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Dây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 22000 | [10 empty] | 10000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 2000 | [10 empty] | 0 | 6279 | 138138000 |  | DC | HS
62 | PP2300448134 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 nòng |  | Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường iPeX có khóa lấy máu kín an toàn (Maverlous stopcock) người lớn, trẻ em, sơ sinh | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 330 | 200 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, E-HSDT : + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 150cm (60inch) | 420000 | 84000000 |  | DC | HS
63 | PP2300448135 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 2 nòng |  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường Art-Line | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 2 đoạn dây (xanh/đỏ) dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không DEHP và không latex. + Khóa 4 ngã (xanh/đỏ) nguyên liệu Polycarbonate. + Dây truyền dịch dài 130cm±3cm, nguyên liệu PVC không DEHP + 2 dây nối, mỗi dây dài 50cm + Buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều + Co nối M/F - Tương thích với các loại monitor, dây cable - Tiêu chuẩn ISO, CE | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 2 đoạn dây (xanh/đỏ) dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không DEHP và không latex. + Khóa 4 ngã (xanh/đỏ) nguyên liệu Polycarbonate. + Dây truyền dịch dài 130cm±3cm, nguyên liệu PVC không DEHP + 2 dây nối, mỗi dây dài 50cm + Buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều + Co nối M/F - Tương thích với các loại monitor, dây cable - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140 | 120 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [10 empty] | 0 | 629790 | 75574800 |  | DC | NGOAI
64 | PP2300448136 | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u |  | Kim đốt sóng cao tần (Bộ đốt nhiệt) điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt và dây nối | - Bộ đốt nhiệt điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối. - Bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu có cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Kim đốt 5mm, hoặc 7mm, hoặc 10mm. - Tương thích máy CoATherm AK-F200. | - Bộ đốt nhiệt điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối. - Bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu có cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Kim đốt 5mm, hoặc 7mm, hoặc 10mm. - Tương thích máy CoATherm AK-F200. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 40 | 51 |  |  | 0 | 400 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16500000 | 1650000000 |  | CK | CK
65 | PP2300448137 | Bộ gây tê ngoài màng cứng |  | Bộ gây tê ngoài màng cứng PERIFIX 401 FILTER SET WITH LOR,G18 | - Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn | - Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Bộ |  |  |  | 50 |  | 30 | 30 | 500 | 600 | [16 empty] | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 220500 | 132300000 |  | NGOAI | NGOAI
66 | PP2300448138 | Lọ hút đàm kín |  | INFANT MUCUS EXTRACTOR | - Ống dẫn PVC mềm, chống xoắn - Đầu ống dẫn mềm mại, tròn - Bình chứa trong suốt, cho phép kiểm tra trực quan khi hút - Chiều dài ống hút: Thuộc trong khoảng 40 -> 50cm - Kích thước có sẵn: FG 8, 10, 12 và 14 - Dung tích: 25 ml | - Ống dẫn PVC mềm, chống xoắn - Đầu ống dẫn mềm mại, tròn - Bình chứa trong suốt, cho phép kiểm tra trực quan khi hút - Chiều dài ống hút: Thuộc trong khoảng 40 -> 50cm - Kích thước có sẵn: FG 8, 10, 12 và 14 - Dung tích: 25 ml |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 | 3550 | 3010 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 600 | 2000 | 40 | [9 empty] | 0 | 6950 | 20919500 |  | DC | HS
67 | PP2300448139 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát |  | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Xung quanh phẫu trường có lớp vải siêu thấm. Bộ khăn gồm : - 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x200cm; - 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x160cm; - 4 khăn thấm 30x40cm; - 2 băng keo y tế 9x50cm, - 1 khăn tiếp cận 80x100cm ; - 1 khăn chữ U thấm 200 x 300 cm và băng keo y tế xung quanh chữ U; - 1 khăn chữ U 160x230cm (có băng keo y tế quanh chữ U), - 1 khăn phủ ngang 160x260cm - 1 Bao chi dưới 28x85cm, làm từ vải bán thấm, vải 2 lớp, lớp bên trong thấm, lớp bên ngoài không thấm; - 1 Miếng làm sạch đầu dao đốt: 4.5cm x 4.5cm | - Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp. Khả năng chống thấm cao: chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Xung quanh phẫu trường có lớp vải siêu thấm. - Bề mặt xơ vải thấp, độ thoáng khí cao, mềm mại, thoải mái và không gây kích ứng da. -Tiệt trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, ASTM F1670 - Bộ khăn gồm : + 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x200cm; + 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x160cm; + 4 khăn thấm 30x40cm; + 2 băng keo y tế 9x50cm, + 1 khăn tiếp cận 80x100cm ; + 1 khăn chữ U thấm 200 x 300 cm và băng keo y tế xung quanh chữ U; + 1 khăn chữ U 160x230cm (có băng keo y tế quanh chữ U), + 1 khăn phủ ngang 160x260cm + 1 Bao chi dưới 28x85cm, làm từ vải bán thấm, vải 2 lớp, lớp bên trong thấm, lớp bên ngoài không thấm; + 1 Miếng làm sạch đầu dao đốt: 4.5cm x 4.5cm |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 800 | [13 empty] | 800 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 299000 | 239200000 |  | NGOAI | NGOAI
68 | PP2300448140 | Bộ khăn gây tê tủy sống |  |  | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 10 Gòn viên - 1 Kẹp trắng - 1 Kéo Kocher - 1 Khăn trải bàn màu 45cm x 60 cm - 2 Khăn giấy - 1 Khăn gây tê tủy sống - Khăn trải bàn màu: 45cm x 60 cm Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | - Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + 10 Gòn viên + 1 Kẹp trắng + 1 Kéo Kocher + 1 Khăn trải bàn màu 45cm x 60 cm + 2 Khăn giấy + 1 Khăn gây tê tủy sống - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Bộ |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 3350 | 1000 | [16 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28000 | 28000000 |  | DC | NGOAI
69 | PP2300448141 | Bộ khăn mổ tim hở |  | Bộ khăn mổ tim hở A | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 50gsm . có vùng thấm hút với chất liệu vải thấm. Bộ khăn gồm : - 2 khăn phủ bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140cm x 200cm - 2 khăn không keo thấm 30cm x 35cm; - 1 khăn không keo 100cm x 100cm; - 1 túi dụng cụ 35cmx40cm, có băng keo hai mặt; - 1 túi kim chỉ 15cmx 15cm, có băng keo - 2 khăn phủ bên 80cm x 120 cm, có băng keo y tế dùng cố định khăn. - 1 khăn phủ chân 200cm x 250cm, có tấm cố định ống dây. - 1 khăn phủ đầu 120cm x 230cm, có băng keo y tế , vùng đầu được cấu tạo từ màng plastic có độ trong suốt cao; - 5 khăn có keo 80cm x 120cm; - 1 khăn phủ vùng sinh dục 19cmx35cm, có băng keo y tế - 1 khăn phủ dụng cụ có keo 10cm0x200cm, có băng keo y tế. - 1 Khăn phủ dụng cụ 150cmx160cm; - Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 | - Chất liệu vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 50gsm, có vùng thấm hút với chất liệu vải thấm. - Bộ khăn gồm : + 2 khăn phủ bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140cm x 200cm + 2 khăn không keo thấm 30cm x 35cm; + 1 khăn không keo 100cm x 100cm; + 1 túi dụng cụ 35cmx40cm, có băng keo hai mặt; + 1 túi kim chỉ 15cmx 15cm, có băng keo + 2 khăn phủ bên 80cm x 120 cm, có băng keo y tế dùng cố định khăn. + 1 khăn phủ chân 200cm x 250cm, có tấm cố định ống dây. + 1 khăn phủ đầu 120cm x 230cm, có băng keo y tế , vùng đầu được cấu tạo từ màng plastic có độ trong suốt cao; + 5 khăn có keo 80cm x 120cm; + 1 khăn phủ vùng sinh dục 19cmx35cm, có băng keo y tế + 1 khăn phủ dụng cụ có keo 10cm0x200cm, có băng keo y tế. + 1 Khăn phủ dụng cụ 150cmx160cm; - Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 |  | Bộ |  |  | 18 |  |  | 22 | 22 | 320 | 220 | [14 empty] | 220 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 396900 | 87318000 |  | CK | CK
70 | PP2300448142 | Bộ khăn nội soi khớp gối |  | Bộ khăn nội soi khớp gối A TD | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm - 1 Khăn nội soi khớp gối có túi chứa dịch, Túi có co nối để xả chất lỏng . Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm. - 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm - 2 Băng keo y tế kích thước 9x50cm - 1 Bao chi dưới kích thước 28x85cm, làm từ vải bán thấm. | - Chất liệu: vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm + 1 Khăn nội soi khớp gối có túi chứa dịch, túi có co nối để xả chất lỏng. Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm. + 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm + 2 Băng keo y tế kích thước 9x50cm + 1 Bao chi dưới kích thước 28x85cm, làm từ vải bán thấm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Bộ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [13 empty] | 500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | QD762 từ tháng 06/23 đến tháng 06/24 không dùng cái nào | 0 | 208950 | 104475000 |  | CK | CK
71 | PP2300448143 | Bộ khăn nội soi khớp vai |  | Bộ khăn nội soi khớp vai A TD | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm - 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch, có co nối dùng để dẫn dịch lỏng 160x230cm - 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm, độ thấm tốt, mềm mại - 1 Khăn chữ U không thấm - 1 Băng keo y tế kích thước 9x50cm - 1 Bao chi trên kích thước 23x60cm, làm từ vải bán thấm. | - Chất liệu: vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm + 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch, có co nối dùng để dẫn dịch lỏng 160x230cm + 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm, độ thấm tốt, mềm mại + 1 Khăn chữ U không thấm + 1 Băng keo y tế kích thước 9x50cm + 1 Bao chi trên kích thước 23x60cm, làm từ vải bán thấm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | [13 empty] | 80 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QD762 từ tháng 06/23 đến tháng 06/24 không dùng cái nào | 0 | 214200 | 17136000 |  | CK | CK
72 | PP2300448144 | Bộ khăn tiểu phẫu |  | Bộ khăn tiểu phẫu | - Khăn có lỗ với màng phẫu thuật có lỗ tròn đường kính 8cm. - Khăn đa dụng có kích thước 120cm x 160cm, chất liệu vải SMMMS cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. | - Bao gồm: + Khăn có lỗ với màng phẫu thuật có lỗ tròn đường kính 8cm. + Khăn đa dụng có kích thước 120cm x 160cm, chất liệu vải SMMMS cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. - Tiệt trùng từng khăn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485. |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 470 | [14 empty] | 50 |  |  |  | 200 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 0 | 33075 | 15545250 |  | NGOAI | NGOAI
73 | PP2300448145 | Bộ khăn tổng quát |  | Bộ khăn tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm - 1 Băng keo 9cm x 50cm - 4 Khăn thấm 30cm x 40cm - 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 2 Khăn phủ bên : 100cm x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | - Chất liệu: Vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm + 1 Băng keo 9cm x 50cm + 4 Khăn thấm 30cm x 40cm + 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm + 2 Khăn phủ bên : 100cm x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm + 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 |  | Bộ |  |  | 1260 | 196 |  | 22 | 22 | 4000 | 5900 | [11 empty] | 200 |  | 700 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 177450 | 1046955000 |  | NGOAI | NGOAI
74 | PP2300448146 | Bộ kim AVF 16G chạy thận nhân tạo |  | Kim chạy thận 16G cánh xoay | Gồm có: - 1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng | - Gồm có: + 1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. + 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. + 1 kẹp khóa + 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận + 1 ống dây dài 30cm + 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 2000 | [21 empty] | 0 |  | 2000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4263 | 8526000 |  | CK | CK
75 | PP2300448147 | Bộ kim AVF 17G chạy thận nhân tạo |  | Kim chạy thận 17G cánh xoay | Gồm có: - 1 kim (17G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. - 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. - 1 kẹp khóa - 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận - 1 ống dây dài 30cm - 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide | - Gồm có: + 1 kim (17G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. + 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. + 1 kẹp khóa + 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận + 1 ống dây dài 30cm + 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cây |  |  | 65000 | 4760 |  | 0 | 0 | 30000 | 70000 | [21 empty] | 0 |  | 70000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4218 | 295260000 |  | CK | CK
76 | PP2300448150 | Bộ mở dạ dày ra da |  | Bộ ống thông mở đường rò ra da INTOLIEF PEG KIT (STANDARD) | Bộ dụng cụ gồm có: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G. - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, dung tích bóng 10ml. Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm. | - Bộ dụng cụ gồm có: + Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G. + Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, dung tích bóng 10ml. Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4600000 | 230000000 |  | CK | CK
77 | PP2300448151 | Bộ mở đường rò ra da |  | Bộ mở thông dạ dày nội soi qua da | Bộ mở dạ dày ra da dạng kéo 24 Fr trọn bộ đầy đủ Bao gồm: 1 Ống nuôi ăn silicone 24Fr, 1 External Bolsters, 1 curved, 1 Kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 clamp, 1 Y-port, 1 thòng lọng kéo. Không bao gồm thuốc tê | - Bộ mở dạ dày ra da dạng kéo 24 Fr trọn bộ đầy đủ - Bao gồm: 1 Ống nuôi ăn silicone 24Fr, 1 External Bolsters, 1 curved, 1 Kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 clamp, 1 Y-port, 1 thòng lọng kéo. - Không bao gồm thuốc tê - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 320 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 300 | [13 empty] | 0 | 3800000 | 1216000000 |  | CK | CK
78 | PP2300448152 | Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch |  | Dây nối bơm tiêm điện ECO | Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài: 140 ± 10cm - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | - Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài: 140 ± 10cm - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  | Cái |  |  | 18140 | 8200 |  | 4800 | 4800 | 21870 | 61120 | [9 empty] | 200 | 1000 | 20 |  | 100 | 200 | 1000 | 7000 |  |  |  |  | 1000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 3600 | 5000 | 2000 |  |  | 30000 | [5 empty] | hết SL thầu nên ko mua được nhiều | 0 | 3435 | 209947200 |  | DC | HS
79 | PP2300448153 | Bộ nong dưới da dùng khi đặt cannula ECMO, phủ chất chống đông |  |  | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm. - Kích cỡ : đường kính 0.097cm, chiều dài từ 100cm -> 150cm | - Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm. - Đường kính 0.097cm - Chiều dài: thuộc trong khoảng từ 100cm -> 150cm |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 7 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [12 empty] | 0 | 3100000 | 21700000 |  | CK | HS
80 | PP2300448154 | Bộ ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch |  | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch Radial Fiber, đường kính 600µm/ 400µm, kèm dụng cụ mở đường | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.6mm - 2.3mm (600µm); 1mm - 1.3 mm (400µm); Đầu típ tròn phát quang phóng tia tỏa tròn 360 độ 1 vòng, vòng 2 góc lệch 60 độ so với trục sợi quang. - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm - Kèm dụng cụ mở đường, bao gồm: kim chọc, dây dẫn, dụng cụ nong mạch, bộ mở đường vào lòng mạch kèm van cầm máu. | - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.6mm - 2.3mm (600µm); 1mm - 1.3 mm (400µm); Đầu típ tròn phát quang phóng tia tỏa tròn 360 độ 1 vòng, vòng 2 góc lệch 60 độ so với trục sợi quang. - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm - Kèm dụng cụ mở đường, bao gồm: kim chọc, dây dẫn, dụng cụ nong mạch, bộ mở đường vào lòng mạch kèm van cầm máu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11800000 | 1180000000 |  | CK | CK
81 | PP2300448155 | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn |  | Prismaflex M100 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiếu: 30 kg | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: - Chất liệu: + Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer + Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate + Vách đầu quả lọc: Polyurethane + Ống dẫn: PVC + Cartridge: PETG - Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) - Thông số kỹ thuật của quả lọc: + TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 + Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 + Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml + Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm + Độ dày thành sợi lọc: 50µm + Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút + Cân nặng bệnh nhân tối thiếu: 30 kg |  | Bộ |  |  | 115 | 43 |  | 0 | 0 | 310 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 0 | 7300000 | 876000000 |  | HS | HS
82 | PP2300448156 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ em từ 20kg trở lên |  | Prismaflex M60 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu (± 10 %): 93 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 -180 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 20 kg | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. - Chất liệu : + Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer + Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate + Ống dẫn: PVC + Cartridge: PETG - Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) - Thông số hoạt động của quả lọc + Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 + Thể tích máu (± 10 %): 93 ml + Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm + Độ dày thành sợi lọc: 50µm + Tốc độ máu: 50 -180 ml / phút + Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 20 kg - Tiêu chuẩn ISO / CE - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0 | 6600000 | 33000000 |  | HS | HS
83 | PP2300448157 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ nhỏ |  | Prismaflex HF20 set | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi với cân nặng >8kg: Chất liệu: - Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartrige: PETG Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm - Độ dày thành sợi lọc: 50 µm - Tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút - Tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi với cân nặng >8kg: - Chất liệu: + Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES) + Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate + Ống dẫn: PVC + Cartrige: PETG - Thông số kỹ thuật của quả lọc: + Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml + Diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm + Độ dày thành sợi lọc: 50 µm + Tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút + Tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút + Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml + TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa + Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO / CE - Xuất xứ: Các nước thuộc G7. |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 13300000 | 26600000 |  | HS | HS
84 | PP2300448158 | Bộ quả lọc máu liên tục có hấp phụ cytokine và nội độc tố |  | Oxiris | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Chất liệu màng lọc cấu tạo 3 lớp gồm sợi rỗng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer giúp hấp phụ các Cytokine, PolyethyleneImine giúp hấp phụ nội độc tố, bề mặt sợi lọc được gắn heparin; - Vỏ và đầu quả lọc là Polycarbonate; vách đầu quả lọc là Polyurethane; - Ống dẫn là PVC và cartridge là PETG. Tiệt trùng: ethylene oxide Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg | - Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết), - Chất liệu màng lọc cấu tạo 3 lớp gồm sợi rỗng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer giúp hấp phụ các Cytokine, PolyethyleneImine giúp hấp phụ nội độc tố, bề mặt sợi lọc được gắn heparin; - Vỏ và đầu quả lọc là Polycarbonate; vách đầu quả lọc là Polyurethane; - Ống dẫn là PVC và cartridge là PETG. - Tiệt trùng: ethylene oxide - Thông số kỹ thuật của quả lọc + TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 + Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 + Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml + Diện tích màng: 1,5m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm + Độ dày thành sợi lọc: 50µm + Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút + Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ |  |  | 37 | 17 |  | 0 | 0 | 90 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 40 | [10 empty] | 0 | 17100000 | 1026000000 |  | HS | HS
85 | PP2300448160 | Bộ tiêm chích FAV |  | Bộ tiêm chích chạy thận nhân tạo 05 tiệt trùng | Bao gồm: - Khăn chống thấm 40cm x 50 cm/40cmx60cm/45cmx60cm: 1 cái - Gạc không dệt: 5cmx5cm-8ply: 2 cái. - Gạc không dệt: 7.5cm x 7.5cm-4ply: 4 cái. - Gạc trụ tròn: 2cmx3 cm: 2 cái. - Keo dán: 14cm x 2 cm: 6 cái. - Phương pháp tiệt trùng: Khí EO | Bao gồm: - Khăn chống thấm 40cm x 50 cm/40cmx60cm/45cmx60cm: 1 cái - Gạc không dệt: 5cmx5cm-8ply: 2 cái. - Gạc không dệt: 7.5cm x 7.5cm-4ply: 4 cái. - Gạc trụ tròn: 2cmx3 cm: 2 cái. - Keo dán: 14cm x 2 cm: 6 cái. - Phương pháp tiệt trùng: Khí EO |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 18000 | 9000 | [21 empty] | 0 |  | 9000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7700 | 69300000 |  | CK | CK
86 | PP2300448161 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu |  | CAPIOX EBS Circuit with X coating | Tương thích với máy ECMO của Terumo. Bao gồm: - Phổi nhân tạo (bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt); - Dây dẫn ; - Bộ phận kết nối canuyn vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch); - Bình chứa máu kín ; - Hệ thống bơm ly tâm; - Bộ phận lọc máu, quả lọc máu; - Hệ thống cảm biến dòng; Yêu cầu kỹ thuật - Diện tích màng lọc 2,5m2 - Vật liệu màng lọc Polymethylpentene - Diện tích trao đổi nhiệt 0,22m2 - Bộ phận trao đổi nhiệt bàng thép không gỉ - Tổng thể tích mồi máu 620ml hoặc 740ml - Áp lực hoạt động tối đa 1000mmHg - Chiều dài dây dẫn 1,7m hoặc 2,5m - Lưu lượng tối đa 7 lít/ phút | - Tương thích với máy ECMO của Terumo. Bao gồm: - Phổi nhân tạo (bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt); - Dây dẫn ; - Bộ phận kết nối canuyn vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch); - Bình chứa máu kín ; - Hệ thống bơm ly tâm; - Bộ phận lọc máu, quả lọc máu; - Hệ thống cảm biến dòng; Yêu cầu kỹ thuật - Diện tích màng lọc 2,5m2 - Vật liệu màng lọc Polymethylpentene - Diện tích trao đổi nhiệt 0,22m2 - Bộ phận trao đổi nhiệt bàng thép không gỉ - Tổng thể tích mồi máu 620ml hoặc 740ml - Áp lực hoạt động tối đa 1000mmHg - Chiều dài dây dẫn 1,7m hoặc 2,5m - Lưu lượng tối đa 7 lít/ phút |  | Bộ |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2 | [12 empty] | 0 | 64000000 | 256000000 |  | CK | CK
87 | PP2300448162 | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh |  | Bộ bàn chải chuyên dụng vệ sinh răng miệng tích hợp hút dịch trên ống cho bệnh nhân thở máy | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh - Chất liệu: nhựa dẻo, bàn chải vừa đủ mềm, tránh tình trạng bị rách nướu khi chải, nhỏ và dài , dễ dàng tiếp cận đến những chân răng nằm sâu bên trong. Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải theo sự điều chỉnh của người sử dụng. Bao gồm: - 01 bàn chải - 01 lọ đựng nước súc miệng - 01 gói nước súc miệng - 01 dụng cụ thấm môi chống khô Tiệt khuẩn | - Chất liệu: nhựa dẻo, nhỏ và dài , dễ dàng tiếp cận đến những chân răng nằm sâu bên trong. Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải. - Bao gồm: + 01 bàn chải + 01 lọ đựng nước súc miệng + 01 gói nước súc miệng + 01 dụng cụ thấm môi chống khô - Tiệt khuẩn |  | Bộ |  |  | 78 | 500 |  | 0 | 0 | 2000 | 3500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1500 |  | 2000 | [10 empty] | 0 | 84000 | 294000000 |  | HS | HS
88 | PP2300448163 | Bộ xilanh 150ml dùng cho máy bơm cản quang |  | Xilanh 150ml dùng cho máy bơm cản quang Mark V | Bơm tiêm sử dụng cho máy Medrad Mark V Provis trong chụp mạch Bao gồm: + 1 bơm tiêm 150ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 1 ống hút J: chất liệu PE - Áp suất: 1200psi - Tiệt trùng: ETO/EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC | - Bơm tiêm sử dụng cho máy Nemoto Rempress trong chụp mạch - Bao gồm: + 1 bơm tiêm 150ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 1 ống hút J: chất liệu PE - Áp suất: 1200psi - Tiệt trùng: ETO/EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | Bộ |  |  | 19 | 11 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [17 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 146000 | 73000000 |  | HS | CLS
89 | PP2300448164 | Bơm tiêm 10ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (10ml) | - Dung tích 10ml kèm kim 25G/23G - Kèm Piston và xy lanh được làm bằng nhựa y tế - Tiệt trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO | - Dung tích 10ml kèm kim 25G/23G - Kèm Piston và xy lanh được làm bằng nhựa y tế - Tiệt trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO,CE,TCVN. |  | Cái |  |  | 277847 | 357076 |  | 0 | 0 | 529600 | 401200 |  |  | 6000 | 3000 | 1000 |  |  | 100 |  | 2000 | 15000 | 15000 | 5000 | 10000 | 5000 | 12000 | 72000 | 6000 | 3000 |  | 400 | 20000 | 20000 | 45000 | 3000 | 1000 | 24000 | 12000 | 10000 | 10000 |  |  | 100000 |  | 100 |  |  | 600 | Lấy máu, thay băng, tiêm truyền | 0 | 834 | 334600800 |  | DC | HS
90 | PP2300448165 | Bơm tiêm 10ml đầu xoắn |  | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần đầu xoắn 10ml | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  |  | Cái |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1250 | 2500000 |  | NGOAI | NGOAI
91 | PP2300448166 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm 1ml kèm kim các cỡ | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (1ml) | - Dung tích 1ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; | - Dung tích 1ml - Cỡ kim: 23G*1, 25G*1, 26G*1/2…. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc |  |  | 37942 | 37533 |  | 0 | 0 | 50000 | 69970 |  |  | - | [7 empty] | 400 | 100 | 50 | 20 | 200 | 6000 | 5000 | 1000 | 500 | 200 | 2100 | 3000 | 2500 |  | 300 | 300 | 3000 | 4200 | 10000 | 7000 |  |  | 3000 | 20000 | 100 | 1000 |  |  |  | 0 | 500 | 34985000 | GMHS bổ sung - TCVN 5903:1995 (ISO 7886 - 1: 1993 (E) ) | DC | HS
92 | PP2300448167 | Bơm tiêm 1ml dành cho tiêm tiểu đường |  | Bơm kim tiêm Insulin sử dụng một lần | Bơm tiêm tiểu đường, nhỏ - Cỡ kim: 29G -32G | - Bơm tiêm tiểu đường, nhỏ. Tiệt trùng - Cỡ kim: 26G, kích thước kim : 0.45x13mm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 0 | 1700 | 1700 | [9 empty] | 50 |  | 100 |  | 50 | 500 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 600 | 200 |  |  |  | 0 | 750 | 1275000 |  | DC | DC
93 | PP2300448168 | Bơm tiêm 20ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (20ml) | - Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO,CE, TCVN. | - Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO,CE, TCVN. |  | Cái/ Chiếc |  |  | 120732 | 32850 |  | 4091 | 4091 | 400220 | 250180 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 2000 | 20000 | 1500 | 12000 | 15000 |  | 2000 | 200 | 20 | 20000 | 3500 | 50000 | 2000 | 1000 | 2500 | 400 | 10000 | 1000 |  |  | 100000 |  | 50 |  |  | 10 | Đặt sonde dạ dày Nhi | 0 | 1253 | 313475540 |  | DC | HS
94 | PP2300448169 | Bơm tiêm 3ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (3ml) | - Dung tích 3ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO | - Dung tích 3ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO,CE,TCVN. |  | Cái/ Chiếc |  |  | 144496 | 90046 |  | 33085 | 33085 | 641400 | 222100 | 4000 |  | 48000 |  |  |  | 7000 | 500 |  | 1000 | 15000 | 24000 | 1000 | 6000 | 5000 |  | 15000 | 2000 | 3000 | 300 |  | 30000 | 15000 |  | 4000 | 5000 | 600 | 9000 | 7000 | 5000 |  |  | 5000 | 9000 | 200 | 500 |  |  |  | 0 | 505 | 112160500 |  | DC | HS
95 | PP2300448170 | Bơm tiêm 3ml đầu xoắn |  | TERUMO Syringe (3ml) | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng (0.2cc). - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về vạch chia thể tích theo yêu cầu của E-HSMT | 4200 | 8400000 |  | NGOAI | NGOAI
96 | PP2300000003 | Bơm tiêm 5 ml |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (5ml) | - Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 351843 | 126162 |  | 17805 | 17805 | 922600 | 378100 |  |  | 84000 |  |  |  | 3000 | 5000 |  | 1000 | 15000 | 30000 | 2000 | 5000 | 5000 | 8000 | 40000 | 6000 | 3000 | 2500 | 3500 | 50000 | 25000 | 8000 | 5000 | 5000 | 15000 | 30000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 |  | 100 |  |  | 2000 | Lấy máu, tiêm thuốc | 0 | 515 | 194721500 |  | DC | HS
97 | PP2300448172 | Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha không kim (50ml) | - Bơm tiêm nhựa dùng một lần; - Dung tích 50ml; - Đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số; - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Tiệt trùng |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 53327 | 22329 |  | 0 | 0 | 62400 | 119950 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 200 | 2000 | 1000 | 50 | 100 | 200 | 3000 | 8000 | 500 |  |  |  | 3000 | 10000 | 500 | 1000 | 300 | 20000 | 3600 | 5000 | 10000 |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 | 3249 | 389717550 |  | DC | HS
98 | PP2300448173 | Bơm tiêm 50ml đầu to |  | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha cho ăn (50ml) | - Dung tích 50ml, cho ăn. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO. - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  |  | Cái/ Chiếc |  |  | 5127 | 11636 |  | 0 | 0 | 13430 | 13230 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 200 | 200 | 50 | 20 |  | 6000 |  | 50 |  |  | 1000 | 500 |  |  | 20 | 500 | 250 | 4000 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 3058 | 40457340 |  | DC | HS
99 | PP2300448174 | Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml |  | Bơm tiêm 2 nòng 200ml dùng cho máy bơm cản quang | - Bộ bơm tiêm gồm: + 02 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 01 dây truyền chữ Y: chất liệu PVC - Áp suất: 350psi - Tiệt trùng: ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 800 | 500 |  |  |  | 500 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 339000 | 169500000 |  | CK | CK
100 | PP2300448175 | Bơm tiêm đầu xoáy các cỡ (20cc) | Bơm tiêm đầu xoáy, cỡ 20ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha không kim (20ml) | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/ xoắn. Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi chịu nhiệt cao - Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng - Dung tích 20ml | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/ xoắn. Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi chịu nhiệt cao - Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng - Dung tích 20ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc |  |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 300 | 1300 | [14 empty] | 300 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1800 | 2340000 |  | NGOAI | NGOAI
101 | PP2300448176 | Bơm truyền dịch |  | Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần (liều nền thay đổi có bolus, Exacta MultiRate + Bolus) | - Bình chứa thuốc dung tích 270ml - 300ml - Chất liệu làm bình chứa không có cao su thiên nhiên và DEHP - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế đặc biệt, dễ sử dụng, liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút. - Cổng nạp thuốc nằm trên bộ dây, sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài. - Bộ dây dài 110cm, có khóa kẹp - Bộ lọc khí 5 µm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT " Bộ dây dài 110cm,…; Bộ lọc khí 5 µm"; - E-HSĐXKT " Chiều dài dây truyền dịch 115 cm; Bộ lọc kép: lọc hạt 1,2 μ và lọc khí 0,02 μ." | 310000 | 31000000 |  | CK | CK
102 | PP2300448177 | Bơm truyền dịch tự động loại 4-6-8-10 |  | Bơm tiêm truyền dịch (thuốc giảm đau) dùng 1 lần, điều chỉnh 4 dòng truyền có hoặc không có PCA. Thể tích 200ml, 275ml | - Bơm tiêm nhựa dùng một lần; - Có thể điều chỉnh tốc độ dòng truyền + 1,0/2.0/3.0/4.0 ml/giờ; + 2.0/3.0/5.0/6.0 ml/giờ; 2.0/4.0/6.0/8.0 ml/giờ; + 4.0/6.0/8.0/10.0 ml/giờ; + 5.0/7.0/9.0/11.0 ml.giờ; + 6.0/8.0/10.0/12.0 ml/giờ |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QĐ 1075 chưa dùng cái nào | 0 | 440790 | 0 |  | DC | HS
103 | PP2300448179 | Bơm tự động chỉnh liều (PCA) |  | Bơm truyền cơ học đàn hồi dùng một lần (liều nền thay đổi có bolus, Exacta MultiRate + Bolus) | - Bình chứa thuốc dung tích 300ml (± 3%) - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút - Cổng nạp thuốc sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ lọc khí |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [16 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | QĐ 1075 chưa dùng cái nào | 0 | 310000 | 93000000 |  | NGOAI | NGOAI
104 | PP2300448181 | Bóng kéo sỏi (3 kênh) |  | Bóng kéo sỏi | - Bóng kéo sỏi 3 kênh: thuốc cản quang, dây dẫn trong suốt, bơm khí vào bóng, 2 điểm cản quang ở đầu và cuối bóng. - Đường kính bóng bơm tối đa 9mm- 18mm. - Dây dẫn tương thích: 0.035 inch. - Chiều dài dây dẫn 190cm - 200cm. - Tiêu chuẩn FDA, CE/ISO |  |  | Cái/Bóng/ Chiếc |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4116000 | 41160000 |  | CK | CK
105 | PP2300448182 | Bông mỡ, dạng cuộn |  | Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mỡ vàng) | Nguyên liệu: 100% bông tự nhiên, không hút nước, không loại mỡ | - Nguyên liệu: 100% bông tự nhiên, không hút nước, không loại mỡ - Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao, không lẫn tạp chất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. |  | Kg |  |  | 57 | 24 |  | 0 | 0 | 120 | 100 | [13 empty] | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 116000 | 11600000 |  | CK | CK
106 | PP2300448183 | Bóng nong đường mật |  | Bóng nong, các loại | - Bóng nong đường mật, có ngã luồn dây dẫn 0,025 inch hoặc 0,035 inch. - Chất liệu bóng Pebax - Chiều dài bóng ≤5.5cm - Bóng được sản xuất theo công nghệ có thể tự động gấp lại. - Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ, tương ứng 3 mức áp suất khác nhau, từ 8->15mm. - Đường kính dây dẫn bóng ≤7.5Fr, chiều dài dây dẫn < 190cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA |  |  | Cái/ Chiếc/ Bóng |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7350000 | 73500000 |  | CK | CK
107 | PP2300448184 | Bóng nong thực quản các cỡ | Bóng nong thực quản bằng pebax, dài 55mm, đường kính bóng 6-20mm |  | - Đường kính: 3cm -4cm - Chiều dài: 15cm - 20cm | - 3 kích thước tuyến tính trên cùng 1 bóng, 03 mức áp suất tương ướng với 03 cấp nong - Đường kính bóng tối thiểu 6mm, đường kính bóng tối đa 20mm; - Chiều dài bóng 55mm; - Chiều dài catheter 230mm; đường kính catherter 7FR |  | Cái/ Chiếc/ Bóng |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8500000 | 85000000 |  | CK | CK
108 | PP2300448185 | Bóp bóng giúp thở các cỡ dùng một lần |  | Bóng bóp giúp thở Ambu Bag Hsiner, PVC sử dụng 1 lần người lớn, trẻ em, sơ sinh | - Chất liệu van, bóp bóng, mặt nạ bằng silicone. - Số lần sử dụng: 1 lần - Kèm túi giúp thở |  |  | Bộ/Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 472 | 122 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 0 |  | 20 | 100 | [9 empty] | Cấp Cứu dùng chung ngoại viện 115 | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT :"mặt nạ bằng silicone E-HSDT:" mặt nạ PVC" | 416745 | 50842890 |  | DC | HS
109 | PP2300448186 | Bóp bóng giúp thở các cỡ dùng nhiều lần | Bóp bóng giúp thở cao cấp dùng nhiều lần | Bộ giúp thở Ampu Silicon Devotor các cỡ | - Chất liệu van, bóp bóng, mặt nạ bằng silicone. - Hấp tiệt trùng ở 121 - 134 độ C (trừ dây oxy), - Số lần sử dụng: Ít nhất 50 lần - Dung tích bóng bóp: 1.500 ml/550ml/280ml - Kèm túi giúp thở | - Dùng được cho người lớn, trẻ em, sơ sinh - Bao gồm: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. - Dung tích bóng bóp người lớn : 1.500ml; trẻ em: 550ml, sơ sinh: 280ml - Các bộ phận bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí đều hấp tiệt trùng được ở 134 độ C tối thiểu được 50 lần. - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. - Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. |  | Bộ/Cái | [5 empty] | 20 | 20 | 237 | 233 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 | 6 |  |  | 0 | 50 |  | 100 | 15 | [9 empty] | 0 | 798000 | 185934000 |  | DC | HS
110 | PP2300448187 | Buồng tiêm đặt dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau 8Fr |  | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da cỡ 8F, catheter đầu đóng có van 3 chiều PowerPort | - Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau: + Vỏ bằng titanium. + Đường kính nền: 30mm. + Chiều cao: 11.3mm. + Thể tích trong: 0.6ml. + Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp. + Tốc độ truyền tối đa: 5ml/giây. - Catheter cỡ 8F, làm bằng silicone, đầu đóng có van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn, 90 ngày súc rửa một lần và không cần súc rửa bằng Heparin. - Chụp được dưới CT và MRI. - Tiêu chuẩn ISO, FDA |  |  | Cái |  |  | 30 | 20 |  | 0 | 0 | 70 | 100 | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7900000 | 790000000 |  | CK | CK
111 | PP2300448188 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da 8.5F |  | Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da INFU-KT chất liệu hợp kim titanium | - Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 8,5F có phần vỏ ngoài được làm từ chất liệu polysulfone và buồng chứa bên trong bằng titanium có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi, không chứa Latex, DEHP và PVC, - Tương thích MRI, - Ống thông bằng vật liệu Polyurethan , lưu lượng cao, luồn qua dây dẫn với mọi vị trr. - Đường kính ngoài 2.8mm, đường kính trong 1.6mm, dài 800mm. - Lưu lượng đạt 12ml/phút đối với kim 22G và 37ml/phút với kim 19G |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 20 | [11 empty] | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Sản phẩm không phù hợp yêu cầu về chất liệu, đường kính trong/ngoài, lưu lượng so với tiêu chuẩn lô thầu | 6500000 | 130000000 |  | CK | CK
112 | PP2300448190 | Cầm máu nướu |  |  | - Vật liệu cầm máu nướu giúp cầm máu nướu và ngăn chặn dịch nướu trong các trường hợp chảy máu trung bình sau khi mài cùi răng, trám răng, gắn phục hình, thay thế formocresol trong việc lấy tủy buồng răng sữa - Thành phần: ≥ 20% Sunfat sắt - Dạng gel - Thể tích: ≥ 1.2 ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  |  | Tuýp | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 239558 | 0 |  | CK | CK
113 | PP2300448191 | Cannula động mạch có thông khí các cỡ |  | Cannula động mạch EOPA có thông khí, các cỡ | - Cannula động mạch có thông khí với thiết kế thân thon dài, một mảnh, thân chống xoắn - Cỡ từ 18 Fr đến 24Fr |  |  | Cái |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 150 | 50 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2760000 | 138000000 |  | DC | HS
114 | PP2300448192 | Cannula động mạch đầu cong các cỡ |  | Cannula động mạch DLP, đầu cong có vành linh hoạt, có thông khí, các cỡ, đầu nối 3/8" | - Cannula động mạch đầu cong các cỡ có vành linh hoạt, có thông khí, đầu nối 3/8" được gắn liền với thân của cannula. - Cannula có thể uốn cong dễ dàng sử dụng | - Cannula động mạch chủ đầu cong dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Kích thước các cỡ, co nối 3/8 được gắn liền với cannula, có vành kinh hoạt, có thông khí. - Cannula có thể uốn cong dễ dàng sử dụng. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 70 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 890000 | 89000000 |  | DC | HS
115 | PP2300448193 | Cannula động mạch trẻ em có thông khí các cỡ |  | Cannula động mạch DLP trẻ em có thông khí các cỡ, đầu nối 1/4" | - Cannula động mạch trẻ em có thông khí, một mảnh, chống xoắn - Các cỡ từ 6F -16Fr, co nối 1/4". | - Cannula động mạch trẻ em có thông khí, một mảnh, chống xoắn - Các cỡ từ 6F -16Fr, co nối 1/4". - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3280000 | 32800000 |  | DC | HS
116 | PP2300448194 | Cannula động mạch vành đầu rỗ các cỡ |  | Cannula động mạch vành DLP đầu rỗ, các cỡ | - Cannula động mạch vành, đầu rỗ, với thiết kế thân bằng thép không rỉ, có khóa ở vị trí kết nối. - Các cỡ 10Fr, 12Fr ,14 Fr | - Cannula động mạch vành, đầu rỗ, với thiết kế thân bằng thép không rỉ, có khóa ở vị trí kết nối. - Các cỡ 10Fr, 12Fr ,14 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 15 | 15 | 100 | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 577720 | 11554400 |  | DC | HS
117 | PP2300448195 | Cannula ECMO động mạch 1 nòng các cỡ |  |  | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr -> 23Fr, - Chiều dài 15cm/ 23cm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 12 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10 | [12 empty] | 0 | 11500000 | 138000000 |  | NGOAI | NGOAI
118 | PP2300448196 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ |  |  | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula; + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định ống; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr -> 29Fr, - Chiều dài 38cm/ 55cm |  |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 7 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [12 empty] | 0 | 16800000 | 117600000 |  | NGOAI | NGOAI
119 | PP2300448198 | Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn các cỡ |  | Cannula động mạch đùi Bio-Medicus Next Gen và Introducer, các cỡ | - Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn, thân linh hoạt, chống xoắn, thiết kế đầu nhọn. - Các các cỡ 15Fr, 17 Fr, 19Fr, 21 Fr, 23Fr, 25Fr - Đầu nối 3/8" - Kèm bộ dụng cụ mở đường. | - Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn, thân linh hoạt, chống xoắn, thiết kế đầu nhọn. - Các các cỡ 15Fr, 17 Fr, 19Fr, 21 Fr, 23Fr, 25Fr - Đầu nối 3/8" - Kèm bộ dụng cụ mở đường. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12064500 | 60322500 |  | DC | HS
120 | PP2300448199 | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng Bio-Medicus và bộ Introducer, các cỡ | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng - Cỡ từ 19Fr - 21Fr - 25Fr - Kèm bộ dụng cụ can thiệp qua da. | - Cannula tĩnh mạch đùi dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Cỡ từ 19Fr- 21Fr- 25Fr (6.3 - 8.3 mm), với chiều dài đầu tip 23.6 in( 60cm), chiều dài tổng cộng 30in(76.2 cm), thành mỏng 0.48 mm, đầu nối 3/8(0.95 cm). - Cannula tĩnh mạch đùi có vòng lò xo chống xoắn, thành mỏng cho dòng chảy cao, đầu típ thích hợp cho kỹ thuật seldinger. kèm bộ kít can thiệp qua da. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18300000 | 91500000 |  | DC | HS
121 | PP2300448200 | Cannula tĩnh mạch hai tầng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch hai tầng MC2 các cỡ, đầu nối 1/2" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch hai tầng, thân được thiết kế chống xoắn. - Cỡ gồm: số 28/36Fr; 36/46 Fr; 32/40Fr ;34/36Fr ; 36/51Fr; - Co nối 1/2'' hoặc 3/8'' | - Cannula tĩnh mạch hai tầng, thân được thiết kế chống xoắn. - Cỡ gồm: số 28/36Fr; 36/46 Fr; 32/40Fr ;34/36Fr ; 36/51Fr; - Co nối 1/2'' hoặc 3/8'' - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 | [16 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1260000 | 50400000 |  | DC | HS
122 | PP2300448201 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch DLP một tầng đầu cong, các cỡ đầu nối 1/4" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong, đầu kim loại, có lỗ thông và thân chống xoắn. - Cỡ từ 12Fr đến 20Fr đối với loại co nối 1/4" - Cỡ từ 12Fr đến 31Fr đối với loại co nối 3/8" | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Các cỡ từ 12Fr -20 Fr( 4.0-6.7 mm) co nối 1/4(0.64 cm) - Các cỡ từ 12Fr-31Fr (4.0-10.3 mm) co nối 3/8(0.95 cm). - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong đầu kim loại, có nhiều cổng, hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn ở thân, đường đánh dấu ở cổng giúp xác định hướng đầu cannula. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 80 | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500000 | 120000000 |  | DC | HS
123 | PP2300448202 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng các cỡ |  | Cannula tĩnh mạch DLP, một tầng đầu thẳng, các cỡ, đầu nối 1/4" hoặc 3/8" | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng, thân được thiết kế chống xoắn, có marker đánh dấu độ sâu - Cỡ từ 12Fr - 40Fr | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu chính PVC và silicon. - Kích thước chiều dài tổng cộng 30,5-38,1 cm, các cỡ từ 12Fr-40Fr, co nối 3/8( 9,525 mm) - Cannula tĩnh mạch một tầng, đầu thẳng, chống rạn, chống xoắn do có vòng lò xo gia cố, có đánh dấu độ sâu. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 10 | 10 | 150 | 80 | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1200000 | 96000000 |  | DC | HS
124 | PP2300448203 | Canula 2 nòng có cuff không cuff mở khí quản cỡ số 7.0 |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, không lỗ thông khí, các số 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 | - Bao gồm: - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex. - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp. - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấy ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm - 01 dây cố định mở khí quản - 01 cây chổi vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm - Cỡ số 7.0 - Đóng gói tiệt trùng | - Bao gồm: - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex. - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp. - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấy ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm. - 01 dây cố định mở khí quản - 01 cây chổi vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm - Cỡ số 7.0 - Đóng gói tiệt trùng |  | Cái |  |  | 8 | 51 |  | 0 | 0 | 30 | 46 | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | [10 empty] | 0 | 923790 | 42494340 |  | DC | HS
125 | PP2300448205 | Canula mở khí quản 1 nòng các cỡ |  | Mở khí quản 1 nòng có bóng Idealcare các số 4.0-9.0 | - Mở khí quản 1 nòng, có bóng; - Thể tích lớn áp lực thấp an toàn - Các cỡ 6.0 Fr, 6.5Fr, 7.0Fr, 7.5Fr, 8.0Fr, 8.5Fr, 9.0Fr - Đóng gói tiệt trùng. dùng 1 lần |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 110 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 51800 | 0 |  | HS | HS
126 | PP2300448206 | Canula mở khí quản 1 nòng có cuff các cỡ |  | Ống mở khí quản 1 nòng có bóng thể tích lớn áp lực thấp, phủ silicone các số | - Ống mở khí quản có bóng, bằng chất liệu PVC - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Bóng PVC chất lượng cao gắn chặt trong thân ống nội khí quản - Van bơm bóng 1 chiều vật liệu PVC hoặc thép không gỉ hoặc silicone - Đầy đủ các cỡ - Đóng gói tiệt trùng. dùng 1 lần |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | [18 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 293979 | 17638740 |  | CK | CK
127 | PP2300448208 | Ca-nuyn dẫn lưu tim trái có thông khí 13F |  | Ống thông hút tim trái trẻ em DLP, các cỡ | - Cannula hút tim trái, thân cannula thẳng, dễ uốn và có marker đánh dấu độ sâu. - Các cỡ 10Fr đến 13 Fr, chiều dài tổng thể 13 in (33cm). - Loại 10Fr: đầu nối 1,5 in và có 8 lỗ thông hơi trên đầu. - Loại 13Fr: đầu nối 2 in và có 14 lỗ thông hơi trên đầu. | - Cannula hút tim trái, thân cannula thẳng, dễ uốn và có marker đánh dấu độ sâu. - Các cỡ 10Fr đến 13 Fr, chiều dài tổng thể 13 in (33cm). - Loại 10Fr: đầu nối 1,5 in và có 8 lỗ thông hơi trên đầu. - Loại 13Fr: đầu nối 2 in và có 14 lỗ thông hơi trên đầu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [16 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 630000 | 37800000 |  | DC | HS
128 | PP2300448210 | Ca-nuyn truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15Fr |  | Ca-nuyn truyền dung dịch liệt tim ngược dòng | - Cannula thân bằng Silicon, dùng cho người lớn hoặc trẻ em - Có bóng cỡ 15Fr (5.0mm), chiều dài 31.8cm. | - Cannula thân bằng Silicon, dùng cho người lớn hoặc trẻ em - Có bóng cỡ 15Fr (5.0mm), chiều dài 31.8cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3150000 | 15750000 |  | DC | HS
129 | PP2300448211 | Cassette nhựa có nắp |  | Khuôn đúc mẫu mô | - Cassette có nắp - Kích thước lỗ vuông nhỏ hoặc lỗ dạng khe - Được thiết kế đạt hiệu suất tối đa từ in nhãn đến xử lý và lưu trữ tự động. - Lực đóng và mở nắp được cân chỉnh cẩn thận dễ dàng sử dụng và an toàn cho mẫu trong suốt quá trình xử lý |  |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3738 | 56070000 |  | CK | CK
130 | PP2300448212 | Catheter 1 nòng các cỡ |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Prymax 14G hoặc 16G dài 20cm | - Chất liệu: polyurethane - Bao gồm: catheter 1 nòng, kim dẫn V - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài - Kích cỡ: người lớn và trẻ em - Tiệt trùng | - Tên: Catheter 1 nòng - Tính năng kỹ thuật: Chất liệu: polyurethane Bao gồm: catheter 1 nòng, kim dẫn V Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài Kích cỡ: 3Fr Tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | [9 empty] | 0 | 163000 | 3260000 |  | CK | CK
131 | PP2300448213 | Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên |  | PREMICATH | - Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. - Đóng gói: gồm 01 catheter chất liệu PUR dài 20 cm, cỡ 1Fr, tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút, thể tích mồi dịch ban đầu 0.09ml và 01 kim dẫn đường cỡ 24G | - Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PUR: + cỡ 1Fr + dài 20 cm + Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút + Thể tích mồi dịch ban đầu 0.09ml + 01 kim dẫn đường cỡ 24G - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7. |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 100 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | 1800000 | 180000000 |  | CK | CK
132 | PP2300448214 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em đường kính 4F |  | Ống thông tĩnh mạch trung tâm theo phương pháp Seldinger CERTOFIX DUO PAED S 408 | - Chất liệu: Polyurethane, dài 8cm; - Đường kính: 4F, loại 2 nòng G18, G20, hoặc G22/G22; - Kim dẫn đường thẳng; có các đường cản quang ngầm trên vách catheter; đầu nối an toàn có valve 2 chiều bơm hoặc rút dịch tự động đóng khi ngừng kết nối; - Có dây đo ECG đi kèm; dây dẫn đường bằng kim loại chữ đầu J 50cm. | - Chất liệu: Polyurethane, dài 8cm; - Đường kính: 4F, loại 2 nòng G18, G20, hoặc G22. - Kim dẫn đường thẳng; có các đường cản quang ngầm trên vách catheter; đầu nối an toàn có valve 2 chiều bơm hoặc rút dịch tự động đóng khi ngừng kết nối; - Có dây đo ECG đi kèm; dây dẫn đường bằng kim loại chữ đầu J 50cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7. |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 30 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0 | 265000 | 7950000 |  | CK | CK
133 | PP2300448215 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em, đường kính 5F |  | Ống thông tĩnh mạch trung tâm theo phương pháp Seldinger CERTOFIX DUO PAED S 508 | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Chất liệu bằng polyurethan - Đường kính 5Fr, dài 8cm - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm trên vách giúp dễ phát hiện bằng X quang. - Dây dẫn đầu J dài 50cm bằng kim loại; - Kim dẫn đường thẳng - Có dây đo ECG đi kèm | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Chất liệu bằng polyurethan - Đường kính 5Fr, dài 8cm - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm trên vách giúp dễ phát hiện bằng X quang. - Dây dẫn đầu J dài 50cm bằng kim loại; - Kim dẫn đường thẳng - Có dây đo ECG đi kèm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 30 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0 | 265000 | 7950000 |  | CK | CK
134 | PP2300448216 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng. - Chất liệu bằng polyurethan. - Kích cỡ 7Fr/7.5Fr, dài 20cm. - Dây dẫn đầu J dài 50cm-70cm kèm Kim dẫn đường. - Có dây đo ECG đi kèm - Tiệt trùng | - Catheter bằng chất liệu polyurethan có đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G14, G18, dòng chảy (100/27 ml/phút). - Kim dẫn 18G chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí; dây kim loại dẫn đường 0.035" dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn, - Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; có dao mỗ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE - Xuất xứ: các nước thuộc Châu Âu |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 2 | 2 | 470 | 330 | [14 empty] | 0 |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 20 | [12 empty] | 0 | 202000 | 66660000 |  | DC | HS
135 | PP2300448217 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng NOVOCENTtrio 7Fr | - Kim dẫn đường 18G sắc bén. - Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. - Catheter bằng chất liệu polyurethan 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16 - G22. - Xuất xứ: G7 | - Catheter bằng chất liệu polyurethan có đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16,G18, G18, dòng chảy (46/22/22 ml/phút). - Kim dẫn 18G chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí; dây kim loại dẫn đường 0.035" dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn - Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; có dao mỗ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE - Xuất xứ: các nước thuộc Châu Âu |  | Cái/ Chiếc | [5 empty] | 22 | 22 | 1075 | 930 | [16 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 30 | 300 | [10 empty] | 0 | 214000 | 199020000 |  | DC | HS
136 | PP2300448219 | Cây đặt nội khí quản khó các cỡ |  | Cây đặt nội khí quản khó Bougie | - Cây đặt nội khí quản Bougie các cỡ, đầu típ cong; - Chiều dài: 700mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 70 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | 10 | [10 empty] | 0 | 378000 | 26460000 |  | DC | HS
137 | PP2300448220 | Cây vệ sinh nướu |  | Cây vệ sinh nướu tích hợp hút dịch trên ống cho bệnh nhân thở máy | - Cây bàn chải vệ sinh nướu tích hợp hút dịch trên ống - Chất liệu : TPE, PP - Chiều dài 205mm - Độ rộng của đầu nướu là : 17mm - Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải theo sự điều chỉnh của người sử dụng. - Đầu ống được thiết kế khuôn đúc như silicon mểm dùng cho bệnh nhân có nướu nhạy cảm, dễ bị tổn thương. - Vệ sinh loại bỏ những mảng bám lâu ngày 2 bên thành má trong miệng |  |  | Cái/Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 1500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1500 | [12 empty] | 0 | 52500 | 78750000 |  | CK | HS
138 | PP2300448221 | Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm chất lượng cao | Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm | Chỉ Catgut (2/0) | - Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, chỉ dài trong khoảng 75cm -> 90cm - Kim tròn 1/2C, chất liệu thép không gỉ, phủ silicon. Chiều dài kim 26mm. - Thời gian tan hoàn toàn trong thời gian từ 14->90 ngày - Lực căng khi thắt nút cao, đạt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 3265 | 752 |  | 0 | 0 | 7710 | 6150 | [15 empty] | 5000 | 1000 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 8900 | 54735000 |  | DC | NGOAI
139 | PP2300448222 | Chỉ Catgut số 3/0 kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Chỉ Catgut (3/0) | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Tép/Sợi |  |  | 236 | 74 |  | 0 | 0 | 50 | 2100 | [12 empty] | 200 |  | 1000 |  | 500 |  | 100 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 15000 | 31500000 |  | DC | NGOAI
140 | PP2300448223 | Chỉ Catgut số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Chỉ Catgut (4/0) | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 240 | 180 |  | 0 | 0 | 960 | 724 | [12 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 8900 | 6443600 |  | DC | NGOAI
141 | PP2300448224 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 5/0, kim tam giác 3/8C |  | Chỉ Surgicryl Monofast số 5/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 5/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 16mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày . - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 142 | [11 empty] | 20 |  |  | 0 |  | 100 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 68481 | 9724302 |  | DC | NGOAI
142 | PP2300448225 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 6/0, kim tam giác 3/8C |  | Chỉ Surgicryl Monofast số 6/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 13mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 46 | [18 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36 |  |  |  |  | 0 | 69489 | 3196494 |  | NGOAI | NGOAI
143 | PP2300448226 | Chỉ khâu phẫu thuật PTFE |  | Golnit Sutures | - Chỉ khâu không tiêu dây chằng nhân tạo dùng trong phẫu thuật sửa van tim hai lá - Chất liệu chỉ polytetrafluroethylene (PTFE), số 2/0 - 5/0, dài 75cm. - 2 kim 3/8C hoặc 1/2C dài 13-25mm, đường kính kim 0.24-0.51mm. - Tiêu chuẩn CE. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | E-HSMT: Tiêu chuẩn CE. E-HSDT và làm rõ: ISO và FDA 510k, CE đã hết hạn sử dụng và hiện tại chưa có bản mới | 792000 | 15840000 |  | CK | NGOAI
144 | PP2300448227 | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi có gai số 2/0, 1 kim tròn 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 2-0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày. | - Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp đơn sợi - Chất liệu: polyglyconate, có gai số 2/0, dài 30cm; - Thời gian chịu lực 3 tuần 65%, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 10 | 10 | 210 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 568050 | 56805000 |  | CK | NGOAI
145 | PP2300448228 | Chỉ không tan đa sợi 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C, dài 16mm |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-331. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 3x3x1,5mm. | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 16mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE 3x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 8sợi/1 tép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 18 | 18 | 90 | 610 | [16 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 300 | [11 empty] | 0 | 914445 | 557811450 |  | DC | NGOAI
146 | PP2300448235 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp đơn sợi số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 10mm |  | OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm, kim phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA. | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài ≥ 75cm; - 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm, kim phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 145000 | 14500000 |  | CK | NGOAI
147 | PP2300448236 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm |  | Chỉ không tan đơn sợi Luxylene 7/0 | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, số 7/0, dài 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8 C, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, số 7/0, dài ≥ 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8 C, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 900 | 400 | [14 empty] | 0 |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 139125 | 55650000 |  | CK | NGOAI
148 | PP2300448237 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 8/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 8-0, 2 kim tròn đầu nhọn MV-1758 | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG số 8/0, dài 60cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG số 8/0, dài ≥ 60cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 208 | 140 | [14 empty] | 0 |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 484220 | 67790800 |  | CK | NGOAI
149 | PP2300448238 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG số 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ không tan đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tan, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene số 2/0, dài 90cm, chất phủ Polyethylen glycol - 2 kim tròn dài 26mm, đầu cắt, bằng hợp kim Surgalloy, cong 1/2C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1200 | 1100 | [10 empty] | 1100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81000 | 89100000 |  | CK | NGOAI
150 | PP2300448239 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene số 3/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 3/0, dài 90cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1200 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 800 |  |  |  |  | 0 |  | 300 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 33000 | 39600000 |  | CK | NGOAI
151 | PP2300448240 | Chỉ không tan đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn 13mm | - Chỉ 5/0 không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8C dài 13mm, - Lực căng kéo nút thắt 7.16N; - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1174 | 500 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 31925000 |  | NGOAI | NGOAI
152 | PP2300448241 | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0, 2 kim tròn | Chỉ Polypropylene (6/0) 2 kim tròn | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene, số 6/0, chỉ dài 75cm; - 2 kim tròn 3/8 vòng tròn, kim dài 10mm, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | - Chất liệu Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, chỉ phủ polyethylene glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim, dài 9 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 250 | [16 empty] | 50 |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 15962500 |  | DC | NGOAI
153 | PP2300448244 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 6/0, kim tam giác 3/8C dài 12mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm - Kim tam giác 3/8C, dài 12mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm - Kim tam giác 3/8C, chất liệu thép không gỉ, phủ silicon, dài 12mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 820 | 350 | [19 empty] | 350 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18400 | 6440000 |  | DC | NGOAI
154 | PP2300448245 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, kim tam giác 3/8C dài 40mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 40mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 600 | [10 empty] | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5340 | 3204000 |  | CK | NGOAI
155 | PP2300448246 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, kim tam giác 3/8C dài 19mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, kim tam giác 3/8C dài 19mm | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 19 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 1435 | 0 |  | 0 | 0 | 4100 | 1074 | [11 empty] | 200 |  |  |  |  | 100 |  | 200 | 300 | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 0 | 5340 | 5735160 |  | DC | NGOAI
156 | PP2300448247 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, kim tam giác 3/8C dài 13mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA/CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  |  | Tép/Sợi |  |  | 207 | 96 |  | 0 | 0 | 1020 | 650 | [18 empty] | 100 | 100 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 20800 | 13520000 |  | NGOAI | NGOAI
157 | PP2300448248 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, kim tam giác 3/8C dài 13mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, kim tam giác 3/8C | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA/CE (tiêu chuẩn Châu âu) | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài ≥ 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA/CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 160 | [16 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 | 36225 | 5796000 |  | DC | NGOAI
158 | PP2300448249 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, 2 kim thẳng dài 70mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, 2 kim thẳng dài 70mm | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 2/0, dài 75cm, 2 kim thẳng ST-70 dài 70mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, dài 75cm - 2 kim thẳng bằng hợp kim Ethalloy, dài 70mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 350 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 131600 | 46060000 | Ngoại TQ giải trình: cái này là đặc thù riêng để khâu một số cuộc mổ đặc biệt như cắt đại tràng, khâu thoát vị thành bụng, khâu treo tử cung và khấu treo gan | NGOAI | NGOAI
159 | PP2300448250 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 22mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C | Chỉ Polypropylene (4/0) 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene + Polyethylene (95/5) - 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 22mm, kim phủ silicone - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, EC, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 174 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24 |  |  |  |  | 0 | 48850 | 8499900 |  | CK | NGOAI
160 | PP2300448251 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 17mm, phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | [11 empty] | 0 | 117000 | 70200000 |  | DC | NGOAI
161 | PP2300448252 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Polypropylene (4/0) dài 90cm | - Chỉ khâu không tan tổng hợp đơn sợi, nối mạch máu, số 4/0, dài 90cm, - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ PEG - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 119000 | 0 |  | CK | NGOAI
162 | PP2300448254 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 13mm |  | Chỉ Polypropylene (5/0) dài 75cm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 75cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 1/2C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 130200 | 6510000 |  | CK | NGOAI
163 | PP2300448255 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu. - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159075 | 7953750 |  | CK | NGOAI
164 | PP2300448262 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, kim tam giác 3/8C, dài 18mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Silk | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 3/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 18 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 788 | 44 |  | 0 | 0 | 2350 | 2906 | [11 empty] | 300 |  | 36 | 200 |  |  |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | 200 | 70 | [9 empty] | 0 | 8900 | 25863400 |  | DC | NGOAI
165 | PP2300448263 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Polypropylene | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 2/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời. - 2 kim tròn 1/2C đầu nhọn, dài 26mm, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 81000 | 16200000 |  | CK | NGOAI
166 | PP2300448273 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 31mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 2/0, dài 90cm, hai kim tròn 31mm 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene; - 2 kim tròn đầu tròn 1/2 C, dài 31mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 788 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 43850 | 8770000 |  | CK | NGOAI
167 | PP2300448274 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 5/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm |  | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 5/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt 11mm, 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 60cm - Chất liệu: polypropylene - 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 63850 | 3192500 |  | CK | NGOAI
168 | PP2300448276 | Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, kim tròn 1/2C, dài 40mm |  | Mass Poly (P-dioxanone) số (1) dài 90cm , kim tròn đầu nhọn dài 40mm, 1/2C (LNW 9218RB) |  | - Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, chỉ dài 90cm - Chất liệu Poly - 4 - hydroxybutyrate - Kim tròn 1/2 vòng tròn, kim tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon. - Đóng gói tiệt trùng -Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 1212 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 48800 | 59145600 |  | CK | NGOAI
169 | PP2300448277 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 số 1/0, loại khâu gan hoặc tương đương |  | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 dài 100cm, kim đầu tù khâu gan 65mm, 3/8C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0, dài 100cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương, 1 đầu tù khâu gan - Kim 3/8C dài 65mm. Thân kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone. - Lực căng giữ vết thương ≥ 75% sau 14 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0, dài 100cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương, - Kim 3/8C dài 65mm, đầu tù khâu gan. Thân kim bằng thép có phủ silicone. - Lực căng giữ vết thương ≥ 75% sau 14 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 150 | [10 empty] | 30 |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 162925 | 24438750 |  | NGOAI | NGOAI
170 | PP2300448279 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 70 cm, kim tròn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 70 cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương - Kim tròn 1/2C dài 26mm - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 480 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 30450 | 0 |  | DC | NGOAI
171 | PP2300448280 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | Chỉ Surgicryl 910 (1) | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn chlorhexidine diacetate; - Kim tròn 1/2 C, dài 40mm, kim phủ silicon. - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn ISO, EC MDR/FDA. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1 - Chiều dài chỉ 90cm; - Chất liệu: Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn chlorhexidine diacetate; - Kim tròn 1/2C, dài 40mm, kim phủ silicon. - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn ISO, EU MDR hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 8512 | [10 empty] | 1500 | [5 empty] | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 41839 | 356133568 |  | CK | NGOAI
172 | PP2300448282 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Lactomer 9- 1 hoặc tương đương, được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Lực khỏe bằng 140%; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 40mm, kim sắc bén, được phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 7092 | 8946 |  | 0 | 0 | 2900 | 1560 | [10 empty] | 1500 | 60 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 75000 | 117000000 |  | CK | NGOAI
173 | PP2300448284 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglycolic acid | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi 2/0 dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1, bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn dài 26mm 1/2C, kim phủ Silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296 | 4412 | [7 empty] | 100 |  |  | 300 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  | Năm 2024 trúng thầu 296 tép tháng 06/2024, đến tháng 09/2024 mua hết số lượng | 0 | 64000 | 282368000 |  | CK | NGOAI
174 | PP2300448286 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, kim tròn 1/2C dài 26mm. |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, dài 70cm - 75cm; - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm. - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, FDA, ISO. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, - Chiều dài chỉ thuộc khoảng 70cm - 75cm; - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm. - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA, ISO. | Tép/Sợi | Tép/Sợi |  |  | 284 | 0 |  | 0 | 0 | 1160 | 2112 | [7 empty] | 200 |  |  | 1900 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  | Năm 2023 trúng thầu 300 tép vào tháng 02/2023, chỉ mua đến tháng 04/2023 đã hết số lượng thầu | 0 | 27930 | 58988160 |  | NGOAI | NGOAI
175 | PP2300448287 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, kim tròn 1/2C 26mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglycolic acid | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 3/0 dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm, bằng thép không gỉ, kim được phủ sắc bén - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1106 | 1500 | [10 empty] | 1000 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 64000 | 96000000 |  | CK | NGOAI
176 | PP2300448288 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ Surgicryl PGA (4/0) dài 75cm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 hoặc tương đương - Kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 336 | 700 | [7 empty] | 200 |  |  | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 36850 | 25795000 |  | CK | NGOAI
177 | PP2300448289 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 70cm - 75cm - Chất liêu: Polyglactin 910 hoặc tương đương. - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn: ISO, EC MDR/FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 50 | [18 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 25800 | 1290000 |  | NGOAI | NGOAI
178 | PP2300448291 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Surgicryl PGA (4/0) kim tròn 22mm 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 70cm; - Chất liệu chỉ: 90% glycolide, 10% L-lactide - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, có phủ silicone - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, - Chiều dài chỉ 70 cm; - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép không gỉ, đạt độ nhám bề mặt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35700 | 0 |  | CK | NGOAI
179 | PP2300448292 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp ARES - Chỉ Polyglactin 910 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 75cm - Kim tròn đầu tròn 1/2C, dài 22mm - Kim làm bằng thép không gỉ, kim phủ silicone. - Tan hoàn toàn 56-90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE/FDA. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, - Chiều dài chỉ 70 cm; - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép không gỉ, đạt độ nhám bề mặt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | 0 | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 3836 | [9 empty] | 200 | 3600 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36 |  |  |  |  | 0 | 31000 | 118916000 |  | NGOAI | NGOAI
180 | PP2300448293 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ Surgicryl Monofilament (2/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 2/0 dài 75cm (khâu tiêu trung bình) - Thành phần chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2 C dài 26 mm, đầu nhọn phủ silicone - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 255 | 400 | [9 empty] | 400 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 56850 | 22740000 |  | DC | NGOAI
181 | PP2300448294 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 , dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (3/0) kim tròn 26mm 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 3/0 dài 75cm (khâu tiêu trung bình) - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2 C dài 26 mm, đầu nhọn phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 1008 | 0 |  | 0 | 0 | 860 | 1360 | [9 empty] | 400 | 860 | [7 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 56850 | 77316000 |  | CK | NGOAI
182 | PP2300448296 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi có gai số 3/0 dài 15cm, kim tròn 1/2C, dài 26mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi có gai số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 3-0 dài 15cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 14ngày. | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 15cm; - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Chiều dài chỉ 15cm và 30cm; - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 310 | 150 | [10 empty] | 150 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 568050 | 85207500 |  | CK | NGOAI
183 | PP2300448297 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 22mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng:D192:F192 ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 2116 | 4700 | [10 empty] | 1000 | 2500 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94000 | 441800000 |  | NGOAI | NGOAI
184 | PP2300448298 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm |  | MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0, chỉ dài 90cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương ; - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 40mm. - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 2000 | [9 empty] | 200 | 1800 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159000 | 318000000 |  | NGOAI | NGOAI
185 | PP2300448300 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn dài 26mm |  | MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm. - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, EC, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 720 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 107000 | 0 |  | CK | NGOAI
186 | PP2300448302 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Chỉ Surgicryl Monofilament (3/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 70cm; - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày - Kim tròn 1/2C dài 22mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1050 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 51850 | 0 |  | CK | NGOAI
187 | PP2300448303 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 3-0, kim tròn đầu nhọn V-20 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, dài 75cm (tan chậm); - Chất liệu: Polyglyconate . - Kim tròn 1/2C dài 26mm, đầu nhọn, phủ silicone sắc bén. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO/FDA |  |  | Tép/Sợi |  |  | 401 | 50 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 124950 | 37485000 |  | NGOAI | NGOAI
188 | PP2300448304 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 20mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 4-0, kim tròn đầu nhọn CV-24 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0 dài 75cm; - Chất liệu: polyglyconate hoặc tương đương. - Tan hoàn toàn 180 ngày. - Kim tròn 1/2C, dài 20mm, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi |  |  | 300 | 280 |  | 0 | 0 | 300 | 412 | [9 empty] | 100 | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 133904 | 55168448 |  | CK | NGOAI
189 | PP2300448305 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ Surgicryl Monofilament (4/0) | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 1/2C, dài 22 mm, đầu nhọn phủ silicone sắc bén - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 3100 | 1620 | [10 empty] | 1000 | 600 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 92000 | 149040000 |  | NGOAI | NGOAI
190 | PP2300448306 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  | MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 680 | 1150 | [10 empty] | 1000 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 94000 | 108100000 |  | CK | NGOAI
191 | PP2300448307 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 13mm |  | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Maxon số 6-0, kim tròn đầu nhọn CV-22 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm, - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 13mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 13mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn ISO, EC, FDA. |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 144 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 99981 | 0 |  | DC | NGOAI
192 | PP2300448309 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 3/0, gồm 1 kim tròn 1/2C và 1 kim thẳng |  |  | Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm (dùng trong tạo nhịp tim), phủ PTFE poly hoặc FEP poly - Gồm 2 kim: 1 kim tròn đầu tròn 1/2C dài 17mm và 1 kim thẳng dài 88mm - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 363038 | 36303800 |  | CK | CK
193 | PP2300448310 | Chỉ thép điện cực số 3/0, 2 đầu kim |  |  | - Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm (dùng trong tạo nhịp tim), phủ PTFE poly hoặc FEP poly - Gồm 2 đầu kim: HR17/GS65v, phủ silicone, áo bao Polyethylene Blue, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA - Quy cách: 01 tép 2 sợi (01 xanh + 01 trắng) |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 339000 | 33900000 |  | CK | CK
194 | PP2300448312 | Chỉ thép số 7 |  | Chỉ Steel (7) | - Chỉ bằng thép không gỉ 316L, số 7/0, 2 sợi dài 45cm; - Chịu lực suốt vòng đời; - Kim tròn đầu cắt, 48mm, 1/2C, - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 176 | 176 | 200 | 300 | [14 empty] | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 288000 | 86400000 |  | CK | CK
195 | PP2300448313 | Chỉ thị hóa học đa thông số dùng trong tiệt khuẩn hơi nước |  | Chỉ thị kiểm soát gói hơi nước C-S-P-5-SV1 | - Chỉ thị hóa học đa thông số ( nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ lớp 5, dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước; - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất trong vòng 6 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/CE/FDA |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 12500 | 6000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6000 |  |  | 0 | 2500 | 15000000 |  | CK | KSNK
196 | PP2300448314 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp |  | Chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn STERRAD Velocity (Hộp 30) | - Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Cho kết quả sau khi ủ < 30 phút - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ. Hỗ trợ đặt máy đọc kết quả theo đúng chuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/EC/FDA |  |  | Ống |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 | 3000 | 300 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 300 |  | Có điều chỉnh lại số lần và thời gian test nên số lượng có giảm | 0 | 175000 | 52500000 |  | CK | KSNK
197 | PP2300448315 | Chổi phết tế bào âm đạo tiệt trùng |  |  | Bàn chải nội mạc cổ tử cung sử dụng một lần, là một phương pháp hiệu quả để thu thập các mẫu âm hộ, cổ ngoài và cổ trong tử cung. Chiều dài ~20cm, chổi Ø 6 mm, đóng gói riêng trong túi nhựa vô trùng Các sợi lông mềm và bán tròn, ít gây tổn thương cho niêm mạc Đầu chổi có thể tháo rời cho các phương pháp Pap | - Bàn chải nội mạc cổ tử cung sử dụng một lần, là một phương pháp hiệu quả để thu thập các mẫu âm hộ, cổ ngoài và cổ trong tử cung. - Chiều dài ~20cm, chổi Ø 6 mm, đóng gói riêng trong túi nhựa vô trùng - Các sợi lông mềm và bán tròn, ít gây tổn thương cho niêm mạc - Đầu chổi có thể tháo rời cho các phương pháp Pap |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10500 | 15750000 |  | CK | CLS | Không có ai dự thầu
198 | PP2300448316 | Clip cầm máu cỡ siêu nhỏ |  | Clip kẹp mạch máu titan Weck Horizon Ligating Clips cỡ siêu nhỏ | - Clip kẹp mạch máu cỡ siêu nhỏ (micro); - Chất liệu: Titanium - Kích thước khi đóng: 2.24 mm x 1.91 mm x 1.91 mm. - Clip hình chevron. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 3000 | 2000 | [14 empty] | 2000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 50000 | 100000000 |  | CK | CK
199 | PP2300448317 | Clip cầm máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ |  | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ nhỏ | - Clip kẹp mạch máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ; - Chất liệu: Titanium - Size: Cỡ nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 1000 | [14 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23000 | 23000000 |  | CK | CK
200 | PP2300448318 | Clip cầm máu tay cầm lắp sẵn |  | Kẹp cầm máu (Hemoclip) | - Loại sử dụng 1 lần. Clip lắp sẵn với tay gắn. - Độ mở clip 12mm. Xoay được 360 độ, clip có thể đóng mở nhiều lần. - Đường kính dụng cụ 2,6mm, dài 195cm hoặc dài 230cm. Dùng được cho dạ dày và đại tràng. | - Loại sử dụng 1 lần. Clip lắp sẵn với tay gắn. - Độ mở clip trong khoảng 11mm - 12mm. Xoay được 360 độ, clip có thể đóng mở nhiều lần. - Đường kính dụng cụ 2.6mm; Chiều dài trong khoảng 195cm - 230cm. Dùng được cho dạ dày và đại tràng. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 350 |  |  |  |  | 300 | [9 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 415000 | 145250000 |  | CK | CK
201 | PP2300448319 | Clip kẹp mạch máu các cỡ |  | Clip kẹp mạch máu Clip 9 Vitalitec cỡ siêu nhỏ | - Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V đóng chặt mạch máu từ đầu xa về gần chống trượt - Mặt trong được cắt thành những hình thoi xếp chồng hình kim tự tháp. Cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip khi đóng 2,6 mm - Chiều cao clip khi mở: 2,2mm - Chiều rộng clip khi mở: 3,1mm - Băng (vỉ) clip với thiết kế cải tiền giúp tăng tính dễ sử dụng, nạp dễ dàng. - Cỡ: Micro, S, S Wide, M, ML, L - Tương đương loại Horizon |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 50000 | 25000000 |  | CK | CK
202 | PP2300448320 | Clip kẹp mạch máu loại đầu có móc khóa, có ren các cỡ |  | Clip Polymer kẹp mạch máu các cỡ | - Chất liệu: Polymer không tan. - Sử dụng được trong phẫu thuật với robot, có công nghệ khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip. - Cơ chế gặp mở linh hoạt, kẹp được mạch máu từ 2-16mm, đi qua trocar 5mm và 10mm. | - Chất liệu Polymer - Kích cỡ: + ML: đường kính khoảng 10 - 11 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 3 - 10 mm + L: đường kính khoảng 14 - 15 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 5 - 13 mm + XL: đường kính khoảng 18 - 19 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 7 - 16 mm - Có gai sọc thân kẹp chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 4050 | 2000 | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 70000 | 140000000 |  | CK | CK
203 | PP2300448321 | Clip mạch máu cỡ lớn |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 500 | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 9820000 |  | CK | CK
204 | PP2300448322 | Clip mạch máu cỡ nhỏ |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ nhỏ Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái |  |  | 216 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 1000 | [14 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 19640000 |  | CK | CK
205 | PP2300448323 | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn |  | Clip kẹp mạch titan Ligaclip Extra | - Clip kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  |  | Cái | [5 empty] | 216 | 216 | 2500 | 500 | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19640 | 9820000 |  | CK | CK
206 | PP2300448324 | Cọ Bond |  |  | - Cọ tăm bông dùng để bôi keo trám răng vào xoang cần trám, ống tuỷ dùng trong trám răng. - Chất liệu: cán nhựa PP, đầu bôi keo bằng bông tròn nhỏ - Cán nhựa dài: khoảng 5 → 8cm - Đầu tăm bông đường kính khoảng 1 → 1.5mm - Sử dụng 1 lần |  | Hộp/ 100 cái | Hộp | [6 empty] | 0 | 96 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 158480 | 0 |  | CK | CK
207 | PP2300448325 | Co chữ T cai máy thở |  | Cai máy thở chữ T Plasti-med | - Cung cấp oxy cho bệnh nhân mở khí quản và đặt nội khí quản - Sử dụng 1 lần. - Ống đựng oxy dài 15 cm để cung cấp oxy tạm thời. |  |  | Cái |  |  |  | 38 |  | 0 | 0 | 110 | 135 | [9 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 | 50 |  | 70 | [10 empty] | 0 | 41790 | 5641650 |  | DC | HS
208 | PP2300448328 | Đai cột sống các cỡ |  |  | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. - Băng nhám dính, vải mút mềm, thun đàn hồi |  |  | Cái |  |  | 10 | 149 |  | 0 | 0 | 270 | 350 | [9 empty] | 100 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 250 | [11 empty] | 0 | 60000 | 21000000 |  | DC | NGOAI
209 | PP2300448329 | Đai Desault |  | ĐAI DESAUTL (TRÁI - PHẢI) | - Chất liệu cotton, thông thoáng khí, dễ điều chỉnh, đảm bảo tính chắc chắn, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng - Bao gồm cả trái và phải |  |  | Cái |  |  | 5 |  |  | 18 | 18 | 320 | 320 | [13 empty] | 320 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 54516 | 17445120 |  | CK | CK
210 | PP2300448330 | Đai xenlulo |  |  | - Đai xenlulo hỗ trợ tạo hình miếng trám răng - Chất liệu: nhựa - Cấu tạo: dẹp, mỏng, dẻo, dễ uốn cong - Độ dày: khoảng 0.1 → 0.15mm - Quy cách: ≥ 40 cái |  |  | Hộp | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 483340 | 0 |  | CK | CK
211 | PP2300448331 | Đai xương đòn các cỡ |  | Đai xương đòn | - Đai cố định xương đòn - Chất liệu: đệm mút, vải cotton - Dây đai được thiết kế khóa Velcro (băng nhám dính) - Kích thước: các cỡ |  |  | Cái |  |  | 28 |  |  | 40 | 40 | 460 | 460 | [13 empty] | 460 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28560 | 13137600 |  | CK | CK
212 | PP2300448332 | Dẫn lưu đường mật thẳng 10Fr dài 70cm-90cm |  |  | - Ống dẫn lưu đường mật thẳng, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 10Fr, chiều dài 70cm-90cm tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 52750000 |  | CK | NGOAI
213 | PP2300448333 | Dẫn lưu đường mật thẳng 7Fr dài 70-90cm |  |  | - Ống dẫn lưu đường mật, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 7Fr - Chiều dài: Trong khoảng 70cm->90cm; - Tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 52750000 |  | CK | NGOAI
214 | PP2300448334 | Dẫn lưu penrose |  | Ống dẫn lưu mao dẫn | - Chất liệu: Bằng cao su mềm - Sử dụng để dẫn lưu mủ, huyết thanh, máu hoặc các chất dịch; - Vô trùng - Đóng gói riêng lẻ từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 450 | 1750 | [11 empty] | 200 |  | 50 | 0 |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 6353 | 11117750 |  | DC | NGOAI
215 | PP2300448335 | Dao cắt cơ vòng |  | Dao cắt cơ vòng | - Chiều dài dao 30mm. - Đường kính đầu dao 1,8mm. Chiều dài đầu tip ≤ 5mm. - Đường kính dụng cụ 5.5Fr - Chiều dài dụng cụ ≤ 200cm. - Ngã luồn dây dẫn tương thích từ 0.025'' - 0.035'' - Thiết kế ngã bơm và ngã luồn dây dẫn riêng biệt. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO | - Chiều dài dao 30mm. - Đường kính đầu dao 1,8mm. Chiều dài đầu tip ≤ 5mm. - Đường kính dụng cụ 5.5Fr - Chiều dài dụng cụ ≤ 200cm. - Ngã luồn dây dẫn tương thích từ 0.025'' - 0.035'' - Thiết kế ngã bơm và ngã luồn dây dẫn riêng biệt. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn châu âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4750000 | 142500000 |  | CK | CK
216 | PP2300448336 | Dao cắt cơ vòng dạng kim |  | Dao cắt cơ vòng dạng kim 2 kênh (Tên danh mục kg có) | - Dạng kim nhọn - Chiều dài kim: 3mm -> 6mm; - Dây dẫn tương thích 0.035'' - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4200000 | 21000000 |  | CK | CK
217 | PP2300448337 | Dao mổ mắt 2.2 mm |  | Vistrill Normal Blade | - Dao mổ mắt; - Đường kính: 2.2mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco độ dày dao từ 0.12-0.22 - Chiều dài 130-140mm - Chất liệu: lưỡi thép không gỉ vát 2 mặt, cán nhựa polycarbonate; - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 800 | 50 | [14 empty] | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 110000 | 5500000 |  | CK | CK
218 | PP2300448338 | Dao siêu âm dài 17cm |  | Dao siêu âm HARMONIC FOCUS mổ mở cán dài với công nghệ thích ứng mô | - Dao siêu âm mổ mở tương thích máy Harmonic Focus - Công nghệ thích ứng mô, - Cán dài 17cm,tương thích với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Đầu dao cong, thon, dài 16mm cho phép kẹp giữ mô, phẫu tích, hàn và cắt mô chính xác. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 70 | 10 | [11 empty] | 10 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11855025 | 118550250 |  | CK | CK
219 | PP2300448339 | Dao siêu âm dài 36cm |  | Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô | - Kích thước: dài 36cm; - Đường kính 5mm; - Sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm; - Kết nối với dây dao HP054, dùng trong mổ nội soi, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính - Tương thích với máy Harmonic ACE |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 56 | 81 | [10 empty] | 56 | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18160450 | 1470996450 |  | NGOAI | NGOAI
220 | PP2300448340 | Dao siêu âm Harmonic, đường kính 5mm, dài 9cm | Dao siêu âm, đường kính 5mm, dài 9cm | Dao siêu âm mổ mở với công nghệ thích ứng mô HARMONIC FOCUS | - Đường kính: 5 mm, - Kích thước: 9cm - Lưỡi cong; - Tương thích với dây dao HPBLUE hoặc tương đương. |  |  | Cái | [5 empty] | 12 | 12 | 30 | 65 | [10 empty] | 15 | 50 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12270650 | 797592250 |  | CK | CK
221 | PP2300448341 | Dao siêu âm lưỡi 23cm |  | Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô | - Tương thích máy Harmonic ACE+ với Công nghệ thích ứng mô cho phản hồi bằng âm thanh và chức năng cầm máu ưu việt - Đường kính cán 5mm - Chiều dài cán 23cm - Kết hợp với dây dao Harmonic HP054 và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Lưỡi dao bằng hợp kim titan phủ lớp chống dính - Chiều dài hàm dao 15mm, độ mở hàm 10mm. - Cán xoay 360 độ, điều chỉnh bằng một tay. |  |  | Cái | [5 empty] | 5 | 5 | 12 | 17 | [10 empty] | 12 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 16643375 | 282937375 |  | NGOAI | NGOAI
222 | PP2300448342 | Dao siêu âm mổ mở, lưỡi hook |  | Dao siêu âm lưỡi móc HARMONIC SYNERGY | - Dao siêu âm mổ mở lưỡi hook, cán dài 4-9cm - Kết hợp với dây dao Harmonic màu xanh và máy phát chính (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến) |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10795750 | 53978750 |  | CK | CK
223 | PP2300448343 | Đầu col 1000 µl |  | MDL Pipette Tips 1000ul | Thể tích hút từ 100µl - 1000 µl. |  |  | Cái | [5 empty] | 10 | 10 | 28300 | 16500 | 5000 | 5000 | 6000 |  |  |  | 500 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94 | 1551000 |  | CLS | CLS
224 | PP2300448344 | Đầu col 100-200uL vô trùng |  | Đầu col 200 µL, tiệt trùng | - Đầu côn không có màng lọc 100-200µl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, vô trùng - Quy cách: 96 cái/tips/Hộp - Tương thích với pipet |  | 96 cái/tips/Hộp | Hộp | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 2640000 |  | CLS | CLS
225 | PP2300448346 | Đầu col 200 µl |  | MDL Pipette Tips 200ul | Thể tích hút từ 0µl - 200 µl. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 35420 | 42000 | 10000 | 8000 | 24000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 74 | 3108000 |  | CLS | CLS
226 | PP2300448347 | Đầu col có lọc 10 -20 µL vô trùng |  | Đầu col lọc 10 -20 µL vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 10μl - 20μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Loại dài từ 7cm - 9cm |  |  | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 110 | 60 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 168000 | 18480000 |  | CLS | CLS
227 | PP2300448348 | Đầu col có lọc 100 µL vô trùng |  | Đầu col 100 µL, có màng lọc, tiệt trùng | - Đầu côn có màng lọc 100μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 80 | 80 | 30 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 10560000 |  | CLS | CLS
228 | PP2300448349 | Đầu col có lọc 1000 µl vô trùng |  | Đầu col 1000 µL, có màng lọc, tiệt trùng | - Đầu côn có màng lọc 1000μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 10 | 10 | 120 | 320 | 240 |  |  |  |  | 80 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 132000 | 42240000 |  | CLS | CLS
229 | PP2300448350 | Đầu col có lọc 200 µL vô trùng |  | Đầu col lọc 200 µL vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 200μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Chiều dài trong khoảng 6.8cm -9.2 cm |  | 96 cái/Hộp | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 260 | 210 | 160 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 185000 | 38850000 |  | CLS | CLS
230 | PP2300448352 | Đầu điện cực cắt đốt nối dài monopolar |  |  | - Kích thước: 2.3 x19 mm, thẳng - Chiều dài: 120 mm - 140mm - Sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ≥ 138 độ C |  |  | Cái | [6 empty] | 0 | 50 | 30 | [16 empty] | 20 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 500000 | 15000000 |  | DC | NGOAI
231 | PP2300448353 | Đầu nối con sâu |  | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Đầu nối con sâu - Chất liệu bằng nhựa - Đóng gói tiệt trùng. | - Đầu nối con sâu - Chất liệu bằng nhựa - Đóng gói tiệt trùng. - Quy cách: 1 cái / 1 gói |  | Cái |  |  | 30 | 90 |  | 460 | 460 | 660 | 2822 | [11 empty] | 2 |  | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1800 | 600 | 400 | 10 | [9 empty] | 0 | 12600 | 35557200 |  | DC | HS
232 | PP2300448354 | Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa |  | Đầu (Ống) hút dịch Yankauer đầu tròn hoặc thẳng | - Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa - Chất liệu: nhựa PVC - Đầu tiêu chuẩn dài 27cm - Loại ống dùng cho hút dịch phẫu thuật - Vật liệu cứng đảm bảo đưa đầu hút đến khu vực cần hút dịch. - Có thể kết nối với nhiều loại dây dẫn hút dịch phẫu thuật. - Cong 30 độ, không có lỗ thoát khí. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  | Cái |  |  | 320 | 800 |  | 500 | 500 | 12500 | 8000 | [16 empty] | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8379 | 67032000 |  | NGOAI | NGOAI
233 | PP2300448355 | Dầu parafin |  |  | - Dầu parafin dùng bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày. - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn |  |  | Ống 5ml | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 911 | [13 empty] | 10 |  |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4000 | 3644000 |  | DC | CLS
234 | PP2300448356 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản |  | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - Đầu thắt gồm 6 vòng thun được lắp sẵn vào 1 đầu chất liệu silicone mềm trong suốt. - Chất liệu vòng thun: cao su latex - Dây dẫn: 01 sợi - lắp theo 1 chiều - Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, chiều dài 155cm. - Đường kính ống soi tương thích: 9.5 - 11mm. | - Đầu thắt gồm 6 vòng thun được lắp sẵn vào 1 đầu chất liệu silicone mềm trong suốt. - Chất liệu vòng thun: cao su laxtex - Số vòng: 6 vòng (5 màu đen + 1 màu trắng) - Dây dẫn: 01 sợi - lắp theo 1 chiều - Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, dài 155cm. - Có ngã bơm rửa to giúp sạch máu và chất nhờn. - Đường kính ống soi tương thích: 9.5-11mm. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 200 |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 724500 | 144900000 |  | CK | CLS
235 | PP2300448357 | Dây cho ăn các số |  | Ống thông dạ dày MPV | Dây cho ăn các số - Ống có nắp gắn vào đầu nối chống lây nhiễm và có cản quang dọc thân ống, vật liệu PVC mềm có độ đàn hồi phù hợp. - Vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm - Có 4 mắt phụ - Các số: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 16FR, 18FR - Chiều dài 125cm - Tiệt trùng. | - Ống có nắp gắn vào đầu nối chống lây nhiễm và có cản quang dọc thân ống, vật liệu PVC mềm có độ đàn hồi phù hợp. - Có vạch đánh dấu chiều dài trên thân ống - Có từ 2 đến 4 mắt phụ - Các số: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR - Chiều dài: Thuộc trong khoảng 40cm đến 125cm - Tiệt trùng. |  | Cái |  |  | 1592 | 1915 |  | 433 | 433 | 4740 | 5790 | [9 empty] | 50 | 400 | 200 |  | 50 |  |  | 800 |  | 200 |  |  | 1000 | 150 |  | 600 | 0 | 600 | 250 | 600 | 800 |  |  | 50 |  |  |  |  | 40 | Đặt sonde dạ dày | 0 | 3050 | 17659500 |  | DC | HS
236 | PP2300448358 | Dây cưa xương |  | Dây cưa xương | Dây cưa xương chiều dài >= 40cm. Chất liệu thép không gỉ | Chiều dài ≥ 40cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái / sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 260 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 210000 | 54600000 |  | CK | CK
237 | PP2300448359 | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 | Dây dẫn hướng đường mật | Dây dẫn đường Acrobat | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 - Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn tăng độ mềm dẻo, có các điểm dánh dấu giúp dễ dàng nhận dạng qua nội soi và cho phép đo đạc dễ dàng - Dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic 27cm - Thân dây dẫn được phủ lớp Teflon giúp cảm nhận và điều khiển dễ dàng - Dây dẫn được làm bằng lõi Nitinol nên có khả năng chống gẫy gập và định hình tốt - Chiều dài dẫn dẫn tùy chọn từ 205cm đến 450cm. - Đường kính làm việc của dây dẫn từ 0.025" đến 0.035". - Chiều dài đánh dấu cản quang 4mm | - Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn tăng độ mềm dẻo, có các điểm dánh dấu giúp dễ dàng nhận dạng qua nội soi và cho phép đo đạc dễ dàng - Dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic - Thân dây dẫn được phủ lớp Teflon giúp cảm nhận và điều khiển dễ dàng - Dây dẫn được làm bằng lõi Nitinol nên có khả năng chống gẫy gập và định hình tốt - Chiều dài dẫn dẫn tùy chọn từ 205cm đến 450cm. - Đường kính làm việc của dây dẫn từ 0.025" đến 0.035". - Chiều dài đánh dấu cản quang 4mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đạt do dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic HSMT 27cm HSĐXKT là 5.8cm | 4500000 | 45000000 |  | CK | CK
238 | PP2300448360 | Dây dao siêu âm Harmonic |  | Dây dao Harmonic | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở và mổ nội soi - Tương thích với máy Harmonic thế hệ GEN11. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 30 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 53698050 | 1610941500 |  | CK | CK
239 | PP2300448361 | Dây dao siêu âm Harmonic màu xanh |  | Dây dao xanh dương Harmonic | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở - Tương thích máy Harmonic thế hệ GEN11. |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 15 | 20 | [10 empty] | 15 | 5 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 52123050 | 1042461000 |  | CK | CK
240 | PP2300448362 | Dây garo |  |  | Chất liệu: có chứa sợi cotton |  |  | Cái |  |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 935 | 665 |  |  | - | [6 empty] | 10 | 100 |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 100 | 50 |  | 20 | 10 |  | 120 |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 16800 | 11172000 |  | DC | DC
241 | PP2300448363 | Dây garô có khóa |  |  | Dây garo có khóa nhựa | - Dây garo có khóa nhựa - Chất liệu: Thun co dãn tốt - Kích thước: Dài ≥ 30cm, Rộng thuộc trong khoảng từ 2cm đến 2.5cm |  | Cái |  |  | - | - |  | 0 | 0 | 438 | 318 |  |  | 120.00 |  |  |  | 10 | 30 |  |  | 50 |  |  | 20 |  | 10 | 100 |  | 20 | 2 |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | 2 |  | 4 | Lấy máu | 0 | 16800 | 5342400 |  | DC | HS
242 | PP2300448364 | Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ |  | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | Dây hút đàm có kiểm soát - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. - Có 2 mắt phụ. - Các số 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | - Dây hút đàm có kiểm soát - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. - Có 2 mắt phụ. - Các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - Đã tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE và FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái |  |  | 8200 | 4926 |  | 2970 | 2970 | 27202 | 50880 | [9 empty] | 1000 | 200 | 200 |  | 100 |  | 3000 | 15000 |  | 200 |  |  | 500 | 500 |  | 1000 | 0 | 17000 | 600 | 10000 | 1500 |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 | Hút đàm nhớt | 0 | 1695 | 86241600 |  | DC | HS
243 | PP2300448365 | Dây hút dịch phẫu thuật 8mm x 2m |  | Dây hút dịch phẫu thuật MPV (2000 mm) | Dây hút dịch phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC, trắng trong, có hai đầu nối. - Chiều dài 2m - Tiệt trùng. | - Chất liệu: nhựa PVC, trắng trong, có hai đầu nối. - Chiều dài 2m - Đóng gói bằng túi đóng tiệt trùng. Quy cách: 01 cái/túi (đóng 2 lớp) - Không bị bẹp khi hút - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Sợi/Cái/Ống |  |  | 13657 | 8360 |  | 1000 | 1000 | 27580 | 29450 |  |  |  |  | 3000 | [11 empty] | 22000 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400 | 1000 | 3000 | [10 empty] | 0 | 8179 | 240871550 |  | DC | HS
244 | PP2300448366 | Dây máy thở gây mê co giãn trẻ em |  | Bộ dây máy gây mê cao tần, đa hướng, dùng một lần, dùng cho trẻ em, không tiệt trùng SAMBRUS-V | Dây máy thở gây mê co giãn dùng cho trẻ em | - Độ dài: Thuộc trong khoảng 150cm ->165cm - Chống xoắn, gập. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 200 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 62580 | 12516000 |  | DC | HS
245 | PP2300448368 | Dây thở gây mê 2 nhánh co giãn |  | Bộ dây máy thở cao tần, dây đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn/ trẻ em, không tiệt trùng SAMBRUS-V (02 bẫy nước) | Bộ dây thở dùng 1 lần cho người lớn, trẻ em với 02 bẫy nước - Chất liệu: nhựa PE/ PP/TPE - Chiều dài 1.5m - 1.8m | - Bộ dây máy thở một lần dùng cho người lớn. - Bộ dây làm từ vật liệu EVA hoặc PP hoặc PE hoặc TPE không chứa cao su, không chứa PVC hoặc DEHP. - Chiều dài dây thở: Thuộc trong khoảng 150cm - 180cm. - Tích hợp cổng Luer-Lock (có nắp đậy bảo vệ) giúp trích mẫu thuận tiện. - Tương thích với các máy gây mê hãng Drager - Đảm bảo hệ thống kết nối và vận hành hoàn hảo trong phòng mổ, phòng hồi sức. Hạn chế rò khí, giúp quá trình test máy nhanh chóng và chính xác. - Có chứng chỉ CE/ISO |  | Bộ |  |  | 120 | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 2000 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 94400 | 188800000 |  | DC | HS
246 | PP2300448369 | Dây truyền dịch |  | Dây truyền dịch UTARA/UTR-2 | - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Có bầu cao su tiếp thuốc. - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng | - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Có bầu cao su tiếp thuốc. - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA |  | Bộ |  |  | 207424 | 128178 |  | 0 | 0 | 213760 | 287200 | [7 empty] | 500 |  | 5000 | 30000 | 10000 | 10000 | 56000 | 8000 | 8000 | 26000 |  | 1000 | 3000 | 400 | 50000 | 15000 |  | 10000 | 2500 | 10000 | 20000 | 8000 | 3000 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 700 | Truyền dịch | 0 | 2190 | 628968000 |  | DC | DC
247 | PP2300448370 | Dây truyền dịch đếm giọt |  | Dây truyền dịch UTARA/UTR-2 | Dây truyền dịch đếm giọt có bộ chỉnh giọt - Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng - Mở khóa chỉnh giọt, mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt. - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng. | Dây truyền dịch đếm giọt có bộ chỉnh giọt - Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Không chứa DEHP. - Mở khóa chỉnh giọt, mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt. - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Sợi | [5 empty] | 0 | 0 | 1900 | 38000 |  |  |  | 800 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 200 | 1000 | [10 empty] | 0 | 2500 | 95000000 |  | DC | HS
248 | PP2300448371 | Dây truyền máu |  | Dây truyền máu | Dây truyền máu - Chất liệu PVC - Bầu đếm giọt hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, chính xác - Bộ lọc 200 micron - Dây dài từ 130 cm đến 180cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng | Dây truyền máu - Chất liệu PVC - Bầu đếm giọt hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, chính xác - Bộ lọc 200 micron - Dây dài từ 130 cm đến 180cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE, FDA |  | Sợi |  |  | 2567 | 2930 |  | 1014 | 1014 | 12325 | 22970 | [9 empty] | 20 | 1000 | 1000 | 50 | 500 | 50 | 500 | 1500 |  | 50 |  |  | 10000 | 600 |  | 300 | 30 | 600 | 600 | 1000 | 150 |  |  | 5000 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 5940 | 136441800 |  | DC | DC
249 | PP2300448372 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng |  | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ dùng trong thăm khám vùng hầu họng - Chất liệu: gỗ thông xử lý - Kích cỡ: 150 x 20 x 2mm - Đặc điểm: trơn láng, không bén cạnh, không trầy xướt - Đóng gói tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 97600 | 65000 |  | 8780 | 8780 | 198550 | 246000 | [6 empty] | 12000 | 10000 |  |  | 200 | 100 | 100 | [5 empty] | 100000 | 1000 |  | 500 | 100 |  | 400 | 0 |  | 1000 | 200 | 20000 |  | 200 | 100000 | 200 | [5 empty] | 0 | 239 | 58794000 |  | DC | DC
250 | PP2300448373 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% |  |  | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% - Thành phần Sodium Hyaluronate (NaHA) nồng độ 1,8%; - Thể tích ống > 1ml; - Độ pH 6.8 - 7.5; - Độ thẩm thấu từ 250 - 350 mOsm/ l - Trọng lượng phân tử 850.000-1.400.000 Dalton. - Độ nhớt động ≥1000 mPas, độ nhớt tĩnh ≥ 19.000 CPS và ≤ 30.000 CPS; - Tiệt trùng |  |  | Hộp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [20 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 450000 | 450000000 |  | CK | CK
251 | PP2300448374 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% |  | AkVisc PFS 2ml | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% - Thành phần Hydroxypropyl methylcellulose nồng độ 2% - Thể tích ống 2ml - Độ nhớt: 4.500 - 5.500 mPa.s - Độ thẩm thấu: 250-400 mOsm/kg - Trọng lượng phân tử >80.000 daltons - Độ pH: 6.8 - 7.4 - Khử trùng bằng khí EO |  |  | Cái |  |  | 300 | 150 |  | 130 | 130 | 1000 | 1000 | [20 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 69000 | 69000000 |  | CK | CK
252 | PP2300448376 | Điện cực đất loại dán |  | Điện cực đất loại dán | Chất liệu: gel bề mặt Chiều dài dây: ≥ 1.0 m |  |  | Cái | [5 empty] | 40 | 40 | 60 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 68250 | 6825000 |  | CK | CLS
253 | PP2300448377 | Điện cực ghi |  | Điện cực dán đo dẫn truyền | Điện cực dán đo dẫn truyền |  |  | Cái | [5 empty] | 80 | 80 | 120 | 400 |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 42000 | 16800000 |  | CK | CLS
254 | PP2300448385 | Điện cực tim |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | Điện cực tim - Hình dạng : Hình tròn/chữ nhật/oval - Loại Gel : Gel khô - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) |  |  | Cái / chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 83650 | 108040 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 30 |  | 70000 |  |  |  |  | 400 | 5000 |  | 300 | 10 | 10000 | 15000 | 5000 | [10 empty] | 0 | 1239 | 133861560 |  | DC | NGOAI
255 | PP2300448386 | Điện cực tim dùng trong môi trường MRI |  |  | Điện cực tim dùng trong môi trường MRI - Thiết kế hình tròn, kích thước 50mm. - Loại Gel ướt - Thời gian sử dụng: ≥ 72 giờ - Sử dụng được cho da nhạy cảm. - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) - Đạt chuẩn ISO 13485 + CE. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 345 | 300 |  |  |  | 300 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4500 | 1350000 |  | CK | CLS
256 | PP2300448387 | Điện cực trẻ em |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | Điện cực trẻ em - Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. - Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. - Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. - Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1050 | 470 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3150 | 1480500 |  | DC | CLS
257 | PP2300448388 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật ít xâm lấn |  | Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần các cỡ | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật ít xâm lấn - Chất liệu: lớp film được cấu tạo bằng chất liệu PS-8011 Polyurethane, 2 vòng làm bằng chất liệu Pellethane. - Đường kính 2.5-6cm, 2-4cm. - Dụng cụ bảo vệ vết thương và vén mô mềm được cấu tạo bởi lớp Film chắc chắn gấp 3 lần, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, bộc lộ dễ dàng các lớp mô mềm của thành ngực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 109 | 70 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1750000 | 122500000 |  | NGOAI | NGOAI
258 | PP2300448389 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | - Dụng cụ cắt khâu nối đa năng tự động dùng trong phẫu thuật nội soi, tương thích với tất cả các loại băng đạn cắt khâu nối nội soi 45mm, 60mm. - Chiều dài 16cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 65 | [10 empty] | 50 | 5 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3880680 | 252244200 |  | NGOAI | NGOAI
259 | PP2300448390 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium thân thiện cơ thể, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim: titan - Kích thước: + Chiều dài thân dụng cụ: 36-45 cm + Đường kính nòng: 5mm + Chiều dài ghim: cao 3.8mm, rộng 4mm. - Thiết kế: + Hình dạng ghim: xoắn ốc + Đầu thẳng + Số lượng ghim: 30 / cây - Đóng gói: riêng rẻ, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 70 | [10 empty] | 70 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5900000 | 413000000 |  | CK | NGOAI
260 | PP2300448391 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn |  | Dụng cụ cố định ống nội khí quản | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. - Băng cố định vùng gáy. - Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được. - Có bộ phận chống cắn ống nội khí quản. | - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. - Băng cố định vùng gáy. - Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được. - Có bộ phận chống cắn ống nội khí quản. |  | cái | [5 empty] | 0 | 0 | 700 | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200 |  | 300 | [10 empty] | -Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. E-HSDT : * Làm bằng vật liệu siêu mềm không gây trầy xước, giảm lở loét cổ và miệng bệnh nhân.1 dây quấn cổ màu trắng có mấu khóa dán nhiều lớp có thể điều chỉnh, cố định lại theo kích thước, 3 dây màu xanh có miếng dán cố định ống có thể thay thế khi bẩn. | 341000 | 170500000 |  | DC | HS
261 | PP2300448393 | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar |  | Endo Close™ Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar - Chất liệu: Polycarbonate, thép không rỉ 302, 304 |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 850000 | 42500000 |  | CK | NGOAI
262 | PP2300448395 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360° - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng. | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360° - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng. Tiêu chuẩn ISO, CE và FDA 510K. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3880680 | 77613600 |  | CK | CK
263 | PP2300448396 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao kim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5121550 | 76823250 |  | CK | CK
264 | PP2300448397 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao ghim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5690300 | 56903000 |  | CK | CK
265 | PP2300448398 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 60mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở SSAB-60 | - Dụng cụ cắt nối tự động mổ hở cỡ 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4700000 | 70500000 |  | CK | CK
266 | PP2300448399 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở SSAB-80 | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 35 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4700000 | 70500000 |  | CK | CK
267 | PP2300448400 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 17 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6600000 | 112200000 |  | NGOAI | NGOAI
268 | PP2300448401 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 45mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin với công nghệ giữ mô bề mặt ECHELON FLEX | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 45mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  |  | Cái | [5 empty] | 3 | 3 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17155250 | 257328750 |  | CK | CK
269 | PP2300448402 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm |  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin với công nghệ giữ mô bề mặt ECHELON FLEX | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 60mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 30 | 15 | [10 empty] | 15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17155250 | 257328750 |  | CK | CK
270 | PP2300448404 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo |  | Dụng cụ cắt khâu nối dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, công nghệ DST, thiết kế đầu đe tháo rời,đường kính 33mm, chiều cao ghim 3.5mm, chất liệu ghim titanium | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo: - Đường kính 33mm, 32 ghim titanium. Chiều cao ghim 3.5mm. - Đầu đe rời, ống soi trong suốt, có chia vạch. -Tiêu chuẩn ISO, FDA. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800000 | 1960000000 |  | CK | CK
271 | PP2300448407 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở dài 60mm |  | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở TA Auto Suture Stapler tương ứng với băng ghim khâu nối mổ mở hai hàng ghim công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST, dài 60mm, chiều cao ghim 3.5mm | - Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 60mm - Tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, chiều cao ghim 3.5mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5990000 | 59900000 |  | CK | CK
272 | PP2300448408 | Dụng cụ khâu nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa cỡ 29 hoặc 32 |  | Dụng cụ khâu cắt nối dạng vòng dùng khâu nối ống tiêu hóa có đầu đe nghiêng 90 độ | Dụng cụ khâu cắt nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa: - Chiều cao ghim trước khi đóng 4.8 mm/ 5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm/ 2.2 mm. Số lượng 24 ghim/ 30 ghim. - Chiều dài thân kim loại 213 mm và chiều dài tay cầm 252 mm. - Đường kính ngoài 29 mm/ 32 mm. Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA 510K |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 55 | [10 empty] | 50 | 5 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7700000 | 423500000 |  | NGOAI | NGOAI
273 | PP2300448409 | Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, đường kính 31mm, chiều cao ghim 4.8mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn EEA Autosuture Circular Stapler công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST các cỡ | Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, 2 hàng ghim, đường kính 31mm, chiều cao ghim khi mở 4.8mm. Chất liệu ghim titanium. Tiêu chuẩn ISO, FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 102 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9800000 | 490000000 |  | CK | CK
274 | PP2300448410 | Dụng cụ khâu nối vòng các cỡ sử dụng pin |  | Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng pin ECHELON CIRCULAR | Dụng cụ khâu nối vòng sử dụng pin : - Các cỡ 23mm, 25mm, 29mm, 31mm. - Ghim 3D, có thể giữ mô bề mặt, điều chỉnh được chiều cao ghim đóng 1,5mm-2,2mm, ghim mở 5,2mm, ghim có chất liệu bằng hợp ghim titanium |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15320550 | 766027500 |  | CK | CK
275 | PP2300448411 | Dụng cụ khâu nối vòng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo |  | Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ PROXIMATE PPH | Dụng cụ khâu nối vòng dùng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo: - Đường kính 33mm, đường kính lòng cắt 24.4mm, 28 ghim, tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng từ 0.75mm-1.5mm. | - Bộ dụng cụ khât cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ theo phương pháp longo - Đường kính đầu >= 33mm, đường kính dao >= 24,4mm, <= 28 ghim làm bằng hợp kim titanium, - Chân ghim >= 4mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 0,75-1,5mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [10 empty] | 300 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2070000 | 621000000 |  | CK | CK
276 | PP2300448412 | Dụng cụ mổ trĩ theo phương pháp Longo thiết kế an toàn kép |  | Dụng cụ khâu cắt mổ trĩ | Dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo: - Cỡ 33 mm/ 34 mm, đầu đe không tháo rời, buồng chứa dịch trong suốt, thiết kế an toàn kép trước khi bắn. - Đường kính lòng cắt 26 mm, 34 ghim , chất liệu kim bằng hợp kim Titanium. - Chiều cao ghim mở 3.8 mm, chiều cao ghim đóng 1.5 mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3500000 | 1750000000 |  | CK | CK
277 | PP2300448413 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longo |  | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo – 3 hàng ghim, 48 ghim đường kính 33,4mm | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo: - Chiều dài 398mm, đường kính ngoài 33.4(±1) mm, đường kính trong 24(±1) mm - Công nghệ 3 hàng ghim vòng, 48 ghim dập, chiều dài ghim 4.3mm, chiều rộng ghim 3.8mm, chiều cao ghim đóng 0.75-1.6mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Theo công văn trả lời sô 065/2024/YTC-KD ngày 01/02/2024. Hiện tại nhà thầu chưa có hợp đồng nào có giá trị đáp ứng được yêu cầu của bảng X ( Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu)=> Không đạt | 4389000 | 877800000 |  | CK | CK
278 | PP2300448414 | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét |  | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film 28ml | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét - Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da. - Duy trì và tác dụng kéo dài lên tới 72 giờ. - Đóng gói vô khuẩn riêng từng chai | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét - Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da. - Duy trì và tác dụng kéo dài lên tới 72 giờ. - Đóng gói vô khuẩn riêng từng chai |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 200 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Không đáp ứng TNKT: - E-HSMT "Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da"; - E-HSĐXKT " Không thể hiện" | 240000 | 48000000 |  | DC | HS
279 | PP2300448415 | Dung dịch rửa vết thương 1000ml |  | Dung dịch rửa vết thương 360102 Granudacyn 1000ml , mới 100% của hãng Molnlycke Healh Care AB - Thụy Điển, sx P.G.F. Industry Solutions GmbH, Áo | Dung dịch rửa vết thương - Chiết xuất từ acid hypoclorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật | - Chiết xuất từ acid hypoclorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 | 174 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 850000 | 0 |  | DC | HS | Gói 2025 chuyển HCSP
285 | PP2300448425 | Gạc dẫn lưu tiệt trùng 1cm x 200cm x 4 lớp |  | Gạc dẫn lưu 1cm x 200cm x 4 lớp tiệt trùng, vải không dệt | Gạc dẫn lưu tiệt trùng - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước; - Gạc được may thành sợi - Kích thước:1cmx200cm, dày 4 lớp và được quấn lại thành cuộn | - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước; - Kích thước:1cmx200cm, dày 4 lớp và được quấn lại thành cuộn |  | Cuộn |  |  | 2513 | 695 |  | 600 | 600 | 10882 | 10080 | [10 empty] | 400 | 1000 |  |  |  |  | 7000 |  | 1000 | 350 | 100 | 0 | 20 |  |  | 0 | 200 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | 1396 | 14071680 |  | DC | HS
286 | PP2300448426 | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản |  | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản Metalline, 8x9cm | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản - Cấu tạo gồm 3 lớp: + Lớp tiếp xúc với vết thương bằng sợi phủ nhôm, tạo độ nhẵn bóng, không dính vết thương, giúp dịch tiết nhanh chóng thấm vào lớp thứ 2. + Lớp thứ 2 hút dịch tiết và giữ lại. + Lớp thứ 3 là lớp vật liệu mỏng không dệt, tạo độ thoáng và thoát hơi - Dùng cho ống mở khí quản có đường kính ống là 12 - 19mm (31 - 50Fr). - Kích thước gạc: 8x9 cm - Vô Trùng |  |  | Miếng |  |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 500 | 650 | [18 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 500 | [10 empty] | 0 | 9450 | 6142500 |  | NGOAI | NGOAI
287 | PP2300448427 | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng 1cm x 8cm x 4 lớp |  | Gạc ép sọ não 1cm x 8cm x 4 lớp tiệt trùng, cản quang, vải không dệt (có dây) | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước gạc: 1cm x 8cm, dày 4 lớp |  |  | Miếng | [5 empty] | 1000 | 1000 | 12000 | 20000 | [9 empty] | 8000 | [6 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 439 | 8780000 |  | CK | NGOAI
288 | PP2300448428 | Gạc hút dịch không dính vết thương |  | Gạc hút dịch Solvaline N, không dính vết thương 10x10cm | Gạc hút dịch không dính vết thương - Thành phần: + Lõi thấm hút: 80% viscose, 20% polyester + Phim: polyethylene - Miếng gạc lót bao gồm lõi polyeste / visco có khả năng thấm hút cao được bao phủ cả hai mặt bằng màng polyetylen đục lỗ mịn. - Dịch rỉ được hấp thụ nhanh chóng qua các lỗ trên màng polyetylen - Ít dính vết thương - Vô trùng | '- Thành phần: + Lõi thấm hút: 80% viscose, 20% polyester + Phim: polyethylene - Có khả năng thấm hút cao được bao phủ cả hai mặt bằng màng polyetylen đục lỗ mịn. - Ít dính vết thương - Vô trùng |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 15000 | 2250000 |  | HS | HS
289 | PP2300448429 | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel diệt trùng, sợi Alginate bạc 10cm x 10cm | Gạc hút dịch thẳng đứng có các sợi Alginate bạc 10cmx10cm | Gạc xốp kháng khuẩn nano Bạc 5 lớp có màng phủ Silicone COMFISORB Ag FOAM DRESSING FIVE LAYER FOAM DRESSING WITH SILICONE ADHESIVE 10CM X 10CM | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel diệt trùng - Thành phần: sợi calcium alginate, các sợi Alginate bạc - Dùng cho các vết thương nông hoặc sâu, dịch tiết nhiều, đã bị nhiễm trùng hoặc có nguy cơ nhiễm trùng - Thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. - Kích cỡ: 10cm x 10cm - Đóng gói tiệt trùng | '- Thành phần: sợi calcium alginate, các sợi Alginate bạc - Dùng cho các vết thương nông hoặc sâu, dịch tiết nhiều, đã bị nhiễm trùng hoặc có nguy cơ nhiễm trùng - Thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. - Kích cỡ: 10cm x 10cm - Đóng gói tiệt trùng |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 100 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 | [12 empty] | 0 | 98000 | 9800000 |  | HS | HS
290 | PP2300448430 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng |  | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp | - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp |  | Miếng |  |  | 1053504 | 656148 |  | 49900 | 49900 | 1948600 | 2320300 |  |  |  |  | 80000 |  | 3000 | 5000 |  | 5000 | 230000 | 110000 | 10000 | 400000 | 12000 | 100000 | 700000 | 50000 | 5000 | 10000 |  | 50000 | 4000 | 300000 | 1000 | 5000 | 48000 | 120000 | 50000 | 10000 |  |  | 200 |  | 2000 | 100 |  | 10000 | Thay băng | 0 | 401 | 930440300 |  | DC | HS
291 | PP2300448431 | Gạc phẫu thuật cản quang |  | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp tiệt trùng, cản quang | Gạc phẫu thuật có cản quang tiệt trùng - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm x 8 lớp |  |  | Miếng |  |  | 36390 | 24535 |  | 0 | 0 | 68300 | 46500 |  |  |  |  | 3000 | [8 empty] | 2000 |  |  | 40000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 500 | [10 empty] | 0 | 4617 | 214690500 |  | DC | NGOAI
292 | PP2300448432 | Gạc Phẫu thuật tiệt trùng 5 x 5cm x 8 lớp |  | Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: 100% cotton - Kích thước 5x5cmx8 lớp |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 326000 | 20200 | [9 empty] | 200 | 15000 | [8 empty] | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 187 | 3777400 |  | CK | NGOAI
293 | PP2300448433 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp |  | Gạc phẫu thuật 5cm x 6.5cm x 12 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng |  |  | Miếng |  |  | 216800 | 51833 |  | 0 | 0 | 148000 | 358000 | [10 empty] | 10000 | [5 empty] | 220000 | 2000 | 100000 |  | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 268 | 95944000 |  | DC | NGOAI
294 | PP2300448434 | Gạc tẩm cồn |  | Bông tẩm cồn | Gạc tẩm cồn - Chất liệu: vải không dệt tẩm sẵn cồn 70%. - Đóng gói riêng từng miếng - Kích thước: 3cm/3.25cm x 3cm | - Chất liệu: vải không dệt tẩm sẵn cồn 70%. - Đóng gói riêng từng miếng - Kích thước: 3cm/3.25cm x 3cm |  | Miếng |  |  | 922482 | 343783 |  | 43100 | 43100 | 1048300 | 6630100 | 3600 |  | 120000 |  | 2000 |  | 15000 | 12000 |  | 2000 | 100000 | 30000 | 30000 | 250000 | 5000 | 200000 | 50000 |  | 50000 | 2000 | 1500 | 5000000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 120000 | 80000 | 50000 | 40000 |  |  | 100000 | 50000 | 1000 | 1000 |  | 5000 | Sát khuẩn da tiêm, truyền, lấy máu | 0 | 130 | 861913000 |  | DC | HS
295 | PP2300448435 | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang |  | Meche Phẫu thuật 2 x 30cm x 6 lớp, CQVT (5 cái/gói) (Danameco, VN) | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang - Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước: 2cm x 30cm, dày 6 lớp - Có đính sợi cản quang bên trong miếng gạc. |  |  | Miếng |  |  | 4495 | 5100 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | E-HSMT: Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước E-HSDT: Chất liệu: Vải dệt hút nước 100% cotton | 4430 | 44300000 |  | DC | NGOAI
296 | PP2300448436 | Gạc vaselin |  |  | Thành phần được sản xuất từ 100 % cotton | - Thành phần được sản xuất từ 100 % cotton - Đóng gói tiệt trùng từng miếng |  | Miếng |  |  | 1690 | 1000 |  | 0 | 0 | 9440 | 1841 | 1 | [8 empty] | 500 | 100 | 50 |  | 500 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 500 |  | 80 | [9 empty] | 0 | 1890 | 3479490 |  | HS | HS
297 | PP2300448437 | Gạc vô định hình |  | Gạc gel Suprasorb G, 10x10cm | - Lớp Hydrogel: hàm lượng nước cao, khoảng 70%; polyme acrylic khoảng 30% - Màng film trong suốt làm từ polyetylen - Chất màu trắng làm từ polyetylen - Lưới màng màu xanh làm từ polyetylen - Vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 150 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 90000 | 13500000 |  | HS | HS
298 | PP2300448438 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Có bột - Chất liệu: cao su thiên nhiên | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Có bột - Chất liệu: cao su latex - Co giãn tốt, khó đâm thủng và rách - Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D3577 - Tiệt trùng |  | Đôi |  |  | 186983 | 74321 |  | 0 | 0 | 464200 | 493710 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 500 | 7300 | 1000 | 2500 | 1000 | 40000 | 250000 | 10000 | 50000 | 300 | 10000 | 2000 | 350 | 100000 | 300 | 10 | 1200 | 12000 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 100 | Đặt sonde tiểu, hút đàm | 0 | 2690 | 1328079900 |  | DC | NGOAI
299 | PP2300448439 | Giấy in nhiệt |  |  | Giấy in nhiệt, để in phiếu hẹn - Kích thước: 80 x 65 mm |  |  | Cuộn | [5 empty] | 20 | 20 | 750 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15000 | 0 |  | DC | DC
300 | PP2300448441 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai COROMETRICS (7982 - Máy Monitor Corometrics 170) 152x90x160 | Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) - Kích thước 130 x 90- 300P |  |  | Xấp | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 150 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 24800 | 3720000 |  | CK | CK
301 | PP2300448442 | Gói kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước |  | Giấy (gói) thử Bowie Dick 3M kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước 1233LF | - Gói thử chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước. Dùng kiểm tra độ hiệu quả của khả năng xả khí cho lò hơi nước hút chân không - chu trình tiệt khuẩn ở nhiệt độ 121°C hoặc 132-134°C - Gói chứa test Bowie-Dick mực chỉ thị nhạy cảm với hơi nước không chì. - Nhà thầu cam kết sản phẩm: vạch chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ, màu của chỉ thị duy trì trong vòng 24 tháng sau tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/CE/FDA |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 2000 | 2000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2000 |  |  | 0 | 89000 | 178000000 |  | CK | KSNK
302 | PP2300448443 | Hộp đựng vật sắt nhọn 1.5L |  |  | Hộp đựng vật sắt nhọn 1,5 L - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 10 x 10 x 20cm - Màu vàng y tế, nắp đỏ - Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ thảy kim. - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  |  | Cái |  |  | 115 |  |  | 0 | 0 | 455 | 422 | 5 |  | 120 | 30 |  |  | 12 |  |  | 40 |  |  | 20 | 30 |  |  | 75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 50 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 11655 | 4918410 |  | DC | DC
303 | PP2300448444 | Hộp đựng vật sắt nhọn 6.8L |  |  | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  |  | Cái |  |  | 885 | 280 |  | 0 | 0 | 7276 | 4309 | 100 |  | 36 |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 1000 | 50 | 50 | 300 | 20 | 20 | 800 |  | 200 | 100 |  | 200 | 30 |  |  | 20 | 30 | 1100 | 20 | 80 |  |  | 60 |  | 5 | 15 | 15 | 3 | Đựng vật sắc nhọn | 0 | 22680 | 97728120 |  | DC | DC
304 | PP2300448445 | Hút đàm kín ComforSoft sử dụng 72h, cỡ 6-14F |  | Bộ hút đàm kín 72 có catheter mount | Hệ thống hút đàm kín 72h - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt dễ theo dõi catheter hút dịch. - Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu dễ dàng xác định vị trí chèn. - Có catheter mount với co nối cứng - Có van chân không, và cổng MDI - Đa dạng theo nhu cầu sử dụng - Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  |  | Bộ | [5 empty] | 80 | 80 | 820 | 1600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400 |  | 800 | 400 | [9 empty] | 0 | 114800 | 183680000 |  | DC | HS
305 | PP2300448446 | JACKSON REE hoặc tương đương |  | Dây gây mê cơ bản kiểu Jackson Rees người lớn, trẻ em | - Giúp thở cho bệnh nhân chuyển từ thở máy sang tự thở - Dạng ống có kèm túi giúp thở |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 178500 | 5355000 |  | DC | NGOAI
306 | PP2300448447 | Kem bôi chống hăm, loét |  | Kem ngăn ngừa tổn thương da Cavilon DBC | Dung dịch dùng ngoài phòng ngừa tổn thương da do dich tiết, dạng kem - Thành phần: Nước, dầu dừa, Glycerol, Isopropyl palmitate, parafin,... - Thời gian tác dụng khoảng 8 giờ | Dung dịch dùng ngoài phòng ngừa tổn thương da do dich tiết, dạng kem - Thành phần: Nước, dầu dừa, Glycerol, Isopropyl palmitate, parafin,... - Thời gian tác dụng khoảng 8 giờ |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 80 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 30 | [10 empty] | 0 | 140000 | 11200000 |  | DC | HS
307 | PP2300448448 | Kềm sinh thiết dạ dày đầu oval |  | Kềm sinh thiết dạ dày | Kềm sinh thiết dạ dày đầu oval, dùng trong nội soi dạ dày. - Dây kim loại không bọc nhựa - Đường kính 2.4mm - 2.8mm - Chiều dài 150cm - 180cm. | - Đầu oval, dùng trong nội soi dạ dày. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Đường kính 2.2mm - Chiều dài 160cm. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 800 |  |  |  |  | 800 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 114660 | 91728000 |  | CK | CK
308 | PP2300448449 | Kềm sinh thiết đại tràng đầu oval |  | Kềm sinh thiết, sử dụng một lần | Kềm sinh thiết đại tràng đầu oval, dùng trong nội soi đại tràng. - Dây kim loại không bọc nhựa. - Đường kính 2.3mm - 2.4mm - Chiều dài 2000mm- 2300mm | " - Đầu oval, dùng trong nội soi đại tràng. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Dây kim loại có vỏ bọc - Đường kính 2.2mm - Chiều dài 240cm" |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  |  |  | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 114660 | 11466000 |  | CK | CK
309 | PP2300448451 | Keo dán da, dán mesh nội soi | Keo dán da |  | Keo dán da, dán Mesh nội soi - Thành phần: N - butyl - 2 - cyano acrylat - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Keo dán da - Thành phần: 2-octyl cyanoacrylate. - Quy cách: ống 0,7ml. - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 610 | 1100 | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | TNKT E-HSMT: Thành phần: N - butyl - 2 - cyano acrylat TNKT E-HSDT: Thành phần 2-octyl cyanoacrylate | 278000 | 305800000 |  | NGOAI | NGOAI
310 | PP2300448452 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml | Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 2ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  |  | Tuýp |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5 | 25 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 7500000 | 187500000 |  | NGOAI | NGOAI
311 | PP2300448453 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml | Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 5ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  |  | Tuýp |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 5 | 35 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 9120000 | 319200000 |  | NGOAI | NGOAI
312 | PP2300448455 | Kẹp rốn |  | Kẹp rốn MPV | Kẹp rốn - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Vô trùng |  |  | Cái |  |  | 3500 | 1100 |  | 500 | 500 | 4000 | 5000 | [15 empty] | 5000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1050 | 5250000 |  | CK | CK
313 | PP2300448456 | Khăn phẫu thuật có lỗ |  | Săng phẫu thuật có lỗ | Khăn phẫu thuật có lỗ - Chất liệu: Vải PP 100%. - Kích thước: 50cm*50cm, lỗ hình tròn. - Tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 595 | 50 |  | 275 | 275 | 10905 | 16072 | [9 empty] | 52 |  | 2000 |  | 1000 | 50 |  | 200 |  | 200 |  |  | 1000 | 50 |  |  | 0 | 500 | 10000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 1420 | 22822240 |  | DC | NGOAI
314 | PP2300448457 | Khẩu trang N95 |  | Khẩu trang N95, 5 lớp, dây quàng đầu, KVT (1 cái/gói-10 cái/hộp) (Danameco, VN) | Khẩu trang N95, không van - Vật liệu lọc an toàn hiệu quả và thiết kế tiện dụng - Có lớp Carbon hoạt tính chống mùi, chống bụi, phòng độc dùng một lần an toàn vượt trội. - Có kẹp mũi. - Kháng nước - Dây nịt đầu đàn hồi dễ điều chỉnh |  |  | Cái | [5 empty] | 2174 | 2174 | 7600 | 960 | [5 empty] | 960 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2860 | 2745600 |  | DC | DC
315 | PP2300448458 | Khẩu trang y tế |  | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế - Chất liệu: Vải không dệt, lớp vi lọc kháng khuẩn - Hiệu suất lọc BFE >= 95% - Hiệu suất lọc PFE >= 95% - Trở lực hô hấp <= 9mmH2O - Thanh nẹp nhựa Polyetylen mềm mại dễ uốn nắn - Dây đeo thun xốp co giãn tốt. |  | 50 cái / hộp | Cái |  |  | 301508 | 145674 |  | 0 | 0 | 294100 | 921400 | 11000 |  | 1800 | 12000 | 13000 | 2000 | 6000 | 12000 |  | 10000 | 7000 | 5000 | 8000 | 10000 | 3000 | 20000 | 30000 | 8000 | 25000 | 10000 | 10000 | 500000 | 25000 | 20000 | 15000 | 1000 | 54000 | 37000 | 10000 | 10000 | 4050 | 17500 |  |  | 200 | 1000 | 17850 | 5000 | Sử dụng trong việc khám chữa bệnh, kỹ thuật tại nhà và tắm gội nội viện -Sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 320 | 294848000 |  | DC | DC
316 | PP2300448459 | Khẩu trang y tế có dây cột |  | Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (dây cột) | Khẩu trang y tế dây cột - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ sơ vải - Gồm 3 lớp vải: + Lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, + Lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp + Lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Gồm 4 dây cột dài khoảng 40cm - Kích thước 90 x 175mm, mở rộng > 18cm - Hiệu suất lọc khuân (BFE_Nelson) > 95% (ASTM 2101) - Hiệu suất lọc bụi (PFE): >95% - Độ chống giọt bắn và độ sạch vi sinh: đạt Type IIR (EN14683:2019+AC:2019.) - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, TCVN 8389-1:2010 |  |  | Cái |  |  |  | 2000 |  | 8300 | 8300 | 120000 | 120000 | [16 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | cuối 2023 và đầu 2024 ko trúng thầu | 0 | 1000 | 120000000 |  | DC | DC
317 | PP2300448460 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương |  | Khí AirMAC | - Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương - Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít |  |  | Bình |  |  | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 38 | 45 | [13 empty] | 45 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000000 | 135000000 |  | CK | CK
318 | PP2300448461 | Khóa 3 ngã dây 100cm |  | Khoá ba ngã USAM với van 3 cánh, kèm dây nối | Khóa 3 ngã dây 100cm - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Chiều dài dây 100cm; - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 2050 | 2000 |  | 0 | 0 | 6100 | 6150 | [16 empty] | 5000 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 500 | 150 | [9 empty] | 0 | 3879 | 23855850 |  | DC | DC
319 | PP2300448462 | Khóa 3 ngã không dây |  | Khoá ba ngã USAM với van 3 cánh, không dây nối | Khóa 3 ngã không dây - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Thể tích mồi > 0.2ml - Tiệt trùng | Khóa 3 ngã không dây - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Thể tích mồi > 0.2ml - Tiệt trùng - Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái |  |  | 10503 |  |  | 0 | 0 | 42700 | 35050 |  |  |  | 700 | [6 empty] | 1000 | 100 | 1000 | 3500 | 50 | 1000 | 5000 | 1000 | 2000 | 300 |  | 5000 | 3000 |  | 100 | 100 | 1200 | 7200 | 2000 | 800 | [9 empty] | 0 | 2410 | 84470500 |  | DC | DC
320 | PP2300448463 | Khóa ba ngã có dây dài 25cm |  | Khóa ba chạc có dây nối | Khóa ba ngã gồm: - 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. - Tiệt trùng | - Khóa ba ngã gồm: - 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. - Tiệt trùng - Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái |  |  | 33305 | 22942 |  | 1992 | 1992 | 20100 | 22680 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 200 | 1000 | 100 |  | 200 | 100 |  | 5000 | 500 |  |  |  | 5000 | 100 |  | 200 | 100 | 2400 |  | 500 | 150 |  |  |  |  | 30 |  |  | 100 | Truyền dịch | 0 | 3779 | 85707720 |  | DC | HS
321 | PP2300448464 | Kim 26 1*1/2 |  |  | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1*1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 400 | 300 |  | 0 | 0 | 700 | 1200 | [20 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 735 | 882000 |  | DC | DC
322 | PP2300448465 | Kim châm cứu các cỡ |  | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Kim châm cứu - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ - Kích thước: 0.25x25mm; 0.25x40mm; 0.3x75mm - Cán kim được cuốn bằng sợi thép, các vòng quấn tròn đều, không có khoảng cách, không có gờ ráp - Tiêu chuẩn đóng gói tiệt khuẩn, vỉ giấy, vỉ nhựa PVC/PE bao phim từng cây một. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2000000 | 770000 | [7 empty] | 170000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600000 | [7 empty] | 0 | 217 | 167090000 |  | CK | CK
323 | PP2300448466 | Kim chích cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa |  | Kim chích cầm máu | Kim chích cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa - Dùng chích cầm máu qua nội soi. - Đầu kim dài 4 mm, đầu vát, đường kính 23G. - Dây dẫn đường kính ≤ 2.5mm, dài ≥ 165-230cm. - Dùng cho dạ dày/ đại tràng. - Tay cầm có khóa. - Cơ chế thu/ra kim có tiếng click để thao tác chính xác hơn - Tiêu chuẩn sử dụng 1 lần | - Dùng chích cầm máu, chích xơ qua nội soi. - Kim đầu kim loại dài 3-5mm, đầu vát, đường kính 21G, 23G. - Dây dẫn dài chất liệu nhựa Teflon, đường kính 2.35mm (± 0.05), dài 180-230cm. - Dùng được cho dạ dày và đại tràng. - Tay cầm có nút bấm cố định kim. - Tiêu chuẩn sử dụng 1 lần/ 1 bệnh nhân. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 300 |  |  |  |  | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 315000 | 94500000 |  | CK | CK
324 | PP2300448467 | Kim chọc dò tủy sống 22G |  | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim chọc dò tủy sống - Kích thước 22G x 3 1/2", sắc bén - Chuôi kim trong suốt. |  |  | Cây | [5 empty] | 300 | 300 | 1435 | 670 | [17 empty] | 100 |  |  |  | 400 | 5 |  |  | 0 | 10 | 30 | 100 | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 12140 | 8133800 |  | DC | DC
325 | PP2300448468 | Kim chọc hút tủy xương |  | Kim sinh thiết (chọc hút) tủy xương "SELECTIVE" | Kim chọc hút tủy xương dùng một lần - Cỡ kim: 16G - Chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ 8 - 45 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, - Có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 220 | 420 | [21 empty] | 400 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 5 | [8 empty] | Tùy vào lượng bệnh cần dùng kỹ thuật | 0 | 160000 | 67200000 |  | DC | DC
326 | PP2300448469 | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ |  | SURFLO I.V.Catheter | - Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ - Kim luồn loại không cánh, không cửa. - Catheter bằng chất liệu ETFE. - Khoang chứa máu trong suốt - Thời gian lưu kim lên đến 72h |  |  | Cái |  |  | 205 | 350 |  | 0 | 0 | 1050 | 2300 | [16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300 | [12 empty] | 0 | 13000 | 29900000 |  | DC | HS
327 | PP2300448470 | Kim đẩy chỉ 23G vô trùng |  | Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng một lần | Kim đẩy chỉ 23G - Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm - Hộp 20 vỉ -100 kim |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 2000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 0 | 268 | 536000 |  | CK | CK
328 | PP2300448472 | Kim dùng cho máy khoang xương các cỡ |  |  | Kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài: 15mm - 45mm, bao gồm: - 1 kim truyền tĩnh mạch qua xương - 1 dây nối - 1 vòng đeo tay - 1 đồ hủy vật sắc nhọn - Tiệt khuẩn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 6 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 | [10 empty] | Tùy vào lượng bệnh cần dùng kỹ thuật | 0 | 2326000 | 13956000 |  | HS | DC
329 | PP2300448473 | Kim gây tê tuỷ sống các cỡ |  | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim gây tê tuỷ sống các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm - 90mm. - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Cây |  |  | 2672 | 1974 |  | 300 | 300 | 10050 | 10005 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | 12140 | 121460700 |  | DC | NGOAI
330 | PP2300448478 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ Micro |  | Kìm mang clip mạch máu dài 20cm cỡ siêu nhỏ -EB | Kìm kẹp clip titan mổ mở, - Cỡ Micro - Chiều dài 20cm, - Hàm góc 20 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12000000 | 24000000 |  | CK | CK
331 | PP2300448479 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ S-Wide |  | Kìm mang clip mạch máu dài 20cm cỡ lớn -EB | Kìm kẹp clip titan mổ mở - Cỡ S-Wide - Chiều dài 20cm - Hàm góc 20 độ |  |  | Cái / Cây | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 7350000 | 14700000 |  | CK | CK
332 | PP2300448480 | Kim lấy máu thử đường huyết |  | Kim lấy máu VivaChek | Kim lấy máu thử đường huyết - Đầu kim 3 mặt cắt dễ dàng đâm qua da - Đường kính kim 0.33mm - 0.36mm (28G) - Độ đâm sâu 1.5mm - Đầu kim phủ silicon - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Cây |  |  | 8800 | 28900 |  | 0 | 0 | 85040 | 0 | [38 empty] | Thử ĐH tại nhà | E-HSMT: Đầu kim phủ silicon E-HSDT và trả lời làm rõ: Đầu kim được làm từ thép không gỉ | 600 | 0 |  | DC | DC
333 | PP2300448481 | Kim luồn có cánh, không cửa 24G |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn Polycan Safety | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 24G | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 24G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 7200 | 13200 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 |  | 7000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 13650 | 180180000 |  | DC | DC
334 | PP2300448482 | Kim luồn tĩnh mạch các số |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cổng tiêm thuốc, các số - Chất liệu ống thông bằng PTFE/FEP/PUR - Kim được làm bằng thép không gỉ, sắc, nhọn. - Các cỡ G16, G18, G20, G22, G24. - Vô trùng. | Mũi kim ba mặt vát giúp dễ dàng xuyên qua da ống thông bằng vật liệu FEP, tương thích sinh học cao, lưu được 96h Kim có cánh, cổng van hoạt động một chiều. Buồng chặn có màng lọc kháng khuẩn PTFE. - Cỡ 18 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn FDA, ISO |  | Cái |  |  | 107959 | 73173 |  |  | 0 | 394860 | 0 | [39 empty] | 0 | 2079 | 0 |  | DC | DC
335 | PP2300448483 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 18G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 18 G | - Mũi kim ba mặt vát giúp dễ dàng xuyên qua da - Ống thông bằng vật liệu FEP, tương thích sinh học cao, lưu được 96h - Kim có cánh, cổng van hoạt động một chiều. - Buồng chặn có màng lọc kháng khuẩn PTFE. - Cỡ 18 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), ISO. |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 7500 | 0 | [39 empty] | 0 | 2250 | 0 |  | DC | DC
336 | PP2300448484 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 20G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 20 G | - Mũi kim ba mặt vát giúp dễ dàng xuyên qua da - Ống thông bằng vật liệu FEP, tương thích sinh học cao, lưu được 96h - Kim có cánh, cổng van hoạt động một chiều. - Buồng chặn có màng lọc kháng khuẩn PTFE. - Cỡ 20 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), ISO. |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 15800 | 0 | [39 empty] | 0 | 2250 | 0 |  | DC | DC
337 | PP2300448485 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 22G |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và có cổng tiêm | - Chất liệu FEP-Teflon nên có thành cứng, mỏng và độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng xuyên qua da - Đầu kim mềm nên thành mạch không bị tổn thương - Giữ ống thông trong mạch máu lên đến 72 giờ. - Cỡ 22 G | - Mũi kim ba mặt vát giúp dễ dàng xuyên qua da - Ống thông bằng vật liệu FEP, tương thích sinh học cao, lưu được 96h - Kim có cánh, cổng van hoạt động một chiều. - Buồng chặn có màng lọc kháng khuẩn PTFE. - Cỡ 22 G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), ISO. |  | Cái/Cây/ Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 9700 | 0 | [39 empty] | 0 | 2250 | 0 |  | DC | DC
338 | PP2300448486 | Kim sinh thiết ( phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 10G |  | Kim sinh thiết | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú) - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 10G - Kiểu: mũi vát, chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 369 mm - 400 mm - Chiều dài mũi kim: 100 mm - 120 mm. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [11 empty] | 10 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT của E-HSMT:"Chiều dài: 369 mm - 400 mm", E-HSĐXKT: "Chiều dài kim 369.5mm" | 8000000 | 480000000 |  | NGOAI | NGOAI
339 | PP2300448487 | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 8G |  | Kim sinh thiết | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú) - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 8G - Kiểu: mũi vát, - Chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 360mm - 400mm - Chiều dài mũi kim: 100mm - 120mm. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 60 | [11 empty] | 10 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Không đáp ứng TNKT của E-HSMT:"Chiều dài: 360mm - 400mm - Chiều dài mũi kim: 100mm - 120mm.", E-HSĐXKT: " Chiều dài kim 369.5mm; - Chiều dài mũi kim: 109.0 mm - Sai số: ± 2%" | 8000000 | 480000000 |  | NGOAI | NGOAI
340 | PP2300448488 | Kim sinh thiết lõi các cỡ |  | Kim sinh thiết bán tự động Ultimate có kim dẫn đường các cỡ | 'Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ, cho phép sinh thiết ở nhiều vị trí mô khác nhau, - Một bộ kim bao gồm: 01 kim chính, 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Có vạch cản quang chia độ dài trên thân kim - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 230 | 300 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 100 | [9 empty] | 150 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 480000 | 144000000 |  | DC | NGOAI
341 | PP2300448489 | Kim sinh thiết lõi tự động |  | Kim sinh thiết CoreCut | Súng sinh thiết tự động liền kim dùng cho sinh thiết thận - Kim được làm bằng thép không rỉ, đầu vát - Đường kính 14G - 16G -18G - Độ dài 150mm, 200mm. - Độ dài lưỡi cắt mô bệnh phẩm 22mm - Súng có cơ chế khóa an toàn. - Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485, FSC |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1000000 | 50000000 |  | CK | CK
342 | PP2300448490 | Kim sinh thiết mô mềm |  | Kim sinh thiết bán tự động Ultimate có kim dẫn đường các cỡ | Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ - Một bộ kim bao gồm: + 01 kim chính + 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 480000 | 24000000 |  | NGOAI | NGOAI
343 | PP2300448491 | Kim tiêm 23G |  | Kim tiêm MPV | - Kích thước kim: 23G x 1" - Chất liệu: nhựa PP, thép không gỉ |  |  | Cây | [5 empty] | 6332 | 6332 | 500 | 0 | [39 empty] | 0 | 258 | 0 |  | DC | DC
344 | PP2300448492 | Kim tiêm các cỡ |  | Kim tiêm sử dụng một lần | Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm các cỡ - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Chất liệu: Kim thép không gỉ phủ lớp silicon; | - Kim lấy máu, lấy thuốc - Chất liệu: Kim thép không gỉ phủ lớp silicon; - Gồm các cỡ: 18G, 23G, 25G, .... - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái |  |  | 305185 | 208354 |  | 0 | 0 | 402500 | 440400 | [7 empty] | 500 |  | 2000 | 24000 | 20600 | 5000 | 13000 | 5000 | 40000 | 100000 |  | 10000 |  | 200 | 50000 | 18000 |  | 7000 | 1000 | 48000 | 14000 |  | 15000 |  | 2000 | 50000 | 15000 |  |  |  | 100 |  | 0 | 206 | 90722400 |  | DC | DC
345 | PP2300448496 | Lam kính nhám |  | Lam kính xét nghiệm 7105 | Lam kính nhám - Chất liệu: Thủy tinh, có một đầu nhám - Kích thước: 25.4 x 76.2mm - Độ dày: 1 – 1.2mm |  |  | Hộp |  |  | 679 | 663 |  | 108 | 108 | 1752 | 12263 | 380 |  | - |  |  | 167 | [5 empty] | 200 |  | 6 | 500 | 5 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 5 | [10 empty] | 0 | 28350 | 347656050 |  | CLS | CLS
346 | PP2300448497 | Lam kính trơn |  | Lam kính xét nghiệm 7102 | Lam kính trơn - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 mm - Độ dày: 1mm - 1.2mm | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 mm - Độ dày: 1mm - 1.2mm | Hộp/ 72 cái | Hộp | [5 empty] | 23 | 23 | 350 | 603 |  |  | 60 | [7 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 5 | 432 | 5 | 3 |  |  | 30 | [6 empty] | 0 | 18900 | 11396700 |  | DC | HS
347 | PP2300448498 | Lam nhuộm hóa mô miễn dịch |  | POSITIVE CHARGED SLIDES KALTEK x72 | Làm bằng thủy tinh soda lime siêu trắng, có hàm lượng kim loại thấp, trong suốt về mặt quang học Có tính chất hóa học tương tự như silane. Bề mặt tích điện dương để tăng cường sự bám dính của tế bào Kích thước 25x75x1mm gó 90 độ Lam kính mỏng, phẳng, dùng cho các mẫu mô cắt lạnh, mẫu mô cố định bằng formalin vùi paraffin hoặc phết tế bào. Chứng nhận chất lượng FDA/CE |  |  | Cái | [5 empty] | 72 | 72 | 4320 | 1728 | [5 empty] | 1728 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12000 | 20736000 |  | CK | CK
348 | PP2300448499 | Lammen |  | Lammen xét nghiệm 22*22 | - Kính phủ, hình vuông, trong suốt. - Kích thước 22 x 22 mm - Dày 0.13 - 0.17 mm -Chưng nhận chất lượng FDA/CE |  |  | Hộp | [5 empty] | 20 | 20 | 733 | 376 | 100 |  | 36 |  |  | 240 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15225 | 5724600 |  | CLS | CLS
349 | PP2300448500 | Lancet |  | Kim lấy máu (h/200c) | Kim chích lấy máu. - Thành phần: thép carbon/thép không gỉ - Đầu mũi kim được vát nhọn - Tiệt trùng - Được bọc giấy riêng lẻ |  |  | Cái | [5 empty] | 2000 | 2000 | 16000 | 1800 | 400 |  | 1200 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | [9 empty] | Không đạt về hồ sơ kỹ thuật | 420 | 756000 |  | CLS | CLS
350 | PP2300448501 | Lọ đựng bệnh phẩm 30ml |  | Lọ nhựa đựng mẫu PP 50ml HTM nắp đỏ, không nhãn | Lọ đựng bệnh phẩm sử dụng lấy đàm để xét nghiệm, nắp vặn. - Chất liệu: nhựa PP/PS - Dung tích 30ml - Miệng hình ô van | - Lọ đựng bệnh phẩm sử dụng lấy đàm để xét nghiệm, nắp vặn. - Chất liệu: nhựa PP/PS - Dung tích 30ml - Miệng hình ô van |  | Lọ |  |  | 4500 | 11300 |  | 0 | 0 | 9090 | 620 | [11 empty] | 100 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 50 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | [12 empty] | 0 | 900 | 558000 |  | DC | HS
351 | PP2300448502 | Lọ đựng nước tiểu |  | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp trắng, có nhãn | Lọ đựng nước tiểu - Chất liệu: nhựa PS trắng trong - Có nhãn màu trắng - Nắp màu (đỏ, trắng....) - Dung tích 50ml ±5. |  |  | Lọ |  |  | 78050 | 57150 |  | 7800 | 7800 | 139800 | 180350 | 7000 | 103000 |  |  |  |  | 7000 | 3600 |  | 200 | 300 | 1000 | 1500 | 500 | 100 | 6000 | 12000 |  | 50 |  |  | 15000 | 8000 | 2000 | 200 | 5000 | 600 | 2000 | 600 | 700 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1000 | Xét nghiệm nước tiểu tại nhà | 0 | 900 | 162315000 |  | CLS | CLS
352 | PP2300448503 | Lọ đựng phân |  | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml HTM nắp vàng, có nhãn | - Lọ nhựa y tế trung tính, trắng trong, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. - Dung tích 50ml ±5. - Có nhãn màu trắng, có thìa lấy mẫu phân và chất bảo quản bên trong. - Nắp vặn/xoay |  |  | Lọ |  |  | 0 | 700 |  | 780 | 780 | 8300 | 7005 |  | 180 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 100 | 10 | [6 empty] | 3000 | 400 |  |  | 100 | 100 |  | 50 | 40 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 2100 | 14710500 |  | CLS | CLS
353 | PP2300448504 | Lọ vô trùng lấy mẫu |  | MDL Specimen Container 40mL | Lọ vô trùng dùng cho xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn - Chất liệu: nhựa y tế/Polypropylen/nhựa PP nguyên sinh - Thể tích 30ml- 60ml - Tiệt trùng từng cái. |  |  | Lọ |  |  | 2900 |  |  | 0 | 0 | 21875 | 14970 | 4500 | [8 empty] | 20 | 200 | 100 | 500 | 600 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 5000 | 500 |  | 300 | 50 | 800 | 300 | 500 | 500 |  |  | 1000 | [6 empty] | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT về chất liệu | 2765 | 41392050 |  | CLS | CLS
354 | PP2300448507 | Lọc 3 chức năng người lớn |  | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng cho người lớn SAMBRUS-V (có tiệt trùng) | Lọc 3 chức năng người lớn - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9995% - Hiệu suất lọc vi rút: ≥ 99.9995% - Độ ẩm của khí ở ngõ ra (với VT =500ml) ≥ 31mg/L - Tiệt trùng bằng khí EO | - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9995% - Hiệu suất lọc vi rút: ≥ 99.9995% - Độ ẩm của khí ở ngõ ra (với VT =500ml) ≥ 31mg/L - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Cái |  |  | 9013 | 4320 |  | 300 | 300 | 20320 | 24205 | [16 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 1800 | 400 | 2000 | [10 empty] | 0 | 15100 | 365495500 |  | DC | HS
355 | PP2300448508 | Lọc đo chức năng hô hấp |  | Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Lọc đo chức năng hô hấp - Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp KoKo - Đầu ngậm elip màu trắng . - Vật liệu PVC - Đường kính ngoài 48mm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10000 | 5000 | [21 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 18300 | 91500000 |  | CK | CK
356 | PP2300448509 | Lọc khuẩn làm ẩm sơ sinh cao cấp |  | Lọc ấm ẩm sơ sinh Pharma Neo | Lọc khuẩn làm ẩm sơ sinh cao cấp - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9985% - Hiệu suất lọc vi rút: > 99.975% - Khoảng chết: ≤ 10ml - Vật liệu màng lọc : Foam PU tĩnh điện tổng hợp/ Polypropylene - Tiệt trùng từng cái. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: Vật liệu màng lọc : Foam PU tĩnh điện tổng hợp/ Polypropylene . Khoảng chết: ≤ 10ml E-HSDT: Vật liệu màng lọc : sợi lọc Acrylic và Polypropylene .Khoảng chết: 23ml | 63000 | 6300000 |  | DC | HS
357 | PP2300448510 | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp |  | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng cho trẻ em SAMBRUS-V (có tiệt trùng) | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp - Hiệu suất lọc: > 99,99% - Trọng lượng ≤ 18g - Khoảng chết thấp: ≤ 45ml |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 800 | [16 empty] | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 15600 | 12480000 |  | DC | HS
358 | PP2300448511 | Thòng lọng cắt polyp |  |  | Thọng lọng cắt polyp dùng với tần số dòng điện cao tần, hình oval, dài 240cm, độ mở snare D:15mm đến 30mm, tay cầm xoay được. Loại ống kép ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu thòng lọng bên trong , không có lực đẩy đột ngột khi mở thòng lọng và có thể dự đoán được dựa vào tay cầm. Sử dụng 01 lần | - Hình oval, dài 240cm, độ mở snare D:15mm đến 30mm, tay cầm xoay được. - Loại ống kép ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu thòng lọng bên trong , không có lực đẩy đột ngột khi mở thòng lọng và có thể dự đoán được dựa vào tay cầm. - Sử dùng 01 lần |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 |  |  |  |  | 350 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 525000 | 183750000 |  | CK | CLS
359 | PP2300448512 | Lưỡi dao cắt vi thể |  | MICROTOME blades “UNI-TEK” S-35 n.50 pcs dispenser | Lưỡi dao cắt vi thể - Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, …) - Tương thích với nhiều loại máy cắt |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 1200 | [5 empty] | 1200 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 61000 | 73200000 |  | CK | CK
360 | PP2300448513 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên phải, loại Progrip hoặc tương đương |  | Lưới thoát vị bẹn, tự dính Progrip dùng trong mổ mở thoát vị bẹn bên phải, kích thước 12x8 cm TEM1208GR | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên phải, loại Progrip hoặc tương đương - Chất liệu: Polyethylene Trephthalate (polyester đơn sợi) - Kích thước: 12x8cm - Độ nặng 82g/m2, có thể thay đổi theo thời gian sau khi sử dụng. - Có gai làm bằng chất liệu tan - Có khả năng tự cố định - Tiêu chuẩn CE, ISO,CFS - Tiêu chuẩn đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2500000 | 125000000 |  | CK | CK
361 | PP2300448514 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương |  | Lưới thoát vị bẹn, tự dính Progrip dùng trong mổ mở thoát vị bẹn bên trái, kích thước 12x8 cm TEM1208GL | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương - Lưới thoát vị đơn sợi - Chất liệu Polyester thân nước, có các gai tự dính chất liệu Polylactic Acid. - Kích thước miếng lưới 12x8cm - Lưới có hình dạng oval, có miếng lật sẵn tạo thuận lợi trong phẫu thuật - Kích thước lỗ lưới 1.1mm - 1.7mm. |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2500000 | 125000000 |  | CK | CK
362 | PP2300448515 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở 6 x 11cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang 5-7cm, dọc 10-15cm - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm - Lỗ hiệu quả > 60% - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 368000 | 18400000 |  | CK | CK
363 | PP2300448516 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi 10 x 15 cm |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi 10 x 15cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: ngang 10-12cm, dọc 13-15cm - Lỗ hiệu quả: 65% - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm, - Độ đàn hồi: 48% - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 300 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 395000 | 39500000 |  | CK | CK
364 | PP2300448517 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x15cm |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x15cm - Polypropylene Mesh | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu bằng Polyvinylidene Flouride - Kích thước 15 x 15cm - Lỗ hiệu quả: 61% - Phản ứng bề mặt: 2.14 m2/m2 - Độ bền tối ưu: 46N/cm - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 428000 | 21400000 |  | CK | CK
365 | PP2300448518 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x15cm |  | Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 20x15 cm, có đính chỉ PCO2015FX | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 15 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11500000 | 575000000 |  | CK | CK
366 | PP2300448519 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x25cm |  | Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 25x20 cm PCO2520FX | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 25 x 20 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12500000 | 250000000 |  | CK | CK
367 | PP2300448520 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ đặt vĩnh viễn |  |  | - Lưới lọc huyết khối tĩnh mach chủ dưới bằng hợp kim Phynox không có tính sắt từ, tương thích MRI và dễ dàng quan sát dưới tia X. - Kích thước: 40mm x 42mm - Chiều dài 42mm, độ mở rộng 40mm thích hợp với tĩnh mạch có đường kính đến 35mm. - Kèm Bộ đặt lưới lọc tĩnh mạch gồm: + Kim chọc mạch + Nối chữ Y +Bơm tiêm 5ml + Dao mổ + Dây dẫn đường ngắn : đường kính 0.035", dài 70cm + Dây dẫn đường chính: đường kính 0.035", dài 150cm và 180cm + Dụng cụ mở đường 7F co kèm van cầm máu, nối chữ Y và khóa 3 ngã |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29264000 | 585280000 |  | CK | CK
368 | PP2300448522 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải |  | Lưới thoát vị theo hình giải phẫu Parietex chất liệu Polyester, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải, kích thước 15x10 cm TECT1510AR | Lưới thoát vị , gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2300000 | 115000000 |  | CK | CK
369 | PP2300448523 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái |  | Lưới thoát vị theo hình giải phẫu Parietex chất liệu Polyester, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái, kích thước 15x10 cm TECT1510AL | Lưới thoát vị, gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 5 | 5 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2300000 | 115000000 |  | CK | CK
370 | PP2300448524 | Mạch máu nhân tạo chữ Y được tẩm nhuận gelatin chiều dài 40cm |  |  | - Mạch máu chia đôi loại dệt kim được tẩm gelatin không aldehyde. - Đường kính 6mm - 12mm và 12mm - 24mm - Chiều dài 40cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13600000 | 68000000 |  | CK | CK
371 | PP2300448525 | Mạch máu nhân tạo nhánh thẳng có tráng bạc chống nhiễm khuẩn dài 40cm |  |  | - Mạch máu nhân tạo dạng đan, được tẩm nhuận gelatin. Dùng thay thế động mạch chủ ngực và bụng - Chất liệu PE, có lớp nhung. Bề mặt được phủ bạc - Đường kính 12mm - 24 mm (đoạn ống lớn - Chiều dài 40cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29567790 | 147838950 |  | CK | CK
372 | PP2300448527 | Mạch máu nhân tạo thằng các cỡ dài 80cm |  | Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng cỡ 6-7-8mm x 80cm, có vòng xoắn toàn phần | - Mạch máu nhân tạo thẳng, thiết kế thành tiêu chuẩn, lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. - Ống ghép được gia cố bởi vòng xoắn nhằm tăng khả năng chống gập, chống nén. -Đường kính: 6mm -8mm -Chiều dài 80 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17000000 | 85000000 |  | CK | CK
373 | PP2300448528 | Mạch máu nhân tạo thẳng chất liệu Polyester chiều dài 15cm - 30cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin không aldehyde - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm - 30cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13000000 | 65000000 |  | CK | CK
374 | PP2300448529 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 15 cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin. - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10000000 | 50000000 |  | CK | CK
375 | PP2300448530 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 30 cm |  |  | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin - Đường kính 6mm - 36 mm - Chiều dài 30cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11200000 | 56000000 |  | CK | CK
376 | PP2300448532 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 50cm |  |  | - Mạch máu nhân tạo thẳng có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 5mm -Chiều dài 50 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28900000 | 144500000 |  | CK | CK
377 | PP2300448533 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 80cm |  |  | Mạch máu nhân tạo có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt . - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 6mm - 10 mm - Chiều dài 80 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 35000000 | 175000000 |  | CK | CK
378 | PP2300448535 | Mạch máu nhân tạo thẳng dài 40cm |  |  | - Chất liệu: Polytetrafluoroethylene bọt. - Có đường dẫn rõ ràng trên thân ống cho biết đường kính và độ dày thành mạch - Đường kính 5mm - 8mm - Chiều dài 40cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 20000000 | 100000000 |  | CK | CK
379 | PP2300448537 | Mạch máu nhân tạo thẳng tráng bạc dài 60cm |  |  | - Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại ống thẳng - Đường kính 6mm-8 mm - Chiều dài 60 cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29566500 | 147832500 |  | CK | CK
380 | PP2300448538 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 5 x 10 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 5 x 10cm - Kích thước lỗ 1.5mm, - Khối lượng 60g/m2, - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 385000 | 19250000 |  | CK | CK
381 | PP2300448539 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 10 x 15 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 10 x 15 cm - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 10 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 425000 | 42500000 |  | CK | CK
382 | PP2300448540 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 15 x 15 cm |  | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 15 x 15 cm - Polypropylene Mesh | Mảnh ghép điều trị thoát vị - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 15 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 485000 | 24250000 |  | CK | CK
383 | PP2300448541 | Mask oxy có túi các cỡ |  | Mặt nạ thở oxy có túi AMBRUS MASK | - Mặt nạ thở oxy có túi - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. - Màu trong (trắng trong, xanh trong...) - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 1400 | 2073 |  | 0 | 0 | 401 | 6340 | [10 empty] | 100 | 200 | 100 | 30 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 500 | 800 |  | 100 | 10 | 500 | 800 | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 14679 | 93064860 |  | DC | HS
384 | PP2300448542 | Mask phun khí dung trẻ em |  | Mặt nạ xông khí dung MPV | Mặt nạ (mask) phun khí dung trẻ em - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm - Có bầu chứa thuốc - 01 dây nối dài ≥2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1730 | 1460 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 400 |  | 20 |  |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 11400 | 16644000 |  | DC | HS
385 | PP2300448543 | Mặt nạ điều chỉnh lưu lượng oxy Venturi |  | Mask venturi các cỡ | Chất liệu: PVC/Ecolite |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 250 | [21 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 200 | [11 empty] | 0 | 29400 | 7350000 |  | DC | HS
386 | PP2300448544 | Mặt nạ silicone các cỡ |  | Mask gây mê silicone các cỡ | - Mặt nạ gây mê có nhiều cỡ khác nhau từ sơ sinh đến người lớn. Các cỡ từ 0-6. - Vòng đệm khí có thể thay đổi áp lực nhờ bóng bơm 2 chiều đi kèm để bơm căng hoặc giảm phồng tùy theo khuôn mặt, giúp cố định kín và dễ chịu cho bệnh nhân. - Mặt nạ có in sẵn cỡ. - Mặt nạ làm bằng vật liệu PVC không chứa DEHP và cao su, hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ 10 - 40 độ C, độ ẩm 10 - 90%. - Có các chứng chỉ tương thích với máy mê máy thở - Có chứng chỉ CE/ ISO | - Mặt nạ silicone sử dụng nhiều lần, dùng trong gây mê - Chất liệu silicone y tế, không chứa PVC & DEHP. - Với màu trong suốt giúp dễ quan sát. - Làm sạch và khử khuẩn bằng nhiệt - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [16 empty] | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 252000 | 30240000 |  | DC | HS
387 | PP2300448545 | Mặt nạ thở mũi miệng dùng cho máy Bipap |  | Mask thở không xâm lấn CPAP full face các cỡ | Mặt nạ dùng cho bệnh nhân thở máy không xâm lấn. - Miếng đệm silicone dùng nhiều lần - Khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. | - Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. - Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. - Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ. |  | Cái |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 27 | 55 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 30 | 10 | [10 empty] | 0 | 734790 | 40413450 |  | DC | HS
388 | PP2300448546 | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ |  | Miếng cầm máu mũi UMAXO - Loại tiêu chuẩn, có dây | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ phù hợp trong phẫu thuật trong hốc mũi - Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Kích thước 8cm x 1.5 cm x 2 cm. - Được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp - Khả năng thấm hút hơn 20 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 3040 | 46 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 40 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 57500 | 2645000 |  | DC | HS
389 | PP2300448547 | Xương nhân tạo dạng hạt 10cc |  | Xương nhân tạo Exabone HA/TCP, dạng hạt Granules, 10cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/ exabone hoặc tương dương, - Dung tích: 10cc - Tiệt trùng |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 20 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 4000000 | 80000000 |  | CK | CK
390 | PP2300448548 | Miếng dán điện tim cho trẻ em |  | Miếng dán điện cực tim người lớn, trẻ em | - Điện cực có một mặt gel dẫn điện - 1 lớp nhựa ABS được tráng bạc - 1 đầu nối bằng kim loại dẫn tín hiệu điện tâm đồ |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 800 | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 | [9 empty] | 0 | 2940 | 2352000 |  | HS | HS
391 | PP2300448549 | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh |  |  | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh - Hình dạng : Hình vuông - Loại Gel : Gel ướt - Điện áp DC offset < 1 mV - Suy giảm điện thế sau khử rung < 0.2 mV/s - Trở kháng sau khử rung < 150 Ohm - Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong < 23µV - Điện áp DC offset sau khi dòng DC đi qua < 1.7 mv - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 350 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 | [9 empty] | 0 | 8300 | 2905000 |  | HS | HS
392 | PP2300448550 | Miếng dán mi |  | Băng phim trong 3M™ Tegaderm™ Frame Style 6cm x 7cm | Miếng dán mi mắt trong phẫu thuật nhãn khoa - Có tráng lớp keo chống dị ứng da ,không thấm nước - Kích thước: 6cm x7cm/7cmx6cm - Đóng gói vô khuẩn từng miếng |  |  | Miếng |  |  | 300 | 400 |  | 400 | 400 | 2000 | 2000 | [20 empty] | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5500 | 11000000 |  | CK | CK
393 | PP2300448551 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm |  | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 9990000 | 19980000 |  | CK | CK
394 | PP2300448552 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm |  | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10250000 | 20500000 |  | CK | CK
395 | PP2300448553 | Mực nhuộm bao |  | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa OCUBLU-TRY, 1ml Trypan Blue 0.06% | - Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06% - Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng |  |  | Lọ |  |  | 60 | 40 |  | 80 | 80 | 100 | 100 | [20 empty] | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 126000 | 12600000 |  | CK | CK
396 | PP2300448554 | Mũi cắt kẽ răng |  |  | Mũi khoan thép tốc độ nhanh sử dụng trong điều trị khoan cắt răng, phục hình răng, phẫu thuật, làm sạch lỗ sâu răng, mài tạo cùi răng... - Chất liệu: thép cường lực - Hình dạng đầu mũi khoan: trụ - Chiều dài cả mũi khoan: từ 4 → 5cm, mũi đường kính chỉ từ 0.3mm tới 0.65 mm - Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ nhanh |  |  | Mũi/Cái | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 36667 | 0 | BỎ | CK | CK
397 | PP2300448555 | Mũi khoan chốt các loại |  |  | Mũi khoan dùng trong điều trị răng để lấy come Gutta perch's trong ống tủy chân răng, sửa soạn ống mang chốt - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Đầu mũi khoan hình xoắn ốc - Chiều dài cả mũi khoan: từ 2.0 → 3cm - Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ chậm |  |  | Vỉ | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 560000 | 0 |  | CK | CK
398 | PP2300448556 | Mũi khoan xương vùng hàm mặt 2.0mm |  |  | Mũi khoan nhỏ phẫu thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Hình dạng đầu mũi khoan: xoắc ốc, tròn, trụ, chóp... - Chiều dài mũi khoan: từ 52 → 72mm - Chiều dài làm việc từ 6 đến 22mm - Tương thích vít nhỏ đường kính khoảng 2.0mm - Đường kính tối đa 1.6mm |  |  | Mũi/Cái | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 99500 | 0 |  | NGOAI | NGOAI
399 | PP2300448557 | Mũi mài xương tròn các cỡ |  |  | Mũi khoan thép tốc độ chậm sử dụng trong điều trị mài xương - Chất liệu: thép cường lực - Hình dạng đầu mũi khoan: tròn, - Chiều dài cả mũi khoan: từ 6-8 cm - Tương thích với tay khoan thẳng tốc độ chậm |  |  | Vỉ | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | gói RHM | 0 | 298935 | 0 |  | NGOAI | NGOAI
400 | PP2300448558 | Nẹp cẳng tay gân duỗi |  | Nẹp cẳng tay gân duỗi (Trái - Phải) | Nẹp cẳng tay gân duỗi trái phải, các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 150 | [13 empty] | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 66549 | 9982350 |  | CK | CK
401 | PP2300448559 | Nẹp cẳng tay gân gấp |  | Nẹp cẳng tay gân gấp (Trái - Phải) | Nẹp cẳng tay gân gấp trái phải, các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 150 | [13 empty] | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 66549 | 9982350 |  | CK | CK
402 | PP2300448560 | Nẹp cổ cứng |  | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng các số |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1520 | 490 | [9 empty] | 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 440 | [11 empty] | 0 | 90300 | 44247000 |  | DC | HS
403 | PP2300448561 | Nẹp đùi các cỡ |  | Nẹp đùi dài (Zimmer) | Nẹp đùi các cỡ - Chất liệu vải, thanh định vị bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm - Có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân. |  |  | Cái |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 300 | 250 | [13 empty] | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 97125 | 24281250 |  | CK | CK
404 | PP2300448562 | Nẹp nhựa chống xoay |  | Nẹp chống xoay ngắn | Nẹp nhựa chống xoay - Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. - Khóa velcro - Nẹp nhôm hoặc hợp kim nhôm - Chiều cao của nẹp từ 30 - 40cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [13 empty] | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 119700 | 14364000 |  | CK | CK
405 | PP2300448563 | Nẹp vải cẳng tay |  |  | Nẹp vải cẳng tay - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. - Băng nhám dính (khóa Velcro) - Nẹp hợp kim nhôm - Chiều dài 10cm đến 25cm |  |  | Cái |  |  | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 320 | 300 | [13 empty] | 300 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 29000 | 8700000 |  | CK | CK
406 | PP2300448564 | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ |  | Nẹp xương sườn 8 lỗ | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren chìm trong nẹp. |  |  | Cái | [5 empty] | 36 | 36 | 100 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3800000 | 190000000 |  | CK | CK
407 | PP2300448565 | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ |  | Nẹp xương sườn 12 lỗ | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren khóa chìm, uốn sẵn - Bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 54 | 54 | 100 | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5300000 | 265000000 |  | CK | CK
408 | PP2300448566 | Ngáng miệng |  | Ngáng miệng, sử dụng 1 lần | Ngáng miệng nội soi có dây choàng dành cho người lớn | - Ngáng miệng có hoặc không có phần đè lưỡi - Chất liệu nhựa PP (Polypropylene) nguyên sinh - Màu trong suốt - Dây choàng loại dây thun được lắp sẵn, chiều dài dây 50cm - Kích thước: 48,7 x 96mm (kích thước ngoài) và 19,6 x 22,6 (kích thước trong) |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 500 |  |  |  |  | 500 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19500 | 9750000 |  | DC
409 | PP2300448567 | Nhãn chỉ thị vật lý |  |  | - Nhãn chỉ thị vật lý kiểm tra chất lượng chu trình tiệt khuẩn lớp 1 (class 1) - Không chưa chì - Theo dõi tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước ở nhiệt độ từ 121oC - 134oC - Nhà thầu cam kết sản phẩm: Không chứa chì, không bị lem, chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất trong vòng 6 tháng. - Trên nhãn có ghi ngày và hạn sử dụng, tên bộ dụng cụ, không bị thấm ướt sau khi hấp - Kích thước: 60-80mmx30-35mm - Đạt chuẩn: ISO 13485/CE/FDA |  |  | Tờ | [5 empty] | 0 | 0 | 6000 | 7820 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 7820 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 900 | 7038000 |  | CK | KSNK
410 | PP2300448568 | Nhiệt kế vật tư |  |  | Nhiệt kế vật tư dùng để đo nhiệt độ cơ thể. - Gồm 2 phần: + Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân + Phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. |  |  | Cái |  |  | 20 | 40 |  | 0 | 0 | 502 | 730 | [10 empty] | 100 |  |  | 50 | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 20 | 70 | 50 | 50 |  |  | 60 | [6 empty] | 0 | 21000 | 15330000 |  | DC | HS
411 | PP2300448569 | Nón phẫu thuật tiệt trùng |  | Mũ phẫu thuật | Nón phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: vải PP không dệt. - Đặc điểm: Thun đôi 2 sợi, ôm khít vòng đầu. - Thoáng khí, thoải mái. - Tiệt trùng |  |  | Cái |  |  | 112000 | 52942 |  | 18200 | 18200 | 292550 | 267930 |  |  |  |  | 5500 | 480 |  |  |  | 3000 |  | 2700 | 1000 | 500 | 1000 |  | 150000 | 8000 |  | 10000 |  | 0 | 7000 | 8000 |  | 0 | 15000 | 18000 | 10000 | 7000 |  |  | 5000 |  |  |  | 13750 | 2000 | sử dụng đóng bộ thăm bệnh cho các khối hồi sức | 0 | 521 | 139591530 |  | DC | NGOAI
412 | PP2300448570 | Nòng đặt nội khí quản Stylet các số |  | Nòng đặt nội khí quản Stylet các số 6, 10, 14 Idealcare | Nòng đặt nội khí quản Stylet - Chất liệu lõi nhôm phủ lớp nhựa mỏng bên ngoài, đầu bo tròn an toàn cho bệnh nhân. - Các cỡ : 6Fr, 10Fr, 14Fr. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 115 | [16 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 40 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 43050 | 4950750 |  | DC | NGOAI
413 | PP2300448571 | Nòng ngoài trocar |  | Ống ngoài trocar có rãnh cố định đa dụng ENDOPATH XCEL | Nòng ngoài trocar nhựa, nòng có rãnh cố định - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định. - Van giữ khí 4 mảnh - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. | - Nòng ngoài trocar nhựa, nòng có rãnh cố định, tích hợp được với bộ trocar nhựa nội soi an toàn - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái | [5 empty] | 71 | 71 | 500 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1050000 | 525000000 |  | CK | NGOAI
414 | PP2300448572 | Nút chặn đuôi kim luồn |  | Nút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuốc USTOPPER màu vàng | Nút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuốc, màu vàng - Latex-Free - Cho phép rút máu hoặc chích thuốc nhiều lần |  |  | Cái |  |  | 1000 | 800 |  | 0 | 0 | 3100 | 10450 | [11 empty] | 200 |  | 500 | 200 |  |  |  | 500 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 7200 |  | 1000 | 800 | [9 empty] | 0 | 689 | 7200050 |  | DC | HS
415 | PP2300448573 | Ống dẫn lưu đường mật các cỡ |  | Sonde chữ T "TOPCARE", 20 x 40cm, số 14, 16, 18, 20 | - Ống thông có hình chữ T - Các cỡ |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 200 | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 22050 | 4410000 |  | CK | CK
416 | PP2300448574 | Ống đặt nội khí quản các số |  | Ống nội khí quản có bóng chèn các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  |  | Cái |  |  | 5357 | 2979 |  | 0 | 0 | 7258 | 11274 | [11 empty] | 20 |  |  | 10 |  | 10000 |  |  |  |  | 200 | 50 |  |  | 0 | 150 | 360 | 400 | 80 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | 9830 | 110823420 |  | DC | HS
417 | PP2300448575 | Ống hút điều kinh |  | Ống hút điều kinh MPV | - Ống hút bằng nhựa Polyetylen (PE) màu trắng trong, mềm dẻo, trơn láng không có cạnh bén - Đường kính 0.4cm, 0.5cm, 0.6cm - Tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 2000 | 60 |  | 300 | 300 | 500 | 10000 | [15 empty] | 10000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3200 | 32000000 |  | CK | CK
418 | PP2300448576 | Ống hút tim trái người lớn DLP, 16 Fr |  | Ống thông hút tim trái người lớn DLP, cỡ 16Fr | -Cannula hút tim trái - Chất liệu: Silicon/PVC - Cỡ 16Fr |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1260000 | 25200000 |  | DC | NGOAI
419 | PP2300448578 | Ống khí quản đè lưỡi các số |  | Airway các cỡ 0-5 | Ống khí quản đè lưỡi các số - Chất liệu: PE không độc hại, không gây kích ứng/ PP. - Gói 1 cái tiệt trùng. |  |  | Cái |  |  | 4519 | 2132 |  | 0 | 0 | 6582 | 11050 | [16 empty] | 10000 |  |  |  |  | 300 | 50 |  |  | 0 |  | 400 | 300 | [10 empty] | 0 | 4200 | 46410000 |  | DC | HS
420 | PP2300448579 | Ống lưu mẫu huyết thanh |  | Ống nghiệm giữ chuẩn cryo 1.8ml nắp xoắn vặn trắng | Ống lưu mẫu huyết thanh nắp vặn - Nhựa PP y tế trong suốt, trung tính không phản ứng với hóa chất. - Thể tích 1.5ml - 2ml - Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. - Chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn. - Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. - Tiệt trùng bằng tia gamma / khí EO/ tia e-beam |  |  | Ống | [5 empty] | 5000 | 5000 | 10200 | 7000 | 7000 |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2625 | 18375000 |  | CLS | CLS
421 | PP2300448580 | Ống ly tâm |  | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng | - Ống nghiệm nắp phẳng gắn liền với thân ống, có vạch chia, dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nhựa PP y tế - Dung tích 1.8ml - 2.0ml |  |  | Cái | [5 empty] | 1000 | 1000 | 3200 | 26000 | 15000 | 8000 |  |  |  | 3000 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 230 | 5980000 |  | CLS | CLS
422 | PP2300448581 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, có lỗ thông khí các số 7.0-9.0 | -Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 4 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 | [11 empty] | 0 | 1257900 | 5031600 |  | DC | HS
423 | PP2300448582 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra có bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn, không lỗ thông khí, các số 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10 | - Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ - Cỡ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 168 | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | [10 empty] | 0 | 923790 | 9237900 |  | HS
424 | PP2300448583 | Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ |  | Mở khí quản 2 nòng Blue Line Ultra không bóng, có lỗ thông khí các số 7.0-9.0 | - Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 170 | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 | [12 empty] | 0 | 1152900 | 23058000 |  | HS | HS
425 | PP2300448584 | Ống nghiệm chân không EDTA 6ml |  | Ống nghiệm chân không EDTA K3 HTM 6.0ml | - Ống nghiệm nắp tím lấy máu theo bộ hút chân không EDTA 6ml - Chứa chất chống đông/kháng đông |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 102320 | 5000 | 3000 |  | - | [6 empty] | 2000 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1328 | 6640000 |  | CLS | CLS
426 | PP2300448585 | Ống nghiệm chimigly |  | Ống nghiệm Chimigly VMA 2ml | Ống nghiệm nắp xám, tiệt trùng - Thể tích chứa tối đa 5ml hoặc 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa, màu xám giúp dễ dàng phân biệt với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Quy cách : 100 ống/khay |  | 100 ống/khay | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 6800 | 7100 |  | 2000 | [19 empty] | 0 |  | 5000 |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 585 | 4153500 |  | CLS | CLS
427 | PP2300448586 | Ống nghiệm Citrate 3.8% |  | Ống nghiệm Citrate 3.8% VMA 2ml | Ống nghiệm Citrate 3.8% - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Nắp nhựa màu xanh lá cây giúp dễ dàng phân biệt ống với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. |  |  | Ống |  |  | 38733 | 21000 |  | 0 | 0 | 65850 | 73400 |  |  | 3600 |  |  |  |  | 200 |  |  | 10000 | 2500 | 3000 | 4300 | 1000 | 6000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 15000 | 6000 |  | 400 | 0 | 400 | 15000 | 1000 | 700 |  |  | 500 |  | 200 |  |  | 100 | Xét nghiệm | 0 | 585 | 42939000 |  | DC | HS
428 | PP2300448587 | Ống nghiệm đo tốc độ máu lắng |  |  | Ống nghiệm dùng để đo tốc độ máu lắng - Ống nghiệm thủy tinh trong suốt - Dung tích 1.28ml ± 5 |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 1000 |  |  | 1000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12500 | 12500000 |  | CLS | CLS
429 | PP2300448588 | Xương nhân tạo dạng hạt 5cc |  | Xương nhân tạo Exabone HA/TCP, dạng hạt Granules, 5cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/exbonne hoặc tương đương - Dung tích: 5cc - Tiệt Trùng |  |  | Hộp |  |  | 8 | 5 |  |  | 0 | 30 | 40 | [13 empty] | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000000 | 120000000 |  | CK | CK
430 | PP2300448589 | Ống nghiệm EDTA |  | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml | Ống nghiệm EDTA, nắp xanh dương - Thân ống Polypropylene (PP), - Dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA kháng đông cho 2ml máu. - Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 - Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. |  |  | Ống |  |  | 208600 | 226500 |  | 0 | 0 | 397700 | 244000 |  | 36000 | 36000 |  |  |  | 10000 | 9600 |  |  | 10000 | 3500 | 3000 | 5000 | 1500 | 7000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 50000 | 14500 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 15000 | 2000 | 1500 |  |  | 15000 |  | 200 |  |  | 700 | Xét nghiệm | 0 | 554 | 135176000 |  | DC | HS
431 | PP2300448590 | Ống nghiệm EDTA 0.5ml |  | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml | - Ống nghiệm nhựa EDTA, nắp xanh dương - Thể tích chứa tối đa 2ml, lượng máu sử dụng 0.5ml - Sử dụng chất kháng đông Edta với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 145100 | 6200 |  |  | 1200 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 0 | 620 | 3844000 |  | DC
432 | PP2300448591 | Ống nghiệm Heparin lithium |  | Ống nghiệm Heparin VMA 2ml | Ống nghiệm Lithium Heparin - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP) - Dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đen giúp dễ dàng phân biệt ống Sodium Heparin với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Nồng độ Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. - Quy cách: 100 ống/khay |  |  | Ống |  |  | 223400 | 184900 |  | 0 | 0 | 718150 | 606200 |  | 438000 |  |  |  |  | 10000 | 9600 |  |  | 10000 | 3500 | 3000 | 5000 | 1500 | 7000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 40000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 6000 | 15000 | 2000 | 1500 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 500 | Xét nghiệm | 0 | 582 | 352808400 |  | CLS | CLS
433 | PP2300448592 | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn |  | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn - Nhựa PS trắng trong không nắp - Dung tích tối đa 6ml - Quy cách: 100 ống/khay |  | 100 ống/khay | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 31100 | 12000 |  |  | 12000 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 300 | 3600000 |  | DC
434 | PP2300448593 | Ống nghiệm nhựa có nắp, không nhãn |  | Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, không nhãn | Ống nghiệm nhựa có nắp, không nhãn - Nhựa PS/PP nguyên sinh trong, có nắp - Dung tích tối đa 5ml đến 6ml - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Quy cách: 100 ống/khay | Ống nghiệm nhựa nắp trắng, không nhãn - Nhựa PS/PP nguyên sinh trong, có nắp - Dung tích tối đa 5ml đến 6ml - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 11400 | 30100 | 5000 | 2000 | 1200 | [9 empty] | 3000 | [8 empty] | 15000 |  | 3000 |  | 200 | 100 | 500 | 100 | [10 empty] | 0 | 360 | 10836000 |  | DC | HS
435 | PP2300448594 | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ |  | Ống nghiệm Serum VMA, hạt to | Ống nghiệm tách huyết thanh, nắp đỏ, hạt tròn - Thể tích chứa tối đa đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đỏ giúp dễ dàng phân biệt ống tách huyết thanh với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Quy cách: 100 ống/khay | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75 mm, dung tích 6ml, nắp nhựa LDPE màu đỏ, có chia các vạch thể tích trên nhãn ống. * Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene hạt to/hạt nhỏ * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 do TQC cấp, CE, CFS Anh, CFS Tây Ban Nha. - Quy cách: 100 ống/khay | 100 ống/khay | Ống |  |  | 16732 | 9900 |  | 0 | 0 | 28720 | 50200 | 34000 | 2000 | [9 empty] | 2000 |  | 4000 |  | 5000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 700 |  |  | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 545 | 27359000 |  | CLS | CLS
436 | PP2300448595 | Ống nội khí quản 2 nòng trái, phải, các cỡ |  | Ống nội phế quản Blue Line 2 nòng trái,phải, bóng Soft Seal, các số 28 đến 41 | Ống thông phế quản 2 nòng trái/phải bao gồm: + Ống nội phế quản có stylet, + Bộ nối Y ( stylet carlens), + Catheter hút dịch + Bộ nối xoay 1 trục + Co nối 15m với ống phụ - Chất liệu PVC trong suốt nhạy nhiệt, cản quang. - Mã hóa màu dây nối và dây bơm bóng giúp dễ phân biệt ống phế quản (xanh) và nội khí quản ( trong suốt). - Bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương. - Van bơm bóng 1 chiều với nắp van độc quyền. - Các size : + Số 28Fr trái/ phải ( ID bóng NKQ 23mm /23mm, ID bóng NPQ 12mm/13mm, nòng soi phế quản 3.2mm, catheter hút dịch 8Fr/2.6mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 4.6mm). + Số 32Fr ( ID bóng NKQ 26 mm, ID ID bóng NPQ 13 mm, nòng soi phế quản 3.8mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 5.4 mm). + Số 35Fr (ID bóng NKQ 27 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.1mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.0 mm). + Số 37Fr (ID bóng NKQ 28 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.4mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.3 mm). + Số 39Fr ( ID bóng NKQ 29 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 4.7 mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.6 mm). + Số 41Fr (ID bóng NKQ 31 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 5.0 mm, catheter hút dịch 12Fr/4.0mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 7.0 mm). - Tiêu chuẩn CE, ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 24 | [16 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 1992900 | 47829600 |  | DC | NGOAI
437 | PP2300448596 | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff |  | Ống nội khí quản hút đàm trên bóng thể tích lớn áp lực thấp SACETT, các cỡ 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.0 | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff: - Nguyên liệu PVC trong suốt. - Thời gian lưu tối đa 30 ngày - Có đường cản quang để xác định vị trí chèn bằng X-quang - Vạch đánh dấu độ sâu trên bóng giúp xác định chính xác vị trí đặt ống. - Bóng thuôn, thể tích lớn áp lực thấp an toàn. Có lỗ hút đàm trên bóng. - Dây hút đàm trong suốt. - Áp lực hút 20mmHg - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Đầy đủ kích cỡ - Tiệt trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 700 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 600 |  | 100 | [10 empty] | 0 | 346479 | 242535300 |  | DC | HS
438 | PP2300448597 | Ống nội phế quản (trái, phải) |  | Ống nội phế quản(nội khí quản 2 nòng) trái/phải các cỡ | Ống nội phế quản (trái, phải) - Chất liệu được làm bằng silicon/PVC phủ silicon, thân ống mềm, dễ đưa vào nội khí quản. - Đầu ống có lò xo tránh việc gập đầu ống. - Bóng chèn áp lực thấp giảm tổn thương bề mặt nội khí quản. - Thân ống có gạch cản quang. - Đường kính ID ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đường kính minimum O.D ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đi kèm 2 dây hút dịch, co nối, cây dẫn đường |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1448790 | 14487900 |  | DC | NGOAI
439 | PP2300448598 | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ |  | SURUCATH ULTRA - THORACIC CATHETER (chest drainage catheter) | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ - Chất liệu: Nhựa PVC, có tráng Silicon - Có đường cản quang và đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. - Có co nối đi kèm tương thích các hệ thống hút. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1090 | 54 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 24 | 30 | [10 empty] | 0 | 45000 | 2430000 |  | DC | HS
440 | PP2300448599 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng |  |  | Ống thông dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu cao su latex thiên nhiên, phủ silicon - Đường kính trong 5mm - Đường kính ngoài 9mm - Cỡ 28F - Vô trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 650 | [10 empty] | 600 | 50 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 8400 | 5460000 |  | CK | CK
441 | PP2300448600 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch |  | Ống thông (dây đốt) tĩnh mạch Corona 360 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.8mm; Đầu típ tròn phát quang phóng tia 1 bên dạng điểm, góc lệch 80 độ so với trục sợi quang và NA=0.22 - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm |  |  | Cái | [5 empty] | 200 | 200 | 300 | 150 | [14 empty] | 150 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | E-HSMT: Đầu tip góc lệch 80 độ E-HSDT: Đầu tip góc lệch 60 độ | 10395000 | 1559250000 |  | CK | CK
442 | PP2300448601 | Ống thông JJ |  | STERILE URETERAL STENT SET / DOUBLE J STENT | - Chất liệu: Polyurethane - Cây đẩy đi kèm theo ống thông có chiều dài 30cm - 40cm. - Ống thông có tính cản quang tốt và có khả năng chống gập ống. - Ống thông được phủ lớp PTFE | SIZE Các cỡ( 5Fr, 6Fr, 7Fr) |  | Cái | [5 empty] | 30 | 30 | 2000 | 1000 | [12 empty] | 1000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 159000 | 159000000 |  | DC
443 | PP2300448602 | Ống thống lấy huyết khối các cỡ |  | Sonde Fogarty hút huyết khối 100% silicone (Aterial Embolectomy Catheter) số 3F-7F | - Chất liệu bóng latex - Đường kính các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. Chiều dài 80cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 200 | [14 empty] | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT : " Chất liệu bóng latex" E-HSDT : " Chất liệu bóng silicon không latex" | 942900 | 188580000 |  | CK | CK
444 | PP2300448603 | Ống thông tĩnh mạch rốn các cỡ |  |  | Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. - Chất liệu catheter : PVC + Kích cỡ 3.5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút + Kích cỡ 5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 80 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 | [9 empty] | 0 | 85000 | 6800000 |  | CK | CK
445 | PP2300448604 | Ống thông trong lọc máu cỡ 6.5F loại dài |  | Catheter chạy thận 2 nòng Prymax trẻ em 6.5F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 6.5F - Chiều dài: 100 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | Tính năng kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT: - Chiều dài: 100 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc E-HSDT : - Chiều dài: 111 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.018 x 500 mm (50cm), (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 100 mm (10cm), | 2960000 | 14800000 |  | CK | CK
446 | PP2300448605 | Ống thông trong lọc máu cỡ 8F |  | Catheter siêu lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 8Fr dài 100cm (cong) hoặc 125cm (thẳng ) | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 8F - Chiều dài: 150 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) gạc |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 | 2310000 | 23100000 |  | CK | CK
447 | PP2300448606 | Ống truyền dinh dưỡng trong đường rò dạ dày loại Zero |  | Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Zero) | Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng - Chất liệu silicone 100%, - Van 1 chiều bơm/xả bóng làm bằng nhựa cứng ABS, - Ống có 2 kênh, trên ống có đường cản quang, vạch đánh dấu độ sâu - Tấm cố định bên ngoài da làm bằng silicone có thể điều chỉnh khoảng cách với da và có thể khóa ống thông dọc theo bụng khi không bơm thức ăn, có dây dẫn đường. - Kích thước 20Fr, 22Fr, 24Fr - Dung tích bóng 10ml |  |  | Cái | [5 empty] | 1 | 1 | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500000 | 150000000 |  | CK | CK
448 | PP2300448607 | Oxy lớn |  | Oxygen | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  |  | Chai | [5 empty] | 1370 | 1370 | 300 | 145 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 55000 | 7975000 |  | DC | NGOAI
449 | PP2300448608 | Oxy nhỏ |  | Oxygen | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥ 99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  |  | Chai |  |  | 1704 |  |  | 0 | 0 | 500 | 4362 | [11 empty] | 100 |  | 200 |  | 72 | 150 |  |  |  |  | 2160 | 300 | 50 |  | 30 |  | 1100 | 200 | [10 empty] | 0 | 30800 | 134349600 |  | DC | HS
450 | PP2300448609 | Phim X-quang cỡ 20x25 cm |  | Phim X Quang DI-HL 20X25cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 20x25 cm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  |  | Tấm | [5 empty] | 0 | 0 | 8250 | 16500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 9000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 14700 | 242550000 |  | CK | CK
451 | PP2300448610 | Phim X-quang cỡ 35x43 cm |  | Phim X Quang DI-HL 35X43cm | Phim X- quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 35 x 43 cm - Phim lưu trữ lâu dài >20 năm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  |  | Tấm | [5 empty] | 0 | 0 | 5300 | 5000 |  |  |  | 5000 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 36750 | 183750000 |  | CK | CK
452 | PP2300448611 | Phổi nhân tạo tích hợp đa cấp cho người lớn và trẻ em |  | Capiox FX | - Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester - Lỗ màng lọc 32 micromet. - Thể tích bình chứa máu: 1000ml - 4000ml. - Kèm dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể. - Tiệt trùng. |  |  | Cái | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | [16 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Tính năng kỹ thuật của E-HSĐXKT trên catalogue không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | 11500000 | 115000000 |  | CK | CK
453 | PP2300448612 | Phổi nhân tạo tích hợp lọc động mạch dùng cho người lớn kèm bình chứa |  |  | Phổi nhân tạo dành cho bệnh nhân người lớn với bộ lọc động mạch chủ - Có ba lớp lọc 80µm - 40µm - 40µm được phủ thuốc chống đông PC Phosphorylcoline gốc lipid toàn bộ phổi - Thể tích chứa 4500ml - 5000ml - Diện tích màng lọc: 1.65m² - Dùng cho bệnh nhân trên 45 kg - Kèm bộ dây vật liệu PVC để kết nối với máy tim phổi nhân tạo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11670140 | 1167014000 |  | CK | CK
454 | PP2300448615 | Quả lọc thận highflux |  | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận highflux - Diện tích màng 1.4m2 - 1.6m2, - Thể tích mồi 74-90ml, - Hệ số siêu lọc: 47-85 ml/giờxmmHg, - Độ thanh thải Qb:300-400 mL/ph (Phosphate:225-270, Creatinine: 234-290, Urea: 264-319) + B12-Microglobin: ≥ 0.7 Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước/Tia Gamma | Quả lọc thận highflux Chất liệu: Polyethersulfone/Helixone Plus/Polynephron - Diện tích màng 1.4m2 - 1.6m2, - Thể tích mồi 74-95ml - Hệ số siêu lọc (KUF): 47-85 ml/giờ/mmHg - Áp lực xuyên màng (TMP): 500mmHg - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300 ml/min): + Phosphate:225-270ml/min + Creatinine: 252-290ml/min +Urea: 264-319ml/min) - Vitamin B12:≥ 150 ml/min - β2 Microglobulin: ≥ 0.7 - Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước inline/Tia Gamma |  | Quả |  |  | 1665 |  |  | 0 | 0 | 100 | 5000 | [21 empty] | 0 |  | 5000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 349965 | 1749825000 |  | CK | CK
455 | PP2300448616 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux |  | Màng lọc thận nhân tạo Middle Flux | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Chất liệu màng : Micro-undulated Polysulfone hoặc tương đương - Chất liệu vỏ: Polycarbonate hoặc tương đương - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane hoặc tương đương - Diện tích màng 1.5-1.6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) ≥ 22 - Thể tích mồi: ≥ 85ml - Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. - Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma | Quả lọc thận nhân tạo lowflux: Diện tích màng 1.5-1.6 m2 - Chất liệu màng: Polynephron/ Polyethersulfone/ α Polysulfone Pro. - Chất liệu vỏ: Polypropylene/Polycarbonate. - Hệ số siêu lọc KUF: (mL/giờ/mmHg) ≥ 14 - Thể tích mồi: ≥ 85ml - Áp lực xuyên màng (TMP):≥ 500mmHg - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure:≥ 261 ml/min Creatinine :≥ 236 ml/min Phosphate: ≥187 ml/min Vitamin B12:≥ 112 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma |  | Quả |  |  | 3767 |  |  | 0 | 0 | 7200 | 7500 | [21 empty] | 0 |  | 7500 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 154350 | 1157625000 |  | CK | CK
456 | PP2300448617 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux, diện tích màng 1.4 m2 |  | Quả lọc máu FX 8 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polysulfone/ Helixone/Polynephron./Polyethersulfone. - Diện tích:1.4m2. - Thể tích mồi: ≤ 74 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥12 (mL/giờ/mmHg).TMP: ≥ 600mmHg. - Độ dày thành sợi: 35 - 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: ≥ 250 ml/min; Creatinine: ≥ 225 ml/min; Phosphate: ≥ 194 ml/min; Vitamin B12: ≥112 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline. | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polysulfone/ Helixone/Polynephron./Polyethersulfone. - Diện tích:1.4m2. - Thể tích mồi: ≤ 74 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥12 (mL/giờ/mmHg).TMP: 600mmHg. - Độ dày thành sợi: 35 - 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: ≥ 250 ml/min; Creatinine: ≥ 225 ml/min; Phosphate: ≥ 194 ml/min; Vitamin B12: ≥112 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline. |  | Quả |  |  | 1988 | 720 |  | 0 | 0 | 7200 | 10000 | [21 empty] | 0 |  | 10000 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 303400 | 3034000000 |  | CK | CK
457 | PP2300448619 | Que gòn trong ống nghiệm nhựa tiệt trùng |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm | - Công dụng: Que gòn đã được tiệt trùng dùng để lấy mẫu xét nghiệm - Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, đựng trong ống nghiệm. | Công dụng: Que gòn đã được tiệt trùng dùng để lấy mẫu xét nghiệm - Mô tả: Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, que gỗ, đựng trong ống nhựa. Đóng gói và hàn kín riêng lẻ từng que. Quy cách: 1 que/ 1 túi |  | Que |  |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 1350 | 3030 | 800 | [8 empty] | 20 |  | 100 |  | 400 |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 20 |  |  | 50 | 300 | 30 |  | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 1785 | 5408550 |  | DC | DC
458 | PP2300448620 | Que gòn xét nghiệm |  | Tăm bông y tế Ø5mm tiệt trùng | Que gòn xét nghiệm - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Que 01 đầu gòn tiệt trùng. - Quy cách : 5 que/gói |  |  | Que | [5 empty] | 1100 | 1100 | 500 | 40000 | [18 empty] | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 201 | 8040000 |  | DC
459 | PP2300448621 | Que lấy bệnh phẩm dịch ngoáy họng |  | Tăm bông y tế Ø3mm tiệt trùng | - Bao gồm phần đầu tăm bông và phần que/cán cầm - Cán/que bằng nhựa - Tiệt trùng và đóng gói riêng từng que |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 15000 | 600 | [18 empty] | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 547 | 328200 |  | DC
460 | PP2300448622 | Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt |  |  | - Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt dùng cho máy đo độ sạch bề mặt - Nhà thầu cam kết sản phẩm: Dễ dàng mở buồng đọc để chèn que đo mẫu dễ dàng, cung cấp kết quả Đạt/không đạt chính xác. Có hỗ trợ máy đo kèm theo (máy phải đảm bảo chạy đều không gián đoạn trong quá trình đo) - Thời gian đo: =< 10 giây - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 520 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 520 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 61000 | 31720000 |  | CK | KSNK
461 | PP2300448623 | Que phết tế bào âm đạo |  |  | Que phết tế bào âm đạo dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác - Chất liệu bằng gỗ thông đã trích nhựa - Tiệt trùng bằng tia Gamma. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2500 | 500 | [15 empty] | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 714 | 357000 |  | CK | CK
462 | PP2300448624 | Que thử có chỉ thị hóa học |  | Que Chỉ thị Hóa học STERRAD | - Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2 plasma STERRAD - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA,CE |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 62500 | 54000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 54000 |  |  | 0 | 2038 | 110052000 |  | CK | KSNK
463 | PP2300448625 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết kèm kim | Que thử đường huyết VivaChek Ino | Que thử đường huyết: - Thể tích mẫu: 0.4 - 0.9 µl. - Thời gian thử: ≤5 giây. - Độ chính xác cao. - Sử dụng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trúng thầu cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt | - Yêu cầu kỹ thuật Que thử. + Thể tích mẫu: 0.4 - 0.9 µl. + Thời gian thử: ≤5 giây. + Độ chính xác cao. - Yêu cầu kỹ thuật đối với kim. + Đầu kim 3 mặt cắt dễ đâm qua da + Đường kính: Trong khoảng 0,33mm-0,36m + Độ đâm sâu: 1.5 mm, đầu kim phủ silicon, tiệt khuẩn. - Sử dụng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trúng thầu cam kết cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt |  | Test |  |  | 75988 | 65488 |  | 0 | 0 | 78360 | 120600 | [6 empty] | 3000 | 3600 |  | 3000 | 6000 | 700 | 1000 | 8000 | 1000 | 2000 | 800 |  | 1500 | 300 |  | 20000 | 8000 | 500 | 3600 | 20000 | 10000 | 8000 | 7000 | 2500 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 100 | Thử ĐH tại nhà | 0 | 4620 | 557172000 |  | DC | DC
464 | PP2300448626 | Que thử nước tiểu |  | Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu, chủng loại: Cybow - 3 | - Dùng cho khám thai - Làm chỉ thị để kiểm tra các thông số pH, Glucose, Protein trong nước tiểu. |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 29500 | 30000 | [15 empty] | 30000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 800 | 24000000 |  | CK | CLS
465 | PP2300448627 | Que thử tồn dư trong chạy thận nhân tạo |  | SERIM® GUARDIAN™ PERACETIC ACID Test strips | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc. - Nồng độ axit paracetic ở 400 ppm và 800 ppm được phân loại chính xác âm tính và dương tính. - Kết quả sẽ “Không đạt” nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc dưới 400 ppm, “ĐẠT” nếu nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc trên 800 ppm. - Xem kết quả ngay trong 10 giây. |  |  | Test | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 500 | [21 empty] | 0 |  | 500 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6615 | 3307500 |  | CK | CK
466 | PP2300448628 | Raccor Y 1/4 - 1/4 - 1/4 |  |  | - Chất liệu polyamide - Đường kính 4mm - 6mm | - Co nối Y có khoá/ không khóa các cỡ - Vật liệu Polycarbonate (P.c 144R Lexan) - Nút đậy vật liệu PVC (TFG) - Khóa Luer vật liệu HDPE |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 340 | 200 | [16 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 63000 | 12600000 |  | CK | NGOAI
467 | PP2300448630 | Rọ lấy sỏi 4 dây, tương thích dây dẫn hướng |  | Escape™ Nitinol Stone Retrieval Basket | Dùng lấy sỏi hoặc tán sỏi. - Rọ 4 dây xoắn - Độ mở 30/45mm và 40/55mm. - Đường kính dây dẫn 2,6mm - Chiều dài dây dẫn 215cm. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6775000 | 135500000 |  | CK | CK
468 | PP2300448631 | Rọ lấy sỏi niệu |  | UNIVERSAL STONE BASKET - HELICAL | - Chất liệu rọ: Nitinol - Cỡ: 2,5F/3Fr/4Fr - Tiệt trùng | Cỡ: 2,5Fr, 3Fr. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 80 | [12 empty] | 80 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1530000 | 122400000 |  | DC
469 | PP2300448632 | Sáp cầm máu xương |  | Sáp cầm máu xương BONEWAX 2.5 gram | Vật liệu cầm máu |  |  | Tép/Cái/ Miếng | [5 empty] | 7 | 7 | 800 | 1000 | [9 empty] | 800 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23885 | 23885000 |  | DC | NGOAI
470 | PP2300448633 | Shunt động mạch vành |  | Shunt động mạch vành 1.50 mm | Shunt động mạch vành dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành - Thân làm bằng chất liệu : Silicone mềm với đầu thuôn nhọn - Đường kính lòng ống: 1.0mm - 3.0mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 2180000 | 21800000 |  | CK | NGOAI
471 | PP2300448634 | Sonde foley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh các số | Ống thông tiểu foley Idealcare 3 nhánh phủ silicone 16-26 | '- Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, không có chất DEHP. - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt - Cỡ 22Fr - 24Fr | - Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, không có chất DEHP. - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt - Cỡ 22Fr - 24Fr |  | Sợi |  |  | 55 | 5 |  | 0 | 0 | 435 | 570 | [10 empty] | 20 |  | 50 |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 13400 | 7638000 |  | DC | NGOAI
472 | PP2300448635 | Stent JJ silicone đặt 1 năm |  | Ống thông niệu quản sonde JJ các số ( lưu < 12 tháng) | Chất liệu Polyurethane. Đóng gói gồm jj và cây đẩy. Kích thước 3Fr - 8Fr Chiều dài 10cm - 30cm | Kích thước: 6Fr, 7 Fr. |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 20 | [12 empty] | 20 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 630000 | 12600000 |  | CK | CK
473 | PP2300448636 | Stent kim loại đại tràng |  | Stent kim loại đại tràng | Stent kim loại đại tràng - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 22mm/25mm/30mm - Chiều dài stent 6mm-136mm - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent đường kính: 10Fr/15Fr/18Fr - Chiều dài bộ đặt sten: 95cm->230cm - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 22950000 | 229500000 |  | CK | CK
474 | PP2300448637 | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da |  | Stent kim loại đường mật | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da - Chất liệu Nitinol/Nitinella/Platinol - Stent không cover hoặc có cover - Có thể thu hồi sau khi bung - Cản quang 100% dưới C-arm. - Đường kính thân stent 8-10mm. - Chiều dài stent 40-100mm. - Đường kính Bộ đặt stent: 7Fr/8Fr/9Fr. - Guidewire tương thích: 0,035 inch |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17755500 | 177555000 |  | CK | CK
475 | PP2300448638 | Stent kim loại tá tràng |  | Stent kim loại tá tràng | Stent kim loại tá tràng - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 20mm/22mm/25mm - Chiều dài stent 6-12mm/82mm-135mm. Có đánh dấu cản quang - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent: 10Fr/10,5Fr - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 210000000 |  | CK | CK
476 | PP2300448640 | Stent nhựa dẫn lưu đường mật |  | Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa | Stent nhựa loại đuôi heo mềm mại khi đặt vào cơ thể, cản quang tốt - Kích thước 7Fr, 8.5Fr, 10Fr - Chiều dài từ 5-15cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 840000 | 42000000 |  | CK | CK
477 | PP2300448641 | Stent ống tụy |  | Ống thông mật, tuỵ | Stent nhựa mềm - Chất liệu: Polyethylen - Chiều dài: 3cm - 20 cm - Đường kính: 7Fr - 10 Fr - Có lỗ ở 2 đầu stent - Tiệt khuẩn |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1055000 | 10550000 |  | CK | CK
478 | PP2300448642 | Stent thực quản |  | Stent thực kim loại quản | - Chất liệu: Nitino - Đường kính thân stent: 20mm - 23mm, - Đường kính đầu stent: 25mm - 28mm. - Chiều dài stent 10mm-150mm - Bộ đặt stent: 18Fr/ 18,5Fr/28Fr. Chiều dài 75cm-78cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21850000 | 218500000 |  | CK | CK
479 | PP2300448643 | Tăm bông |  | Tăm bông y tế Ø5mm tiệt trùng | Tăm bông dùng lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu - Đường kính đầu bông khoảng 5mm - Que bằng nhựa PP/PE/PVC, dài 15cm - Tiệt khuẩn từng gói |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [13 empty] | 1000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 20100 | 20100000 |  | CK | CK
480 | PP2300448644 | Tăm bông ráy tai |  | Tăm bông y tế ráy tai 02 đầu tiệt trùng | - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu. - Que 02 đầu gòn tiệt trùng. |  |  | Gói |  |  | 221 | 34 |  | 0 | 0 | 910 | 1910 | [14 empty] | 10 | 200 |  |  |  |  | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 6950 | 13274500 |  | CK | DC
481 | PP2300448645 | Tăm bông vô trùng dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm, chuyên dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ - Que vào bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que. | - Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm, chuyên dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ - Mô tả: Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, que gỗ, đựng trong ống nhựa. Đóng gói và hàn kín riêng lẻ từng que. - Quy cách: 1 que/ 1 túi |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 | 6100 | 5750 | 4500 | [13 empty] | 50 |  | 800 |  | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 3000 | 17250000 |  | NGOAI | NGOAI
482 | PP2300448646 | Tấm điện cực trung tính dùng cho người lớn và trẻ em |  | Tấm điện cực trung tính | - Diện tích tiếp xúc của bề mặt điện cực kiểu chia đôi 85 cm2 + vòng đẳng thế 23 cm2 - Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Có thể dùng cho trẻ em và người lớn. - Tương tích sinh học tốt với da | - Tấm điện cực kiểu chia đôi, có thể dùng cho người lớn và trẻ em - Tương thích sinh học với da - Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Sử dụng tương thích với dây nối tấm điện cực trung tính và máy đốt hiện có: Arron, Conviden, Emed |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 2495 | 20500 |  |  |  |  | 500 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 45000 | 922500000 |  | DC | NGOAI
483 | PP2300448647 | Tạp dề y tế |  | Tạp dề y tế 0.8*1.2m | - Chất liệu màng PE - Kích thước 0.8 x 1.2m |  |  | Cái |  |  | 700 | 1200 |  | 100 | 100 | 18500 | 29570 |  |  |  |  | 20 | 1000 | [9 empty] | 5000 | 20000 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2500 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 | 2625 | 77621250 |  | DC | HS
484 | PP2300448648 | Tay dao 2 nút bấm dùng một lần |  | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao 3 chấu, 2 nút bấm, kèm đầu dao. - Dây dài 3m - Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt. - Nút bấm mềm dễ kích hoạt. | - Tay dao 3 chấu, 2 nút bấm, kèm đầu dao - Dây dài 3m - Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt. - Nút bấm mềm dễ kích hoạt. - Tương thích với các loại máy đốt tại khoa: Emed, Coviden, Arron |  | Cái |  |  | 8300 | 3400 |  | 500 | 500 | 12000 | 16000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 28300 | 452800000 |  | DC | NGOAI
485 | PP2300448649 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 21 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Exact hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 21cm | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, phủ nano - Chiều dài thân dao 21 cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 3 | 3 | 50 | 70 | [10 empty] | 50 | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 24450000 | 1711500000 |  | CK | CK
486 | PP2300448650 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 23 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 23cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích với máy Valleylab LS10,Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 2 | 2 | 50 | 15 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 315000000 |  | CK | CK
487 | PP2300448651 | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi 37 cm |  | Tay dao hàn mạch mổ nội soi LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 37cm - Đường kính thân dao 5mm, - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 70 | [10 empty] | 50 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 21000000 | 1470000000 |  | NGOAI | NGOAI
488 | PP2300448652 | Tay dao siêu âm không dây |  | Dao siêu âm không dây đầu cong Sonicision các cỡ hoặc tương đương | - Tay dao siêu âm mổ mở, đầu cong - Chiều dài thân dao 13cm/26cm/39cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng cho dao siêu âm không dây Sonicision |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 23500000 | 1175000000 |  | CK | CK
490 | PP2300448655 | Thông tiểu nelaton 1 nhánh các cỡ | Thông tiểu 1 nhánh các cỡ | Ống thông tiểu 1 nhánh (Sonde Nelaton) ComforSoft mã hóa màu, các số | - Ống thông tiểu qua đường niệu đạo - Chất liệu: PVC/Cao Su - Chiều dài 40cm ±5cm; - Tiệt trùng | - Ống thông tiểu qua đường niệu đạo - Chất liệu: PVC hoặc cao su mềm - Chiều dài 40cm ±5cm; - Tiệt trùng |  | Cái / Sợi |  |  | 0 | 1096 |  | 0 | 0 | 1290 | 530 | [10 empty] | 200 | 20 | 10 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5229 | 2771370 |  | DC | NGOAI
489 | PP2300448654 | Thông tiểu 2 nhánh phủ silicon các cỡ |  | Ống thông tiểu foley Idealcare 2 nhánh, phủ silicone các số 6-30 | Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. Kích thước bóng: 30cc Chiều dài 40 cm Các số: 8, 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. | - Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, - Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Kích thước bóng: 30cc - Chiều dài 40 cm - Các số: 8, 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. |  | Cái |  |  | 6251 | 4503 |  | 0 | 0 | 11890 | 9310 | [9 empty] | 200 | 200 | 100 | 500 | 100 | 10 | 2000 | 4000 |  | 50 |  |  | 0 | 400 |  |  | 20 | 350 | 700 | 400 | 60 |  |  | 20 |  |  |  |  | 200 | Đặt sonde tiểu tại nhà | 0 | 7750 | 72152500 |  | DC | NGOAI
491 | PP2300448657 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Trocar nhựa không dao LaproSurge | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van xả khí - Chất liệu: + Thân: nhựa, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, cấu tạo chống trượt. + Nòng: nhựa, loại cắt, đầu không dao. - Dài 90-100 mm - Đường kính 5mm, 11mm, 12mm. |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 505 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1110000 | 560550000 |  | NGOAI | NGOAI
492 | PP2300448658 | Trocar nhựa nội soi |  | Trocar không dao ENDOPATH XCEL | Trocar nội soi nhựa, không dao - Đường kính 5mm, 11mm, 12mm, 15mm - Thân dài 100mm, thân ngoài có rảnh cố định. - Van giữ khí 4 mảnh. - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. | - Trocar nội soi nhựa, không dao - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 62 | 62 | 510 | 500 | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1110000 | 555000000 |  | CK | NGOAI
493 | PP2300448659 | Túi đo máu sau sinh |  | Túi đo lượng máu sau sinh | - Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Có băng keo dính giúp không tuột. - Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 50 ml đến 2000 ml) - Tiệt trùng bằng khí OE |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 2500 | [15 empty] | 2500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 6000 | 15000000 |  | CK | CK
494 | PP2300448660 | Túi đựng dịch thải 5L |  | SP-414 | Túi đựng dịch thải dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT - Trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. - Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex - Thể tích: 5L |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 41 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 1100 | [13 empty] | 300 |  |  |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 235000 | 258500000 |  | DC
495 | PP2300448661 | Túi đựng nước tiểu |  | Túi đựng nước tiểu ECO | - Dung tích 2000ml - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân - Van xả thoát đáy chữ T có quai treo. - Tiệt khuẩn |  |  | Cái / Chiếc |  |  | 6894 | 4184 |  | 918 | 918 | 20920 | 21680 | [9 empty] | 100 | 1500 | 100 | 500 | 100 | 10 | 1000 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 100 | 20 | 400 | 700 | 1500 | 50 | [7 empty] | 200 | Đặt sonde tiểu tại nhà | 0 | 4385 | 95066800 |  | DC | NGOAI
496 | PP2300448662 | Túi đựng thức ăn |  | Túi cho ăn MPV 1200 ml | Túi đựng thức ăn - Sản phẩm làm từ nhựa PVC - Túi một đầu có nắp đậy, một đầu được hàn cao tần với ống dẫn có bầu nhỏ giọt - Khóa điều chỉnh và đầu ống cắm - Tiệt trùng sử dụng 1 lần - Dung tích: 1000ml - 1200ml |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 146 | 146 | 2500 | 2820 | [11 empty] | 20 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 1000 | [10 empty] | 0 | 18879 | 53238780 |  | DC | HS
497 | PP2300448663 | Túi ép dẹp 100mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 100mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 100 | [36 empty] | 100 |  |  | 0 | 198000 | 19800000 |  | CK | KSNK
498 | PP2300448664 | Túi ép dẹp 150mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 150mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 295000 | 35400000 |  | CK | KSNK
499 | PP2300448665 | Túi ép dẹp 200mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 200mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 180 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 180 |  |  | 0 | 394000 | 70920000 |  | CK | KSNK
500 | PP2300448666 | Túi ép dẹp 250mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 250mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 250mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 240 | 180 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 180 |  |  | 0 | 492000 | 88560000 |  | CK | KSNK
501 | PP2300448667 | Túi ép dẹp 300mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 300mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 300mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 240 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 240 |  |  | 0 | 585000 | 140400000 |  | CK | KSNK
502 | PP2300448668 | Túi ép dẹp 75mm x 200m |  | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 75mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 75mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 170000 | 10200000 |  | CK | KSNK
503 | PP2300448669 | Túi ép đóng gói dụng cụ cỡ 300mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 300mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 300mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 1590000 | 95400000 |  | CK | KSNK
504 | PP2300448670 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 100mmx70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 100mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 100mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 60 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 535000 | 32100000 |  | CK | KSNK
505 | PP2300448671 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 150mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 150mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 150mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 85 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 85 |  |  | 0 | 795000 | 67575000 |  | CK | KSNK
506 | PP2300448672 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 200mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 200mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 200mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 1050000 | 126000000 |  | CK | KSNK
507 | PP2300448673 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 250mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 250mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 250mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 120 |  |  | 0 | 1250000 | 150000000 |  | CK | KSNK
508 | PP2300448674 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 350mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 350mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 350mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 60 | [25 empty] | 0 | [10 empty] | 60 |  |  | 0 | 1820000 | 109200000 |  | CK | KSNK
509 | PP2300448675 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 75mm x 70m/100m |  | Túi tiệt trùng Tyvek 75mmx70m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 75mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 25 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 25 |  |  | 0 | 400000 | 10000000 |  | CK | KSNK
510 | PP2300448676 | Túi ép phồng 350mm x 100m |  | Túi ép phồng 350mmx100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 350mmx100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 240 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 240 |  |  | 0 | 640000 | 153600000 |  | CK | KSNK
511 | PP2300448677 | Túi hậu môn nhân tạo |  | FLEXIMA DRAINABLE ROLL'UP | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, kèm đế dán túi, có khóa mỗi túi. - Chất liệu mềm, thấm mồ hôi. - Có lọc khí chống mùi. |  |  | Cái | [5 empty] | 20 | 20 | 700 | 500 | [10 empty] | 400 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 38000 | 19000000 |  | CK | NGOAI
512 | PP2300448678 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế |  | FLEXIMA 3S BASE PLATE FLAT | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế phẳng - Chất liệu túi polyethylene microfibers - Đế phẳng chất liệu làm từ hydrocolloid bảo vệ da. - Kích thước đế 132 mm x116 mm. - Đế có vòng cắt 15-50mm. - Đế có vòng khớp nối để gắn túi với 1 trong 3 chốt an toàn cho phép cố định túi theo nhiều vị trí. - Sản phẩm không chứa latex/PVC, không chứa phthalate/(DEHP). |  |  | Đế | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 150 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | [10 empty] | 0 | 94290 | 14143500 |  | CK | NGOAI
513 | PP2300448679 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh không đế |  | FLEXIMA 3S ILEO MIDI BEIGE 65MM | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh màu nâu - Chất liệu polyethylene microfibers - Túi có tích hợp thanh lọc khí chứa than hoạt tính - Túi xả có tích hợp khóa cuốn - Miệng xả của túi rộng 7cm. - Chiều dài túi 283mm. - Dung tích 615ml. - Không chứa latex / PVC không chứa phthalate / (DEHP). |  |  | Túi | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 42000 | 2100000 |  | CK | NGOAI
514 | PP2300448680 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5cm x 10cm |  | Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD FIBRILLAR 5.1cm x 10.2cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu dạng bông, cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước (5cm x 10cm) ± 5% - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2.2->4.5 giúp co mạch tại chỗ - Thích hợp trong phẫu thuật nội soi - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 200 | 520 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 499000 | 259480000 |  | NGOAI | NGOAI
515 | PP2300448681 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10cm x 20cm |  | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20cm (W1912) | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước 10cm x 20cm, - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2,2 -> 4,5 giúp co mạch tại chỗ - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  |  | Miếng |  |  | 69 |  |  | 0 | 0 | 200 | 220 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 250000 | 55000000 |  | DC | NGOAI
516 | PP2300448682 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 7cmx5cmx1cm |  | Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan bằng gelatin, dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 7x5x1cm (MS0002) | Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp tiệt trùng, - Kích thước 7cm x 5cm x 1cm. - Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm. - Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần - Tiệt trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 2220 | [9 empty] | 500 | 500 | 200 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 48885 | 108524700 |  | NGOAI | NGOAI
517 | PP2300448691 | Vít xương sườn các cỡ |  | Vít xương sườn | Vít xương sườn - Chất liệu titan, dùng cho nẹp cố định xương sườn cùng hãng - Cỡ 2.4mm/2.7mm - Dài từ 7mm-16mm |  |  | Cái / Chiếc | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | 300 | [14 empty] | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1200000 | 360000000 |  | CK | CK
518 | PP2300448692 | Vôi soda |  | Vôi soda dạng viên | Dùng lọc khí gây mê phì thở ra của bệnh nhân khi dùng máy gây mê kèm thở cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. | - Vôi soda sử dụng cho máy gây mê có chất chỉ thị màu, chuyển từ trắng sang tím để báo hiệu cần thay - Vôi soda có hình bán nguyệt để giảm khoảng trống, tăng tiết diện tiếp xúc giúp tối ưu khả năng hấp thụ khí CO2. - Độ bụi 0.11%, độ hấp thụ C02 là 209,2 lít/ kg - Duy trì FiO2 dưới 0,5% trung binh là 17.4 giờ - Vôi soda với thành phần chính gồm calcium hydroxide, natrium hydroxide, ethyl violet, nước. - Tương thích với các dòng máy gây mê của Draeger/ GE |  | Kg | [5 empty] | 50 | 50 | 720 | 1800 | [16 empty] | 1800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 85890 | 154602000 |  | DC | NGOAI
519 | PP2300448693 | Vòng bảo vệ da chống loét |  | Vòng đệm bằng 98mm | Vòng bảo vệ da chống loét - Là sự kết hợp hydrocoloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi. - Vòng mềm dẻo, dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm. - Kích cỡ: 98 mm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 10 | [10 empty] | 0 | 65100 | 1302000 |  | HS | HS
520 | PP2300448694 | Vòng đeo tay bệnh nhân |  | Vòng đeo tay bệnh nhân | Vòng đeo tay bệnh nhân - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: Người lớn (dài 24cm, rộng 1cm, có 12 lỗ, có nút bấm chết) - Chiều dài bản ghi/dán thông tin người bệnh | - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: Người lớn (dài 24cm ± 2cm, rộng 2cm ± 0,5cm, có 12 lỗ, có nút bấm chết) - Chiều dài bản ghi/dán thông tin người bệnh |  | Cái / dây |  |  | 9250 | 12850 |  |  | 0 | 55700 | 73130 | [9 empty] | 1000 | 3500 | 3000 | 3000 | 6000 | 300 | 10000 |  |  | 3000 | 400 | 1000 | 3000 | 500 |  | 500 | 0 | 800 | 36000 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 1617 | 118251210 |  | DC | DC
521 | PP2300448695 | Lọng thắt Polyp |  | Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp | Cầm máu các polyp to | - Vòng thắt cầm máu polyp trước khi tiến hành thủ thuật - Đường kính lọng thắt 30mm - Tương thích với ống soi dạ dày GIF, ống soi đại tràng CF​ |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 |  |  |  |  | 50 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 679000 | 33950000 |  | CK | CK
522 | PP2300448696 | Vòng tránh thai chữ T |  |  | Vòng tránh thai có hình dạng chữ T được đặt vào lòng tử cung |  |  | Chiếc |  |  | 0 | 390 |  | 0 | 0 | 400 | 600 | [15 empty] | 600 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12390 | 7434000 |  | CK | CK
523 | PP2300000004 | Băng che mắt chiếu đèn vàng da |  |  | - Bảo vệ tối đa cho tất cả trẻ sơ sinh khi chiếu vàng da. - Có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy vòng đầu của mỗi bé; - Giảm áp lực và chống tia UV |  |  | Miếng/ Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | 55000 | 550000 |  | CK | CK
524 | PP2300000008 | Bộ điều kinh nguyệt |  |  | Chất liệu bằng nhựa PVC. Bộ gồm Xilanh, Piston, ống hút, chai dầu bôi trơn. Đóng gói tiệt trùng. |  |  | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 75000 | 11250000 |  | CK | CK
525 | PP2300000009 | Bóng nong co thắt tâm vị |  |  | - Đường kính: 3cm -4cm -Chiều dài: 15cm - 20cm |  |  | Cái/ Chiếc/Bóng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
526 | PP2300000011 | Bông tiêm cắt tiệt trùng |  |  | - Kích thước 4*4cm, 4 lớp - Quy cách: 20gr/gói |  |  | Gói/Bịch |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 137000 | [15 empty] | 80000 |  |  |  |  | 600 | 50000 | 400 |  |  | 1000 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
527 | PP2300000012 | Ca-nuyn tĩnh mạch đùi 1 tầng, không thông khí, các cỡ, đầu nối 3/8 |  |  | Cannulae tĩnh mạch một tầng đầu thẳng ,các cỡ từ 12 - 40 Fr, Chiều dài tổng thể 12–16 in (30,5–40,6 cm), thân được thiết kế chống xoắn, có marker đanh dấu độ sâu. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
528 | PP2300000014 | Chỉ Catgut số 0 kim tròn 1/2C, dài 36 mm |  |  | Chỉ tan chậm tự nhiên số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 36mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 732 | 912 |  | 0 | 0 |  | 2500 | [15 empty] | 2500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 27300 | 68250000 |  | CK | NGOAI
529 | PP2300000015 | Chỉ Catgut số 4/0 kim tam giác 3/8C, dài 16 mm |  |  | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 16 mm |  |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | [18 empty] | 100 |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 8900 | 1958000 |  | DC | NGOAI
530 | PP2300000016 | Chỉ Catgut số 5/0, kim tam giác 3/8C, dài 12 mm |  |  | Chỉ tan chậm tự nhiên số 5/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 12mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 5/0, phủ silicon. Chỉ dài 75cm - Kim tam giác 3/8C, phủ silicon. Chiều dài kim 12mm - Chỉ có lực căng nút thắt rất cao, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Dược Điển Mỹ (USP) |  | Tép/Sợi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | [18 empty] | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12600 | 2520000 |  | DC | NGOAI
531 | PP2300000017 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0 |  | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, dài 75cm - Kim tam giác 3/8C, dài 24mm. | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, - Chiều dài 30cm - 2 kim hình thang 3/8C, dài 6mm. |  | Tép/Sợi |  |  | 10 | 36 |  | 0 | 0 |  | 70 | [20 empty] | 70 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 124950 | 8746500 |  | DC | NGOAI
532 | PP2300000021 | Chỉ Silk 3/0 không kim |  |  | - Chỉ silk không tan đa sợi số 3/0, dài 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. |  |  | Tép/Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 400 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
533 | PP2300000025 | Dầu parafin |  |  | Dầu parafin dùng bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày. - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn |  |  | Ống 5ml | [6 empty] | 0 |  | 611 | [13 empty] | 10 |  |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | DC
534 | PP2300000026 | Dây oxy 1 nhánh 8Fr |  |  | - Chất liệu nhựa y tế, mềm dẽo và trơn láng, phù hợp với việc dẫn khí oxy cung cấp cho bệnh nhân - Chiều dài: 40cm - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cỡ 8Fr |  |  | Sợi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 220 | [11 empty] | 50 | 20 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2024 ko trúng thầu | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
535 | PP2300000027 | Dung dịch làm mềm vết thương và ngăn ngừa biofilm |  |  | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương, trong suốt - Có chứa polyhexanide 0.1% và betaine 0.1% - Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm |  |  | Chai | [5 empty] | 0 | 0 |  | 70 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS | HS
536 | PP2300000028 | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel 10cm x10cm |  |  | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo gel - Lớp ngoài cùng polyurethane không thấm nước, lớp bám dính chứa polyme làm tăng khả năng kiểm soát dịch tiết. - Kích thước: 10cmx10cm - Vô trùng |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS | HS
537 | PP2300000030 | Găng tay hút đàm |  |  | '- Chất liệu: bằng Polyethylen, trong suốt - Kích cỡ: S, 1 chiếc - Độ dày khoảng 0.008mm đến 0.04mm - Đặc điểm: thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 13460 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 0 | 300 |  |  | 0 | 10800 |  | 500 | 1500 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | DC | HS
538 | PP2300000031 | Giấy đo điện tim 4 cần | [5 empty] | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
539 | PP2300000032 | Giấy in nhiệt |  |  | Giấy in nhiệt, để in phiếu hẹn - Kích thước: 80 x 65 mm |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
540 | PP2300000034 | Giấy pH quỳ tím thử ối vỡ |  |  | Giấy quỳ tím thử ối vỡ |  |  | Xấp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
541 | PP2300000036 | Kim 26 1/2 |  |  | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male, - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái |  |  | 1500 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 8030 | [20 empty] | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4000 | 30 |  |  |  |  | 0 | 315 | 2529450 |  | DC
542 | PP2300000037 | Kim cấy chỉ Mono Pro 25mm |  |  | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 25mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
543 | PP2300000038 | Kim cấy chỉ Mono Pro 38mm |  |  | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 38mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
544 | PP2300000041 | Lammen chữ nhật |  |  | - Kính phủ, hình chữ nhật, trong suốt - Kích thước khoảng 22mm x 45 mm (±5) - Dày 0.13mm - 0.17 mm |  |  | Hộp | [5 empty] | 0 | 0 |  | 22 |  |  | 12 | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
545 | PP2300000042 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 100ml |  |  | Lọ nhựa đựng mẫu dùng để lưu và vận chuyển mẫu. - Chất liệu: PP hoặc PS màu trắng trong - Kích thước 100 x 50 (mm) |  |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
546 | PP2300000044 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x20cm |  |  | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene - Chống dính - Kích thước 15x20cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái / Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
547 | PP2300000045 | Mạch máu nhân tạo chữ Y, chất liệu Polyester các cỡ |  |  | - Mạch máu nhân tạo chữ Y chất liệu Polyester đan bằng kỹ thuật dệt kim tăng khả năng chống vỡ và hạn chế phình. - Mạch máu nhân tạo được phủ lớp collagen, không sử dụng Aldehyde và Isocyanate trong quá trình ngâm tẩm. - Đường kính: 12x6mm, 14x7mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 24x12mm - Chiều dài 45 cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [14 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
548 | PP2300000046 | Màn nhựa đo huyết áp | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
549 | PP2300000049 | Miếng dán cảm biến |  |  | Miếng dán cảm biến mức dịch dùng trong máy tim phổi nhân tạo |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
550 | PP2300000051 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi người lớn |  |  | Kích thước: Dài 120cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 800 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
551 | PP2300000055 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi người lớn |  |  | Kích thước: Dài 80cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 600 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
552 | PP2300000056 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 70cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 500 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
553 | PP2300000059 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay người lớn |  |  | Kích thước: 50cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
554 | PP2300000060 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay trẻ em |  |  | Kích thước: Dài 30cm, rộng 2.5cm |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
555 | PP2300000061 | Nẹp mũi |  |  | Nẹp định hình sóng mũi sau phẫu thuật - Chất liệu 3 lớp nhôm nhựa dẻo polyme chịu nhiệt độ thấp. - Kích thước 5x5 cm |  |  | Miếng | [6 empty] | 0 |  | 20 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
556 | PP2300000064 | Ống lấy máu xét nghiệm Hematocrit HCT |  |  | Ống lấy máu làm xét nghiệm hematocrit - Kích thước 75mm/ 75µl - Chứa Na-heparin khoảng 3.75 IU |  |  | Hộp | [6 empty] | 0 | 40 | 31.5 | [25 empty] | 0 |  | 0.5 | 1 | 20 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CLS | CLS
557 | PP2300000065 | Ống thông dẻo dễ dàng uốn (Catheter Mount) |  |  | Ống thông dẻo dễ dàng uốn - Vật liệu Polypropylen (PP)/PVC y tế - Chiều dài 15cm - Đa hướng có thể co giãn. - Co nối xoay |  |  | Cái | [6 empty] | 0 | 500 | 6220 | [16 empty] | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1800 | 600 | 700 | 3000 | [9 empty] | 0 | 17640 | 109720800 |  | DC | HS
558 | PP2300000067 | Oxy già | [5 empty] | Chai | [6 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Bỏ
559 | PP2300000069 | Que cấy tránh thai |  |  | - Que cấy tránh thai dài khoảng 4 cm - Chât liệu nhựa dẻo, được cấy vào dưới da cánh tay - Que cấy tránh thai chứa progestogen (levonorgestrel hay etonogestrel),một loại hormon tương tự như hormon do buồng trứng sản xuất - Tác dụng ngừa thai kéo dài |  |  | Hộp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
560 | PP2300000070 | Que tán sỏi mật thủy lực |  |  | - Đường kính 4.5 Fr - Chiều dài dây 600 mm - Tương thích với máy tán sỏi điện thủy lực - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  | Que | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
561 | PP2300000072 | Soft tisser Revactor banh sườn | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
562 | PP2300000073 | Sonde Blackmore các cỡ |  |  | - Chất liệu 100% Silicone | - Ống sonde dùng để cầm máu thực quản: - Có 3 nòng: 1 nòng bơm bóng thực quản, 1 nòng bơm bóng dạ dày, 1 nòng hút dịch dạ dày. - Chất liệu 100% silicone, gồm có 02 bóng : 01 bóng hình ống dài (bóng thực quản), 01 bóng tròn (bóng dạ dày) - Có vạch cản quang - Tiệt trùng |  | Cái/Ống | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | HS
563 | PP2300000076 | Tấm lót 80cm x 200cm |  |  | Mục đích sử dụng: Tấm lót giường dùng trong các thủ thuật nội soi, chụp XQ, MRI... - Chất liệu: vải không dệt spunpond, màu trắng - Kich thước: rộng 80cm, dài khoảng 200cm - Đặc tính: dạng cuộn, các tấm được nối với nhau bởi đường cắt đứt đoạn để xé không cần sử dụng kéo cắt - Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ khi Bệnh viện có yêu cầu. |  |  | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CLS
564 | PP2300000077 | Tấm lót bệnh phẩm |  |  | - Dùng để lót bệnh phẩm. -Kích thước: khoảng 25mm x 30mm (±3mm) |  | 1000 cái/túi | Túi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CLS
565 | PP2300000078 | Thuốc tê bôi |  |  | Gel làm tê bề mặt niêm mạc miệng - Thành phần: 20-30% benzocaine, sodium saccharin và chất tạo vị - Trọng lượng: 29 → 30gr - Dùng cho cả trẻ em và người lớn | chuyển qua thuốc, vt ko đấu |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | BỎ | BỎ
566 | PP2300000080 | Van silicon 1 chiều | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | Dùng cho Niệu | DC | NGOAI
567 | PP2300000081 | Van silicone tự đóng cho trocar các cỡ |  |  | Van silicone tự đóng cho trocar - Đường kính 3 / 3.5 / 5.5 / 11 / 12.5mm | - Van silicone tự đóng cho trocar - Đường kính thuộc trong khoảng: 3mm -> 12.5mm |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 160 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
568 | PP2300000082 | Vaseline |  |  | Vaseline, không màu, không mùi |  |  | Lọ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
569 | PP2300000085 | Xốp Cầm máu tự tiêu |  |  | - Bông cầm máu tự tiêu gelatin tan tự nhiên - Tương hợp sinh học với cơ thể. |  |  | Gói | [5 empty] | 0 | 0 |  | 70 | [18 empty] | 50 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
570 | PP2300000086 | Găng tay y tế có bột các cỡ |  |  | - Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột. - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Kích cỡ: XS, S, M, L. - Mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm. | - Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột. - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Kích cỡ: XS, S, M, L. - Mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm. - Hàm lượng bột: nằm trong khoảng từ 2 mg -> 4mg |  | Đôi |  |  | 1103401 | 755953 |  | 0 | 0 | 1600000 | 1506850 | 31000 | 30000 | 48000 | 380000 | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 108000 | 24000 | 20000 | 110000 | 12000 | 80000 | 100000 |  | 40000 | 600 | 10000 |  | 40000 |  |  |  | 72000 | 98000 |  |  | 7500 | 1000 | 30000 |  | 1500 | 1500 | 46750 | 15000 | BS | 0 | 763 | 1149726550 |  | DC | DC
571 | PP2300000087 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai Bistos BÌNH THƯỜNG-300 131*120-300P |  |  |  | Xấp |  |  | 79 | 79 |  | 0 | 0 |  | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 63000 | 0 |  | CK | CK
572 | PP2300000088 | Chỉ Caresilk (black Silk) 2/0 kim tam giác 26mm |  |  | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi bện, làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa) Bombyx Mori, có phủ sáp (wax), sợi bện rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn |  |  | Tép |  |  | 1172 | 120 |  | 0 | 0 |  | 50 | [15 empty] | 50 | [22 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
573 | PP2300000089 | Dao mổ số 10 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt khuẩn |  |  | Cái |  |  | 5600 | 1160 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 882 | 0 |  | DC | NGOAI
574 | PP2300000090 | Dao mổ số 11 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / Thép không gỉ. - Tiệt trùng | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon hoặc thép không gỉ. - Tiệt trùng |  | Cái |  |  | 7460 | 6764 |  | 0 | 0 | 10000 | 300 | [14 empty] | 300 | [23 empty] | BS | 0 | 882 | 264600 |  | DC | NGOAI
575 | PP2300000091 | Dao mổ số 15 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / Thép không gỉ. - Tiệt trùng | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon hoặc thép không gỉ. - Tiệt trùng |  | Cái |  |  | 6871 | 8100 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 882 | 0 |  | DC | NGOAI
576 | PP2300000092 | Dao mổ số 20 |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu Thép carbon / thép không gỉ. - Tiệt trùng |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 882 | 0 |  | DC | NGOAI
577 | PP2300000093 | Bông viên tiệt trùng 50gr |  |  | - Bông gòn, dạng viên, tiệt khuẩn. - Chất liệu: Bông tự nhiên, màu trắng, không dùng chất tạo màu. - Thiết kế dạng viên cuộn, đường kính 2 - 3 cm |  |  | Gói |  |  | 17812 | 14793 |  | 0 | 0 | 72000 | 20620 |  |  | 1200 |  |  |  | 200 |  |  | 600 | 1000 | 1000 | 200 | 6000 | 600 | 1200 | 600 |  | 2000 |  | 100 |  | 400 |  |  |  | 500 | 1500 |  | 1500 |  | 1320 |  | 360 | 40 | 300 |  |  | BS | 0 | 8990 | 185373800 |  | DC | DC
578 | PP2300000094 | Cassette dùng trong mổ mắt |  |  | Cassette tương thích cho máy Infinity bao gồm: - Đầu típ U/S (kích thước típ 0.9mm) - Dụng cụ giữ đầu típ. - Clê vặn đầu típ. - Bầu kiểm tra. - Hệ thống quản lý dịch - 02 đầu nhựa bao phủ đầu phaco |  |  | Cái |  |  | 53 | 36 |  | 0 | 0 | 140 | 140 | [20 empty] | 140 | [17 empty] | BS | 0 | 3196611 | 447525540 |  | CK | CK
579 | PP2300000095 | Giấy thấm y tế |  |  | - Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng - Đặc điểm: Thấm nước, không gây kích ứng. - Kích thước (± 5cm) : 40cm x 50cm |  |  | Kg |  |  | 3469 | 2629 |  | 0 | 0 | 5400 | 4447 | 300 | 60 | 60 | 1600 | 1200 |  | 300 | 350 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 145 |  |  |  |  | 120 |  |  | 12 | [7 empty] | BS | 0 | 31644 | 140720868 |  | DC | DC
580 | PP2300000096 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 1ml |  |  | Dung tích 1ml kèm kim 261/2 - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; |  |  | Cái |  |  | 1200 | ? |  | 0 | 0 |  | 1000 | [20 empty] | 1000 | [17 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
581 | PP2300000097 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm, , dài 19mm |  |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm. Kim tam giác 3/8C, dài 18mm - 19mm |  |  | Tép/sợi |  |  | 2650 | 6504 |  | 0 | 0 | 10000 | 1735 | [9 empty] | 15 | 500 | 500 |  | 400 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 300 | [10 empty] | BS | 0 | 9200 | 15962000 |  | DC | NGOAI
582 | PP2300000098 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C 24mm |  |  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0, dài 75cm->80cm. Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Tép/sợi |  |  | 2943 | 5441 |  | 0 | 0 | 5000 | 2200 | [10 empty] | 500 | 50 |  | 400 |  |  | 400 | [9 empty] | 250 | 600 | [10 empty] | BS | 0 | 9200 | 20240000 |  | DC | NGOAI
583 | PP2300000099 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C |  |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C dài 20mm - 24 mm | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm, - Kim tam giác 3/8C, dài 20mm - 24 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE |  | Tép/sợi |  |  | 1752 | 528 |  | 0 | 0 | 9000 | 4715 | [9 empty] | 15 | 1500 | 1000 |  | 400 |  |  | 1000 | [10 empty] | 600 | 200 | [9 empty] | BS | 0 | 5340 | 25178100 |  | NGOAI | NGOAI
584 | PP2300000100 | Bao cao su |  |  | - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Chiều dài ≥ 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng |  |  | Cái |  |  | 31392 | 17856 |  | 4896 | 4896 | 42000 | 35500 |  |  |  | 18000 | [11 empty] | 17500 | [22 empty] | BS | 0 | 630 | 22365000 |  | DC
585 | PP2300000101 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ |  |  | Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Dây dẫn chính có chiều dài 1800 mm ->2.200 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, PVC nguyên sinh. |  |  | Cái / Dây/ Sợi |  |  | 25307 | 12200 |  | 1050 | 1050 | 25000 | 37000 | [9 empty] | 100 |  | 100 |  | 400 | 100 | 4000 | 18000 | 1600 |  |  |  |  | 3600 | 200 |  |  | 3000 | 1500 | 400 | 500 |  |  | 3500 | [5 empty] | BS | 0 | 3950 | 146150000 | Khoa Nhi: sơ sinh: 1.000; trẻ em: 2.000; người lớn: 500 | DC | HS
586 | PP2300000103 | Giấy in nhiệt sản khoa |  | Giấy đo tim thai COROMETRICS (7982 - Máy Monitor Corometrics 170) 152x90x150 | Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) - Kích thước 152mm x 90mm x 150sh |  |  | Xấp |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | [38 empty] | BS | 0 | 24800 | 0 |  | CK | CK
587 | PP2300000104 | Găng tay dài tiệt trùng |  |  |  | - Chiều dài: ≥ 490mm - Chất liệu: cao su tự nhiên - Có bột chống dính - Tiệt trùng. |  | Đôi |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | 200 | [15 empty] | 200 | [22 empty] | BS | 0 | 14750 | 2950000 |  | CK | NGOAI
588 | PP2300000105 | Dao mổ mắt 2.4 mm |  |  | Dao mổ mắt chính 2.4mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco - Độ dày dao từ 0.12-0.24 - chiều dài 130-140mm, - vật liệu: lưỡi thép không gỉ 30Crl3 vát 2 mặt, - cán nhựa polycarbonate - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  |  | Cái |  |  | 220 | 115 |  | 80 | 80 |  | 800 | [20 empty] | 800 | [17 empty] | BS | 0 | 172200 | 137760000 |  | CK | CK
589 | PP2300000106 | Màng dán phẫu thuật kháng khuẩn có iodine |  |  | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, keo Acrylate phủ bên dưới màng phim, lớp giấy lót - Kích thước băng 34 x 35cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Hiệu quả tiệt khuẩn suốt 48h - Tiệt khuẩn từng miếng | - Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn + Màng film Polyethylene: 75% - 90% + Lớp kết dính kháng khuẩn Iodophor: 4% - 6% + Giấy lót: 10 % - 15% - Kích thước: băng 34 x 35cm, tổng thể: 44 x 35cm - Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ. - Iodine (hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm²) giải phóng từ từ và liên tục, thẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm - Hiệu quả tiệt khuẩn liên tục trong 48h - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn Châu Âu) - Sản xuất: Các nước thuộc G7 hoặc Châu Âu | 10 miếng/hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1400 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 1000 |  |  | 300 | [21 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | NGOAI | NGOAI
590 | PP2300000107 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 6.5cm x 7cm |  |  | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan <20 %, phủ lớp keo acrylate khoảng 15-30 % không chứa cao su, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm (HIV-1 và HBV), cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Phủ keo hình kim cương tăng độ bám dính và thông thoáng, hạn chế kích ứng tối đa, không sót keo khi tháo băng - Kích thước: 6.5cm x 7cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu 7 ngày (3 ngày) - Tiệt khuẩn từng miếng |  | 100 miếng/hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6000 | [13 empty] | 6000 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | NGOAI | NGOAI
591 | PP2300000108 | Băng keo giấy y tế |  |  | Băng keo giấy y tế - Chất liệu : Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. - Nền giấy : 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. - Dính tốt trên da ẩm - Kích thước 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy |  | 12 cuộn/hộp | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 505 | [13 empty] | 500 | [20 empty] | 5 |  |  |  | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
592 | PP2300000109 | Bình chứa dịch hút áp lực âm kci hoặc tương đương |  |  | Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm Kích thước : bình 300ml/ 500ml Tương thích máy hút áp lực âm (hoặc tương đương) | - Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C và bộ xốp tưới rửa, dây dẫn (hoặc tương đương) - Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái/gói | cái |  |  | 31 | 28 |  | 19 | 19 |  | 8 | [13 empty] | 8 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
593 | PP2300000110 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương |  |  | Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Ulta Tiêu chuẩn: ISO, CE (hoặc tương đương) | - Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Ulta - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái/gói | cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 20 | [24 empty] | QD 762 trúng thầu 6 bộ, nhưng chưa dùng bộ nào | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
594 | PP2300000111 | Xốp cỡ lớn đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
595 | PP2300000111 | Xốp cỡ trung đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 25 | [13 empty] | 25 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
596 | PP2300000112 | Xốp cỡ nhỏ đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực âm - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , Active, Ulta (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 | [13 empty] | 40 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
597 | PP2300000113 | Xốp silver cỡ lớn đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
598 | PP2300000114 | Xốp silver cỡ trung đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [13 empty] | 20 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
599 | PP2300000115 | Xốp silver cỡ nhỏ đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương |  |  | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) |  | Bộ/gói | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
600 | PP2300000116 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ lớn |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 25 x 15 x 1.6cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 3 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiêt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE -Tương thích máy V.A.C Ulta |  | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [13 empty] | 5 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
601 | PP2300000117 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ trung |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C Ulta | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C, dây dẫn, bình chứa dịch. (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [13 empty] | 8 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
602 | PP2300000118 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ nhỏ |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 11 x 8 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 1 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C Ulta |  | Bộ/gói | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
603 | PP2300000119 | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch |  |  | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch, công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng với kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm gồm 2 ống áp lực âm chứa gel thu 20-24ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Bộ | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
604 | PP2300000120 | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch |  |  | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm, gồm 1 ống áp lực âm chứa gel thu 10-15ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP V1 KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Bộ | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [13 empty] | 20 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
605 | PP2300000121 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu |  |  | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥30 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp |  | 5 Bộ/ Hộp | Bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
606 | PP2300000122 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu |  |  | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥15 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp |  | 5 Bộ/ Hộp | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [13 empty] | 30 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
607 | PP2300000123 | Nẹp vải cẳng bàn chân dài |  |  | Chất liệu: bản nẹp băng hợp kim nhôm, thanh nhôm được bao bọc bằng đệm mút và vải cotton - Cấu tạo: Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm định hình uốn cong theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt. Sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống khóa velcro (băng nhám dính) -Kích thước nẹp: chiếu dài tính từ mũi đến gót chân: 28 cm, rộng 23 cm. Chiều cao nẹp từ 53cm đến 69cm tương ứng với 3 cỡ S. M. L. -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |  | Túi 1 Cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | [13 empty] | 250 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
608 | PP2300000124 | Bột thủy tinh 10cm |  |  | - Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. -Kích thước: rộng 10cm, cuộn dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Thùng 10 cuộn | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1200 | [13 empty] | 1200 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
609 | PP2300000125 | Bông bó bột 10cm* 2,7m |  |  | Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Chiều rộng 10cm, chiều dài 2,7m. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485. |  | thùng | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
610 | PP2300000126 | Bông bó bột 15cm* 2,7m |  |  | Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Chiều rộng 15cm, chiều dài 2,7m. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485. |  | thùng | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
611 | PP2300000127 | Băng thun cổ tay |  |  | Đai cổ tay hỗ trợ chấn thương khớp cổ tay, dùng trong các trường hợp sơ cứu chấn thương, trật khớp, bong gân cổ tay. - Chất liệu: Neoprene tự dính, Băng nhám dính - Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485. |  | Túi 1 Cái | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [13 empty] | 200 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
612 | PP2300000128 | Bột thủy tinh 7.5cm |  |  | - Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. -Kích thước: rộng 7.5cm, cuộn dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Thùng 10 cuộn | Cuộn | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [13 empty] | 800 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
613 | PP2300000129 | Màng mổ tẩm iod vô trùng60cm x 45cm |  |  | * Màng mổ tẩm iod vô trùng * Màng film Polyester resin phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. * Kích thước màng: 60cm x 45cm * Kích thước băng dính: 50 cm x 45 cm * Đóng gói vô trùng từng miếng * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng Tiêu chuẩn ISO và FDA *Độ truyền hơi nước phải ≥500g/㎡*24h. Thành phần *Polyurethane:22,4% *Acrylic acid :20,2% *Paper:32% *Pe:25,4% *Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA * Đóng gói ép chân không vô trùng từng miếng,tiệt khuẩn bằng khí EO * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film Polyester resin phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 60cm x 45cm - Kích thước băng dính: 50 cm x 45 cm - Đóng gói vô trùng từng miếng - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA | 25 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 650 | [9 empty] | 100 |  | 50 |  | 500 | [24 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
614 | PP2300000130 | Bộ khăn chụp mạch vành C |  |  | Làm bằng vải không dệt cao cấp 5 lớp Bộ khăn gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 200 cmx 240 cm - Khăn chụp mạch vành 220cm x 370cm được cấu tạo từ vải không dệt SMMMS không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm. - Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm - Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm - Tấm phủ chắn chì 150x180 cm - Bao kính chắn chì 100x120cm có màng thun - Bao đựng remote 10x26cm - Khăn lót 50x60cm |  |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 1500 | 2000 | [16 empty] | 2000 | [22 empty] | 0 | 219450 | 438900000 |  | NGOAI | NGOAI
615 | PP2300000132 | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ |  |  | Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener Chất liệu: polyurethane Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ - Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. - Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, - Có vạch cản quang - Có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm) - Bao gồm: + Khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định, + 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời, + 1 ống thông chất liệu kim loại 5-10cm, + 1 ống thông cứng linh hoạt 5-10cm (không có ở cỡ 6F và 7F) + 1 dụng cụ định hình trocar, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng - Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F và 16F dài 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 45cm và 60cm - Tương thích với dây dẫn .038" - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 1029000 | 308700000 |  | CK | CK
616 | PP2300000134 | Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC |  |  | Ống dẫn nội mạch bằng silicone dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đường kính lòng ống từ 1.0 -> 3.0mm. Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 2400000 | 48000000 |  | CK | CK
617 | PP2300000135 | Dụng cụ cố định tim mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC. |  |  | Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng, thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ, có khoá kiểm soát áp lực hút, có kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 54000000 | 1080000000 |  | CK | CK
618 | PP2300000136 | Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC |  |  | Bộ gồm 01 tay cầm với thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. Đầu tip bằng silicon, mềm. Có 02 dây, một dây gắn với túi dịch lỏng, 01 dây gắn với nguồn khí, có tích hợp lọc khí 0.2 micron. |  |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | [14 empty] | 20 | [24 empty] | 0 | 3050000 | 61000000 |  | CK | CK
619 | PP2300000137 | Đầu dò mổ amidan |  |  | - Đầu cắt có các điện cực hoạt động kèm theo 1 kênh dẫn nước và một bộ phận hút. - Đầu cắt có 4 chức năng cắt, cầm máu, tưới nước và hút - Tương thích với máy Coblator II |  |  | Cái |  |  | 27 | 35 |  |  |  | 60 | 200 | [18 empty] | 200 | [20 empty] | 0 | 6500000 | 1300000000 |  | DC
620 | PP2300000139 | Mask phun khí dung người lớn |  |  | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. Bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm - Bầu chứa thuốc thiết kế thẳng đứng - 01 dây nối dài khoảng 2m - Đóng gói tiệt khuẩn | - Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. - Bao gồm: + 01 mặt nạ bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm. Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm + Bầu chứa thuốc thiết kế thẳng đứng + 01 dây nối dài khoảng 2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1650 | [10 empty] | 100 | 200 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 700 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | HS
621 | PP2300000142 | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật |  |  | Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener Kích cỡ: 6F - 16F Chất liệu: polyurethane Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật - Bao gồm: + 01 catheter có khóa; + 01 trocar stylet; + 01 kim chọc stylet + 01 spit straightener - Kích cỡ: 6F - 16F - Chất liệu: polyurethane - Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. |  | Ống | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
622 | PP2300000143 | Túi dẫn lưu Bioteg | Túi chứa dịch dẫn lưu |  | 1.Nguyên liệu: chất liệu túi bằng PVC y tế, dung tích 600ml, - ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. 2. Van xả dạng xoắn. Có cửa thoát dịch phía dưới túi. 3. Tiêu chuẩn: FDA, ISO | Túi chứa dịch dẫn lưu, dung tích 600ml - Chất liệu túi bằng PVC y tế - Ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. - Van xả dạng xoắn. - Có cửa thoát dịch phía dưới túi. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Túi | [5 empty] | 0 | 0 |  | 700 | [10 empty] | 700 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
623 | PP2300000144 | Kim pha thuốc 18G | [5 empty] | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC | HS
624 | PP2300000145 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 21 - 33 mm |  | Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ, công nghệ Tri-Staple thiết kế 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. -Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. -Các cỡ đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. -Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA.Xuất xứ: G7 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. - Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. - Đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 | Hộp/ 3 bộ | Bộ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
625 | PP2300000146 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi Maxon 0 90cm GS-24 1/2C 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp Chỉ bằng polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate), số 0, sợi chỉ dài 90cm. Lực căng của chỉ còn 80% sau 1 tuần , 75% sau 2 tuần, 65% sau 3 tuần, 50% sau 4 tuần và còn 25% sau 6 tuần. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : Châu Mỹ | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp số 0 - Chất liệu polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Lực căng của chỉ còn: + 80% sau 1 tuần + 75% sau 2 tuần + 65% sau 3 tuần + 50% sau 4 tuần + 25% sau 6 tuần. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C dài 40 mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. - Xuất xứ : Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [10 empty] | 100 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
626 | PP2300000147 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C |  | Chỉ tan đơn sợi Maxon 1 90cm GS-24 1/2C 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 1, sợi chỉ dài 90cm. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 1 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 40mm phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [10 empty] | 200 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
627 | PP2300000148 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 5/0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 13mm, 1/2C |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Maxon số 5-0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn CV-22 1/2C, 13mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 5/0, sợi chỉ dài 75cm. Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat, 1/2C dài 13mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). Xuất xứ: Châu Mỹ | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 5 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 75cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 13mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [10 empty] | 100 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
628 | PP2300000149 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C |  | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn GS-21, 1/2C, 37mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày. | Chỉ khâu tiêu tổng hợp đơn sợi -Chỉ bằng polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate), có gai số 0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 30cm, thời gian giữ vết thương 21 ngày, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C ,kim phủ silicon sắc bén, giúp giảm tình trạng ăn mòn kim, theo công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, có gai số 0 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, - Chiều dài chỉ 30cm - Thời gian giữ vết thương 21 ngày - Tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C ,kim phủ silicon sắc bén, giúp giảm tình trạng ăn mòn kim, theo công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 | 12 tép/hộp | tép | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | [10 empty] | 150 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
629 | PP2300000150 | Trocar nhựa không dao các cỡ, 5 -> 12mm x 100mm |  | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi loại Visible | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, loại tháo rời bán phần, đầu tip trong suốt nhìn thấy được trong quá trình đặt. Thân trocar cấu tạo từ PC, chịu được lực kéo 49N, có ren cố định bên ngoài. Nòng cấu tạo bằng thép không gỉ. Trocar có van kín khí khi kéo dụng cụ ra và nắp kín khí khi đưa dụng cụ vào. Có các cỡ 5mm x 100mm, 10mm x 100mm, 12mm x 100mm. Tiêu chuẩn FDA (Mỹ). | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, loại tháo rời bán phần - Bao gồm: + Đầu tip trong suốt nhìn thấy được trong quá trình đặt. + Thân trocar cấu tạo từ PC, chịu được lực kéo 49N, có ren cố định bên ngoài. + Nòng cấu tạo bằng thép không gỉ. + Trocar có van kín khí khi kéo dụng cụ ra và nắp kín khí khi đưa dụng cụ vào. - Có các cỡ 5mm x 100mm, 10mm x 100mm, 12mm x 100mm. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | 5 Cái/Hộp | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [10 empty] | 500 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
630 | PP2300000151 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 6 x 11 cm |  | Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 11x6 cm | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 11x 6 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 |  | 1 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
631 | PP2300000152 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 15 x 15 cm |  | Tấm màng nâng thoát vị đơn sợi Versatex, kích thước 15x15 cm | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 15x 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 |  | 1 miếng/ hộp | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
632 | PP2300000153 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng (BD Angiocath™ I.V. Catheter for Special Placement) | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng |  | 1. Kim BD loại Angiocath, chọc dò ổ bụng 2. Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 in, nguyên liệu FEP polymer, DEHP free, vô trùng 3. Đường kính ngoài 1.7 mm, Chiều dài catheter 133 mm, Dòng chảy 108 ml/mm 4. Đạt chứng nhận ISO, CE | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng, dùng chọc dò ổ bụng - Chất liệu: FEP polymer, DEHP free - Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 in - Đường kính ngoài 1.7 mm, Chiều dài catheter 133 mm - Dòng chảy 108 ml/mm - Vô trùng - Đạt chứng nhận ISO, CE | Hộp 10 cây | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | [10 empty] | 300 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
633 | PP2300000160 | Kim 25G*1 |  |  | Chất liệu kim bằng Crôm-A804Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 25*1 ( 05x25mm) - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
634 | PP2300000002 | Bộ dây lọc máu HDF - Online 5008 | Bộ dây lọc máu HDF - Online |  | - Dây có tính năng Online ( Thích hợp máy HDF Online 5008) - Dây safeline được trang bị trong mỗi set - Chất liệu dây: PVC, không có DEHP - Thể tích làm đầy 132ml | Bộ dây lọc máu HDF Online gồm: - Dây động mạch - Dây tĩnh mạch và safeline - Chất liệu tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp, không có DEHP Bộ dây thích hợp máy 5008 ( HDF Online) |  | Cái |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 |  | 700 | [23 empty] | 700 | [14 empty] | BS | 0 | 269850 | 188895000 |  | CK | CK
635 | PP2300000161 | Nhang ngải cứu |  |  | Thành phần : Ngãi nhung đặc chế, Hương liệu dược thảo, Tinh dược bí truyền, Quy cách : Gói 10 cây nhang |  |  | Cây | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [31 empty] | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
636 | PP2300357691 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu |  |  | - Ống nhựa PP 16x100mm + nắp gắn sẵn, để lấy mẫu dùng cho chạy máy phân tích kết quả - Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trúng thầu. Máy đặt còn ≥ 85% chất lượng sử dụng còn lại. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 | 54000 | 54000 |  | 54000 | [37 empty] | 0 | 1000 | 54000000 |  | CLS | CLS
637 | PP2300000162 | Quả lọc dịch Diasafe |  |  | - Màng lọc dịch, gắn phía sau máy thận nhân tạo dịch lọc siêu sạch - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene | - Màng lọc dịch, gắn phía sau máy thận nhân tạo dịch lọc siêu sạch ( Tương thích máy FMC 5008 và máy 4008) - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene |  | Quả | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | [23 empty] | 200 | [14 empty] | BS vật tư mới | 0 | 2782500 | 556500000 |  | CK | CK
638 | PP2300000163 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) |  | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) | - Nắp đóng bộ chuyển tiếp - Nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp |  |  | Cái | [5 empty] | 3501 | 3501 |  | 2000 | [23 empty] | 2000 | [14 empty] | BS | 0 | 4900 | 9800000 |  | CK | CK
639 | PP2300000164 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo và dây nối |  |  | - Thể tích hấp phụ: ≥ 130mL - Vật liệu vỏ: Nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene/ Polycarbonate - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin sản xuất tại Mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn FDA - Phương thức khử trùng: Hấp tự động - Thể tích mồi: ≤80ml - Lưu lượng máu tối đa tới ≥250mL/phút - Dải hấp phụ: 5~30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 52.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: PTH: 50%-53.5%, β2-MG: 44%-45%, Creatinine: 83%-85%, Protein bounded toxin: 40%-42%, IL-6: 21.8%-31.5%. - pH: Sự khác biệt giữa giá trị pH của ung dịch thử và dung dịch đối chứng trắng không được quá 1,5 - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm (cho phép hấp phụ các chất có trọng lượng phân tử lớn) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC |  |  | Quả | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | [23 empty] | 150 | [14 empty] | BS | 0 | 2500000 | 375000000 |  | CK | CK
640 | PP2300000165 | TEST HP HƠI THỞ |  |  | kiểm tra vi khuẩn HP trong dạ dày |  |  | Test | [5 empty] | 0 | 0 |  | 400 | [21 empty] | 400 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
641 | PP2300000167 | Bộ kim huber an toàn kết nối với buồng tiêm dưới da |  |  | - Thông số kỹ thuật: Tái sử dụng lên đến 300 lần, hấp tiệt trùng lên đến 134 độ C. - Kích thước hạt trung bình (MMD): 3.5 µm. - Tích hợp van 1 chiều . - Tỉ lệ hạt thuốc có kích thước <5µm: 67% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | [26 empty] | 50 | [11 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
642 | PP2300000168 | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động | Kim dùng cho buồng tiêm dưới da | NIPRO SAFETOUCH HUBER INFUSION SET | - Kim không có lõi: Xử lý đặc biệt đầu kim để tránh tắc kim, chất liệu SUS 304 - Đầu nối Luer lock, dây nối dài 100mm. Khóa áp lực ngăn máu chảy ngược. - Kim 20G (màu vàng), 22G (màu đen) dài 19mm/25mm. - Đường kính kim: + 20G (0.90 mm) + 22G (0.70 mm) - Lực xuyên nhỏ 0,2-0.4 kgf, phủ silicone ít đau và ít tổn thương. Chịu áp lực 300PSI - Đầu bảo vệ an toàn kích hoạt nhẹ nhàng. Có tiếng ""click"" hoặc cảm nhận xúc giác - Màu sắc chỉ báo khóa an toàn - Dễ cố định, hệ thống kín, nhỏ gọn - Không Latex, không DEHP - Tiệt trùng - Chứng nhận ISO, FDA |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | [11 empty] | 500 | [26 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
643 | PP2300000169 | Gạc cầu sát khuẩn vết thương | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động | SUREFUSER+ | - Bơm đàn hồi tự động truyền thuốc hóa trị hay thuốc gây tê, thuốc giảm đau liên tục 48 giờ - Thể tích 250ml. Tốc độ truyền 5 ml/h - Vỏ cứng giúp không ảnh hưởng tốc độ dòng chảy khi bệnh nhân đè cấn. - Có vạch chia thể tích dễ theo dõi lượng thuốc đã được truyền vào bệnh nhân - Dây truyền làm bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Thể tích mồi dây rất nhỏ, thời gian mồi nhanh: 32 giây - Bộ lọc khí và lọc hạt 0,2um. - Chứng nhận ISO 13485, CE - Tiệt trùng: EO (bao bì)" - Van back-check ngăn chặn rò rỉ. - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động. |  |  | Cái | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [11 empty] | 1000 | [26 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
644 | PP2300000170 | Vật liệu cầm máu dùng trong phẫu thuật | Gạc cầu đa khoa |  | - Gạc cầu đa khoa tiệt khuẩn - Quy cách: Fi 30 x 1 lớp - Đóng gói 5 viên/ gói |  |  | Miếng | [5 empty] | 0 | 0 |  | 80000 | [16 empty] | 80000 | [21 empty] | BS | 0 | 651 | 52080000 |  | DC | NGOAI
645 | PP2300000171 | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike |  |  | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike: dùng để hút và bơm lọ thuốc nhiều liều. Gồm có: - Thân - Nắp đậy - Nắp bảo vệ tem van - Tấm lọc: Acrylic copolymer - Đĩa van: Silicon |  |  | Cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | [16 empty] | 50 | [21 empty] | BS | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
646 | PP2300000172 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng, có cản quang |  |  | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp - Có cản quang |  |  | Miếng |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | [16 empty] | 200000 | [21 empty] | BS vật tư mới | 0 | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
647 | PP2300000173 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 6cm x 11cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang thuộc khoảng từ 5 đến 7 | Mảnh ghép DynaMesh Lichtenstein 6 cm x 11 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi được cắt sẵn và bo viền mép PVDF - Phẩu thuật mổ hở điều trị thoát vị bẹn: Lichtenstein *Kích thước: 6cm x 11cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang khoảng 5 - 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
648 | PP2300000174 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 7,5cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang ≥7 cm | Mảnh ghép DynaMesh LICHTENSTEIN, PVDF, 7.5cm x15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn được cắt sẵn và bo viền mép PVDF - Phẩu thuật mổ hở điều trị thoát vị bẹn: Lichtenstein *Kích thước: 7,5cm x 15cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang ≥ 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
649 | PP2300000175 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ nội soi bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 10cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh Endolap 10 x 15 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn PVDF - Phẫu thuật mổ nội soi Điều trị thoát vị bẹn : TAPP, TEP. *Kích thước: 10cm x 15cm *Chất liệu: Poly Vinylidene Flouride (PVDF) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
650 | PP2300000176 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, hình tròn, đường kính 12 cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM d 12cm round | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: đường kính 12cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Hình tròn, đường kính khoảng 10 - 12 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
651 | PP2300000177 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 15cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 15cm x 15cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
652 | PP2300000178 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 15cm x 20cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 15cm x 20cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 15cm x 20cm *Chất liệu: >85% PVDF ( Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene ) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
653 | PP2300000179 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 20cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 20cm x 20cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 20cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
654 | PP2300000180 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 25cm | Mảnh ghép DynaMesh IPOM, PVDF, 20cm x25cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 25cm *Chất liệu: >85% PVDF ( Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
655 | PP2300000181 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép DynaMesh-IPOM 20cm x 30cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng 2 chất liệu PVDF/PP - Điều trị thoát vị thành bụng chống dính mặt PVDF: mổ nội soi, mổ mở - Ví trí đặt mesh: trong phúc mạc *Kích thước: 20cm x 30cm *Chất liệu: >85% PVDF (Polyvinylidene Fluoride) và <13% PP (Polypropylene) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
656 | PP2300000182 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 15cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 15cm x 15cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 15cm - Chống hình thành mảng sẹo - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
657 | PP2300000183 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 25cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 15cm x 25cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 15cm x 25cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 25cm - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
658 | PP2300000184 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép DynaMesh-CICAT 20cm x 30cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc *Kích thước: 20cm x 30cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 20cm x 30cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
659 | PP2300000185 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 07cm x 12cm | Mảnh ghép DynaMesh-HIATUS 07cm x 12cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi *Kích thước: 07cm x 12cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Công nghệ hiện hình trên MRI - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 07cm x 12cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Công nghệ hiện hình trên MRI - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
660 | PP2300000186 |  | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 08cm x 13cm | Mảnh ghép DynaMesh-HIATUS 08cm x 13cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi *Kích thước: 08cm x 13cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính: - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Công nghệ hiện hình trên MRI - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: 08cm x 13cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
661 | PP2300000187 | Mảnh ghép dùng trong điều trị dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 3 cm x 16 cm x 16 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo | Mảnh ghép DynaMesh-IPST 3 cm x 16 cm x 16 cm | *Mô tả: Mảnh ghép đặt trong phúc mạc dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo IPST, PVDF/PP Dùng trong dự phòng/điều trị thoát vị cạnh hậu môn nhân tạo bằng mesh đặt trong ổ bụng, cấu trúc 3D *Kích thước: 3 cm x 16 cm x 16 cm *Chất liệu: Chất liệu PVDF (PolyVinylidene Flouride) (>85%) và Polypropylene (<13%) *Đặc tính: - Cấu trúc đang dệt 3D - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Mặt chống dính PVDF - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE | Mảnh ghép đặt trong phúc mạc dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước: 3 cm x 16 cm x 16 cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
662 | PP2300000188 | Sonde Rectal |  |  | Không gây độc hại, không kích ứng, PVC mềm, trơn bề mặt Size: 16Fr Tiệt trùng |  |  | Cái | [8 empty] | 20 | [29 empty] | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
663 | PP2300000189 | Túi ủ ấm sơ sinh |  |  | Tiệt trùng Giữ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh non tháng |  |  | Cái | [8 empty] | 150 | [29 empty] | 150 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
664 | PP2300000190 | Găng tay phẫu thuật các cỡ |  |  | Tiệt trùng |  |  | Đôi | [8 empty] | 4520 | [13 empty] | 1500 | [15 empty] | 3000 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
665 | PP2300000191 | Đầu đo SpO2 dùng một lần |  |  | Đầu đo SpO2 dùng 1 lần thích hợp cho trẻ sơ sinh Không chứa Latex Chuẩn RD set Tương thích máy Masimo 4003 |  |  | Cái | [8 empty] | 120 | [29 empty] | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
666 | PP2300000192 | Găng tay sạch không bột | [5 empty] | Đôi | [8 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | DC
667 | PP2300000193 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ tiệt khuẩn hơi nước |  |  | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 121 oC và 132 -134oC - Thiết kế mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chéo chỉ thị hóa học sẽ chuyển màu khi tiếp xúc trong quá trình tiệt khuẩn hơi nước. - Kích thước: 1.2cm -1.4cm x 55m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: không chứa chì, chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, dễ dàng bóc không để lại vết dơ trên các vật liệu đóng gói ( kể cả đồ vải), màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất trong vòng 6 tháng. Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  |  | Cuộn |  |  |  |  | 650 |  |  |  | 500 | [36 empty] | 500 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 0 | 0 |  | CK | KSNK
668 | PP2300000194 | Chỉ thị hóa học đơn thông số dùng trong kiểm tra gói hấp |  |  | - Chỉ thị hóa học đơn thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói đồ vải lớp 4 (class 4) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC, 132oC - 134oC - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian - nhiệt độ - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất trong vòng 6 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE/FDA |  |  | Que | [8 empty] | 16000 | [36 empty] | 16000 |  | không trúng gói vật tư y tế tiêu hao năm 2023 | 0 | 0 | 0 |  | CK | KSNK
669 | PP2300000195 | Nắp cao su |  |  | Sử dụng được cho ống nghiệm kích thước ống 13x75mm (+- 1 mm) | [11 empty] | 190000 |  |  | 190000 | [40 empty] | CLS | CLS
670 | PP2300000196 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su |  |  | Ống nghiệm EDTA nắp cao su - Kích thước ống 13x75mm (+- 1 mm) - Thân ống Polypropylene (PP) - Nắp cao su chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài.Thiết kế phù hợp cho hệ thống máy huyết học tự động. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA kháng đông cho 2ml máu. - Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. | [11 empty] | 36000 |  |  | 36000 | [40 empty] | CLS | CLS
671 | PP2300000198 | Điện cực dán dành cho máy sốc điện Mindray | [14 empty] | 5 | [27 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS | HS
672 | PP2300000201 | Ồng nghiệm nắp trắng | [14 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CLS | CLS
673 | PP2300000202 | Bóp bóng giúp thở cao cấp dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh |  |  | - Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. Dung tích bóng bóp người lớn : 1.500ml; trẻ em: 550ml, sơ sinh: 280ml - Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần. - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. - Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. |  | 01 Bộ/Hộp | Bộ | [8 empty] | 20 | [16 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
674 | PP2300000203 | Mặt nạ thở (dùng với máy thở CPAP, BiPAP) |  |  | Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ. |  | 01 Cái/ Hộp | Cái | [8 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HS | HS
675 | PP2300000204 | Bơm tiêm có đóng gói sẵn Natriclorid 0,9% |  |  |  | - Bơm tiêm nước muối đóng gói sẵn, bơm tiêm vô trùng, chất liệu polypropylenen, có chứa dung dịch natri clorua 0,9% vô khuẩn và không gây sốt. Bơm tiêm đảm bảo không chứa độc tính, vô trùng và, không gây sốt. - Mỗi bơm tiêm bao gồm: + Bơm tiêm polypropylene với đầu tip BD Luer-Lok™ + Nút chặn bằng cao su không latex + Dung dịch muối: natri clorua 9g/l (NaCl 0.9%) + Nước cất vô trùng, không chất bảo quản và không gây sốt - Thành bơm chứa Polypropylene |  | Cái | [8 empty] | 1000 | [28 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
676 | PP2300000205 | Ống thông dạ dày silicon nuôi ăn dài ngày |  |  | - Ống thông dạ dày dùng để nuôi ăn dài ngày: - 100% chất liệu silicon y tế cho tương thích sinh học cao, không chứa cao su. - Có thể sử dụng tới 29 ngày - Chất liệu mềm, dẻo dai làm tăng sự thoải mái cho bệnh nhân. -Đầu ống thuôn, mềm dễ đưa vào và an toàn cho bệnh nhân -Ống trong suốt dễ nhìn bằng mắt thường. - Có đường cản quang, dễ dàng xác định chính xác vị trí của ống khi chụp XQ. - Thân ống có nhiều điểm đánh dấu nên thuận tiện cho việc xác định vị trí khi đặt ống | - Ống thông dạ dày dùng để nuôi ăn dài ngày: - 100% chất liệu silicon y tế mềm, dẻo dai, tương thích sinh học cao, không chứa cao su. - Có thể sử dụng tới 29 ngày - Đầu ống thuôn, mềm - Ống trong suốt dễ nhìn bằng mắt thường. - Có đường cản quang, dễ dàng xác định chính xác vị trí của ống khi chụp XQ. - Thân ống có nhiều điểm đánh dấu nên thuận tiện cho việc xác định vị trí khi đặt ống, |  | Cái | [8 empty] | 200 | [28 empty] | 200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
677 | PP2300000206 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu |  | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu (Askina® Transorbent 15x15) | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng, có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 15x15 cm |  | Hộp/ 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 300 | [28 empty] | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
678 | PP2300000207 | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm |  | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm (Prontosan® Wound Gel) | Gel sát khuẩn và làm mềm vết thương, trong suốt có chứa polyhexanide 0.1%, betaine hàm lượng 0.1%, glycerol, và hydroxyethylcellulose, nước tinh khiết. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm |  | Chai 30ml | Chai | [8 empty] | 600 | [10 empty] | 500 | [17 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | CK
679 | PP2300000208 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu |  | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu (Askina® Transorbent 10x10) | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 10x10 cm |  | Hộp 5 miếng | Miếng | [8 empty] | 300 | [28 empty] | 300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
681 | PP2300000210 | Giấy đo điện tim 6 cần | [5 empty] | Cuộn | [37 empty] | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | HS
682 | PP2300000211 | Ống thông dạ dày các cỡ | [5 empty] | Ống | [8 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
683 | PP2300000212 | Ống thông tiểu | [5 empty] | Sợi | [8 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
684 | PP2300000213 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 03cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 03cm x 15cm | Mảnh ghép/ Tấm màng nâng Dynamesh-PRP soft, PVDF, 03cm x 15cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu, chất liệu PolyVinylidene Flouride (PVDF) - Điều trị phẫu thuật sa tạng chậu vùng đỉnh, cố định thành trước tử cung vào ngành mu. - Điều trị sa tạng chậu, sa tử cung, sa âm đạo, sa vùng đỉnh: bảo tồn tử cung (tử cung nhỏ), cố định mảnh ghép thành trước tử cung vào ngành mu *Kích thước: 03cm x 15cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ không gập đôi *Tiêu chuẩn áp dụng: CE |  | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
685 | PP2300000214 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 04cm x 23cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 04cm x 23cm | Mảnh ghép/ Tấm màng nâng Dynamesh PR Soft 04 cm x 23 cm | *Mô tả: Mảnh ghép điều trị sa tạng chậu hỗ trợ ổn định cấu trúc cân cơ, dây chằng. *Kích thước: 04cm x 23cm *Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) *Đặc tính kỹ thuật: - Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu - Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền - Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ *Tiêu chuẩn áp dụng: CE |  | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
686 | PP2300000215 | Dây cắt đốt U vú dưới áp lực hút chân không (VABB) |  |  | - Kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không (Vacuum-assisted breast biopsy -VABB) dùng sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không, tương thích máy Bexcore System- BXS100. - Thông số kích thước kim: 8G hoặc 10G - Mã số: BXC145 hoặc BXC140 - Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO; CE - Thời hạn bảo hành: 12 tháng. |  | 1 Hộp/ 1 Bộ | Bộ | [8 empty] | 20 | [14 empty] | 20 | [25 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
687 | PP2300000216 | Băng keo tròn |  |  | Chất liệu PVC (Polyviny clorua) màu da hình tròn chuyên dùng dán vết kim tiêm, độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 50g. Phủ keo Acrylic 30mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. Gạc 10mm x 10mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương, tẩm benzalkonium chloride 0.034mg có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CFS, TCCS 01:2014/YC |  |  | Miếng/ Cái | [8 empty] | 20000 | [31 empty] | 20000 | [8 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
688 | PP2300000217 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi |  | Dụng cụ cắt khâu nối dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, công nghệ DST, thiết kế đầu đe tháo rời,đường kính 33mm, chiều cao ghim 4.8mm chất liệu ghim titanium | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Starr - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: * Chiều cao ghim 4.8mm, * Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Starr - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: + Chiều cao ghim 4.8mm, + Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Cái | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
689 | PP2300000218 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong kỹ thuật Longo và Starr |  | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ Kangdi dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, chất liệu ghim titanium | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ Kangdi dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng, chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 23mm, độ dày mô dập ghim 1.5- 0.8 chất liệu ghim titanium. Tiêu chuẩn :ISO, CE, CFS (Đức), CFS ( Trung Quốc) | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng - Chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 23mm, độ dày mô dập ghim 1.5- 0.8 - Chất liệu ghim titanium. - Tiêu chuẩn :ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). |  | Cái | [8 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
690 | PP2300000220 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 4/0 |  |  | Chỉ khâu tiêu tổng hợp đơn sợi -Chỉ bằng polyglyconate, có gai số 4/0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 15 cm và 30cm, thời gian giữ vết thương 21 ngày, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn, 1/2C , kim phủ silicon, sắc bén. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Xuất xứ : G7 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, số 4/0 có gai - Chất liệu: polyglyconate - Có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc - Chiều dài chỉ 15 cm và 30cm, - Thời gian giữ vết thương 21 ngày, - Thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn, 1/2C , kim phủ silicon, sắc bén. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 150 | [10 empty] | 150 | [29 empty] | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
691 | PP2300000221 | Bao trùm kính hiển vi |  |  | Dùng để bao kính vi phẫu Kích thước 122cmx209cm |  | Cái | Cái | [8 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | [30 empty] | 491400 | 24570000 | thầu 2023,2024 ko có | CK | CK
692 | PP2300000223 | Bộ dây truyền dịch an toàn |  | Bộ dây truyền dịch an toàn | Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP - Chiều dài dây: ≥ 185cm, đường kính trong khoảng 3mm, đường kính ngoài khoảng 4mm, đầu nối dạng khóa xoắn vặn - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch khoảng 8µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền tự động khi hết dịch - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA/CE | [11 empty] | 20000 | [10 empty] | 20000 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
693 | PP2300000224 | Băng trong dính y tế 7.5 cm x 7.5 cm |  | Băng trong dính y tế 7.5 cm x 7.5 cm | Băng trong phủ keo Acrylic Chất liệu: 100% polyurethane, vải không dệt 50 g/m² Trọng lượng keo:acrylic 20 ±2g/m2 Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm Độ bám dính: ≥1.0N/cm Bám dính liên tục ≤ 2.5 mm sau 30 phút Tiêu chuẩn: YY/T0471.1-2004, YY/T0471.2-2004, YY0148-2006, ISO10993.5-2009, ISO10993.10-2010 Chứng nhận ISO13485/CE và FDA | - Băng trong phủ keo Acrylic - Chất liệu: polyurethane, vải không dệt - Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | [10 empty] | 3500 | [10 empty] | 2000 | [15 empty] | 1500 | [13 empty] | 0 | 0 |  | CK | HS
694 | PP2300000225 | Băng dính có gạc, có rãnh 6cmx8cm |  | Băng dính có gạc, có rãnh 6cmx8cm | Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylic không gây kích ứng da. Thiết kế hình chữ U Kích thước: 6cm x 8cm Kích thước miếng gạc 2.3 cm x 3.2 cm Chất liệu: vải không dệt, tỉ trọng 25% -35% Keo acrylic, tỉ trọng 15% -25%, trọng lượng keo 35 ± 2 g/m² Độ bám dính: ≥1.0N/cm Bám dính liên tục ≤ 2.5 mm sau 30 phút Tiêu chuẩn: YY/T0471.1-2004, YY/T0471.2-2004, YY0148-2006, ISO10993.5-2009, ISO10993.10-2010 Chứng nhận ISO/CE và FDA | Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylic không gây kích ứng da. - Chất liệu: vải không dệt - Thiết kế hình chữ U - Kích thước: 6cm x 8cm - Kích thước miếng gạc 2.3 cm x 3.2 cm (+-0,3cm) - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
695 | PP2300000226 | Màng mổ tẩm iod vô trùng |  | Màng phẫu thuật y tế | * Màng mổ tẩm iod vô trùng * Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. * Kích thước màng: 40cm x 45cm * Kích thước băng dính:35 cm x 40cm *Thành phần iod ≥1% *Độ truyền hơi nước phải ≥500g/㎡*24h. Thành phần *Polyurethane:22,4% *Acrylic acid :20,2% *Paper:32% *Pe:25,4% *Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA * Đóng gói ép chân không vô trùng từng miếng,tiệt khuẩn bằng khí EO * Sau phẫu thuật, lấy màng mổ ra khỏi vùng da bệnh nhân một cách dễ dàng | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 40cm x 45cm (+-10cm) - Thành phần iod ≥1% -Tiệt khuẩn từng miếng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
696 | PP2300000227 | Ống đặt nội khí quản các số |  | Ống nội khí quản không bóng chèn các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Không có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  |  | Cái | [8 empty] | 120 | [29 empty] | 120 | [10 empty] | 0 | 0 |  | CK | HS
697 | PP2300000228 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên |  |  | 1. Chất liệu: - Tay cầm: nhựa - Trục kim loại: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên, hai bên tổng 90°. Có nút xoay 360° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Sử dụng được 25 băng đạn trong một ca phẫu thuật - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi cùng hãng sản xuất 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE và FDA 510K. |  |  | Cái | [8 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
698 | PP2300000229 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng tự động, dùng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng |  |  | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Longo - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: * Chiều cao ghim 3.5mm * Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. Xuất xứ: G7 | - Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Longo - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: + Chiều cao ghim 3.5mm + Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
699 | PP2300000230 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng |  |  | Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng, thời gian lưu đến 3-5 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa. _Catheter chất liệu bằng Polyurethane (PUR), có 4 đường ngầm cản quang _Kích cỡ: Kim 20G: kích thước 1.0mm * 32mm, tốc độ 64ml/ phút, màu hồng Kim 22G: kích thước 0.8mm * 25mm, tốc độ 38ml/ phút, màu xanh dương _Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Áp lực 305 psi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | - Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. - Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Chất liệu ống thông bằng Polyurethane (PUR) hoặc PTFE hoặc FEP - Có 4 đường ngầm cản quang - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Không gây kích ứng da nơi đặt. - Đủ các cơ kim: 18G, 20G, 22G, 24G, - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | [8 empty] | 219910 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 3000 | 12100 | 7100 | 10000 | 1700 | 16500 | 40000 | 0 | 2000 | 400 | 120 | 25000 | 5400 | 0 | 4300 | 2000 | 10400 | 17800 | 2600 | 460 | 0 | 0 | 50500 | 0 | 130 | 0 | 0 | 200 |  |  | 2250 | 494797500 |  | CK | NGOAI
700 | PP2300000231 | Quả lọc máu cho người lớn kèm dây dẫn |  |  | Quả lọc máu có cấu tạo bởi màng polyethersulfone có tính tương thích sinh học cao - Lọc được các chất: urea, Creatine,Photphates, Vitamine B12 - Diện tích bề mặt khoảng 0.68m2 - Dây dẫn quản lọc máu kèm túi đựng chất thải |  |  | Quả | [8 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
701 | PP2300000232 | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ sơ sinh |  |  | Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Có thể dùng cho sơ sinh - Tương tích sinh học tốt với da - Phù hợp trẻ dưới 5kg |  |  | Cái | [8 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
702 | PP2300000233 | Túi truyền áp lực cao |  |  | Dùng để bơm dịch truyền, máu tốc độ nhanh Khóa van 3 chạc dể sử dụng, kín, chống thoát khí Vạch hiển thực áp lực rõ ràng, chính xác Bóng bóp mềm dễ dàng tạo áp lực túi truyền Lưới Nylon mặt sau chắc chắn, bền, dễ quan sát hiện trạng mức dịch/ máu Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  |  | Cái | [8 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | [23 empty] | 0 | 0 |  | DC | NGOAI
703 | PP2300000234 | Bộ nong niệu quản |  |  | - Dùng để nong lòng niệu quản hoặc dẫn chất cản quang trước các thủ thuật chẩn đoán/can thiệp - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, bề mặt nhẵn phủ lớp ái nước, thân ống có chia vạch. - Đầu ống thuôn dần giúp giảm thiểu tổn thương - Sử dụng được với dây dẫn lên đến 0.038'' - Đủ 6 kích cỡ: 6, 8, 10, 12, 14 và 16 Fr - Chiều dài: 70cm - Sử dụng cho 1 lần. |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
704 | PP2300000235 | Ống kính nội soi mềm dùng 1 lần |  |  | - Độ phân giải: 160K - Đường kính kênh làm việc ngoài: 3.1mm - Đường kính kênh làm việc trong: 1.2mm - Góc uốn: Từ -275° ~ +275° - Chiều dài làm việc: 650 mm - Tổng chiều dài: 920 mm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
705 | PP2300000236 | Dây dẫn đường(dùng ống kính soi mềm) |  |  | - Dây dẫn đường đầu thẳng, mềm, vỏ vằn đen-vàng (Guide Zebra), lõi nitinol chống gấp khúc, thân phủ lớp ái nước. - Size: 0.032’’, 0.035’’ - Dài 150cm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
706 | PP2300000237 | Ống nội soi niệu quản bán cứng 9.5 Fr |  |  | - Đầu tròn không gây tổn thương - Đường kính thân: 9.5Fr, đầu ống cỡ 8Fr - Chiều dài: 43cm - Hướng nhìn: 6-12 độ - Kênh làm việc: 6Fr - 2 kênh bên vuông góc cho phép nước vào ra liên tục. |  |  | Bộ | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
707 | PP2300000238 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da vừa tán vừa hút |  |  | - Dùng để tạo đường hầm trong tán sỏi qua da. - Một bộ gồm có: 01 sheath size 18Fr; 06 que nong thận (các size: 8, 10, 12, 14, 16, 18Fr); 01 kim chọc dò 18G/20cm. - Cấu tạo phủ hydrophilic giúp hạn chế tối đa chảy máu trong quá trình tán sỏi - Các số, vạch đo khoảng cách trên thân rõ ràng |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
708 | PP2300000239 | Catheter niệu quản chuyên dùng cho tán sỏi qua da đường hầm nhỏ |  |  | - Dùng để dẫn lưu nước tiểu bể thận tạm thời/bơm thuốc cản quang. - Một đầu cong (pigtail) để cố định trong bể thận - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, mềm, bề mặt nhẵn, bán mềm (semi-flexible), dọc theo thân ống có nhiều lỗ giúp dẫn lưu hiệu quả hơn - Kích cỡ: 3, 4, 5, 6, 7Fr. - Chiều dài: 70cm - Đầu mở (Open End) |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
709 | PP2300000240 | Miếng dán phẩu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da |  |  | - Dùng để dán vào khu vực thao tác, tránh nhiễm khuẩn. - Vật liệu từ polyurethane hoặc polyethylene. - Trong suốt, độ đàn hồi cao, bám dính tốt, hơi nước có thể bốc hơi qua đồng thời ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhập. - Kích cỡ: 45x45cm |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
710 | PP2300000241 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ |  |  | Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
711 | PP2300000242 | Bộ cảm biến đo đồng thời huyết áp động mạch và huyết áp tĩnh mạch trung tâm và bộ cảm biến nhiệt |  |  | Bộ cảm biến theo dõi huyết áp động mạch: 01 bộ - Bộ cảm biến theo dõi huyết áp tĩnh mạch trung tâm: 01 bộ - Cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc - Theo dõi áp lực đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Chiều dài đo huyết áp tĩnh mạch trung tâm màu xanh dài 150cm - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
712 | PP2300000243 | Bộ cảm biến đo các thông số huyết động ProAQT |  |  | Theo dõi cung lượng tim thời gian thực theo từng nhịp đập - Tương thích với các catheter động mạch quay tiêu chuẩn và cảm biến theo dõi áp lực - Cho phép phát hiện đáp ứng truyền dịch - Có thể hiệu chỉnh bằng nguồn dữ liệu bên ngoài (Ví dụ siêu âm hoặc PAC) - Có LED tích hợp bên trong cảm biến - Vật liệu: ABS, HDPE, PC, PP, PVC - Tiệu trùng: Ethylene oxide - Nhiệt độ hoạt động: 15 đến 40ºC - Nhiệt độ lưu trữ: Nhiệt độ phòng - Nhiệt độ vận chuyển: -29ºC đến 50ºC trong vòng 72 giờ |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 5 | [28 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
713 | PP2300000244 | Tấm dán hạ thân nhiệt các cỡ |  |  | Bộ tấm dán các kích cỡ XXS, XS, S, M, L dành cho bệnh nhân từ 16-100kg - Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài - Vị trí dán: Đùi và ngực - Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng - Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút |  | 01 bộ/túi | Bộ | [8 empty] | 2 | [28 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
714 | PP2300000245 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm | Băng cố định 3M Tegaderm CHG I.V. Securement Dressing 10cm x 12cm |  | Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn, kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Kích thước 10x12cm - Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm ((HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng | - Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn 35-45%, kích thước 3 x 4cm thấm hút tốt (8 lần trọng lượng của lớp gel với dung dịch muối và 3 lần trọng lượng với máu); xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu, khả năng chịu lực lên đến 3,5 kg, - Kích thước 10cm x12cm - Thời gian lưu 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Sản xuất: Các nước thuộc G7 | 25 miếng/hộp 4 hộp/thùng | miếng | [8 empty] | 600 | [26 empty] | 200 |  | 400 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS | HS
715 | PP2300000246 | Kim đốt Microwave |  |  | Tương thích máy Solero Chiều dài 19cm |  |  | Cái | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [39 empty] | CK | CK
716 | PP2300000247 | Kim đồng trục |  |  | - Kim đồng trục (dùng với BioPince Ultra) được sử dụng với thiết bị kim sinh thiết có khía bên hoặc lõi đầy đủ để thực hiện sinh thiết mô mềm qua da. - Kim đồng trục kích thước: 16G; 18G chiều dài: 6.8cm, 11.8cm, 16.8cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  |  | Cái | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
717 | PP2300000249 | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film 28ml |  |  | Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực - Thành phần: Hexamethyldisiloxane 65 - 90%, Isooctane 8 - 12%, Acrylate Terpolymer 3 - 12%, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer 0.1 - 5%, không chứa cồn - Thời gian khô: <30 giây - Thời gian tác dụng kéo dài khoảng 72 giờ - Đặc tính: Cung cấp độ ẩm cho da, cân bằng pH trên da, làm tăng độ dính của keo trên da. - Đóng gói tiệt khuẩn từng chai - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE |  |  | Chai | [8 empty] | 250 | [22 empty] | 50 |  |  |  | 200 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS | HS
718 | PP2300000250 | Bộ dây máy HFNC (AIRVO2) có kèm đầu nối phun khí dung |  |  | - Bộ kit dây thở tích hợp cảm biến nhiệt độ và bình làm ấm, kèm bộ co nối có thể phun khí dung Aerogen (tương thích máy HFNC Airvo2) |  |  | Bộ | [8 empty] | 110 | [22 empty] | 10 |  |  |  | 100 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS | HS
719 | PP2300000251 | Vật liệu nâng mũi |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: 100% ePTFE - Kết cấu dạng lưới siêu vi điểm nên khả năng bám dính tốt, không gây kích ứng, độ tương thích cơ thể cao. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 5 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
720 | PP2300000252 | Vật liệu nâng mũi |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. - Loại: có chân và không chân. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
721 | PP2300000253 | Vật liệu độn cằm |  |  | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật độn cằm. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. |  | 1 cái / hộp | Cái | [8 empty] | 3 | [34 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
722 | PP2300000254 | Trụ mũi vách ngăn sinh học |  |  | Vật liệu cấy ghép sinh học với cấu trúc lỗ xốp bên trong cho phép mô xuyên qua - Thành phần chính Poly-caprolactone (PCL) hoặc polyethylene - Kích thước 40mmx10mmx1mm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA/CE. - Ví dụ: Trụ mũi vách ngăn sinh học Osteopore |  | 1 cái / hộp | Hộp | [8 empty] | 5 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
723 | PP2300000255 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm |  |  | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 75cm - Chất liệu: polypropylene - Kim tròn 1/2C, dài 22mm |  | Tép/Sợi | Tép/Sợi | [8 empty] | 0 | [40 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
724 | PP2300000256 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 70cm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài trong khoảng từ 70cm -90cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 13mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 72 | [34 empty] | 72 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
725 | PP2300000257 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 , dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 11mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 6/0 dài trong khoảng 70cm-> 90cm (khâu tiêu trung bình) - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 3/8 C dài 11 mm, đầu nhọn phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. |  |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 12 | [34 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
726 | PP2300000258 | Băng keo giấy |  |  | Định hình sau phẫu thuật thẩm mỹ như: cấy sụn, độn cằm, nâng mũi. - Gồm lớp giấy mềm có lớp keo dán acrytate bên trong. - Kích thước 1.25cm x 9.1cm |  |  | Cuộn | [8 empty] | 12 | [34 empty] | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
727 | PP2300000259 | Túi nâng ngực |  |  | - Vật liệu độn ngực làm từ chất dẻo đàn hồi silicone - Cấu tạo chắc chắn, độ bền cao - Tiêu chuẩn FDA. |  | Hộp/Chiếc | Chiếc | [8 empty] | 14 | [34 empty] | 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
728 | PP2300000260 | Tay cầm dụng cụ cắt - khâu mô nội soi đa năng |  |  | - Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi công nghệ S3 - Trục dài có 2 kích thước 160mm, 260mm - Có bánh răng đa tốc độ - Có chế độ Thick mode làm giảm lực bắn. - Khớp vặn gập góc mượt mà - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ, TGA- Úc. Xuất xứ: G7 | - Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi - Trục dài có kích thước thuốc trong khoảng 160mm đến 260mm - Có bánh răng đa tốc độ - Có chế độ làm giảm lực bắn. - Khớp vặn gập góc mượt mà - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ. - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
729 | PP2300000261 | Băng ghim cắt - khâu mô nội soi đa năng |  |  | - Băng đạn (ghim khâu) nội soi các cỡ, thiết kế có 3 hàng ghim chiều cao bằng nhau trên mỗi băng ghim các cỡ: 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 5.0mm tương thích với tay súng có chế độ giảm lực bắn Thick mode - Có đầu Tip, Curved Tip và Short Tip - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Chất liệu ghim bấm: Titanium không hợp kim (nguyên chất) đạt tiêu chuẩn ASTM F67 Grade 1 - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ, TGA- Úc. Xuất xứ: G7 | - Băng đạn (ghim khâu) nội soi các cỡ, - Thiết kế có 3 hàng ghim chiều cao bằng nhau trên mỗi băng ghim các cỡ: 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 5.0mm - Tương thích với tay súng có chế độ giảm lực bắn - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Chất liệu ghim bấm: Titanium - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ - Xuất xứ: G7 |  | Cái | [8 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
730 | PP2300000262 | Trocar nhựa không dao có bóng cố định dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ |  |  | Trocar nhựa không dao các cỡ 5mm, 10mm, 12mm có bóng dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chiều dài khoảng 100mm - Có bóng trên thân trocar - Van giữ khí Universal - Vòng cố định tăng cường kín khí - Vỏ trơn láng giảm lực cản khi đặt xuyên qua thành bụng và giảm nguy cơ chấn thương. - Chất liệu bóng không cao su - Tiêu chuẩn ISO, CE - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | - Trocar nhựa không dao các cỡ 5mm, 10mm, 12mm có bóng dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chiều dài: 100mm (+-10mm) - Có bóng trên thân trocar - Van giữ khí - Vòng cố định tăng cường kín khí - Vỏ trơn láng giảm lực cản khi đặt xuyên qua thành bụng và giảm nguy cơ chấn thương. - Chất liệu bóng không cao su - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | [8 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | [29 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
731 | PP2300000264 | Tấm dán hạ thân nhiệt cỡ SU |  |  | Sử dụng cho bệnh nhân từ 2,5kg đến 5 kg Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút |  |  | Bộ | [8 empty] | 20 | [29 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 |  | HS
732 | PP2300000265 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại biên |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi vào tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đóng gói: -1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 30cm, cỡ 24G/2Fr -1 kim dẫn đường cỡ 20G Microflash -1 thước đo |  |  | Cái | [8 empty] | 40 | [29 empty] | 40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | HS
733 | PP2300000266 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22,9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
734 | PP2300000267 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
735 | PP2300000268 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (2 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | Bộ | [8 empty] | 20 | [13 empty] | 20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
736 | PP2300000269 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | Bộ | [8 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
737 | PP2300000270 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dân dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | Bộ | [8 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
738 | PP2300000272 | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn |  |  | Sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ: - Bình chứa dịch, dung tích 600cc, vật liệu Polycarbonate (Grade: PC - 1220) - Kích thước bình 100x120mm. - Có chứa thành phần Biocera-A giúp kháng khuẩn, giảm mùi hôi của dịch vết thương và chứa gel làm đặc dịch vết thương và chất lỏng trong bình. - Bình chứa dịch có gắn cảm biến để báo hiệu dịch chứa đầy, máy sẽ báo tín hiệu cảnh báo. - Bình gồm bộ lọc một lần ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút. |  |  | Bình | [8 empty] | 120 | [13 empty] | 120 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
739 | PP2300000273 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương |  |  | Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm Kích thước : bình 300ml/ 500ml Tương thích máy hút áp lực âm và bộ xốp tưới rửa, bình chứa dịch. (hoặc tương đương) Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu | - Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm - Kích thước : bình 300ml/ 500ml - Tương thích máy hút áp lực âm và bộ xốp tưới rửa, bình chứa dịch. - Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu |  | Bộ | [8 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
740 | PP2300000274 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2ml |  |  | Ống | [8 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
741 | PP2300000275 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2.5 ml |  |  | Ống | [8 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
742 | PP2300000276 | Gel chống dính sau phẫu thuật |  |  | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 5ml |  |  | Ống | [8 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
743 | PP2300000277 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu co giãn 360 độ 10x25cm |  |  | Băng vết thương thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật, kích thước 10x25 cm. Thành phần: Polyurethane film, Bi- component/polyester fibers,viscose fibres, Silicone Cấu tạo: 4 lớp. Gồm: màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn, lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate có những đường cắt chữ Y với công nghệ Flex Cut, lớp điều hướng dịch tiết, lớp dính Silicon mềm toàn phần 100% tinh khiết với công nghệ Safetac. Diện tích thấm hút: 100 cm2 |  |  | Miếng | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
744 | PP2300000278 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn Ag+ kích thước 2x45cm |  |  | Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol (PVA) đan đa chiều tẩm bạc sun-phat (0.2 mg Ag/cm2) toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. Kích thước 2x45 cm |  | 5 miếng/hộp | Miếng | [8 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
745 | PP2300000279 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim hình thang dài 19mm |  |  | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, chỉ dài 70cm, thân kim hình thang có khắcvi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 25.43N. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi số 3/0, chỉ dài 70cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene); - Thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. - Lực căng kéo nút thắt 25.43N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 2000 | [15 empty] | 2000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
746 | PP2300000280 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, kim hình thang dài 19mm |  |  | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 4/0, chỉ dài 45cm, thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 17.87N. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, chỉ dài 45cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. - Lực căng kéo nút thắt 17.87N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 2000 | [15 empty] | 2000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
747 | PP2300000281 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn dài 26mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 43.74N. Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng nhôm, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm,chất liệu bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 43.74N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, -Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 4550 | [10 empty] | 2000 | 200 |  | 300 |  | 2000 |  |  | 50 | [21 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
748 | PP2300000282 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304), kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 81.09N. Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng nhôm, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 1, chỉ dài 90cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn dài 40mm,chất liệu thép không gỉ AISI 300 series (304), Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 81.09N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
749 | PP2300000283 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, kim tròn 1/2C dài 40mm |  |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 0, chỉ dài 90 cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 51.66N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói bao bên ngoài là màng film Polyester-Polyethyleneterephtalate, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, chỉ dài 90 cm, - Chất liệu: Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt - Kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm,chất liệu bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 51.66N. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
750 | PP2300000284 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, đánh giá nguy cơ sinh non |  |  | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử nhằm đánh giá nguy cơ sinh non của phụ nữ mang thai. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3.Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 1 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  |  | Test/ ( hộp 20 test) | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
751 | PP2300000285 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, phát hiện ối rỉ |  |  | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử hỗ trợ phát hiện vỡ màng ối ở thai phụ. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3. Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 5 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  |  | Test/ ( hộp 25 test) | [8 empty] | 50 | [15 empty] | 50 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
752 | PP2300000286 | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi 37cm |  |  | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano, đầu cong -Chiều dài thân dao 37cm -Đường kính thân dao 5mm -Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, ValleylabFT10, Forcetriad |  |  | Cái | [8 empty] | 36 | [15 empty] | 36 | [24 empty] | 0 | 0 |  | CK | CK
753 | PP2300000287 | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi POWER PICC 3 nòng 5F, dài 70cm |  |  | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 5F, chất liệu polyurethance với độ bền cao và chất liệu mềm giúp hạn chế tổn thương thành mạch khi đặt, kích thước nhỏ tạo điều kiện cho đặt catheter trong các tĩnh mạch nhỏ hơn. Được chỉ định cho việc theo dõi CVP. 3 nòng catheter: + Nòng màu đỏ cỡ 18G, thể tích đuổi khí 0,68 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 743 ml/giờ, sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao với tốc độ tối đa 5 ml/giây và áp lực tối đa 300 psi + Nòng màu xám và màu trắng cỡ 19G, thể tích đuổi khí 0,44 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 280 ml/giờ, không sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao. - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 10m hoặc 12 ml - Thiết bị cố định catheter StatLock - Lưỡi dao - Thước đo giấy - 3 nắp đậy catheter - Kim introducer 21G - Thông nòng microintroducer 10 cm - Dây dẫn bằng nitinol với chiều dài 70 cm. |  | 01 bộ/hộp | bộ | [8 empty] | 10 | [28 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 0 |  | HS
754 | PP2300000288 | Lọc khuẩn 1 chức năng người lớn |  |  | Lọc khuẩn 1 chức năng dùng cho người lớn + Vỏ ngoài bằng nhựa cứng, bo tròn + Không chứa chất latex, + Không chứa chất phthalate + Kháng trở dòng khí tại mức 60L/phút : 1.9cm H20 , mức 30L/phút: 0.9cm H20 + Loại lọc : electrostatic ( tĩnh điện) + Khả năng lọc khuẩn: > 99,999% + Khả năng lọc vi rút corona : > 99,99% + Thể tích nén : 60ml + Trọng lượng lọc : 28g + Mức rò rỉ khí ga : < 5 ml/phút + Thể tích phổi nhỏ nhất : > 200ml + Thể tích phổi lớn nhất : 1000ml + Co nối: 22M/15F+ 22F/15M + Có cổng đo ETCO2 + Sử dụng tối đa trong vòng 24 tiếng + Sản phẩm sử dụng được khi chụp máy MRI - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  |  | cái | [8 empty] | 500 | [26 empty] | 300 |  | 200 | [14 empty] | HS | HS
755 | PP2300000289 | Băng phim trong vô trùng 7.5 cm x 7.5 cm |  |  | - Băng phim trong suốt, vô trùng; - Màng Polyurethane, chống thấm nước và vi khuẩn - Keo: Acrylate hoặc Acrylic - Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 14%, phủ lớp keo acrylate khoảng 25% - Chiều rộng: 7.5 cm, chiều dài 7.5 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | [8 empty] | 2500 | [26 empty] | 2500 | [13 empty] | 0 | 0 |  | HS | HS
756 | PP2300000290 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm |  |  | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. |  | Tép / sợi | Tép / sợi | [8 empty] | 60 | [34 empty] | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | CK | NGOAI
757 | PP2300000291 | Khí Argon | [5 empty] | Bình | [8 empty] | 5 | [22 empty] | 5 | [17 empty] | 0 | 0 |  | DC
| PP2300000292 | Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) | Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp |  |  | - Vật liệu cầm máu dạng lưới không dệt tự tiêu dùng cho Phẫu thuật thần kinh. - Vật liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kết cấu không dệt nhiều lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng. - Kích thước: 5x5cm, 2,5 x 2,5 cm - Số lớp: 6 lớp - Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày - Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít : ≥ 0.130g. Thời gian đạt được sự cầm máu: 64s. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA |  | Miếng | [8 empty] | 500 | [9 empty] | 500
| PP2300000293 | Mặt nạ gây mê dùng 1 lần |  |  |  | Mặt nạ gây mê gây mê dùng một lần với chất liệu PVC Có đủ các size từ sơ sinh đến người lớn ( cỡ số 1-7) Phần đệm với chất liệu PVC (không DEHP) Môi trường hoạt động: nhiệt độ từ 10 đến 40 độ C, độ ẩm từ 10 đến 90% |  | Cái | [8 empty] | 200 | [16 empty] | 200
| PP2300520214 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ | 0 |  | Bơm tiêm 1ml, 3ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ |  | 25 cái/ Hộp | Cái | [8 empty] | 1300 | [16 empty] | 1300
| PP2300520215 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại 10ml | 0 |  | Bơm tiêm 10ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ | '- Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong. - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Loại 10ml - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ | 25 cái/ Hộp | Cái | [8 empty] | 1800 | [16 empty] | 1800
| PP2300000294 |  | Băng keo cuộn vải không dệt Nichipore 25mm x 6m |  |  | - Kích thước: 25mm x 6m; - Chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su, lõi giấy. - Độ bám dính 1,40 - 3,00 N/12mm. - Trọng lượng keo 38 ± 3g/m2 | [10 empty] | 450 | [26 empty] | 450
| PP2300000295 | Bộ gây tê ngoài màng cứng 2 |  |  |  | - Kim đầu cong G18 dài 3 ¼'', tổng chiều dài 80mm - Catheter bằng polyamid, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần,dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, 3 lỗ thoát thuốc - Đầu nối catheter dạng nắp bật, - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định lọc - Có đầy đủ bơm và kim tiêm thuốc : 1 bơm tiêm áp lực ( bơm tiêm test sức cản giúp xác định khoang ngoài màng cứng dễ dàng và chính xác), 1 bơm tiêm 2 ml, 1 bơm tiêm 20ml | [10 empty] | 200 | [16 empty] | 200
| PP2300000296 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, không cổng |  |  |  | - Catheter được làm bằng chất liệu ethylene tetrafluorethylene - Thành ống (catheter) mỏng và đủ độ cứng cũng như độ đàn hồi giúp ôm chặt vào kim thép không rỉ. - Mũi kim thiết kế được cắt vát, sắc nhọn, giảm thiểu đau. - Chuôi kim trong suốt dễ dàng quan sát thấy máu chảy ra. - Có tấm vi lọc ở đốc kim. - Có nắp dạng xoáy để nắp kín vào catheter sau khi rút kim thép ra - Có đầu bảo vệ an toàn bịt mũi kim thép sau khi rút kim ra khỏi nòng catheter. - Size 18G, 20G, 22G, 24G - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | [10 empty] | 500 | [16 empty] | 500
| PP2300000297 | Băng phim trong vô trùng 10cm x 12 cm | Băng phim trong vô trùng 10cm x 12 cm |  |  | - Băng không thấm nước, vô khuẩn để bảo vệ và tránh ngoại nhiễm từ dịch, vi khuẩn, virus, - Phủ keo không chứa gốc cao su, độ kích ứng thấp - Băng co giãn theo chuyển động của người bệnh - Kích thước: 10 cm x 12 cm | [10 empty] | 2000 | [16 empty] | 2000
| PP2300000298 | Dao mổ các cỡ |  |  | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Kích cỡ: 10,11,15,20,... - Tiệt khuẩn |  |  | Cái | [7 empty] | 23000 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2400 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 14400 | 0 | 150 | 700 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | BS |  | 882 | 21829500 |  | DC | NGOAI
12000
0
55

## DANH MUC
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm công văn số……..… ngày ….. tháng ..… năm 2024)
STT | Tên vật tư mời thầu | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | Đvt | Số lượng
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
1 | Áo phẫu thuật các cỡ | - Vải không dệt SMMMS 45gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 35x45cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO 13485, ISO 11135 |  | Cái/ Bộ | 18720
2 | Áo phẫu thuật cao cấp các cỡ | - Vải không dệt SMMMMS >=47gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 35x45cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO 13485, 11135 |  | Cái/ Bộ | 500
3 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | - Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. - Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm. - Kích thước: 10cm x 4cm |  | Cái | 240
4 | Băng bó bột 10cm x 2.7m | - Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 10cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Cuộn | 2000
5 | Băng bó bột 15cm x 2.7m | - Băng bột bó dùng cố định gãy xương trong điều trị chấn thương- chỉnh hình. - Chất liệu: Thạch cao nguyên chất (97 - 98%) - Kích thước: 15cm x 2.7m - Thời gian đông khô: khoảng 2 - 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Cuộn | 1500
6 | Băng cá nhân | - Kích thước: 2cm x 6cm (± 0.2cm) - Có gạc tẩm dung dịch sát trùng benzalkonium chlorid - Băng được làm từ chất liệu vải co giãn tốt và không thấm nước |  | Miếng/ Cái | 258900
7 | Băng che mắt chiếu đèn vàng da | - Bảo vệ tối đa cho tất cả trẻ sơ sinh khi chiếu vàng da. - Có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy vòng đầu của mỗi bé; - Giảm áp lực và chống tia UV |  | Miếng/ Cái | 10
8 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm có chứa CHG | - Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn 35-45%, kích thước 3 x 4cm thấm hút tốt (8 lần trọng lượng của lớp gel với dung dịch muối và 3 lần trọng lượng với máu); xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu, khả năng chịu lực lên đến 3,5 kg, - Kích thước 10cm x12cm - Thời gian lưu 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Sản xuất: Các nước thuộc G7 | 25 miếng/hộp 4 hộp/thùng | miếng | 600
9 | Băng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm | - Độ kết dính cao - Cửa sổ quan sát trong suốt - Đầu ra cố định hình chữ V để cố định một ống thông hoặc nhiều ống, - Miếng cố định rời với vết cắt hình chữ V cho phép cố định chắc chắn hơn. - Đệm vô trùng bổ sung - Kích thước : 9 x 11cm - Vô trùng |  | Miếng/ Cái | 870
10 | Băng cuộn vải | - Chất liệu sợi 100% Cotton - Hút nước - Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Kích thước: 9cm x 2.5m |  | Cuộn | 17867
11 | Băng dán bảo vệ da trong suốt 10cm x 10m | - Băng bảo vệ với lớp màng film polyurethane trong suốt tự dính. - Mặt ngoài chống thấm nước, chống vi trùng xâm nhập - Khả năng thoát hơi nước - Chất kết dinh: keo polyacrylate ít gây dị ứng, không có latex - Kích thước: 10cm x 10m |  | Cuộn | 134
12 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm màu đồng | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0 mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu đồng. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  | Cái/ Chiếc | 400
13 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 45mm, màu tím | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 45mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  | Cái/ Chiếc | 200
14 | Băng đạn cắt khâu nối nội soi dài 60mm, màu tím | - Băng đạn cắt khâu nối nội soi, có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm - Chiều dài băng ghim 60mm, màu tím. - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC, FDA |  | Cái/ Chiếc | 510
15 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 45mm | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm- 2.3 mm, ghim bằng titanium |  | Cái/ Chiếc | 220
16 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi 60mm | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm; - Có 6 hàng ghim, ghim đóng 1.0mm - 2.3mm, ghim bằng titanium |  | Cái/ Chiếc | 210
17 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin; - Công nghệ giữ mô bê mặt; - Chiều dài 45 mm - 60 mm, kim đóng từ 1.0 mm - 2.0 mm, 6 hàng kim. |  | Cái/ Chiếc | 100
18 | Băng đạn đầu móc dùng trong cắt nối nội soi | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng. - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với 3 chiều cao ghim khác nhau trong cùng mỗi mã băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Chiều dài băng đạn 30mm hoặc 45mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE hoặc EC, FDA |  | Cái/ Chiếc | 30
19 | Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt 16cm x 20cm | - Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè. - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bọt Polyurethane, Silicon. |  | Cái/ Chiếc/ Miếng | 900
20 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu co giãn 360 độ 10x25cm | Băng vết thương thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Kích thước 10x25 cm. - Thành phần: Polyurethane film, Bi- component hoặc polyester fibers, viscose fibres, Silicone. - Cấu tạo: 4 lớp. Gồm: + Màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn, + Lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate có những đường cắt chữ Y + Lớp điều hướng dịch tiết, + Lớp dính Silicon mềm toàn phần 100% tinh khiết - Diện tích thấm hút: 100 cm2 |  | Miếng | 50
21 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm | - Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  | Cái/ Chiếc | 110
22 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 30/45 mm | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 30/45 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái/ Chiếc | 400
23 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng chiều dài 60 mm | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho nhu mô, mô trung bình đến mô dày. - Ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.50-1.75 mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60 mm. - Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 400
24 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  | Cái | 110
25 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở dài 60mm | - Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở loại dài 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm |  | Cái | 100
26 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu nối thẳng mổ mở dài 30mm | - Băng đạn khâu nối tự động dùng cho phẫu thuật mổ mở - 2 hàng ghim so le, chiều cao băng ghim khi mở là 2.5mm - 3.5mm. - Chiều dài băng ghim 30mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 120
27 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi dùng cho mô dày trung bình, màu xanh dương | - Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, ghim bằng Titanium. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.5mm và sau khi đóng 1.5mm. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60mm. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/EC (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
28 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm | - Chiều dài 55mm, có 88 ghim tạo thành 6 hàng kim, tự điều chỉnh chiều cao ghim đóng 1.5-2mm, ghim bằng Titanium Alloy, kim 3D - Phù hợp với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm |  | Cái | 110
29 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm | - Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm mổ mở - Ghim bằng Titanium |  | Cái | 210
30 | Băng dán vết thương 10cm x 10cm | - Thành phần làm từ cấc chất liệu có khả năng thấm hút và kháng khuẩn cao như: Polyethyene, polyurethane, aginate, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Vô trùng - Kích thước: 10cmx10cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 300
31 | Băng dán vết thương 20cm x 20cm | - Thành phần: Polyethyene, polypropylene, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Khử trùng bằng khí EO - Kích thước: 20cm x 20cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 150
32 | Băng dán vết thương 15cm x 20 cm | - Hấp thụ dịch tốt - Có lớp film Polyurethane thông thoáng, không thấm nước, chống vi khuẩn và vi rút, có viền băng keo, vô trùng - Diện tích vùng hút: ≥176 cm2 - Kích thước: 15x20 cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 350
33 | Băng dính có gạc, có rãnh 6cmx8cm | Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylic không gây kích ứng da. - Chất liệu: vải không dệt - Thiết kế hình chữ U - Kích thước: 6cm x 8cm (± 0.5cm) - Kích thước miếng gạc 2.3 cm x 3.2 cm (+-0,3cm) - Tiêu chuẩn: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). |  | Miếng/Cái | 2000
34 | Băng đựng hóa chất | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Thành phần: H2O2 ≥50% - Tương thích với máy STERRAD 100S - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng : ISO/CE/FDA |  | Băng | 720
35 | Băng ép mạch quay | - Dễ dàng cố định, không bị dịch chuyển, đảm bảo lưu thông máu bình thường, dễ quan sát và điều chỉnh áp suất. - Kích cỡ: 21.5cm hoặc 23 cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 và EC/CE. |  | Cái/ Miếng/ Chiếc | 150
36 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu 10x10 cm | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 10x10 cm | Hộp 5 miếng | Miếng | 300
37 | Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu, 15x15cm | Băng gạc cân bằng ẩm vô trùng, có 4 lớp: lớp polyurethane, lớp foam, lớp hydrogel khô và lớp keo dính vào vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương. Kích thước 15x15 cm | Hộp/ 5 miếng | Miếng | 300
38 | Băng ghim cắt - khâu mô nội soi đa năng | - Băng đạn (ghim khâu) nội soi các cỡ, - Thiết kế có 3 hàng ghim chiều cao bằng nhau trên mỗi băng ghim các cỡ: 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 5.0mm - Tương thích với tay súng có chế độ giảm lực bắn - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Chất liệu ghim bấm: Titanium - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ - Xuất xứ: G7 |  | Cái | 300
39 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong 40mm | - Băng ghim của dụng cụ khâu cắt cong 40mm, dùng cho mô thường - Có 46 ghim bằng titanium alloy với 4 hàng ghim, chiều cao ghim mở 3,5/4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,44/2,0mm |  | Cái/ Chiếc | 20
40 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ tiệt khuẩn hơi nước | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 121 oC và 132 -134oC - Thiết kế mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chéo chỉ thị hóa học sẽ chuyển màu khi tiếp xúc trong quá trình tiệt khuẩn hơi nước. - Kích thước: 1.2cm -1.4cm x 55m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: không chứa chì, chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, dễ dàng bóc không để lại vết dơ trên các vật liệu đóng gói ( kể cả đồ vải), màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất trong vòng 6 tháng. Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 500
41 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng cuộn) | - Chất liệu: vải không đan dệt hoặc tương đương, co giãn, thông thoáng. - Kích cỡ: 10cm x 10m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn | 3235
42 | Băng keo cố định dán kim luồn (dạng miếng) | - Chất liệu lớp film bằng Polyurethane bán thấm - Keo Acrylic hoặc Acrylate - Kích thước: 53mm x 80mm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 9040
43 | Băng keo cuộn | - Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate; - Có kiểm tra vi sinh - Kích thước 2.5cm x 5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn | 78202
44 | Băng keo cuộn vải không dệt 25mm x 6m | - Kích thước: 25mm x 6m; - Chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su, lõi giấy. - Độ bám dính 1,40 - 3,00 N/12mm. - Trọng lượng keo 38 ± 3g/m2 |  | Cuộn | 450
45 | Băng keo giấy | Định hình sau phẫu thuật thẩm mỹ như: cấy sụn, độn cằm, nâng mũi. - Gồm lớp giấy mềm có lớp keo dán acrytate bên trong. - Kích thước 1.25cm x 9.1cm |  | Cuộn | 12
46 | Băng keo giấy y tế | Băng keo giấy y tế - Chất liệu : Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. - Nền giấy : 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. - Dính tốt trên da ẩm - Kích thước 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy | 12 cuộn/hộp | Cuộn | 505
47 | Băng keo tròn | Băng keo tròn chuyên dùng dán vết kim tiêm - Chất liệu PVC (Polyviny clorua), màu da, hình tròn. - Độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 50g. - Phủ keo Acrylic 30mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. - Gạc 10mm x 10mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương, tẩm benzalkonium chloride 0.034mg có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CFS, TCCS 01:2014/YC |  | Miếng/ Cái | 20000
48 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 6.5cm x 7cm | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan <20 %, phủ lớp keo acrylate khoảng 15-30 % không chứa cao su, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm (HIV-1 và HBV), cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Phủ keo hình kim cương tăng độ bám dính và thông thoáng, hạn chế kích ứng tối đa, không sót keo khi tháo băng - Kích thước: 6.5cm x 7cm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu 7 ngày (3 ngày) - Tiệt khuẩn từng miếng | 100 miếng/hộp | Miếng | 6000
49 | Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel loại 10cmx12cm | - Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn.Kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Kích thước 10cm x 12cm - Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm ((HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. - Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 400
50 | Băng phim trong vô trùng 10cm x 12 cm | - Băng không thấm nước, vô khuẩn để bảo vệ và tránh ngoại nhiễm từ dịch, vi khuẩn, virus, - Phủ keo không chứa gốc cao su, độ kích ứng thấp - Băng co giãn theo chuyển động của người bệnh - Kích thước: 10 cm x 12 cm |  | Miếng/Cái | 2000
51 | Băng phim trong vô trùng 6 cm x 7.5 cm | - Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng - Chiều rộng: 6 cm, chiều dài: 7.5 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus - Viền xung quanh bằng vải không dệt, góc với các góc tròn, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 11000
52 | Băng phim trong vô trùng 7.5 cm x 7.5 cm | Băng dính trong suốt cố định kim luồn ngoại biên, dành cho người lớn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 14%, phủ lớp keo acrylate khoảng 25% - Chiều rộng: 7.5 cm, chiều dài 7.5 cm - Đặc tính: ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy giúp dễ cầm khi dán băng giúp băng không bị dính vào nhau khi thao tác. - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 2500
53 | Băng thun 3 móc | - Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE. |  | Cuộn | 21620
54 | Băng thun có keo cố định | - Chất liệu: Cotton co giãn. - Có Keo Oxit kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót bảo vệ. - Kích thước: 10cm x 4.5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cuộn | 315
55 | Băng thun cổ tay | Đai cổ tay hỗ trợ chấn thương khớp cổ tay, dùng trong các trường hợp sơ cứu chấn thương, trật khớp, bong gân cổ tay. - Chất liệu: Neoprene tự dính, Băng nhám dính - Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485. | Túi 1 Cái | Cái | 200
56 | Băng trong dính y tế 7.5 cm x 7.5 cm | - Băng trong phủ keo Acrylic - Chất liệu: polyurethane, vải không dệt - Kích thước 7.5 cm x 7.5 cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). |  | Cái/Miếng | 3500
57 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn 2cm x 45cm | - Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol, tẩm bạc sunfat toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. - Kích thước 2cm x 45 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 50
58 | Băng vết thương tạo gel kháng khuẩn Ag+ kích thước 2x45cm | Băng cấu tạo bằng sợi polyvinyl alcohol (PVA) đan đa chiều tẩm bạc sun-phat (0.2 mg Ag/cm2) toàn phần, kết hợp công nghệ Hydrolock giúp khóa dịch tiết, hóa gel khi tiếp xúc dịch tiết, không rã trong vết thương, giảm số lượng lớn vi khuẩn và giải quyết màn biofilm. Kích thước 2x45 cm | 5 miếng/hộp | Miếng | 50
59 | Băng xốp không có viền băng keo 10cmx10cm | - Lớp Hydrogel: hàm lượng nước cao, khoảng 70%; polyme acrylic khoảng 30% - Màng film trong suốt làm từ polyetylen - Chất màu trắng làm từ polyetylen - Lưới mang màu xanh làm từ polyetylen - Kích thước: 10cmx10 cm |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 500
60 | Băng xốp không có viền băng keo 15cmx20cm | - Thành phần làm từ cấc chất liệu có khả năng thấm hút và kháng khuẩn cao như: Polyethyene, polyurethane, aginate, cellulose, natri polyacrylate - Lõi siêu thấm hút có thể hấp thu 20 lần trọng lượng của chính nó. - Không dính vào vết thương khi tháo băng - Vô trùng - Kích thước: 15cm x 20cm |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 500
61 | Bao cao su | - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Chiều dài ≥ 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng |  | Cái | 35500
62 | Bao chi gối dùng cho máy ép hơi ngắt quãng | - Kích thước: 48cm hoặc 19'' - Chất liệu: Vải không dệt, không có chất cao su. - Có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Có thể dùng hai chế độ nén tức thời và nén ngắt quãng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg ±15% (xa tim) và 63mmHg ± 15% (gần tim). Áp lực giữ là 45mmHg±10% , thời gian giữ 6 giây. |  | Đôi | 120
63 | Bao dây camera | - Chất liệu: Màng nhựa PE, có vòng nhựa PP màu xanh. - Kích cỡ: 15cm x 235cm - Tiệt trùng bằng khí EO. - Gói 1 cái tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE. |  | Cái/ Chiếc/Bao | 24573
64 | Bao giày y tế | - Chất liệu: Vải PP không dệt - Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001. |  | Đôi | 27850
65 | Bao trùm kính hiển vi | Dùng để bao kính vi phẫu Kích thước 122cm x 209cm | Cái | Cái | 50
66 | Bình chứa dịch hút áp lực âm kci hoặc tương đương | - Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C và bộ xốp tưới rửa, dây dẫn (hoặc tương đương) - Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái/gói | cái | 8
67 | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn | Sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ: - Bình chứa dịch, dung tích 600cc, vật liệu Polycarbonate (Grade: PC - 1220) - Kích thước bình 100x120mm. - Có chứa thành phần Biocera-A giúp kháng khuẩn, giảm mùi hôi của dịch vết thương và chứa gel làm đặc dịch vết thương và chất lỏng trong bình. - Bình chứa dịch có gắn cảm biến để báo hiệu dịch chứa đầy, máy sẽ báo tín hiệu cảnh báo. - Bình gồm bộ lọc một lần ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút. |  | Bình | 120
68 | Bình dẫn lưu vết thương | - Dùng dẫn lưu vết thương - Bao gồm: + Bình 3 lò xo, chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. + Ống nhựa PVC + Đầu nối hình chữ Y, + Ống dẫn có Trocar bằng thép không gỉ. + Có Van Anti-Reflux. - Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gập gãy - Dung tích: 200ml - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc/ Bình | 1380
69 | Bộ bình dẫn lưu màng phổi | - Bộ bình dẫn lưu màng phổi gồm: +Bình thủy tinh trong suốt + Nắp bình dẫn lưu màng phổi + Dây dẫn lưu tiệt trùng - Dung tích 2.000ml - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml). |  | Bộ | 194
70 | Bộ cảm biến đo các thông số huyết động ProAQT | Theo dõi cung lượng tim thời gian thực theo từng nhịp đập - Tương thích với các catheter động mạch quay tiêu chuẩn và cảm biến theo dõi áp lực - Cho phép phát hiện đáp ứng truyền dịch - Có thể hiệu chỉnh bằng nguồn dữ liệu bên ngoài (Ví dụ siêu âm hoặc PAC) - Có LED tích hợp bên trong cảm biến - Vật liệu: ABS, HDPE, PC, PP, PVC - Tiệu trùng: Ethylene oxide - Nhiệt độ hoạt động: 15 đến 40ºC - Nhiệt độ lưu trữ: Nhiệt độ phòng - Nhiệt độ vận chuyển: -29ºC đến 50ºC trong vòng 72 giờ | 01 bộ/túi | Bộ | 5
71 | Bộ cảm biến đo đồng thời huyết áp động mạch và huyết áp tĩnh mạch trung tâm và bộ cảm biến nhiệt | Bộ cảm biến theo dõi huyết áp động mạch: 01 bộ - Bộ cảm biến theo dõi huyết áp tĩnh mạch trung tâm: 01 bộ - Cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc - Theo dõi áp lực đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Chiều dài đo huyết áp tĩnh mạch trung tâm màu xanh dài 150cm - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide | 01 bộ/túi | Bộ | 5
72 | Bộ catheter chạy thận | - Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 15cm hoặc 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu polyurethan cản quang, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038''/0.035'' x 60cm. - 2 cây nong 8Fr x 10cm / 10Frx15cm và 12Fr x 15cm, - Kim Y dẫn đường 18G x 7cm, bơm tiêm 5cc, dao mổ - Tiêu chuẩn ISO, CE - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Bộ | 260
73 | Bộ catheter chích động mạch seldinger 20G/80mm | - Bộ catheter động mạch theo dõi huyết áp xâm lấn và lấy máu. - Kim bằng thép không gỉ, kích cỡ 20G, dài 80mm - Cannula 0.8 -> 0.95G, dài 50mm - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm - Catheter bằng FEP - Khóa luer lock để cố định - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Bộ | 500
74 | Bộ catheter dẫn lưu chủ động dịch khoang màng phổi 3 trong 1 | - Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng phổi 3 trong 1 dùng một lần dùng trong điều trị tràn dịch màng phổi kéo dài. - Bộ dụng cụ gồm: + Bộ đặt ống dẫn lưu với catheter dẫn lưu 15.5Fr silicone, dài 66 cm có van dẫn lưu một chiều an toàn kín + Khớp nối Polyester, có đường hiển thị +Kim chọc +Dây dẫn hướng guidewire đầu chữ J 60 cm +Ống mở đường 16 Fr có nắp van xé được (chiều dài dilator 13.7 cm, chiều dài sheath 10 cm) +Que luồn tunneler +Nút cắm kim +Bơm tiêm 10 ml +Dây dẫn lưu có kẹp con lăn với đầu kết nối có khoá, +Kim 17G x 2.5 cm, adapter 5in1, nắp van +Bộ băng bó cố định dây dẫn lưu ngoài da với tấm đệm catheter +Gạc 10.2cm x 10.2cm (x6), miếng dán tự dính bảo vệ vùng can thiệp. |  | Bộ | 20
75 | Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc dài hạn | - Dùng trong lọc máu dài hạn. - Chất liệu Catheter làm bằng polyurethane chiều dài từ đầu tip đến cuff là 19cm - 27cm; - Đường kính 14.5Fr - Bộ Catheter gồm: + 01 thanh luồn catheter 15Fr có van khóa khí tự động, + 01 cây nong 10-12Fr và 01 cây nong 8Fr, 01 Stylet ( tùy chọn) + 01 cây tạo đường hầm + 02 nắp đậy/nút chặn + 01 dây guidewire 0.038" + 01 kim dò 18G + Dao mổ # 11 + Bơm tiêm 10cc + 02 băng gạc 2x2 Inch - Đầu catheter thiết kế đối xứng hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1%; trên 4 lỗ bên, van khóa khí tự động ngăn ngừa thuyên tắc khí và máu trào ngược. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  | Bộ | 30
76 | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi POWER PICC 3 nòng 5F, dài 70cm | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 5F, chất liệu polyurethance với độ bền cao và chất liệu mềm giúp hạn chế tổn thương thành mạch khi đặt, kích thước nhỏ tạo điều kiện cho đặt catheter trong các tĩnh mạch nhỏ hơn. Được chỉ định cho việc theo dõi CVP. 3 nòng catheter: + Nòng màu đỏ cỡ 18G, thể tích đuổi khí 0,68 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 743 ml/giờ, sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao với tốc độ tối đa 5 ml/giây và áp lực tối đa 300 psi + Nòng màu xám và màu trắng cỡ 19G, thể tích đuổi khí 0,44 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 280 ml/giờ, không sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao. - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 10m hoặc 12 ml - Thiết bị cố định catheter StatLock - Lưỡi dao - Thước đo giấy - 3 nắp đậy catheter - Kim introducer 21G - Thông nòng microintroducer 10 cm - Dây dẫn bằng nitinol với chiều dài 70 cm. | 01 bộ/hộp | bộ | 10
77 | Bộ dẫn lưu áp lực trung bình 400ml | - Dung tích 400ml, áp lực 900mbar - Chất liệu: PVC - Có vạch chia mức dịch dẫn lưu; - Bao gồm: + 01 vacuum + 01 drain, chiều dài ống drain 800mm + 01 trocar - Ống nối dài 125cm - Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal; - Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE. |  | Bộ | 1000
78 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 2 đoạn dây có đường sọc chiều dài lần lượt là180cm và 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  | Bộ | 716
79 | Bộ đặt stent các cỡ dùng trong nội soi | - Đầu có 3 điểm cản quang bằng kim loại, có ngã bơm thuốc cản quang. - Đường kính dây dẫn 6Fr - Đường kính bộ đặt 10Fr, dài 205cm - Dây dẫn tương thích 0.035 inch |  | Bộ | 5
80 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương | - Bộ gồm bình điều khiển nối với máy kèm dây tubing gắn sẵn và co nối spikeable 38mm, nối với dây cấp và túi nước rửa, điều chỉnh lượng nước bơm tưới rửa vết thương - Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Ulta - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái/gói | cái | 20
81 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương | - Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch và khử mùi hôi, có sensor cảnh báo bình đầy, có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút áp lực âm - Kích thước : bình 300ml/ 500ml - Tương thích máy hút áp lực âm và bộ xốp tưới rửa, bình chứa dịch. - Có đặt máy hút tương thích khi trúng thầu |  | Bộ | 8
82 | Bộ dây dẫn máu tuần hoàn cơ thể dùng cho bộ tim phổi nhân tạo các cỡ | - Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với Máy tim phổi nhân tạo Sorin C5 - Dây dẫn làm từ chất liệu PVC trong suốt, co nối bằng polycarbonate trong suốt. - Thành dây dẫn trơn giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế tổn thương tế bào và hình thành huyết khối. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 100
83 | Bộ dây lọc máu HDF - Online | Bộ dây lọc máu HDF Online gồm: - Dây động mạch - Dây tĩnh mạch và safeline - Chất liệu tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp, không có DEHP Bộ dây thích hợp máy 5008 ( HDF Online) |  | Cái | 700
84 | Bộ dây lọc thận | - Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao gồm: + Dây động mạch + Dây tĩnh mạch + 1 dây truyền dịch + 1 transducer + 1 túi xả. - Dung tích buồng nhỏ giọt: 20 ml. - Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch 1500mm - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Bộ | 48000
85 | Bộ dây máy HFNC (AIRVO2) có kèm đầu nối phun khí dung | - Bộ kit dây thở tích hợp cảm biến nhiệt độ và bình làm ấm, kèm bộ co nối có thể phun khí dung Aerogen (tương thích máy HFNC Airvo2) |  | Bộ | 100
86 | Bộ dây máy thở dùng một lần có bẫy nước | - Dây thở 2 nhánh, 2 bẫy nước - Chiều dài 1.5m - 1.8m. - Kèm ống limb 40cm bẫy nước trong suốt; - Có co khuỷu xoay được. - Co Y và cổng lấy mẫu khi có nắp đậy cố định. - Sử dụng một lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 265
87 | Bộ dây nối có đầu van kết nối an toàn | -Vật liệu Polyurethane an toàn - Không chứa PVC, DEHP và latex - Đầu van bằng silicone tự đóng mở tương tích với kết nổi Luer lock và Luer slip an toàn. - Thao tác không dùng kim, an toàn cho người sử dụng - Đường kính trong 1mm. Chiều dài 10cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Bộ | 5000
88 | Bộ dây truyền dịch an toàn | - Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP - Chiều dài dây: ≥ 185cm, đường kính trong khoảng 3mm, đường kính ngoài khoảng 4mm, đầu nối dạng khóa xoắn vặn - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch khoảng 8µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền tự động khi hết dịch - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc FDA hoặc CE |  | Bộ/Cái | 20000
89 | Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Dây/ Chiếc | 22000
90 | Bộ điều kinh nguyệt | - Chất liệu bằng nhựa PVC. - Bộ gồm: Xilanh, Piston, ống hút, chai dầu bôi trơn. - Đóng gói tiệt trùng. |  | Bộ | 150
91 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 nòng | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không latex. + Khóa 4 ngã nguyên liệu Polycarbonate. + Bộ truyền dịch không lỗ nguyên liệu PVC không DEHP dài 180cm±3cm, + Tương thích với các loại monitor, dây cable |  | Bộ | 200
92 | Bộ đo huyết áp xâm lấn 2 nòng | - Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng. - Bộ gồm: + 2 đoạn dây (xanh hoặc đỏ) dài 150cm, làm bằng vật liệu PVC không DEHP và không latex. + Khóa 4 ngã (xanh hoặc đỏ) nguyên liệu Polycarbonate. + Dây truyền dịch dài 130cm±3cm, nguyên liệu PVC không DEHP + 2 dây nối, mỗi dây dài 50cm + Buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều + Co nối M/F - Tương thích với các loại monitor, dây cable - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái | 120
93 | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u | - Bộ đốt nhiệt điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối. - Bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu có cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Kim đốt 5mm, hoặc 7mm, hoặc 10mm. - Tương thích máy CoATherm AK-F200. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 100
94 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | - Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/Bộ | 600
95 | Bộ gây tê ngoài màng cứng 2 | - Kim đầu cong G18 dài 3 ¼'', tổng chiều dài 80mm - Catheter bằng polyamid, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần,dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, 3 lỗ thoát thuốc - Đầu nối catheter dạng nắp bật, - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định lọc - Có đầy đủ bơm và kim tiêm thuốc : 1 bơm tiêm áp lực ( bơm tiêm test sức cản giúp xác định khoang ngoài màng cứng dễ dàng và chính xác), 1 bơm tiêm 2 ml, 1 bơm tiêm 20ml |  | Cái/Bộ | 200
96 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | - Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp. Khả năng chống thấm cao: chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Xung quanh phẫu trường có lớp vải siêu thấm. - Bề mặt xơ vải thấp, độ thoáng khí cao, mềm mại, thoải mái và không gây kích ứng da. -Tiệt trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, ASTM F1670 - Bộ khăn gồm : + 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x200cm; + 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x160cm; + 4 khăn thấm 30x40cm; + 2 băng keo y tế 9x50cm, + 1 khăn tiếp cận 80x100cm ; + 1 khăn chữ U thấm 200 x 300 cm và băng keo y tế xung quanh chữ U; + 1 khăn chữ U 160x230cm (có băng keo y tế quanh chữ U), + 1 khăn phủ ngang 160x260cm + 1 Bao chi dưới 28x85cm, làm từ vải bán thấm, vải 2 lớp, lớp bên trong thấm, lớp bên ngoài không thấm; + 1 Miếng làm sạch đầu dao đốt: 4.5cm x 4.5cm |  | Bộ | 800
97 | Bộ khăn chụp mạch vành C | Làm bằng vải không dệt cao cấp 5 lớp Bộ khăn gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm 200 cmx 240 cm - Khăn chụp mạch vành 220cm x 370cm được cấu tạo từ vải không dệt SMMMS không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm. - Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm - Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm - Tấm phủ chắn chì 150x180 cm - Bao kính chắn chì 100x120cm có màng thun - Bao đựng remote 10x26cm - Khăn lót 50x60cm |  | Bộ | 2000
98 | Bộ khăn gây tê tủy sống | - Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + Gòn viên > 4 viên + 1 Kéo Kocher + 1 Khăn trải bàn màu 45cm x 60 cm + Gạc ≥ 3 miếng loại 5cm x 5cm + 1 Khăn lỗ 90mm - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Bộ | 1000
99 | Bộ khăn mổ tim hở | - Chất liệu vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 50gsm, có vùng thấm hút với chất liệu vải thấm. - Bộ khăn gồm : + 2 khăn phủ bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140cm x 200cm + 2 khăn không keo thấm 30cm x 35cm; + 1 khăn không keo 100cm x 100cm; + 1 túi dụng cụ 35cmx40cm, có băng keo hai mặt; + 1 túi kim chỉ 15cmx 15cm, có băng keo + 2 khăn phủ bên 80cm x 120 cm, có băng keo y tế dùng cố định khăn. + 1 khăn phủ chân 200cm x 250cm, có tấm cố định ống dây. + 1 khăn phủ đầu 120cm x 230cm, có băng keo y tế , vùng đầu được cấu tạo từ màng plastic có độ trong suốt cao; + 5 khăn có keo 80cm x 120cm; + 1 khăn phủ vùng sinh dục 19cmx35cm, có băng keo y tế + 1 khăn phủ dụng cụ có keo 10cm0x200cm, có băng keo y tế. + 1 Khăn phủ dụng cụ 150cmx160cm; - Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 |  | Bộ | 220
100 | Bộ khăn nội soi khớp gối | - Chất liệu: vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm + 1 Khăn nội soi khớp gối có túi chứa dịch, túi có co nối để xả chất lỏng. Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm. + 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm + 2 Băng keo y tế kích thước 9x50cm + 1 Bao chi dưới kích thước 28x85cm, làm từ vải bán thấm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Bộ | 500
101 | Bộ khăn nội soi khớp vai | - Chất liệu: vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140x200cm + 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch, có co nối dùng để dẫn dịch lỏng 160x230cm + 2 Khăn thấm kích thước 30x40cm, độ thấm tốt, mềm mại + 1 Khăn chữ U không thấm + 1 Băng keo y tế kích thước 9x50cm + 1 Bao chi trên kích thước 23x60cm, làm từ vải bán thấm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 80
102 | Bộ khăn tiểu phẫu | - Bao gồm: + Khăn có lỗ với màng phẫu thuật có lỗ tròn đường kính 8cm. + Khăn đa dụng có kích thước 120cm x 160cm, chất liệu vải SMMMS cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. - Tiệt trùng từng khăn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485. |  | Bộ | 470
103 | Bộ khăn tổng quát | - Chất liệu: Vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm + 1 Băng keo 10cm x 50cm + 4 Khăn thấm 30cm x 40cm + 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm + 2 Khăn phủ bên : 100cm x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm + 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 |  | Bộ | 5900
104 | Bộ kim AVF 16G chạy thận nhân tạo | - Gồm có: + 1 kim (16G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. + 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. + 1 kẹp khóa + 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận + 1 ống dây dài 30cm + 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 2000
105 | Bộ kim AVF 17G chạy thận nhân tạo | - Gồm có: + 1 kim (17G) dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. + 1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. + 1 kẹp khóa + 1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận + 1 ống dây dài 30cm + 1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cây | 70000
106 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu dung tích ≥ 15 ml | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥15 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp | 5 Bộ/ Hộp | Cái | 30
107 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu, dung tích ≥ 30 ml | - Có 3 khoang khép kín: + 01 khoang chứa PRP + 01 khoang chứa Plasma + 01 khoang chứa RBC - Có 2 khóa chốt: + 01 chốt khóa PRP + 01 chốt khóa RBC - Có 2 nắp khoang: + 01 nắp khoang chứa PRP + 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc - Dung tích khoang chứa máu ≥30 ml - Quy cách đóng gói là 5 bộ/hộp | 5 Bộ/ Hộp | Bộ | 30
108 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, đánh giá nguy cơ sinh non | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử nhằm đánh giá nguy cơ sinh non của phụ nữ mang thai. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3.Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 1 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  | Test | 50
109 | Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, phát hiện ối rỉ | 1. Chức năng/ công dụng: Que thử hỗ trợ phát hiện vỡ màng ối ở thai phụ. 2. Chất liệu/ thành phần: * Que thử đựng trong túi giấy bạc với chất hút ẩm * Tăm bông để lấy mẫu âm đạo * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Triton X100 3. Ngưỡng cutoff phát hiện PAMG-1 (human placental-alpha-microglobulin-1) là 5 ng / ml 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA |  | Test | 50
110 | Bộ mở dạ dày ra da | - Bộ dụng cụ gồm có: + Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G. + Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, dung tích bóng 10ml. Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 50
111 | Bộ mở đường rò ra da | - Bộ mở dạ dày ra da dạng kéo 24 Fr trọn bộ đầy đủ - Bao gồm: 1 Ống nuôi ăn silicone 24Fr, 1 External Bolsters, 1 curved, 1 Kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 clamp, 1 Y-port, 1 thòng lọng kéo. - Không bao gồm thuốc tê - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 320
112 | Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch | - Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài: 140 ± 10cm - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE hoặc FDA |  | Cái | 61120
113 | Bộ nong dưới da dùng khi đặt cannula ECMO, phủ chất chống đông | - Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm. - Đường kính 0.097cm - Chiều dài: thuộc trong khoảng từ 100cm -> 150cm |  | Bộ | 7
114 | Bộ nong niệu quản | - Dùng để nong lòng niệu quản hoặc dẫn chất cản quang trước các thủ thuật chẩn đoán/can thiệp - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, bề mặt nhẵn phủ lớp ái nước, thân ống có chia vạch. - Đầu ống thuôn dần giúp giảm thiểu tổn thương - Sử dụng được với dây dẫn lên đến 0.038'' - Đủ 6 kích cỡ: 6, 8, 10, 12, 14 và 16 Fr - Chiều dài: 70cm - Sử dụng cho 1 lần. |  | Bộ | 5
115 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da vừa tán vừa hút | - Dùng để tạo đường hầm trong tán sỏi qua da. - Một bộ gồm có: 01 sheath size 18Fr; 06 que nong thận (các size: 8, 10, 12, 14, 16, 18Fr); 01 kim chọc dò 18G/20cm. - Cấu tạo phủ hydrophilic giúp hạn chế tối đa chảy máu trong quá trình tán sỏi - Các số, vạch đo khoảng cách trên thân rõ ràng |  | Bộ | 5
116 | Bộ ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch | - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.6mm - 2.3mm (600µm); 1mm - 1.3 mm (400µm); Đầu típ tròn phát quang phóng tia tỏa tròn 360 độ 1 vòng, vòng 2 góc lệch 60 độ so với trục sợi quang. - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm - Kèm dụng cụ mở đường, bao gồm: kim chọc, dây dẫn, dụng cụ nong mạch, bộ mở đường vào lòng mạch kèm van cầm máu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 100
117 | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn | - Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: - Chất liệu: + Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer + Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate + Vách đầu quả lọc: Polyurethane + Ống dẫn: PVC + Cartridge: PETG - Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) - Thông số kỹ thuật của quả lọc: + TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 + Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 + Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml + Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm + Độ dày thành sợi lọc: 50µm + Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút + Cân nặng bệnh nhân tối thiếu: 30 kg |  | Bộ | 120
118 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ em từ 20kg trở lên | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn. Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu (± 10 %): 93 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 -180 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 20 kg - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tiệt trùng - Xuất xứ: Châu Âu |  | Bộ | 5
119 | Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ nhỏ | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi với cân nặng >8kg: Chất liệu: - Màng lọc: Polyarylethersulfone Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm - Độ dày thành sợi lọc: 50 µm - Tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút - Tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Xuất xứ: Châu Âu |  | Bộ | 2
120 | Bộ quả lọc máu liên tục có hấp phụ cytokine và nội độc tố | - Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết), - Chất liệu màng lọc cấu tạo 3 lớp gồm sợi rỗng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer giúp hấp phụ các Cytokine, PolyethyleneImine giúp hấp phụ nội độc tố, bề mặt sợi lọc được gắn heparin; - Vỏ và đầu quả lọc là Polycarbonate; vách đầu quả lọc là Polyurethane; - Ống dẫn là PVC và cartridge là PETG. - Tiệt trùng: ethylene oxide - Thông số kỹ thuật của quả lọc + TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 + Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 + Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml + Diện tích màng: 1,5m2 + Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm + Độ dày thành sợi lọc: 50µm + Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút + Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Bộ | 60
121 | Bộ tiêm chích FAV | Bao gồm: - Khăn chống thấm 40cm x 50 cm/40cmx60cm/45cmx60cm: 1 cái - Gạc không dệt: 5cmx5cm-8ply: 2 cái. - Gạc không dệt: 7.5cm x 7.5cm-4ply: 4 cái. - Gạc trụ tròn: 2cmx3 cm: 2 cái. - Keo dán: 14cm x 2 cm: 6 cái. - Phương pháp tiệt trùng: Khí EO |  | Bộ | 9000
122 | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động | - Bơm đàn hồi tự động truyền thuốc hóa trị hay thuốc gây tê, thuốc giảm đau liên tục 48 giờ - Thể tích 250ml. Tốc độ truyền 5 ml/h - Vỏ cứng giúp không ảnh hưởng tốc độ dòng chảy khi bệnh nhân đè cấn. - Có vạch chia thể tích dễ theo dõi lượng thuốc đã được truyền vào bệnh nhân - Dây truyền làm bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Thể tích mồi dây rất nhỏ, thời gian mồi nhanh: 32 giây - Bộ lọc khí và lọc hạt 0,2um. - Chứng nhận ISO 13485, CE - Tiệt trùng: EO (bao bì)" - Van back-check ngăn chặn rò rỉ. - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động. |  | Cái | 1000
123 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu | - Tương thích với máy ECMO của Terumo. Bao gồm: - Phổi nhân tạo (bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt); - Dây dẫn ; - Bộ phận kết nối canuyn vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch); - Bình chứa máu kín ; - Hệ thống bơm ly tâm; - Bộ phận lọc máu, quả lọc máu; - Hệ thống cảm biến dòng; Yêu cầu kỹ thuật - Diện tích màng lọc 2,5m2 - Vật liệu màng lọc Polymethylpentene - Diện tích trao đổi nhiệt 0,22m2 - Bộ phận trao đổi nhiệt bàng thép không gỉ - Tổng thể tích mồi máu 620ml hoặc 740ml - Áp lực hoạt động tối đa 1000mmHg - Chiều dài dây dẫn 1,7m hoặc 2,5m - Lưu lượng tối đa 7 lít/ phút |  | Bộ | 4
124 | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh | - Chất liệu: nhựa dẻo, nhỏ và dài , dễ dàng tiếp cận đến những chân răng nằm sâu bên trong. Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải. - Bao gồm: + 01 bàn chải + 01 lọ đựng nước súc miệng + 01 gói nước súc miệng + 01 dụng cụ thấm môi chống khô - Tiệt khuẩn |  | Bộ | 3500
125 | Bộ xilanh 150ml dùng cho máy bơm cản quang | - Bơm tiêm sử dụng cho máy Nemoto Rempress trong chụp mạch - Bao gồm: + 1 bơm tiêm 150ml: chất liệu PC hoặc PP hoặc Rubber hoặc ABS + 1 ống hút J: chất liệu PE - Áp suất: 1200psi - Tiệt trùng: ETO hoặc EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | Bộ | 500
126 | Bơm tiêm 10ml | - Dung tích 10ml kèm kim 25G hoặc 23G - Kèm Piston và xy lanh được làm bằng nhựa y tế - Tiệt trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO,CE,TCVN. |  | Cái | 401200
127 | Bơm tiêm 10ml đầu xoắn | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  | Cái | 2000
128 | Bơm tiêm 1ml dành cho tiêm tiểu đường | - Bơm tiêm tiểu đường, nhỏ. Tiệt trùng - Cỡ kim: 26G, kích thước kim : 0.45x13mm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc | 1700
129 | Bơm tiêm 1ml kèm kim các cỡ | - Dung tích 1ml - Cỡ kim: 23G*1, 25G*1, 26G*1/2…. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 69770
130 | Bơm tiêm 20ml | - Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO, - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO,CE, TCVN. |  | Cái/ Chiếc | 250180
131 | Bơm tiêm 3ml | - Dung tích 3ml kèm kim các cỡ. - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO,CE,TCVN. |  | Cái/ Chiếc | 222100
132 | Bơm tiêm 3ml đầu xoắn | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng (0.2cc). - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. |  | Cái/ Chiếc | 2000
133 | Bơm tiêm 5 ml | - Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  | Cái/ Chiếc | 378100
134 | Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ | - Bơm tiêm nhựa dùng một lần; - Dung tích 50ml; - Đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số; - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Tiệt trùng |  | Cái/ Chiếc | 118950
135 | Bơm tiêm 50ml đầu to | - Dung tích 50ml, cho ăn. - Chất liệu được làm bằng nhựa y tế - Khử vô trùng bằng khí EO. - Đóng gói tiệt trùng từng cái. - Tiêu chuẩn ISO, CE, TCVN. |  | Cái/ Chiếc | 12730
136 | Bơm tiêm 50ml đầu xoắn | - Bơm tiêm không kim, đầu xoắn; - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Pitong làm bằng cao su tổng hợp không Latex có độ đàn hồi chịu nhiệt tốt, bám khít tránh rò rỉ hoặc tương tác với thuốc. - Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA |  | Cái | 1000
137 | Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml | - Bộ bơm tiêm gồm: + 02 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 01 dây truyền chữ Y: chất liệu PVC - Áp suất: 350psi - Tiệt trùng: ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | Bộ | 500
138 | Bơm tiêm có đóng gói sẵn Natriclorid 0,9% | - Bơm tiêm nước muối đóng gói sẵn, bơm tiêm vô trùng, chất liệu polypropylenen, có chứa dung dịch natri clorua 0,9% vô khuẩn và không gây sốt. Bơm tiêm đảm bảo không chứa độc tính, vô trùng và, không gây sốt. - Mỗi bơm tiêm bao gồm: + Bơm tiêm polypropylene với đầu tip BD Luer-Lok™ + Nút chặn bằng cao su không latex + Dung dịch muối: natri clorua 9g/l (NaCl 0.9%) + Nước cất vô trùng, không chất bảo quản và không gây sốt - Thành bơm chứa Polypropylene |  | Cái | 2000
139 | Bơm tiêm đầu xoáy, cỡ 20ml | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/ xoắn. Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. - Đệm pitong sử dụng chất liệu đàn hồi chịu nhiệt cao - Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng - Dung tích 20ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. |  | Cái/ Chiếc | 1300
140 | Bơm tiêm nhựa dưới da tiệt trùng dùng một lần 1ml | Dung tích 1ml kèm kim 261/2 - Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế; - Tiệt trùng bằng khí EO; - Đóng gói tiệt trùng từng cái; |  | Cái | 1000
141 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại 10ml | '- Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong. - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Loại 10ml - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ | 25 cái/ Hộp | Cái | 1800
142 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ | Bơm tiêm 1ml, 3ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ | 25 cái/ Hộp | Cái | 1300
143 | Bơm tự động chỉnh liều (PCA) | - Bình chứa thuốc dung tích 300ml (± 3%) - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút - Cổng nạp thuốc sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ lọc khí |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | 300
144 | Bông bó bột 10cm* 2,7m | - Chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. - Chiều rộng 10cm, chiều dài 2,7m. - Tiêu chuẩn ISO 13485. | thùng | Cuộn | 800
145 | Bông bó bột 15cm* 2,7m | - Chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. - Chiều rộng 15cm, chiều dài 2,7m. - Tiêu chuẩn ISO 13485. | thùng | Cuộn | 800
146 | Bóng kéo sỏi (3 kênh) | - Bóng kéo sỏi 3 kênh: thuốc cản quang, dây dẫn trong suốt, bơm khí vào bóng, 2 điểm cản quang ở đầu và cuối bóng. - Đường kính bóng bơm tối đa 9mm- 18mm. - Dây dẫn tương thích: 0.035 inch. - Chiều dài dây dẫn 190cm - 200cm. - Tiêu chuẩn FDA, CE hoặc ISO |  | Cái/Bóng/ Chiếc | 10
147 | Bông mỡ, dạng cuộn | - Nguyên liệu: 100% bông tự nhiên, không hút nước, không loại mỡ - Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao, không lẫn tạp chất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. |  | Kg | 100
148 | Bóng nong co thắt tâm vị | - Đường kính: 3cm -4cm - Chiều dài: 15cm - 20cm |  | Cái/ Chiếc/Bóng | 10
149 | Bóng nong đường mật | - Bóng nong đường mật, có ngã luồn dây dẫn 0,025 inch hoặc 0,035 inch. - Chất liệu bóng Pebax - Chiều dài bóng ≤ 5.5cm - Bóng được sản xuất theo công nghệ có thể tự động gấp lại. - Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ, tương ứng 3 mức áp suất khác nhau, từ 8-> 15mm. - Đường kính dây dẫn bóng ≤ 7.5Fr, chiều dài dây dẫn < 190cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA |  | Cái/ Chiếc/ Bóng | 10
150 | Bóng nong thực quản bằng pebax, dài 55mm, đường kính bóng 6-20mm | - Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng - Đường kính bóng khoảng 18 - 20 mm - Chiều dài bóng ≥ 5.5 cm - Áp suất bóng khoảng 2 - 8 atm (30 - 120 psi) - Chiều dài catheter ≥ 240 cm - Đường kính catheter ≥ 8 Fr - Đường kính kênh làm việc ≥ 2.8 mm - Có dây dẫn - 3 mức bơm 12 mm, 15 mm, 18 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái/ Chiếc/ Bóng | 5
151 | Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng, đường kính bóng khoảng 18 - 20 mm | - Đường kính bóng khoảng 18 - 20 mm - Chiều dài bóng ≥ 5.5 cm - Áp suất bóng khoảng 2 - 8 atm (30 - 120 psi) - Chiều dài catheter ≥ 240 cm - Đường kính catheter ≥ 8 Fr - Đường kính kênh làm việc ≥ 2.8 mm - Có dây dẫn - 3 mức bơm 12 mm, 15 mm, 18 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
152 | Bông tiêm cắt tiệt trùng | - Kích thước 4*4cm, 4 lớp - Quy cách: 20gr/gói |  | Gói/Bịch | 137000
153 | Bông viên tiệt trùng 50gr | - Bông gòn, dạng viên, tiệt khuẩn. - Chất liệu: Bông tự nhiên, màu trắng, không dùng chất tạo màu. - Thiết kế dạng viên cuộn, đường kính 2 - 3 cm |  | Gói | 20620
154 | Bóp bóng giúp thở cao cấp dùng nhiều lần | - Dùng được cho người lớn, trẻ em, sơ sinh - Bao gồm: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. - Dung tích bóng bóp người lớn : 1.500ml; trẻ em: 550ml, sơ sinh: 280ml - Các bộ phận bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí đều hấp tiệt trùng được ở 134 độ C tối thiểu được 50 lần. - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. - Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. |  | Bộ/Cái | 233
155 | Bóp bóng giúp thở các cỡ dùng một lần | - Chất liệu van, bóp bóng, mặt nạ bằng silicone. - Số lần sử dụng: 1 lần - Kèm túi giúp thở |  | Bộ/Cái | 122
156 | Bóp bóng giúp thở cao cấp dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh | - Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. Dung tích bóng bóp người lớn : 1.500ml; trẻ em: 550ml, sơ sinh: 280ml - Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần. - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. - Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. | 01 Bộ/Hộp | Bộ | 20
157 | Bột băng vết loét | - Bột băng vết loét cung cấp dinh dưỡng tại chỗ cho vết thương, vết loét, làm lành vết thương, vết loét hở, - Dạng bột vô trùng, - Khối lượng: 25g hoặc 30g - Tạo môi trường tự nhiên, thúc đẩy quá trình lành thương. -Bột hòa lẫn dịch tiết tạo lớp gel bảo vệ, tạo môi trường ẩm tự nhiên thuận lợi cho sự tăng trưởng mô hạt và tăng sinh biểu mô. |  | Túi | 300
158 | Bột thủy tinh 10cm | - Chất liệu: vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. - Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. - Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. - Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. - Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. - Kích thước: rộng 10cm, chiều dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 10 cuộn | Cuộn | 1200
159 | Bột thủy tinh 7.5cm | - Chất liệu: vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước. - Vỏ được làm từ giấy bạc chống ẩm. - Thiết kế dạng lưới cùng độ dày mỗi lớp chỉ 0,5mm giúp tăng tính thoáng khí, giảm tình trạng nóng bí, ngứa ngáy. - Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút - Kích thước: rộng 7.5cm, chiều dài tối thiểu 3.60m. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Thùng 10 cuộn | Cuộn | 800
160 | Buồng tiêm đặt dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau 8Fr | - Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da dùng hóa trị liệu và giảm đau: + Vỏ bằng titanium. + Đường kính nền: 30mm. + Chiều cao: 11.3mm. + Thể tích trong: 0.6ml. + Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp. + Tốc độ truyền tối đa: 5ml/giây. - Catheter cỡ 8F, làm bằng silicone, đầu đóng có van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn, 90 ngày súc rửa một lần và không cần súc rửa bằng Heparin. - Chụp được dưới CT và MRI. - Tiêu chuẩn ISO, FDA |  | Cái | 100
161 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da 8.5F | - Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 8,5F có phần vỏ ngoài được làm từ chất liệu polysulfone và buồng chứa bên trong bằng titanium có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi, không chứa Latex, DEHP và PVC, - Tương thích MRI, - Ống thông bằng vật liệu Polyurethan , lưu lượng cao, luồn qua dây dẫn với mọi vị trr. - Đường kính ngoài 2.8mm, đường kính trong 1.6mm, dài 800mm. - Lưu lượng đạt 12ml/phút đối với kim 22G và 37ml/phút với kim 19G |  | Bộ | 20
162 | Cannula động mạch có thông khí các cỡ | - Cannula động mạch chủ đầu thẳng dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Kích thước các cỡ, co nối 3/8 được gắn liền với cannula, có vành linh hoạt, có thông khí. - Cannula có thể uốn cong dễ dàng sử dụng. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE |  | Cái | 50
163 | Cannula động mạch đầu cong các cỡ | - Cannula động mạch chủ đầu cong dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Kích thước các cỡ, co nối 3/8 được gắn liền với cannula, có vành linh hoạt, có thông khí. - Cannula có thể uốn cong dễ dàng sử dụng. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 100
164 | Cannula động mạch trẻ em có thông khí các cỡ | - Cannula động mạch trẻ em có thông khí, một mảnh, chống xoắn - Các cỡ từ 6F -16Fr, co nối 1/4". - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 10
165 | Cannula động mạch vành đầu rỗ các cỡ | - Cannula động mạch vành, đầu rỗ, với thiết kế thân bằng thép không rỉ, có khóa ở vị trí kết nối. - Các cỡ 10Fr, 12Fr ,14 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 20
166 | Cannula ECMO động mạch 1 nòng các cỡ | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 15Fr -> 23Fr, - Chiều dài 15cm/ 23cm |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | 12
167 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ | - Phủ chất chống đông máu Bioline. - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. - Bộ gồm: + Cannula; + Dụng cụ đặt; + Dây hỗ trợ cố định ống; + Miếng dán cố định bằng nhựa. - Các cỡ đường kính từ 19Fr -> 29Fr, - Chiều dài 38cm/ 55cm |  | Cái/ Chiếc/ Bộ | 7
168 | Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn các cỡ | - Cannula tĩnh mạch cảnh người lớn, thân linh hoạt, chống xoắn, thiết kế đầu nhọn. - Các các cỡ 15Fr, 17 Fr, 19Fr, 21 Fr, 23Fr, 25Fr - Đầu nối 3/8" - Kèm bộ dụng cụ mở đường. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 5
169 | Cannula tĩnh mạch đùi nhiều tầng các cỡ | - Cannula tĩnh mạch đùi dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Cỡ từ 19Fr- 21Fr- 25Fr (6.3 - 8.3 mm), với chiều dài đầu tip 23.6 in( 60cm), chiều dài tổng cộng 30in(76.2 cm), thành mỏng 0.48 mm, đầu nối 3/8(0.95 cm). - Cannula tĩnh mạch đùi có vòng lò xo chống xoắn, thành mỏng cho dòng chảy cao, đầu típ thích hợp cho kỹ thuật seldinger. kèm bộ kít can thiệp qua da. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 5
170 | Cannula tĩnh mạch hai tầng các cỡ | - Cannula tĩnh mạch hai tầng, thân được thiết kế chống xoắn. - Cỡ gồm: số 28/36Fr; 36/46 Fr; 32/40Fr ;34/36Fr ; 36/51Fr; - Co nối 1/2'' hoặc 3/8'' - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 40
171 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong các cỡ | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu PVC và silicon. - Các cỡ từ 12Fr -20 Fr( 4.0-6.7 mm) co nối 1/4(0.64 cm) - Các cỡ từ 12Fr-31Fr (4.0-10.3 mm) co nối 3/8(0.95 cm). - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu cong đầu kim loại, có nhiều cổng, hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn ở thân, đường đánh dấu ở cổng giúp xác định hướng đầu cannula. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 80
172 | Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng các cỡ | - Cannula tĩnh mạch một tầng đầu thẳng dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. - Chất liệu chính PVC và silicon. - Kích thước chiều dài tổng cộng 30,5-38,1 cm, các cỡ từ 12Fr-40Fr, co nối 3/8( 9,525 mm) - Cannula tĩnh mạch một tầng, đầu thẳng, chống rạn, chống xoắn do có vòng lò xo gia cố, có đánh dấu độ sâu. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái/ Chiếc | 80
173 | Canula mở khí quản 1 nòng có cuff các cỡ | - Ống mở khí quản có bóng, bằng chất liệu PVC - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Bóng PVC chất lượng cao gắn chặt trong thân ống nội khí quản - Van bơm bóng 1 chiều vật liệu PVC hoặc thép không gỉ hoặc silicone - Đầy đủ các cỡ - Đóng gói tiệt trùng. dùng 1 lần |  | Cái | 60
174 | Ca-nuyn dẫn lưu tim trái có thông khí 13F | - Cannula hút tim trái, thân cannula thẳng, dễ uốn và có marker đánh dấu độ sâu. - Các cỡ 10Fr đến 13 Fr, chiều dài tổng thể 13 in (33cm). - Loại 10Fr: đầu nối 1,5 in và có 8 lỗ thông hơi trên đầu. - Loại 13Fr: đầu nối 2 in và có 14 lỗ thông hơi trên đầu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), |  | Cái | 60
175 | Ca-nuyn tĩnh mạch đùi 1 tầng, không thông khí, các cỡ, đầu nối 3/8 | Cannulae tĩnh mạch một tầng đầu thẳng - Các cỡ từ 12 - 40 Fr, - Chiều dài tổng thể 12–16 in (30,5–40,6 cm), - Thân được thiết kế chống xoắn, có marker đanh dấu độ sâu. |  | Cái | 5
176 | Ca-nuyn truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15Fr | - Cannula thân bằng Silicon, dùng cho người lớn hoặc trẻ em - Có bóng cỡ 15Fr (5.0mm), chiều dài 31.8cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). |  | Cái | 5
177 | Cassette dùng trong mổ mắt | Cassette tương thích cho máy Infinity bao gồm: - Đầu típ U/S (kích thước típ 0.9mm) - Dụng cụ giữ đầu típ. - Clê vặn đầu típ. - Bầu kiểm tra. - Hệ thống quản lý dịch - 02 đầu nhựa bao phủ đầu phaco |  | Cái | 140
178 | Cassette nhựa có nắp | - Cassette có nắp - Kích thước lỗ vuông nhỏ hoặc lỗ dạng khe - Được thiết kế đạt hiệu suất tối đa từ in nhãn đến xử lý và lưu trữ tự động. - Lực đóng và mở nắp được cân chỉnh cẩn thận dễ dàng sử dụng và an toàn cho mẫu trong suốt quá trình xử lý |  | Cái/ Chiếc | 15000
179 | Catheter 1 nòng các cỡ | - Tên: Catheter 1 nòng - Tính năng kỹ thuật: Chất liệu: polyurethane Bao gồm: catheter 1 nòng, kim dẫn V Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài Kích cỡ: 3Fr Tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Cái/ Chiếc | 20
180 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm | 01 bộ/túi | Bộ | 5
181 | Catheter niệu quản chuyên dùng cho tán sỏi qua da đường hầm nhỏ | - Dùng để dẫn lưu nước tiểu bể thận tạm thời/bơm thuốc cản quang. - Một đầu cong (pigtail) để cố định trong bể thận - Vật liệu bằng Polyurethane cản quang, mềm, bề mặt nhẵn, bán mềm (semi-flexible), dọc theo thân ống có nhiều lỗ giúp dẫn lưu hiệu quả hơn - Kích cỡ: 3, 4, 5, 6, 7Fr. - Chiều dài: 70cm - Đầu mở (Open End) |  | Bộ | 5
182 | Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên | - Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PUR: + cỡ 1Fr + dài 20 cm + Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút + Thể tích mồi dịch ban đầu 0.09ml + 01 kim dẫn đường cỡ 24G - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7. |  | Cái/ Chiếc | 100
183 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em đường kính 4F | - Chất liệu: Polyurethane, dài 8cm; - Đường kính: 4F, loại 2 nòng G18, G20, hoặc G22. - Kim dẫn đường thẳng; có các đường cản quang ngầm trên vách catheter; đầu nối an toàn có valve 2 chiều bơm hoặc rút dịch tự động đóng khi ngừng kết nối; - Có dây đo ECG đi kèm; dây dẫn đường bằng kim loại chữ đầu J 50cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7. |  | Cái/ Chiếc | 30
184 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dành cho trẻ em, đường kính 5F | - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Chất liệu bằng polyurethan - Đường kính 5Fr, dài 8cm - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm trên vách giúp dễ phát hiện bằng X quang. - Dây dẫn đầu J dài 50cm bằng kim loại; - Kim dẫn đường thẳng - Có dây đo ECG đi kèm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Các nước thuộc G7 |  | Cái/ Chiếc | 30
185 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn | - Catheter bằng chất liệu polyurethan có đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G14, G18, dòng chảy (100/27 ml/phút). - Kim dẫn 18G chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí; dây kim loại dẫn đường 0.035" dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn, - Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; có dao mỗ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE - Xuất xứ: các nước thuộc Châu Âu |  | Cái/ Chiếc | 330
186 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | - Catheter bằng chất liệu polyurethan có đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16,G18, G18, dòng chảy (46/22/22 ml/phút). - Kim dẫn 18G chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí; dây kim loại dẫn đường 0.035" dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn - Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; có dao mỗ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE - Xuất xứ: các nước thuộc Châu Âu |  | Cái/ Chiếc | 930
187 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại biên | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi vào tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đóng gói: -1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 30cm, cỡ 24G/2Fr -1 kim dẫn đường cỡ 20G Microflash -1 thước đo |  | Cái | 40
188 | Cây đặt nội khí quản khó các cỡ | - Cây đặt nội khí quản Bougie các cỡ, đầu típ cong; - Chiều dài: 700mm - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái | 70
189 | Cây vệ sinh nướu | - Cây bàn chải vệ sinh nướu tích hợp hút dịch trên ống - Chất liệu : TPE, PP - Chiều dài 205mm - Độ rộng của đầu nướu là : 17mm - Tích hợp thêm chức năng của ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải theo sự điều chỉnh của người sử dụng. - Đầu ống được thiết kế khuôn đúc như silicon mểm dùng cho bệnh nhân có nướu nhạy cảm, dễ bị tổn thương. - Vệ sinh loại bỏ những mảng bám lâu ngày 2 bên thành má trong miệng |  | Cái/Cây | 1500
190 | Chỉ Caresilk (black Silk) 2/0 kim tam giác 26mm | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi bện số 2/0, - Chất liệu: làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp (wax), sợi bện rất chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn. - Kim tam giác, dài 26mm. |  | Tép | 50
191 | Chỉ Catgut số 0 kim tròn 1/2C, dài 36 mm | Chỉ tan chậm tự nhiên số 0 - Chiều dài chỉ 75cm - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim 36mm |  | Tép/Sợi | 2500
192 | Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, chỉ dài trong khoảng 75cm -> 90cm - Kim tròn 1/2C, chất liệu thép không gỉ, phủ silicon. Chiều dài kim 26mm. - Thời gian tan hoàn toàn trong thời gian từ 14->90 ngày - Lực căng khi thắt nút cao, đạt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 6150
193 | Chỉ Catgut số 3/0 kim tròn 1/2C, dài 26 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, - Chiều dài chỉ 75cm - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Tép/Sợi | 2100
194 | Chỉ Catgut số 4/0 kim tam giác 3/8C, dài 16 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0 - Chiều dài chỉ 75cm - Kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 16mm |  | Tép/Sợi | 320
195 | Chỉ Catgut số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, - Chiều dài chỉ ≥ 75cm - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Tép/Sợi | 724
196 | Chỉ Catgut số 5/0, kim tam giác 3/8C, dài 12 mm | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 5/0, phủ silicon. Chỉ dài 75cm - Kim tam giác 3/8C, phủ silicon. Chiều dài kim 12mm - Chỉ có lực căng nút thắt rất cao, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Dược Điển Mỹ (USP) |  | Tép/Sợi | 200
197 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 5/0, kim tam giác 3/8C | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 5/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 16mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày . - Tiêu chuẩn: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 142
198 | Chỉ đơn sợi tự tiêu tổng hợp 6/0, kim tam giác 3/8C | - Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm; - Kim tam giác 3/8C có phủ silicone, dài 13mm - Thành phần chỉ: 75% glycolide, 25% epsilon-caprolactone - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 90 - 120 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 46
199 | Chỉ khâu phẫu thuật PTFE | - Chỉ khâu không tiêu dây chằng nhân tạo dùng trong phẫu thuật sửa van tim hai lá - Chất liệu chỉ polytetrafluroethylene (PTFE), số 2/0 - 5/0, dài 75cm. - 2 kim 3/8C hoặc 1/2C dài 13-25mm, đường kính kim 0.24-0.51mm. - Tiêu chuẩn CE. |  | Tép/Sợi | 20
200 | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi có gai số 2/0, 1 kim tròn 1/2C | - Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp đơn sợi - Chất liệu: polyglyconate, có gai số 2/0, dài 30cm; - Thời gian chịu lực 3 tuần 65%, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc FDA. |  | Tép/Sợi | 100
201 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2C | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, có gai số 0 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, - Chiều dài chỉ ≥ 30cm - Thời gian giữ vết thương 21 ngày - Tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C ,kim phủ silicon sắc bén, giúp giảm tình trạng ăn mòn kim, theo công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 | 12 tép/hộp | tép | 150
202 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 4/0 | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, số 4/0 có gai - Chất liệu: polyglyconate - Có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc - Chiều dài chỉ 15 cm và 30cm, - Thời gian giữ vết thương 21 ngày, - Thời gian tan hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn, 1/2C , kim phủ silicon, sắc bén. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Tép/Sợi | 150
203 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp số 0 - Chất liệu polyglyconate ( copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Lực căng của chỉ còn: + 80% sau 1 tuần + 75% sau 2 tuần + 65% sau 3 tuần + 50% sau 4 tuần + 25% sau 6 tuần. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C dài 40 mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. - Xuất xứ : Châu Mỹ | 36 tép/ hộp | tép | 100
204 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40mm, 1/2C | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 1 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 90cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 40mm phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | 200
205 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 5/0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 13mm, 1/2C | - Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi tổng hợp, số 5 - Chất liệu: polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate) - Chiều dài chỉ 75cm. - Tan hoàn toàn sau 180 ngày. - 1 kim tròn, 1/2C, dài 13mm, phủ silicone sắc bén giúp giảm tình trạng ăn mòn kim bằng công nghệ Nucoat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: Châu Mỹ | 36 tép/hộp | tép | 100
206 | Chỉ không tan đa sợi 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C, dài 16mm | - Dùng trong thay/ sửa van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chất liệu chỉ bằng Polyester, số 2/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicone. - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy dài 16mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE 3x3x1,5mm - Quy cách đóng gói: 8sợi/1 tép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | 610
207 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp đơn sợi số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 10mm | - Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài ≥ 75cm; - 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm, kim phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA. |  | Tép/Sợi | 100
208 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 7/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, số 7/0, dài ≥ 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8 C, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | 400
209 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 8/0, 2 kim tròn 3/8C dài 8mm | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG số 8/0, dài ≥ 60cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 8mm, 3/8C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA |  | Tép/Sợi | 200
210 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene số 3/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm | - Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, dùng khâu nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 3/0, dài 90cm, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE(Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1200
211 | Chỉ không tan đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn 1/2C dài 26mm | - Chỉ khâu không tan, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene số 2/0, dài 90cm, chất phủ Polyethylen glycol - 2 kim tròn dài 26mm, đầu cắt, bằng hợp kim Surgalloy, cong 1/2C, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc FDA. |  | Tép/Sợi | 1100
212 | Chỉ không tan đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn 3/8C, dài 13mm | - Chỉ 5/0 không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), chỉ dài ≥75cm; - 2 kim tròn 3/8C, chất liệu thép không gỉ, dài 13mm, - Lực căng kéo nút thắt 7.16N; - Tiêu chuẩn ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 500
213 | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0, 2 kim tròn | - Chất liệu Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, chỉ phủ polyethylene glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim, dài 9 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép/Sợi | 250
214 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 6/0, kim tam giác 3/8C dài 12mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, dài 45cm - Kim tam giác 3/8C, chất liệu thép không gỉ, phủ silicon, dài 12mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Tép/Sợi | 350
215 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C 24mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Tép/sợi | 2800
216 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm, - Kim tam giác 3/8C, dài 20mm - 24 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE |  | Tép/sợi | 4715
217 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm, dài 19mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 18mm - 19mm |  | Tép/sợi | 1735
218 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, kim tam giác 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 1/0, dài ≥ 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 40mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE |  | Tép/Sợi | 600
219 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, kim tam giác 3/8C dài 19mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 5/0, dài ≥75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 19 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) |  | Tép/Sợi | 1074
220 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, kim tam giác 3/8C | '- Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 6/0, dài 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA hoặc CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  | Tép/Sợi | 650
221 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, kim tam giác 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài ≥ 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 13 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA hoặc CE (tiêu chuẩn Châu âu) |  | Tép/Sợi | 160
222 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, 2 kim thẳng dài 70mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, dài 75cm - 2 kim thẳng bằng hợp kim Ethalloy, dài 70mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 350
223 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene + Polyethylene (95/5) - 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 22mm, kim phủ silicone - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 324
224 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 17mm, phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 600
225 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 13mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 75cm, dùng để nối mạch máu - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 1/2C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 50
226 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C, dài 17mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài 90cm, dùng để nối mạch máu. - Chất liệu: Polypropylene, chất phủ Polyethylen glycol. - 2 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm, kim cong 3/8C, được phủ silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 50
227 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0 | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 10/0, - Chiều dài 30cm - 2 kim hình thang 3/8C, dài 6mm. |  | Tép/Sợi | 70
228 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 1/0, kim tròn, 3/8C, dài 18mm | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 1/0 - Chiều dài chỉ 75 cm - Kim tròn 3/8C, dài 18 mm |  | Tép/Sợi | 700
229 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 2/0, kim tròn, 1/2C, dài 26mm | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 2/0 - Chiều dài chỉ 75 cm - Kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Tép/Sợi | 1000
230 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, kim tròn, 1/2C, dài 26mm | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 3/0, - Chiều dài chỉ 75 cm - Kim tròn 1/2C, dài 26 mm |  | Tép/Sợi | 2000
231 | Chỉ không tan đa sợi silk số 1/0, không kim | - Chỉ không tan đa sợi Silk số 1/0 - Chiều dài chỉ 60cm, được phủ ngoài bằng silicon. - Quy cách: 1 tép 12 sợi |  | Tép | 100
232 | Chỉ không tan đa sợi silk số 2/0, không kim | - Chỉ không tan đa sợi Silk số 2/0 - Chiều dài 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. - Quy cách: 1 tép 12 sợi |  | Tép | 100
233 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, kim tam giác 3/8C, dài 18mm | - Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk số 3/0, dài ≥ 75 cm - Kim tam giác 3/8C, dài 18 mm - Lực căng khi thắt nút cao, đạt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) |  | Tép/Sợi | 3206
234 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 2/0, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm | - Chỉ không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, 2/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời. - 2 kim tròn 1/2C đầu nhọn, dài 26mm, kim phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 200
235 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 31mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, dài 90cm - Chất liệu: Polypropylene; - 2 kim tròn đầu tròn 1/2 C, dài 31mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 200
236 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi không tiêu số 5/0, 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm | - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, dài ≥ 60cm - Chất liệu: polypropylene - 2 kim tròn 1/2C, dài 11mm |  | Tép/Sợi | 50
237 | Chỉ Silk 3/0 không kim | - Chỉ silk không tan đa sợi số 3/0, dài ≥ 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. - Lực căng khi thắt nút cao, đạt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu |  | Tép/Sợi | 400
238 | Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, kim tròn 1/2C, dài 40mm | - Chỉ tan cực chậm đơn sợi số 1, chỉ dài 90cm - Chất liệu Poly - 4 - hydroxybutyrate - Kim tròn 1/2 vòng tròn, kim tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon. - Đóng gói tiệt trùng -Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi | 1212
239 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 số 1/0, loại khâu gan hoặc tương đương | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0, dài 100cm; - Chất liệu: Polyglactin 910 hoặc tương đương, - Kim 3/8C dài 65mm, đầu tù khâu gan. Thân kim bằng thép có phủ silicone. - Lực căng giữ vết thương ≥ 75% sau 14 ngày. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. |  | Tép/Sợi | 150
240 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim hình thang dài 19mm | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi số 3/0, chỉ dài 70cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene); - Thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. - Lực căng kéo nút thắt 25.43N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi | 2000
241 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, kim hình thang dài 19mm | - Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate số 4/0, chỉ dài 45cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Thân kim hình thang có khắc vi mô, đầu kim vi điểm dài 19mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. - Lực căng kéo nút thắt 17.87N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. |  | Tép/Sợi | 2000
242 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn số 1 - Chiều dài chỉ 90cm; - Chất liệu: Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn chlorhexidine diacetate; - Kim tròn 1/2C, dài 40mm, kim phủ silicon. - Tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn ISO, EU MDR hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 8512
243 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, kim tròn 1/2C dài 40mm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, chỉ dài 90 cm, - Chất liệu: Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt - Kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm,chất liệu bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 51.66N. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1000
244 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, kim tròn 1/2C dài 40mm | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Lactomer 9- 1 hoặc tương đương, được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Lực khỏe bằng 140%; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 40mm, kim sắc bén, được phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1560
245 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi 2/0 dài ≥ 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1, bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn dài 26mm 1/2C, kim phủ Silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 4412
246 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0, kim tròn 1/2C 26mm | - Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 3/0 dài ≥ 75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm, bằng thép không gỉ, kim được phủ silicon, sắc bén - Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA |  | Tép/Sợi | 4512
247 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài 70cm - 75cm - Chất liêu: Polyglactin 910 hoặc tương đương. - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, kim phủ silicon. - Tiêu chuẩn: ISO, EC MDR/FDA. |  | Tép/Sợi | 50
248 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, - Chiều dài chỉ 70 cm; - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép không gỉ, đạt độ nhám bề mặt, phủ silicon. - Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày - Tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | 0 | Tép/Sợi | 3836
249 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, dài ≥75cm - Chất liệu: Lactomer 9-1 hoặc tương đương - Kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 700
250 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 4/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 22mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | 820
251 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi có gai số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Chiều dài chỉ 15cm và 30cm; - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA |  | Tép/Sợi | 150
252 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi có gai số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0 - Chất liệu: Glycomer 631 hoặc tương đương, có gai, một đầu có vòng không cần buộc. - Chiều dài chỉ 15cm và 30cm; - Tan hoàn toàn 90-110 ngày. - Kim tròn đầu tròn 1/2C dài 26mm, phủ Silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA |  | Tép/Sợi | 150
253 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 1, chỉ dài 90cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn dài 40mm,chất liệu thép không gỉ AISI 300 series (304), Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 81.09N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1000
254 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70cm, kim tròn dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 2/0, chỉ dài 70cm, - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm,chất liệu bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% , phủ silicon. - Lực căng kéo nút thắt ≥ 43.74N. - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, -Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1050
255 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0, kim tròn 1/2C, dài 22mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, chỉ dài ≥ 70cm - Chất liệu: Glyconate hoặc Polypropylene - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 22mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 3700
256 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 1/0, chỉ dài 90cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương ; - Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 40mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 1200
257 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 2/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 26mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc FDA. |  | Tép/Sợi | 400
258 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 26mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0, dài 75cm (tan chậm); - Chất liệu: Polyglyconate . - Kim tròn 1/2C dài 26mm, đầu nhọn, phủ silicone sắc bén. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc EC (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 600
259 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0, kim tròn 1/2C, dài 20mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4/0 dài 75cm; - Chất liệu: polyglyconate hoặc tương đương. - Tan hoàn toàn 180 ngày. - Kim tròn 1/2C, dài 20mm, kim phủ silicone. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | 412
260 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 350
261 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 , dài 70cm, kim tròn đầu nhọn 3/8C, dài 11mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 6/0 dài trong khoảng 70cm-> 90cm (khâu tiêu trung bình) - Chất liệu chỉ: Glycomer 631 hoặc tương đương; - Tan hoàn toàn sau 90-110 ngày. - Kim tròn 3/8 C dài 11 mm, đầu nhọn phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 12
262 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 17mm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài 70cm; - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) - Kim tròn 1/2C, dài 17mm, phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Tép / sợi | Tép / sợi | 60
263 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, kim tròn 1/2C, dài 70cm | - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0, chỉ dài trong khoảng từ 70cm -90cm - Chất liệu: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) hoặc tương đương - Tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. - Kim tròn 1/2C dài 13mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicone; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu),FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép/Sợi | 72
264 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 3/0, gồm 1 kim tròn 1/2C và 1 kim thẳng | - Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm (dùng trong tạo nhịp tim), phủ PTFE poly hoặc FEP poly - Gồm 2 kim: 1 kim tròn đầu tròn 1/2C dài 17mm và 1 kim thẳng dài 88mm - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | 100
265 | Chỉ thép số 7 | - Chỉ bằng thép không gỉ 316L, số 7/0, 2 sợi dài 45cm; - Chịu lực suốt vòng đời; - Kim tròn đầu cắt, 48mm, 1/2C, - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Tép/Sợi | 300
266 | Chỉ thị hóa học đa thông số dùng trong tiệt khuẩn hơi nước | - Chỉ thị hóa học đa thông số ( nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ lớp 5, dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước; - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất trong vòng 6 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/CE/FDA |  | Que | 6000
267 | Chỉ thị hóa học đơn thông số dùng trong kiểm tra gói hấp | - Chỉ thị hóa học đơn thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói đồ vải lớp 4 (class 4) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC, 132oC - 134oC - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian - nhiệt độ - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất trong vòng 6 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE/FDA |  | Que | 16000
268 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | - Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Cho kết quả sau khi ủ < 30 phút - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ. Hỗ trợ đặt máy đọc kết quả theo đúng chuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/EC/FDA |  | Ống | 300
269 | Clip cầm máu cỡ siêu nhỏ | - Clip kẹp mạch máu cỡ siêu nhỏ (micro); - Chất liệu: Titanium - Kích thước khi đóng: 2.24 mm x 1.91 mm x 1.91 mm. - Clip hình chevron. |  | Cái | 2000
270 | Clip cầm máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ | - Clip kẹp mạch máu dùng cho mổ tim cỡ nhỏ; - Chất liệu: Titanium - Size: Cỡ nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1000
271 | Clip cầm máu tay cầm lắp sẵn | - Loại sử dụng 1 lần. Clip lắp sẵn với tay gắn. Dùng được cho dạ dày và đại tràng. - Độ mở clip trong khoảng 11mm - 12mm. Xoay được 360 độ, clip có thể đóng mở nhiều lần. - Đường kính dụng cụ 2.6mm; Chiều dài trong khoảng 195cm - 230cm. |  | Cái | 350
272 | Clip kẹp mạch máu các cỡ | - Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V đóng chặt mạch máu từ đầu xa về gần chống trượt - Mặt trong được cắt thành những hình thoi xếp chồng hình kim tự tháp. Cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip khi đóng 2,6 mm - Chiều cao clip khi mở: 2,2mm - Chiều rộng clip khi mở: 3,1mm - Băng (vỉ) clip với thiết kế cải tiền giúp tăng tính dễ sử dụng, nạp dễ dàng. - Cỡ: Micro, S, S Wide, M, ML, L - Tương đương loại Horizon |  | Cái | 500
273 | Clip kẹp mạch máu loại đầu có móc khóa, có ren các cỡ | - Chất liệu Polymer - Kích cỡ: + ML: đường kính khoảng 10 - 11 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 3 - 10 mm + L: đường kính khoảng 14 - 15 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 5 - 13 mm + XL: đường kính khoảng 18 - 19 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 7 - 16 mm - Có gai sọc thân kẹp chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2000
274 | Clip mạch máu cỡ lớn | - Clip kẹp mạch máu cỡ lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  | Cái | 500
275 | Clip mạch máu cỡ nhỏ | - Clip kẹp mạch máu cỡ nhỏ Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  | Cái | 1000
276 | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn | - Clip kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn Ligaclip; - Tương thích với dụng cụ kẹp clip đơn Ligaclip Extra. |  | Cái | 500
277 | Co chữ T cai máy thở | - Cung cấp oxy cho bệnh nhân mở khí quản và đặt nội khí quản - Sử dụng 1 lần. - Ống đựng oxy dài 15 cm để cung cấp oxy tạm thời. |  | Cái | 135
278 | Đai cột sống các cỡ | - Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. - Băng nhám dính, vải mút mềm, thun đàn hồi |  | Cái | 350
279 | Đai Desault | - Chất liệu cotton, thông thoáng khí, dễ điều chỉnh, đảm bảo tính chắc chắn, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng - Bao gồm cả trái và phải |  | Cái | 320
280 | Đai xương đòn các cỡ | - Đai cố định xương đòn - Chất liệu: đệm mút, vải cotton - Dây đai được thiết kế khóa Velcro (băng nhám dính) - Kích thước: các cỡ |  | Cái | 460
281 | Dẫn lưu đường mật thẳng 10Fr dài 70cm-90cm | - Ống dẫn lưu đường mật thẳng, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 10Fr, chiều dài 70cm-90cm tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  | Cái | 50
282 | Dẫn lưu đường mật thẳng 7Fr dài 70-90cm | - Ống dẫn lưu đường mật, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X; - Đường kính stent 7Fr - Chiều dài: Trong khoảng 70cm->90cm; - Tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên. |  | Cái | 50
283 | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ - Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước slip-coat. - Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, - Có vạch cản quang - Có ít nhất 4 lổ thoát 1 bên với kích thước lớn (>2mm) - Bao gồm: + Khoá đuôi heo cấu hình thấp dễ dàng khoá với khoá cố định, + 1 ống giúp làm thẳng đuôi heo có thể tháo rời, + 1 ống thông chất liệu kim loại 5-10cm, + 1 ống thông cứng linh hoạt 5-10cm (không có ở cỡ 6F và 7F) + 1 dụng cụ định hình trocar, đầu ống thông được vát thuôn giúp chèn dễ dàng - Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F và 16F dài 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 45cm và 60cm - Tương thích với dây dẫn .038" - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Bộ | 300
284 | Dẫn lưu penrose | - Chất liệu: Bằng cao su mềm - Sử dụng để dẫn lưu mủ, huyết thanh, máu hoặc các chất dịch; - Vô trùng - Đóng gói riêng lẻ từng cái |  | Cái | 1750
285 | Dao cắt cơ vòng | - Chiều dài dao 30mm. - Đường kính đầu dao 1,8mm. Chiều dài đầu tip ≤ 5mm. - Đường kính dụng cụ 5.5Fr - Chiều dài dụng cụ ≤ 200cm. - Ngã luồn dây dẫn tương thích từ 0.025'' - 0.035'' - Thiết kế ngã bơm và ngã luồn dây dẫn riêng biệt. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn châu âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
286 | Dao cắt cơ vòng dạng kim | - Dạng kim nhọn - Chiều dài kim: 3mm -> 6mm; - Dây dẫn tương thích 0.035'' - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
287 | Dao mổ các cỡ | - Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Kích cỡ: 10,11,15,20,... - Tiệt khuẩn |  | Cái | 25470
288 | Dao mổ mắt 2.2 mm | - Dao mổ mắt; - Đường kính: 2.2mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco độ dày dao từ 0.12-0.22 - Chiều dài 130-140mm - Chất liệu: lưỡi thép không gỉ vát 2 mặt, cán nhựa polycarbonate; - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  | Cái | 50
289 | Dao mổ mắt 2.4 mm | Dao mổ mắt chính 2.4mm . - Tạo đường hầm trong mổ Phaco - Độ dày dao từ 0.12-0.24 - chiều dài 130-140mm, - vật liệu: lưỡi thép không gỉ 30Crl3 vát 2 mặt, - cán nhựa polycarbonate - Được đóng gói vô trùng từng cái. |  | Cái | 800
290 | Dao siêu âm dài 17cm | - Dao siêu âm mổ mở tương thích máy Harmonic Focus - Công nghệ thích ứng mô - Cán dài 17cm,tương thích với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Đầu dao cong, thon, dài 16mm cho phép kẹp giữ mô, phẫu tích, hàn và cắt mô chính xác. |  | Cái | 10
291 | Dao siêu âm dài 36cm | - Kích thước: dài 36cm; - Đường kính 5mm; - Sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm; - Kết nối với dây dao HP054, dùng trong mổ nội soi, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính - Tương thích với máy Harmonic ACE |  | Cái | 81
292 | Dao siêu âm lưỡi 23cm | - Tương thích máy Harmonic ACE+ với Công nghệ thích ứng mô cho phản hồi bằng âm thanh và chức năng cầm máu ưu việt - Đường kính cán 5mm - Chiều dài cán 23cm - Kết hợp với dây dao Harmonic HP054 và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). - Lưỡi dao bằng hợp kim titan phủ lớp chống dính - Chiều dài hàm dao 15mm, độ mở hàm 10mm. - Cán xoay 360 độ, điều chỉnh bằng một tay. |  | Cái | 17
293 | Dao siêu âm mổ mở, lưỡi hook | - Dao siêu âm mổ mở lưỡi hook, cán dài 4-9cm - Kết hợp với dây dao Harmonic màu xanh và máy phát chính (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến) |  | Cái | 5
294 | Dao siêu âm, đường kính 5mm, dài 9cm | - Đường kính: 5 mm, - Kích thước: 9cm - Lưỡi cong; - Tương thích với dây dao HPBLUE hoặc tương đương. |  | Cái | 65
295 | Đầu col 1000 µl | Thể tích hút từ 100µl - 1000 µl. |  | Cái | 16500
296 | Đầu col 200 µl | Thể tích hút từ 0µl - 200 µl. |  | Cái | 42000
297 | Đầu col có lọc 10 -20 µL vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 10μl - 20μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Loại dài từ 7cm - 9cm |  | Hộp | 110
298 | Đầu col có lọc 100 µL vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 100μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng | 96 cái/Hộp | Hộp | 50
299 | Đầu col có lọc 1000 µl vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 1000μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng | 96 cái/Hộp | Hộp | 320
300 | Đầu col có lọc 200 µL vô trùng | - Đầu côn có màng lọc 200μl dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh - Chất liệu nhựa, có lọc, vô trùng - Chiều dài trong khoảng 6.8cm -9.2 cm | 96 cái/Hộp | Hộp | 260
301 | Đầu điện cực cắt đốt nối dài monopolar | - Kích thước: 2.3 x19 mm, thẳng - Chiều dài: 120 mm - 140mm - Sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ≥ 138 độ C |  | Cái | 30
302 | Đầu dò mổ amidan | - Đầu cắt có các điện cực hoạt động kèm theo 1 kênh dẫn nước và một bộ phận hút. - Đầu cắt có 4 chức năng cắt, cầm máu, tưới nước và hút - Tương thích với máy Coblator II |  | Cái | 200
303 | Đầu đo SpO2 dùng một lần các cỡ | - Đầu đo SpO2 dùng 1 lần cho người lớn và cho trẻ sơ sinh - Không chứa Latex - Chuẩn RD set - Các cỡ - Tương thích máy Masimo 4003 (nhi) và máy Nihonkohden (người lớn) |  | Cái | 320
304 | Đầu nối con sâu | - Đầu nối con sâu - Chất liệu bằng nhựa - Đóng gói tiệt trùng. - Quy cách: 1 cái / 1 gói |  | Cái | 2822
305 | Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa | - Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa - Chất liệu: nhựa PVC - Đầu tiêu chuẩn dài 27cm - Loại ống dùng cho hút dịch phẫu thuật - Vật liệu cứng đảm bảo đưa đầu hút đến khu vực cần hút dịch. - Có thể kết nối với nhiều loại dây dẫn hút dịch phẫu thuật. - Cong 30 độ, không có lỗ thoát khí. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 8000
306 | Dầu parafin | - Dầu parafin dùng bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày. - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn |  | Ống 5ml | 911
307 | Đầu phun khí dung dùng cho máy thở | - Kích thước hạt khí dung rất nhỉ, lắng đọng thuốc đến tận phế nang -Không tăng nhiệt độ quá 10ºC so với nhiệt độ bình thường. -Thông số kỹ thuật: + Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 67 x 48 x 25 mm + Cân nặng đầu phun: 13,5 g + Thể tích chứa thuốc: 6 mL -Thông số hiệu quả hoạt động: .Kích thước hạt trung bình: 3,1 µm + Tốc độ phun thuốc: > 0,2 mL/phút + Thể tích cặn thấp: < 0,1 ml khi phun 3ml thuốc |  | Cái | 120
308 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | - Đầu thắt gồm 6 vòng thun được lắp sẵn vào 1 đầu chất liệu silicone mềm trong suốt. - Chất liệu vòng thun: cao su laxtex - Số vòng: 6 vòng (5 màu đen + 1 màu trắng) - Dây dẫn: 01 sợi - lắp theo 1 chiều - Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, dài 155cm. - Có ngã bơm rửa to giúp sạch máu và chất nhờn. - Đường kính ống soi tương thích: 9.5-11mm. |  | Cái | 200
309 | Dây cắt đốt U vú dưới áp lực hút chân không (VABB) | - Kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không (Vacuum-assisted breast biopsy -VABB) dùng sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không, tương thích máy Bexcore System- BXS100. - Thông số kích thước kim: 8G hoặc 10G - Mã số: BXC145 hoặc BXC140 - Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO; CE - Thời hạn bảo hành: 12 tháng. | 1 Hộp/ 1 Bộ | Bộ | 20
310 | Dây cho ăn các số | - Ống có nắp gắn vào đầu nối chống lây nhiễm và có cản quang dọc thân ống, vật liệu PVC mềm có độ đàn hồi phù hợp. - Có vạch đánh dấu chiều dài trên thân ống - Có từ 2 đến 4 mắt phụ - Các số: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR - Chiều dài: Thuộc trong khoảng 40cm đến 125cm - Tiệt trùng. |  | Cái | 5790
311 | Dây cưa xương | - Chiều dài ≥ 40cm. - Chất liệu thép không gỉ |  | Cái / sợi | 260
312 | Dây dẫn đường(dùng ống kính soi mềm) | - Dây dẫn đường đầu thẳng, mềm, vỏ vằn đen-vàng (Guide Zebra), lõi nitinol chống gấp khúc, thân phủ lớp ái nước. - Size: 0.032’’, 0.035’’ - Dài 150cm |  | Bộ | 5
313 | Dây dẫn hướng đường mật | - Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn tăng độ mềm dẻo, có các điểm dánh dấu giúp dễ dàng nhận dạng qua nội soi và cho phép đo đạc dễ dàng - Dây dẫn được phủ lớp Hydrophilic - Thân dây dẫn được phủ lớp Teflon giúp cảm nhận và điều khiển dễ dàng - Dây dẫn được làm bằng lõi Nitinol nên có khả năng chống gẫy gập và định hình tốt - Chiều dài dẫn dẫn tùy chọn từ 205cm đến 450cm. - Đường kính làm việc của dây dẫn từ 0.025" đến 0.035". - Chiều dài đánh dấu cản quang 4mm |  | Cái | 10
314 | Dây dao siêu âm Harmonic | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở và mổ nội soi - Tương thích với máy Harmonic thế hệ GEN11. |  | Cái | 30
315 | Dây dao siêu âm Harmonic màu xanh | - Bộ phận tạo ra sóng siêu âm - Kết nối với tay dao mổ hở - Tương thích máy Harmonic thế hệ GEN11. |  | Cái | 20
316 | Dây garo | Chất liệu: có chứa sợi cotton |  | Cái | 665
317 | Dây garô có khóa | - Dây garo có khóa nhựa - Chất liệu: Thun co dãn tốt - Kích thước: Dài ≥ 30cm, Rộng thuộc trong khoảng từ 2cm đến 2.5cm |  | Cái | 438
318 | Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ | - Dây hút đàm có kiểm soát - Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. - Có 2 mắt phụ. - Các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - Đã tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE và FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50880
319 | Dây hút dịch phẫu thuật 8mm x 2m | - Chất liệu: nhựa PVC, trắng trong, có hai đầu nối. - Chiều dài 2m - Đóng gói bằng túi đóng tiệt trùng. Quy cách: 01 cái/túi (đóng 2 lớp) - Không bị bẹp khi hút - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Sợi/Cái/Ống | 29450
320 | Dây máy thở gây mê co giãn trẻ em | - Độ dài: Thuộc trong khoảng 150cm ->165cm - Chống xoắn, gập. |  | Cái | 200
321 | Dây oxy 1 nhánh 8Fr | - Chất liệu nhựa y tế, mềm dẽo và trơn láng, phù hợp với việc dẫn khí oxy cung cấp cho bệnh nhân - Chiều dài: 40cm - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cỡ 8Fr |  | Sợi | 220
322 | Dây thở gây mê 2 nhánh co giãn | - Bộ dây máy thở một lần dùng cho người lớn. - Bộ dây làm từ vật liệu EVA hoặc PP hoặc PE hoặc TPE không chứa cao su, không chứa PVC hoặc DEHP. - Chiều dài dây thở: Thuộc trong khoảng 150cm - 180cm. - Tích hợp cổng Luer-Lock (có nắp đậy bảo vệ) giúp trích mẫu thuận tiện. - Tương thích với các máy gây mê hãng Drager - Đảm bảo hệ thống kết nối và vận hành hoàn hảo trong phòng mổ, phòng hồi sức. Hạn chế rò khí, giúp quá trình test máy nhanh chóng và chính xác. - Có chứng chỉ CE/ISO |  | Bộ | 2000
323 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | - Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Dây dẫn chính có chiều dài 1800 mm ->2.200 mm - Chất liệu nhựa PVC, PVC nguyên sinh. |  | Cái / Dây/ Sợi | 37000
324 | Dây truyền dịch | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016, chứng nhận EC |  | Bộ | 269200
325 | Dây truyền dịch đếm giọt | Dây truyền dịch đếm giọt có bộ chỉnh giọt - Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Không chứa DEHP. - Mở khóa chỉnh giọt, mồi dịch tiếp tục đến 3/4 bầu đếm giọt. - Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Sợi | 20100
326 | Dây truyền máu | Dây truyền máu - Chất liệu PVC - Bầu đếm giọt hình trụ - Khóa điều chỉnh giọt chắc chắn, chính xác - Bộ lọc 200 micron - Dây dài từ 130 cm đến 180cm chống xoắn, không gây độc, gây sốt - Tốc độ 20 giọt/ml ra dễ dàng - Sử dụng 1 lần - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn CE, FDA |  | Sợi | 22770
327 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | - Đè lưỡi gỗ dùng trong thăm khám vùng hầu họng - Chất liệu: gỗ thông xử lý - Kích cỡ: 150 x 20 x 2mm - Đặc điểm: trơn láng, không bén cạnh, không trầy xướt - Đóng gói tiệt khuẩn |  | Cái | 246000
328 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% | - Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 1,8% - Thành phần Sodium Hyaluronate (NaHA) nồng độ 1,8%; - Thể tích ống > 1ml; - Độ pH 6.8 - 7.5; - Độ thẩm thấu từ 250 - 350 mOsm/ l - Trọng lượng phân tử 850.000-1.400.000 Dalton. - Độ nhớt động ≥1000 mPas, độ nhớt tĩnh ≥ 19.000 CPS và ≤ 30.000 CPS; - Tiệt trùng |  | Hộp | 1000
329 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% | - Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa 2% - Thành phần Hydroxypropyl methylcellulose nồng độ 2% - Thể tích ống 2ml - Độ nhớt: 4.500 - 5.500 mPa.s - Độ thẩm thấu: 250-400 mOsm/kg - Trọng lượng phân tử >80.000 daltons - Độ pH: 6.8 - 7.4 - Khử trùng bằng khí EO |  | Cái | 1000
330 | Điện cực đất loại dán | - Chất liệu: gel bề mặt - Chiều dài dây: ≥ 1.0 m |  | Cái | 100
331 | Điện cực ghi | Điện cực dán đo dẫn truyền |  | Cái | 400
332 | Điện cực tim | - Hình dạng : Hình tròn/chữ nhật/oval - Loại Gel : Gel khô - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) |  | Cái / chiếc | 108040
333 | Điện cực tim dùng trong môi trường MRI | - Thiết kế hình tròn, kích thước 50mm. - Loại Gel ướt - Thời gian sử dụng: ≥ 72 giờ - Sử dụng được cho da nhạy cảm. - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS Compliant). - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường (REACH Compliant) - Đạt chuẩn ISO 13485 + CE. |  | Cái | 300
334 | Điện cực trẻ em | - Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. - Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. - Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. - Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng |  | Miếng | 470
335 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật ít xâm lấn | - Chất liệu: lớp film được cấu tạo bằng chất liệu PS-8011 Polyurethane, 2 vòng làm bằng chất liệu Pellethane. - Đường kính 2.5-6cm, 2-4cm. - Dụng cụ bảo vệ vết thương và vén mô mềm được cấu tạo bởi lớp Film chắc chắn gấp 3 lần, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, bộc lộ dễ dàng các lớp mô mềm của thành ngực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA |  | Cái | 70
336 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | - Dụng cụ cắt khâu nối đa năng tự động dùng trong phẫu thuật nội soi, tương thích với tất cả các loại băng đạn cắt khâu nối nội soi 45mm, 60mm. - Chiều dài 16cm. |  | Cái | 65
337 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi | - Chất liệu ghim: titan - Kích thước: + Chiều dài thân dụng cụ: 36-45 cm + Đường kính nòng: 5mm + Chiều dài ghim: cao 3.8mm, rộng 4mm. - Thiết kế: + Hình dạng ghim: xoắn ốc + Đầu thẳng + Số lượng ghim: 30 / cây - Đóng gói: riêng rẻ, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE hoặc ISO hoặc FDA |  | Hộp | 70
338 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn | - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng. - Băng cố định vùng gáy. - Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được. - Có bộ phận chống cắn ống nội khí quản. |  | cái | 500
339 | Dụng cụ cố định tim mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC. | Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng, thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ, có khoá kiểm soát áp lực hút, có kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. |  | Cái | 20
340 | Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC | Ống dẫn nội mạch bằng silicone dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đường kính lòng ống từ 1.0 -> 3.0mm. Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn. |  | Cái | 20
341 | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar | Chất liệu: Polycarbonate, thép không rỉ 302, 304 |  | Cây | 50
342 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360° - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng. Tiêu chuẩn ISO, CE và FDA 510K. |  | Cái | 20
343 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên | - Chất liệu: + Tay cầm: nhựa + Trục kim loại: thép không gỉ - Thông số kỹ thuật: + Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên, hai bên tổng 90°. Có nút xoay 360° + Sử dụng được 25 băng đạn trong một ca phẫu thuật + Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. + Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi cùng hãng sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE và FDA 510K hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 60
344 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao kim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  | Cái | 15
345 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm, có nút điều chỉnh - Chiều cao ghim cho mô trung bình, dày & rất dày, 6 hàng ghim, ghim đóng từ 1.5mm - 2.0mm |  | Cái | 10
346 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 60mm | - Dụng cụ cắt nối tự động mổ hở cỡ 60mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  | Cái | 15
347 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở cỡ 80mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động mổ hở cỡ 80mm - Chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. |  | Cái | 15
348 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cỡ 80mm - 3 hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. |  | Cái | 17
349 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 45mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 45mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  | Cái | 15
350 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng pin 60mm - Dụng cụ có cán dài 34cm, gập góc 45 độ, được bằng thép đúc không gỉ |  | Cái | 15
351 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong kỹ thuật Longo và Starr | Dụng cụ cắt khâu nối mổ trĩ dùng trong kỹ thuật Longo khâu cắt, treo trĩ, sa trực tràng - Chiều cao ghim 4.2mm, đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 23mm, độ dày mô dập ghim 1.5- 0.8 - Chất liệu ghim titanium. - Tiêu chuẩn :ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). |  | Cái | 100
352 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Starr - Ghim bằng titanium , công nghệ DST - Thiết kế: 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: + Chiều cao ghim 4.8mm, + Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ : G7 |  | Cái | 30
353 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 21 - 33 mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. - Chiều dài thân dụng cụ: 22cm, 35cm. - Đường kính tròn: 28mm, 31mm, 33mm tương ứng với số lượng ghim là 39, 45, 48. - Thiết kế 3 hàng ghim theo công nghệ Tri- Staple, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng khác nhau. - Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm (màu tím) Chất liệu ghim titanium - Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). - Xuất xứ: G7 | Hộp/ 3 bộ | Bộ | 30
354 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | - Đường kính 33mm, 32 ghim titanium. Chiều cao ghim 3.5mm. - Đầu đe rời, ống soi trong suốt, có chia vạch. -Tiêu chuẩn ISO, FDA. |  | Cái | 200
355 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở dài 60mm | - Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở cỡ 60mm - Tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, chiều cao ghim 3.5mm. |  | Cái | 10
356 | Dụng cụ khâu nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa cỡ 29 hoặc 32 | - Dụng cụ khâu cắt nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa: - Chiều cao ghim trước khi đóng 4.8 mm/ 5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm/ 2.2 mm. Số lượng 24 ghim/ 30 ghim. - Chiều dài thân kim loại 213 mm và chiều dài tay cầm 252 mm. - Đường kính ngoài 29 mm/ 32 mm. Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA 510K |  | Cái | 55
357 | Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, đường kính 31mm, chiều cao ghim 4.8mm | - Dụng cụ khâu nối tự động, chiều dài trục 22cm, 2 hàng ghim, đường kính 31mm, chiều cao ghim khi mở 4.8mm. Chất liệu ghim titanium. - Tiêu chuẩn ISO, FDA |  | Cái | 50
358 | Dụng cụ khâu nối vòng các cỡ sử dụng pin | - Các cỡ 23mm, 25mm, 29mm, 31mm. - Ghim 3D, có thể giữ mô bề mặt, điều chỉnh được chiều cao ghim đóng 1,5mm-2,2mm, ghim mở 5,2mm, ghim có chất liệu bằng hợp ghim titanium |  | Cái | 50
359 | Dụng cụ khâu nối vòng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo | - Bộ dụng cụ khât cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ theo phương pháp longo - Đường kính đầu >= 33mm, đường kính dao >= 24,4mm, <= 28 ghim làm bằng hợp kim titanium, - Chân ghim >= 4mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 0,75-1,5mm |  | Cái | 300
360 | Dụng cụ mổ trĩ theo phương pháp Longo thiết kế an toàn kép | - Cỡ 33 mm/ 34 mm, đầu đe không tháo rời, buồng chứa dịch trong suốt, thiết kế an toàn kép trước khi bắn. - Đường kính lòng cắt 26 mm, 34 ghim , chất liệu kim bằng hợp kim Titanium. - Chiều cao ghim mở 3.8 mm, chiều cao ghim đóng 1.5 mm. |  | Cái | 500
361 | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike | Dụng cụ pha thuốc Mini-spike: dùng để hút và bơm lọ thuốc nhiều liều. Gồm có: - Thân - Nắp đậy - Nắp bảo vệ tem van - Tấm lọc: Acrylic copolymer - Đĩa van: Silicon |  | Cái | 50
362 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longo | - Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo: - Chiều dài 398mm, đường kính ngoài 33.4(±1) mm, đường kính trong 24(±1) mm - Công nghệ 3 hàng ghim vòng, 48 ghim dập, chiều dài ghim 4.3mm, chiều rộng ghim 3.8mm, chiều cao ghim đóng 0.75-1.6mm |  | Cái | 200
363 | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film 28ml | Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực - Thành phần: Hexamethyldisiloxane 65 - 90%, Isooctane 8 - 12%, Acrylate Terpolymer 3 - 12%, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer 0.1 - 5%, không chứa cồn - Thời gian khô: <30 giây - Thời gian tác dụng kéo dài khoảng 72 giờ - Đặc tính: Cung cấp độ ẩm cho da, cân bằng pH trên da, làm tăng độ dính của keo trên da. - Đóng gói tiệt khuẩn từng chai - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE |  | Chai | 250
364 | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét | Dung dịch hỗ trợ điều trị chống hăm, loét - Dạng Polymer, hình thành dạng film mỏng trong suốt trên da. - Duy trì và tác dụng kéo dài lên tới 72 giờ. - Đóng gói vô khuẩn riêng từng chai |  | Chai | 200
365 | Dung dịch làm mềm vết thương và ngăn ngừa biofilm | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương, trong suốt - Có chứa polyhexanide 0.1% và betaine 0.1% - Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm |  | Chai | 70
366 | Gạc cầu đa khoa | - Gạc cầu đa khoa tiệt khuẩn - Quy cách: Fi 30 x 1 lớp - Đóng gói 5 viên/ gói |  | Viên | 80000
367 | Gạc dẫn lưu tiệt trùng 1cm x 200cm x 4 lớp | - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước; - Kích thước: 1cmx200cm, dày 4 lớp và được quấn lại thành cuộn |  | Cuộn | 10080
368 | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản | - Cấu tạo gồm 3 lớp: + Lớp tiếp xúc với vết thương bằng sợi phủ nhôm, tạo độ nhẵn bóng, không dính vết thương, giúp dịch tiết nhanh chóng thấm vào lớp thứ 2. + Lớp thứ 2 hút dịch tiết và giữ lại. + Lớp thứ 3 là lớp vật liệu mỏng không dệt, tạo độ thoáng và thoát hơi - Dùng cho ống mở khí quản có đường kính ống là 12 - 19mm (31 - 50Fr). - Kích thước gạc: 8x9 cm - Vô Trùng |  | Miếng | 650
369 | Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng 1cm x 8cm x 4 lớp | - Gạc ép sọ não cản quang tiệt trùng - Chất liệu vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước gạc: 1cm x 8cm, dày 4 lớp |  | Miếng | 20000
370 | Gạc hút dịch không dính vết thương | - Thành phần: + Lõi thấm hút: 80% viscose, 20% polyester + Phim: polyethylene - Có khả năng thấm hút cao được bao phủ cả hai mặt bằng màng polyetylen đục lỗ mịn. - Ít dính vết thương - Vô trùng |  | Miếng | 150
371 | Gạc hút dịch thẳng đứng có các sợi Alginate bạc 10cmx10cm | - Thành phần: sợi calcium alginate, các sợi Alginate bạc - Dùng cho các vết thương nông hoặc sâu, dịch tiết nhiều, đã bị nhiễm trùng hoặc có nguy cơ nhiễm trùng - Thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. - Kích cỡ: 10cm x 10cm - Đóng gói tiệt trùng |  | Miếng | 100
372 | Gạc hút dịch thẳng đứng tiệt khuẩn 10cm x10cm | - Thành phần 80% Cellulose Ethyl Sulfonate Fibre , 20% Cellulose Fibre - Được khử trùng bằng chiếu xạ gamma - Tạo thành một loại gel khi tiếp xúc với dịch tiết của vết thương, có tác dụng giữ lại vi trùng trong băng; - Kích thước: 10cm x10 cm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC |  | Miếng/ Cái/ Chiếc | 450
373 | Gạc lưới 10cm x 10cm | - Thành phần: lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer,. - Kích thước 10cm x 10cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE.(Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái/ Bộ | 500
374 | Gạc lưới 15cm x 20cm | - Thành phần: lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer,. - Kích thước 15cm x 20cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE.(Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái/ Bộ | 100
375 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp |  | Miếng | 2340300
376 | Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp tiệt trùng, có cản quang | Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp - Có cản quang |  | Miếng | 203000
377 | Gạc phẫu thuật cản quang | - Gạc phẫu thuật có cản quang tiệt trùng - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm x 8 lớp |  | Miếng | 46500
378 | Gạc Phẫu thuật tiệt trùng 5 x 5cm x 8 lớp | - Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: 100% cotton - Kích thước 5x5cmx8 lớp |  | Miếng | 20200
379 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp | - Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6.5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng |  | Miếng | 358000
380 | Gạc tẩm cồn | - Chất liệu: vải không dệt tẩm sẵn cồn 70%. - Đóng gói riêng từng miếng - Kích thước: 3cm hoặc 3.25cm x 3cm |  | Miếng | 3668100
381 | Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang | - Gạc thấm dịch ruột thừa có cản quang - Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước: 2cm x 30cm, dày 6 lớp - Có đính sợi cản quang bên trong miếng gạc. |  | Miếng | 10000
382 | Gạc vaselin | - Thành phần được sản xuất từ 100 % cotton - Đóng gói tiệt trùng từng miếng |  | Miếng | 1840
383 | Gạc vô định hình | - Lớp Hydrogel: hàm lượng nước cao, khoảng 70%; polyme acrylic khoảng 30% - Màng film trong suốt làm từ polyetylen - Chất màu trắng làm từ polyetylen - Lưới màng màu xanh làm từ polyetylen - Vô trùng |  | Miếng | 150
384 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Chất liệu: Chế tạo từ latex cao su tự nhiên Có phủ lớp bột. Hàm lượng bột đạt tiêu chuẩn USP và FDA Kích thước: Size 6.5, 7.0, 7.5 Đóng gói: 1 đôi/gói, tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 22000:2005, ISO SA800. |  | Đôi | 495730
385 | Găng tay dài tiệt trùng | - Chiều dài: ≥ 490mm - Chất liệu: cao su tự nhiên - Có bột chống dính - Tiệt trùng. |  | Đôi | 200
386 | Găng tay hút đàm | - Chất liệu: bằng Polyethylen, trong suốt - Kích cỡ: S, 1 chiếc - Độ dày khoảng 0.008mm đến 0.04mm - Đặc điểm: thiết kế các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 2660
387 | Găng tay y tế có bột các cỡ | - Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột. - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Kích cỡ: XS, S, M, L. - Mặt ngoài găng có độ nhám ma sát khi cầm nắm. - Hàm lượng bột: nằm trong khoảng từ 2 mg -> 4mg |  | Đôi | 1561850
388 | Gel bôi vết thương | - Bột băng vết loét giúp làm lành vết thương, vết loét - Dạng gel - Khối lượng: 14g hoặc 15g -Chứa chất giữ ẩm để duy trì môi trường ẩm, tốt cho các vết thương loét khô, tạo điều kiện mô hạt phát triển và tăng sinh biểu mô. |  | Tuýp | 500
389 | Gel chống dính sau phẫu thuật loại 2.5ml | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2.5 ml |  | Ống | 30
390 | Gel chống dính sau phẫu thuật loại 2ml | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 2ml |  | Ống | 30
391 | Gel chống dính sau phẫu thuật loại 5ml | Gel chống dính sau phẫu thuật chứa thành phần Natri hyaluronat 10 mg/ml được sử dụng để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng dính sau phẫu thuật. Ống 5ml |  | Ống | 10
392 | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm | - Gel sát khuẩn và làm mềm vết thương, trong suốt - Thành phần: polyhexanide 0.1%, betaine hàm lượng 0.1%, glycerol, và hydroxyethylcellulose, nước tinh khiết. - Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm | Chai 30ml | Chai | 600
393 | Giấy đo điện tim 6 cần | - Sử dụng in kết quả điện tim cho các dòng máy 6 cần; - Dạng cuộn - Kích thước: 110mm x 20m |  | Cuộn | 10
394 | Giấy in nhiệt sản khoa | - Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ) - Kích thước 130 x 90- 300P |  | Xấp | 150
395 | Giấy pH quỳ tím thử ối vỡ | Giấy quỳ tím thử ối vỡ |  | Xấp | 60
396 | Giấy thấm y tế | - Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng - Đặc điểm: Thấm nước, không gây kích ứng. - Kích thước (± 5cm) : 40cm x 50cm |  | Kg | 4447
397 | Gói kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước | - Gói thử chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước. Dùng kiểm tra độ hiệu quả của khả năng xả khí cho lò hơi nước hút chân không - chu trình tiệt khuẩn ở nhiệt độ 121°C hoặc 132-134°C - Gói chứa test Bowie-Dick mực chỉ thị nhạy cảm với hơi nước không chì. - Nhà thầu cam kết sản phẩm: vạch chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ, màu của chỉ thị duy trì trong vòng 24 tháng sau tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/CE/FDA |  | Gói | 2000
398 | Hộp đựng vật sắt nhọn 1.5L | - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 10 x 10 x 20cm - Màu vàng y tế, nắp đỏ - Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ thảy kim. - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  | Cái | 372
399 | Hộp đựng vật sắt nhọn 6.8L | - Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: + Thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này” + Phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. + Miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. + Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. + Có tay xách |  | Cái | 4279
400 | Hút đàm kín ComforSoft sử dụng 72h, cỡ 6-14F | - Hệ thống hút đàm kín 72h - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt dễ theo dõi catheter hút dịch. - Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu dễ dàng xác định vị trí chèn. - Có catheter mount với co nối cứng - Có van chân không, và cổng MDI - Đa dạng theo nhu cầu sử dụng - Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 1600
401 | JACKSON REE hoặc tương đương | - Giúp thở cho bệnh nhân chuyển từ thở máy sang tự thở - Dạng ống có kèm túi giúp thở |  | Cái | 30
402 | Kem bôi chống hăm, loét | Dung dịch dùng ngoài phòng ngừa tổn thương da do dich tiết, dạng kem - Thành phần: Nước, dầu dừa, Glycerol, Isopropyl palmitate, parafin,... - Thời gian tác dụng khoảng 8 giờ |  | Gói | 80
403 | Kềm sinh thiết dạ dày đầu oval | - Đầu oval, dùng trong nội soi dạ dày. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Đường kính 2.2mm - 2.4mm - Chiều dài trong khoảng 150cm - 180cm |  | Cái | 800
404 | Kềm sinh thiết đại tràng đầu oval | - Đầu oval, dùng trong nội soi đại tràng. - Dây làm bằng thép không ghỉ và có vỏ bọc bên ngoài - Dây kim loại có vỏ bọc - Đường kính 2.2mm- 2.4mm - Chiều dài trong khoảng 200cm - 240cm |  | Cái | 100
405 | Keo dán da | - Keo dán da - Thành phần: 2-octyl cyanoacrylate. - Quy cách: ống 0,7ml. - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | 1100
406 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml | - Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 2ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  | Tuýp | 25
407 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml | -Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 5ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo |  | Tuýp | 35
408 | Kẹp rốn | - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Vô trùng |  | Cái | 5000
409 | Khăn phẫu thuật có lỗ | - Khăn lỗ chất liệu vải không dệt 5 lớp, 43gsm. - Kích thước 50x50cm - Lỗ hình tròn - Tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 16072
410 | Khẩu trang N95 | - Khẩu trang N95, không van - Vật liệu lọc an toàn hiệu quả và thiết kế tiện dụng - Có lớp Carbon hoạt tính chống mùi, chống bụi, phòng độc dùng một lần an toàn vượt trội. - Có kẹp mũi. - Kháng nước - Dây nịt đầu đàn hồi dễ điều chỉnh |  | Cái | 960
411 | Khẩu trang y tế | - Chất liệu: Vải không dệt, lớp vi lọc kháng khuẩn - Hiệu suất lọc BFE >= 95% - Hiệu suất lọc PFE >= 95% - Trở lực hô hấp <= 9mmH2O - Thanh nẹp nhựa Polyetylen mềm mại dễ uốn nắn - Dây đeo thun xốp co giãn tốt. | 50 cái / hộp | Cái | 721400
412 | Khẩu trang y tế có dây cột | - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ sơ vải - Gồm 3 lớp vải: + Lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, + Lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp + Lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Gồm 4 dây cột dài khoảng 40cm - Kích thước 90 x 175mm, mở rộng > 18cm - Hiệu suất lọc khuân (BFE_Nelson) > 95% (ASTM 2101) - Hiệu suất lọc bụi (PFE): >95% - Độ chống giọt bắn và độ sạch vi sinh: đạt Type IIR (EN14683:2019+AC:2019.) - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, TCVN 8389-1:2010 |  | Cái | 120000
413 | Khí Argon | - Chất khí không mùi, không màu, không cháy và không độc - Hàm lượng (% theo trọng lượng) : ≥99.99% - Đóng gói trong trong bình thép chịu được áp lực cao, áp suất khí ≥150kg/cm² - Dung tích bình chứa 40L chứa được 6m³ Argon khí. | 6m³/Bình | Bình/Chai | 10
414 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương | - Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương - Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít |  | Bình | 45
415 | Khóa 3 ngã dây 100cm | - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Chiều dài dây 100cm; - Tiệt trùng |  | Cái | 6150
416 | Khóa 3 ngã không dây | Khóa 3 ngã không dây - Chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP; - Đầu nối côn luer 6% - Thể tích mồi > 0.2ml - Tiệt trùng - Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái | 35050
417 | Khóa ba ngã có dây dài 25cm | - Khóa ba ngã gồm: - 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. - Tiệt trùng - Kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch trong quá trình truyền chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái | 22680
418 | Kim 26 1*1/2 | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1*1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 1200
419 | Kim 26 1/2 | - Chất liệu kim bằng Crôm-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 26 1/2 - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đấu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male, - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 8030
420 | Kim cấy chỉ Mono Pro 25mm | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 25mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  | Cây | 5000
421 | Kim cấy chỉ Mono Pro 38mm | - Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 38mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiệt trùng |  | Cây | 10000
422 | Kim châm cứu các cỡ | - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ - Kích thước: 0.25x25mm; 0.25x40mm; 0.3x75mm - Cán kim được cuốn bằng sợi thép, các vòng quấn tròn đều, không có khoảng cách, không có gờ ráp - Tiêu chuẩn đóng gói tiệt khuẩn, vỉ giấy, vỉ nhựa PVC/PE bao phim từng cây một. |  | Cái | 770000
423 | Kim chích cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa | - Dùng chích cầm máu, chích xơ qua nội soi. - Kim đầu kim loại dài 3-5mm, đầu vát, đường kính 21G, 23G. - Dây dẫn dài chất liệu nhựa Teflon, đường kính 2.35mm (± 0.05), dài 180-230cm. - Dùng được cho dạ dày và đại tràng. - Tay cầm có nút bấm cố định kim. - Tiêu chuẩn sử dụng 1 lần/ 1 bệnh nhân. |  | Cái | 300
424 | Kim chọc dò tủy sống 22G | - Kích thước 22G x 3 1/2", sắc bén - Chuôi kim trong suốt. |  | Cây | 670
425 | Kim chọc hút tủy xương | - Kim chọc hút tủy xương dùng một lần - Cỡ kim: 16G - Chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ 8 - 45 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, - Có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh |  | Cái | 420
426 | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ | - Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ - Kim luồn loại không cánh, không cửa. - Catheter bằng chất liệu ETFE. - Khoang chứa máu trong suốt - Thời gian lưu kim lên đến 72h |  | Cái | 2330
427 | Kim đẩy chỉ 23G vô trùng | - Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm - Hộp 20 vỉ -100 kim |  | Cái / Cây | 2000
428 | Kim đồng trục | - Kim đồng trục (dùng với BioPince Ultra) được sử dụng với thiết bị kim sinh thiết có khía bên hoặc lõi đầy đủ để thực hiện sinh thiết mô mềm qua da. - Kim đồng trục kích thước: 16G; 18G chiều dài: 6.8cm, 11.8cm, 16.8cm. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  | Cái | 1
429 | Kim đốt Microwave | Tương thích máy Solero Chiều dài 19cm |  | Cái | 10
430 | Kim dùng cho buồng tiêm dưới da | - Kim không có lõi: Xử lý đặc biệt đầu kim để tránh tắc kim, chất liệu SUS 304 - Đầu nối Luer lock, dây nối dài 100mm. Khóa áp lực ngăn máu chảy ngược. - Kim 20G (màu vàng), 22G (màu đen) dài 19mm/25mm. - Đường kính kim: + 20G (0.90 mm) + 22G (0.70 mm) - Lực xuyên nhỏ 0,2-0.4 kgf, phủ silicone ít đau và ít tổn thương. Chịu áp lực 300PSI - Đầu bảo vệ an toàn kích hoạt nhẹ nhàng. Có tiếng ""click"" hoặc cảm nhận xúc giác - Màu sắc chỉ báo khóa an toàn - Dễ cố định, hệ thống kín, nhỏ gọn - Không Latex, không DEHP - Tiệt trùng - Chứng nhận ISO, FDA |  | Cái | 500
431 | Kim dùng cho máy khoang xương các cỡ | - Kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài: 15mm - 45mm - Bao gồm: + 1 kim truyền tĩnh mạch qua xương + 1 dây nối + 1 vòng đeo tay + 1 đồ hủy vật sắc nhọn - Tiệt khuẩn. |  | Cái | 6
432 | Kim gây tê tuỷ sống các cỡ | - Kim gây tê tuỷ sống các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm - 90mm. - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra - Tiệt khuẩn |  | Cái / Cây | 10005
433 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ Micro | - Kìm kẹp clip titan mổ mở, - Cỡ Micro - Chiều dài 20cm, - Hàm góc 20 độ |  | Cái / Cây | 2
434 | Kìm kẹp clip titan mổ mở, kẹp clip cỡ S-Wide | - Cỡ S-Wide - Chiều dài 20cm - Hàm góc 20 độ |  | Cái / Cây | 2
435 | Kim luồn có cánh, không cửa 24G | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 24G - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Cái | 13200
436 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng | - Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. - Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Chất liệu ống thông bằng Polyurethane (PUR) hoặc PTFE hoặc FEP - Có 4 đường ngầm cản quang - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Không gây kích ứng da nơi đặt. - Đủ các cơ kim: 18G, 20G, 22G, 24G, - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 214510
437 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng, dùng chọc dò ổ bụng - Chất liệu: FEP polymer, DEHP free - Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 in - Đường kính ngoài 1.7 mm, Chiều dài catheter 133 mm - Dòng chảy 108 ml/mm - Vô trùng - Đạt chứng nhận ISO, CE | Hộp 10 cây | Cây | 800
438 | Kim sinh thiết ( phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 10G | - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 10G - Kiểu: mũi vát, chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 369 mm - 400 mm - Chiều dài mũi kim: 100 mm - 120 mm. - Tiệt trùng. |  | Cái | 60
439 | Kim sinh thiết (phụ kiện sử dụng cho máy sinh thiết chân không vú). Kích thước 8G | - Dùng 1 lần cho điều trị 1 khối u - Kích thước kim: 8G - Kiểu: mũi vát, - Chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và vật liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Chiều dài: 360mm - 400mm - Chiều dài mũi kim: 100mm - 120mm. - Tiệt trùng. |  | Cái | 60
440 | Kim sinh thiết lõi các cỡ | - Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ, cho phép sinh thiết ở nhiều vị trí mô khác nhau, - Một bộ kim bao gồm: 01 kim chính, 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Có vạch cản quang chia độ dài trên thân kim - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  | Cái | 300
441 | Kim sinh thiết lõi tự động | - Súng sinh thiết tự động liền kim dùng cho sinh thiết thận - Kim được làm bằng thép không rỉ, đầu vát - Đường kính 14G - 16G -18G - Độ dài 150mm, 200mm. - Độ dài lưỡi cắt mô bệnh phẩm 22mm - Súng có cơ chế khóa an toàn. - Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485, FSC |  | Cái | 50
442 | Kim sinh thiết mô mềm | Kim sinh thiết bán tự động, dùng sinh thiết mô mềm, các cỡ - Một bộ kim bao gồm: + 01 kim chính + 01 kim dẫn đường - Chất liệu: + Thân kim được làm bằng thép không rỉ + Tay cầm 3 ngón được làm bằng nhựa y tế siêu bền - Đường kính kim 14G, 16G, 18G, 20G - Độ dài kim: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. - Kim có khóa an toàn. - Có đầu chọc hút để lựa chọn. |  | Cái | 50
443 | Kim tiêm các cỡ | - Kim lấy máu, lấy thuốc - Chất liệu: Kim thép không gỉ phủ lớp silicon; - Gồm các cỡ: 18G, 23G, 25G, .... - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 440400
444 | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch | Kít đôi tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch, công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng với kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm gồm 2 ống áp lực âm chứa gel thu 20-24ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Bộ | Bộ | 10
445 | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch | Kít đơn tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP tinh sạch công nghệ ly tâm đẳng tỉ trọng có gel phân tách và hoạt hoá cơ học bằng màng lọc vô trùng kích thước lỗ lọc ≤ 0,45µm, gồm 1 ống áp lực âm chứa gel thu 10-15ml máu và ly tâm 1 lần trong 8 phút 5PRP V1 KIT. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Bộ | Bộ | 20
446 | Lam kính nhám | - Chất liệu: Thủy tinh, có một đầu nhám - Kích thước: 25.4 x 76.2mm - Độ dày: 1 – 1.2mm |  | Hộp | 12296
447 | Lam kính trơn | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 25mm x 76 mm (±1mm) - Độ dày: 1mm - 1.2mm | Hộp/ 72 cái | Hộp | 603
448 | Lam nhuộm hóa mô miễn dịch | - Làm bằng thủy tinh soda lime siêu trắng, có hàm lượng kim loại thấp, trong suốt về mặt quang học - Có tính chất hóa học tương tự như silane. - Bề mặt tích điện dương để tăng cường sự bám dính của tế bào - Kích thước 25x75x1mm góc 90 độ - Lam kính mỏng, phẳng, dùng cho các mẫu mô cắt lạnh, mẫu mô cố định bằng formalin vùi paraffin hoặc phết tế bào. - Chứng nhận chất lượng FDA/CE |  | Cái | 1728
449 | Lammen | - Kính phủ, hình vuông, trong suốt. - Kích thước 22 x 22 mm - Dày 0.13 - 0.17 mm - Chứng nhận chất lượng FDA/CE | Hộp/ 100 cái | Hộp | 386
450 | Lammen chữ nhật | - Kính phủ, hình chữ nhật, trong suốt - Kích thước 24 mm x 55 mm (±5) - Dày 0.13mm - 0.17 mm" | Hộp/100 cái | Hộp | 22
451 | Lancet | Kim chích lấy máu. - Thành phần: thép carbon/thép không gỉ - Đầu mũi kim được vát nhọn - Tiệt trùng - Được bọc giấy riêng lẻ |  | Cái | 1800
452 | Lọ đựng bệnh phẩm 30ml | -Cốc đựng đàm/Lọ đựng bệnh phẩm sử dụng lấy đàm để xét nghiệm, nắp vặn. - Chất liệu: nhựa PP/PS - Dung tích 30ml - Miệng hình ô van |  | Lọ | 1620
453 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 100ml | Lọ nhựa đựng mẫu dùng để lưu và vận chuyển mẫu. - Chất liệu: PP hoặc PS màu trắng trong - Kích thước 100 x 50 (mm) |  | Lọ | 2000
454 | Lọ đựng nước tiểu | - Chất liệu: nhựa PS trắng trong - Có nhãn màu trắng - Nắp màu (đỏ, trắng....) - Dung tích 50ml ±5. |  | Lọ | 179350
455 | Lọ đựng phân | - Màu sắc: trắng trong - Không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. - Dung tích 50ml ±5. - Có nhãn màu trắng, có thìa lấy mẫu phân và chất bảo quản bên trong. - Nắp vặn/xoay |  | Lọ | 9005
456 | Lọ hút đàm kín | - Ống dẫn PVC mềm, chống xoắn - Đầu ống dẫn mềm mại, tròn - Bình chứa trong suốt, cho phép kiểm tra trực quan khi hút - Chiều dài ống hút: Thuộc trong khoảng 40 -> 50cm - Kích thước có sẵn: FG 8, 10, 12 và 14 - Dung tích: 25 ml |  | Lọ | 3010
457 | Lọ vô trùng lấy mẫu | - Lọ vô trùng dùng cho xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn - Chất liệu: nhựa y tế/Polypropylen/nhựa PP nguyên sinh - Thể tích 30ml- 60ml - Tiệt trùng từng cái. |  | Lọ | 14870
458 | Lọc 3 chức năng người lớn | - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9995% - Hiệu suất lọc vi rút: ≥ 99.9995% - Độ ẩm của khí ở ngõ ra (với VT =500ml) ≥ 31mg/L - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Cái | 24205
459 | Lọc đo chức năng hô hấp | - Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp KoKo - Đầu ngậm elip màu trắng . - Vật liệu PVC - Đường kính ngoài 48mm. |  | Cái | 5000
460 | Lọc khuẩn 1 chức năng người lớn | Lọc khuẩn 1 chức năng dùng cho người lớn + Vỏ ngoài bằng nhựa cứng, bo tròn + Không chứa chất latex, + Không chứa chất phthalate + Kháng trở dòng khí tại mức 60L/phút : 1.9cm H20 , mức 30L/phút: 0.9cm H20 + Loại lọc : electrostatic ( tĩnh điện) + Khả năng lọc khuẩn: > 99,999% + Khả năng lọc vi rút corona : > 99,99% + Thể tích nén : 60ml + Trọng lượng lọc : 28g + Mức rò rỉ khí ga : < 5 ml/phút + Thể tích phổi nhỏ nhất : > 200ml + Thể tích phổi lớn nhất : 1000ml + Co nối: 22M/15F+ 22F/15M + Có cổng đo ETCO2 + Sử dụng tối đa trong vòng 24 tiếng + Sản phẩm sử dụng được khi chụp máy MRI - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 500
461 | Lọc khuẩn làm ẩm sơ sinh cao cấp | - Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99.9985% - Hiệu suất lọc vi rút: > 99.975% - Khoảng chết: ≤ 10ml - Vật liệu màng lọc : Foam PU tĩnh điện tổng hợp/ Polypropylene - Tiệt trùng từng cái. |  | Cái | 100
462 | Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp | - Lọc khuẩn làm ẩm trẻ nhỏ cao cấp - Hiệu suất lọc: > 99,99% - Trọng lượng ≤ 18g - Khoảng chết thấp: ≤ 45ml |  | Cái | 800
463 | Lọng thắt Polyp | - Vòng thắt cầm máu polyp trước khi tiến hành thủ thuật - Đường kính lọng thắt 30mm - Tương thích với ống soi dạ dày GIF, ống soi đại tràng CF​ |  | Cái | 50
464 | Lưỡi dao cắt vi thể | - Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, …) - Tương thích với nhiều loại máy cắt |  | Cái | 1200
465 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên phải, loại Progrip hoặc tương đương | - Chất liệu: Polyethylene Trephthalate (polyester đơn sợi) - Kích thước: 12x8cm - Độ nặng 82g/m2, có thể thay đổi theo thời gian sau khi sử dụng. - Có gai làm bằng chất liệu tan - Có khả năng tự cố định - Tiêu chuẩn CE, ISO,CFS - Tiêu chuẩn đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn |  | Cái / Miếng | 50
466 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính mổ mở bên trái, loại Progrip hoặc tương đương - Lưới thoát vị đơn sợi - Chất liệu Polyester thân nước, có các gai tự dính chất liệu Polylactic Acid. - Kích thước miếng lưới 12x8cm - Lưới có hình dạng oval, có miếng lật sẵn tạo thuận lợi trong phẫu thuật - Kích thước lỗ lưới 1.1mm - 1.7mm. |  | Cái / Miếng | 50
467 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang 5-7cm, dọc 10-15cm - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm - Lỗ hiệu quả > 60% - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan |  | Cái / Miếng | 50
468 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi 10 x 15 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: ngang 10-12cm, dọc 13-15cm - Lỗ hiệu quả: 65% - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm, - Độ đàn hồi: 48% - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  | Cái / Miếng | 100
469 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x15cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu bằng Polyvinylidene Flouride - Kích thước 15 x 15cm - Lỗ hiệu quả: 61% - Phản ứng bề mặt: 2.14 m2/m2 - Độ bền tối ưu: 46N/cm - Tiệt khuẩn |  | Cái / Miếng | 50
470 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 15x20cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái / Miếng | 10
471 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x15cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 15 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  | Cái / Miếng | 50
472 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, kích thước 20x25cm | - Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 25 x 20 cm - Trọng lượng: 78 g/m2 - Khả năng chịu lực : ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang. - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới 3D - Chống dính: 1 mặt - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS |  | Cái / Miếng | 20
473 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ đặt vĩnh viễn | - Lưới lọc huyết khối tĩnh mach chủ dưới bằng hợp kim Phynox không có tính sắt từ, tương thích MRI và dễ dàng quan sát dưới tia X. - Kích thước: 40mm x 42mm - Chiều dài 42mm, độ mở rộng 40mm thích hợp với tĩnh mạch có đường kính đến 35mm. - Kèm Bộ đặt lưới lọc tĩnh mạch gồm: + Kim chọc mạch + Nối chữ Y +Bơm tiêm 5ml + Dao mổ + Dây dẫn đường ngắn : đường kính 0.035", dài 70cm + Dây dẫn đường chính: đường kính 0.035", dài 150cm và 180cm + Dụng cụ mở đường 7F co kèm van cầm máu, nối chữ Y và khóa 3 ngã |  | Cái | 20
474 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải | - Gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên phải - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  | Cái / Miếng | 50
475 | Lưới thoát vị dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái | - Gồm 2 phần dệt 2D và dệt 3D, co giãn đa chiều, dùng trong mổ thoát vị bẹn bên trái - Chất liệu polyester - Có rãnh bên - Kích thước 15cm x 10cm |  | Cái / Miếng | 50
476 | Mạch máu nhân tạo chữ Y được tẩm nhuận gelatin chiều dài 40cm | - Mạch máu chia đôi loại dệt kim được tẩm gelatin không aldehyde. - Đường kính 6mm - 12mm và 12mm - 24mm - Chiều dài 40cm. |  | Cái | 5
477 | Mạch máu nhân tạo chữ Y, chất liệu Polyester các cỡ | - Mạch máu nhân tạo chữ Y chất liệu Polyester đan bằng kỹ thuật dệt kim tăng khả năng chống vỡ và hạn chế phình. - Mạch máu nhân tạo được phủ lớp collagen, không sử dụng Aldehyde và Isocyanate trong quá trình ngâm tẩm. - Đường kính: 12x6mm, 14x7mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 24x12mm - Chiều dài 45 cm |  | Cái | 5
478 | Mạch máu nhân tạo nhánh thẳng có tráng bạc chống nhiễm khuẩn dài 40cm | - Mạch máu nhân tạo dạng đan, được tẩm nhuận gelatin. Dùng thay thế động mạch chủ ngực và bụng - Chất liệu PE, có lớp nhung. Bề mặt được phủ bạc - Đường kính 12mm - 24 mm (đoạn ống lớn - Chiều dài 40cm. |  | Cái | 5
479 | Mạch máu nhân tạo thằng các cỡ dài 80cm | - Mạch máu nhân tạo thẳng, thiết kế thành tiêu chuẩn, lớp phủ ePTFE tăng lực giữ vết khâu và khả năng chống vỡ cao. - Ống ghép được gia cố bởi vòng xoắn nhằm tăng khả năng chống gập, chống nén. -Đường kính: 6mm -8mm -Chiều dài 80 cm |  | Cái | 5
480 | Mạch máu nhân tạo thẳng chất liệu Polyester chiều dài 15cm - 30cm | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin không aldehyde - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm - 30cm. |  | Cái | 5
481 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 15 cm | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin. - Đường kính 6mm- 36 mm - Chiều dài 15 cm. |  | Cái | 5
482 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tẩm gelatin chiều dài 30 cm | - Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi, được tẩm gelatin - Đường kính 6mm - 36 mm - Chiều dài 30cm. |  | Cái | 5
483 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 50cm | - Mạch máu nhân tạo thẳng có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 5mm -Chiều dài 50 cm. |  | Cái | 5
484 | Mạch máu nhân tạo thẳng có vòng xoắn dài 80cm | Mạch máu nhân tạo có thành chuẩn, có vòng xoắn, được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene bọt . - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao - Vòng xoắn ốc gia cố nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy - Đường kính 6mm - 10 mm - Chiều dài 80 cm |  | Cái | 5
485 | Mạch máu nhân tạo thẳng dài 40cm | - Chất liệu: Polytetrafluoroethylene bọt. - Có đường dẫn rõ ràng trên thân ống cho biết đường kính và độ dày thành mạch - Đường kính 5mm - 8mm - Chiều dài 40cm |  | Cái | 5
486 | Mạch máu nhân tạo thẳng tráng bạc dài 60cm | - Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại ống thẳng - Đường kính 6mm-8 mm - Chiều dài 60 cm. |  | Cái | 5
487 | Màng dán phẫu thuật kháng khuẩn có iodine | - Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn + Màng film Polyethylene: 75% - 90% + Lớp kết dính kháng khuẩn Iodophor: 4% - 6% + Giấy lót: 10 % - 15% - Kích thước: băng 34 x 35cm (+- 0,5cm ) - Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ. - Iodine (hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm²) giải phóng từ từ và liên tục, thẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm - Hiệu quả tiệt khuẩn liên tục trong 48h - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn Châu Âu) - Sản xuất: Các nước thuộc G7 hoặc Châu Âu | 10 miếng/hộp | Miếng | 1400
488 | Màng mổ tẩm iod vô trùng | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 40cm x 45cm (+-10cm) - Thành phần iod ≥1% -Tiệt khuẩn từng miếng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng /Cái | 100
489 | Màng mổ tẩm iod vô trùng 60cm x 45cm | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film Polyester resin phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 60cm x 45cm - Kích thước băng dính: 50 cm x 45 cm - Đóng gói vô trùng từng miếng - Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA | 25 miếng/ hộp | Miếng | 650
490 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 10 x 15 cm | - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 10 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 100
491 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 15 x 15 cm | - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 15 x 15cm - Kích thước lỗ 1.5mm - Khối lượng 60g/m2 - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 50
492 | Mảnh ghép điều trị thoát vị kích thước 5 x 10 cm | - Mảnh ghép Polypropylene - Kích thước 5 x 10cm - Kích thước lỗ 1.5mm, - Khối lượng 60g/m2, - Dày 0.55mm - Lực căng kéo dọc: 70N/cm - Lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 50
493 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang thuộc khoảng từ 5 đến 7 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang khoảng 5 - 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | 50
494 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ hở bằng polyvinylidene fluoride, ngang ≥7 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang ≥ 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | 30
495 | Mảnh ghép dùng trong điều trị bẹn mổ nội soi bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 10cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 10 miếng | Miếng | 30
496 | Mảnh ghép dùng trong điều trị dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo | Mảnh ghép đặt trong phúc mạc dự phòng thoát vị thành bụng hoặc thoát vị thành bụng sau khi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước: 3 cm x 16 cm x 16 cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | 5
497 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, cố định thành trước tử cung vào ngành mu, kích thước 03cm x 15cm | - Điều trị phẫu thuật sa tạng chậu vùng đỉnh, cố định thành trước tử cung vào ngành mu. - Điều trị sa tạng chậu, sa tử cung, sa âm đạo, sa vùng đỉnh: bảo tồn tử cung (tử cung nhỏ), cố định mảnh ghép thành trước tử cung vào ngành mu - Kích thước: 03cm x 15cm - Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) - Đặc tính kỹ thuật: + Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu + Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền + Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa + Chống hình thành mảng sẹo + Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ không gập đôi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
498 | Mảnh ghép dùng trong điều trị sa tạng chậu, kích thước 04cm x 23cm | - Mảnh ghép điều trị sa tạng chậu hỗ trợ ổn định cấu trúc cân cơ, dây chằng. - Kích thước: 04cm x 23cm - Chất liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) - Đặc tính kỹ thuật: + Thiết kế chuyên biệt cho phẫu thuật sàn chậu + Công nghệ dệt đặc biệt, chống rách dây chuyền + Vật liệu PVDF tương thích sinh học, chống lão hóa + Chống hình thành mảng sẹo + Cấu trúc dệt vuông giúp ổn định hình dạng, dệt mịn và bo viền giảm thiểu nguy cơ sói mòn - Được tiệt khuẩn và đóng gói riêng lẻ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
499 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 15 x 15 cm | - Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 15x 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 | 1 miếng/ hộp | Miếng | 50
500 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, 6 x 11 cm | - Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở, co giãn đa chiều - Chất liệu bằng polyester đơn sợi, dệt 3D - Kích thước lỗ 2,1 x 3,0mm - Trọng lượng nhẹ: 64g/m2 - Kích thước: 11x 6 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: G7 | 1 miếng/ hộp | Miếng | 50
501 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 07cm x 12cm | Mảnh ghép điều trị thoát vị khe hoành chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị khe hoành với mảnh ghép: mổ nội soi - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 07cm x 12cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Công nghệ hiện hình trên MRI - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
502 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 08cm x 13cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị khe hoành nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: 08cm x 13cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
503 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | 30
504 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, hình tròn, đường kính 12 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Hình tròn, đường kính khoảng 10 - 12 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 30
505 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 15cm x 20cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | 30
506 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 20cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | 10
507 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 25cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng | Miếng | 10
508 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
509 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 15cm | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 15cm - Chống hình thành mảng sẹo - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 3 miếng | Miếng | 10
510 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 15cm x 25cm | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 15cm x 25cm - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | 10
511 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, kích thước 20cm x 30cm | Mảnh ghép điều trị thoát vị thành bụng chất liệu PVDF - Điều trị thoát vị thành bụng: mổ mở - Ví trí đặt mesh: Ngoài phúc mạc - Chất liệu: Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: 20cm x 30cm - Vật liệu tương thích sinh học, chống lão hóa - Chống hình thành mảng sẹo - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Hộp 1 miếng Hộp 2 miếng Hộp 5 miếng | Miếng | 10
512 | Mask oxy có túi các cỡ | - Mặt nạ thở oxy có túi - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. - Màu trong (trắng trong, xanh trong...) - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Tiệt trùng |  | Cái | 6340
513 | Mask phun khí dung người lớn | - Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho người lớn. - Bao gồm: + 01 mặt nạ bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm. Kích cỡ người lớn: 8 x 13cm + Bầu chứa thuốc thiết kế thẳng đứng + 01 dây nối dài khoảng 2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  | Cái | 1650
514 | Mask phun khí dung trẻ em | Mặt nạ (mask) phun khí dung trẻ em - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố đinh mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm - Có bầu chứa thuốc - 01 dây nối dài ≥2m - Đóng gói tiệt khuẩn |  | Cái | 1460
515 | Mặt nạ điều chỉnh lưu lượng oxy Venturi | Chất liệu: PVC hoặc Ecolite |  | Cái | 250
516 | Mặt nạ gây mê dùng 1 lần | Mặt nạ gây mê dùng một lần với chất liệu PVC Có đủ các size từ sơ sinh đến người lớn ( cỡ số 1-7) Phần đệm với chất liệu PVC (không DEHP) Môi trường hoạt động: nhiệt độ từ 10 đến 40 độ C, độ ẩm từ 10 đến 90% |  | Cái | 200
517 | Mặt nạ silicone các cỡ | - Mặt nạ silicone sử dụng nhiều lần, dùng trong gây mê - Chất liệu silicone y tế, không chứa PVC & DEHP. - Với màu trong suốt giúp dễ quan sát. - Làm sạch và khử khuẩn bằng nhiệt - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO |  | Cái | 120
518 | Mặt nạ thở mũi miệng dùng cho máy Bipap | - Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. - Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. - Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ. |  | Cái | 55
519 | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ phù hợp trong phẫu thuật trong hốc mũi - Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Kích thước 8cm x 1.5 cm x 2 cm. - Được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp - Khả năng thấm hút hơn 20 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. |  | Miếng | 46
520 | Miếng dán cảm biến | Miếng dán cảm biến mức dịch dùng trong máy tim phổi nhân tạo |  | Miếng | 100
521 | Miếng dán điện tim cho trẻ em | - Điện cực có một mặt gel dẫn điện - 1 lớp nhựa ABS được tráng bạc - 1 đầu nối bằng kim loại dẫn tín hiệu điện tâm đồ |  | Miếng | 800
522 | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh | Miếng dán điện tim cho trẻ sơ sinh - Hình dạng : Hình vuông - Loại Gel : Gel ướt - Điện áp DC offset < 1 mV - Suy giảm điện thế sau khử rung < 0.2 mV/s - Trở kháng sau khử rung < 150 Ohm - Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong < 23µV - Điện áp DC offset sau khi dòng DC đi qua < 1.7 mv - Sản xuất bằng vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. - Tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng các hóa chất độc hại, có ảnh hưởng đến con người và môi trường |  | Miếng | 350
523 | Miếng dán mi | Miếng dán mi mắt trong phẫu thuật nhãn khoa - Có tráng lớp keo chống dị ứng da ,không thấm nước - Kích thước: 6cm x7cm/7cmx6cm - Đóng gói vô khuẩn từng miếng |  | Miếng | 2000
524 | Miếng dán phẩu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da | - Dùng để dán vào khu vực thao tác, tránh nhiễm khuẩn. - Vật liệu từ polyurethane hoặc polyethylene. - Trong suốt, độ đàn hồi cao, bám dính tốt, hơi nước có thể bốc hơi qua đồng thời ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhập. - Kích cỡ: 45x45cm |  | Bộ | 5
525 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  | Cái | 2
526 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Sử dụng công nghệ mô tương tự để hoàn thiện cho van tim - Độ dày 0,35mm-0,75mm |  | Cái | 2
527 | Mực nhuộm bao | - Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06% - Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng |  | Lọ | 100
528 | Nắp cao su | -Nắp cao su 2 màu tím - xám -Sử dụng cho ống nghiệm PP 12 x 75 mm - Nắp cao su phủ nhựa PE, thiết kế ngăn chặn nhiễm chéo và rò rỉ. - Đóng mở dễ dàng . - Nắp luôn được giữ chặt với ống khi quay li tâm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 190000
529 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) | - Nắp đóng bộ chuyển tiếp - Nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp |  | Cái | 2000
530 | Nẹp cẳng tay gân duỗi | Nẹp cẳng tay gân duỗi trái phải, các cỡ |  | Cái | 150
531 | Nẹp cẳng tay gân gấp | Nẹp cẳng tay gân gấp trái phải, các cỡ |  | Cái | 150
532 | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng các số |  | Cái | 490
533 | Nẹp đùi các cỡ | Nẹp đùi các cỡ - Chất liệu vải, thanh định vị bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm - Có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân. |  | Cái | 250
534 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi người lớn | Kích thước: Dài 120cm, rộng 2.5cm |  | Cái | 800
535 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi người lớn | Kích thước: Dài 80cm, rộng 2.5cm |  | Cái | 600
536 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi trẻ em | Kích thước: Dài 70cm, rộng 2.5cm |  | Cái | 500
537 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay người lớn | Kích thước: 50cm, rộng 2.5cm |  | Cái | 1000
538 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay trẻ em | Kích thước: Dài 30cm, rộng 2.5cm |  | Cái | 1000
539 | Nẹp mũi | Nẹp định hình sóng mũi sau phẫu thuật - Chất liệu 3 lớp nhôm nhựa dẻo polyme chịu nhiệt độ thấp. - Kích thước 5x5 cm |  | Miếng | 20
540 | Nẹp nhựa chống xoay | Nẹp nhựa chống xoay - Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. - Khóa velcro - Nẹp nhôm hoặc hợp kim nhôm - Chiều cao của nẹp từ 30 - 40cm |  | Cái | 120
541 | Nẹp vải cẳng bàn chân dài | Chất liệu: bản nẹp băng hợp kim nhôm, thanh nhôm được bao bọc bằng đệm mút và vải cotton - Cấu tạo: Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm định hình uốn cong theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt. Sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống khóa velcro (băng nhám dính) -Kích thước nẹp: chiếu dài tính từ mũi đến gót chân: 28 cm, rộng 23 cm. Chiều cao nẹp từ 53cm đến 69cm tương ứng với 3 cỡ S. M. L. -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Túi 1 Cái | Cái | 250
542 | Nẹp vải cẳng tay | Nẹp vải cẳng tay - Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. - Băng nhám dính (khóa Velcro) - Nẹp hợp kim nhôm - Chiều dài 10cm đến 25cm |  | Cái | 300
543 | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ | Nẹp xương sườn thẳng, 8 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren chìm trong nẹp. |  | Cái | 50
544 | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 12 lỗ - Chất liệu titan - Dày 1.6mm, màu xanh - Lỗ bắt vít có ren khóa chìm, uốn sẵn - Bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm. |  | Cái | 50
545 | Ngáng miệng | Ngáng miệng nội soi có dây choàng dành cho người lớn |  | Cái | 500
546 | Nhãn chỉ thị vật lý | - Nhãn chỉ thị vật lý kiểm tra chất lượng chu trình tiệt khuẩn lớp 1 (class 1) - Không chưa chì - Theo dõi tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước ở nhiệt độ từ 121oC - 134oC - Nhà thầu cam kết sản phẩm: Không chứa chì, không bị lem, chỉ thị chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất trong vòng 6 tháng. - Trên nhãn có ghi ngày và hạn sử dụng, tên bộ dụng cụ, không bị thấm ướt sau khi hấp - Kích thước: 60-80mmx30-35mm - Đạt chuẩn: ISO 13485/CE/FDA |  | Tờ | 7820
547 | Nhang ngải cứu | Thành phần : Ngãi nhung đặc chế, Hương liệu dược thảo, Tinh dược bí truyền, Quy cách : Gói 10 cây nhang |  | Cây | 100
548 | Nhiệt kế vật tư | - Nhiệt kế vật tư dùng để đo nhiệt độ cơ thể. - Gồm 2 phần: + Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân + Phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. |  | Cái | 680
549 | Nón phẫu thuật tiệt trùng | Nón phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: vải PP không dệt. - Đặc điểm: Thun đôi 2 sợi, ôm khít vòng đầu. - Thoáng khí, thoải mái. - Tiệt trùng |  | Cái | 267930
550 | Nòng đặt nội khí quản Stylet các số | Nòng đặt nội khí quản Stylet - Chất liệu lõi nhôm phủ lớp nhựa mỏng bên ngoài, đầu bo tròn an toàn cho bệnh nhân. - Các cỡ : 6Fr, 10Fr, 14Fr. |  | Cái | 115
551 | Nòng ngoài trocar | - Nòng ngoài trocar nhựa, nòng có rãnh cố định, tích hợp được với bộ trocar nhựa nội soi an toàn - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái | 500
552 | Nút chặn đuôi kim luồn | Nút chặn đuôi kim luồn có cổng bơm thuốc, màu vàng - Latex-Free - Cho phép rút máu hoặc chích thuốc nhiều lần |  | Cái | 10450
553 | Ống dẫn lưu đường mật các cỡ | - Ống thông có hình chữ T - Các cỡ |  | Cái | 200
554 | Ống đặt nội khí quản các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Không có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  | Cái | 120
555 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản cỡ số 2 đến số 8 - Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. - Chất liệu PVC cao cấp, DEHP Free, có đường cản quang. - Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương. - Có bóng chèn hình trái khế, thể tích lớn và áp lực nhỏ. - Lỗ Murphy. - Tiệt trùng. - Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác |  | Cái | 11324
556 | Ống hút điều kinh | - Ống hút bằng nhựa Polyetylen (PE) màu trắng trong, mềm dẻo, trơn láng không có cạnh bén - Đường kính 0.4cm, 0.5cm, 0.6cm - Tiệt khuẩn |  | Cái | 10000
557 | Ống hút tim trái người lớn DLP, 16 Fr | -Cannula hút tim trái - Chất liệu: Silicon/PVC - Cỡ 16Fr |  | Cái | 20
558 | Ống khí quản đè lưỡi các số | Ống khí quản đè lưỡi các số - Chất liệu: PE không độc hại, không gây kích ứng/ PP. - Gói 1 cái tiệt trùng. |  | Cái | 11650
559 | Ống kính nội soi mềm dùng 1 lần | - Độ phân giải: 160K - Đường kính kênh làm việc ngoài: 3.1mm - Đường kính kênh làm việc trong: 1.2mm - Góc uốn: Từ -275° ~ +275° - Chiều dài làm việc: 650 mm - Tổng chiều dài: 920 mm |  | Bộ | 5
560 | Ống lấy máu xét nghiệm Hematocrit HCT | Ống lấy máu làm xét nghiệm hematocrit - Kích thước 75mm/ 75µl - Chứa Na-heparin khoảng 3.75 IU |  | Hộp | 31.5
561 | Ống lưu mẫu huyết thanh | Ống lưu mẫu huyết thanh nắp vặn - Nhựa PP y tế trong suốt, trung tính không phản ứng với hóa chất. - Thể tích 1.5ml - 2ml - Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. - Chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn. - Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. - Tiệt trùng bằng tia gamma / khí EO/ tia e-beam |  | Ống | 7000
562 | Ống ly tâm | - Ống nghiệm nắp phẳng gắn liền với thân ống, có vạch chia, dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nhựa PP y tế - Dung tích khoảng 1.8ml - 2.0ml |  | Cái | 26000
563 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ | - Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấp ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm - 01 dây cố định mở khí quản - Đóng gói tiệt trùng. |  | Bộ | 14
564 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ, các cỡ | - Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấp ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm - 01 dây cố định mở khí quản - Đóng gói tiệt trùng. |  | Bộ | 30
565 | Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ, các cỡ | - Ống mở khí quản hai nòng không bóng chèn, có cửa sổ - Cỡ từ 4 đến 10 - Canula mở khí quản chất liệu PVC y tế, không latex - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp - 02 nòng trong sử dụng độc lập, đầu bo tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấp ra, tương thích với các đầu nối tiêu chuẩn 15mm - 01 dây cố định mở khí quản - Đóng gói tiệt trùng. |  | Bộ | 20
566 | Ống nghiệm chân không EDTA 6ml | - Ống nghiệm nắp tím lấy máu theo bộ hút chân không EDTA 6ml - Chứa chất chống đông/kháng đông |  | Ống | 5000
567 | Ống nghiệm chimigly | Ống nghiệm nắp xám, tiệt trùng - Thể tích chứa tối đa 5ml hoặc 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa, màu xám giúp dễ dàng phân biệt với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Quy cách : 100 ống/khay | 100 ống/khay | Ống | 7100
568 | Ống nghiệm Citrate 3.8% | - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Nắp nhựa màu xanh lá cây giúp dễ dàng phân biệt ống với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. |  | Ống | 73400
569 | Ống nghiệm đo tốc độ máu lắng | Ống nghiệm dùng để đo tốc độ máu lắng - Ống nghiệm thủy tinh trong suốt - Dung tích 1.28ml (± 0,3ml) |  | Ống | 1000
570 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu | - Ống nhựa PP 16x100mm + nắp gắn sẵn, để lấy mẫu dùng cho chạy máy phân tích kết quả |  | Cái | 54000
571 | Ống nghiệm EDTA | - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu xanh dương giúp dễ dàng phân biệt ống EDTA với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA K2 hoặc EDTA K3 kháng đông cho 2ml máu. - Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. - Quy cách:100 ống/khay |  | Ống | 244000
572 | Ống nghiệm EDTA 0.5ml | - Ống nghiệm nhựa EDTA, nắp xanh dương - Thể tích chứa tối đa 2ml, lượng máu sử dụng 0.5ml - Sử dụng chất kháng đông Edta với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu |  | Ống | 6200
573 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su - Kích thước ống 13x75mm (+- 1 mm) - Thân ống Polypropylene (PP) - Nắp cao su chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài.Thiết kế phù hợp cho hệ thống máy huyết học tự động. - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml, nồng độ EDTA kháng đông cho 2ml máu. - Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 Nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | 36000
574 | Ống nghiệm Heparin lithium | - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP) - Dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đen giúp dễ dàng phân biệt ống Sodium Heparin với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. - Nồng độ Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | 606200
575 | Ống nghiệm nhựa có nắp, không nhãn | Ống nghiệm nhựa nắp trắng, không nhãn - Nhựa PS/PP nguyên sinh trong, có nắp - Dung tích tối đa 5ml đến 6ml - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | 30100
576 | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn | Ống nghiệm nhựa không nắp, không nhãn - Nhựa PS trắng trong không nắp - Dung tích tối đa 6ml - Quy cách: 100 ống/khay |  | Ống | 12000
577 | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ | Ống nghiệm tách huyết thanh, nắp đỏ, hạt tròn - Thể tích chứa tối đa đến 6ml - Thân ống Polypropylene (PP), dễ dàng quan sát thành phần bên trong - Nắp nhựa Polyethene, màu đỏ giúp dễ dàng phân biệt ống tách huyết thanh với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | 100 ống/khay | Ống | 50200
578 | Ống nội khí quản 2 nòng trái, phải, các cỡ | Ống thông phế quản 2 nòng trái/phải bao gồm: + Ống nội phế quản có stylet, + Bộ nối Y ( stylet carlens), + Catheter hút dịch + Bộ nối xoay 1 trục + Co nối 15m với ống phụ - Chất liệu PVC trong suốt nhạy nhiệt, cản quang. - Mã hóa màu dây nối và dây bơm bóng giúp dễ phân biệt ống phế quản (xanh) và nội khí quản ( trong suốt). - Bóng thể tích lớn áp lực thấp an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương. - Van bơm bóng 1 chiều với nắp van độc quyền. - Các size : + Số 28Fr trái/ phải ( ID bóng NKQ 23mm /23mm, ID bóng NPQ 12mm/13mm, nòng soi phế quản 3.2mm, catheter hút dịch 8Fr/2.6mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 4.6mm). + Số 32Fr ( ID bóng NKQ 26 mm, ID ID bóng NPQ 13 mm, nòng soi phế quản 3.8mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 5.4 mm). + Số 35Fr (ID bóng NKQ 27 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.1mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.0 mm). + Số 37Fr (ID bóng NKQ 28 mm, ID bóng NPQ 18/21 mm, nòng soi phế quản 4.4mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.3 mm). + Số 39Fr ( ID bóng NKQ 29 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 4.7 mm, catheter hút dịch 10Fr/3.3mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 6.6 mm). + Số 41Fr (ID bóng NKQ 31 mm, ID bóng NPQ 23/21 mm, nòng soi phế quản 5.0 mm, catheter hút dịch 12Fr/4.0mm, kích thước đường thở tương đương tối thiểu 7.0 mm). - Tiêu chuẩn CE, ISO |  | Cái | 24
579 | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff | Ống nội khí quản có hút dịch trên cuff: - Nguyên liệu PVC trong suốt. - Thời gian lưu tối đa 30 ngày - Có đường cản quang để xác định vị trí chèn bằng X-quang - Vạch đánh dấu độ sâu trên bóng giúp xác định chính xác vị trí đặt ống. - Bóng thuôn, thể tích lớn áp lực thấp an toàn. Có lỗ hút đàm trên bóng. - Dây hút đàm trong suốt. - Áp lực hút 20mmHg - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Đầy đủ kích cỡ - Tiệt trùng |  | Cái | 200
580 | Ống nội phế quản (trái, phải) | Ống nội phế quản (trái, phải) - Chất liệu được làm bằng silicon/PVC phủ silicon, thân ống mềm, dễ đưa vào nội khí quản. - Đầu ống có lò xo tránh việc gập đầu ống. - Bóng chèn áp lực thấp giảm tổn thương bề mặt nội khí quản. - Thân ống có gạch cản quang. - Đường kính ID ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đường kính minimum O.D ống: số 32, số 35, số 37, số 39 - Đi kèm 2 dây hút dịch, co nối, cây dẫn đường |  | Cái | 10
581 | Ống nội soi niệu quản bán cứng 9.5 Fr | - Đầu tròn không gây tổn thương - Đường kính thân: 9.5Fr, đầu ống cỡ 8Fr - Chiều dài: 43cm - Hướng nhìn: 6-12 độ - Kênh làm việc: 6Fr - 2 kênh bên vuông góc cho phép nước vào ra liên tục. |  | Bộ | 1
582 | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật | Ống Pigtail dẫn lưu đường mật - Bao gồm: + 01 catheter có khóa; + 01 trocar stylet; + 01 kim chọc stylet + 01 spit straightener - Kích cỡ: 6F - 16F - Chất liệu: polyurethane - Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi. |  | Ống | 300
583 | Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành không sử dụng CEC | Bộ gồm 01 tay cầm với thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. Đầu tip bằng silicon, mềm. Có 02 dây, một dây gắn với túi dịch lỏng, 01 dây gắn với nguồn khí, có tích hợp lọc khí 0.2 micron. |  | Ống | 20
584 | Ống thông dạ dày silicon nuôi ăn dài ngày | - Ống thông dạ dày dùng để nuôi ăn dài ngày: - 100% chất liệu silicon y tế mềm, dẻo dai, tương thích sinh học cao, không chứa cao su. - Có thể sử dụng tới 29 ngày - Đầu ống thuôn, mềm - Ống trong suốt dễ nhìn bằng mắt thường. - Có đường cản quang, dễ dàng xác định chính xác vị trí của ống khi chụp XQ. - Thân ống có nhiều điểm đánh dấu nên thuận tiện cho việc xác định vị trí khi đặt ống, |  | Cái | 400
585 | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ | Ống thông dẫn lưu màng phổi không nòng các cỡ - Chất liệu: Nhựa PVC, có tráng Silicon - Có đường cản quang và đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. - Có co nối đi kèm tương thích các hệ thống hút. |  | Cái | 54
586 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng | - Chất liệu cao su latex thiên nhiên, phủ silicon - Đường kính trong 5mm - Đường kính ngoài 9mm - Cỡ 28F - Vô trùng |  | Cái | 650
587 | Ống thông dẻo dễ dàng uốn (Catheter Mount) | Ống thông dẻo dễ dàng uốn - Vật liệu Polypropylen (PP)/PVC y tế - Chiều dài 15cm - Đa hướng có thể co giãn. - Co nối xoay |  | Cái | 6220
588 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.8mm; Đầu típ tròn phát quang phóng tia 1 bên dạng điểm, góc lệch 80 độ so với trục sợi quang và NA=0.22 - Bước sóng: 450 nm đến 2100nm - Độ dày: 600µm/400µm |  | Cái | 150
589 | Ống thông JJ | - Chất liệu: Polyurethane - Cây đẩy đi kèm theo ống thông có chiều dài 30cm - 40cm. - Ống thông có tính cản quang tốt và có khả năng chống gập ống. - Ống thông được phủ lớp PTFE - Các cỡ( 5Fr, 6Fr, 7Fr) |  | Cái | 1000
590 | Ống thông lấy huyết khối các cỡ | Ống thông lấy huyết khối các cỡ - Đường kính các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. - Chiều dài 80cm. |  | Cái | 200
591 | Ống thông tĩnh mạch rốn các cỡ | Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. - Chất liệu catheter : PVC + Kích cỡ 3.5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút + Kích cỡ 5 Fr, dài 37cm; Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút |  | Cái | 80
592 | Ống thông trong lọc máu cỡ 6.5F loại dài | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 6.5F - Chiều dài: 100 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc |  | Cái | 5
593 | Ống thông trong lọc máu cỡ 8F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 8F - Chiều dài: 150 mm - Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) gạc |  | Cái | 10
594 | Ống truyền dinh dưỡng trong đường rò dạ dày loại Zero | - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng - Chất liệu silicone 100%, - Van 1 chiều bơm/xả bóng làm bằng nhựa cứng ABS, - Ống có 2 kênh, trên ống có đường cản quang, vạch đánh dấu độ sâu - Tấm cố định bên ngoài da làm bằng silicone có thể điều chỉnh khoảng cách với da và có thể khóa ống thông dọc theo bụng khi không bơm thức ăn, có dây dẫn đường. - Kích thước 20Fr, 22Fr, 24Fr - Dung tích bóng 10ml |  | Cái | 100
595 | Oxy lớn | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  | Chai | 145
596 | Oxy lỏng | - Chất lỏng, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với các chất hữu cơ hoặc dầu, mỡ... - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Khối lượng riêng: ≥ 1.141 kg/L - Hàm lượng (% theo trọng lượng) : ≥99.6% Nhà thầu có nhà máy sản xuất trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An... và có bồn dự trữ kịp thời cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu Bệnh Viện - Nhà thầu có hồ sơ, tài liệu chứng minh sản phẩm Oxy y tế do nhà thầu tự sản xuất ra, đảm bảo sản phẩm đúng xuất xứ, nguồn gốc. |  | Kg | 1000000
597 | Oxy nhỏ | Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) ≥ 99.6%. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m³ - Áp suất: ≥ 150kg/cm² - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m³ - Đóng gói trong bình thép không hàn. |  | Chai | 5362
598 | Phim X-quang cỡ 20x25 cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 20x25 cm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  | Tấm | 16500
599 | Phim X-quang cỡ 35x43 cm | Phim X- quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 35 x 43 cm - Phim lưu trữ lâu dài >20 năm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu |  | Tấm | 5000
600 | Phổi nhân tạo tích hợp đa cấp cho người lớn và trẻ em | - Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester - Lỗ màng lọc 32 micromet. - Thể tích bình chứa máu: 1000ml - 4000ml. - Kèm dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể. - Tiệt trùng. |  | Cái | 10
601 | Phổi nhân tạo tích hợp lọc động mạch dùng cho người lớn kèm bình chứa | Phổi nhân tạo dành cho bệnh nhân người lớn với bộ lọc động mạch chủ - Có ba lớp lọc 80µm - 40µm - 40µm được phủ thuốc chống đông PC Phosphorylcoline gốc lipid toàn bộ phổi - Thể tích chứa 4500ml - 5000ml - Diện tích màng lọc: 1.65m² - Dùng cho bệnh nhân trên 45 kg - Kèm bộ dây vật liệu PVC để kết nối với máy tim phổi nhân tạo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE |  | Cái | 100
602 | Quả lọc dịch Diasafe | - Màng lọc dịch, gắn phía sau máy thận nhân tạo dịch lọc siêu sạch ( Tương thích máy FMC 5008 và máy 4008) - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene |  | Quả | 200
603 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo và dây nối | - Thể tích hấp phụ: ≥ 130mL - Vật liệu vỏ: Nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene/ Polycarbonate - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin sản xuất tại Mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn FDA - Phương thức khử trùng: Hấp tự động - Thể tích mồi: ≤80ml - Lưu lượng máu tối đa tới ≥250mL/phút - Dải hấp phụ: 5~30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 52.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: PTH: 50%-53.5%, β2-MG: 44%-45%, Creatinine: 83%-85%, Protein bounded toxin: 40%-42%, IL-6: 21.8%-31.5%. - pH: Sự khác biệt giữa giá trị pH của ung dịch thử và dung dịch đối chứng trắng không được quá 1,5 - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm (cho phép hấp phụ các chất có trọng lượng phân tử lớn) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC |  | Quả | 150
604 | Quả lọc máu cho người lớn kèm dây dẫn | Quả lọc máu có cấu tạo bởi màng polyethersulfone có tính tương thích sinh học cao - Lọc được các chất: urea, Creatine,Photphates, Vitamine B12 - Diện tích bề mặt khoảng 0.68m2 - Dây dẫn quản lọc máu kèm túi đựng chất thải |  | Quả | 50
605 | Quả lọc tách huyết tương | - Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m2 - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút |  | Quả | 12060
606 | Quả lọc thận highflux | Quả lọc thận highflux - Chất liệu: Polyethersulfone hoặc Helixone Plus hoặc Polynephron - Diện tích màng 1.4m2 - 1.6m2, - Thể tích mồi 74-95ml - Hệ số siêu lọc (KUF): 47-85 ml/giờ/mmHg - Áp lực xuyên màng (TMP): 500mmHg - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300 ml/min): + Phosphate:225-270ml/min + Creatinine: 252-290ml/min +Urea: 264-319ml/min) - Vitamin B12:≥ 150 ml/min - β2 Microglobulin: ≥ 0.7 - Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước inline/Tia Gamma |  | Quả | 5000
607 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux | Quả lọc thận nhân tạo lowflux: - Diện tích màng 1.5-1.6 m2 - Chất liệu màng: Polynephron/ Polyethersulfone/ α Polysulfone Pro. - Chất liệu vỏ: Polypropylene/Polycarbonate. - Hệ số siêu lọc KUF: (mL/giờ/mmHg) ≥ 14 - Thể tích mồi: ≥ 85ml - Áp lực xuyên màng (TMP):≥ 500mmHg - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure:≥ 261 ml/min Creatinine :≥ 236 ml/min Phosphate: ≥187 ml/min Vitamin B12:≥ 112 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma |  | Quả | 7500
608 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux, diện tích màng 1.4 m2 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux - Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polysulfone/ Helixone/Polynephron./Polyethersulfone. - Diện tích:1.4m2. - Thể tích mồi: ≤ 74 mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥12 (mL/giờ/mmHg).TMP: 600mmHg. - Độ dày thành sợi: 35 - 40 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene/Polycarbonate - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: ≥ 250 ml/min; Creatinine: ≥ 225 ml/min; Phosphate: ≥ 194 ml/min; Vitamin B12: ≥112 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline. - Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 |  | Quả | 10000
609 | Que cấy tránh thai | - Que cấy tránh thai dài khoảng 4 cm - Chât liệu nhựa dẻo, được cấy vào dưới da cánh tay - Que cấy tránh thai chứa progestogen (levonorgestrel hay etonogestrel),một loại hormon tương tự như hormon do buồng trứng sản xuất - Tác dụng ngừa thai kéo dài |  | Hộp | 100
610 | Que gòn trong ống nhựa tiệt trùng | Công dụng: Que gòn đã được tiệt trùng dùng để lấy mẫu xét nghiệm vi sinh, chuyên dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ - Mô tả: Que gòn đã tiệt trùng, 1 đầu gòn, que gỗ, đựng trong ống nhựa. Đóng gói và hàn kín riêng lẻ từng que. Quy cách: 1 que/ 1 túi |  | Que | 8980
611 | Que gòn xét nghiệm | Que gòn xét nghiệm - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Que 01 đầu gòn tiệt trùng. - Quy cách : 5 que/gói |  | Que | 40000
612 | Que lấy bệnh phẩm dịch ngoáy họng | - Bao gồm phần đầu tăm bông và phần que/cán cầm - Cán/que bằng nhựa - Tiệt trùng và đóng gói riêng từng que |  | Que | 600
613 | Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt | - Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt dùng cho máy đo độ sạch bề mặt - Nhà thầu cam kết sản phẩm: Dễ dàng mở buồng đọc để chèn que đo mẫu dễ dàng, cung cấp kết quả Đạt/không đạt chính xác. Có hỗ trợ máy đo kèm theo (máy phải đảm bảo chạy đều không gián đoạn trong quá trình đo) - Thời gian đo: =< 10 giây - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA |  | Que | 520
614 | Que phết tế bào âm đạo | Que phết tế bào âm đạo dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác - Chất liệu bằng gỗ thông đã trích nhựa - Tiệt trùng bằng tia Gamma. |  | Cái | 500
615 | Que tán sỏi mật thủy lực | - Đường kính 4.5 Fr - Chiều dài dây 600 mm - Tương thích với máy tán sỏi điện thủy lực - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Que | 5
616 | Que thử có chỉ thị hóa học | - Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2 plasma STERRAD - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA,CE |  | Que | 54000
617 | Que thử đường huyết kèm kim | - Yêu cầu kỹ thuật Que thử. + Thể tích mẫu: 0.4 - 0.9 µl. + Thời gian thử: ≤5 giây. + Độ chính xác cao. - Yêu cầu kỹ thuật đối với kim. + Đầu kim 3 mặt cắt dễ đâm qua da + Đường kính: Trong khoảng 0,33mm-0,36m + Độ đâm sâu: 1.5 mm, đầu kim phủ silicon, tiệt khuẩn. - Sử dụng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trúng thầu cam kết cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt |  | Test | 120600
618 | Que thử nước tiểu | - Dùng cho khám thai - Làm chỉ thị để kiểm tra các thông số pH, Glucose, Protein trong nước tiểu. |  | Que | 10000
619 | Que thử tồn dư trong chạy thận nhân tạo | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc. - Nồng độ axit paracetic ở 400 ppm và 800 ppm được phân loại chính xác âm tính và dương tính. - Kết quả sẽ “Không đạt” nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc dưới 400 ppm, “ĐẠT” nếu nếu nồng độ của axit paracetic bằng hoặc trên 800 ppm. - Xem kết quả ngay trong 10 giây. |  | Test | 500
620 | Raccor Y 1/4 - 1/4 - 1/4 | - Co nối Y có khoá hoặc không khóa các cỡ - Vật liệu Polycarbonate (P.c 144R Lexan) - Nút đậy vật liệu PVC (TFG) - Khóa Luer vật liệu HDPE |  | Cái | 200
621 | Rọ lấy sỏi 4 dây, tương thích dây dẫn hướng | - Dùng lấy sỏi hoặc tán sỏi. - Rọ 4 dây xoắn - Độ mở 30/45mm và 40/55mm. - Đường kính dây dẫn 2,6mm - Chiều dài dây dẫn 215cm. |  | Cái | 20
622 | Rọ lấy sỏi niệu | - Chất liệu rọ: Nitinol - Cỡ: 2,5Fr, 3Fr. - Tiệt trùng |  | Cái | 80
623 | Sáp cầm máu xương | Vật liệu cầm máu |  | Tép/Cái/ Miếng | 1000
624 | Shunt động mạch vành | Shunt động mạch vành dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành - Thân làm bằng chất liệu : Silicone mềm với đầu thuôn nhọn - Đường kính lòng ống: 1.0mm - 3.0mm |  | Cái | 10
625 | Sonde Blackmore các cỡ | - Ống sonde dùng để cầm máu thực quản: - Có 3 nòng: 1 nòng bơm bóng thực quản, 1 nòng bơm bóng dạ dày, 1 nòng hút dịch dạ dày. - Chất liệu 100% silicone, gồm có 02 bóng : 01 bóng hình ống dài (bóng thực quản), 01 bóng tròn (bóng dạ dày) - Có vạch cản quang - Tiệt trùng |  | Cái/Ống | 7
626 | Sonde Rectal | Không gây độc hại, không kích ứng, PVC mềm, trơn bề mặt Size: 16Fr Tiệt trùng |  | Cái | 20
627 | Stent JJ silicone đặt 1 năm | - Chất liệu Polyurethane. - Đóng gói gồm jj và cây đẩy. - Kích thước 6Fr, 7Fr - Chiều dài 10cm - 30cm |  | Cái | 20
628 | Stent kim loại đại tràng | - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 22mm/25mm/30mm - Chiều dài stent 6mm-136mm - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent đường kính: 10Fr/15Fr/18Fr - Chiều dài bộ đặt sten: 95cm->230cm - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  | Cái | 10
629 | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da | - Chất liệu Nitinol/Nitinella/Platinol - Stent không cover hoặc có cover - Có thể thu hồi sau khi bung - Cản quang 100% dưới C-arm. - Đường kính thân stent 8-10mm. - Chiều dài stent 40-100mm. - Đường kính Bộ đặt stent: 7Fr/8Fr/9Fr. - Guidewire tương thích: 0,035 inch |  | Cái | 10
630 | Stent kim loại tá tràng | - Chất liệu nitinol. - Có thể thu hồi sau khi bung - Đường kính thân stent 20mm/22mm/25mm - Chiều dài stent 6-12mm/82mm-135mm. Có đánh dấu cản quang - Stent được lắp sẵn vào bộ đặt stent - Bộ đặt stent: 10Fr/10,5Fr - Guidewire tương thích 0.035 inch. |  | Cái | 10
631 | Stent nhựa dẫn lưu đường mật | - Loại đuôi heo mềm mại khi đặt vào cơ thể, cản quang tốt - Kích thước 7Fr, 8.5Fr, 10Fr - Chiều dài từ 5-15cm |  | Cái | 50
632 | Stent ống tụy | - Stent nhựa mềm - Chất liệu: Polyethylen - Chiều dài: 3cm - 20 cm - Đường kính: 7Fr - 10 Fr - Có lỗ ở 2 đầu stent - Tiệt khuẩn |  | Cái | 10
633 | Stent thực quản | - Chất liệu: Nitino - Đường kính thân stent: 20mm - 23mm, - Đường kính đầu stent: 25mm - 28mm. - Chiều dài stent 10mm-150mm - Bộ đặt stent: 18Fr/ 18,5Fr/28Fr. Chiều dài 75cm-78cm |  | Cái | 10
634 | Tăm bông | Tăm bông dùng lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu - Đường kính đầu bông khoảng 5mm - Que bằng nhựa PP/PE/PVC, dài 15cm - Tiệt khuẩn từng gói |  | Gói | 1000
635 | Tăm bông ráy tai | - Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu. - Que 02 đầu gòn tiệt trùng. |  | Gói | 1910
636 | Tấm dán hạ thân nhiệt các cỡ | Bộ tấm dán các kích cỡ XXS, XS, S, M, L dành cho bệnh nhân từ 16-100kg - Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài - Vị trí dán: Đùi và ngực - Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng - Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút | 01 bộ/túi | Bộ | 2
637 | Tấm dán hạ thân nhiệt cỡ SU | Sử dụng cho bệnh nhân từ 2,5kg đến 5 kg Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút |  | Bộ | 20
638 | Tấm điện cực trung tính dùng cho người lớn và trẻ em | - Tấm điện cực kiểu chia đôi, có thể dùng cho người lớn và trẻ em - Tương thích sinh học với da - Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Sử dụng tương thích với dây nối tấm điện cực trung tính và máy đốt hiện có: Arron, Conviden, Emed |  | Cái | 20500
639 | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ sơ sinh | Hướng dán điện cực không bị ảnh hưởng theo hướng của phẫu trường - Có thể dùng cho sơ sinh - Tương tích sinh học tốt với da - Phù hợp trẻ dưới 5kg |  | Cái | 100
640 | Tấm lót 80cm x 200cm | Mục đích sử dụng: Tấm lót giường dùng trong các thủ thuật nội soi, chụp XQ, MRI... - Chất liệu: vải không dệt spunpond, màu trắng - Kich thước: rộng 80cm, dài khoảng 200cm - Đặc tính: dạng cuộn, các tấm được nối với nhau bởi đường cắt đứt đoạn để xé không cần sử dụng kéo cắt - Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ khi Bệnh viện có yêu cầu. |  | Cuộn | 10
641 | Tấm lót bệnh phẩm | - Dùng để lót bệnh phẩm. -Kích thước: khoảng 25mm x 30mm (±3mm) | 1000 cái/túi | Túi | 20
642 | Tạp dề y tế | - Chất liệu màng PE - Kích thước 0.8 x 1.2m |  | Cái | 29770
643 | Tay cầm dụng cụ cắt - khâu mô nội soi đa năng | - Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi - Trục dài có kích thước thuốc trong khoảng 160mm đến 260mm - Có bánh răng đa tốc độ - Có chế độ làm giảm lực bắn. - Khớp vặn gập góc mượt mà - Tiêu chuẩn FDA- Mỹ. - Xuất xứ: G7 |  | Cái | 20
644 | Tay dao 2 nút bấm dùng một lần | - Tay dao 3 chấu, 2 nút bấm, kèm đầu dao - Dây dài 3m - Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt. - Nút bấm mềm dễ kích hoạt. - Tương thích với các loại máy đốt tại khoa: Emed, Coviden, Arron |  | Cái | 16000
645 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 21 cm | - Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, phủ nano - Chiều dài thân dao 21 cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  | Cái | 70
646 | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở 23 cm | - Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 23cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng tương thích với máy Valleylab LS10,Valleylab FT10, Forcetriad. |  | Cái | 15
647 | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi 37 cm | - Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano, đầu cong - Chiều dài thân dao 37cm - Đường kính thân dao 5mm, - Sử dụng tương thích cho máy Valleylab LS10, Valleylab FT10, Forcetriad. |  | Cái | 106
648 | Tay dao siêu âm không dây | - Tay dao siêu âm mổ mở, đầu cong - Chiều dài thân dao 13cm hoặc 26cm hoặc 39cm - Đường kính thân dao 5mm - Sử dụng cho dao siêu âm không dây Sonicision |  | Cái | 50
649 | TEST HP HƠI THỞ | kiểm tra vi khuẩn HP trong dạ dày |  | Test | 400
650 | Thòng lọng cắt polyp | - Hình oval, dài 240cm, độ mở snare D:15mm đến 30mm, tay cầm xoay được. - Loại ống kép ống ngoài trong suốt có thể nhìn thấy đầu thòng lọng bên trong , không có lực đẩy đột ngột khi mở thòng lọng và có thể dự đoán được dựa vào tay cầm. - Sử dùng 01 lần |  | Cái | 350
651 | Thông tiểu 1 nhánh các cỡ | - Ống thông tiểu qua đường niệu đạo - Chất liệu: PVC hoặc cao su mềm - Chiều dài 40cm ±5cm; - Tiệt trùng |  | Cái / Sợi | 530
652 | Thông tiểu 2 nhánh phủ silicon các cỡ | - Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, - Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Kích thước bóng: 30cc - Chiều dài 40 cm - Các số: 8, 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. |  | Cái | 9310
653 | Thông tiểu 3 nhánh các số | - Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, không có chất DEHP. - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt - Cỡ 22Fr - 24Fr |  | Sợi | 570
654 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi | - Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van xả khí - Chất liệu: + Thân: nhựa, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, cấu tạo chống trượt. + Nòng: nhựa, loại cắt, đầu không dao. - Dài 90-100 mm - Đường kính 5mm, 11mm, 12mm. |  | Cái / Chiếc | 505
655 | Trocar nhựa không dao các cỡ, 5 -> 12mm x 100mm | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, loại tháo rời bán phần - Bao gồm: + Đầu tip trong suốt nhìn thấy được trong quá trình đặt. + Thân trocar cấu tạo từ PC, chịu được lực kéo 49N, có ren cố định bên ngoài. + Nòng cấu tạo bằng thép không gỉ. + Trocar có van kín khí khi kéo dụng cụ ra và nắp kín khí khi đưa dụng cụ vào. - Có các cỡ 5mm x 100mm, 10mm x 100mm, 12mm x 100mm. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). | 5 Cái/Hộp | Cái | 500
656 | Trocar nhựa không dao có bóng cố định dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ | - Trocar nhựa không dao các cỡ 5mm, 10mm, 12mm có bóng dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chiều dài: 100mm (+-10mm) - Có bóng trên thân trocar - Van giữ khí - Vòng cố định tăng cường kín khí - Vỏ trơn láng giảm lực cản khi đặt xuyên qua thành bụng và giảm nguy cơ chấn thương. - Chất liệu bóng không cao su - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 300
657 | Trocar nhựa nội soi | - Trocar nội soi nhựa, không dao - Chất liệu: nhựa - Đường kính từ 5 -> 15mm - Chiều dài 100mm - Thân ngoài có rảnh cố định, trong suốt - Van giữ khí >=4 mảnh, có thể tháo rời ở các cỡ >5mm - Đường vào hình phễu có khóa giữ camera. - Đầu nối khí có chiều dài >=10,4mm, đường kính >=7,6mm |  | Cái / Chiếc | 500
658 | Trụ mũi vách ngăn sinh học | Vật liệu cấy ghép sinh học với cấu trúc lỗ xốp bên trong cho phép mô xuyên qua - Thành phần chính Poly-caprolactone (PCL) hoặc polyethylene - Kích thước 40mmx10mmx1mm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA/CE. - Ví dụ: Trụ mũi vách ngăn sinh học Osteopore | 1 cái / hộp | Hộp | 5
659 | Túi chứa dịch dẫn lưu | Túi chứa dịch dẫn lưu, dung tích 600ml - Chất liệu túi bằng PVC y tế - Ống nối dẫn lưu có khoá luerlock chất liệu silicone, chống xoắn, dài 80cm, có thể cắt ngắn để điều chỉnh độ dài phù hợp với bệnh nhân. - Van xả dạng xoắn. - Có cửa thoát dịch phía dưới túi. - Tiêu chuẩn: FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ), ISO |  | Túi | 700
660 | Túi đo máu sau sinh | - Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Có băng keo dính giúp không tuột. - Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 50 ml đến 2000 ml) - Tiệt trùng bằng khí OE |  | Cái / Chiếc | 2500
661 | Túi đựng dịch thải 5L | Túi đựng dịch thải dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT - Trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. - Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex - Thể tích: 5L |  | Cái / Chiếc | 1100
662 | Túi đựng nước tiểu | - Dung tích 2000ml - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân - Van xả thoát đáy chữ T có quai treo. - Tiệt khuẩn |  | Cái / Chiếc | 21680
663 | Túi đựng thức ăn | Túi đựng thức ăn - Sản phẩm làm từ nhựa PVC - Túi một đầu có nắp đậy, một đầu được hàn cao tần với ống dẫn có bầu nhỏ giọt - Khóa điều chỉnh và đầu ống cắm - Tiệt trùng sử dụng 1 lần - Dung tích: 1000ml - 1200ml |  | Cái / Chiếc | 2820
664 | Túi ép dẹp 100mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 100mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 100
665 | Túi ép dẹp 150mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 150mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 120
666 | Túi ép dẹp 200mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 200mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 180
667 | Túi ép dẹp 250mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 250mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 180
668 | Túi ép dẹp 300mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 300mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 240
669 | Túi ép dẹp 75mm x 200m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 75mmx200m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 60
670 | Túi ép đóng gói dụng cụ cỡ 300mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 300mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 60
671 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 100mmx70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 100mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 60
672 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 150mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 150mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 85
673 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 200mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 200mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 120
674 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 250mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 250mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 120
675 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 350mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 350mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 60
676 | Túi ép đóng gói dụng cụ tyvek 75mm x 70m/100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 75mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H2O2) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006 |  | Cuộn | 25
677 | Túi ép phồng 350mm x 100m | Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 µm - Kích thước 350mmx100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo. - Không có chì. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC -134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cuộn | 240
678 | Túi hậu môn nhân tạo | - Loại 1 mảnh, túi xả, kèm đế dán túi, có khóa mỗi túi. - Chất liệu mềm, thấm mồ hôi. - Có lọc khí chống mùi. |  | Cái | 500
679 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế | - Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh có đế phẳng - Chất liệu túi polyethylene microfibers - Đế phẳng chất liệu làm từ hydrocolloid bảo vệ da. - Kích thước đế 132 mm x116 mm. - Đế có vòng cắt 15-50mm. - Đế có vòng khớp nối để gắn túi với 1 trong 3 chốt an toàn cho phép cố định túi theo nhiều vị trí. - Sản phẩm không chứa latex/PVC, không chứa phthalate/(DEHP). |  | Đế | 150
680 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh không đế | - Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh màu nâu - Chất liệu polyethylene microfibers - Túi có tích hợp thanh lọc khí chứa than hoạt tính - Túi xả có tích hợp khóa cuốn - Miệng xả của túi rộng 7cm. - Chiều dài túi 283mm. - Dung tích 615ml. - Không chứa latex / PVC không chứa phthalate / (DEHP). |  | Túi | 50
681 | Túi nâng ngực | - Vật liệu độn ngực làm từ chất dẻo đàn hồi silicone - Cấu tạo chắc chắn, độ bền cao - Tiêu chuẩn FDA. | Hộp/Chiếc | Chiếc | 14
682 | Túi truyền áp lực cao | Dùng để bơm dịch truyền, máu tốc độ nhanh Khóa van 3 chạc dể sử dụng, kín, chống thoát khí Vạch hiển thực áp lực rõ ràng, chính xác Bóng bóp mềm dễ dàng tạo áp lực túi truyền Lưới Nylon mặt sau chắc chắn, bền, dễ quan sát hiện trạng mức dịch/ máu Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Cái | 10
683 | Túi ủ ấm sơ sinh | Tiệt trùng Giữ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh non tháng |  | Cái | 150
684 | Van silicone tự đóng cho trocar các cỡ | - Van silicone tự đóng cho trocar - Đường kính thuộc trong khoảng: 3mm -> 12.5mm |  | Cái | 160
685 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10cm x 20cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước 10cm x 20cm, - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2,2 -> 4,5 giúp co mạch tại chỗ - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  | Miếng | 220
686 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5cm x 10cm | - Vật liệu cầm máu tự tiêu dạng bông, cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật - Kích thước (5cm x 10cm) ± 5% - Có tính kháng khuẩn - Độ pH trong khoảng 2.2->4.5 giúp co mạch tại chỗ - Thích hợp trong phẫu thuật nội soi - Tự tiêu sau 7 - 14 ngày |  | Miếng | 520
687 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 7cmx5cmx1cm | - Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp tiệt trùng, - Kích thước 7cm x 5cm x 1cm. - Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm. - Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần - Tiệt trùng |  | Miếng | 2220
688 | Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp | - Vật liệu cầm máu dạng lưới không dệt tự tiêu dùng cho Phẫu thuật thần kinh. - Vật liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kết cấu không dệt nhiều lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng. - Kích thước: 5x5cm, 2,5 x 2,5 cm - Số lớp: 6 lớp - Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày - Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít : ≥ 0.130g. Thời gian đạt được sự cầm máu: 64s. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA |  | Miếng | 500
689 | Vật liệu độn cằm | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật độn cằm. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. | 1 cái / hộp | Cái | 3
690 | Vật liệu nâng mũi chất liệu ePTFE | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: 100% ePTFE - Kết cấu dạng lưới siêu vi điểm nên khả năng bám dính tốt, không gây kích ứng, độ tương thích cơ thể cao. | 1 cái / hộp | Cái | 5
691 | Vật liệu nâng mũi chất liệu silicon dẻo | Là vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật nâng mũi. - Chất liệu: silicon dẻo - Dễ cắt gọt và có thể hấp sấy tiệt trùng. - Loại: có chân và không chân. | 1 cái / hộp | Cái | 10
692 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22,9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  | Bộ | 25
693 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), size L | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (2 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  | Bộ | 20
694 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), size M | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  | Bộ | 50
695 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc, size M | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dân dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  | Bộ | 10
696 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc, size S | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  | Bộ | 5
697 | Vít xương sườn các cỡ | Vít xương sườn - Chất liệu titan, dùng cho nẹp cố định xương sườn cùng hãng - Cỡ 2.4mm/2.7mm - Dài từ 7mm-16mm |  | Cái / Chiếc | 300
698 | Vôi soda | - Vôi soda sử dụng cho máy gây mê có chất chỉ thị màu, chuyển từ trắng sang tím để báo hiệu cần thay - Vôi soda có hình bán nguyệt để giảm khoảng trống, tăng tiết diện tiếp xúc giúp tối ưu khả năng hấp thụ khí CO2. - Độ bụi 0.11%, độ hấp thụ C02 là 209,2 lít/ kg - Duy trì FiO2 dưới 0,5% trung binh là 17.4 giờ - Vôi soda với thành phần chính gồm calcium hydroxide, natrium hydroxide, ethyl violet, nước. - Tương thích với các dòng máy gây mê của Draeger/ GE |  | Kg | 1800
699 | Vòng bảo vệ da chống loét | Vòng bảo vệ da chống loét - Là sự kết hợp hydrocoloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi. - Vòng mềm dẻo, dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm. - Kích cỡ: 98 mm |  | Cái | 20
700 | Vòng đeo tay bệnh nhân | - Chất liệu: nhựa PVC. - Kích thước: Người lớn (dài 24cm ± 2cm, rộng 2cm ± 0,5cm, có 12 lỗ, có nút bấm chết) - Chiều dài bản ghi/dán thông tin người bệnh |  | Cái / dây | 73130
701 | Vòng tránh thai chữ T | Vòng tránh thai có hình dạng chữ T được đặt vào lòng tử cung |  | Chiếc | 600
702 | Xốp Cầm máu tự tiêu | - Bông cầm máu tự tiêu gelatin tan tự nhiên - Tương hợp sinh học với cơ thể. |  | Gói | 70
703 | Xốp cỡ lớn đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC | Bộ/gói | Bộ | 10
704 | Xốp cỡ nhỏ đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực âm - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , Active, Ulta (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 40
705 | Xốp cỡ trung đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic construction không giữ nước, không lưu đọng dịch tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt Công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông thoáng & thoát dịch tốt Bộ gồm : - Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 25
706 | Xốp silver cỡ lớn đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 26 x 15 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 10
707 | Xốp silver cỡ nhỏ đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm) - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 30
708 | Xốp silver cỡ trung đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương | Chất liệu : xốp granufoam polyurethane phủ bạc - Công nghệ senst.r.a.c với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất - - Xốp granufoam phủ bạc sẽ được oxy hóa bởi dịch tiết vết thương thành ion bạc làm phá hủy tế bào vi khuẩn Bộ gồm : - Xốp Granufoam Silver kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm - Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực SENSAT.R.A.C.™ Pad - Kẹp dây dẫn & đầu nối - 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2 - Thước đo Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 20
709 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ lớn | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 25 x 15 x 1.6cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 3 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiêt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE -Tương thích máy V.A.C Ulta | Bộ/gói | Bộ | 5
710 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ nhỏ | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 11 x 8 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 1 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C Ulta | Bộ/gói | Bộ | 10
711 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ trung | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa Bộ gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600micron, kích thước miếng xốp 17 x 15 x 1.8cm. Tính chất kỵ nước ít hơn để giúp phân phối đồng đều dung dịch rửa trên nền vết thương. - 2 Dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - 2 miếng Băng dán cải tiến - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - 1 thước đo - Đặc tính: kết hợp 2 liệu trình tưới rửa và loại bỏ dịch phù nề, làm sạch vết thương và giảm nhiễm khuẩn tại chỗ tự động kết hợp với trị liệu áp lực âm. Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiệt khuẩn - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE -Tương thích máy V.A.C, dây dẫn, bình chứa dịch. (hoặc tương đương) | Bộ/gói | Bộ | 8
712 | Xương nhân tạo dạng hạt 10cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/ exabone hoặc tương dương, - Dung tích: 10cc - Tiệt trùng |  | Hộp | 20
713 | Xương nhân tạo dạng hạt 5cc | Xương nhân tạo dạng hạt - Chất liệu carbon-apatite/exbonne hoặc tương đương - Dung tích: 5cc - Tiệt Trùng |  | Hộp | 40
GIÁM ĐỐC

## MAU CHAO GIA
Công ty: |  | …
Địa chỉ: |  | …
Điện thoại : Fax: |  | …
Email công ty: |  | …
Người phụ trách: |  | … |  | Điện thoại: |  | Email: | …
BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA
Kính gửi: BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Theo yêu cầu báo giá số ………. ngày ……….. của Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Công Ty …………………………………………………….. trân trọng gửi đến Quý Bệnh viện biểu bảng chào giá gói …………………………………….. như sau: | [15 empty] | Công ty vui lòng điền thông tin và gửi mail, không in các thông tin này.
STT | STT theo DMCG | Danh Mục theo HSCG | Tên thương mại của hàng hóa | Tên thương mại chuẩn theo QĐ 5086 | Phân loại TTBYT (A,B,C, D) | Tính năng kỹ thuật hàng hóa chào giá | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào | Đơn giá công khai trên cổng công khai giá BYT | Mã kê khai | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Ghi chú | Thông tin đơn vị chào giá
[16 empty] | Tên đơn vị chào giá | Địa chỉ | Email | Số điện thoại | Người phụ trách
1 | [5 empty] | Đề nghị thể hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào giá, không copy tính năng kỹ thuật mời chào | Đề nghị thể hiện đúng quy cách của hàng hóa chào giá, không copy quy cách mời chào | Đề nghị thể hiện đúng đơn vị tính của hàng hóa chào giá, không copy đơn vị tính mời chào
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Tp.HCM, ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Giám đốc
Lưu ý:
Cột STT theo DMCG nhà thầu vui lòng cập nhật đúng số thứ tự tại danh mục mời chào giá của Bệnh viện
Nhà thầu cập nhật đầy đủ thông tin tại mẫu chào giá gửi bản cứng theo địa chỉ tại thư mời chào giá và file điện tử qua emai: phongvtu.bvtd@gmail.com
Mọi vướng mắc Quý nhà thầu vui lòng liên hệ theo số ĐT: (02822)444167 - Gặp Mrs Hà

## DM VTTT (XL) (hidden)
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
Nhóm vật tư thay thế | [28 empty] | 2312
STT | Mã phần/lô | DANH MỤC MỜI THẦU |  |  | YÊU CẦU KỸ THUẬT MỜI THẦU |  | QUY CÁCH /ĐVT |  |  |  | Số lượng 2023 tham khảo | Quyết định 05/QĐ-BV ngày 04/01/23 |  | Quyết định 1265/QĐ-BV ngày 11/07/24 |  | TÌNH HÌNH SỬ DỤNG |  | TỒN KHO |  |  | TH SỐ LƯỢNG ĐX 2025 |  | ĐỀ XUẤT KHOA | [7 empty] | GIẢI TRÌNH SỐ ĐX/SD | LÝ DO RỚT THẦU | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH | GHI CHÚ | Lý do rớt thầu
|  | Tên danh mục | Tên thương mại tham khảo | Tên danh mục điều chỉnh (nếu có) | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật (điều chỉnh (nếu có) | Quy cách | Đvt | Quy cách (Điều chỉnh) | Đvt (Điều chỉnh) |  | SL trúng thầu năm 2023 | Số nhập kho | SL trúng thầu năm 2024 | Số nhập kho | Năm 2023 | Năm 2024 (Tháng 06.2024) | Cơ số tại khoa T6/2024 | Kho vật tư T6.2024 | Tổng tồn |  | GMHS | CĐHA | NGTK | CTCH | LNMM | MẮT | NỘI TM | NỘI TK | HSTM |  |  | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH
3 | 2 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
3: 1; 2: PP2300519887; 3.1: Bộ vi ống thông kèm dây dẫn can thiệp toce, đầu tip 2.6F; 4: 0; 6: - Bộ vi ống thông có kèm dây dẫn, torque rời với đầu tip ống thông nhỏ 2.6F dành cho mạch máu chọn lọc. - Lòng ống rộng 0.69 mm. - Ống thông được viền bằng sợi bện tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống. - Áp lực bơm lên tới 1000 psi. - Lớp phủ hydrophilic 65 cm. - Dây dẫn đi kèm 0.021 inch - Chiều dài khả dụng 105cm hoặc 125 cm.; 8: Bộ/Hộp; 9: Bộ; 12: 10; 13: 5; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 2; 2: PP2300519888; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.035''; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.035" . - Kích thước đường kính bóng 4mm -> 12 mm; - Chiều dài bóng 20mm -> 150 mm. - Chiều dài Catheter 75cm -> 130cm. - Dụng cụ mở đường loại: 5F-> 7F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 3; 2: PP2300519889; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.035'', áp lực cao; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.035" - Áp suất làm việc bình thường 8 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40 atm. - Kích thước đường kính bóng 4mm -> 12 mm; - Chiều dài Catheter 50cm -> 75cm. -Dụng cụ mở đường loại: 6F-> 8F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 4; 2: PP2300519890; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên sử dụng dây dẫn 0.018"; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.018" . - Kích thước đường kính bóng 2mm -> 9mm; - Chiều dài bóng 20mm -> 300 mm. - Chiều dài Catheter 75cm -> 150cm. -Dụng cụ mở đường loại: 4F-> 6F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0 |  | HSDT Không cung cấp mẫu 22
3: 5; 2: PP2300519891; 3.1: Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" loại 8 marker; 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung - Sử dụng dây dẫn 0.035", được làm bằng hợp kim nitinol - Thiết kế 8 marker bằng Tantalum - Hệ thống tối ưu “Pin-and-Pull” - Đường kính Stent: 7mm - 10 mm; - Chiều dài Stent: 20mm - 100 mm. - Chiều dài catheter: 80cm - 135 cm;; 8: 0; 9: Cái; 12: 1; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0 |  | E-HSMT: Chiều dài catheter: 80cm - 135 cm E-HSDT: Chiều dài catheter: 80cm - 120 cm
3: 6; 2: PP2300519892; 3.1: Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" loại 12 marker; 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung - Sử dụng dây dẫn 0.035", được làm bằng hợp kim nitinol - Thiết kế 12 marker bằng Tantalum - Đường kính Stent: 5mm - 7 mm. - Chiều dài Stent: 20mm - 170 mm - Chiều dài catheter: 80cm -130 cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 2; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 7; 2: PP2300519893; 3.1: Hạt nhựa nút mạch kích thước 40-1.300 µm; 4: 0; 6: - Vật liệu hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. - Kích thước hạt 40 µm – 1.300 µm. - Đóng gói dạng lỏng chứa trong syringe 1ml hoặc 2ml. - Loại không màu hoặc có màu (để dễ dàng phân biệt các kích cỡ hạt); 8: 01 lọ/hộp; 9: Lọ; 12: 50; 13: 10; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 8; 2: PP2300519894; 3.1: Hạt nút mạch điều trị ung thư gan; 4: 0; 6: - Vật liệu hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. - Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl lên đến 50mg/1 ml hạt - Kích thước hạt 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. - Đóng gói dạng lỏng, chứa trong syringe 2ml hoặc 3ml.; 8: Hộp/ 1 lọ; 9: Lọ; 12: 20; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 9; 2: PP2300519895; 3.1: Hạt nút mạch không tải thuốc có kích thước hạt từ 45µm-1180µm; 4: 0; 6: - Hạt nút mạch không tải thuốc chất liệu Polyvinyl Alcohol. - Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cc - Có các cỡ từ 45-1180 micron - Có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên; 8: 2 lọ/Hộp, 5 Lọ/Hộp; 9: Lọ; 12: 30; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 10; 2: PP2300519896; 3.1: Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan có kích thước hạt từ 70µm-500µm; 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch có chức năng tải thuốc điều trị ung thư gan. - Thành phần hydrogel, có khả năng tắc mạch máu trong khối u ác tính và truyền hóa chất Doxorubicin, Irrinotecan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát hoặc thứ phát do khối u đại trực tràng di căn gan - Hạt vi cầu tắc mạch tải hóa chất Polyvinylalcohol được nhuộm xanh để hỗ trợ trực quan trong quá trình chuẩn bị và tải thuốc - Kích thước 70-500 µm. - Khả năng ngậm thuốc doxorubicin lên đến 37.5mg/ml hạt.; 8: Hộp/ 1 lọ; 9: Lọ; 12: 100; 13: 25; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [7 empty] | Đã Chỉnh tên và kích cỡ, TNKT |  |  | 0 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan có kích thước hạt từ 70µm-700µm nhưng đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu chỉ có 3 loại kích thước hạt từ 70-150µm; 100-300µm; 300-500µm.
3: 11; 2: PP2300519897; 3.1: Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin, kích thước hạt từ 50µm-4000µm; 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin, kích thước từ 50-4000 µm, được mã hóa màu theo từng kích thước và được hiệu chuẩn chính xác. - Có tính đàn hồi tốt, tương thích sinh học, ưa nước và hấp thụ trong mạch máu. - Thể tích: ống tiêm 20ml. - Mỗi ống chứa khoảng 100mg vật liệu nút mạch trong điều kiện vô trùng.; 8: Hộp/10 lọ; 9: Lọ; 12: 90; 13: 50; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 12; 2: PP2300519898; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: 0; 6: - Cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip - Đường kính 0.014 inch -0.016 inch, lớp phủ ái nước chiều dài 130cm - 175cm - Chiều dài dây dẫn 135cm - 180cm; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0 |  | Không đạt E-HSMT: Chiều dài dây dẫn 135cm - 180cm E-HSDT: Chiều dài dây dẫn: 180cm; 200cm
3: 13; 2: PP2300519899; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mạch tạng vùng bụng; 4: 0; 6: - Lõi bằng thép không rỉ được bao phủ bằng polyurethane resin và lớp polymer ái nước. - Đường kính: 0.016" - Chiều dài đầu cản quang 3cm, - Chiều dài: 135cm -> 180cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 14; 2: PP2300519900; 3.1: Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên; 4: 0; 6: - Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc, dùng trong can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên,tiết niệu, sinh dục, gan, lách, thận. - Phủ lớp ái nước Hydrophilic - Tương thích vi dây dẫn: 0.016"; 0.018"; 0.025" - Chiều dài: 70cm - 150cm.; 8: Cái/Hộp; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 15; 2: PP2300519901; 3.1: Vi ống thông can thiệp toce 1.9F/2.6F; 4: 0; 6: - Đầu tip siêu nhỏ 1.9F/ 2.6F dành cho mạch máu siêu chọn lọc. - Áp lực bơm lên tới 1000psi. - Lớp phủ Hydrophilic 65cm, 100cm. - Chiều dài khả dụng 105cm - 150cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 16; 2: PP2300519902; 3.1: Vi ống thông can thiệp toce 2.4F; 4: 0; 6: - Vi ống thông can thiệp toce đầu tip 2.4F, phủ ái nước. - Đường kính gần cán 3F, xa cán 2.4F; đường kính trong 0.021" - PTFE, áp lực đỉnh 1000 psi, độ dài 105 cm - 150cm. - Chất liệu bện kim loại và xơ tăng độ nhìn, chống gập; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 17; 2: PP2300519903; 3.1: Vi ống thông loại đầu típ thuôn can thiệp mạch tạng,các cỡ; 4: 0; 6: - Dây dẫn thuôn dài, thiết kế hình dạng đầu vát bút chì. - Chiều dài: 110cm ->150cm. - Đường kính trong 0.019"/0.022" - Tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0.018". - Đường kính ngoài tại vị trí của marker, đầu xa, đầu gần tương đương với 1.9Fr, 2.2Fr, 2.8Fr; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 18; 2: PP2300519904; 3.1: Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch có thể thu lại coil; 4: 0; 6: - Vòng xoắn được bao phủ dày đặc bởi các sợi dacron. - Cánh tay khóa đơn giản giúp tăng khả năng kiểm soát, độ chính xác và có thể thu lại coil để đặt lại khi chưa mở khóa. - Đường kính 2/6–22 mm và chiều dài đến 60 cm. - Hình dạng coil 2D, kim cương, khối lập phương, tiêu chuẩn.; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 19; 2: PP2300519905; 3.1: Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan; 4: 0; 6: - Hạt nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan. - Kích thước hạt khô 20-200 µm. - Hấp thụ, giữ thuốc Doxorubicin và Irinotican - Kích thước hạt sau khi ngậm thuốc 80-800 µm; 8: 0; 9: Lọ; 12: 10; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 20; 2: PP2300519906; 3.1: Stent động mạch thận các cỡ; 4: 0; 6: - Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận) - Chất liệu: Cobalt Chromium - Lớp phủ: proBIO - Đường kính: 4.5mm-7mm - Dây dẫn: 0.014" - Chiều dài: 12mm-19mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 10 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 21; 2: PP2300519907; 3.1: Khung giá đỡ động mạch thận; 4: 0; 6: - Stent thận bung bằng bóng với hệ thống phân phối RX - Chiều dài làm việc 80 và 135cm - Bóng nong có 02 điểm đánh dấu cản quang - Chạy trên dây dẫn 0.014", tương thích ống thông 6F cho tất cả các cỡ - Stent có chất liệu Cobalt Chromium - Đường kính: 4 - 7mm; Chiều dài: 12, 15, 18mm - Chất liệu bóng: Nylon/Pebax và đầu chóp mềm dẻo - Áp lực định danh: 11 atm, áp lực tối đa 14 atm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 15 |  | 15 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 22; 2: PP2300519908; 3.1: Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp; 4: 0; 6: - Chất liệu làm bằng Polycarbonate - Thể tích 20ml - Áp lực 30atm - 40atm - Mặt đồng hồ áp lực gập góc, dây áp lực cao 1200PSI kích thước 12'' - Bộ bơm bóng gồm: + Bộ kết nối chữ Y dạng Push-click có áp lực lên đến 1200 psi + Khóa 3 chạc, dây dài 25cm + Dụng cụ chèn 21G + Torquer 0.014''/0.035''.; 8: 5 bộ/ Hộp; 9: Bộ; 12: 1000; 13: 600; 21: 0; 22: 100 | 100 | [8 empty] | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 23; 2: PP2300519909; 3.1: Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài; 4: 0; 6: - Có 2 vị trí lấy mẫu/tiêm không cần dùng kim. Vent lọc khí kháng khuẩn. - Thể tích buồng dẫn lưu 50ml - Có van chống trào ngược (van 1 chiều). - Bộ dẫn lưu dịch não tủy bao gồm: + 1 Catheter não thất dài 35cm, đường kính ngoài 3.0mm-3.3mm, đường kính trong 1.6mm-1.9mm + Dụng cụ đặt thả catheter 38cm + Có troca cỡ 10F dài 15cm; 8: 1 bộ/túi; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | Kích thước không đạt yêu cầu E.HSMT : HSMT : Đường kính ngoài 3.0 - 3.3mm, Dụng cụ đặt thả catheter 38cm Có troca cỡ 10F dài 15cm HSDT :Đường kính ngoài 2.8mm, Dụng cụ đặt thả catheter 35cm Có troca cỡ 9F dài 15cm
3: 24; 2: PP2300519910; 3.1: Bộ đầu đốt phẫu thuật rung nhĩ đơn cực và lưỡng cực; 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ đơn cực và lưỡng cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới IRF. - Hàm kẹp linh hoạt, hàm kẹp xoay được góc 300 độ. - Bộ gồm: 1 tay súng, 1 bút, dây giải nhiệt; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 25; 2: PP2300519911; 3.1: Bộ đinh đầu trên xương đùi; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium. - Đinh được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đường kính 9mm->12mm - Kích thước: 170mm-> 380mm - Thành phần bao gồm: đinh, nail blade, nail lag screw, traction blot, limitation cap, locking screw; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về kích thước
3: 26; 2: PP2300519912; 3.1: Bộ đinh nội tủy xương chày; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Sử dụng khung ngắm - Sử dụng vít chốt ø 5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm - Nắp đinh có ø 8.4mm, chiều dài 15mm, chiều cao 5mm - Đinh có ø 9mm-13mm,Chiều dài các cỡ - 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 27; 2: PP2300519913; 3.1: Bộ đinh nội tủy xương đùi; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Sử dụng khung ngắm - Sử dụng vít chốt ø 5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm - Sử dụng vít chốt ø 6.3mm ứng với chiều dài 65-120mm với bước tăng 5mm - Nắp đinh có ø 13mm ứng với chiều dài 17mm, chiều cao 5mm - Đinh có ø 9mm - 14mm, Chiều dài các cỡ - 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về kích thước nắp đinh
3: 28; 2: PP2300519914; 3.1: Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch đường kính 0.018", chiều dài các cỡ; 4: 0; 6: - Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.018". - Tương thích vi ống thông 2.2F; 2.7F; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 70 |  | 70 | [10 empty] | 0 |  | E-HSMT"Nước sản xuất là Hàn Quốc". E-HSĐT"catalog làm rõ: Nước sản xuất là Nhật bản".
3: 29; 2: PP2300519915; 3.1: Ống thông chụp chẩn đoán tạng có đường kính 5Fr; 4: 0; 6: - Cấu tạo gồm 3 lớp - Có lớp phủ ái nước dài 25cm hoặc 40cm - Kích cỡ 5Fr. - Chiều dài 40cm - 100cm; 8: Hộp/ 3 cái; 9: Cái; 12: 50; 13: 36; 21: 0; 22: 400 | 200 | 200 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 30; 2: PP2300519917; 3.1: Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi dài 11cm các cỡ; 4: 0; 6: - Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 4F, 5F, 6F, 7F, 8F - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx 7cm (tùy mã sản phẩm, mã 4F không kèm kim) - Có khóa 3 ngã - Có Guidewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 50cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu), FDA (Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ); 7: - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene, mềm dẻo - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx 7cm (mã 4F không kèm kim) - Có khóa 3 ngã - Có Guidewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 50cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu), FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 13: 500; 21: 0; 22: 1450 | 1200 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS HSTM theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 31; 2: PP2300519918; 3.1: Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao với áp lực tối đa 40 atm; 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao: - Áp lực tối đa 40 atm. - Thể tích bơm tiêm 30ml. - Bơm bóng với cả áp suất thấp lẫn áp suất cao. - Dung tích ống lớn cho phép nhanh chóng dễ dàng giảm áp.; 7: - Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao: - Áp lực tối đa 40 atm. - Thể tích bơm tiêm 30ml. - Bơm bóng với cả áp suất thấp lẫn áp suất cao.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 70 | 70 | [5 empty] | 0 |  | 0 | nội tim mạch: 10 cái, gộp chung HSTM HSTM theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 32; 2: PP2300519919; 3.1: Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu các loại, các cỡ; 4: 0; 6: - Cấu trúc sợi bện đan xen, thiết kế trục stylet, đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa - Chiều dài trục: 140 cm - Chiều dài đầu tip: 6 mm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic dài 40 cm - Kích cỡ: 6F - Gồm: xylanh polycarponate 30 ml có khóa, dây nối có khóa 2 chiều, dụng cụ đẩy, màng lọc 70 µm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Bộ; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | E-HSDT: - Chiều dài đầu tip: 2.5 mm. - Lớp phủ ái nước Hydrophilic dài 30 cm. E-HSMT: - Chiều dài đầu tip: 6 mm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic dài 40 cm Không đáp ứng yêu cầu HSMT
3: 33; 2: PP2300519920; 3.1: Đầu dò siêu âm nội mạch vành; 4: 0; 6: - Đầu dò siêu âm mạch vành - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ, phủ lớp ái nước Bio-Slide - Kích thước: 5Fr, 6Fr, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm - Chiều dài hữu dụng 135cm. - Nhà thầu đặt máy khi trúng thầu; 7: Đầu dò siêu âm mạch vành tần số 40MHz - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ , phủ lớp ái nước. - Kích thước: 5Fr/ 6Fr, tần số hoạt động 40 MHz, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm, độ phân giải trục là 38 Micron, chiều dài 135cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Dùng cho máy siêu âm lòng mạch (hỗ trợ đặt máy); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 34; 2: PP2300519921; 3.1: Bộ kết nối 3 cổng; 4: 0; 6: - Chất liệu PolyCarbonate. - Đường kính trong (.093”/.25cm) . - Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí. - 246 kiểu và chịu áp lực 200, 500 PSI. - Khe thông suốt, dễ dàng vặn, moment xoắn tay nhỏ. - Manifold với van kiểm tra chức năng tích hợp có với 3 cổng, thân dạng half, núm điều khiển off, bên phải. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 7: - Chất liệu PolyCarbonate. - Đường kính trong (0.093”/0.25cm) . - Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí. - Chịu áp lực 200 hoặc 500 PSI. - Khe thông suốt - Manifold với van kiểm tra chức năng tích hợp có với 3 cổng, thân dạng half, núm điều khiển off, bên phải. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ); 8: 25 Cái/hộp; 9: Cái; 12: 1500; 13: 1500; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | - nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 35; 2: PP2300519922; 3.1: Thanh trượt dùng cho dụng cụ siêu âm lòng mạch; 4: 0; 6: - Chất liệu: Nhựa Plastic - Chiều dài: 100mm - Tương thích với hệ thống máy đặt khi trúng thầu đầu dò siêu âm nội mạch vành; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 50 | [6 empty] | 0 |  | 50 | nội tim mạch: 05 cái, gộp chung HSTM | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 183; 2: PP2300520079; 3.1: Ống thông can thiệp mạch vành , cỡ 5->8Fr; 4: 0; 6: - Ống thông can thiệp loại có lực hỗ trợ cân bằng. Thành ống thông có lõi là các sợi kim loại dẹt được kết nang polymer - Vest Tech nylon, giúp cho thành ống thông mỏng mà vẫn vững chắc. - Ống thông có từ 20 loại độ cong trở lên, có các dạng cong EBU, RBU, IMA, SAL, SL, AL,... - Có loại dài 90cm cho các ca đặc biệt. Có loại ống thông dùng cho can thiệp ngoại biên. -Tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.; 7: - Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết bằng polymer vest tech nylon. - Có tối thiểu các cỡ 6F, 7F, 8F. - Đường kính trong khoảng 0.071"-0.081". - Có từ 20 loại độ cong trở lên, trong đó có các dạng cong EBU, RBU, IMA, SAL, SL, AL. - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (châu Âu).; 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 600; 13: 228; 21: 0; 22: 690 | [6 empty] | 90 |  | 600 | Nội tim mạch: 200 ca can thiệp/năm. |  |  | 0 |  | 0
3: 37; 2: PP2300519924; 3.1: Bộ hút huyết khối mạch vành kèm dây cứng; 4: 0; 6: - Dùng được cho hệ thống mạch chính và mạch ngoại biên. - Đường kính trong lòng loại 6F là 0.041". tương thích ống thông can thiệp kích thước trong lòng ≥ 0.071’’. - Chiều dài 145cm. Lớp phủ Hydrophilic - Có 1 marker cản quang được chế tạo bằng hợp kim Platinum / Iridium - Chiều dài đầu tip đến vị trí marker ≥ 3.0 mm - Dây thăm dò cứng dài 126.5 cm - Bao gồm: + 1 catheter hút huyết khối ; + 1 dây thăm dò cứng; + 1->2 ống tiêm hút 60ml; + 1->2 giỏ lọc 40µm; + 1 dây nối van khóa vòi 1 hướng dài 28.5cm.; 8: 1 Bộ/ Hộp; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | HSMT "Đường kính trong lòng loại 6F và 7F lần lượt là 0.041", 0.053" HSDT " Đường kính trong lòng loại 6F và 7F lần lượt là 0.071", 0.081" Không đáp ứng HSMT.
3: 38; 2: PP2300519925; 3.1: Bộ máy tạo nhịp 1 buồng đáp ứng nhịp, tương thích MRI; 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 1 buồng thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm xúc VVI-CLS. Tự động chuyển sang chương trình MRI - MRI AutoDetect, Kết nối wireless, có chức năng theo dõi từ nhà - Home Monitoring, thời gian hoạt động 14 năm 9 tháng .Thể tích 10 cm3, kích cỡ 48 mm x 40mm x 6.5mm, thời gian hoạt động 14 năm 9 tháng . Dây điện cực tạo nhịp với chất phủ fractal Iridium, tương thích cộng hưởng từ, dài 60 cm.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 39; 2: PP2300519926; 3.1: Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp cắt xương định hướng; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Đường dẫn: 4 lỗ - Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp mâm chày. - Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít 5.0mm - Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm - Dài các cỡ - Bộ bao gồm: 1 nẹp mâm chày, vít khóa; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 40; 2: PP2300519927; 3.1: Bộ trộn và phân phối xi măng đóng gói tiệt trùng sẵn; 4: 0; 6: - Bao gồm: + Tay quay trộn xi măng, + Phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất), + Xi lanh để hút và bơm xi măng, + 1 tay cầm, 1 ống nối. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 bộ; 9: Bộ; 12: 20; 13: 100; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
3: 41; 2: PP2300519928; 3.1: Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp thay đổi theo nhu cầu cảm xúc, tương thích MRI; 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR, với nhịp sinh lý thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm xúc CLS, tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg, và 3 Tesla ngoài vùng ngực. Tự động chuyển sang chương trình MRI. Kết nối wireless, đo trở kháng lồng ngực, cài sẵn chương trình Home Monitoring. Dây điện cực tạo nhịp với chất phủ fractal Iridium, tương thích cộng hưởng từ, dài 53 và 60 cm.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 25; 13: 3; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 42; 2: PP2300519929; 3.1: Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng tương thích MRI; 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4, bề dày 10mm, pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. Chương trình theo dõi qua vệ tinh , tương thích MRI 3T toàn thân, năng lượng sốc 40J ngay từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 43; 2: PP2300519930; 3.1: Bộ máy tạo nhịp không phá rung 3 buồng, tương thích MRI, thất trái 4 cực; 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 3 buồng điều trị suy tim (CRT-P), với nhịp sinh lý DDD-CLS giúp giảm rung nhĩ. Có chương trình MRI AutoDetect: phát hiện khi chụp MRI và tự động vào chương trình MRI đã được lập trình từ trước. Đo trở kháng lồng ngực để theo dõi phù phổi, kết nối wireless, cài sẵn chương trình theo dõi từ nhà Home Monitoring, Có chức năng an toàn ức chế xung có thể phát vào sóng T thất trái. Có 13 vector tạo nhịp thất trái LV. Thời gian hoạt động 9 năm 8 tháng. Các dây điện cực tương thích MRI toàn thân, có lớp phủ fractal iridium. Dây thất trái 4,8F isodiametric với thiết kế coradial mềm, với 4 cực, chuẩn IS-4.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 44; 2: PP2300519931; 3.1: Bộ bơm áp lực dùng trong can thiệp mạch vành; 4: 0; 6: - Gia tăng áp lực chính xác đến 30ATM. Thể tích 20ml - Đầu nối chữ Y loại bấm có van cầm máu, có đường kính rộng đến 9F. - Bộ bao gồm: bơm bóng, Y-connector, Torquer, Insertion tool; 8: Bộ/ Gói; 9: Bộ; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | 0
3: 45; 2: PP2300519932; 3.1: Bóng mềm nong mạch vành; 4: 0; 6: - Khẩu kính bóng: 0.58mm - Khẩu kính đầu xa: 0.399mm - Tráng phủ Hydrophilic - Đường kính từ 1.0 - 4.0mm - Chiều dài bóng: 6mm - 30mm - Áp lực tối đa: 14 atm; Áp lực bơm bóng: 6 atm - Nếp gấp bóng: 2 gấp, 3 gấp; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
3: 46; 2: PP2300519933; 3.1: Bóng cứng nong mạch vành; 4: 0; 6: - Khẩu kính đầu xa: 0.43mm - Khẩu kính bóng: 0.85mm - Tráng phủ Hydrophilic - Áp lực nổ bóng cao lên tới 22 bar - Áp lực bơm bóng: 12 bar - Đường kính: 1.5 - 4.5mm - Chiều dài: 8mm - 30mm - 2 markers cản quang. - Nếp gấp bóng: 2 nếp, 3 nếp; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 1 catalogue tham dự nhiều mã phần lô (PP2300519933, PP2300519951, PP2300520179, PP2300520365) -> Nhà thầu xác định tham gia 1 mã phần lô PP2300520365
3: 47; 2: PP2300519934; 3.1: Bóng nong áp lực cao với đường kính 2.0mm-5.0mm; 4: 0; 6: - Bóng nong không đàn hồi chất liệu nylon AV100. - Kích thước đầu bóng ≥ 0.016'' và đường kính thân bóng vượt tổn thương ≤ 0.032''. - Áp lực trung bình ≥ 10 atm, áp lực gây vỡ bóng ≤ 18 atm. Chiều dài thân bóng ≥ 6mm. - Đường kính 2.0 - 5.0mm, dài 6 - 27mm - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 48; 2: PP2300519935; 3.1: Bóng nong áp lực thường với đường kính 1.25mm - 4.0mm; 4: 0; 6: - Bóng nong bán đàn hồi chất liệu nhựa pellethane hoặc pebax. - Kích thước đầu bóng ≥ 0.41mm và đường kính thân bóng vượt tổn thương ≤ 0.024''. - Đường kính bóng: 1.25 mm - 4.0mm, dài 6 -30 mm - Có thể sử dụng 2 bóng đường kính bất kỳ trong kỹ thuật 'kissing balloon' với ống thông can thiệp loại 6F. - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 49; 2: PP2300519936; 3.1: Bóng nong mạch vành có dao cắt; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có dao cắt - Chiều dài: 6 mm đến 15 mm. - Đường kính: 2.0 đến 4.0 mm. - Số lượng lưỡi dao: 3 hoặc 4, chất liệu thép không gỉ, Độ cao của lưỡi dao 0.005" - Có lớp áo phủ ái nước - Tiêu chuẩn CE, FDA (bản PMA); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 | nội tim mạch: xây dựng kỹ thuật mới: nong bóng cắt sang thương vôi hóa, số lượng đề xuất 05 (gộp chung HSTM) | nội tim mạch: xây dựng kỹ thuật mới: nong bóng cắt sang thương vôi hóa |  | 0 |  | #N/A
3: 50; 2: PP2300519937; 3.1: Bóng nong động mạch vành áp lực cao có vai bóng ngắn; 4: 0; 6: - Bóng có cấu trúc 3 lớp, lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Vai bóng ngắn 3.0mm - Áp lực tối đa 22atm - Thông số trục đẩy bóng + Entry profile 0.43mm + Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa + Lớp phủ ái nước Hydrophilic - Đường kính 2.0mm - 5.0mm. - Chiều dài 6mm - 30mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 13: 78; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | HSMT yêu cầu áp lực tối đa: 22atm HSDT áp suất giới hạn 20atm
3: 51; 2: PP2300519938; 3.1: Bóng nong động mạch vành bán đàn hồi; 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành và cầu nối -Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer. - Mấy lớp: có 2 nếp gấp đối với đường kính 1.25mm-1.5mm và 3 nếp gấp đối với đường kính 2.0mm - 4.0mm - Áp lực tròn bóng: 7atm . Áp lực vỡ bóng: 14atm - Số điểm cản quang: 1 chỉ điểm (marker) đối với đường kính 1.25mm - 1.5mm và 2 chỉ điểm (marker) đối với đường kính 2.0mm - 4.0mm - Chiều dài bóng từ: 6mm đến: 30mm - Đường kính bóng từ: 1.25mm đến: 4.0mm, - Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia - Thân bóng và đầu tip của đường kính 1.25mm - 2.0mm có lớp phủ ái nước xen kẽ - Thân bóng và đầu tip của đường kính 2.5mm - 4.0mm có lớp phủ kị nước xen kẽ; 8: 0; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật là lớp phủ Hydrophobic và Hydrophilic nhưng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự thầu chỉ có lớp phủ Hydrophilic
3: 52; 2: PP2300519939; 3.1: Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ đáp ứng được các tổn thương phức tạp; 4: 0; 6: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Entry profile: 0.41mm. Đầu tip làm bằng vật liệu Elastomer - Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat - Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm - Đường kính trục: 1.9Fr - 2.7Fr - Đường kính: 1.0mm - 4.0mm. - Chiều dài 5mm - 40mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 60; 13: 60; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 53; 2: PP2300519940; 3.1: Bóng nong điều trị hẹp mạch máu não; 4: 0; 5: Bóng nong điều trị hẹp mạch máu não nội sọ; 6: - Bóng nong có ống thông 2 lòng - Đường kính 1.5 - 4.0mm - Dài từ 140-160cm; 7: - Bóng nong có ống thông 2 lòng dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ. - Đường kính 1.5 đến 4.0mm, - Chiều dài bóng 8-15mm - Chiều dài 150cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 22000000 | 880000000 |  | 0
3: 54; 2: PP2300519941; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.014''; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.014" . - Kích thước đường kính bóng 2mm -> 4 mm; - Chiều dài bóng 40mm -> 150 mm. - Chiều dài Catheter các cỡ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 55; 2: PP2300519942; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thường có đường kính nhỏ 0.85 mm; 4: 0; 6: Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy, chống xoắn vặn. Thiết kế đầu tip thuôn sát (Sub-zero tip) dài 1.5-2.5mm. Chất liệu bóng: Nylon/Pebax Lòng trong ống được mở rộng đến 30 cm tăng độ hỗ trợ & khả năng lần theo dây dẫn Đường kính bóng: 0.85 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm - 16 atm Lớp phủ ái nước Hydro-X (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước Invio (lòng trong ống) Số nếp gấp bóng: 2-3 Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm, 145 cm (Ø0.85 – 1.25 mm); 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 56; 2: PP2300519943; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao có 3 nếp gấp đường kính đến 5mm; 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành áp lực cao, -Chất liệu: Semi Crystalline Polymer (SCP), -Mấy lớp: Bóng có 3 nếp gấp. -Có phủ ái nước: Có -Áp lực tròn bóng: 14atm . Áp lực vỡ bóng: 20atm - Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (Lesion entry profile) 0.018 inch. -Số điểm cản quang: 2 điểm. - Chiều dài bóng từ: 8mm đến: 30mm - Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 5.0mm -Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia -Công nghệ phủ đan xen từng phần (patchwork coating) kị nước, chống trơn trượt và bung chính xác; 8: 01 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 130; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 57; 2: PP2300519944; 3.1: Bóng nong mạch vành có giãn nở đường kính nhỏ nhất 1.2mm; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có dãn nở - Áp lực: 6-18 atm. - Chất liệu bóng: optiLEAP - Phủ lớp ái nước ZGlide - giúp giảm lực ma sát lên trục ống thông tới 51%. Thiết kế thân trong cấu tạo Bi-segment - Đường kính: 1.2-4.0mm - Chiều dài: 8-30mm. - Tip profile siêu nhỏ: 0.017" - Crossing profile nhỏ ≥ 0.026". Marker làm bằng Platinum Iridium - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 |  | E-HSDT: - Đường kính bóng: 1.2 mm - 3.5mm. - Chiều dài bóng: 6mm - 20mm. E-HSMT: - Đường kính bóng: 1.2 mm - 4.0 mm. - Chiều dài bóng: 8 mm - 30 mm. Không đáp ứng yêu cầu HSMT.
3: 58; 2: PP2300519945; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao, sử dụng cho những tổn thương khó; 4: 0; 6: - Bóng áp lực cao: lên đến 20 atm. - Đường kính: 2.0mm - 5.0mm, chiều dài: 6.0mm - 30mm. - Đường kính đầu 0.016" - Lớp phủ ái nước - Chất liệu đàn hồi - Định vị bằng hai marker metalic Platinum Iridium; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật là đường kính 2.0mm - 5.0mm, chiều dài 6.0mm - 30mm nhưng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đường kính 2.0mm - 5.0mm, chiều dài 6.0mm - 27mm
3: 59; 2: PP2300519946; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thường, sử dụng cho những tổn thương khó; 4: 0; 6: - Lớp phủ ái nước - Thiết kế: 2.6F - 2.7F - Chất liệu bán đàn hồi - Đường kính: 1.25 mm - 5.0mm - Chiều dài: 10mm – 40mm. - Crossing profile 0.024"; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 | [8 empty] | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 60; 2: PP2300519947; 3.1: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi các cỡ; 4: 0; 6: - Hai lớp phủ ái nước - Bóng 2 nếp gấp và 3 nếp gấp - Tip profile ≥ 0.016''. Crossing profile ≥ 0.0186" - Đường kính bóng: 1.0 mm - 4.0 mm. - Chiều dài bóng: 5mm - 30 mm. - Tiêu chuẩn: ISO/FDA (tiêu chuẩn Châu Âu); 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 13: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 61; 2: PP2300519948; 3.1: Bóng nong mạch vành có tẩm thuốc 3 nếp gấp các cỡ; 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2) được hấp thu trên hợp chất hữu cơ kị nước Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) -Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer (SCP), -Mấy lớp: Bóng có 3 nếp gấp. -Áp lực tròn bóng: 7atm Áp lực vỡ bóng: 13atm -Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (Lesion entry profile) 0.017 inch. -Số điểm cản quang: 2 điểm. -Chiều dài bóng từ: 10mm đến: 30mm -Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 4.0mm -Chứng nhận ISO, CE. -Công nghệ phủ đan xen từng phần (patchwork coating) kị nước, chống trơn trượt và bung chính xác; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 40; 21: 0; 22: 60 | [6 empty] | 0 |  | 60 |  |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa | 0
3: 62; 2: PP2300519949; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao không đàn hồi 3 nếp gấp các cỡ; 4: 0; 6: - Bóng 3 nếp gấp - RBP 21 bar (Ø 2.0, 2.5, 2.75, 3.0), RBP 19 bar (Ø 3.25, 3.5, 4.0, 4.5). NP 12 bar. - Chất liệu bóng Non-compliant polyamide. - Đường kính: 2.0mm -> 4.5mm. - Chiều dài: 5mm -> 20mm - Bóng không bị giãn nỡ theo chiều dọc, không bị biến dạng ngay cả tại áp lực vỡ bóng, bơm xả nhiều lần. - Trục gần 1.9F (0.64 mm), Trục xa 2.7F (0.90 mm). - Chiều dài catheter 154cm. Phủ ái nước; 7: Chất liệu bóng không đàn hồi polyamide. Bóng không bị giãn nở theo chiều dọc, không bị biến dạng ngay cả khi ở áp suất cao. Tỉ lệ nở bóng ít hơn 1% trên mỗi atm. Thiết kế bóng 3 cánh. Lớp phủ ái nước. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3.5mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Trục gần 1.9F (0.64mm), Trục xa 2.7F (0.90mm) Đường kính 2.0-4.50-mm. Chiều dài: 5-20mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 250 | [6 empty] | 0 |  | 250 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa | 0
3: 63; 2: PP2300519950; 3.1: Bóng nong mạch vành không đàn hồi, công nghệ 2 lớp, các cỡ; 4: 0; 6: - Công nghệ 2 lớp phủ ái nước, 3 nếp gấp - Tip profile ≥ 0.016'' - Hai marker - Bóng giãn nở 0.55%. - Đường kính: 2.0mm - 5.0 mm. - Chiều dài: 6mm - 30 mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 13: 80; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa | 0
3: 64; 2: PP2300519951; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao không giãn nở; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có phủ lớp ái nước. Chất liệu: Polyamide 12 Grilamide L25. - Bóng không giãn nở, thành bóng mỏng chịu được áp lực cao. - Áp lực định danh 10-12 atm, áp lực vỡ bóng định danh ≥ 21 atm. - Chiều dài catheter khả dụng ≤ 140cm. - Đường kính bóng: 1.5mm - 4.5mm - Chiều dài bóng: 6mm- 30mm - Biên độ giãn nở đường kính tại áp lực vỡ bóng định danh ≤ 0.44mm.; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 65; 2: PP2300519952; 3.1: Cây đẩy chỉ giúp đẩy và luồn chỉ với 3 tùy chọn khâu.; 4: 0; 6: - Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong - Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. - Kèm chỉ chiều dài ≥ 38" - Vô trùng; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 66; 2: PP2300519953; 3.1: Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền, kèm kim; 4: 0; 6: - Chỉ chất liệu polyethylene/UHMWPE - Chiều dài: 90cm -100cm - Kim bằng thép không gỉ, dài 26mm, độ cong 1/2 - Tiệt trùng; 8: Tép/cái; 9: Cái; 12: 200; 13: 30; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 67; 2: PP2300519954; 3.1: Chỉ khâu siêu bền dùng cho nội soi các loại; 4: 0; 6: - Chỉ không tiêu kèm kim. - Chất liệu: polyethylene/UHMWPE - Dài ≥ 38 Inch. - Tiệt trùng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 68; 2: PP2300519955; 3.1: Dây bơm nước dùng trong nội soi chạy bằng máy; 4: 0; 6: - Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp - Vật liệu: Nhựa PVC/ Silicone - Tiệt trùng - Cung cấp kèm máy bơm nước khi sử dụng.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 70; 13: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 69; 2: PP2300519956; 3.1: Dây bơm thuốc cản quang đo áp lực cao; 4: 0; 6: Dây bơm đo áp lực cao - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi( 34 bar), 900 psi ( 62 bar),1200 psi (83 bar) (tùy mã sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, giúp tăng tính an toàn và giảm thời gian thủ thuật. - Chiều dài: 25, 51, 76, 122, 183 cm (10", 20", 30", 48", 72") - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu)/FDA-Mỹ; 7: - Dây bơm đo áp lực cao - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon hoặc Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi( 34 bar), 900 psi ( 62 bar),1200 psi (83 bar) (tùy mã sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, - Chiều dài: 25, 51, 76, 122, 183 cm (10", 20", 30", 48", 72") - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) hoặc FDA (Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1400; 13: 2000; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 70; 2: PP2300519957; 3.1: Dây dẫn ái nước có trợ lực xoay; 4: 0; 6: Dây dẫn ái nước dùng trong chẩn đoán và can thiệp mạch ngoại biên: - Có lõi Nitinol và áo cản quang (radipaque jacket) với chất liệu polyurethane/ tungsten, và lớp áo ái nước dạng gel chất liệu Hydrophilic co-polymer giúp phủ một lớp nước liên tục trên thân dây dẫn, giúp tối ưu tính trơn và độ bền kéo dài - Dây dẫn có trợ lực tốt, đáp ứng độ torque theo tỷ lệ 1:1 - Có 2 dạng đầu tip: đầu cong chữ J (angled) và đầu thẳng. Độ cứng gồm 2 dạng: Chuẩn và cứng. - Đủ các kích cỡ 0.035", 0.038", 0.025", 0.018" chiều dài từ 80cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 13: 80; 21: 0; 22: 500 | [8 empty] | 500 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0 |  | 0
3: 71; 2: PP2300519958; 3.1: Bóng nong mạch vành không giãn nở dùng cho CTO; 4: 0; 6: - Có 01 proximal marker (đối với đường kính 0.85mm), 01 central marker (đối với đường kính 1.1mm) - Có 3 nếp gấp - Phủ lớp ái nước cả bóng và thân đầu xa. - Khẩu kính băng qua tổn thương tối thiểu ≤ 0.0205". - Đường kính bóng: 0.85mm - 1.1mm, - Chiều dài bóng: 6mm -20 mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 13: 25; 21: 0; 22: 60 | [6 empty] | 0 |  | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 72; 2: PP2300519959; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm, có phủ hydrophilic; 4: 0; 6: - Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore, không mối hàn - Kích thước: 0.014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm - Lớp phủ: Hydrophilic coating, PTFE coating và Silicone coating - Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn:; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 240; 13: 100; 21: 0; 22: 240 | [6 empty] | 0 |  | 240 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | 0
3: 73; 2: PP2300519960; 3.1: Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao 35 bar thành bóng 2 lớp; 4: 0; 6: - Dùng trong các trường hợp nong lại tổn thương bị vôi hóa nặng. - Áp lực vỡ bóng lên đến 35 bar. - Cấu trúc bóng kép 2 lớp - Đường kính 1.5mm - 4.5mm; dài 10mm- 20mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 13: 20; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | nội tim mạch: 15 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa | 0
3: 74; 2: PP2300519961; 3.1: Bột cản quang pha keo nút dị dạng mạch não; 4: 0; 6: - Bột kim loại taltalum lọ 0,5g dùng pha keo Hystoacryl gây tắc mạch máu để tăng độ cản quang và độ đặc của keo Hystoacry .; 8: Hộp/8 lọ; 9: Lọ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1200000 | 2400000 |  | 0
3: 75; 2: PP2300519962; 3.1: Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ các cỡ; 4: 0; 6: Dây dẫn chẩn đoán - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. Các dạng lõi gồm: lõi cố định (fix core); Lõi di động (Moveable Core), lõi thuôn nhọn (Tapered Core) - Có phủ PTFE (dạng pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Có Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối (tùy mã sản phẩm) - Có thiết bị giúp hỗ trợ flush (Ringmaster) giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, giúp giữ dây dẫn giữ lớp áo nước trong suốt tiến trình can thiệp (tùy mã sản phẩm) - Có kèm thiết bị làm thẳng dầu tip chữ J (J straightener) - Dạng đầu tip đa dạng: thẳng, chữ J (đầu tip dài 1.5; 3, 6, 15 mm), đầu tip Newton/ LT/ LLT (đầu tip dài 13.5, 18.5,23,5 cm); đầu tip Bentson/ Bentson ST (dầu tip dài 10 cm, 23 cm), thuôn ngắn (Short Taper) - Đủ các kích cỡ: 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018”; 80cm, dài150cm, 180cm và 260cm; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 7: - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối - Đầu dây dạng chữ J: 1,5 hoặc 3 hoặc 6 hoặc 15 mm. - Đường kính dây: 0.018'',0.21'', 0.25'', 0.35'', 0.38'' - Chiều dài dây: 80cm, 150cm, 180cm và 260cm; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA (Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 10 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1500; 13: 400; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 76; 2: PP2300519963; 3.1: Dây dẫn chẩn đoán tim mạch 200 cm - 300 cm; 4: 0; 6: - Dây dẫn 0.035" với đầu tip mềm dẻo, tip load là 6.3 gf & độ cứng thân ống 3.6 N giúp tăng lực đẩy. - Lõi nitinol cản quang phủ nhựa tổng hợp polyester resin dễ thao tác. Phủ lớp ái nước ngoài dây dẫn. - Hình dạng đầu tip: 1.5, 3, 6 J, straight, angle. - Chiều dài khả dụng: 200 - 300 cm. (Chi tiết các cỡ); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 400 | [7 empty] | 200 | 200 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0 |  | 0
3: 77; 2: PP2300519964; 3.1: Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp; 4: 0; 6: - Dây sử dụng cho máy bơm nước trong phẫu thuật nội soi có hộp điều khiển. - Lưu lượng nước ≥ 2.0l/phút, có hai đường nước ra và đường nước vào riêng biệt; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 78; 2: PP2300519966; 3.1: Dây dẫn đường có lớp ái nước, lõi Nitinol; 4: 0; 5: Dây dẫn đường có lớp ái nước, dài 150 cm; 6: - Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.035'', 0.025''; 7: - Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước - Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled) - Kích thước: + Chiều dài dây dẫn: 150 cm + Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm + Đường kính: 0.035'', 0.025''; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1800 | 1300 | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 79; 2: PP2300519967; 3.1: Dây dẫn có lưới lọc bảo vệ trong can thiệp mạch cảnh; 4: 0; 6: - Dụng cụ bảo vệ ngoại vi có dây dẫn gắn lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi - Đường kính lưới 3-7mm, chiều dài dây đẩy 190cm -> 300cm.; 8: 01 cái/hộp; 9: Hộp; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Dây dẫn có lưới lọc bảo vệ trong can thiệp mạch cảnh đường kính lưới 3-7mm nhưng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đường kính khoảng từ 3.5 đến 5.5mm | 26000000 | 260000000 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Dây dẫn có lưới lọc bảo vệ trong can thiệp mạch cảnh đường kính lưới 3-7mm nhưng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đường kính khoảng từ 3.5 đến 5.5mm
3: 80; 2: PP2300519968; 3.1: Dây dẫn đường cho catheter ái nước 260cm; 4: 0; 5: Dây dẫn đường có lớp ái nước, dài 260 cm; 6: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat Hình dạng đầu: đầu cong, đầu thẳng (Angled, Straight) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 260 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.035''; 7: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước - Hình dạng đầu: đầu cong, đầu thẳng (Angled, Straight) - Kích thước: + Chiều dài dây dẫn: 260 cm + Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm + Đường kính: 0.035''; 8: 0; 9: Cái; 12: 35; 21: 0; 22: 650 | 500 | [5 empty] | 0 | 50 | 100 | Nội tim mạch: lấy theo số lượng GMHS |  | 690000 | 448500000 |  | 0
3: 81; 2: PP2300519969; 3.1: Đĩa đệm cột sống cổ lối trước, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium. - Thiết kế dạng hình thang. - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Đường kính/ Độ cao: 5mm -13 mm. - Độ rộng: 15 mm - Độ sâu: 12 mm - Góc nghiêng: 0 độ đến 8 độ.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 1; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 82; 2: PP2300519970; 3.1: Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium . - Thiết kế dạng cong - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Góc nghiêng 0 độ đến 8 độ - Độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Độ dài: 25mm đến 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7mm - 13mm. - Bán kính cong: 28mm - 34mm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 30; 21: 0; 22: 200 |  |  | 200 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 83; 2: PP2300519971; 3.1: Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium - Thiết kế dạng thẳng hình viên đạn, đầu thuôn. - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (chiều cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Góc nghiêng: 0 độ đến 10 độ - Độ ưỡn: 0 độ đến 15 độ - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Độ rộng: 10mm. - Độ dài: 22mm - 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7mm -13mm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | Không dạt do chất liệu ,độ dài,độ cao không đáp ứng HDMT
3: 84; 2: PP2300519973; 3.1: Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ; 4: 0; 6: - Đinh đường kính 8mm -10 mm, chiều dài : 255mm - 375 mm; - Vít chốt đường kính 4.3mm- 4.8mm, chiều dài các cỡ; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 12: 20; 13: 65; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 85; 2: PP2300519974; 3.1: Đinh chốt titan đùi các cỡ; 4: 0; 6: - Đinh đường kính 9mm - 11 mm, chiều dài các cỡ - Vít chốt đường kính 4.7- 6.4mm, chiều dài các cỡ; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 190; 2: PP2300520087; 3.1: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành; 4: 0; 6: Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành - Có chiều dài 25cm và 40cm - Chiều dài của shaft 125cm. - Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. - Phủ lớp ái nước Z-glide - Cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium - Tiêu chuẩn CE châu Âu và FDA Mỹ; 7: - Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành - Có chiều dài 25cm và 40cm - Chiều dài của shaft 125cm. - Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. - Phủ lớp ái nước - Cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium - Tiêu chuẩn CE châu Âu và FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ); 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 45 | [6 empty] | 15 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 87; 2: PP2300519976; 3.1: Dây điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng các cỡ; 4: 0; 6: Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim tạm thời với đầu chữ S để dễ vào thất. Dài ≥ 110 cm với thân dây polyurethane. Tương thích với dây cáp điện cực của máy tạo nhịp Model Reocor/S,Hãng Biotronik của bệnh viện; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 100; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  | HSMT yêu cầu 65cm HSDT: 62cm
3: 88; 2: PP2300519977; 3.1: Dụng cụ cố định mạch vành trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; 4: 0; 6: - Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng - Thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ - Khoá kiểm soát áp lực hút, kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Mỹ)/ CE (tiêu chuẩn châu âu); 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 89; 2: PP2300519978; 3.1: Dụng cụ cố định mỏm tim trong phẫu thuật mạch vành; 4: 0; 6: - Thiết kế độc đáo, nhiều ống hút trên dụng cụ chụp giúp cố định tim hiệu quả.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 90; 2: PP2300519979; 3.1: Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành; 4: 0; 6: - Ống dẫn nội mạch bằng silicone - Đường kính lòng ống từ 1.0mm-3.0mm - 2 đầu ống được thiết kế thuôn bầu được đánh dấu cản quang. - Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 271; 2: PP2300520177; 3.1: Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus; 5: Stent (giá đỡ) động mạch vành phủ thuốc Everolimus, các cỡ; 6: - Phủ thuốc Everolimus - Bóng trong Stent với thiết kế đa lớp được làm từ chất liệu Pebax. - Áp suất nong bóng: từ 10 đến 18 atm - Kích thước: đường kính 2.25 -> 4.0 mm , chiều dài 8 -> 48 mm - Chiều dài hệ thống ≥145 cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ.; 7: - Phủ thuốc Everolimus với độ giải phóng thuốc 100 µg/cm2 - Bóng trong Stent thiết kế đa lớp được làm từ chất liệu Pebax. - Phủ lớp tương thích sinh học flouropolymer vĩnh cửu giúp liên kết chặt chẽ với albumin để giảm sự hình thành huyết khối. - Khung giá đỡ so le mỗi vòng 3-3-3, được làm từ hợp kim Cobalt–Chromium. - Có thể ngưng thuốc chống tích tập tiểu cầu sau 1 tháng. - Crossing profile 0.0425''. - Kích thước: đường kính 2.25 mm , chiều dài 15 - 28 mm; đường kính 2.5 - 4.0 mm, chiều dài từ 15 - 48 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA - Có nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng với cỡ mẫu trên 3000 bệnh nhân đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín ( ISI, SCOPUS ), so sánh về tính an toàn hiệu quả lâu dài trên bệnh mạch vành ổn định.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 15 | [6 empty] | 15 |  |  | Nội tim mạch: năm trước trúng 50 cái, nam nay giảm số lượng để tăng thế hệ sau cải tiến hơn về chất lượng nhưng giá thành tương đương, vẫn giữ 1 số stent cũ vì có kích thước 48mm. |  |  | 0 |  | 0
3: 92; 2: PP2300519981; 3.1: Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng kích thước lớn; 4: 0; 6: Dụng cụ bắt dị vật kích thước lớn - Ba dây cáp bằng Nitinol của En Snare xoắn lại với nhau - Có một dải Platinum liên kết chặt với các loop để tăng tính nhận biết - Dây Nitinol siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo, có độ chịu xoắn tốt, và độ xoắn được kiểm soát 1:1. - Có dải band marker cản quang giúp xác định thiết bị một cách chính xác. - Kích thước làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm - Chiều dài catheter: 100cm - Chiều dài của snare: 120 cm; 8: 1 Cái/hộp hoặc 1 bộ/hộp; 9: Cái; 12: 10; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [6 empty] | 0 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 93; 2: PP2300519982; 3.1: Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng kích thước nhỏ; 4: 0; 6: Dụng cụ bắt dị vật kích thước nhỏ - Ba dây cáp bằng Nitinol của En Snare xoắn lại với nhau - Có một dải Platinum liên kết chặt với các loop để tăng tính nhận biết - Dây Nitinol siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo, có độ chịu xoắn tốt, và độ xoắn được kiểm soát 1:1. - Có dải band marker cản quang giúp xác định thiết bị một cách chính xác. - Thước làm việc: 2-4mm, 4-8mm, - Chiều dài catheter: 150cm - Chiều dài của snare: 175 cm - Hạn dùng 3 năm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA-Mỹ; 8: 1 Cái/hộp hoặc 1 bộ/hộp; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 95; 2: PP2300519984; 3.1: Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu; 4: 0; 6: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm - Bơm tiêm 2.5ml - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dài 7cm, 10cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene); 7: - Cấu tạo gồm: + Kim chọc mạch cỡ 18G/ 20G + Mini plastic guide wire cỡ 0.025'' hoặc 0.035", dài ≥ 45cm + Bơm tiêm 2.5ml + Introducer sheath + Dilator (que nong) + Dao rạch da - Đặc điểm: + Van cầm máu kiểu Cross-Cut + Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dài 7cm, 10cm; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 1000; 13: 280; 21: 0; 22: 3000 | 1500 | [5 empty] | 0 | 1000 | 500 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  | 518000 | 1554000000 |  | 0
3: 96; 2: PP2300519985; 3.1: Dụng cụ cắt Coil; 4: 0; 5: Dụng cụ cắt Coil cơ học; 6: - Cắt coil nhanh, mức độ sử dụng ổn định - Có khả năng cắt >10 coil liên tục. - Có thể là loại cắt cơ hoặc cắt điện; 7: - Cắt coil nhanh, mức độ sử dụng ổn định - Có khả năng cắt >10 coil liên tục. - Cơ chế cắt cơ - Tương thích với coil hãng sản xuất; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng |  |  | 0 |  | 0
3: 97; 2: PP2300519986; 3.1: Dụng cụ lấy huyết khối các cỡ; 4: 0; 6: - Cấu trúc sợi bện đan xen, thiết kế trục stylet - Chiều dài trục: 140 cm - Chiều dài đầu tip: 6 mm - Lớp phủ ái nước, dài 40 cm - Có 2 kích cỡ: 6F hoặc 7F - Bao gồm: xylanh có khóa, dây nối có khóa 2 chiều, dụng cụ đẩy, màng lọc; 8: Hộp/ 1 bộ; 9: Bộ; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số luong chung từ GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 98; 2: PP2300519987; 3.1: Giá đỡ mạch cảnh các cỡ; 4: 0; 5: Giá đỡ mạch cảnh các cỡ cấu trúc đóng (close-cell); 6: - Stent động mạch cảnh tự bung - Chiều dài ống thông có gắn stent 135cm. - Chiều dài: 30cm -> 60cm - Đường kính: 6mm -> 10mm; 7: Stent tự bung bằng sheath. Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. Thiết kế stent dạng closed-cell Thiết kế hệ thống: Monorail. Đường kính: 6-10mm Chiều dài: các cỡ Dây dẫn tương thích 0.014".; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 26500000 | 265000000 |  | 0
3: 99; 2: PP2300519989; 3.1: Giá đỡ mạch vành phủ thuốc với lớp phủ kép; 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus với lớp phủ kép Biolute và ProBio - Chất liệu: Cobalt Chromium với lớp phủ kép Biolute và ProBio - Phủ thuốc: Sirolimus. Mật độ: 1.4µg/mm² - Loại Polymer: Tự tiêu - Độ dày khung Stent: 60 µm (0.0024 inch) với đường kính 2.25mm-3.0mm, đường kính 3.5mm - 4.0mm có kích thước thanh stent 80 µm (0.0031 inch) - Công nghệ ép stent sát trên nền bóng (Deep Embedding) khiến khả năng vượt qua tổn thương tốt hơn - Chiều dài từ: 9mm đến 40mm - Đường kính từ: 2.25mm đến 4.0mm - Chứng nhận ISO, CE và PMA thị trường Mỹ; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 150 | [8 empty] | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 100; 2: PP2300519990; 3.1: Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu; 4: 0; 6: - Chất liệu Cobalt Chromium L605, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, - Độ dày 80µm đến 85µm - Thân hệ thống đẩy được gia cố bằng lõi thép không gỉ - Entry profile: 0.018''. Đầu vào vật liệu polyamide elastomer. - Crossing profile: 0.044'' (với cỡ 3.0mm) - Áp lực tham chiếu: 9atm. Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm) - Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr - Kích cỡ stent: Đường kính 2.25mm đến 4.0mm. Chiều dài: 9mm đến 38mm Nghiên cứu trên hơn 4500 bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao tại 140 bệnh viện; 30 quốc gia, DAPT 1 tháng không làm tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ nhưng làm giảm nguy cơ chảy máu, Có phân tích dưới nhóm trên bệnh nhân có hoặc không dùng kèm OAC, nguy cơ chảy máu thấp hơn trên bệnh nhân không sử dụng OAC (MASTER DAPT) .; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 120 | [8 empty] | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 101; 2: PP2300519991; 3.1: Khóa thép (dây chỉ thép); 4: 0; 6: - Vật liệu bằng thép không gỉ, miếng đệm bằng titanium. - Kích thước: đường kính 1.2mm - 1.5mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/2 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
3: 102; 2: PP2300519992; 3.1: Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng thiết kế hộp ổn định lối sau; 4: 0; 6: 1, Đĩa đệm mâm chày: kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6,7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9, 11, 13, 15, 18 mm. Chất liệu UHMWPE/hợp kim titan. 2. Mâm chày: Chất liệu titanium/peek/polyethelene với 6 kích cỡ riêng biệt trái, phải: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiều trước sau các cỡ. 3. Lồi cầu xương đùi: chất liệu CoCr/hợp kim titan với các cỡ 4. Bánh chè: với đường kính: 23mm- 35mm; độ dày 9mm -13mm 5. Xi măng xương không kháng sinh; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 13: 7; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 103; 2: PP2300519993; 3.1: Khớp gối toàn phần di động có xi măng; 4: 0; 6: - Khớp gối toàn phần có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục cho phép duỗi hoàn toàn - Miếng đệm mâm chày có tính di động - Lồi cầu đùi: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum, có 5 kích cỡ bên trái, 5 kích cỡ bên phải. - Mâm chày: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum, có nhiều kích cỡ. - Lớp đệm: bằng vật liệu polyethylene, chiều cao 9mm-15mm, mỗi chiều cao có nhiều kích cỡ. - Xương bánh chè: vật liệu polyethylene, đường kính 31mm -37mm.; 8: Hộp/1 Cái; 9: Bộ; 12: 10; 13: 25; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 104; 2: PP2300519994; 3.1: Khớp háng bán phần có xi măng; 4: 0; 6: 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 125-135 độ. Vật liệu thép không gỉ, các cỡ. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, bề mặt bên trong bằng polyethylene. Đường kính các cỡ - Ổ cối có khóa ràng chống trật khớp 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu thép không rỉ. 4.Nút chặn 5.Xi măng; 8: Hộp/1 Cái; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
3: 105; 2: PP2300519996; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng; 4: 0; 6: 1.Chuôi xương đùi : - Góc cổ chuôi từ 125 -> 145 độ - Vật liệu: hợp kim Ti-6AL-4V - Chiêu dài các cỡ. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, Bề mặt bên trong bằng polyethylen. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi: Chất liệu thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14; 8: 0; 9: Bộ; 12: 40; 13: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 106; 2: PP2300519997; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng, ổ cối lưỡng cực; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm - 190 mm, góc cổ chuôi từ 125 -145 độ. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương 3. Ổ cối lưỡng cực có lót đường kính trong 22mm->28mm, đường kính ngoài từ 38 -> 56 mm, chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 107; 2: PP2300519998; 3.1: Khớp háng toàn phần nhân tạo không xi măng phủ ha; 4: 0; 6: - Cuống khớp không xi măng chất liệu hợp kim titanium phủ HA và phủ Ti-plasma. + Chiều dài chuôi từ 119 -> 171 mm, góc cổ chuôi 126 độ -> 145 độ. - Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu CobaltChrome - Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V - Lót ổ cối chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene hoặc tương đương - Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm -> 70 mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 108; 2: PP2300519999; 3.1: Giá đỡ nội mạch siêu mềm làm thay đổi hướng dòng chảy; 4: 0; 6: - Stent chuyển dòng (thay đổi dòng chảy) cho mạch máu - Có thể đóng gói kèm vi ống thông thả stent - Đường kính stent : từ 2.5mm trở lên - Chiều dài stent: các cỡ - Kích thước có thể có xê dịch tùy nhà sản xuất; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 176000000 | 528000000 |  | 0
3: 109; 2: PP2300520000; 3.1: Keo nút mạch; 4: 0; 6: - Thành phần bao gồm Ethylene-vinyl alcohol, Di-methyl sulfoxide và Tantalium hoặc tương đương. - Dung tích tối thiểu 1.5ml; 7: Thành phần bao gồm EVOH (Ethylene-vinyl alcohol), DMSO (di-methyl sulfoxide) và Tantalium Có nhiều mức dộ đậm đặc khác nhau tuỳ tỷ lệ pha Dung tích tối thiểu 1,5ml; 8: 0; 9: Lọ; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3: 110; 2: PP2300520001; 3.1: Kim chọc dò bơm xi măng vào thân đốt sống; 4: 0; 6: - Kim trocar có nòng rỗng và có cây lõi bên trong - Dùng để dùi chân cung và bơm xi măng. - Có 2 loại 11G và 13G, dài 125mm; 8: Bịch/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 100; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
3: 111; 2: PP2300520002; 3.1: Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp; 4: 0; 6: - Thẳng, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. - Đường kính từ 3.5mm đến 5.5mm. - Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 13: 35; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 112; 2: PP2300520003; 3.1: Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio; 4: 0; 6: - Đầu đốt dùng công nghệ Coblation hoặc tương đương - Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại - Có đường hút nước; Đường kính mũi ≥ 5.25mm - Đường kính phần thân ≥ 3.75mm; Đầu mũi nghiêng 90° hoặc tương đương; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 13: 24; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 113; 2: PP2300520004; 3.1: Lưỡi gà dùng cho súng bắn chỉ chóp xoay khớp vai; 4: 0; 6: - Kim dùng cho súng khâu chóp xoay. - Chất liệu kim thép không gỉ. Mũi kim phủ Polymer. - Cho phép xuyên chỉ qua mô dày tới ≥ 10mm.; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 114; 2: PP2300520005; 3.1: Lưỡi mài ổ khớp các cỡ; 4: 0; 6: - Đường kính lưỡi mài: 4mm; 5.5mm - Chiều dài 130mm - Tương thích với nhiều loại máy bào của nhiều hãng khác nhau - Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng. - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 35; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 115; 2: PP2300520007; 3.1: Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 2.5x2.5cm; 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen - Toàn bộ miếng vá có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu. Sau 1 năm lớp màng cứng mới tái tạo biến thành màng cứng tự thân - Cỡ 2.5 x 2.5cm.; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 116; 2: PP2300520008; 3.1: Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 5x5cm; 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen, toàn bộ miếng vá có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu. Sau 1 năm lớp màng cứng mới tái tạo biến thành màng cứng tự thân - Cỡ 5 x 5cm.; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 117; 2: PP2300520009; 3.1: Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 7.5x7.5cm; 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Cỡ 7.5 x 7.5cm; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 118; 2: PP2300520010; 3.1: Miếng vá sọ titan cỡ 100x120mm; 4: 0; 6: - Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 100 x 120mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 119; 2: PP2300520011; 3.1: Miếng vá sọ titan cỡ 150x150mm; 4: 0; 6: Chất liệu titan, màu bạc, - Kích thước 150 x 150mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | Khác thông số : HSMT :Kích thước 150 x 150mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít. HSDT : Kích thước 148 x 148mm - Dùng với vít hệ thống 1.5/1.6mm
3: 120; 2: PP2300520012; 3.1: Miếng vá sọ titan cỡ 131x235 mm; 4: 0; 6: -Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 131x235 mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 121; 2: PP2300520013; 3.1: Miếng vá sọ titan cỡ 90x90mm; 4: 0; 6: - Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 90 x 90mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 122; 2: PP2300520014; 3.1: Mũi khoan ngược chiều rỗng nòng kỹ thuật All inside; 4: 0; 6: - Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. - Một hộp bao gồm: mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường và cây rút chỉ. - Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính từ 5.5mm - 12mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 123; 2: PP2300520015; 3.1: Nẹp bất động cẳng chân; 4: 0; 6: - Sử dụng đinh: Ф4.0mm x 90mm; Ф5.0mm x 110mm, Ф6mm x 120-130mm.; 8: 1 bộ/gói; 9: bộ; 12: 10; 13: 8; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 124; 2: PP2300520016; 3.1: Nẹp chẩm cổ loại 1; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Độ dài: 100mm - 200mm - Đầu nẹp phẳng có các lỗ bầu dục giúp việc điều chỉnh vị trí và hướng vít bắt vào xương chẩm dễ dàng. - Phần thân nẹp được uốn một góc 60 độ so với đầu nẹp. Thân nẹp đường kính 3.5mm, tương thích với vít cột sống cổ lối sau tạo thành hệ thống chẩm – cổ vững chắc. - Kèm theo Vít chẩm có đường kính từ 3.0mm đến 4.0mm, chiều dài từ 4mm đến 18mm. Đầu vít được thiết kế khớp với các nẹp chẩm cổ.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 125; 2: PP2300520017; 3.1: Nẹp chẩm cổ loại 2; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Là loại nẹp khóa, bề mặt nẹp có các lỗ để bắt vít cố định nẹp và xương chẩm - Độ dài: 50mm - 55mm - Hai bên nẹp có hệ thống khóa hình hoa tulip dùng để kết nối thanh nối ROD. - Kèm theo Vít Chẩm: Là loại vít khóa có đường kính từ 3.0mm đến 4.0mm, chiều dài từ 4mm đến 18mm. - Đầu vít được thiết kế khớp với các nẹp chẩm cổ; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 126; 2: PP2300520018; 3.1: Nẹp cổ trước; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Độ dài: Từ 35 mm đến 47 mm. - Độ dày nẹp: Từ 1.7mm đến 2.2 mm - Độ rộng: Từ 16mm đến 20mm. - Thân nẹp có các lỗ để bắt vít cột sống cổ lối trước, trên các lỗ có thiết kế vòng khóa với cơ chế khóa đầu mũ vít. - Các vít cột sống cổ lối trước bắt với nẹp một góc dao động từ 0 độ đến 20 độ. - Nẹp cột sống cổ lối trước được uốn cong theo chiều cong sinh lý của cột sống, và có thể điều chỉnh tùy theo từng bệnh nhân. - Có các cửa sổ giúp dễ dàng quan sát vị trí tương quan giữa nẹp và đĩa đệm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 5; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 127; 2: PP2300520020; 3.1: Nẹp dọc cột sống lưng, đường kính 5.4mm, dài 550mm; 4: 0; 6: - Vật liệu: titanium, nẹp dọc thẳng. - Kích thước: đk: 5.4mm, dài 550mm - Tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 128; 2: PP2300520022; 3.1: Nẹp đóng sọ titan 16 lỗ; 4: 0; 6: - Chất liệu titan, dạng thẳng, 16 lỗ - Nẹp dày 0.6mm - 1mm - Tương thích với vít High Torque HT chống long vít cùng hãng; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 129; 2: PP2300520023; 3.1: Nẹp gắn liền đĩa đệm dùng trong phẫu thuật cột sống cổ; 4: 0; 6: Gồm: - 1 đĩa đệm vật liệu bằng PEEK - 2 điểm đánh dấu bằng titanium - Độ dày của răng cưa: 0.5mm. - Chiều sâu 12mm x chiều rộng 15mm x chiều cao: 5-6-7mm (khoảng cách từ thành tường phía trước đến điểm đánh dấu là 0.95mm và khoảng cách từ thành tường phía sau đến điểm đánh dấu là 1.3mm) - Chiều sâu 14mm x chiều rộng 17mm x chiều cao: 5-6-7mm (khoảng cách từ thành tường phía trước đến điểm đánh dấu là 1.2mm và khoảng cách từ thành tường phía sau đến điểm đánh dấu là 1.75mm) - 1 nẹp: độ dày 1mm x chiều dài: 25mm x chiều rộng 7.5mm, có 2 lỗ để bắt vít.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
3: 130; 2: PP2300520024; 3.1: Nẹp khóa 5.0mm bản hẹp; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Tương thích vít 5.0mm - Bề rộng nẹp: 12mm->15mm - Lỗ: 3-> 20 lỗ - Chiều dài nẹp: 60mm->300mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 131; 2: PP2300520025; 3.1: Nẹp khóa 5.0mm bản rộng; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Tương thích vít 5.0mm - Bề rộng nẹp: 15mm->20mm - Lỗ: 6-> 20 lỗ - Chiều dài nẹp: 115mm->350mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 132; 2: PP2300520026; 3.1: Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài các cỡ, thân nẹp có 14 lỗ, 16 lỗ khóa - Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép có đk 2.0mm. - Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
3: 133; 2: PP2300520027; 3.1: Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ; 4: 0; 6: - Loại 4 - 16 lỗ ứng với chiều dài các cỡ. - Dùng vít 5.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 134; 2: PP2300520028; 3.1: Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ; 4: 0; 6: - Loại 4 ->10 lỗ, chiều dài các cỡ - Dùng vít 4.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 13: 200; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 135; 2: PP2300520029; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân các cỡ; 4: 0; 6: - Loại: trái, phải 5-> 13 lỗ ứng với chiều dài các cỡ. - Đầu nẹp có 8 lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 4.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 8; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 136; 2: PP2300520030; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ; 4: 0; 6: - Loại : 3 -> 8 lỗ, chiều dài các cỡ. - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 3 lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 65; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 137; 2: PP2300520031; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu trên mâm chày các cỡ; 4: 0; 6: - Lỗ 3 -> 13 lỗ, chiều dài các cỡ. - Đầu nẹp có 6 lỗ vít khóa đa hướng, - Dùng vít 5.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 115; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 138; 2: PP2300520032; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Loại 3-> 10 lỗ, Chiều dài các cỡ. - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 60; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 139; 2: PP2300520033; 3.1: Nẹp khóa đa hướng gót chân IV (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Loại 12 lỗ - Thân nẹp lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 4.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 140; 2: PP2300520034; 3.1: Nẹp khóa đa hướng lồi cầu trong (trái, phải) cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Nẹp loại 4 -> 10 lỗ, chiều dài các cỡ. - Dùng vít 2.7/ 4.0 mm, đầu nẹp có 3 lỗ vít khóa đa hướng. - Thân nẹp lỗ vít hình tròn và 1 lỗ vít nén ép. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT:"Dùng vít 2.7/ 4.0 mm, đầu nẹp có 3 lỗ vít khóa đa hướng".
3: 141; 2: PP2300520035; 3.1: Nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ; 4: 0; 6: - Loại 3 -> 8 lỗ, Chiều dài các cỡ. - Thân nẹp hình số tám, đầu nẹp có 2 lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 5.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 142; 2: PP2300520036; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay hình chữ Y; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Kích thước chiều dài 101mm, đầu nẹp có 9 lỗ khóa - Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 2.5mm-3.5mm, chiều dài các cỡ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 35; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | Đường kính vit không đạt theo HSMT( đã xin ý kiến CG) : HSMT : Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 2.5mm-3.5mm, HSDT : Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm
3: 143; 2: PP2300520037; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130-190mm; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp 4 lỗ khóa-> 7 lỗ khóa chiều dài các cỡ - Vít tự khóa titanium đường kính 3.5mm, chiều dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Đường kính vit không đạt theo HSMT( đã xin ý kiến CG) : HSMT : Vít tự khóa titanium đường kính 3.5mm HSDT :Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm
3: 144; 2: PP2300520038; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương mác các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, thân nẹp có 1->6 lỗ khóa, chiều dài các cỡ - Sử dụng vít tự khóa Titanium - Đường kính vít: 2.5mm -> 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Đường kính vit không đạt theo HSMT( đã xin ý kiến CG) HSMT : Đường kính vít: 2.5mm -> 3.5mm HSDT : Sử dụng vít khoá đường kính 2.7/4.0mm
3: 145; 2: PP2300520039; 3.1: Nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) loại 5 lỗ, 7 lỗ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp. - Đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 146; 2: PP2300520040; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹ 4 lỗ -> 7 lỗ khoa khóa và 0 lỗ free - Chất liệu vít Titanium - Đường kính vít 2.5mm -> 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 35; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
3: 147; 2: PP2300520041; 3.1: Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, vít 3.5mm; 4: 0; 6: -Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Vít khóa/vít nén đầu gần mỏm khuỷu - Thân nẹp được thiết kế dài hơn phù hợp với giải phẫu xương trụ. - Hình dáng móc thiết kế cắt cạnh. - Móc để cố định - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 148; 2: PP2300520042; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ-> 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, chiều dài các cỡ - Vít tự khóa chất liệu: Titanium - Đường kính vít 3.5mm, dài các cỡ; - Vít vỏ xương thép không gỉ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | Đầu nẹp ( số lỗ ) và đường kính vit khóa ko khớp với HSMT : HSMT : Đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free,Đường kính vít 3.5mm HSDT : đầu nẹp có 9 lỗ vít khoá và 1 lỗ vít hình giọt nước ,Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm ,
3: 149; 2: PP2300520043; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải. - Loại 2-> 6 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Chất liệu và số lỗ không đáp ứng HSMT
3: 150; 2: PP2300520044; 3.1: Nẹp khóa đầu trên, phía bên xương chày các cỡ; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước chiều dài 124mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 30; 13: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
3: 151; 2: PP2300520045; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương cánh tay; 4: 0; 6: Chất liệu Pure Titanium Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít đầu xa của nẹp đặt mặt trong được thiết kế xen kẽ với vít của nẹp được đặt ở mặt ngoài tạo ra 1 cấu trúc song song để cố định ổ gãy đầu xa. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Mặt trong: Có 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 87/ 110/ 133/ 156mm. Mặt ngoài: Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 63/ 86/ 109/ 132/ 154/ 177/ 200mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 152; 2: PP2300520046; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay đầu khớp có móc; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - 3 móc có các cạnh tròn dễ uốn cong. - 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh gãy. - 2 vít khóa hướng mõm trâm quay. - Có lỗ vít nén ép cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 153; 2: PP2300520047; 3.1: Nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) loại 9 lỗ, 12 lỗ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 154; 2: PP2300520048; 3.1: Nẹp khóa gót chân, vít 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Có chậu xương gót. - Có chậu đáy xương gót. - Có chậu Achilles. - Thân nẹp có lỗ trống để ghép xương. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 155; 2: PP2300520049; 3.1: Nẹp khóa khớp cùng xương đòn có móc, thiết kế móc giải phẫu 100º; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Thân nẹp hình dạng mắt xích dễ uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. - Đầu mặt khớp có 4 lỗ - Nẹp được thiết kế mỏng giảm kích ứng mô mềm. - Chiều cao móc 17mm - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 156; 2: PP2300520050; 3.1: Nẹp khóa mâm chày chữ T; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Khu vực gần mặt khớp có 5 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 157; 2: PP2300520051; 3.1: Nẹp khóa mắt cá ngoài; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp có 7 lỗ - Đầu nẹp có 2 móc - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 9: Cái; 12: 30; 13: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 158; 2: PP2300520052; 3.1: Nẹp khóa mặt sau đầu trên xương chày; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Nẹp được đặt mặt sau phía trong đầu trên xương chày. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại 2-> 6 lỗ - Kích thước 55mm->107mm; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 159; 2: PP2300520053; 3.1: Nẹp khóa mắt xích; 4: 0; 6: - Chất liệu Pure Titanium. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Thân nẹp được thiết kế uốn lượn dễ dàng uốn cong - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại 4 -> 14 lỗ chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 160; 2: PP2300520054; 3.1: Nẹp khóa mini 1.5mm, góc vít đa hướng; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Độ dày 0.8mm, có nhiều hình dạng khác nhau - Dùng vít khóa 1.5mm, vít vỏ 2.0mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 161; 2: PP2300520055; 3.1: Nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ các loại; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Kích thước chiều dài 105mm - Đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free - Vít tự khóa chất liệu Titanium - Đường kính vít 2.5mm ->3.5mm, dài các cỡ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
3: 162; 2: PP2300520056; 3.1: Nẹp khóa nén ép; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại 4-> 12 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 163; 2: PP2300520057; 3.1: Nẹp khóa thân xương đùi các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Thân nẹp có 6 lỗ->10 lỗ khóa và 2 lỗ free - Chiều dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium -Đường kính vít 5.0mm, dài 12->110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 8; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMTvề số lỗ va chiều dài
3: 164; 2: PP2300520058; 3.1: Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay; 4: 0; 6: -Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Thân nẹp có 4 lỗ -> 6 lỗ khóa và 2 lỗ free, dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 80; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 165; 2: PP2300520059; 3.1: Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: - Thân nẹp có 6 lỗ ->10 lỗ khóa và 2 lỗ free, dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium - Đường kính vít 5.0mm, dài 12->110mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 35; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
3: 166; 2: PP2300520060; 3.1: Nẹp khóa chữ S thân xương đòn chất liệu thép không gỉ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp hình chữ S - Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi - Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học - Vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt - Loại 7 lỗ->9 lỗ, chiều dài 85mm -> 114mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 167; 2: PP2300520061; 3.1: Nẹp khóa xương đòn dạng móc; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài 63mm - Đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free. - Thân nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 3.5mm, dài 10->70mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 168; 2: PP2300520062; 3.1: Nẹp khóa đầu rắn xương đòn; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. - Thân nẹp cong hình chữ S xoắn quanh đầu ngoài xương đòn. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | Thông số không khớp yêu cầu HSMT : HSMT : Đầu mặt khớp có 8 lỗ, dùng vít khóa 2,4/3,5mm, vít vỏ đường kính 3,5mm HSDT : Đầu nẹp có 6 lỗ, vít khóa đường kính 2,7/4,0mm, vít vỏ đường kính 2,7/4,0mm
3: 169; 2: PP2300520063; 3.1: Nẹp khóa xương đòn mặt bên; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài 58mm - Đầu nẹp và thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free. - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 2.5mm, chiều dài 8mm -> 50mm. - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
3: 170; 2: PP2300520064; 3.1: Nẹp khóa chữ S thân xương đòn chất liệu Pure Titanium; 4: 0; 6: - Chất liệu Pure Titanium - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Nẹp hình chữ S - Có 2 lỗ nén ở giữa để nén ép và cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải - Loại 5lỗ -> 11 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | Không khớp thông số kĩ thuật HSMT: HSMT : Loại 5-11 lỗ, đường kính vít khóa 3,5mm, vít vỏ 3,5mm, chất liệu Pure titanum HSDT : Loại 4-10 lỗ, đường kính vít khóa 4mm, vít vỏ 4mm, chất liệu Titanum
3: 171; 2: PP2300520065; 3.1: Nẹp khóa xương gót; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: - Đầu nẹp có 11 lỗ khóa và 0 lỗ free, chiều dài các cỡ - Vít tự khóa titanium - Đường kính 2.5mm, dài 8->50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 15; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
3: 172; 2: PP2300520068; 3.1: Khung giá đỡ hẹp mạch nội sọ các cỡ; 4: 0; 6: - Stent dạng tự bung dùng trong can thiệp điều trị hẹp động mạch nội sọ. - Đường kính: 2.5mm -> 5.0 mm. - Chiều dài: 15mm -> 30mm.; 7: - Stent dạng tự bung dùng trong can thiệp điều trị hẹp động mạch nội sọ. - Đường kính 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm. - Chiều dài 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. - Có thể thu hồi sau khi thả <50% chiều dài stent - Có các điểm cản quang trên thân stent giúp quan sát tốt; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 3; 21: 0; 22: 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3: 173; 2: PP2300520069; 3.1: Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc; 4: 0; 6: - Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cocr - Đường kính từ 2.0mm - 4.5mm - Chiều dài từ 9mm - 49mm. - Polymer tự tiêu dạng 3 lớp - Độ dày stent: 75µm -85µm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 180; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc đường kính từ 2.0mm - 4.5mm, chiều dài từ 9mm - 39mm ; độ dày stent: 71µm -85µm nhưng đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu chỉ có đường kính 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm ; chiều dài: 1
3: 174; 2: PP2300520070; 3.1: Vi ống thông hút huyết khối mạch não cỡ lớn; 4: 0; 6: - Vi ống thông hút huyết khối dành cho mạch máu não - Chiều dài: 132cm - Có thể kèm theo bộ dây hút huyết khối hoặc không; 7: Chất liệu: Nitinol. Phủ lớp ưa nước. Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần: 6F. Đường kính trong: ≥ 0.062" Chiều dài ≥ 132 cm Có thể kèm theo bộ dây hút huyết khối hoặc không; 8: 1 Hộp / 1 cái; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 60 | [7 empty] | 60 |  | NTK |  |  | 0 |  | 0
3: 175; 2: PP2300520071; 3.1: Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành; 4: 0; 6: - Bộ gồm 01 tay cầm, thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. - Đầu tip bằng silicon, mềm. - Có 02 dây - Có tích hợp lọc khí 0.2 micron.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 176; 2: PP2300520072; 3.1: Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) và cổng chia (stopcock) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Chịu được áp lực tới 500 psi, 2 hoặc 3 cửa. Có thể chọn lựa nút On / Off. Thân làm từ polycarbonate dễ quan sát dòng chảy. Có thể chọn thêm dây nối.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 177; 2: PP2300520073; 3.1: Bộ kết nối chữ Y dùng trong truyền thuốc, truyền dịch các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Van cầm máu gồm 2 loại: Push - Click và Twist. Van 180 psi (push-click) & 300 psi (twist) chống rò rỉ. Tương thích với lòng 9F . Thiết bị torque và Introducer tương thích với dây dẫn từ 0.014" - 0.021". Bộ van cầm máu gồm nhiều thành phần: van, torque, dây nối, dây mở đường (tùy chọn).; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 300 | [7 empty] | 100 | 200 |  |  |  | 0 |  | HSMT: yêu cầu có Introducer HSDT: Không thể hiện
3: 178; 2: PP2300520074; 3.1: Ống thông chụp buồng tim các cỡ; 4: 0; 6: - Ống thông chụp buống tim các cỡ loại 4F-6F - Cấu tạo 3 lớp, tương thích guidewire 0.038'; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 220 | 200 | [7 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 179; 2: PP2300520075; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên; 4: 0; 6: - Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên loại 5F - Cấu tạo sợi bện kép, tương thích với guidewire 0.038''; 8: 5 cái/ Hộp 10 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 | [6 empty] | 0 |  | 500 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | Catalogue tham dự thầu không có TNKT đáp ứng E-HSMT: Cấu tạo sợi bện kép
3: 36; 2: PP2300519923; 3.1: Bộ hút huyết khối động mạch vành; 4: 0; 6: - Chiều dài hữu dụng: 140cm - Có 2 RO marker đầu típ giúp định vị tốt - Cấu trúc đầu ống hút mềm mại kèm lớp bôi trơn ái nước - Bao gồm: + 1 catheter hút huyết khối ; + 1->2 ống tiêm hút + 1->2 giỏ lọc; + 1 dây nối van khóa vòi 1 hướng.; 7: - Chiều dài hữu dụng: thuộc trong khoảng 135cm -> 145cm - Có 2 RO marker đầu típ giúp định vị tốt - Cấu trúc đầu ống hút mềm mại kèm lớp bôi trơn ái nước - Bao gồm: + 1 catheter hút huyết khối ; + 1->2 ống tiêm hút + 1->2 giỏ lọc; + 1 dây nối van khóa vòi 1 hướng.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 | [6 empty] | 10 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 181; 2: PP2300520077; 3.1: Ống thông can thiệp chẩn đoán mạch máu não, mạch máu tạng và ngoại biên các cỡ; 4: 0; 6: '- Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên. - Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép - Tốc độ dòng chảy tối ưu - Kích thước: 4F - 6 F - Chiều dài: 70cm - 125cm; 7: - Thân ống được phủ lớp ái nước (Hydrophilic) - Độ cản quang dưới màn hình soi huỳnh quang cao - Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép không gỉ giảm thiểu sự xoắn nút trong mạch máu - Kích thước: 4; 5; 6F - Chịu được áp lực đến: 1.200 PSI - Đa dạng chiều dài: 40cm - 150cm - Đầu xa ống thông được thiết kế linh hoạt chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng, ngoại biên và mạch vành (Cobra I,II,III/ Vert/ Simmons I,II,III/ Yashiro/ RH/ JR/ JL/ TiG/ PIG Tail,...); 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 470 | 300 | 100 | [5 empty] | 70 |  | Mục dùng chung NTK+CDHA |  |  | 0 | Mục dùng chung NTK+CDHA | 0
3: 182; 2: PP2300520078; 3.1: Ống thông can thiệp đầu siêu mềm không gắn bóng cỡ 5-6F; 4: 0; 5: Ống thông can thiệp đầu siêu mềm không gắn bóng; 6: - Ống thông hỗ trợ can thiệp được thiết kế đầu mềm - Đường kính tối đa của ống thông: 5F->6F - Chiều dài: các cỡ; 7: Thân ống mềm dẻo uyển chuyển với lớp phủ hydrophilic dài 105-115cm. Kích cỡ 4.2 Fr Công nghệ bện dây độc quyền chống xoắn và duy trì độ toàn vẹn lòng ống. Lòng trong ống rộng 1.1 mm (0.043inch), lớp phủ PTFE. Chiều dài khả dụng: 120, 125, 130cm. Hình dạng đầu tip: straight.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 10300000 | 51500000 |  | 0
3: 86; 2: PP2300519975; 3.1: Dây điện cực có bóng dùng cho máy tạo nhịp tạm thời; 4: 0; 6: - Chất liệu dây mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với màng trong tim - Bóng bằng latex có thể tích lên tới 1.5 ml, thiết kế của bóng hỗ trợ đặt dây dễ dàng không cần X-quang. - Kích thước thân tùy chọn 5F - Điện cực thứ nhất nằm ở đầu chóp dây điện cực - Điện cực thứ hai cách đầu chóp khoảng 1cm. - Kèm theo kim, bơm tiêm, dây nối (ECG adapter), dây nối an toàn (Safety Adapte); 8: 0; 9: Dây; 12: 50; 21: 0; 22: 65 | [6 empty] | 15 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 184; 2: PP2300520080; 3.1: Ống thông chẩn đoán buồng tim các cỡ; 4: 0; 6: Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon-Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi) - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng đuôi heo. Chiều dài 110cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi.; 7: - Cấu tạo: 3 lớp - Kích thước: đường kính 4Fr - 5Fr , dạng đuôi heo. - Chiều dài ống: 110cm. - Tương thích guidewire 0.038''. - Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 200; 13: 10; 21: 0; 22: 250 | 200 | [5 empty] | 0 |  | 50 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 185; 2: PP2300520081; 3.1: Ống thông can thiệp mạch vành với thân ống thông bao các loại, các cỡ; 4: 0; 6: - Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ phẳng được bện cường độ cao, có tính cản quang cao ở đoạn xa. - Đặc điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau. - Hình dạng các kiểu - Kích thước cỡ 5F - 7F'. Chiều dài 100cm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 90; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 186; 2: PP2300520082; 3.1: Ống thông can thiệp tim mạch các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Thiết kế ống Hyper chống biến dạng ống dưới nhiệt độ, độ ẩm cao. Đường viền Henka có độ cứng ống giảm dần từ đoạn gần tới đầu tip. Đầu tip viền tròn, mềm dẻo (urethane) hiển thị tốt. Lòng trong ống rộng: 6F (1.80mm/ 0.071"), 7F (2.05mm/ 0.081"), 8F (2.28mm/ 0.090") được phủ lớp PTFE. Đường kính ngoài: 2.09, 2.4, 2.7 mm (6, 7, 8 F). Các loại shape: JL, JR, AL, SAL, AR, HS, IM, PB, SC, SPB, MP Chiều dài khả dụng: 100cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 300; 13: 200; 21: 0; 22: 300 | [8 empty] | 300 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số lấy file này |  |  | 0 |  | 0
3: 187; 2: PP2300520083; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch quay đa năng chụp được trái và phải các cỡ; 4: 0; 6: - Cấu tạo: công nghệ sợi bện kép - Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống 2 lớp - Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: Brachial Type -Kích cỡ: 5Fr - Tương thích guidewire 0.038'' - Đường kính 5Fr, chiều dài 100cm - 120cm.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 800; 13: 1405; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | Nội tim mạch: theo số luọng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 188; 2: PP2300520084; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch vành có bện sợi thép không gỉ các cỡ; 4: 0; 6: - Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon-Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ. - Đường kính 4Fr - 5Fr. Chiều dài 100cm. - Tương thích guidewire 0.038''.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 800; 13: 500; 21: 0; 22: 1200 | 1200 | [8 empty] | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | 0
3: 189; 2: PP2300520086; 3.1: Ống thông chuẩn đoán ngoại biên; 4: 0; 6: - Ống thông chẩn đoán ngoại biên - Có đường viền bện giúp chống gẫy gập, chống biến dạng. - Có đầu tip mềm và hãm lực chống tổn thương lòng mạch - Đường kính loại: 4F->7F - Chiều dài: 40 -> 150 cm - Tương thích guide wire 0.035”/ 0.038” - Có 1-5 lỗ bên; 8: 5 Cái/hộp; 9: Cái; 12: 580; 13: 80; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 91; 2: PP2300519980; 3.1: Dụng cụ đóng mạch máu không cần bộc lộ động mạch; 4: 0; 5: Dụng cụ đóng mạch bằng chỉ ngoại khoa; 6: - Dụng cụ đóng mạch máu sau can thiệp bằng chỉ ngoại khoa 3.0 - Cho lỗ động mạch từ 5F đến 21F không cần bộc lộ động mạch; 7: - Đóng mạch bằng chỉ tạo sẵn, loại chỉ Polypropylene - Sử dụng cho lỗ vào động mạch đùi 5F đến 21F; cho lỗ vào tĩnh mạch đùi 5F đến 24F; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 105 |  |  |  |  | 20 |  | 5 | 80 |  | Số lượng dùng tăng do dụng cụ đã được thanh toán BHYT | Nội tim mạch đồng ý với điều chỉnh tên danh mục, yêu cầu kỹ thuật của Nội thần kinh |  | 0 |  | 0
3: 191; 2: PP2300520088; 3.1: Stent can thiệp túi phình mạch não; 4: 0; 6: - Stent điều trị phình mạch cổ rộng kết hợp với vòng xoắn kim loại - Stent tự bung. - Có thể đóng gói kèm vi ống thông thả stent. - Đường kính stent từ 2.0mm -> 5.5mm - Chiều dài các cỡ; 7: - Stent tự nở, dùng trong can thiệp túi phình mạch máu não - Đường kính 3.0mm - 8.0mm. - Chiều dài 15-60mm. - Tương thích với ống thông có đường kính trong 0.0165"- 0.017", 0.021" và 0.027". - Có thể thu hồi sau khi đặt 90% chiều dài. - Có các điểm cản quang giúp dễ quan sát stent; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 68000000 | 204000000 |  | 0
3: 192; 2: PP2300520089; 3.1: Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành các cỡ; 4: 0; 6: -Chất liệu: Cobalt Chromium với lớp phủ ProBio -Độ dày khung Stent: 2.5mm, 3.0mm có kích thước 60µm (0.0024 inch); đường kính 3.5mm - 4.0mm có kích thước 80µm (0.0031 inch); đường kính 4.5mm, 5.0mm có kích thước 120µm (0.0047 inch) -Chiều dài từ: 15mm đến 26mm - Đường kính từ: 2.5mm đến: 5.0mm - Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia -Stent được phủ lớp Silicon Carbide siêu mỏng (PROBIO) và thiết kế đơn lớp (single layer) làm khẩu kính nhỏ; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 6; 21: 0; 22: 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 193; 2: PP2300520090; 3.1: Giá đỡ (Stent) can thiệp mạch vành thành mỏng phủ thuốc Sirolimus; 4: 0; 6: - Stent lõi Co-Cr, phủ thuốc Sirolimus - Cấu tạo mắc cáo mở có liên kết chữ Z kép dài - Độ dày Stent: ≤ 60µm. - Đường kính: 2.0 mm - 4.5 mm, chiều dài: 8 mm - 48 mm. - Có nghiên cứu lâm sàng với hơn 1000 bệnh nhân tại các quốc gia Châu Âu đã được công bố trên các tạp chí được lập chỉ mục ISI, SCOPUS, PubMed.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 | [6 empty] | 0 |  | 200 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 |  | 0
3: 194; 2: PP2300520091; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc tự tiêu sinh học; 4: 0; 6: Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, liều lượng ≤1.2 µg/mm2 Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA 50/50, độ dày lớp phủ: 3-5 µm Vật liệu Cobalt Chromium, thiết kế đóng và mở, kết nối có dạng chữ "U", 6 đỉnh đối với Ø2.00 - 2.75, 8 đỉnh đối với Ø3.00 - 4.50, Độ dày khung stent: 60-70μm Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50mm Chiều dài: 8-48 mm. Số nếp gấp bóng: 3 cánh Biên dạng đầu tip: 0.016", Có 2 dấu cản quang Áp suất danh định ≤ 7 bar, Tiêu chuẩn ISO; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 195; 2: PP2300520092; 3.1: Stent can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: 0; 6: - Tương thích với sheath 6F -> 7F - Đường kính 5 - 10 mm - Chiều dài stent: các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Mỹ); 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0 |  | 0
3: 196; 2: PP2300520097; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc lõi kép Zotarolimus, các cỡ; 4: 0; 6: - Phủ thuốc Zotarolimus - Lớp phủ Biolink tương thích sinh học - Công nghệ lõi kép - Chỉ định được cho bệnh nhân tiểu đường - Đường kính 2.0 mm - 5.0 mm, dài 8 mm - 38 mm - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | Nội tim mạch: 15 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 |  | 0
3: 197; 2: PP2300520098; 3.1: Dụng cụ lấy huyết khối dạng stent; 4: 0; 6: - Dụng cụ kéo huyết khối tái thông mạch được thiết kế dạng stent, có thể thu lại được - Kích thước 4mm -> 6mm . - Chiều dài stent: Các cỡ; 7: - Stent kéo huyết khối tái thông mạch máu chất liệu Nitinol - Có các marker trên thân stent giúp cản quang tốt. - Đa dạng kích thước 4mm, 5mm và 6mm . - Chiều dài stent: Các cỡ - Tương thích với vi ống thông có đường kính trong .017", .021".; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3: 198; 2: PP2300520099; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc tự tiêu đường kính 2.0 - 4.0mm; 4: 0; 6: - Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium phủ thuốc Sirolimus và Polymer - 2 marker Platinum / Iridium. - Số thanh nối ≤ 2 giúp đảm bảo độ linh hoạt và khả năng tiếp cận mạch nhánh tối đa - Chu vi mắc cáo mở rộng tối đa ≥ 18.5mm, giúp duy trì hỗ trợ tốt lối vào mạch nhánh - Hàm lượng thuốc: 12.5μg/mm chiều dài, phủ ở mặt ngoài thành stent. - Dùng kèm dây dẫn 0.014" và ống thông can thiệp tối thiểu 5F. - Độ dày thanh chống 68 μm- 80 μm - Đường kính 2.0mm - 2.50 mm , chiều dài 8mm - 32mm. - Đường kính stent 2.75mm - 4.00 mm, chiều dài 8mm - 40 mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 13: 83; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | HSMT: Độ dày thanh chống 68 μm- 80 μm HSDT: Mẫu 22 - Độ dày thanh chống: 65μm ± 10 Cataloge: - Độ dày thanh chống: 55μm - 75μm
3: 199; 2: PP2300520100; 3.1: Stent nong mạch vành có phủ thuốc tự tiêu sinh học tiêu chuẩn châu âu; 4: SYNERGY™ XD0; 5: Stent mạch vành PtCr, phủ polymer tự tiêu, thiết kế mắt mở; 6: - Chất liệu Platinum Chromium có tẩm thuốc Everolimus, phủ Polymer tự tiêu - Khung stent mỏng, có bề dày 74μm đến 81μm - Tip profile: 0.017 inch - Đường kính: 2.25mm - 5.00mm - Chiều dài 8mm - 48mm. - Polymer Tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày, Lớp Polymer chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch, bề dày lớp phủ polymer 4μm - Chất liệu bóng trong stent: Pepax có 2 lớp, bóng 5 nếp gấp - Hệ thống mang stent phủ lớp ái nước. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA ( Bản PMA); 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 150; 21: 0; 22: 250 | [8 empty] | 250 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 94; 2: PP2300519983; 3.1: Dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép; 4: 0; 6: - Cấu tạo gồm các thành phần sau: + Dụng cụ đóng mạch + 01 dây dẫn cỡ 0.035'' hoặc 0.038'' dài 70cm + 01 dilator - 01 sheath Kích cỡ: 6Fr và 8Fr - Sử dụng cơ chế cầm máu kép; 8: Hộp/ 5 bộ; 9: Bộ; 12: 20; 13: 20; 21: 0; 22: 55 |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 201; 2: PP2300520102; 3.1: Thanh nâng ngực các loại các cỡ (kèm ốc/vít); 4: 0; 6: - Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực - Chất liệu: Titanium - Kích cỡ: 6cm -> 40cm - Thanh dùng ốc vít để cố định vào thành ngực. - Mỗi thanh kèm 2 ốc vít; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 202; 2: PP2300520103; 3.1: Thanh nâng ngực các loại các cỡ không kèm vít; 4: 0; 6: - Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, - Thiết kế: 2 đầu bo tròn, nhỏ thon, có lỗ và khấc ở 2 đầu - Kích thước: + Chiều rộng 10mm -> 13mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 203; 2: PP2300520104; 3.1: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu; 4: 0; 6: - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước, bề mặt không ngậm nước. - Kính lọc tia UV, bờ vuông chống đục bao sau, cầu sai trung tính , trong suốt. - Chỉ số khúc xạ >1,45; chỉ số ABBE > 57. - Đường kính optic 5.5mm - 6.5mm; chiều dài 10mm - 13mm . - Dải công suất 0D đến +32D. - Lắp sẵn trong cartidge + injector dùng một lần. - Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge trong hộp vô trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 300 | [5 empty] | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
3: 204; 2: PP2300520107; 3.1: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng; 4: 0; 6: - Chất liệu acrylic không ngậm nước - Đường kính optic từ 5mm đến 6 mm. - Đặc điểm phi cầu. dải công suất từ -10.0 D đến + 35.0 D. - Chiều dài tổng thể từ 10mm đến 12 mm. - Chỉ số khúc xạ (RI) 1.52 < RI <1.54. - Màu vàng lọc ánh sáng xanh, tia UV. Thiết kế 4 càng. - Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 500; 13: 400; 15: 400; 16: 400; 21: 0; 22: 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | NK đến tháng 7/23 sử dụng trong 6 tháng |  |  | 0 |  | 0
3: 205; 2: PP2300520108; 3.1: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C; 4: 0; 6: -Chất liệu acrylic.không ngậm nước - Đường kính optic từ 5.5mm đến 6.5 mm. - Đặc điểm phi cầu , trung tính dải công suất từ -5.0 D đến + 40.0 D.Chiều dài tổng thể từ 11 mm đến 13 mm. - Chỉ số khúc xạ 1.48<= n <= 1.52. Chỉ số ABBE trong khoảng từ 52-55, - Lọc ánh sáng xanh, nhuộm vàng tự nhiên chống tia UV. - Thiết kế càng chữ C, chống dính càng Antistick, góc càng < 2 độ. - Thuỷ tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong cartidge+ injector dùng một lần; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 15: 330; 16: 330; 21: 0; 22: 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | Nhập kho đến ngày 12/23 trong vòng 6 tháng |  |  | 0 |  | 0
3: 206; 2: PP2300520109; 3.1: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu, ngậm nước; 4: 0; 6: - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ, nhiễu xạ, kính không bị bọt khí,cho tiêu cự nhìn gần, nhìn trung gian, phi cầu (cầu sai âm tính) - Chất liệu Acrylic ngậm nước >= 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước, lọc tia UV - Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế theo bảng phiến 4 cạnh - Đường kính optic 5.5mm - 6.5mm, đường kính tổng 10mm - 13mm - Dãy diopter từ +0D đến + 32D, bước nhảy 0.5D - Chỉ số khúc xạ >= 1.45 - Chỉ số ABBE >= 58 - Thủy tinh thể đặt sẵn vào cartridge kèm súng injector sử dụng 1 lần - Tiệt khuẩn; 8: 1 cái /hộp; 9: cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
3: 207; 2: PP2300520110; 3.1: Stent sinh học phủ thuốc điều trị kép; 4: 0; 6: Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Độ dày stent: 95-105 µm Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Đường kính: 2.5 - 4.0 mm. Chiều dài: 9 – 38 mm. Radial strength (Khả năng chịu nén) > 25 psi Foreshortening (Tỷ lệ rút ngắn chiều dài của stent) < 1% Recoil (Tỷ lệ co lại của stent) < 5% Đường kính 2.5-2.75mm nong lên tối đa 3.25 mm Đường kính 3.0-4.0mm nong lên tối đa 4.5 mm Thử nghiệm lâm sàng trên 9600 bệnh nhân. CE chứng nhận khả năng rút ngắn thời sử dụng DAPT linh hoạt cho bệnh nhân ổn định và bệnh nhân ACS; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 120; 13: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 208; 2: PP2300520111; 3.1: Van cầm máu dạng chữ Y loại đóng mở bằng lò xo, và van kép chất liệu Polycarbonate; 4: 0; 6: - Van cầm máu chất liệu Polycarbonate - Loại đóng mở bằng lò xo, có van kép - Có kèm insertion tool bằng kim loại và torque điều khiển - Dây dẫn 0.014" - Đường kính trong 2.44 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn châu âu) và FDA (cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 25Cái/hộp; 9: Cái; 12: 1000; 13: 2000; 21: 0; 22: 1450 | 1300 | [6 empty] | 150 |  | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  | 832500 | 1207125000 |  | 0
3: 209; 2: PP2300520112; 3.1: Van tim cơ học động mạch chủ; 4: 0; 6: - Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ, cấy ghép kiểu ngồi trên vòng van. - Vật liệu + Khung van: Titanium/ MP35N + Thiết kế lá van dạng trục treo + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có marker. - Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. - Van có các cỡ: 16mm -> 28mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 210; 2: PP2300520113; 3.1: Van động mạch chủ sinh học các cỡ; 4: 0; 5: Van động mạch chủ sinh học các cỡ - Magna Ease -Pt; 6: - 3 lá van tách rời - Chất liệu: màng tim bò/heo - Vòng van: khung bằng hợp kim Cobalt - chromium, phủ bởi lớp Ployester - Có vùng nới rộng van, có marker hiển thị dưới hình ảnh cản quang - Kích cỡ : 19mm->29mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 12; 13: 5; 21: 0; 22: 15 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 211; 2: PP2300520114; 3.1: Van hai lá cơ học gờ nổi các cỡ; 4: 0; 6: - Van tim nhân tạo cơ học 2 lá, cấp ghép kiểu ngồi trên vòng van - Vật liệu + Khung van: Titanium + Thiết kế lá van dạng trục treo + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có marker. - Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. - Van có các cỡ: 19mm -> 33mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 212; 2: PP2300520115; 3.1: Van hai lá sinh học các cỡ; 4: 0; 5: Van hai lá sinh học các cỡ - Magna Ease -Pt; 6: - Chất liệu: màng tim bò/heo - Kích cỡ : 25mm->33mm; 7: - 3 lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung bằng hợp kim Cobalt - chromium. - Van có vòng chỉ hướng dẫn vị trí khâu. - Thiết kế van ở vị trí supra-annular và có 2 markers chỉ dẫn vị trí đặt van để tối ưu hóa dòng chảy thất trái - Van được xử lý dưới quy trình ThermaFix chống vôi hóa. - Cỡ 25-33mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 213; 2: PP2300520116; 3.1: Van tim cơ học động mạch chủ loại INR thấp; 4: 0; 6: - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết - Góc mở lá van tới 90 độ - Đầu ra dạng ống loe - Được chứng nhận an toàn hơn với INR 1.5IU->2.5UI - Độ chênh áp thấp - Van động mạch chủ vòng khâu số 19->29; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 214; 2: PP2300520117; 3.1: Van tim hai lá INR thấp; 4: 0; 6: - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết - Góc mở lá van tới 90 độ - Đầu ra dạng ống loe - Được chứng nhận an toàn hơn với INR 1.5IU->2.5UI - Độ chênh áp thấp; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 100; 13: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 215; 2: PP2300520119; 3.1: Vật liệu gây nút mạch; 4: 0; 6: - Chất gây tắc mạch dạng lỏng ethelene vinyl alcohol hòa tan trong chất dimethylsulfoxide, bột tantalum làm tăng độ cản quang - Chỉ định thuyên tắc các tổn thương ngoại biên và mạch máu não bao gồm dị dạng động tĩnh mạch và u máu. - Nồng độ 12 và 18 tương ứng với độ đậm đặc của chất tắc mạch; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 17900000 | 89500000 |  | 0
3: 216; 2: PP2300520120; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép; 4: 0; 6: Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn. Lớp phủ: silicon hoặc ái nước SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf, 0.7gf Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 150, 165, 180, 190, 300 cm; 7: - Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ - Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. - Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn. - Lớp phủ: silicon hoặc ái nước - Tip load: 0.5 gf hoặc 0.7gf - Đầu tip: straight, J. - Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 150, 165, 180, 190, 300 cm; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 700; 13: 10; 21: 0; 22: 900 |  | 200 | [6 empty] | 700 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0 |  | 0
3: 217; 2: PP2300520121; 3.1: Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh điều trị túi phình mạch não; 4: 0; 6: - Vi ống thông can thiệp mạch máu não - Đường kính ngoài của đoạn hoạt động: đầu gần 2.1Fr- 2.4Fr và đầu xa 1.7Fr -1.9Fr - Đường kính trong lòng ống từ 0.017" trở xuống, chiều dài sử dụng là 150cm. - Có thể đầu thẳng hoặc cong; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3: 218; 2: PP2300520122; 3.1: Vít chỉ khâu chóp xoay, sử dụng kỹ thuật khâu hai hàng; 4: 0; 6: - Chất liệu: Peek optima - Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. - Kích thước neo 5.5mm x 6.7mm. - Chiều dài bung tương ứng 20.8mm - Tiệt trùng; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 219; 2: PP2300520123; 3.1: Vít chỉ khâu sụn chêm kỹ thuật khâu all inside; 4: 0; 6: - Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. - Gồm hai neo ≥ 5mm chất liệu peek/titan/cocr và nút chỉ không tiêu chất liệu polyethelene. - Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10 - 18mm.; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 220; 2: PP2300520124; 3.1: Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay khớp vai; 4: 0; 6: - Chất liệu: PLLA phủ HA tự tiêu - Kèm hai hoặc ba sợi chỉ - Kích thước: Các cỡ - Tiệt trùng; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 221; 2: PP2300520125; 3.1: Vít đa trục cột sống cổ kèm vít khóa trong; 4: 0; 6: - Vít đa trục: Titanium. - Góc xoay: 50 độ, biên độ di dộng của vít đa trục cao. - Đường kính: 3.5mm -> 4.5mm các cỡ - Vít cấu tạo tương thích với nẹp dọc đường kính 3.3mm + Vít khóa trong: titanium, đk 3.5mm; 8: Bịch/1 cá; 9: Cái; 12: 50; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
3: 222; 2: PP2300520127; 3.1: Vít đa trục cột sống lưng có ren bén, nhuyễn các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium/Titanium Alloy - Đầu vít có 3 lưỡi, giúp vít có thể đi nhanh hơn vào xương. - Vít tự taro, thân vít đặc - Đường kính 4.5mm-8.0mm. - Chiều dài từ 25mm-100mm - Tiệt trùng; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 200; 13: 200; 21: 0; 22: 300 |  |  | 300 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 223; 2: PP2300520128; 3.1: Vít đa trục rỗng ruột; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đầu vít được thiết kế để gắn với canulla bơm xi măng - Phần rỗng bên trong - Chiều dài từ 35-60mm - Đường kính 5-7 mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn.; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 224; 2: PP2300520129; 3.1: Vít đơn trục cột sống lưng có ren bén, nhuyễn các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu bằng titanium, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén - Đường kính ngoài 4mm, Đường kính trong 3.25mm, Khoảng cách ren vít 2.2mm, Chiều dài 25-45mm - Đường kính ngoài 5mm, Đường kính trong 3.55mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-50mm -Đường kính ngoài 6mm, Đường kính trong 4.55mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm - Đường kính ngoài 7mm, đường kính trong 5.30m, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm - Đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 5.95mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 225; 2: PP2300520130; 3.1: Vít dùng trong phẫu thuật cột sống cổ tương thích nẹp gắn liền đĩa đệm; 4: 0; 6: -Vật liệu titanium - Đường kính 4mm, chiều dài 12->18mm - Đường kính 4.5mm, chiều dài 14->18mm - Tương thích với nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ - Trùng sẵn; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 30; 13: 10; 21: 0; 22: 80 |  |  | 80 | [9 empty] | 0
3: 226; 2: PP2300520131; 3.1: Vít khóa 3.5mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 13: 1900; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 227; 2: PP2300520132; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chiều dài 12mm - 60mm.toàn ren. - Đường kính 4.0mm. - Chất liệu: titanium.; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 228; 2: PP2300520133; 3.1: Vít khóa 5.0mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chiều dài 18 - 90mm, toàn ren. - Đường kính 5.0mm. - Chất liệu: Titanium.; 8: 0; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 229; 2: PP2300520134; 3.1: Vít khóa 5.0mm các cỡ tự taro; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 5.0mm, - Kích thước: 14mm-140mm; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 230; 2: PP2300520135; 3.1: Vít khóa 6.5 các cỡ; 4: 0; 6: - Đường kính 6.5mm - Chiều dài từ 30 - 110mm, toàn ren, thân vít rỗng. - Đường kính 6.5mm. - Chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 1400; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 231; 2: PP2300520136; 3.1: Vít khóa 7.3 các cỡ; 4: 0; 6: - Chiều dài từ 60 - 115mm - Đường kính 7.3mm, thân vít rỗng. - Chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 850; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 232; 2: PP2300520137; 3.1: Vít khóa động tự taro đường kính 2.4mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Titan/Titanium/ Ti6A14V - Đường kính ren: 2.4mm, tự taro - Chiều dài: 8mm -> 50mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 233; 2: PP2300520138; 3.1: Vít khóa động tự taro đường kính 3.5mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 3.5mm, tự taro - Kích thước: Dài 10mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 234; 2: PP2300520139; 3.1: Vít khóa động tự taro đường kính 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm, tự taro - Chiều dài 12mm->80mm; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 235; 2: PP2300520140; 3.1: Vít khóa đường kính 2.5mm; 4: 0; 6: - Vật liệu titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 2.5mm, dài 8->50mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
3: 236; 2: PP2300520141; 3.1: Vít khóa đường kính 3.5mm; 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 3.5mm, dài 10->90mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 237; 2: PP2300520142; 3.1: Vít khóa đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 5.0mm, dài 12mm->110mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 238; 2: PP2300520143; 3.1: Vít khóa đường kính 7.0mm; 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 7.0mm, dài 60mm->120mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
3: 239; 2: PP2300520144; 3.1: Vít khóa mini tự taro đường kính 1.5mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 1.5mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt - Dài từ 6mm -> 30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 240; 2: PP2300520145; 3.1: Vít khóa mini tự taro đường kính 2.0mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan/Titanium - Chiều dài: 8mm -> 34mm - Vít khóa tự taro, - Đường kính 2.0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 241; 2: PP2300520146; 3.1: Vít đóng sọ titan tự khoan, tự taro; 4: 0; 6: - Chất liệu tita - Loại HT chống long, tự khoan, tự taro, mũ vít chữ X.; 8: 0; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 500 |  |  | 500 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 242; 2: PP2300520147; 3.1: Vít neo cố định dây chằng chéo; 4: 0; 6: - Chốt loại: 4 lỗ, Chiều dài chốt: ≥ 10mm - Chiều dài vòng treo gân: từ 10mm- 35 mm - Chất liệu: Chốt là Titanium/Cobalt Chrome. - Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester hoặc tương đương - Đường kính ≥ 5mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 243; 2: PP2300520148; 3.1: Vít neo cố định dây chằng, điều chỉnh được độ dài.; 4: 0; 6: - Kích thước vít: dài ≥ 10mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: UHMWPE/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10mm – 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 244; 2: PP2300520149; 3.1: Vít rỗng titan 3.0 các cỡ; 4: 0; 6: Đường kính 3.0mm x chiều dài 14-30mm với mỗi bước tăng 2mm.Thân vít rỗng, chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 85; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 245; 2: PP2300520150; 3.1: Vít rỗng tự nén ép đường kính 2.8mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 2.8mm. - Vít không đầu. - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 8mm->30mm với bước ren tăng 1mm/ 2mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 246; 2: PP2300520151; 3.1: Vít rỗng tự nén ép đường kính 3.6 mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 3.6mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->70mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về kích thước 15mm->70mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm. HSDT:Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-60mm với bước tăng 5mm.
3: 247; 2: PP2300520152; 3.1: Vít rỗng tự nén ép đường kính 4.1mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 4.1mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->80mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về kích thước 15mm->80mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm. HSDT Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-75mm với bước tăng 5mm.
3: 248; 2: PP2300520153; 3.1: Vít rỗng tự nén ép đường kính 5.5mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 5.5mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->100mm với bước ren tăng 5mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về kích thước
3: 249; 2: PP2300520154; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Đường kính 2.7mm - Chiều dài 6mm->30mm - Chất liệu: Titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 600; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 250; 2: PP2300520155; 3.1: Vít vỏ 3.5mm chất liệu thép không gỉ/ titanium; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 3.5mm, - Kích thước: 10mm->120mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 251; 2: PP2300520156; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chiều dài 12 - 60 mm, toàn ren. - Đường kính 4.0mm. - Chất liệu: titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 300; 13: 1400; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 252; 2: PP2300520157; 3.1: Vít vỏ 4.5mm các cỡ tự taro; 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 4.5mm, - Kích thước: 14mm ->140mm "; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 253; 2: PP2300520158; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chiều dài 18 - 90mm, toàn ren. - Đường kính 5.0mm - Chất liệu: Titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 200; 13: 1100; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 254; 2: PP2300520159; 3.1: Vít vỏ 3.5mm tự taro chất liệu Ti6A14V; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm, tự taro - Kích thích sự phát triển của mô can xương. - Chiều dài 12mm->55mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 255; 2: PP2300520160; 3.1: Vít vỏ động mm tự taro đường kính 4.5mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 4.5mm, tự taro - Dài 14mm->60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 256; 2: PP2300520161; 3.1: Vít vỏ mini đường kính 2.0mm các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 2.0mm, tự taro - Dài từ 6mm->30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 257; 2: PP2300520162; 3.1: Vít vỏ xương đường kính 2.7mm -> 3.5mm; 4: 0; 6: - Vít đường kính 2.7mm -> 3.5mm, chiều dài các cỡ - Chất liệu Titanium/thép không gỉ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT về đường kính
3: 258; 2: PP2300520163; 3.1: Vít xốp 6.5 mm tự taro đường kính các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 6.5mm, tự taro - Kích thước: Dài 50mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 259; 2: PP2300520164; 3.1: Vít xốp dường kính 4.0 mm tự taro các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 4.0mm, tự taro - Kích thước: Dài 30mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 260; 2: PP2300520165; 3.1: Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ; 4: 0; 6: - Đường kính 4.5mm, chiều dài 16mm-> 34 mm, - Thân vít rỗng kèm long đền - Chất liệu thép không rỉ; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 400; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 261; 2: PP2300520166; 3.1: Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ; 4: 0; 6: - Đường kính 7.3mm - Chiều dài 60mm -> 115mm. - Thân không toàn ren - Có kèm long đền đệm. - Chất liệu thép không rỉ; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 200; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 262; 2: PP2300520167; 3.1: Vít xương xốp đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Vật liệu titanium. - Có 2 loại: vít ren toàn phần, vít ren bán phần - Chiều dài: 10mm->60mm; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 263; 2: PP2300520168; 3.1: Vòng van 2 hoặc 3 lá loại mềm; 4: 0; 6: - Vòng sửa van nhân tạo loại mềm - Chất liệu: Polyester - Kích thước: 23mm->35mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 264; 2: PP2300520169; 3.1: Vòng van ba lá 3D các cỡ; 4: 0; 5: Vòng van ba lá 3D - Edwards Physio Tricuspid - Pt; 6: - Vòng van 3 lá mềm dẻo - Lõi: Titanium. - Hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế hở. - Kích cỡ 24mm ->36mm.; 7: - Vòng van 3 lá mềm dẻo.Vòng khâu silicone, được bao phủ bởi lớp vải polyester. - Lõi titanium. - Hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế mở. - Viền khâu riêng biệt thuận lợi cho việc đặt chỉ khâu và tiết diện viền khâu nhỏ giúp giảm lực xuyên kim và lực trượt trong quá trình khâu vòng van - Cỡ 24-36mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 265; 2: PP2300520170; 3.1: Vòng van hai lá loại cứng; 4: 0; 5: Vòng van 2 lá hình yên ngựa, lõi cứng phần trước, mềm phần sau, cỡ 24-40mm - Edward Physio II - Pt; 6: - Lõi van cứng ở phần trước - Thiết kế hình yên ngựa. - Có 3 vị trí giúp định vị vòng van. - Kích cỡ 24mm-40mm.; 7: - Lõi van bằng nhiều tấm cobalt-chromium ghép lại giúp cứng ở phần trước . Thiết kế hình yên ngựa. Vòng khâu silicone, được bao phủ bởi lớp vải polyester. - Có 3 vị trí giúp định vị vòng van. - Dễ tháo tay cầm ra chỉ với 1 chỗ cắt. - Cỡ 24-40mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 25 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 266; 2: PP2300520171; 3.1: Vòng van ba lá hở loại bán cứng; 4: 0; 6: - Vòng được tăng cứng bằng lõi hợp kim và được phủ vải polyester bện. - Có marker - Có hệ thống giá đỡ vòng van - Kích cỡ: 26mm -> 36mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 267; 2: PP2300520172; 3.1: Vi ống thông siêu nhỏ dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não; 4: 0; 6: - Vi ống thông siêu nhỏ tự trôi theo dòng chảy của mạch máu - Dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não. - Đường kính từ 1.2F -> 1.8F; 7: Được thiết kế đầu gần bằng sợi thép không gỉ, đầu xa có lớp Nitinol. Đường kính trong đầu xa là 0.013'' Đường kính ngoài là 2.7Fr - 1.5Fr Chiều dài 165cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 9450000 | 47250000 |  | 0
3: 268; 2: PP2300520173; 3.1: Vòng xoắn kim loại điều trị phình mạch máu não; 4: 0; 6: - Vòng xoắn với thiết kế dạng xoắn - Hệ thống vòng xoắn kim loại 10 và 18 tương ứng với đường kính sợi coi từ 0.012 inch->0.014inch - Đường kính vòng xoắn kim loại tối tiểu từ 1mm - Chiều dài: Các cỡ; 7: - Có loại: 3D và 2D (Helical) - Chấy liệu Coil platinum - kích cỡ: 0.010 inch, 0.012 inch, 0.014 inch - Đường kính vòng: các cỡ - Cắt coil bằng bộ cắt coil điện tử; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 11850000 | 237000000 |  | 0
3: 269; 2: PP2300520174; 3.1: Xi măng ngoại khoa có kháng sinh; 4: 0; 6: - Xi măng xương có kháng sinh - Bao gồm lọ bột polymer và dung môi monomer - Tỷ lệ bột và dung môi là 3:1 - Cung cấp kèm bộ trộn xi măng khi sử dụng; 8: Gói / hộp; 9: Hộp; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 270; 2: PP2300520175; 3.1: Xi măng xương có kháng sinh; 4: 0; 6: - Xi măng xương có kháng sinh (0.28g kháng sinh/20g bột). - Dung dịch pha chứa: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chất tạo màu E141.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 180; 2: PP2300520076; 3.1: Ống thông 2 nòng có thiết kế ống hình bầu dục; 4: 0; 5: Ống thông 2 nòng trong tim mạch can thiệp; 6: - Ống thông 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX dài 20 cm) thích hợp cho mạch nhánh và tổn thương CTO. - Ống thông gồm 2 lõi thép không gỉ chống xoắn. - Chiều dài từ đầu tip tới OTW port dài 6.5 mm. - Lớp phủ ái nước 380 mm - Thiết kế ống hình bầu dục 3.3 Fr x 2.5 Fr - Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5/ 2.5 - 3.3 F. - Chiều dài: 145 cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 30 | [6 empty] | 10 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT: Thiết kế ống hình bầu dục. E-HSDT (Catalogue): Hình Oval
3: 272; 2: PP2300520178; 3.1: Bóng nong động mạch và mạch máu bán đàn hồi 3 nếp gấp; 4: 0; 6: - Bán đàn hồi 3 nếp gấp - NP 6 bar, RBP 16 bar (Ø 4.0=14bar) - Bề mặt lượn sóng, gấp nếp - Bơm xả được nhiều lần - Phủ Hydrophyllic - Khẩu kính đầu vào tổn thương nhỏ 0.40 mm. Khẩu kính băng qua tổn thương ≤0.85mm (Ø 1.5mm) - Kích thước: đường kính 1.5 - 4.0 mm, chiều dài 10 - 30 mm"; 7: Bóng 3 cánh. Khả năng tái gấp bóng và tái cuộn bóng. Lớp phủ ái nước. Chất liệu bán đàn hồi polyamide. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Đường kính 1.5-4.0mm. Chiều dài: 10-30mm.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 180 | [6 empty] | 0 |  | 180 | Nội tim mạch: 50 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 |  | 0
3: 200; 2: PP2300520101; 3.1: Stent nong mạch vành có phủ thuốc tự tiêu hoàn toàn sau 90 ngày; 4: 0; 5: Stent nong mạch vành Platinum Chromium có tẩm thuốc; 6: - Chất liệu Platinum Chromium có tẩm thuốc Everolimus và Polymer vĩnh cửu PVDF-HFP - Thời gian tự tiêu thuốc hoàn toàn là 90 ngày. - Có 4-5 kết nối giữa các segment ở đầu gần của giá đỡ. - Tip profile: 0.018 inch - Đường kính: 2.25mm - 4.0mm, khả năng oversize lên đến 5.75mm - Chiều dài: 8mm-38mm - Bóng trong stent: chất liệu Pepax 2 lớp -Tiêu chuẩn chất lượng FDA Mỹ và CE châu Âu; 7: - Phủ thuốc Everolimus từ 100mcg/cm2; - Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) - Độ dày thành stent: 0.081-0.086 mm - Đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-38 mm - Đầu profile 0.018'' - Hệ thống bóng PEBAX; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 100; 21: 0; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  | 0 | nội tim mạch: Vẫn tham gia mã này | 0 |  | 0 | Cả 2 khoa bỏ mã này chuyển sang thế hệ mới hơn là Megatron | #N/A
3: 273; 2: PP2300520180; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm lõi Durasteel dành cho sang thương CTO; 4: 0; 6: - Lõi dây dẫn DURASTEEL phủ lớp Polymer và lớp ái nước hydrophylic - Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.5 g đến 4.1g - Lõi cản quang dài 3cm - Có điểm đánh dấu cách đầu tip 4.5cm. - Chất lượng: FDA (Tiêu chuẩn châu âu); 7: - Lõi dây dẫn Durasteel phủ lớp Polymer và lớp ái nước hydrophylic - Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.5g và 2.7g và 4.1g - Lõi cản quang dài 3cm - Có điểm đánh dấu cách đầu tip 4.5cm. - Chất lượng: FDA ( Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 5 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 30 |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | 0
3: 275; 2: PP2300520182; 3.1: Bộ kết nối Manifolds 2, 3 cửa chất liệu Polycarbonate chịu áp lực 500 PSI cổng xoay On-Off; 4: 0; 6: - Bộ kết nối Manifold chất liệu Polycarbonate đường kính 0.093''. - Áp lực truyền lên tới 500 PSI có 2, 3 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. - Cổng xoay phải/trái On hoặc Off; 8: 01 cái / hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
3: 274; 2: PP2300520181; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm, có phủ hydrophilic; 4: 0; 5: Dây dẫn can thiệp mạch vành phủ lớp ái nước chiều dài lên đến 190cm; 6: - Lõi đoạn gần phủ lớp chống thấm nước - Lõi đoạn xa phủ lớp ái nước - Lõi parabol không điểm chuyển tiếp - Thiết kế đầu tip: Core-To-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 0.8 g - Lõi Radiopaque dài 3 cm.; 7: - Lõi đoạn gần phủ lớp chống thấm nước - Lõi đoạn xa phủ lớp ái nước - Lõi parabol không điểm chuyển tiếp - Thiết kế đầu tip: Core-To-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 0.8 g - Lõi Radiopaque dài 3 cm.; 8: 5 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 150; 13: 100; 21: 0; 22: 250 | [6 empty] | 100 |  | 150 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0 |  | 0
3: 276; 2: PP2300520185; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp đơn lõi; 4: 0; 6: - Dây dẫn đơn lõi one-piece core. - Tip load từ 0.8- 12 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. - Lớp phủ: silicon - Đầu tip: straight - Chiều dài: 180cm -> 300 cm; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 115 | [6 empty] | 15 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 278; 2: PP2300520187; 3.1: Dẫn lưu dịch não tủy trong loại tự động điều chỉnh áp lực; 4: 0; 6: - Thiết kế kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau, không cần sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài. - Van lắp liền với 1 catheter dẫn lưu bụng.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | HSMT : Thiết kế kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau, không cần sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài. HSDT : Thiết kế kiểu van có thể đáp ứng các mức áp lực khác nhau, sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài.
3: 279; 2: PP2300520188; 3.1: Hệ thống dẫn lưu não thất- màng bụng áp lực trung bình- thấp; 4: 0; 6: - Loại van phẳn - Van đúc liền với catheter dẫn lưu bụng - Catheter bụng dài 120cm - Loại chống xoắn - Catheter não thất dài 18cm. - Các cỡ áp lực trung bình hoặc áp lực thấp.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 280; 2: PP2300520189; 3.1: Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài; 4: 0; 6: - Có cổng tiêm/lấy mẫu - Có 1 buồng nhỏ giọt cứng 50ml, van chống trào ngược - Vent lọc khí, khóa 4 chiều. Bộ dẫn lưu bao gồm: + 1 Catheter dẫn lưu thắt lưng dài 80cm + 1 kim Tuohy 14 G x 8.8cm + 2 khớp nối hai đầu dạng buộc chỉ + 1 kim cùn cỡ 22G.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | Khác thông số : HSMT : kim cùn cỡ 22G HSDT : kim cùn cỡ 20G
3: 281; 2: PP2300520190; 3.1: Miếng vá màng cứng loại tự dính; 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen - Thiết kế toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron - Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Loại tự dính - Kích cỡ: 10cm x 12.5cm; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 282; 2: PP2300520191; 3.1: Keo sinh học vá màng cứng vùng não và cột sống; 4: 0; 6: - Bộ gồm xylanh kép - Hỗn hợp keo gồm: dung dịch màu xanh Polythylene Glycol và dung dịch màu trong trilysine amine/ buffer. - Sản phẩm cuối có màu xanh dương - Dung tích 5ml.; 8: 0; 9: Tuýp; 12: 2; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 283; 2: PP2300520193; 3.1: Miếng ghép tạo hình khuyết sọ một bên bán cầu trái, phải; 4: 0; 6: - Chất liệu Polyethylenne tỉ trọng cao không tiêu - Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. -Loại đã được uốn sẵn, tùy chỉnh lại độ cong theo ý muốn -Kích cỡ 174 x 133 x 5.0mm, trái, phải; 8: Túi/1cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 284; 2: PP2300520199; 3.1: Lưỡi mài phá, đầu tròn dùng trong nội soi cột sống 2 cổng; 4: 0; 6: - Đường kính 3-> 4mm. Chiều dài 130mm - Tương thích với máy khoan mài Primado2 : - Có thể điều khiển bằng bảng điều khiển hoặc bàn đạp chân - Có thể kết nối hai tay khoan với bộ điều khiển, cho phép chuyển đổi giữa hai tay khoan - Điều chỉnh tăng/giảm tốc từ nhỏ nhất 10 % đến lớn nhất 100% - Momen xoắn của mô tơ được điều chỉnh từ 30 % đến 100%.; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 285; 2: PP2300520201; 3.1: Nẹp nối ngang tự điều chỉnh chiều dài cho vít đơn trục và đa trục; 4: 0; 6: - Nẹp nối ngang tự điều chỉnh kích cỡ dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V - Chiều dài có thể điều chỉnh được - Kích cỡ: 30->70mm - Lắp sẵn các ốc khóa trong để siết chặt vào nẹp dọc - Tương thích với các loại vít cột sống, nẹp dọc cùng hãng sản xuất.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 40 |  |  | 40 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 286; 2: PP2300520204; 3.1: Bộ dụng cụ bơm Xi măng tạo hình thân đốt sống; 4: 0; 6: - Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, gồm : - Xi măng tạo hình đốt sống gồm 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng dạng xy ranh và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm. - Bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng và dây nối kim chọc dò.; 8: hộp / bộ; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 287; 2: PP2300520206; 3.1: Đĩa đệm cột sống lưng loại cong với cơ chế khớp nối được kiểm soát; 4: 0; 6: - Đĩa đệm cột sống lưng loại cong với cơ chế khớp nối được kiểm soát - Chất liệu: PEEK-Optima - Dài 27mm, 32 mm - Rộng 10 mm, Cao: 7-18 mm với bước tăng 1mm, góc nghiêng 0 và 6o - Thiết kế: Viền đầu đĩa thuôn nhọn cả hai hướng. Cơ chế khớp nối được kiểm soát - Có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào từ 10o cho tới 65o từ trục của cây đặt đĩa. - Khoang ghép xương lớn với thể tích nhồi xương từ 0,51cc tới 1,91cc - Vị trí độc đáo của các điểm đánh dấu bằng chất liệu tantalum; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 7; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 288; 2: PP2300520207; 3.1: Vít cột sống đa trục ren đôi, thân vít xử lý phun cát các cỡ kèm ốc khóa trong; 4: 0; 6: - Vít cột sống đa trục, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát - Chất liệu: Ti6Al4V ELI - Đường kính 4.5->8.5mm dài các cỡ - Thiết kế: Bước ren đôi. Thân vít được xử lý phun cát. Mũi vít tự ta ro. Góc dao động: lên đến 60° - Đầu vít có đường kính cạnh lớn 13mm, cạnh nhỏ 9.5mm, với cơ chế khóa theo kiểu cánh ren ngược - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5 và ốc khóa trong cùng hãng sản xuất.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 289; 2: PP2300520209; 3.1: Nẹp dọc cho vít đơn trục và đa trục dài 500mm; 4: 0; 6: - Nẹp dọc đường kính 5.5mm - Chất liệu: Ti6Al4V - Đường kính : 5.5mm; chiều dài : 500mm - Tương thích với các Vít cột sống cùng hãng sản xuất; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 150 |  |  | 150 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 290; 2: PP2300520211; 3.1: Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch chẩn đoán và can thiệp - Vật liệu làm bằng Polycarbonate; Acrylonitrile-Butadiene-Styrene - Màn hình analog - Cơ chế khóa luồng (threaded locking) giúp tạo áp lực chính xác, tối đa đến 30 atm; - Thể tích xy lanh 20ml, có kèm tubing dài 33 cm (13 inches) nối sẵn với đầu tip của xy lanh - Phụ kiện tùy chọn: Van cầm máu gồm dạng lòng rộng đến 9F với khóa Tuohy (Access-9/ Access-PLUS), dạng lòng nhỏ 7F kèm cơ chế đẩy-kéo (Honor) và loại phối hợp hai cơ chết khóa Tuohy và cơ chế đẩy-kéo (MBA); có dụng cụ hỗ trợ đi dây wire chất liệu plastic hoặc kim loại, thiết bị torque, khóa 3 ngã; tùy chọn tubing nối dài chiều dài 10, 20, 50 cm - Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (EO) - Hạn dùng 3 năm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 7: - Chất liệu polycarbonate - Cơ chế khóa luồng giúp tạo áp lực chính xác, tối đa đến 30 atm; - Thể tích xy lanh 20ml, có kèm tubing dài 33 cm nối sẵn với đầu tip của xy lanh - Phụ kiện tùy chọn: Van cầm máu gồm dạng lòng rộng đến 9F, dạng lòng nhỏ 7F - Có dụng cụ hỗ trợ đi dây wire chất liệu plastic hoặc kim loại - Tiệt khuẩn - Tiêu chí chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu), FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 5 bộ/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 1300 | 1300 | [8 empty] | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0 |  | 0
3: 291; 2: PP2300520212; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch vành 1 bên các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Ống thông chẩn đoán mạch vành - Chất liệu Nylon Pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình tốt - Có đường viền bện (wire -braided) thân bằng chất liệu thép không gỉ giúp thân ống thông giữ được hình dáng tốt, dễ lái, khả năng nhớ hình đầu típ tốt. - Thân ống thông và tip làm bằng chất liệu cản quang - Có các loại JL, JR, AL, AR - Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F, 5F chiều dài 100cm/125cm - Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F - Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực dòng chảy cao lên đến 1,200 psi/ 81.6 bar - Hạn dùng 3 năm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 7: - Ống thông chẩn đoán mạch vành - Thân ống thông và tip làm bằng chất liệu cản quang - Có các loại JL, JR, AL, AR - Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm/125cm - Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực dòng chảy cao 1,200 psi/ 81.6 bar - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 800 | 800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 292; 2: PP2300520213; 3.1: Băng ép cầm máu mạch quay; 4: 0; 6: Dụng cụ cầm máu đoạn xa đường quay dùng trong can thiệp tim mạch, - Có ba dây đeo giúp cố định vị trí cơ chế nén ép cầm máu gồm: dây đeo cổ tay, dây đeo yên cho ngón tay cái với móc an toàn và vòng dây gài có thể điều chỉnh được vị trí cài khóa theo kích thước cổ tay. Ngoài ra dây đeo có đoạn dây nối dài (tùy chọn) để phù hợp với bệnh nhân có bàn tay to. - Có một vị trí phồng bơm hơi thiết kế trên dây đeo để tạo áp tại vị trí rút sheath giúp cầm máu đường quay xa, chất liệu trong suốt giúp quan sát hình ảnh rõ ràng tại vị trí rút sheath, - Trên quả bóng bơm hơi có có một van một chiều (Slip-n-Lock) giúp dễ dàng bơm hơi và xả hơi bằng ống tiêm. - Có kèm một Xi lanh 10ml với đầu xilanh được thiết kế phù hợp khóa một chiều (Slip-n-Lock), dùng để bơm khí hỗ tạo áp lực nén ép lên mạch máu, hỗ trợ cầm máu đoạn quay xa. - Có sản phẩm phù hợp cho tay trái và tay phải - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 293; 2: PP2300520214; 3.1: Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ; 4: 0; 6: Bơm tiêm 1ml, 3ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 294; 2: PP2300520215; 3.1: Bơm tiêm truyền áp lực các loại 10ml; 4: 0; 6: Bơm tiêm 10ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 295; 2: PP2300520216; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao có điểm đánh dấu bằng Platinum; 4: 0; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu không giãn nở, lớp ngoài là Nylon, lớp trong bằng Pepax - Lớp phủ ái nước . - Tip profile siêu nhỏ: 0.017". - Crossing profile nhỏ: 0.031". - Có điểm đánh dấu bằng Platinum Iridium - Đường kính bóng: 2.00mm ->6 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA Mỹ; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 200 | [6 empty] | 50 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 296; 2: PP2300520217; 3.1: Miếng vá khuyết sọ kích thước 148x148mm; 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium ASTM - Cấu trúc 3D - Dài 148 mm, Rộng 148mm - Đường kính lỗ lưới phù hợp với Vis 1.5/1.6mm - Độ dày lưới 0.6 mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 miếng/ hộp; 9: miếng; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 297; 2: PP2300520218; 3.1: Miếng vá khuyết sọ kích thước 113 x 77mm; 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium ASTM - Cấu trúc 3D - Dài 113 mm, Rộng 77 mm - Đường kính lỗ lưới phù hợp với Vis 1.5/1.6mm. Độ dày lưới 0.6 mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 miếng/ hộp; 9: miếng; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 298; 2: PP2300520219; 3.1: Nẹp sọ não vuông loại 4 lỗ, dùng vít 1.6mm; 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium - Đường kính lỗ nẹp tương thích với vít 1.6mm tự khoan, lỗ bắt vít chìm 0.4mm. - Độ dày nẹp 0.67mm. - Nẹp vuông 4 lỗ bắt vít. Khoảng cách giữa 2 lỗ bắt vít là 10.7mm. - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn - Khoảng cách từ lỗ nẹp đến tay cầm là 19.6m - Đường chéo nẹp là 15.1mm. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 299; 2: PP2300520220; 3.1: Nẹp sọ não hoặc hàm mặt hình quạt tròn; 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với Vis 1.6mm tự khoan - Nẹp hình quạt tròn đường kính 14 hoặc 18mm, gồm 6 lỗ bắt Vis đối lập, giúp che lỗ khoan sọ. - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 cái/ hộp; 9: cái; 12: 5; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 300; 2: PP2300520221; 3.1: Nẹp sọ não hoặc hàm mặt thẳng gồm 20 lỗ, dùng Vis 1.6mm; 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium (ASTM F-67) loại 1,3. - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với Vis 1.6mm tự khoan - Nẹp thẳng gồm 20 lỗ bắt Vis, - Khoảng cách giữa 2 lỗ bắt Vis là 5mm - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 cái/ hộp; 9: cái; 12: 5; 21: 0; 22: 40 |  |  | 40 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 301; 2: PP2300520222; 3.1: Vis sọ não hoặc hàm mặt loại tự khoan đường kính 1.6 mm, dài 4mm.; 4: 0; 6: - Vật liệu của Vis là ASTM F-136 (Ti-6Al-4V ELI) / Titanium CP1 - Commercially pure 1 và CP3 - Commercially Pure 3 - Đường kính: 1.6 mm, Chiều dài Vis: 4mm - Vis tự khoan, không cần khoan mồi - Đầu Vis hình chữ thập, tương thích với nẹp Titanium và lưới có đường kính lỗ Vis 1.5mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 6 cái/ hộp; 9: cái; 12: 350; 21: 0; 22: 350 |  |  | 350 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 302; 2: PP2300520223; 3.1: Dụng cụ luồn dưới da hỗ trợ đặt các loại shunt dẫn lưu dịch não tủy (loại dùng 1 lần); 4: 0; 6: - Thân làm từ thép không gỉ - Tay cầm có chất liệu Polypropylene; chiều dài 38cm hoặc 60cm. - Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt shunt dẫn lưu não thất - màng bụng. - Đường kính trong là 3.3mm; Đường kính ngoài là 4.8mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 303; 2: PP2300520224; 3.1: Bộ Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng có khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon; 4: 0; 6: - Delta shunt có 2 kích thước nhỏ hoặc vừa: 36 x 13 x 6mm hoặc 40 x 16.5 x 8mm, với áp lực 1; 1.5; 2. - Catheter phủ lớp barium có đầu tip có đánh dấu bằng tantalum - Markers chiều dài đánh dấu độ sâu đâm xuyên trong quá trình đâm vào - Kèm kẹp góc phải giúp chống gãy dây dẫn dịch não thất tại lỗ dẫn lưu -Catheter đường kính trong là 1.3mm và đường kính ngoài là 2.5mm. - Catheter não thất dài: 23cm. Catheter ổ bụng dài: 90cm - Có thiết bị kiểm soát hiện tượng siphon - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 304; 2: PP2300520225; 3.1: Hệ thống dẫn lưu ngoài và theo dõi dịch não tủy CFS có thang đo áp lực dòng chảy.; 4: 0; 6: - Hệ thống gồm: + Túi chứa dịch 700 ml + Hệ thống điểm chặn chính (hình ảnh) cột theo dõi áp suất dòng chảy (hình ảnh) + Trocar 15cm, catheter não thất dài 35cm phủ barium, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.8mm. - Hai vị trí tiêm không có mủ cao su - Hình dạng hình nón của buồng khoang 50 cc - Bộ lọc hydrophobic trên buồng nhỏ giọt - Túi chứa dịch có vạch đo được lượng dịch chảy, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 305; 2: PP2300520226; 3.1: Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy; 4: 0; 6: - Catheter phủ barium, làm từ silicone giúp chống xoắn. - Chiều dài catheter là 80cm - Đường kính trong là 0.7mm; đường kính ngoài là 1.5m - Dung tích 0.308mL. - Túi chứa dịch 700ml - Gồm kim Tuohy chọc dò 14 gauge, dài 9 cm, với đầu tip Huber và kim Blunt 20 gauge. - Có khả năng theo dõi dòng chảy - Có vị trí tiêm không chứa latex để có thể lấy dịch não tủy đi xét nghiệm hoặc truyền thuốc và hóa chất. - Khóa chặn ở đường dây nối với bệnh nhân giúp dễ dàng lấy mẫu dịch não tủy. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 306; 2: PP2300520227; 3.1: Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng; 4: 0; 6: - Van có lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. + Áp lực van: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 + Kích thước van: 35 x 13 x 7mm và 47 x 16 x 7 mm. - Catheter được phủ barium + Đường kính trong: 1.3mm + đường kính ngoài: 2.5mm + Chiều dài catheter não thất: 23cm, catheter ổ bụng: 90cm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ - Van có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt van trước và sau khi đặt Shunt. - Van có thể điều chỉnh mức áp lục sau mổ bằng dụng cụ ngoài bộ điện tử hoặc nam châm. (Hoặc tương đương) - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 307; 2: PP2300520228; 3.1: Bộ dẫn lưu dịch não tủy điều chỉnh áp lực mong muốn bằng bộ điều chỉnh điện tử; 4: 0; 6: - Chất liệu Valve Strata: polypropylene và acetalplastic, silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. - Van có 2 kích thước là 35 x 13 x 7mm và 47 x 16 x 7 mm. - Có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 - Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin - Catheter dẫn lưu não thất có phủ kháng sinh bao gồm: 1 que thông làm từ thép không gỉ và ghim góc vuông - Catheter có đk trong: 1.3mm, đk ngoài: 2.5mm. - Catheter não thất dài: 23cm, Catheter ổ bụng dài: 120cm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ - Valve có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt Valve trước và sau khi đặt Shunt. - Valve có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bằng dụng cụ ngoài bằng điện tử hoặc nam châm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 308; 2: PP2300520229; 3.1: Vít cột sống đơn trục các cỡ; 4: 0; 6: - Vít đốt sống lưng đơn trục thân vít hình trụ, bước ren đều để bám vững chắc vào thành xương. - Đường kính của trục ren vít: Ø3.5mm -> Ø8.0mm, dài các cỡ - Chiều dài mỗi cỡ tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 309; 2: PP2300520232; 3.1: Vít cột sống đa trục rỗng nòng có lỗ bơm xi măng; 4: 0; 6: - Vít đa trục xoay 57 độ, thân vít hình trụ, có lỗ bơm xi măng, phân biệt các đường kính khác nhau về màu sắc, bước ren đều để bám vững chắc vào thành xương. - Đường kính của trục ren vít: Ø5.5mm -> Ø8.0mm, dài các cỡ - Chiều dài mỗi cỡ tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 310; 2: PP2300520238; 3.1: Đốt sống nhân tạo dạng lồng, tăng đơ điều chỉnh độ dài đường kính 14mm; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Hai đầu của đốt sống nhân tạo có nẹp với 4 lỗ để bắt vít vào thân đốt sống trên - dưới. - Phần thân hình trụ có khoang rỗng ghép xương và điều chỉnh được chiều dài tùy theo kích thước thân đốt sống cần thay thế. - Trên thân có từ 2 đến 3 ốc khóa để cố định khi điều chỉnh đủ chiều dài cần thiết. - Đường kính: 14mm. - Độ dài: từ 20mm đến 42.5 mm. - Góc ưỡn từ -10 độ đến 10 độ. Biên độ tăng chỉnh chiều cao mỗi size từ 0 đến 20mm. - Kèm theo Vít có đường kính 4.0mm, giúp cố định đốt sống nhân tạo vào cột sống. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 311; 2: PP2300520239; 3.1: Nẹp nối ngang, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti6Al4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Có size S, M, L với thiết kế chiều dài thích hợp dùng cho tất cả các vị trí của cột sống. - Thanh nối ngang bao gồm: 2 đầu có rãnh tương thích với hệ thống thanh ROD, và 1 thanh nối ngang được vát hai mặt. - Thanh nối ngang và thanh nối ROD được liên kết nhờ lực siết của hai ốc khóa trong, giúp tăng độ vững chắc cho hệ thống cấy ghép cột sống - Độ dài: từ 20mm đến 80mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 312; 2: PP2300520241; 3.1: Vít cột sống lưng đa trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén,1/3 ren sau là ren tù - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 100; 21: 0; 22: 200 |  |  | 200 | [9 empty] | 0 |  | HSDT chưa có các tài liệu mô tả tính năng kĩ thuật như yêu cầu của HSMT
3: 313; 2: PP2300520243; 3.1: Vít cột sống lưng đơn trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau. Cơ chế ren đôi nén ép - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 314; 2: PP2300520244; 3.1: Vít cột sống lưng phủ H.A đa trục, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 13: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 315; 2: PP2300520245; 3.1: Vít cột sống lưng phủ H.A đơn trục, các cỡ; 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù -Thân vít được phủ lớp HA - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 13: 5; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 0
3: 316; 2: PP2300520247; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não loại 0.014''; 4: 0; 6: -Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não có đường kính 0.014" - Mức độ cản quang tốt - Chiều dài: Các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 5980000 | 119600000 |  | 0
3: 317; 2: PP2300520248; 3.1: Bóng hỗ trợ điều trị túi phình mạch máu não; 4: 0; 6: Bóng dùng che cổ trong phình mạch cổ rộng Dùng trong hỗ trợ đặt vòng xoắn kim loại điều trị túi phình cổ rộng Chiều dài và kích thước: các cỡ Tương thích với vi dây dẫn 0.010" hoặc 0.014"; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 26000000 | 130000000 |  | 0
3: 318; 2: PP2300520249; 3.1: Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên; 4: 0; 5: Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên loại monorail; 6: Bóng nong điều trị nong mạch cảnh, mạch ngoại biên Đa dạng kích thước và chiều dài Kết cấu dạng monorail Bung bằng bộ bơm áp lực; 7: - Chiều dài bóng: các cỡ - Đường kính bóng: các cỡ - Tương thích ống thông 6F - Dây dẫn bóng 0.014" - Bung bằng bộ áp lực - Kết cấu dạng monorail; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 7490000 | 149800000 |  | 0
3: 319; 2: PP2300520250; 3.1: Bình chứa huyết khối; 4: 0; 6: - Bằng nhựa trong suốt, dung tích cỡ khoảng 1000ml - Có nắp tháo rời, đầu kết nối với dây nối hút huyết khối, bộ lọc ngăn chất bẩn - Sử dụng kết nối với máy bơm hút huyết khối; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1575000 | 7875000 |  | 0
3: 320; 2: PP2300520251; 3.1: Dây nối với ống hút huyết khối; 4: 0; 6: - Chất liệu: Bằng nhựa trong suốt - Sử dụng tương thích với tất cả ống thông hút huyết khối; 7: Bằng nhựa trong suốt dễ dàng quan sát dòng chảy khi hút huyết khối Có công tắc on/off dễ dàng trong quá trình vận hành.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 2200000 | 22000000 |  | 0
3: 321; 2: PP2300520252; 3.1: Ống thông hỗ trợ can thiệp; 4: 0; 6: - Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch não - Kích thước: 6F -> 8F - Chiều dài: 90-120cm; 7: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch não Đầu ống có đoạn được phủ ái nước dài 5cm - 15cm Kích thước ống thông: 6F, 7F, 8F Chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm. Hình dạng đầu tip: angled, straight.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 15 | [7 empty] | 15 |  |  | E-HSMT: Chiều dài: 90-120cm E-HSDT: mã sản phẩm dự thầu 80cm, 90cm, 105cm | 8400000 | 126000000 |  | E-HSMT: Chiều dài: 90-120cm E-HSDT: mã sản phẩm dự thầu 80cm, 90cm, 105cm
3: 322; 2: PP2300520253; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp; 4: 0; 6: - Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. - Thiết kế có răng hoặc không răng. - Đường kính: 2.5mm -> 5,5 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 323; 2: PP2300520254; 3.1: Lưỡi cắt đốt đơn cực; 4: 0; 6: - Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ - Có nhiều lỗ hút nước ra - Bề mặt điện cực lớn - Độ gập góc 30->90 độ; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 324; 2: PP2300520255; 3.1: Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu, các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA - Thiết kế: Ren cùn - Đường kính: 6mm-> 9 mm. - Chiều dài: 20mm-> 30mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 325; 2: PP2300520256; 3.1: Vít cố định dây chằng U; 4: 0; 6: - Vít neo chữ U được sản xuất từ ​​hợp kim titan - Có các kích cỡ: 6->10; dài 20mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 326; 2: PP2300520257; 3.1: Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh; 4: 0; 6: - Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng - Nẹp bằng titanium, 4 lỗ có vòng treo - Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 327; 2: PP2300520258; 3.1: Vít khâu sụn chêm; 4: 0; 6: - Sử dụng kỹ thuật All-Inside - Đầu kim được thiết kế cứng, sắc, có thước đo - Điểm vào nhỏ - Chất liệu: PEEK. Chỉ chất liệu UHMWPE; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 328; 2: PP2300520259; 3.1: Dây dẫn dịch dùng 1 lần; 4: 0; 6: - Dây sử dụng cho máy bơm nước - Vật liệu: nhựa có bộ chíp điều khiển được dòng nước - Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg - Cảnh báo quang học; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 329; 2: PP2300520260; 3.1: Lưỡi cắt mô, cắt sụn; 4: 0; 6: - Cung cấp tốc độ cắt lớn - Tích hợp với tất cả các loại máy đốt. - Độ gập góc 30->90 độ. - Công suất đầu dò 70 watt -> 100 watt.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 330; 2: PP2300520261; 3.1: Vít neo khớp vai đường kính từ 2.0-3.0mm; 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp. - Đường kính 2.0 -3.0mm. - Vít neo có ren kép - Trục vít rỗng. - Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng - Chất liệu vít neo: Polyethylene, có chỉ khâu, kèm chỉ siêu bền UHMWPE - Tiệt trùng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 331; 2: PP2300520262; 3.1: Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay; 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật Rotator Cuff và dây chằng bên. - Thiết kế rỗng, ren toàn thân. - Chất liệu PLDLA kèm chỉ siêu bền UHMWPE. - Kích thước 5.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 332; 2: PP2300520263; 3.1: Vít neo khớp vai đường kính 4.5mm; 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật nội soi khớp. - Đường kính 4.5mm - Trục vít thiết kế rỗng - Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng, không cần buộc chỉ - Chất liệu tự tiêu PEEK, kèm chỉ siêu bền UHMWPE - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 333; 2: PP2300520264; 3.1: Vít neo khâu chóp xoay khớp vai; 4: 0; 6: - Chất liệu PeeK - Kèm 02 sợi chỉ UHMWPE kết nối trong sẵn tay đóng. - Đường kính: 5.5 mm - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về chất liệu
3: 334; 2: PP2300520265; 3.1: Canula nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi khớp; 4: 0; 6: - Thiết kế có rãnh xoắn, mã hóa màu theo đường kính - Chất liệu: nhựa - Cổng vào chất lỏng điều chỉnh được - Đường kính 0.6 mm - Đường kính canulla: 6.5 mm/ 8.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 335; 2: PP2300520266; 3.1: Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai; 4: 0; 6: - Chất liệu Nitinol - Tương thích với hầu hết các công cụ cung cấp một neo, cắt, sửa chữa chính xác trong nội soi khớp vai. - Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 336; 2: PP2300520267; 3.1: Chỉ dùng trong nội soi khớp; 4: 0; 6: - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều rộng chỉ 1.40 mm. - Màu sắc: trắng và xanh coban - Cố định mô mềm trong nội soi khớp; 8: 0; 9: Tép; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 337; 2: PP2300520268; 3.1: Vít rỗng Titan nén ép không đầu; 4: 0; 6: - Vít rỗng nòng chất liệu Titanium, (kèm kim dẫn hướng), mũi vít tự khoan, tự taro - Đường kính 2.5mm ->4.0mm,dài 8->40mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 338; 2: PP2300520269; 3.1: Kim cố định xương đường kính các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel, - Chiều dài 150->310mm - Đường kính 0.8 - 3.0mm - 2 đầu nhọn.; 8: 0; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 339; 2: PP2300520270; 3.1: Cuộn Chỉ thép; 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel - Chiều dài 10m - Đường kính 0.2->2.5mm; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 340; 2: PP2300520271; 3.1: Mũi khoan xương các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel. - Đường Kính 1.1 ->4.5mm chiều dài các cỡ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 341; 2: PP2300520272; 3.1: Khung cố định ngoài thẳng; 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=330mm - 8 khối chữ nhật - 16 đai ốc thép không rỉ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 342; 2: PP2300520273; 3.1: Khung cố định ngoài chữ T; 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=330mm - 2 thanh ren đường kính 6mm chiều dài 160-180 - 12 khối chữ nhật - 28 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 15; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 343; 2: PP2300520274; 3.1: Khung cố định ngoài gần khớp; 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 1 cung tròn đường kính 8mm - 1 thanh trơn đường kính 8mm; chiều dài >=300 - 1 thanh răng đường kính 6mm, chiều dài 230-250mm - 12 khối chữ nhật - 4 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 344; 2: PP2300520275; 3.1: Khung cố định ngoài qua gối; 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=650mm - 12 khối chữ nhật - 24 đai ốc; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 345; 2: PP2300520276; 3.1: Khung cố định ngoài khung chậu; 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh cong đường kính 8mm - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài 360-400mm - 14 khối chữ nhật - 12 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 346; 2: PP2300520277; 3.1: Khung cố định ngoài cẳng chân; 4: 0; 6: *1 bộ loại có cản quang gồm: - 4 vòng nhôm - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài 330mm - 40 đai ốc thép không rỉ * 1 bộ loại không cản quang gồm: - 4 vòng nhựa - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài khoảng 330mm - 40 đai ốc thép không rỉ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | Chưa đáp ứng E-HSMT: Khung cố định ngoài cẳng chân, loại không cản quan (yêu cầu thép không rỉ) E-HSDT: Catalogue không thể hiện, đã yêu cầu làm rõ
3: 347; 2: PP2300520278; 3.1: Vít xương cứng 2.4/2.7mm dùng cho nẹp khóa; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 2.4mm, chiều dài 8-30mm - Đường kính 2.7mm, chiều dài 6-30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 348; 2: PP2300520279; 3.1: Vít xương cứng đường kính 3.5mm tự tạo ren; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự taro. - Đường kính: 3.5mm, dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 349; 2: PP2300520280; 3.1: Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự tạo ren; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự taro. - Đường kính: 3.5mm dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | Đường kính: E-HSMT: đường kính 3.5mm E-HDMT: đường kính 4.5mm
3: 350; 2: PP2300520281; 3.1: Vit xương xốp 4.0mm dùng cho nẹp khóa.; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, đường kính 4.0mm - Vít toàn ren dài 10mm - 60 mm - Vít bán phần ren dài 20mm - 60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 351; 2: PP2300520282; 3.1: Vít xương xốp 6.5mm dùng cho nẹp khóa.; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, đường kính 6.5mm - Vít toàn ren dài 30mm - 90 mm - Vít ren 16/32mm dài 30mm - 120mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 352; 2: PP2300520283; 3.1: Vít khóa đa hướng 2.4/2.7mm, tự tạo ren; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Vít 2.4mm: dài 8mm - 30 mm - Vít 2.7mm: dài 8mm - 60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng HSMT ,Mô tả hàng hóa DT thiếu vít 2.7mm;dài 8-60mm,trên catalogue vít 2.7 mm dài 10-30 mm
3: 353; 2: PP2300520284; 3.1: Vít khóa 3.5mm, tự tạo ren; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 3.5mm, chiều dài 10mm - 95mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 354; 2: PP2300520285; 3.1: Vít khóa 5.0mm, tự tạo ren; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 5.0mm, chiều dài 14mm - 90mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 355; 2: PP2300520286; 3.1: Nẹp khóa nén ép đa hướng đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có lỗ kép hình số 8 dùng vít 2.4/2.7mm. - Nẹp mặt bên hình lượn sóng, có 5-6 lỗ, dài 46-57mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp chữ T, đầu có 3 lỗ khóa , thân 3-5 lỗ, dài 37-51mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp trung tính có 5-6 lỗ, dài 41-49mm có trái/ phải, dày ≤ 2mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 356; 2: PP2300520287; 3.1: Nẹp khóa nén ép thân xương đòn 3.5mm.; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, có trái/phải - Nẹp hình chữ S có đủ 6-12 lỗ khóa, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 357; 2: PP2300520288; 3.1: Nẹp khóa nén ép đầu trên cánh tay 3.5mm.; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium -Nẹp mặt ngoài: Đầu cong có 9 lỗ khóa 3.5mm, 11 lỗ cố định k_wire hoặc chỉ, thân 3-10 lỗ , chiều dài các cỡ. - Nẹp mặt sau trái/phải: Đầu nẹp cong ôm về phía sau, có 7 lỗ khóa 3.5mm, lỗ cố định k_wire hoặc chỉ, thân 4-14 lỗ kép có rãnh cắt, chiều dài các cỡ. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 358; 2: PP2300520289; 3.1: Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp L trái/phải: 4 lỗ khóa đầu, lỗ k-wire, thân 4-16 lỗ kép, chiều dài các cỡ - Nẹp T trái/phải: 3 lỗ khóa đầu, thân 4-18 lỗ kép, chiều dài các cỡ - nẹp mặt sau: 3 lỗ khóa đầu, thân 5-14 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 15; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 359; 2: PP2300520290; 3.1: Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp mặt trong 4-14 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu có 8 lỗ khóa 3.5mm - Nẹp trần chày 4-14 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu nhọn có 9 lỗ khóa. - Nẹp trước ngoài L: Đầu có 4 lỗ khóa, thân 5-19 lỗ, chiều dài 8 các cỡ - Chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 360; 2: PP2300520291; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương mác; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, có lỗ kép hình số 8 - Nẹp 3.5mm : Đầu nhọn có 4 lỗ khóa, thân 4-8 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 361; 2: PP2300520292; 3.1: Nẹp khóa nén ép đầu xương đòn có móc.; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có rãnh cắt, có lỗ kép hình số 8, phân biệt trái/phải - Nẹp móc: 4-7 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu có móc nâng đỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 362; 2: PP2300520293; 3.1: Nẹp khóa Titan nén ép Bản Nhỏ; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, nẹp thẳng có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp thẳng: 4-12 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp móc: 3 lỗ chiều dài 64mm, có móc nhọn ở đầu, 1 lỗ vít cố định đầu nẹp *Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 363; 2: PP2300520294; 3.1: Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng mặt lòng 2.4/2.7mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có lỗ kép hình số 8, đầu có cửa sổ tam giác, có lỗ K-wire, thân lỗ kép hinh số 8 - Nẹp tiêu chuẩn: Đầu có 6 lỗ khóa đơn, thân 2-5 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp bản hẹp: Đầu có 4 lỗ khóa đơn, 1 lỗ đôi, thân 2-5, chiều dài các cỡ - Nẹp bản rộng: Đầu có 7 lỗ khóa đơn, thân 2-5 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 364; 2: PP2300520295; 3.1: Nẹp DHS/DCS vít nén trượt 4.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel - Nẹp DHS 135 độ: có 3-12 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp DCS 95 độ có 4-12 lỗ, chiều dài các cỡ, 2 lỗ vít xốp 6.5mm đầu. - Vít DHS/DCS: đường kính 12mm (kèm vít nén), chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 365; 2: PP2300520296; 3.1: Nẹp mini 2.0mm; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium - Nẹp thẳng có 2-7 lỗ, chiều dài 12-42mm - Nẹp chữ T 10-11 lỗ, chiều dài 40mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | Không khớp với: HSMT " -Nẹp thẳng có 2-7 lỗ, chiều dài 12-42mm - Nẹp chữ T 10-11 lỗ, chiều dài 40mm" HSDT "Nẹp thẳng có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 24/ 30/ 36/ 42/ 48/ 61/ 73mm Nẹp chữ T có 4/ 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 34/ 41/ 47/ 53mm"
3: 366; 2: PP2300520297; 3.1: Vit mini 2.0mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự tạo ren, đường kính 2.0mm - Đầu gài chữ thập, chiều dài 8-28mm - Đầu gài ngôi sao, chiều dài 6-30mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0 |  | - Mã sản phẩm dự thầu không thể hiện trong giấy phép nhập khẩu TTBYT.
3: 367; 2: PP2300520298; 3.1: Vít vỏ xương 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 3.5mm, chiều dài 12-50mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 368; 2: PP2300520299; 3.1: Vít vỏ xương 4.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 4.5mm, chiều dài 20-60mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 369; 2: PP2300520300; 3.1: Vít xương xốp 4.0mm; 4: 0; 6: Chất liệu thép không gỉ, đường kính 4.0mm: - Vit xốp toàn ren chiều dài 10-60mm - Vit xốp 1 phần ren chiều dài 20-60mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 370; 2: PP2300520301; 3.1: Vít xương xốp 6.5mm; 4: 0; 6: -Chất liệu thép không gỉ, đường kính 6.5mm - Vít ren 16/32mm chiều dài 30-120mm - Vít toàn ren dài 30-90mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 371; 2: PP2300520302; 3.1: Loong đền đệm vít xốp; 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 9 x 1.2mm hoặc tương đương cho vít xốp 4.0mm - Đường kính 13 x 1.5mm hoặc tương đương cho vít xốp 6.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | - Mã sản phẩm dự thầu không có trong bản phân loại TTBYT.
3: 372; 2: PP2300520303; 3.1: Kẹp kim bấm da; 4: 0; 6: - Thiết kế bấm đòn bẩy tiệt trùng sẵn - Kim chữ nhật, chất liệu thép không gỉ - Đường kính 0.6mm, số lượng 10-45 kim/cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 373; 2: PP2300520304; 3.1: Đinh dẻo Elastic dùng cho Nhi; 4: 0; 6: - Đinh đàn hồi, chất liệu Titanium - Đường kính 1.5mm - 4.0mm - Chiều dài 300mm - 440mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 374; 2: PP2300520305; 3.1: Nẹp khoá đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: 3- 10 lỗ, chiều dài 61mm - 131mm - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 2 lỗ vít khóa đa hướng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 375; 2: PP2300520306; 3.1: Nẹp khoá đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: 4-13 lỗ, chiều dài 139mm - 319mm. - Đầu nẹp có nhiều lỗ vít khóa đa hướng" - Thân nẹp lỗ vít hình số 8 - Dùng vít 5.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 376; 2: PP2300520307; 3.1: Nẹp khoá đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium - Kích thước 6-10 lỗ, chiều dài 69mm - 117mm. - Dùng vít 4.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 377; 2: PP2300520308; 3.1: Nẹp khoá DHS các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium. - Kích thước: 3-12 lỗ, chiều dài 91mm - 235 mm - Dùng vít 5.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 378; 2: PP2300520309; 3.1: Nẹp khoá đa hướng mắc xích các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium - Kích thước: 4-16 lỗ, chiều dài 70mm - 205mm. - Thân nẹp hình số 8, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng - Dùng vít 4.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do khác chất liệu và kích thước với HSMT
3: 379; 2: PP2300520310; 3.1: Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng, chỏm ceramic; 4: 0; 6: 1. Chỏm + Lớp đệm: được thiết kế lắp sẵn với nhau; - Chỏm Ceramic Ceralepine - Đường kính 28mm tương ứng ổ cối size 48-60mm, 2. Ổ cối: bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần. 3.Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 125-135 độ. - Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, - Cổ chuôi 12/14 - Kích thước: 9->16 chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 380; 2: PP2300520311; 3.1: Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng; 4: 0; 6: 1. Đầu xương đùi: - Chất liệu: Thép không gỉ. - Kích cỡ: 12/14 - Đường kính 22.2mm->28mm 2. Lớp đệm: Vật liệu: Polyethylene - Size 44->60 - Đường kính 22.2mm-> 28mm 3. Ổ cối: bề mặt ngoài có 2 lớp - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum - Kích cỡ: 44-60 mm - Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup 4. Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 135 độ. - Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp - Cổ chuôi 12/14 - Kích thước: 9-> 16, chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 381; 2: PP2300520312; 3.1: Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối) đầu dưới xương đùi; 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ, kích thước: - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 -8 lỗ khóa và 0 lỗ free - Chiều dài: 139mm - 254mm - Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 5.0mm, chiều dài 12mm-110mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0
3: 382; 2: PP2300520313; 3.1: Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo khớp gối các cỡ; 4: 0; 6: - Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, cố định dây chằng vào đầu đường hầm xương chày hoặc xương đùi - Chất liệu: PLGA kết hợp β-TCP - Đường kính: 7mm - 11mm - Chiều dài: 20mm - 33mm - Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 13: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 383; 2: PP2300520314; 3.1: Vít tự tiêu cố định dây chằng cho vai, khuỷu và cổ chân, bàn tay, … các cỡ; 4: 0; 6: - Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật vai, khuỷu tay, mắt cá, bàn tay, bàn chân, ...: - Chất liệu: PLGA kết hợp β-TCP - Đường kính: 4mm - 6mm - Chiều dài: 10mm - 26mm - Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 384; 2: PP2300520315; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp chức năng kép; 4: 0; 6: - Lưỡi bào ổ khớp chức năng kép cắt xương và mô mềm với 3 lưỡi cắt đôi: - Đường kính lưỡi bào: 3mm - 5mm - Chiều dài 85mm - 130mm - Có 3 lưỡi cắt đôi với chức năng kép là cắt xương và cắt mô mềm. - Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 385; 2: PP2300520316; 3.1: Vít neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh độ dài dây treo; 4: 0; 6: - Nút treo: Ti-6Al-4V - Vòng treo điều chỉnh: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Dây kéo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Cơ chế khóa 3 điểm giúp dễ bắt và giảm biến dạng từ biến - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh chiều dài tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 386; 2: PP2300520317; 3.1: Vít neo cố định dây chằng chéo Power Button F; 4: 0; 6: - Nút treo: Ti-6Al-4V - Chỉ kéo và vòng treo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều dài vòng treo gồm 15mm - 30mm - Kiểm soát mảnh ghép bằng 2 sợi chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền. - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 387; 2: PP2300520318; 3.1: Lưỡi cắt đốt sóng cao tần tạo Plasma; 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, gối, háng: - Đầu lưỡi cong 90 độ - Đường kính thân đốt nhỏ khoảng 4.2mm - Mặt điện cực đốt đầu nhọn đa năng, lớn để tạo ra plasma - Cung cấp kèm máy đốt ARS600 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về đường kính
3: 388; 2: PP2300520319; 3.1: Bộ chỏm xương quay lồi cầu ngoài nhân tạo không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D; 4: 0; 6: 1. Chỏm quay: chất liệu Ti6A14V tích hợp sẵn lớp đệm PE - Kích cỡ 17,5mm->23,5mm 2. Cổ lưỡng cực: chất liệu Titanium phủ thêm lớp TiNbN - Kích cỡ với các độ lệch 1mm; 2,5mm; 5mm 3. Chuôi xương quay không xi măng hình nón - Chất liệu Titanium, sản xuất theo công nghệ in 3D - Kích cỡ: 1-> 7 - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ Thay chỏm xương quay lồi cầu ngoài và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 389; 2: PP2300520320; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ: 8 -> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Vỏ chén bằng Titanium - Có 3 lỗ bắt vít - Kích cỡ: 42mm -> 66mm 3. Lớp đệm: có bờ chống trật 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu CoCrMo - Đường kính: 28mm -> 36mm 5.Vít: Chất liệu Titanium - Đường kính 6,5mm - Chiều dài từ 20-50mm - Hỗ trợ dụng cụ khi sử dụng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 390; 2: PP2300520321; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On Ceramic; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, thân chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ chuôi 8 -> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Kích cỡ: 42mm -> 66mm 3. Lớp đệm - Chất liệu Biolox Delta, - Đường kính trong 32 - >40mm 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu Delta Alumina Ceramic - Đường kính 28mm -> 36mm 5.Vít: - Chất liệu Titaniu, đường kính 6,5mm, chiều dài 20->50mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 391; 2: PP2300520322; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On PoLy; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng - Cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, phủ HA - Kích cỡ chuôi 8-> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám và lớp HA - Có 3 lỗ bắt vít - Có 13 kích cỡ từ 42mm-> 66mm 3. Lớp đệm có bờ chống trật 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi: - Chất liệu Delta Alumina Ceramic - Đường kính 28mm -> 36mm 5.Vít: Chất liệu Titanium - Đường kính 6,5mm chiều dài các cỡ - Côn 24 độ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 392; 2: PP2300520323; 3.1: Khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, chén in 3D nguyên khối; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/1 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ chuôi 8 ->18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén in 3 chiều nguyên khối: - Đường kính trong từ 39-57mm, đường kính ngoài 45-63mm. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: - Chất liệu UHMWPE 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu CoCrMo - Đường kính: 22.2mm->28mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 393; 2: PP2300520324; 3.1: Khớp gối toàn phần di động loại ổn định phía sau; 4: 0; 6: - Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, gồm nhiều kích cỡ 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE, gồm nhiều kích cỡ 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo, gồm nhiều kích cỡ 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE - Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm - 36mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 394; 2: PP2300520325; 3.1: Vít cố định dây chằng chéo chất liệu sinh học tự tiêu phủ Ha, các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: sinh học tự tiêu ≥ 73% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với ≥ 23% Hydroxyapatite (HA) - Có vít ren ngược phù hợp với gối - Đường kính: 6mm - 11 mm. - Chiều dài: từ 20mm -35mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về chất liệu
3: 395; 2: PP2300520326; 3.1: Vít neo khớp vai tự tiêu, đường kính 2.9mm chất liệu PLLA phủ Ha, kèm 2 sợi chỉ Ultra; 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp • Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền, Đường kính 2.9 mm. Kích thước ngoài 3.7 x 11.5mm; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 396; 2: PP2300520327; 3.1: Troca nhựa tích hợp khóa 3 lớp; 4: 0; 6: - Chất liệu: polycarbonate, Latex-free - Ống trocar nhựa, dùng trong nội soi khớp. - Tích hợp khóa ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. - Đường kính 4.5mm - 8.5mm - Chiều dài 45mm - 90mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | E-HSMT: + Đường kính 4.5mm - 8.5mm + Chiều dài 45mm - 90mm E-HSDT: Đường kính và chiều dài : 6mm I.D. x 7 cm/ 7mm x 7cm/ 8.25mm x 7cm
3: 397; 2: PP2300520328; 3.1: Khớp háng bán phần có xi măng; 4: 0; 6: 1. Cuống khớp có xi măng - Chất liệu: Thép không gỉ - Cổ côn 12/14. - Chiều dài: từ 119mm -> 159 mm, góc cổ chuôi 125 độ - 135 độ 2. Chỏm khớp: Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: 22 -> 32 mm 3. Chỏm lưỡng cực có lót - Đường kính trong 22->28mm - Đường kính ngoài từ 38 -> 55 mm - Chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE. 4. Xi măng xương không kháng sinh; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 398; 2: PP2300520329; 3.1: Xi măng xương không kháng sinh; 4: 0; 6: - Bột xi măng một gói ≥ 44.0g bột có chứa ≥ 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), ≥ 5.3g zirconium dioxide, ≥ 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. - Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII -Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 399; 2: PP2300520330; 3.1: Dụng cụ gỡ ghim khâu da; 4: 0; 6: Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 400; 2: PP2300520331; 3.1: Kẹp da 5.4 x 3.6mm; 4: 0; 6: - Chất liệu kim bằng thép không rỉ/ titanium - Có 3 kích thước R(5.4mm x 3.6mm), W(7.0mm x 4.0mm), H(7.0mm x 4.5mm) loại 35 kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA.; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 401; 2: PP2300520332; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng; 4: 0; 6: 1. Stem: có taper 12/14, Biên độ xoay 135°, có cánh & rãnh chống xoay. - Chuôichất liệu: Ti6Al4V - Kích cỡ: 8->18, chiều dài các cỡ 2.Head: Chất liệu CoCrMo - Có taper 12/14. Có biên độ xoay 135º, đầu gắng chỏm 22.2mm- >28mm đường kính 39mm -> 55mm. Gồm nhiều size 3. Cup bipolar: Chất liệu Ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE bên trong , bên ngoài chất liệu Implant Stainless steel - Kích thước: 39mm->55mm, có vòng khóa chống trật.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 402; 2: PP2300520333; 3.1: Khớp gối toàn phần gập gối tối đa 160 độ; 4: 0; 6: - Khớp gối cố định toàn phần mâm chày không đối xứng - Lồi Cầu và Mâm Chày chất liệu làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome Molybdenum (CoCrMo) đánh bóng bề mặt, gập gối tối đa 160 độ. - Lồi cầu các cỡ - Lớp đệm mâm chày được làm bằng vật liệu cao cấp Beta Polyethylent ( UHMWPE) có kích thướt 10mm - 20 mm. - Mâm chày các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 403; 2: PP2300520334; 3.1: Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng chuôi dài; 4: 0; 6: Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp Pannon loại dài. - Đầu chỏm Bipolar: + Vật liệu : REX Steel/PE. + Kích cỡ : 41 – 61mm - Cuống khớp: + Vật liệu : Titanium alloy. + Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương + Kích cỡ chuôi: 3 -> 10, chiều dài các cỡ + Góc cổ chuôi: 135độ + Cổ côn 12/14 mm - Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma - Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 404; 2: PP2300520335; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi dài.; 4: 0; 6: - Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. + Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương + Kích cỡ chuôi: 3-> 10, chiều dài các cỡ + Góc cổ chuôi: 125->135độ. cổ côn 12/14 mm + Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma - Ổ cối: + Vật liệu : Titanium alloy lớp phủ Titanium Plasma Spray + Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. + Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối giúp cố định ổ cối + Kích cỡ : 40 –> 74 mm - Lớp đệm + Vật liệu : Polyetylene cao phân tử + Đường kính trong : 28 -> 32 mm. + Đường kính ngoài :phù hợp với ổ cối có đường kính 40–74mm - Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 -> 32mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 405; 2: PP2300520336; 3.1: Xi măng Xương; 4: 0; 6: - Gói bột xi măng 40g có kháng sinh màu xanh lá cây, thành phần gồm: Polymethyl methacrylate 82,68%, Barium Sulphate 10.00%, Benzoyl Peroxide 3.00%, Gentamicin Sulphate 4.22%, Coloured Pigments 0.10%. - Lọ chất lỏng 16,7g thành phần bao gồm: Methylmethacrylate 98.20%, N,N-Dimethyl-p-toluidine 1.80%, Hydroquinone 75 ppm. - Độ nhớt trung bình, ứng dụng được cho cả bơm tiêm và nặn thủ công.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | Catalogue không đáp ứng HSMT
3: 406; 2: PP2300520337; 3.1: Khớp vai toàn phần không xi măng có 3 chốt; 4: 0; 6: 1. Chuôi cánh tay không xi măng chất liệu: Ti6Al4V 2. Đầu cánh tay với khoá vật liệu: hợp kim Ti6AI4V cùng với vít khoá 3. Ổ chảo: Có 3 chốt khoá cấu tạo Polyethylene cao phân tử 4. Chỏm: - Cấu tạo bởi chỏm khớp: hợp kim CoCrMo với giá đỡ khoá chất liệu Titan; 8: 0; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 407; 2: PP2300520338; 3.1: Khớp vai bán phần có xi măng SMR Hemi; 4: 0; 6: 1. Chuôi cánh tay có xi măng vật liệu : Ti6Al4V 2. Đầu cánh tay với khoá vật liệu: hợp kim Ti6AI4V cùng với vít khoá Có 1 size: medium. 3. Chỏm: Cấu tạo bởi hợp kim CoCrMo với giá đỡ khoá Titan 4. Xi măng kháng sinh với Gentamicine Cemex; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 408; 2: PP2300520339; 3.1: Nẹp khóa xương đòn chữ S; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan/ Ti6Al4V - Rộng 10.5mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT:" Rộng 10.5mm; dày 3.2mm".
3: 409; 2: PP2300520340; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 11.8mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do khác chất liệu HSMT
3: 410; 2: PP2300520341; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 11.1mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.7 mm + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 411; 2: PP2300520342; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 8.25mm; dày 2.5mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.4 mm + Vít cứng đường kính 2.4 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | HSMT: Yêu cầu rông 8.25mm HSDT: rộng 10.3 mm
3: 412; 2: PP2300520343; 3.1: Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 10.5mm; dày 3mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT" Rộng 10.5mm; dày 3mm".
3: 413; 2: PP2300520344; 3.1: Nẹp khóa nén ép bản hẹp; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 14mm; dày 4.9mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | HSMT: yêu cầu rộng 4.9mm HSDT: Rộng 4.5mm
3: 414; 2: PP2300520345; 3.1: Nẹp khóa nén ép bản rộng; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 17.6mm; dày 5.6mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 415; 2: PP2300520346; 3.1: Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày bản rộng; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dày 4.5mm; rộng 15.5mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 416; 2: PP2300520347; 3.1: Nẹp khóa gót chân; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kinh 3.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 13: 30; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 417; 2: PP2300520348; 3.1: Nẹp khóa Mini; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.0 mm + Vít cứng đường kính 2.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 13: 40; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 418; 2: PP2300520349; 3.1: Vít khóa đường kính 2.7mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 2.7mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 419; 2: PP2300520350; 3.1: Vít khóa đường kính 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 420; 2: PP2300520351; 3.1: Vít khóa đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 421; 2: PP2300520352; 3.1: Vít xương cứng đường kính 3.5 mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 422; 2: PP2300520353; 3.1: Vít xương cứng đường kính 4.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 4.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 423; 2: PP2300520354; 3.1: Vít khóa xốp đường kính 3.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do khác chất liệu HSMT
3: 424; 2: PP2300520355; 3.1: Vít khóa xốp đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm - Chiều dài 30mm -> 120mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 150; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [8 empty] | 0 |  | Không đạt do khác chất liệu HSMT
3: 425; 2: PP2300520356; 3.1: Vít khóa tự taro đường kính 2.4mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 2.4mm - Chiều dài 10mm -> 50mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 426; 2: PP2300520357; 3.1: Vít khóa tự taro đường kính 1.5mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Vít khóa tự taro đường kính 1.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 427; 2: PP2300520358; 3.1: Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm; 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm - Chiều dài: 8mm -> 34mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 |  | Không khớp với: HSMT "Chiều dài: 8mm -> 34mm" HSDT"Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm"
3: 428; 2: PP2300520359; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4. Góc cổ thân 125-135 độ 2. Chỏm xương đùi chất liệu Cobalt-Chrome. Cổ đầu 12/14 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4. Kích cỡ từ 38mm đến 82mm, Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V4 4. Lót ổ cối: Chất liệu vật liệu cao phân từ Ultra high polyetylen hoặc tương đương; có gờ chống trượt; 8: Bộ/hộp; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 429; 2: PP2300520360; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4, phủ TPS - Góc cổ thân 125- 135 độ - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 - Kích cỡ chuôi : từ 6.25mm-> 20mm, chiều dài các cỡ 2. Chỏm xương đùi - Chất liệu : Cobalt-Chrome (CoCr) - Đường kính đầu : 22-> 36 3. Đầu Bipolar - Chất liệu thép không gỉ. - Đường kính trong: 22-> 28mm - Đường kính ngoài: từ 38mm -> 58mm; 8: Bộ/hộp; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0
3: 430; 2: PP2300520361; 3.1: Chỉ thép bánh chè; 4: 0; 6: - Chỉ thép khâu xương bánh chè các cỡ, chỉ liền kim -Chất liệu được làm bằng thép không gỉ -Tiệt trùng; 9: Tép; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 431; 2: PP2300520363; 3.1: Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Amphilimus; 4: 0; 6: - Không polymer - Vật liệu khung giá đỡ: Hợp kim Cobalt Chromium - Lớp phủ thuốc Amphilimus - Độ dầy khung giá đỡ 70µm - 80µm - 2 điểm đánh dấu bằng vật liệu Platinum - Khung giá đỡ không bị thu ngắn trong suốt quá trình nong - Đường kính: 2.25mm - 4.5mm - Chiều dài: 9mm - 46mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 432; 2: PP2300520364; 3.1: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành bán đàn hồi Grilamide L25 - Khẩu kính tương thích nong bóng kissing trong ống thông 6Fr. - Có 2 điểm đánh dầu bằng vàng - Tip entry profile: 0.0158 inch; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chất liệu Polyamide nhưng đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu là Bóng nong động mạch vành áp lực thường, chất liệu Pebax
3: 433; 2: PP2300520365; 3.1: Bóng nong mạch vành không đàn hồi; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành không đàn hồi - Chất liệu Polyamide. - Có 2 điểm đánh dấu bằng Platinum. - Thân đoạn gần: thép không gỉ AISI 304, phủ Teflon - Thân đoạn xa: kết hợp Polyamide/ PEBA, phủ Hydrophilic - Áp lực tối đa lên đến 22 atm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [8 empty] | 120 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 277; 2: PP2300520186; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp đa lõi; 4: 0; 6: - Dây dẫn đa lõi thiết kế vòng xoắn kép tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. - Tip load từ 0.3 - 4.5 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. - Đầu tip: straight, J, pre-shape. - Chiều dài: 190cm -> 300 cm; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 115 | [6 empty] | 15 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | E-HSMT: Dây dẫn đa lõi E-HSDT (Catalogue): Dây dẫn đơn lõi
3: 435; 2: PP2300520367; 3.1: Máy tạo nhịp 1 buồng vĩnh viễn có đáp ứng nhịp, tương thích MRI; 4: 0; 6: - Bộ máy tạo nhịp một buồng nhịp thích ứng, tươg thích MRI ≥ 1,5 Tesla tòan thân đến mức SAR (specific absorpton rate – tốc độ hấp thụ riêng) 4 W/Kg, thời gian hoạt động ≥ 16 năm, ghi lại tiền sử điện tim, độ nhạy tự động, dây điện cực có lớp phủ fractal Iridium giúp đạt biên độ song cao. Máy mỏng bề dày ≤ 6.5 mm; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 436; 2: PP2300520368; 3.1: Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp, tương thích MRI; 4: 0; 6: Máy tạo nhịp hai buồng nhịp thích ứng, thời gian hoạt động ≥ 12 năm, ghi lại tiền sử điện tim, độ nhạy tự động như ICD, có chương trình giảm tạo nhịp ở thất IRS+ với thời gian trễ lên đến 400ms và Vp suppression; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 437; 2: PP2300520369; 3.1: Máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng tương thích MRI; 4: 0; 6: Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4, bề dày 10mm, pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. Chương trình theo dõi qua vệ tinh , tương thích MRI 3T toàn thân, năng lượng sốc 40J ngay từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
3: 438; 2: PP2300520370; 3.1: Dụng cụ hỗ trợ nối mạch máu trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; 4: 0; 6: - Chất liệu: + Kim bằng thép không gỉ + Tay cầm bằng nhựa - Kim 14G - Khoan động mạch chủ: 3.5mm -> 4.0mm; 8: Hộp/ 01 Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 439; 2: PP2300520371; 3.1: Dù đóng thông liên nhĩ; 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ: 4mm -> 40mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 440; 2: PP2300520372; 3.1: Dù đóng lỗ bầu dục; 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ 18mm -> 25mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 441; 2: PP2300520373; 3.1: Dù đóng thông liên thất; 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ ize 4mm->12mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 442; 2: PP2300520374; 3.1: Dù đóng ống động mạch; 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ 5mm->14mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 443; 2: PP2300520375; 3.1: Dụng cụ thả dù; 4: 0; 6: - Thả dù được cho cả ống động mạch thông liên thất, thông liên nhĩ - Kích cỡ: 6F-12F.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 444; 2: PP2300520376; 3.1: Bóng đo đường kính lỗ thông; 4: 0; 6: - Đường kính: 18mm -> 34mm, chiều dài các cỡ.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
3: 445; 2: PP2300520377; 3.1: Vi ống thông can thiệp mạch máu não; 4: 0; 5: Vi ống thông can thiệp mạch máu não siêu nhỏ; 6: Có điểm tăng cản quang ở gần đầu xa để tăng cường khả năng nhận diện. - Đường kính ngoài: 1.7F -> 2.8F - Chiều dài: Các cỡ - Tương thích guidewire 0.014", 0.018", tùy kích thước vi ống thông; 7: - Vi ống thông phủ lớp ái nước Hydrophillic ở đoạn xa và phủ PTFE trong lòng ống làm tăng khả năng điều hướng. . Kích thước ngoài đoạn gần đa dạng từ 2.2F- 4.0F, đoạn xa từ 1.9F-3.8F. - Chiều dài vi ống thông: đa dạng; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 8500000 | 340000000 |  | 0
3: 446; 2: PP2300520379; 3.1: Dụng cụ mở đường quay; 4: 0; 6: Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) 4F, 5F, 6F - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene, - Có van cầm máu giúp ngăn chặn máu rò rỉ - Có thiết kế holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Có Guidewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx 4cm , có khóa 3 ngã - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 7: - Có van cầm máu - Chất liệu: Polyethylene và Polypropylene - Có Guirewire làm bằng thép không rỉ, đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx 4cm, có khóa 3 ngã - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài ít nhất 7cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ); 8: 5 cái/hộp; 9: cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0 |  | 0
3: 447; 2: PP2300520380; 3.1: Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng; 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ đường kính trong như các sheath tương tự. - Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, phủ lớp hydrophilic M Coat. - Gồm: kim luồn chọc mạch cỡ: 20G x 51mm, Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm; - Đường kính 5F, 6F, 7F, dài 10cm; 7: - Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ đường kính trong như các sheath tương tự. - Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, phủ lớp ái nước - Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm; - Đường kính 5F, 6F, 7F, dài 10cm hoặc 16cm; 8: Cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 120 | 120 | [11 empty] | 0 |  | 0
3: 434; 2: PP2300520366; 3.1: Bóng đối xung động mạch chủ 7.5Fr các cỡ; 4: 0; 6: - Bao gồm: kim chọc, dây dẫn đường (Guidewire), bộ nong các kích cỡ, catheter, ống chích, khóa Stopcock ba ngõ (Three – way Stopcock) - Đường kính catheter 7.5Fr - Có ba kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: o Loại 40cc dùng cho người có chiều cao từ 162cm - 183cm o Loại 34cc dùng cho người có chiều cao từ 152cm - 162cm o Loại 25cc dùng cho người có chiều cao < 152cm; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 60 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 449; 2: PP2300520384; 3.1: Dung dịch liệt tim túi; 4: 0; 6: - Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc, có tác dụng liệt tim. - Thể tích 1000ml; 8: 1000ml/ Túi; 9: Túi; 12: 500; 21: 0; 22: 750 | 250 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 450; 2: PP2300520388; 3.1: Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ; 4: 0; 6: - Bộ gồm dụng cụ thắt - cắt chỉ khâu có núm xoay; - Chiều dài làm việc 17cm, đường kính vỏ 4mm. - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester - Bao gồm: 1 tay súng (dụng cụ), 1 băng đạn/chốt titan thắt chỉ - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 451; 2: PP2300520389; 3.1: Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể; 4: 0; 6: - Dụng cụ nạp chốt titan bao gồm: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Tương thích với dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #N/A
3: 448; 2: PP2300520382; 3.1: Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus với lớp phủ polymer tự tiêu; 4: 0; 6: - Vật liệu khung giá đỡ: Cobalt Chromium. - Độ dày stent: 71 µm. - Thiết kế cấu trúc khớp mở - Phủ thuốc Novolimus - Có 2 lớp phủ Polymer tự tiêu - Thiết diện cắt ngang: 0.040" - Thiết diện đầu tip 0.017" - Đường kính: 2.25-> 4.0mm. Chiều dài: các cỡ; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 100 |  | 0 | nội tim mạch: 25 cái, xây gộp cho HSTM 65 cái. |  |  | 0 |  | 0
3: 452; 2: PP2300000005; 3.1: Vi ống thông can thiệp mạch vành; 4: 0; 6: - Chất liệu: Mặt ngoài làm bằng nhựa polyamide elastomer phủ bởi polymer ái nước. Đầu tip được làm bằng polyurethane cản quang. Mặt trong ống (không bao gồm đoạn nối) được viền bởi fluropolymer - Đầu tip thuôn: 1.4Fr - Đường kính ngoài ống: 1.9Fr. Đường kính trong (đầu tip/ ống): 0.016/ 0.022". Chiều dài khả dụng: 135 - 150cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA; 7: - Chất liệu: Mặt ngoài làm bằng nhựa polyamide phủ bởi polymer ái nước. Đầu tip được làm bằng polyurethane cản quang. Mặt trong ống (không bao gồm đoạn nối) được viền bởi fluropolymer - Đầu tip thuôn: 1.4Fr - Đường kính ngoài ống: 1.9Fr. - Đường kính trong (đầu tip/ ống): 0.016/ 0.022". - Chiều dài khả dụng: thuộc trong khoảng 135 -> 150cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA; 21: 0; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 453; 2: PP2300000007; 3.1: Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp tim mạch; 4: 0; 6: - Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cm, có thiết kế sợi đan, - Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. Có lớp áo phủ ái nước.; 21: 0; 22: 0 | [9 empty] | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 455; 2: PP2300000013; 3.1: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi; 4: Innova OVER-THE-WIRE Self-Expanding Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi - Innova - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 456; 2: PP2300000014; 3.1: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi; 4: Epic Over-the-Wire Self-Expanding Nitinol Stent with Delivery System; 5: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi - Epic - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 457; 2: PP2300000015; 3.1: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi; 4: Express LD Vascular OVER-THE-WIRE Premounted Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi - Express LD Vascular - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 458; 2: PP2300000016; 3.1: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi; 4: Khung giá đỡ mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel Eluvia Drug-Eluting Vascular Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi - phủ thuốc Eluting vascular Stent - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 459; 2: PP2300000017; 3.1: Stent ngoại biên tự bung, chất liệu hợp kim Elgiloy; 4: Khung giá đỡ (Stent) can thiệp mạch máu ngoại biên WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Self-Expanding Stent; 5: Stent ngoại biên tự bung, chất liệu hợp kim Elgiloy - Wallstent - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 460; 2: PP2300000018; 3.1: Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: Sterling; 5: Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Sterling - Nvmd; 9: Cái; 13: 25; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 461; 2: PP2300000019; 3.1: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên XXL Vascular Balloon Dilatation Catheters; 5: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên - XXL Vascular Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 462; 2: PP2300000020; 3.1: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: Coyote; 5: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên - Coyote - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 463; 2: PP2300000021; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao; 4: Mustang OVER THE WIRE PTA Balloon Dilatation Catheter; 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao - PTA Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 464; 2: PP2300000022; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc; 4: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel Ranger Balloon Catheter; 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc - Ranger Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 465; 2: PP2300000023; 3.1: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên; 4: Rubicon; 5: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên - Rubicon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 466; 2: PP2300000024; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014"; 4: V-14 Control Wire GuideWire with ICE Hydrophilic Coating; 5: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014" - V-14 Control Wire - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 467; 2: PP2300000025; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.018"; 4: V-18 Control Wire GuideWire with ICE Hydrophilic Coating; 5: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.018" - V-18 Control Wire - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 468; 2: PP2300000026; 3.1: Stent động mạch đùi bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, tương thích Sheath 6F và Guide wire 0.035", loại Easy Flype; 4: Giá đỡ động mạch đùi (Easy Flype Carbostent); 5: Stent động mạch đùi bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, tương thích Sheath 6F và Guide wire 0.035", loại Easy Flype - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 469; 2: PP2300000027; 3.1: Giá đỡ động mạch chậu bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, loại Easy HiFlype; 4: Giá đỡ động mạch chậu (Easy Hìlype Carbostent); 5: Giá đỡ động mạch chậu bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, loại Easy HiFlype - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 470; 2: PP2300000028; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.014"; 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.014"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.014" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 471; 2: PP2300000029; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.018"; 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.018"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.018" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 472; 2: PP2300000030; 3.1: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.035"; 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.035"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.035" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 473; 2: PP2300000031; 3.1: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Co-Cr, đường kính 40 mở lưới mm, chiều cao 53 mm, loại đặt tạm thời; 4: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch (VENATECH RETRIEVABLE VCF SYSTEM); 5: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Co-Cr, đường kính 40 mở lưới mm, chiều cao 53 mm, loại đặt tạm thời - ALN; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 474; 2: PP2300000032; 3.1: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Phynox phi từ tính, đường kính mở lưới 42 mm, chiều cao 44 mm, loại đặt vĩnh viễn; 4: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch (VENA TECH LP FILTER); 5: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Phynox phi từ tính, đường kính mở lưới 42 mm, chiều cao 44 mm, loại đặt vĩnh viễn - ALN; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 475; 2: PP2300000033; 3.1: Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ; 4: Bộ stent graft động mạch chủ Bụng E-tegra và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 476; 2: PP2300000034; 3.1: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng các loại, các cỡ; 4: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng E-tegra; 5: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 477; 2: PP2300000035; 3.1: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ; 4: Bộ stent graft động mạch chủ ngực E-vita Thoracic 3G và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 478; 2: PP2300000036; 3.1: Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực các loại, các cỡ; 4: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực loại E-vita Thoracic 3G; 5: Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 479; 2: PP2300000037; 3.1: Stent graft động mạch chậu các loại, các cỡ; 4: Bộ stent graft cho phình động mạch Chậu E-liac và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chậu các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 480; 2: PP2300000038; 3.1: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ; 4: Bộ stent graft cho phình động mạch chủ ngực bụng E-nside và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - E-nside - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 481; 2: PP2300000039; 3.1: Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft các loại, các cỡ; 4: Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft E-vita OPEN NEO các loại, các cỡ; 5: Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft các loại, các cỡ - E-vita Open Neo - Pt; 9: Cái; 21: 0; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 482; 2: PP2300000040; 3.1: Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình chữ Nhật; 4: _ Miếng đệm khâu vá mạch máu Felt _ Chất liệu PTFE _ Kích thước: 2.5 x 15.2 cm _ Độ dày thông thường :1.65mm _Tiêu chuẩn đóng gói : 10 miếng/hộp; 5: Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình chữ Nhật - Pladgets; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 483; 2: PP2300000041; 3.1: Vật liệu nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin cỡ 150-3500 µm; 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dạng vi hạt được sử dụng để nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan và kiểm soát chảy máu. - Kích thước hạt: 150-3500 µm. - Hạt có tính đàn hồi cao và độ đính kết chắc chắn, tắc mạch và hấp thụ hiệu quả trong mạch máu, không có chứa chẩt gây hại. - Đóng gói: lọ, mỗi lọ chứa 150mg vật liệu. -Tiêu chuẩn: ISO và MFDS Hàn Quốc; 9: Lọ; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 484; 2: PP2300000042; 3.1: Hạt vi cầu nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin cỡ 100-900 µm; 4: 0; 6: - Hạt vi cầu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dùng trong điều trị ung thư gan, u xơ cổ tử cung, phì đại tuyến tiền liệt và vỡ động mạch. - Kích thước hạt vi cầu: 100-900 µm, các hạt được hiệu chỉnh kích thước đồng nhất. - Có tính đàn hồi cao và độ đính kết chắc chắn, tính tương thích sinh học, ưa nước, hấp thụ trong mạch máu. - Đóng gói: lọ, mỗi lọ chứa khoảng 250- 300 mg hạt vi cầu dạng nén. - Có chủng loại hấp thụ trong vòng 24 tiếng. -Tiêu chuẩn: ISO, CE và MFDS Hàn Quốc; 9: Lọ; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 485; 2: PP2300000043; 3.1: Vi ống thông can thiệp TOCE đầu tip 1.7F, tương thích dây dẫn 0.016 inch; 4: 0; 6: - Đầu ống siêu nhỏ 1.7 F thuôn mềm bám sát dây dẫn (tương thích với dây dẫn 0.016 inch). - Ống thông được bện bởi 2 dây (độ dày khác nhau) giúp chống xoắn, chống co giãn ống thông và hiển thị cao. - Thiết kế ống thuôn dần cho phép phản hồi xúc giác tốt và đảm bảo dòng chảy đều. - Lớp phủ ái nước. - Chiều dài khả dụng 105, 125, 150 cm. - Hình dạng đầu ống: thẳng, cong. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO; 9: Cái; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 486; 2: PP2300000044; 3.1: Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ; 4: 0; 6: - Kích cỡ/ Đường kính trong nhất quán từ tay cầm đến đầu tip: 5F/0.056inch, 6F/0.070inch, 7F/0.078inch, 8F/0.088inch, 9F/0.098inch. - Thiết kế cấu trúc bện Hybrid gồm 1 dây dẹt và 1 dây lõi tròn thép không gỉ. - Chiều dài ống: Các size cho mạch cánh tay brachial = 90 cm, mạch đùi femoral (5F, 6F, 7F, 8F = 100 cm), 9F = 98cm. - Đầu tip cản quang dài 16mm với size 5F và 2,5mm cho các size còn lại. - Các shape: JL, JCL, AL, XB, XBLAD, XBC, JR, JCR, AR, XBR, XBRCA, NR, Hockey Stick, DRC, MPA, MPB, JFL, JFR, RB, RBL, BARBEAU, LCB, RCB. _Đạt chứng nhận FDA.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 487; 2: PP2300000045; 3.1: Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus; 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus (1 μg/mm2). - Mỗi phân tử thuốc được bọc bởi 1 lớp Polymer tự tiêu. - Thời gian phóng thích thuốc: 90 ngày, sau đó lớp Polymer phân huỷ hoàn toàn. - Chiều dài Catheter khả dụng: 140cm; đường kính thân 1.9Fr (0.63mm) - Đường kính bóng tối thiểu đủ các cỡ: 1.50 - 5.0 mm - Chiều dài bóng tối thiểu đủ các cỡ: 10 - 40mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 488; 2: PP2300000046; 3.1: Bộ bơm áp lực cao với áp lực tối đa 40 atm, thể tích 30ml; 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ bơm bóng áp lục cao: - Áp lực tối đa 40atm - Thể tích bơm tiêm 25ml - Bơm bóng với áp suất thấp lẫn áp suất cao - Dung tích lớn cho phép nhanh chóng dễ dàng giảm áp - Tiêu chuẩn : ISO 13485 và FDA; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 489; 2: PP2300000047; 3.1: Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay xa 4-7F; 4: 0; 6: Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) - Chất liệu Polythylene và Polypropylene - Có lựa chọn khóa ba ngã - Thành mỏng đến 13%, có đường kính thân trong (ID) lớn hơn tương ứng đường kính thân ngoài (OD): ID/OD: 4F (1.57/1.78 mm); 5F (1.9/2.13 mm); 6F (2.24/2.44 mm); 7F (2.57/ 2.77 mm) - Có kèm lựa chọn Guirewire làm bằng thép không gỉ, nitinol và platinium, có 3 dạng thiết kế: dạng lõi chuẩn (mandrel), dạng cuộn (coil) hoặc phủ plastic (plastic jacket), - Có holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F dài 7 cm, 11 cm, 16 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 9: Cái; 13: 400; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 490; 2: PP2300000048; 3.1: Bộ hút huyết khối mạch vành với ống hút 4F , tương thích ống thông dẫn đường 6F; 4: 0; 6: ,- Có đường viền bện thép không gỉ giúp ông thông chống xoắn vặn tốt, và chịu được áp lực dòng chảy cao - Đầu tip thuôn - Sử dụng cho mạch máu có đường kính >=1.5mm - Markers bằng chất liệu Platinum - Chiều dài Catheter hút 145 cm - Catheter 4F được thiết kế khoang hút lớn nhất - Guide wire tương thích: 0.014”. Có đầu Rapid Exchange dài 20 cm để đi dây guide wire 0.014" - Đoạn ái nước 30 cm - Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 cái syringe flushing 4 ml, 1 khay chứa và làm đông máu chứa tối đa 60ml dung dịch và 2 cái lọc 70 micron, 1 tubing: 21.5 cm có stopcock. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 9: Cái; 13: 30; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 491; 2: PP2300000049; 3.1: Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu áp thành, độ nở vượt định mức đến 6.25mm; 4: 0; 6: -Khung bằng Cobalt Chromium L605, độ dày 80µm đến 85µm - Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu áp thành, phủ thuốc kiểu bậc thang trừ đỉnh và điểm nối. Liều thuốc: 3,9µg/mm. Thời gian hấp thụ polymer và phóng thích thuốc: ≤3-4 tháng - Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, mắt cáo mở với 2 link liên kết, Stent 3.5mm; 4.0mm và 4.5mm có thiết kế 2 link 10 đỉnh, có độ nở vượt định mức 6.25mm - Đường kính: 2.0mm - 4.5mm; Chiều dài: 9mm - 50mm - Hệ thống đẩy stent được phủ ái nước hydrophilic cải tiến đầu xa, với bóng nong áp lực tham chiếu 11atm, và đường kính băng qua tối thiểu 1.00mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 492; 2: PP2300000050; 3.1: Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, hỗ trợ thụ động với lớp phủ ái nước chọn lọc và đầu vào mềm mại; 4: 0; 6: Cấu tạo ống thông: - Cấu tạo trục với lớp lưới đan thép không gỉ 2x2 và lớp ngoài polyamide - Lớp phủ ái nước hydrophilic chọn lọc, chỉ phủ ái nước ở đoạn giữa, không phủ ái nước ở 7cm đầu xa và 25cm đầu gần - Đầu vào mềm mại - Thiết bị 6Fr, 7Fr có 02 lỗ bên ở đầu xa Kích cỡ: - Chiều dài: 100cm, 125cm - Đường kính: 5Fr, 6Fr, 7Fr - Các kiểu đầu: Amplaz Left, Amplaz Right, Judkins Left, Judkins Right, Extra backup, Multipurpose, Hockey Stick, IMA, Bypass, Tiger; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 493; 2: PP2300000051; 3.1: Vi ống thông can thiệp CTO cấu trúc lõi lớp bện kép thép không gỉ; 4: 0; 6: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) Đường kính ngoài: đoạn xa 1.8Fr, đoạn gần 2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa 0.018'', đoạn gần 0.021'' Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 494; 2: PP2300000052; 3.1: Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 25cm; 4: 0; 6: Cấu tạo gồm: - Mini plastic guide wire cỡ 0.035" hoặc 0.038'', dài 80cm - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 5F, 6F, 7F dài 25cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene); 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 454; 2: PP2300000010; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao; 4: 0; 6: Bóng nong động mạch vành áp lực cao. - Bằng chất liệu không giãn nở - Lớp phủ ái nước. - Tip profile siêu nhỏ: 0.017". - Crossing profile nhỏ: 0.031". - Maker làm bằng Platinum. - Đường kính từ 2.0-6.0mm - Chiều dài từ 6.0-30mm; 21: 0; 22: 0 | [9 empty] | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 496; 2: PP2300000054; 3.1: Vi ống thông can thiệp tim mạch; 4: 0; 6: Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.9, 2.1 F. Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm). Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 497; 2: PP2300000055; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao 26 atm; 4: 0; 6: Chất liệu Nylon 12 + Pebax Bóng kiểm soát độ giãn nở tốt Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy Thiết kế đầu tip thuôn sát (Sub-zero tip) dài 1.5-2.5mm. Đường kính thân bóng: 0.0345 inch (Ø3.0 mm) - 0.0347 inch Tiết diện thâm nhập đầu tip: 0.0169 inch (Ø3.0 mm) Áp lực thường: 14 atm. Áp lực ngưỡng: 20 - 24 atm Đường kính bóng: 1.5 – 5 mm Chiều dài bóng: 8 – 26 mm Số điểm cản quang: 1 (Ø1.5 mm), 2 (Ø1.75 - 5.0 mm) Số nếp gấp bóng: 2-5; 9: Cai; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 498; 2: PP2300000056; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thông thường; 4: 0; 6: - Polyether block amide, gắn bóng loại RX bán đàn hồi - Cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium , lớp phủ ái nước. - Vai bóng thường có 2 maker, loại vai bóng thuôn có 1 maker, - đường kính: 1.0 -> 3.5mm, độ dài 5,10,12,15,20mm. - Áp lực thường 6Atm, Áp lực vỡ bóng 14 Atm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 499; 2: PP2300000057; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao NC; 4: 0; 6: - Không đàn hồi bằng Polyamide, được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bởi Platinium và Iridium -bao lớp siêu ái nước, vai bóng dạng hình chuông. -đường kính bóng từ 2.5 -> 4.5 mm, độ dài bóng 8, 10, 12, 15mm - áp lực thường 12atm, áp lực vỡ bóng 23atm -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 500; 2: PP2300000058; 3.1: Bóng cắt nong mạch vành chống trượt Áp lực cao; 4: 0; 6: - Catheter RX có bóng bằng Nylon 12, loại không đàn hồi, có áp lực khác nhau - được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium, bao lớp siêu ái nước. - Độ dài catheter 142cm, độ dài lớp phủ ái nươc từ đầu bóng đến cổng thoát 27cm. - Đường kính bóng 2.0 -> 4.0mm; độ dài bóng 13mm, áp lực thường 14atm, áp lực vỡ bóng 24Atm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 501; 2: PP2300000059; 3.1: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành; 4: 0; 6: -Dụng cụ gồm : một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép -Độ dài ống thông145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm & 1.43mm, độ dài trục đoạn xa 25cm -đánh dấu tại vị trí 900mm và 1000mm so với đầu típ, phù hợp với ống thông can thiệp 6F - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 502; 2: PP2300000060; 3.1: Bóng nong động mạch và mạch máu 2 nếp gấp; 4: 0; 6: Thiết kế độc quyền WIG SHAPE. Công nghệ chống xoắn PoleVault ™ Ống thông dài 154 cm Chất liệu bóng Silky-semi- compliant polyamide. Phủ Hydrophyllic Bóng 2 nếp gấp, loại RX. NP 4bar, RBP 15 bar Khẩu kính nhỏ 0.40mm, đầu xa 0.62 mm. Thân gần 1.9F (0.64 mm), thân xa 2.6F (0.86 mm). Đầu tip vát nhọn 3mm Đường kính: 1.10; 1.25; 1.50 (mm). Chiều dài: 10; 15; 20 (mm).; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 503; 2: PP2300000061; 3.1: Bóng nong động mạch và mạch máu 3 nếp gấp, bán đàn hồi phủ thuốc Paclitaxel; 4: 0; 6: Lớp phủ ưa nước. Thiết kế bóng hình Wing. Hình dạng Bóng 3 nếp gấp. Thuốc được đặt trong các cánh bóng công nghệ Wing -seal. Thuốc Paclitaxel: 3.0 μg/mm², phủ trên bề mặt bóng. NP 6 bar. RBP 16 bar Đạt cửa sổ thời gian điều trị sau khi bơm bóng 30 giây Chất liệu: semi-compliant polyamide. Tiêu chuẩn Workhorse PTCA. Áp lực vỡ bóng: 16 bar (ngoại trừ Ø 4.00=13 bar) . Thời gian xẹp bóng 3 giây (Ø 3.0, L: 20). Đường kính bóng (mm) : 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00. Độ dài bóng (mm): 10 , 15 , 20, 30; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 504; 2: PP2300000062; 3.1: Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tương thích MRI toàn thân 1.5T và 3T, quản lý tạo nhịp thất, có chức năng gợi ý các thông số lập trình.; 4: 0; 6: • Tạo nhịp tim 1 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động. • Thể tích máy ≤ 9.7 cc. • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Quản lý tạo nhịp thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Có chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút.; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 | Xây mục mới do năm 2023 tập hợp file bi lỗi mất mục | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 505; 2: PP2300000063; 3.1: Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, với tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm.; 4: 0; 6: • Tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động. • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T - không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm.; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 | Xây mục mới do năm 2023 tập hợp file bi lỗi mất mục | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 506; 2: PP2300000064; 3.1: Dụng cụ đẩy lắp sẵn ống thông có mũi khoan; 4: 0; 6: Bao gồm: Ống thông có mũi khoan đính kim cương và dụng cụ đẩy - Tích hợp nút on/off trên dụng cụ đẩy - Các cỡ đầu khoan: 1.25; 1.5; 1.75; 2; 2.15; 2.25; 2.38; 2.50mm - Chiều dài ống thông: 135cm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 507; 2: PP2300000065; 3.1: Dung dịch bôi trơn trong can thiệp bào mảng xơ vữa; 4: 0; 6: Dung dịch dùng trong hệ thống máy bào mãng xơ vữa trong lòng mach máu. Đóng lọ 20cc. Thành phần: Dầu ô liu, phospholipid, lòng đỏ trứng, sodium deoxycholate, L-histidine,disodium EDTA, sodium hydroxide, nước; 9: Lọ; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 508; 2: PP2300000066; 3.1: Dây dẫn cho đầu mũi khoan bào mảng xơ vữa; 4: 0; 6: Dây dân cho đầu mũi khoan bào mòn mãng xơ vữa - Đường kính: 0.014"", dài 330cm - Đầu cứng 2.8cm, đầu linh động 2.2cm - Chất liệu bằng thép không gỉ; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 509; 2: PP2300000067; 3.1: Dụng cụ lấy huyết khối mạch máu não dạng stent có thể điều chỉnh độ bung; 4: 0; 6: Stent lấy huyết khối có thể điều chỉnh độ bung. - Chất liệu: Nitinol và Tantalum - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 6mm + Chiều dài: 32mm. - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. Cấu trúc Stent có lớp bện đặc biệt cho lực xuyên tâm cao hơn. Thiết bị tái thông mạch máu, kiểm soát 100%, hiển thị toàn bộ. - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID; 7: Thiết bị tái thông mạch máu dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 6mm + Chiều dài: 32mm. - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID; 9: cái; 21: 0; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 510; 2: PP2300000068; 3.1: Stent bắc cầu tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng; 4: 0; 6: - Là loại Stent chặn cổ túi phình dạng lưới, có thể bung và thu hồi sau khi coiling - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 4.5mm + Chiều dài: 32mm - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài; 9: cái; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  | thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 511; 2: PP2300000069; 3.1: Vi ống thông hút huyết khối mạch não đường kính trong nhỏ; 4: 0; 6: Đường kính trong đầu xa: 0.035". Đường kính ngoài đầu xa: 3,8F; Đường kính ngoài đầu gần: 4,7F. Chiều dài làm việc: 160cm; 9: cái; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 512; 2: PP2300000070; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp siêu nhỏ siêu ái nước có đường kính 0,08"; 4: 0; 6: -Vi dây dẫn can thiệp ái nước làm bằng thép không rỉ ở đoạn gần và Nitinol nhớ hình ở đoạn xa. - Đường kính 007", 008",014" và loại có đoạn xa .014", đoạn gần .012". - Chiều dài từ 200cm đến 220cm . - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; 7: Đầu xa wire kích thước 0.008 inch Chiều dài từ 200cm đến 220cm .; 9: cái; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 513; 2: PP2300000071; 3.1: Ống thông can thiệp không gắn bóng cỡ 6F; 4: 0; 6: - Ống thông can thiệp mạch máu não được bện dọc thân ống bằng 8 dây tiên tiến - Kích thước đầu gần 6.0F và đầu xa 4.9Fvà 6.0F. -Kích thước trong 0.058" và 0.070" - Chiều dài đa dạng 95cm, 105 cm, 115 cm, 125cm, 135 cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; 7: - Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não - Kích thước: + Chiều dài: các cỡ + Đường kính: đường kính ngoài 6F, đường kính trong 0.070 inch - Có nhiều hình dạng đầu tip; 9: cái; 21: 0; 22: 15 | [7 empty] | 15 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 514; 2: PP2300000077; 3.1: Giá đỡ mạch cảnh cấu trúc Open- cell; 4: 0; 6: - Stent động mạch cảnh tự bung - Chiều dài ống thông có gắn stent 135cm. - Chiều dài: 30cm -> 60cm - Đường kính: 6mm -> 10mm; 7: Stent Động mạch cảnh tự bung, tương thích với dây dẫn 0.014". Cấu trúc open-cell (cấu trúc mở) - Khung thẳng: Đuờng kính 6-10mm, chiều dài 20,30,40,60mm. - Khung hình nón có 2 loại: đường kính 2 đầu to nhỏ loại 8mm - 6mm và loại 10mm - 7mm ứng với chiều dài stent là 30mm và 40 mm.; 9: cái; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 515; 2: PP2300000078; 3.1: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, lọc tia UV và ánh sáng xanh, một mảnh; 4: 0; 6: Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic, nhuộm vàng, thiết kế phi cầu . Chỉ số cầu sai SA = (-0,16) µm ± 10%; Chỉ số khúc xạ ≥ 1,54; Chỉ số ABBE từ 36 đến 37, Hằng số A từ 118 đến 119; Độ sâu tiền phòng ACD từ 5,45 đến 5,50; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ ≤ 2,2mm; Có 2 càng hình chữ C, góc càng 0 độ; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay hoặc tương đương.; 8: hộp/cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | KM bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 516; 2: PP2300000079; 3.1: Lưỡi bào da; 4: 0; 6: Lưỡi bào da dùng cho tay bào, tiệt trùng sẵn; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 517; 2: PP2300000081; 3.1: Dao cắt chỉ sụn chêm dạng thẳng; 4: 0; 6: - Dùng để đẩy, cắt chỉ ở bên trong ổ khớp sau khi khâu và thắt nút, dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai. - Dạng thẳng hoặc tương đương; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 518; 2: PP2300000082; 3.1: Vít neo không buộc chỉ có chốt bên trong khóa chỉ; 4: 0; 6: - Chất liệu PEEK/titan/cocr - Vít neo không buộc chỉ đường kính 2.9mm, thân cán dài ≥ 6.3"; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 519; 2: PP2300000083; 3.1: Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng chuôi dài; 4: 0; 6: Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp loại dài, xi măng ngoại khoa, bơm xi măng. - Đầu chỏm Bipolar: + Vật liệu : REX Steel/PE. + Kích cỡ : 41 –> 61mm + Cuống khớp: REX steel có hàm lượng nitrogen cao giúp có độ bền cao, chịu xoắn vặn ,chống mài mòn, ăn mòn kim loại + Chuôi dạng không cổ + Góc cổ chuôi: 135 độ. + Kích cỡ chuôi: 0 -> 10 + Chiều dài chuôi: các cỡ - Đầu Chỏm xương đùi + Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao hoặc CoCr + Đường kính đầu: 28 mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 520; 2: PP2300000084; 3.1: Nẹp khóa nén ép 3.5, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Thiết kế cho giải pháp trục xương nhỏ hoặc thân xương cánh tay. Nẹp được thiết kế mỏng. 2 đầu nẹp vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp được thiết kế uốn lượn, đường viền tự động Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 59/ 85/ 111/ 137/ 163mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 521; 2: PP2300000085; 3.1: Nẹp khóa đầu gần xương cánh tay, đầu mặt khớp 9 lỗ, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vừa vặn với bề mặt xương khớp vai không cần phải uốn. Đầu mặt khớp được thiết kế theo nguyên lý kết hợp xương 9 điểm với 9 lỗ vít trong đó có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn khớp vai không bị xẹp sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Góc vít đa hướng nâng 20º hỗ trợ tối đa cho mặt ngoài và mặt trong khớp vai. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 90/ 106/ 132/ 158/ 184/ 210mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 522; 2: PP2300000086; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương cánh tay, Chất liệu Pure Titanium; 4: 0; 6: Chất liệu Pure Titanium Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít đầu xa của nẹp đặt mặt trong được thiết kế xen kẽ với vít của nẹp được đặt ở mặt ngoài tạo ra 1 cấu trúc song song để cố định ổ gãy đầu xa. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Mặt trong: 0201-1400(1)-xx: Có 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 87/ 110/ 133/ 156mm. Mặt ngoài: 0202-1400(1)-xx: Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 63/ 86/ 109/ 132/ 154/ 177/ 200mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 523; 2: PP2300000087; 3.1: Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa tối ưu hóa các mảnh gãy ở mỏm khuỷu và mỏm vẹt. Vít khóa/vít nén đầu gần mỏm khuỷu để cố định mảnh gãy. Thân nẹp được thiết kế dài hơn phù hợp với giải phẫu xương trụ. Hình dáng móc thiết kế cắt cạnh. Móc để cố định tối ưu các mảnh xương nhỏ và tăng tính ổn định. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 524; 2: PP2300000088; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương trụ, vít 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo. Có lỗ K-pin cố định tạm thời. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm. Đầu và đuôi nẹp được vát cạnh bo tròn. Kiểu dáng thiết kế mỏng phù hợp với bề mặt khớp đầu xa xương trụ. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 1/ 2/ 3 lỗ ứng với chiều dài 52/ 60/ 68mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 525; 2: PP2300000089; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ, vít 2.4mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp. Đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Thiết kế nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 52/ 74/ 96/ 118/ 140/ 162mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 526; 2: PP2300000090; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5, thiết kế hình quạt, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ. Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. Nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8 lỗ ứng với chiều dài 66/ 85/ 104/ 123mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 527; 2: PP2300000091; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay đầu khớp có móc, 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh vỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. 3 móc có các cạnh tròn dễ uốn cong hoặc cắt. 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh gãy. 2 vít khóa hướng mõm trâm quay. Có lỗ vít nén ép cố định ổ gãy. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Vít khóa được bắt liên kết chéo. Thân nẹp có góc vít đa hướng θ= 5° để cố định trục. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 9/ 11 lỗ ứng với chiều dài 55/ 64/ 73/ 82/ 99/ 116/ 133mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 528; 2: PP2300000092; 3.1: Nẹp khóa mini 1.5, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Độ dày 0.8mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H Dùng vít khóa 1.5mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 35/45mm. Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 29/ 34/ 39mm. Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm. Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm. Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 529; 2: PP2300000093; 3.1: Nẹp khóa mini 2.0, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Độ dày 1.2mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H, thẳng, T, Dùng vít khóa 2.0mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 37/ 45mm Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 30/ 35/ 39mm Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm Nẹp thẳng có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 24/ 30/ 36/ 42/ 48/ 61/ 73mm Nẹp chữ T có 4/ 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 34/ 41/ 47/ 53mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 530; 2: PP2300000094; 3.1: Nẹp khóa mâm chày chữ T, đầu mặt khớp 5 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực gần mặt khớp có 5 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 126/ 158/ 190/ 222/ 254/ 286mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 531; 2: PP2300000095; 3.1: Nẹp khóa mâm chày chữ L, đầu mặt khớp 8 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực gần mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 130/ 162/ 194/ 226/ 258/ 290; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 532; 2: PP2300000096; 3.1: Nẹp khóa mắt cá trong, đầu mặt khớp 9 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực đầu mặt khớp 9 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm, trong đó có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 123/ 151/ 179/ 207/ 235mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 533; 2: PP2300000097; 3.1: Nẹp khóa mắt cá ngoài, đầu mặt khớp 7 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5mm, đầu nẹp có 2 móc , chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Đầu mặt khớp có 7 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. Đầu nẹp có 2 móc cố định ổ gãy đầu xa xương mác vỡ nhiều mảnh. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 74/ 100/ 126/ 152/ 178/ 204/ 230mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 534; 2: PP2300000098; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương đùi, đầu mặt khớp 9 lỗ thiết kế mỏng, vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Nẹp ở đầu mặt khớp được thiết kế mỏng. Thân nẹp phù hợp với giải phẫu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Khu vực gần mặt khớp 9 lỗ trong đó có vít thiết kế chịu lực chống sụp lún mặt khớp sau phẫu thuật. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 172/ 204/ 236/ 268/ 300/ 332mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 535; 2: PP2300000099; 3.1: Nẹp khóa gót chân, vít 3.5mm, thân nẹp có lỗ trống để ghép xương, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa đa hướng điểm bám gân gót (gân Achilles). Có chậu xương gót. Có chậu đáy xương gót. Có chậu Achilles. Thân nẹp có lỗ trống để ghép xương. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 1/ 2 lỗ ứng với chiều dài 58/ 64.5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 536; 2: PP2300000100; 3.1: Nẹp khóa mặt sau đầu trên xương chày, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Nẹp được đặt mặt sau phía trong đầu trên xương chày. Sử dụng hệ thống vít 3.5mm đa hướng, giúp cố định ổ gãy mặt sau đầu trên xương chày. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6 lỗ ứng với chiều dài 55/ 81/ 107mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 537; 2: PP2300000101; 3.1: Bộ dây cáp neo, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Dùng để cố định ổ gãy, buộc giữ hoặc buộc tăng cường các mảnh gãy nhỏ, các đoạn xương gãy. Có các đường kính 1.6/ 1.8mm ứng với chiều dài 650mm. 1 bộ bao gồm: dây cáp neo, ốc siết cáp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 538; 2: PP2300000102; 3.1: Bộ đinh đầu trên xương đùi, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đinh được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Được thiết kế với hình dáng giải phẫu tiên tiến nghiêng về phía trước Mặt trong và mặt ngoài góc 5°, hỗ trợ dò lòng tủy. Nắp đinh+ốc khóa trong: chống xoay ngược và ngăn chặn vít tụt ra. Lưỡi chốt và vít chốt thay thế góc cổ xương đùi 130°. Thiết kế dạng rãnh làm giảm sự chèn ép và giữ cho xương ổn định không cần nắn nhiều, dễ dàng phẫu thuật. Có thể sử dụng vít tĩnh hoặc vít động. Bệnh nhân loãng xương có thể dùng cả hai vít để cố định tốt hơn. Nắp đinh có độ dài tùy chọn và dễ tháo rời, thiết kế mặt ma sát giữa ốc khóa trong và nút khóa trong dễ ăn khớp và chống xoay ngược. Vít chốt ở cổ xương đùi có 2 loại: Lưỡi chốt & vít chốt dành cho xương thường và xương loãng. Đường kính 9-12mm tương ứng chiều dài 170mm-240mm. Đường kính 13mm tương ứng chiều dài 170mm-200mm. Đường kính 9-14mm tương ứng chiều dài 300mm-380mm (loại trái/phải) 1 bộ bao gồm: đinh, lưỡi chốt, vít chốt, ốc khóa trong, nút khóa trong, vít chốt 4.9mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 539; 2: PP2300000103; 3.1: Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp cắt xương định hướng, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp H.T.O là phương pháp điều trị thoái hóa sụn ở khớp gối. Có thể điều chỉnh trục cơ học ở chi dưới và làm chậm quá trình thoái hóa, hơn nữa còn có thể bảo tồn được khớp gối thoái hóa ở mức độ nhẹ. Hệ thống A Plus APP PSI sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn thông minh và hiệu chỉnh chính xác. Đường dẫn PSI thông minh: 4 lỗ cố định và 2 đường dẫn cắt hướng dẫn chính xác đường cắt thứ nhất và đường cắt thứ 2 để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: Hai lỗ định vị trên PSI có thể xác định góc cắt và mở độ cao chính xác. Các tính năng của PSI: Vị trí tiêu chuẩn để duy trì độ dốc của xương chày. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ hai. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ nhất, cạnh song song với bản lề bên. Có lỗ định hướng trên và lỗ định hướng dưới. Độ sâu của vết cắt đầu tiên được đánh dấu trên PSI. Đinh K-pin để cố định PSI. Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp mâm chày. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương chày Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Có 3/ 5 lỗ ứng với chiều dài 86/ 115mm và có các góc độ 6°/ 9°/ 15°/ 17° 1 bộ bao gồm: 1 nẹp khóa mâm chày, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 540; 2: PP2300000104; 3.1: Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối D.F.O là 1 bộ cắt xương chỉnh trục cá nhân hóa nhằm bảo tồn và kéo dài thoái hóa khớp gối. Đường dẫn PSI thông minh: 4 chốt cố định và rãnh cắt định hướng chính xác phẫu thuật cắt xương để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: hai lỗ định vị có thể đảm bảo góc chỉnh và độ mở chiều cao chính xác. Các đặc điểm của nẹp khóa D.F.O: Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp xương đùi. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít khóa 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương đùi. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Mặt trong: 0501-xxxx-04 ứng với chiều dài 121mm với các góc độ 11°/ 14°/ 17°/ 20° Mặt ngoài: 0502-xxxx-05 ứng với chiều dài 146mm với các góc độ 9°/ 12°/ 15°/ 18° 1 bộ bao gồm: 1 nẹp khóa xương đùi, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 541; 2: PP2300000105; 3.1: Vít rỗng tự nén ép 2.8 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 2.8mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 08-14mm với bước tăng 1mm, từ 14-30mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 542; 2: PP2300000106; 3.1: Vít rỗng tự nén ép 3.6 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 3.6mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-60mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 543; 2: PP2300000107; 3.1: Vít rỗng tự nén ép 4.1 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 4.1mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-75mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 544; 2: PP2300000108; 3.1: Vít rỗng tự nén ép 5.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 5.5mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 25-90mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 545; 2: PP2300000109; 3.1: Vít khóa mini tự taro 1.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 1.5mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 546; 2: PP2300000110; 3.1: Vít khóa mini tự taro 2.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 547; 2: PP2300000111; 3.1: Vít khóa động tự taro 2.4 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.4mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.0mm, phần đuôi vít đường kính 2.4mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 08-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 548; 2: PP2300000112; 3.1: Vít khóa động tự taro 3.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 10-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 549; 2: PP2300000113; 3.1: Vít khóa động tự taro 5.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 5.0mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 5.0mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 550; 2: PP2300000114; 3.1: Vít vỏ mini 2.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 551; 2: PP2300000115; 3.1: Vít vỏ động tự taro 3.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-55mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 552; 2: PP2300000116; 3.1: Vít vỏ động tự taro 4.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 4.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 14-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 553; 2: PP2300000117; 3.1: Vít xốp 4.0 tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.0mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 30-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 554; 2: PP2300000118; 3.1: Vít xốp 6.5 tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 6.5mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 50-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 555; 2: PP2300000119; 3.1: Xương nhân tạo Bicera dạng khối 5cc các cỡ Wiltrom hoặc tương đương; 4: 0; 6: Xương nhân tạo Bicera bao gồm hydroxyapatite (HAP, 60wt%) và beta-tricalcium phosphate (β-TCP, 40wt%). Hydroxyapatite là một thành phần có chứa khoáng chất của chất nền xương và răng; β-TCP là canxi photphat có thể hấp thụ sinh học. Độ tin cậy tuyệt vời và tương thích sinh học cao. Khi được cấy vào chỗ khuyết xương, β-TCP có thể được hấp thụ dần dần và được thay thế bởi mô xương và HAP có thể có liên kết hoạt tính sinh học với xương mới để cuối cùng trở thành một phần của xương. Có độ xốp cao 70%. Ngoài ra các lỗ xốp được kết nối với nhau với kích thước lỗ 300 ~ 600µm, có thể làm mô xương phát triển để đạt được mục đích tạo xương mới và chữa lành xương. An toàn và đáng tin cậy với kiểm soát chất lượng cao.; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 556; 2: PP2300000120; 3.1: Xương nhân tạo Bicera dạng hạt 5cc các cỡ Wiltrom hoặc tương đương; 4: 0; 6: Xương nhân tạo Bicera bao gồm hydroxyapatite (HAP, 60wt%) và beta-tricalcium phosphate (β-TCP, 40wt%). Hydroxyapatite là một thành phần có chứa khoáng chất của chất nền xương và răng; β-TCP là canxi photphat có thể hấp thụ sinh học. Độ tin cậy tuyệt vời và tương thích sinh học cao. Khi được cấy vào chỗ khuyết xương, β-TCP có thể được hấp thụ dần dần và được thay thế bởi mô xương và HAP có thể có liên kết hoạt tính sinh học với xương mới để cuối cùng trở thành một phần của xương. Có độ xốp cao 70%. Ngoài ra các lỗ xốp được kết nối với nhau với kích thước lỗ 300 ~ 600µm, có thể làm mô xương phát triển để đạt được mục đích tạo xương mới và chữa lành xương An toàn và đáng tin cậy với kiểm soát chất lượng cao.; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 557; 2: PP2300000121; 3.1: Nẹp khóa 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Độ dày 3.3mm Chiều cao 4.0mm Chiều rộng 11mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 13.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24 lỗ ứng với chiều dài 33/ 46/ 59/ 72/ 85/ 98/ 111/ 124/ 137/ 150/ 163/ 189/ 215/ 241/ 267/ 293/ 319mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 558; 2: PP2300000122; 3.1: Nẹp khóa tái cấu trúc 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Chiều rộng 10.1mm Độ dày 3.5mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 14mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 20/ 22 lỗ ứng với chiều dài 56/ 70/ 84/ 98/ 112/ 128/ 142/ 156/ 171/ 185/ 200/ 215/ 228/ 243/ 257/ 286/ 315mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 559; 2: PP2300000123; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay đa hướng, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Lỗ vít trên thân nẹp đa hướng có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Loại trái/phải Dùng vít khóa 2.4mm, vít vỏ 2.4mm; đầu vít chống trượt Đầu 6 lỗ 22mm, thân có 2/ 3/ 4/ 5 lỗ ứng với chiều dài 45/ 54/ 66/75mm Đầu 7 lỗ 25mm, thân có 2/ 3/ 4/ 5 lỗ ứng với chiều dài 47/ 55/ 68/77mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 560; 2: PP2300000124; 3.1: Nẹp khóa xương đòn chữ S, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Nẹp hình chữ S uốn cong theo thân xương đòn Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Loại trái/phải Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 7/ 8/ 9 lỗ ứng với các chiều dài 85/ 99/ 114mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 561; 2: PP2300000125; 3.1: Nẹp khóa 5.0 bản hẹp, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Bề rộng 13.5mm Độ dày 4.2mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 18.5mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Có 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 62/ 80/ 98/ 116/ 134/ 152/ 170/ 188/ 206/ 224/ 260/ 296mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 562; 2: PP2300000126; 3.1: Nẹp khóa 5.0 bản rộng, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Bề rộng 17.5mm Độ dày 5.2mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 18.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Có 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18 lỗ ứng với chiều dài 116/ 134/ 152/ 170/ 188/ 206/ 216/ 234/ 252/ 270/ 288/ 306/ 324mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 563; 2: PP2300000127; 3.1: Nẹp khóa mâm chày ngoài, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 140/ 180/ 220/ 260/ 300mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 564; 2: PP2300000128; 3.1: Nẹp khóa mắt cá trong, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 144.5/ 170.5/ 196.5/ 222.5/ 248.5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 565; 2: PP2300000129; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương đùi, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 122/ 158/ 194/ 230/ 266mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 566; 2: PP2300000130; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương đùi, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 156/ 196/ 236/ 276/ 316mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 567; 2: PP2300000131; 3.1: Bộ đinh nội tủy xương chày (Syntec); 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Sử dụng khung ngắm TB-AD-103 Sử dụng vít chốt ø5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm Nắp đinh có ø8.4mm, chiều dài 15mm, chiều cao 5mm Đinh có ø9/ 10/ 11mm ứng với các chiều dài từ 270-345mm với các bước tăng 15mm Đinh có ø12mm ứng với các chiều dài từ 270-360mm với các bước tăng 15mm Đinh có ø13mm ứng với các chiều dài từ 285-360mm với các bước tăng 15mm 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt ø5.0mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 568; 2: PP2300000132; 3.1: Bộ đinh nội tủy xương đùi (Syntec); 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Sử dụng khung ngắm FM-AD-102 Loại trái/phải Sử dụng vít chốt ø5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm Sử dụng vít chốt ø6.3mm ứng với chiều dài 65-120mm với bước tăng 5mm Nắp đinh có ø13mm ứng với chiều dài 15mm, chiều cao 3mm Đinh có ø9mm ứng với các chiều dài từ 260-400mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø10/ 11/ 12mm ứng với các chiều dài từ 320-440mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø13mm ứng với các chiều dài từ 340-440mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø14mm ứng với các chiều dài từ 340-460mm với các bước tăng 20mm. 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt ø5.0mm, vít chốt ø6.3mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 569; 2: PP2300000133; 3.1: Vít khóa 2.4mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Vít đa hướng, đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 2.4mm, dài 08-26mm với bước tăng 2mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 570; 2: PP2300000134; 3.1: Vít khóa 3.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-45mm với bước tăng 5mm, từ 45-48mm với bước tăng 3mm, từ 48-50mm với bước tăng 2mm và từ 50-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 571; 2: PP2300000135; 3.1: Vít khóa 5.0mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 572; 2: PP2300000136; 3.1: Vít vỏ 2.4mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Vít đa hướng, đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 2.4mm, dài 06-30mm với bước tăng 2mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 573; 2: PP2300000137; 3.1: Vít vỏ 3.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm với bước tăng 2mm, và từ 40-110mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 574; 2: PP2300000138; 3.1: Vít vỏ 4.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium.; 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 4.5mm, dài 14-60mm với bước tăng 2mm, và từ 60-68mm với bước tăng 4mm, từ 68-72mm với bước tăng 2mm, từ 72-80mm với bước tăng 4mm, từ 80-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 575; 2: PP2300000139; 3.1: Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính đinh 8/9/10mm. Chiều dài 255-375mm, mỗi bước tăng 15mm. - Đặc tính: thân đinh đặc (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 9 vít). Các loại vít như sau: + Vít chốt khoá đường kính 4.8mm với chiều dài: 30-80mm, gia số tăng 5mm. + Vít chốt khoá đường kính 4.3mm với chiều dài: 25-80mm, gia số tăng 5mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 576; 2: PP2300000140; 3.1: Đinh chốt titan đùi các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính đinh 9/10/11mm. Chiều dài 340-420mm, mỗi bước tăng 20mm. - Đặc tính: thân đinh rỗng (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 4 vít). Các loại vít như sau: + Vít khoá Gamma đường kính 6.4mm với chiều dài 70-115mm, gia tăng số 5mm; + Vít chốt khoá đường kính 4.7mm với chiều dài: 26-60 mm, gia số tăng 2mm, 64-84mm gia tăng số 4mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 577; 2: PP2300000141; 3.1: Vít rỗng titan 3.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 3.0mm, chiều dài: 14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác rỗng đường kính 2.0mm. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 578; 2: PP2300000142; 3.1: Vít khóa 6.5 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 6.5mm, chiều dài: 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân vít rỗng toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 579; 2: PP2300000143; 3.1: Vít khóa 7.3 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 7.3mm, chiều dài: 60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân vít rỗng, đoạn ren ngắn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 580; 2: PP2300000144; 3.1: Nẹp khóa đầu xa hai xương cẳng tay (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 14 lỗ. Chiều dài: 64mm. - Đặc tính: nẹp có hình chữ U, lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) , chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm và vít vỏ đường kính 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 581; 2: PP2300000145; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 582; 2: PP2300000146; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 583; 2: PP2300000147; 3.1: Nẹp khóa DHS các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12lỗ. Chiều dài: 91/107/123/139/155/171/187/203/219/235mm. - Đặc tính: nẹp thẳng có kèm vít khoá DHS, thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.00mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 584; 2: PP2300000148; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 13: 861; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 585; 2: PP2300000149; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 586; 2: PP2300000150; 3.1: Nẹp khóa chữ I các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 23.2/28.5/33.8/39.1/44.4/49.7/55mm. - Đặc tính: nẹp thẳng có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 587; 2: PP2300000151; 3.1: Vít khóa 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 588; 2: PP2300000152; 3.1: Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 589; 2: PP2300000153; 3.1: Nẹp khóa chữ L (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8 lỗ. Chiều dài: 22.5/27.8/33.1/38.4mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ L có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 590; 2: PP2300000154; 3.1: Vít khóa 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 591; 2: PP2300000155; 3.1: Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 592; 2: PP2300000156; 3.1: Nẹp khóa chữ T các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9 lỗ. Chiều dài: 23.4/28.7/34/39.3/44.6mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ T có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 593; 2: PP2300000157; 3.1: Vít khóa 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 594; 2: PP2300000158; 3.1: Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 595; 2: PP2300000159; 3.1: Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 63/76/89/102/115/128/141mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 596; 2: PP2300000160; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 597; 2: PP2300000161; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 598; 2: PP2300000162; 3.1: Nẹp khóa đa hướng cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ. Chiều dài: 67/80/93/106/119/132/145/158/171mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 599; 2: PP2300000163; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 600; 2: PP2300000164; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 601; 2: PP2300000165; 3.1: Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 69/81/93/105/117mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ S, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 602; 2: PP2300000166; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 603; 2: PP2300000167; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 604; 2: PP2300000168; 3.1: Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16lỗ. Chiều dài: 70/85/100/115/130/145/160/175/190/205mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 605; 2: PP2300000169; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 606; 2: PP2300000170; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 607; 2: PP2300000171; 3.1: Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 61/71/81/91/101/111/121/131mm. - Đặc tính: Đầu nẹp là hình tam giác có móc, có 2 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 608; 2: PP2300000172; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 609; 2: PP2300000173; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 610; 2: PP2300000174; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu xa xương đòn (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 72/84/96/108/120/132/144mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ S, đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 611; 2: PP2300000175; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 612; 2: PP2300000176; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 613; 2: PP2300000177; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 614; 2: PP2300000178; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 615; 2: PP2300000179; 3.1: Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6 lỗ. Chiều dài: 45/56/67/78mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm và vít vỏ đường kính 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 616; 2: PP2300000180; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 617; 2: PP2300000181; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 618; 2: PP2300000182; 3.1: Nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 65/81/97/113/129/145mm. - Đặc tính: Nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 2 lỗ vít hình số tám (gồm lỗ vít khoá đa hướng và lỗ vít dùng để nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 619; 2: PP2300000183; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 620; 2: PP2300000184; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 621; 2: PP2300000185; 3.1: Nẹp khóa đa hướng L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 80/96/112/128/144mm. - Đặc tính: Nẹp hình chữ L, đầu nẹp có 2 lỗ vít hình số tám (gồm lỗ vít khoá đa hướng và lỗ vít dùng để nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 622; 2: PP2300000186; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 623; 2: PP2300000187; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 624; 2: PP2300000188; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 103/116/129/142/155/168/181/194mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 9 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn dùng để nén ép, thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 625; 2: PP2300000189; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 250 |  |  |  | 250 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 626; 2: PP2300000190; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 627; 2: PP2300000191; 3.1: Nẹp khóa đa hướng lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11lỗ. Chiều dài: 99/111/123/135/147/159/171mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít khoá hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 628; 2: PP2300000192; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 629; 2: PP2300000193; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 630; 2: PP2300000194; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 631; 2: PP2300000195; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 632; 2: PP2300000196; 3.1: Nẹp khóa đa hướng lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 79/91/103/115/127/139/151mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 3 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít khoá hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 633; 2: PP2300000197; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 634; 2: PP2300000198; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 635; 2: PP2300000199; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 636; 2: PP2300000200; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 637; 2: PP2300000201; 3.1: Nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 70/83/96/109/122/135mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 2 lỗ vít khoá, thân nẹp có lỗ ở đầu nẹp và cuối nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh),các lỗ vít còn lại là lỗ vít hình tròn (lỗ vít kết hợp vít khoá hoặc vít vỏ); chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 638; 2: PP2300000202; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 639; 2: PP2300000203; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 640; 2: PP2300000204; 3.1: Nẹp khóa đa hướng chữ Y cánh tay (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 79/91/103/115/127/139mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ Y, đầu nẹp có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh có 3 lỗ vít khoá đa hướng(lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh),đầu nẹp có lỗ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít. Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 641; 2: PP2300000205; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 642; 2: PP2300000206; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 643; 2: PP2300000207; 3.1: Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16lỗ. Chiều dài: 94/112/130/148/166/184/202/222/238/274/310mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 644; 2: PP2300000208; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 645; 2: PP2300000209; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 646; 2: PP2300000210; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đùi các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16lỗ. Chiều dài: 143/161/179/197/215/233/251/269/287/323mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 13: 25; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 647; 2: PP2300000211; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 648; 2: PP2300000212; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 649; 2: PP2300000213; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 99/139/159/179/199/219/239/259/299mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 650; 2: PP2300000214; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 651; 2: PP2300000215; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 652; 2: PP2300000216; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 124/137/150/163/176/189/202/215/228mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), 2 lỗ vít khoá hình số tám((lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 653; 2: PP2300000217; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 654; 2: PP2300000218; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 655; 2: PP2300000219; 3.1: Nẹp khóa đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 139/159/179/199/219/239/259/279/299/319mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 7 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 656; 2: PP2300000220; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 657; 2: PP2300000221; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 658; 2: PP2300000222; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đùi đầu rắn các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 120/138/156/174/192/210/228/246/282mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 13: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 659; 2: PP2300000223; 3.1: Vít khóa 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 660; 2: PP2300000224; 3.1: Vít vỏ 5.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 661; 2: PP2300000225; 3.1: Nẹp khóa đa hướng gót chân IV các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: có size 12 lỗ, chiều dài 58mm và 67mm. - Đặc tính: thân nẹp lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 662; 2: PP2300000226; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 663; 2: PP2300000227; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 664; 2: PP2300000228; 3.1: Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 74/86/98/110/122/134mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, đầu nẹp có móc giúp cố định chỗ gãy thuận lợi hơn và có 3 lỗ vít khoá đa hướng(lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), đầu nẹp có lỗ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít.Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 665; 2: PP2300000229; 3.1: Vít khóa 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 666; 2: PP2300000230; 3.1: Vít vỏ 4.0 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 667; 2: PP2300000231; 3.1: Vít khóa 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 668; 2: PP2300000232; 3.1: Vít vỏ 2.7 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 669; 2: PP2300000233; 3.1: Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (stainless steel). - Kích cỡ: đường kính 4.5mm, chiều dài: 16/18/20/22/24/26/28/30/32/34mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 670; 2: PP2300000234; 3.1: Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ; 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (stainless steel). - Kích cỡ: đường kính 7.3mm, chiều dài: 60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, thân không toàn ren, chỉ có 1 đoạn ren tại mũi vít; kèm loong đền đệm, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 671; 2: PP2300000235; 3.1: Nẹp bất động cẳng chân; 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel). - Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối, 4 đinh đường kính 6mm /5mm/ 4mm. - Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương cẳng chân, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 bộ/gói; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 672; 2: PP2300000236; 3.1: Nẹp bất động đùi; 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel). - Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối dài 260mm và 1 thanh nén, kéo. - 6 đinh đường kính 6.0mm với chiều dài 130mm, đoạn răng 50mm. - Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương đùi, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 bộ/gói; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 673; 2: PP2300000237; 3.1: Kẹp khâu da 11.6; 4: 0; 6: - Chất liệu: kẹp khâu là chất liệu nhựa Polycacbonate; kim bấm khâu là chất liệu thép y khoa. - Kích cỡ: kẹp khâu có chiều dài 158.54mm, chiều cao 85.67mm. Kim bấm khâu khi chưa sử dụng có đường kính 0.55mm chiều dài 11.6mm; sau khi kim được cố định vào vết mổ thì có chiều rộng 4.1mm chiều dài 5.88mm. - Đặc tính: dùng trong việc đóng vết thương dễ dàng, tiết kiệm thời gian phẫu thuật, có tính thẩm mỹ cao. Thiết kế gọn, nhẹ dễ di chuyển. Được đóng gói chuyên dụng và tiệt trùng sẵn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 674; 2: PP2300000238; 3.1: Kẹp khâu da 13; 4: 0; 6: - Chất liệu: kẹp khâu là chất liệu nhựa Polycacbonate; kim bấm khâu là chất liệu thép y khoa. - Kích cỡ: kẹp khâu có chiều dài 158.54mm, chiều cao 85.67mm. Kim bấm khâu khi chưa sử dụng có đường kính 0.55mm chiều dài 13mm; sau khi kim được cố định vào vết mổ thì có chiều rộng 4.4mm chiều dài 6.5mm. - Đặc tính: dùng trong việc đóng vết thương dễ dàng, tiết kiệm thời gian phẫu thuật, có tính thẩm mỹ cao. Thiết kế gọn, nhẹ dễ di chuyển. Được đóng gói chuyên dụng và tiệt trùng sẵn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 675; 2: PP2300000239; 3.1: Khớp gối toàn phần di động có xi măng NEW WAVE; 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần Mobile bearing có xi măng có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục cho phép duỗi hoàn toàn góc lên đến 130 độ. Sự chuyển động giữa lồi cầu đùi và mâm chày cho phép độ rơ ít nhất là 5 độ. Bề mặt tiếp xúc của lồi cầu đùi và lớp đệm ≥800 mm2 nhằm giảm lực tải để hạn chế bào mòn. Miếng đệm mâm chày có tính di động làm giảm tốc độ bào mòn của polyethylene đến những điểm trên bề mặt khoảng 4-10 lần ít hơn so với khớp cố định. Lồi cầu đùi: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum theo tiêu chuẩn ISO 5832-4 và ASTM F75, có 5 kíc cỡ bên trái, 5 kích cỡ bên phải. Mâm chày: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum theo tiêu chuẩn ISO 5832-4 và ASTM F75, có 6 kích cỡ. Lớp đệm: bằng vật liệu polyethylene, chiều cao 9-11-13-15mm, mỗi chiều cao có 5 kích cỡ Xương bánh chè: vật liệu polyethylene cao phân tử theo tiêu chuẩn ISO 5834-2 và ASTM F648, đường kính 31-34-37mm.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 676; 2: PP2300000240; 3.1: Khớp háng bán phần có xi măng UHL - PAVI; 4: 0; 6: 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 135độ. Vật liệu thép không gỉ. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 4.Nút chặn 5.Xi măng; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 677; 2: PP2300000241; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng UHL - PAVI; 4: 0; 6: 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14, 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 678; 2: PP2300000242; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài TARGOS - UHL; 4: 0; 6: 1. Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 135 độ, cổ xương đùi có gờ chống lún. Vật liệu : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh. Có 3 kích cỡ: 12; 14; 16mm, chiều dài chuôi 200; 250; 300mm. Vít điều chỉnh: đk 5.5mm, dài 28-55mm; đk 3.2mm, dài 30-35mm 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 679; 2: PP2300000243; 3.1: Khớp háng toàn phần nhân tạo chuyển động đôi không xi măng QUATTRO PNP, Ceramic on Poly (COP); 4: 0; 6: 1. Chỏm + Lớp đệm: được thiết kế lắp sẵn với nhau; chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, tạo thành chuyển động kép. Chỏm Ceramic Ceralepine đk 28mm tương ứng ổ cối size 48-60mm, bước tăng 2mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối (cup): bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup, đóng gói tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 3.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 680; 2: PP2300000244; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng QUATTRO PNP, Metal on Poly (MOP); 4: 0; 6: 1. Đầu xương đùi (chỏm): Chỏm và lớp đệm được đóng thành 1 khối; chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, tạo thành chuyển động kép. Chất liệu: Thép không gỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 2. Lớp đệm (liner): Vật liệu: Polyethylene. Size 44-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; size 48-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. 3. Ổ cối (cup): bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup, đóng gói tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 4. Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 681; 2: PP2300000245; 3.1: Nẹp khóa thân xương cánh tay (Nẹp khóa bao quanh chuôi đầu trên xương cánh tay); 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 120mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 180mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 682; 2: PP2300000252; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương chày, dài 250mm; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 250mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 683; 2: PP2300000255; 3.1: Nẹp khóa Window đầu dưới xương quay; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 48mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 53mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 684; 2: PP2300000256; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt trong xương cánh tay); 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 103mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 148mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 685; 2: PP2300000257; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt bên xương cánh tay); 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 98mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 143mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 686; 2: PP2300000259; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dạng móc Claw-PGR; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 83mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 124mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 3 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 687; 2: PP2300000260; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương chày (Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày); 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 83mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 143mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 203mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 688; 2: PP2300000263; 3.1: Nẹp khóa Olecranon mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng chữ L; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 105mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 689; 2: PP2300000265; 3.1: Nẹp khóa thân xương đùi ACP; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 190mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 240mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 290mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 690; 2: PP2300000266; 3.1: Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay, ACP; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 79mm, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 111mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 145mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 691; 2: PP2300000267; 3.1: Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay ACP; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 122mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 169mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 209mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 249mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 692; 2: PP2300000268; 3.1: Nẹp khóa xương đòn chữ S; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 70mm, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 94mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 95mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 693; 2: PP2300000272; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương quay WRISTAR, dài 50mm; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: -Chiều dài 50mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 694; 2: PP2300000273; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương quay WRISTAR, dài 86mm; 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: -Chiều dài 86mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 695; 2: PP2300000278; 3.1: Vít xương xốp đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: Vật liệu titanium, đường kính 5mm, dài 30-60mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 696; 2: PP2300000280; 3.1: Đinh nội tủy xương đùi ELOS, loại ngắn 180mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa); 4: 0; 6: Gồm: Đinh nội tủy: Vật liệu titanium, có mặt bên dẹt, kích thước 12mm x 13mm x 13mm x15mm, đk 10mm, dài 180mm, góc 127 độ, có khe hở đầu xa tạo đàn hồi cho implant, diện tích bề mặt 176mm2. Nắp đậy đinh nội tủy: titanium Vít thân xương (đầu xa): titanium, đk 5.0mm, dài 30-60mm Vít đầu xương (đầu gần): titanium, đk 10.5mm, dài 70-125mm Vít chống xoay: titanium, đk 5.0mm, dài 65-100mm (tùy trường hợp phẫu thuật) Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 697; 2: PP2300000281; 3.1: Đinh nội tủy xương đùi ELOS, loại dài 300mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa); 4: 0; 6: Gồm: Đinh nội tủy: Vật liệu titanium, có mặt bên dẹt, kích thước 12mm x 13mm x 13mm x15mm, đk 10mm, dài 300mm, góc 127 độ, có khe hở đầu xa tạo đàn hồi cho implant, diện tích bề mặt 176mm2. Nắp đậy đinh nội tủy: titanium Vít thân xương (đầu xa): titanium, đk 5.0mm, dài 30-60mm Vít đầu xương (đầu gần): titanium, đk 10.5mm, dài 70-125mm Vít chống xoay: titanium, đk 5.0mm, dài 65-100mm (tùy trường hợp phẫu thuật) Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 698; 2: PP2300000282; 3.1: Vít chống xoay đường kính 5.0mm đi kèm đinh nội tủy xương đùi.; 4: 0; 6: Vật liệu titanium, đường kính 5mm, dài 65-100mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Tùy trường hợp phẫu thuật sử dụng loại vít này.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 699; 2: PP2300000283; 3.1: Vít cố định dây chằng BIOSURE-HA, các cỡ; 4: 0; 6: Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Có vít ren ngược phù hợp với gối phải. Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: sinh học tự tiêu 75% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với 25% Hydroxyapatite (HA); 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 700; 2: PP2300000284; 3.1: Chốt neo cố định dây chằng ENDOBUTTON CL ULTRA, các cỡ; 4: 0; 6: • Thiết kế chốt: 4 lỗ, Chiều dài chốt: ≥ 12mm, chiều rộng chốt ≥ 4mm, dày ≥ 2mm. • Chỉ kéo màu trắng, chỉ lật màu xanh. • Chiều dài vòng treo gân: từ 10 - 35 mm • Chất liệu: Chốt chất liệu titanium/Cobalt Chrome. Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester hoặc tương đương đường kính ≥ 5mm. Độ di lệch < 1mm. Sức căng tối đa >1300N; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 701; 2: PP2300000285; 3.1: Vít neo ngang cố định dây chằng điều chỉnh được độ dài ULTRABUTTON; 4: 0; 6: - Kích thước: dài ≥ 12mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10 – 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Dùng 1 sợi chỉ polyester #2 duy nhất để kéo và lật - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay - Sức căng tối đa >1500N, độ di lệch < 2mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 702; 2: PP2300000286; 3.1: Vít chỉ khâu sụn chêm UltraFastfix; 4: 0; 6: Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All-Inside, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK và nút chỉ số 0 buộc sẵn không tiêu UltraBraid chất liệu UHMW polyethelene; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 703; 2: PP2300000287; 3.1: Vít chỉ khâu sụn chêm FAST-FIX 360; 4: 0; 6: Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. Thiết kế chốt trượt bung neo chủ động 360° cho phép bung neo tại mọi vị trí tay. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK OPTIMA và nút chỉ không tiêu 2-0 ULTRABRAID chất liệu, UHMW polyethelene. Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10-18mm. Mũi kim 17 gauge; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 704; 2: PP2300000288; 3.1: Lưỡi bào xương ngược chiều rỗng nòng ACUFEX TRUNAV; 4: 0; 6: Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. Một hộp bao gồm mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường 2.4mm và cây rút chỉ. Khoan tiến tạo đường hầm đường kính 4.9mm. Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính 5.5mm - 12mm, bước tăng 0.5mm. Có ống đo chiều dài cầu xương.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 705; 2: PP2300000289; 3.1: Chỉ không tiêu ULTRABRAID, các loại; 4: 0; 6: Chỉ không tiêu số 2 kèm kim, kim có hình dạng bán nguyệt. Chất liệu: Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW) polyethylene và polypropylene. Dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và trắng bện xanh. Đã tiệt trùng. Sức căng ≥227N (51lb), độ bền kéo ≥138N (31lb).; 8: Cái/ gói Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 706; 2: PP2300000290; 3.1: Vít chỉ neo đôi, tự tiêu, khâu chóp xoay TWINFIX ULTRA HA; 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Thiết kế ren cắt ở đầu xa giúp dễ đặt neo và ren khoá ở đầu gần chống bật neo. • Chất liệu PLLA - HA tự tiêu giúp tăng tốc độ liền xương, đã tiệt trùng • Kèm hai hoặc ba sợi chỉ Ultrabraid số 2 • Đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm tương ứng chiều dài 18.7mm,19.2mm, 19.2mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 707; 2: PP2300000291; 3.1: Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền OSTEORAPTOR đường kính 2.9mm có phủ HA, kèm 2 sợi chỉ Ultra; 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp . Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền Ultrabraid số 2, Đường kính 2.9 mm. Đường kính ngoài 3.7 mm, dài 11.5mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 708; 2: PP2300000292; 3.1: Vít chỉ neo FOOTPRINT ULTRA PK; 4: 0; 6: Chất liệu: PEEK - OPTIMA, đã tiệt trùng. Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. Tay vặn giới hạn mô men xoắn, đảm bảo chốt bên trong khoá chỉ vào thân neo. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang giúp chống bật neo và dễ đóng neo. Kích thước neo: 4.5mm và 5.5mm tương ứng đường kính 5.8mm và 6.7mm. Chiều dài bung tương ứng 20.4mm và 20.8mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 709; 2: PP2300000293; 3.1: Lưỡi bào (mài) xương DYONICS các cỡ cửa sổ mài rộng, thiết kế rỗng nòng DYONICS; 4: 0; 6: Lưỡi bào xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, có vạch màu chốt, mã màu theo cỡ để nhận diện, đã tiệt trùng. Đường kính: 4.0mm, 5.5mm. Tốc độ tối đa 8000 vòng/phút. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 710; 2: PP2300000294; 3.1: Lưỡi bào sụn khớp DYONICS, cửa sổ bào rộng, thiết kế rỗng nòng; 4: 0; 6: Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế có răng hoặc không răng, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE. Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 711; 2: PP2300000295; 3.1: Lưỡi bào DYONICS ELITE các cỡ; 4: 0; 6: Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng hoặc cong dài 17mm, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế răng vát ở cả hai mặt, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Chiều dài làm việc: 13.3 cm. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE. Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 712; 2: PP2300000296; 3.1: Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp DYONICS 25 (cho chạy máy); 4: 0; 6: Dây sử dụng cho máy bơm nước DYONICS 25. Lưu lượng nước lên tới 2.5l/phút, có hộp điều khiển.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 713; 2: PP2300000297; 3.1: Dụng cụ khâu (cây đẩy chỉ) ACCU PASS; 4: 0; 6: Cây đẩy luồn chỉ. Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong trái 45 độ, cong phải 45 độ, uốn lên trên 45 độ, uốn lên trên 70 độ, hình lưỡi liềm. Vô trùng, sử dụng một lần. Thiết kế tay cầm thao tác một tay, có bánh xe. Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. Kèm chỉ #1 Monofiament dài 48"; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 714; 2: PP2300000298; 3.1: Kim lưỡi gà khâu chóp xoay TRUE PASS; 4: 0; 6: Kim dùng cho súng khâu chóp xoay TRUEPASS. Chất liệu thép không gỉ, dùng một lần. Mũi kim phủ Polymer giúp xuyên qua mô mềm một cách trơn tru, bảo vệ mũi kim tránh gẫy. Cho phép xuyên chỉ qua mô dày tới 10mm. Phù hợp xuyên chỉ số 2.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 715; 2: PP2300000299; 3.1: Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần Ambient Super Turbo Vac 90; 4: 0; 6: • Đầu đốt dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Phần cách nhiệt được phủ vật liệu PET (polyethylene terephthalate) • Tạo plasma dày 100-200µm giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh • Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại • Có cảm biến theo dõi nhiệt độ chất lỏng trong khớp • Có đường hút nước • Đường kính mũi 5.25mm • Đường kính phần thân 3,75mm • Chiều dài làm việc: 5.4 inch (tương đương với 13.7cm) • Độ chính xác nhiệt độ ± 3 độ c • Đầu mũi nghiêng 90°; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 716; 2: PP2300000300; 3.1: Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần SUPER TURBO VAC 90; 4: 0; 6: • Đầu đốt dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Phần cách nhiệt được phủ vật liệu PET (polyethylene terephthalate). • Tạo plasma dày 100-200µm giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh • Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại • Có đường hút nước • Đường kính mũi 5.25mm • Đường kính phần thân 3,75mm • Chiều dài làm việc: 5.4 inch (tương đương với 13.7cm) • Đầu mũi nghiêng 90°; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 717; 2: PP2300000301; 3.1: Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần STARVAC; 4: 0; 6: Đầu đốt mô mềm dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Khe hút đơn hình ngôi sao. Đầu mũi nghiêng 90°. Đường kính mũi (tối đa) 5.5mm, đường kính thân 3.5 mm. Điện cực đốt gồm 4 viên cầu.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 718; 2: PP2300000302; 3.1: Ống canunal (trocar) nhựa CLEAR TRAC; 4: 0; 6: Ống trocar nhựa. Tích hợp khoá ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. Thiết kế nhấn vào, vặn ra giúp bám chắc vào mô và đem lại khả năng điều chỉnh hữu ích. Chất liệu: polycarbonate, Latex-free. Đường kính 4.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 5.5mm (chiều dài: 45,55,72mm) Đường kính 6.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 7.0mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 8.5mm (chiều dài: 45,72,90mm); 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 719; 2: PP2300000303; 3.1: Bộ kim và kẹp thu chỉ FIRSTPASS; 4: 0; 6: Bộ kim và kẹp thu chỉ dùng cho súng khâu chóp xoay FIRSTPASS. Kim tròn, uốn cong sẵn chất liệu nitinol. Mũi kim có rãnh để mang và bảo vệ chỉ.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 720; 2: PP2300000304; 3.1: Vít neo không buộc chỉ BIORAPTOR KNOTLESS 2.9; 4: 0; 6: Vít neo không buộc chỉ BIORAPTOR KNOTLESS, vít 2.9mm, thân cán dài 6.3". Thiết kế chốt bên trong khoá chỉ. Chất liệu PEEK.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 721; 2: PP2300000305; 3.1: Đinh đàn hồi Titan kết hợp xương Nhi; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - ĐK thân đinh 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm, dài 300-> 440mm, ĐK nắp đinh 6.0-7.5mm, cao 14-25mm. - Thân dẻo đàn hồi, 1 đầu cong dẹp, 1 đầu tròn, dùng KHX Nhi. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE…; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 722; 2: PP2300000306; 3.1: Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay đầu trên xương đùi.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đinh ngắn: ĐK 9/10/11/12mm, dài 170->240mm. - Đinh dài phân biệt trái/phải: ĐK 9/10/11mm, dài 300-> 420mm. - Thân đinh rỗng, đầu trên có 1 vít cổ chống xoay dạng lưỡi đóng, ĐK 10mm, dài 70->115mm, đầu dưới có 1-2 vít chốt 4.8mm, dài 25->85mm, nắp đinh cao 0->18mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 723; 2: PP2300000307; 3.1: Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay xương đùi.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 9/10/11/12mm, dài 320->420mm. - Thân đinh rỗng có trái/phải, đầu trên dùng 2 vít chốt cổ 6.4mm hoặc 2 vít chốt 4.8mm, đầu dưới có 2 lỗ chốt 4.8mm, nắp đinh cao 10-30mm. - Vít cổ 6.4mm dài 65->115mm, vít chốt 4.8mm dài 25->85mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 724; 2: PP2300000308; 3.1: Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay xương chày.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 8/9/10/11/12mm, dài 270->375mm. - Thân đinh rỗng đầu trên có 3 lỗ chốt 5.0mm, 2 lỗ chốt 4.0mm, đầu dưới có 4 lỗ chốt 4.0mm, nắp đinh cao 5->18mm. - Vít chốt 5.0mm dài 25->90mm, 4.0mm dài 24->80mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE…; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 725; 2: PP2300000309; 3.1: Vít rỗng nén ép Titan không đầu.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium (có dẫn hướng). - Vít 2.5mm: Dài 8->30mm, tăng 1-2mm. - Vít 3.5mm: Dài 16->40mm, tăng 2mm. - Vít 4.0mm: Dài 16->40mm, tăng 2mm, 40->50mm, tăng 5mm. - Thân vít rỗng, đầu vặn hình sao, mũi tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 726; 2: PP2300000310; 3.1: Vít xốp rỗng Titan bán phần ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium (kèm vòng đệm). - Vít 3.5mm: Dài 20->50mm, tăng 5mm. - Vít 4.0mm: Dài 20->50mm, tăng 5mm. - Vít 4.5mm: Dài 30->70mm, tăng 5mm. - Vít 7.3mm: Dài 50->110mm, tăng 5mm. - Thân vít rỗng có 1 phần ren, đầu vặn lục giác, mũi vít tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 727; 2: PP2300000311; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương quay 2.4/2.7mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỏm trái/phải: 8/9/10 lỗ, dài 38->56mm, dày ≤ 2.0mm, đầu gấp góc có 5 lỗ khóa. - Nẹp cổ: Thân 3/4 lỗ, dài 40-50mm, dày ≤ 2.0mm, đầu nẹp cong mở rộng có 5 lỗ khóa. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 728; 2: PP2300000312; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay T 2.4/2.7mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp T nghiêng: thân 3-5 lỗ, đầu 5 lỗ, dài 43->61mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp T thẳng: Thân 3->13 lỗ, đầu 4/5 lỗ, dài 47->137mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp phân biệt trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 729; 2: PP2300000313; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt bên 5-6 lỗ, dài 48-57mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp L trái/phải: Đầu có 2-3 lỗ vít khóa, thân 3-4 lỗ, dài 40->49mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp T đầu có 3 lỗ khóa, thân 3-4 lỗ, dài 40->49mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép, kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 730; 2: PP2300000314; 3.1: Nẹp khóa đa hướng Titan đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp tiêu chuẩn: Đầu có 6 lỗ khóa đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ, dài 42->72mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp bản hẹp: Đầu có 4 lỗ khóa đơn, 1 lỗ khóa đôi đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ dài 45->75mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp bản rộng: Đầu có 7 lỗ khóa đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ dài 47->77mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp có trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép, đầu có cửa sổ tam giác, lỗ cố định K-wire. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 731; 2: PP2300000315; 3.1: Nẹp khóa đa hướng Titan đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp T đầu 3 lỗ, thân 3-5 lỗ, dài 37->51mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp mặt bên 5-6 lỗ, dài 46->57mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp trung tính trái/phải, đầu có 2 vít khóa, thân 5-6 lỗ, dài 41->49mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép . * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 732; 2: PP2300000316; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay mặt trong.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 2.7/3.5mm: Đầu thuôn nhọn có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 59-201mm, dày ≤ 2.5mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp 3.5mm: Đầu có 3 lỗ khóa 3.5mm, thân 7/9/11/13/15 lỗ dài 80-184mm, dày ≤ 3mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 733; 2: PP2300000317; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp móc: Đầu có 5 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm. - Nẹp không móc: Đầu có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 734; 2: PP2300000318; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu ngoài xương đòn.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trên 2.7/3.5mm: Thân 3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 69->136mm, dày ≥ 3.4mm, đầu có 6 vít khóa 2.4/2.7mm. - Nẹp trước trên 2.7/3.5mm: Thân 3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 69->135mm, dày ≥ 3.5mm, đầu có 6 vít khóa 2.4/2.7mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 735; 2: PP2300000319; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu ngoài xương đòn có móc.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đầu nẹp có móc đỡ cao 12/15/18mm, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 70->112mm, dày ≥ 3.0mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 736; 2: PP2300000320; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn chữ S 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp hình chứ S có trái/phải: Tthân 6/7/8/10/12 lỗ khóa 3.5mm, dài 68->138mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 3.0mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 737; 2: PP2300000321; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trên trái/phải: Thân 6/7/8 lỗ kép, dài 94->123mm, dày ≥ 3.5mm. - Nẹp vặn trước trên trái/phải: thân 6/7/8 lỗ kép dài 94-120mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép . * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 738; 2: PP2300000322; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan bản nhỏ 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 58-162mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 3.4mm. - Nẹp móc: Thân 3 lỗ, dài ≥ 64mm, dày ≥ 3.0mm, đầu có 2 móc nhọn, 1 vít ép cố định đầu nẹp. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 739; 2: PP2300000323; 3.1: Nẹp khóa Titan mắt xich tái cấu trúc.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ khóa, dài 58-166mm, rộng ≤ 10mm, dày ≤ 3.0mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11 lỗ kép hình số 8, dài 76-208mm, rộng ≤ 12mm, dày ≤ 3.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt 2 bên tạo hình mắt xích, giúp dễ dàng uốn tạo hình. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 740; 2: PP2300000324; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu xương trụ.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên trái/phải, đầu nẹp có 8 lỗ khóa, 7 lỗ k-wire, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 86-216mm, dày ≥ 3.0mm. - Nẹp đầu dưới 2.0mm có 7 lỗ khóa, 1 lỗ kép, đầu có móc dài ≥ 52mm, dày ≤ 1.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 741; 2: PP2300000325; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương cánh tay 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp I: Thân 3/4/5/6/8/10 lỗ, dài 96-184mm dày ≥ 4.0mm. Đầu nẹp mở rộng có 8 lỗ khóa, 1 lỗ kép 3.5mm, 11 lỗ cố định k_wire hoặc chỉ bao khớp. - Nẹp II: Thân 5/6/7/8 lỗ kép 3.5mm, dài 86-122mm, dày ≥ 4.0mm. Đầu nẹp mở rộng có 4 lỗ khóa đầu, - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 742; 2: PP2300000326; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan ôm sau đầu trên xương cánh tay 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp ốp sau trái/phải: Đầu nẹp mở rộng ôm sau, có 7 lỗ khóa 3.5mm, lỗ cố định k_wire hoặc chỉ bao khớp, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ kép, có rãnh cắt, dài 91-271mm, dày ≥ 4.2mm. - Nẹp ốp mấu động 4 lỗ khóa 2.7mm, 1 lỗ kép 3.5mm, 5 lỗ chỉ bao khớp, dài khoảng 50mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 743; 2: PP2300000327; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt sau: 3 lỗ khóa đầu, thân 5/6/8/10/12/14 lỗ, dài 69-183mm, dày ≥ 3.5mm. - Nẹp T trái/phải: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10/12/14/16/18 lỗ kép, dài 93-275mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 744; 2: PP2300000328; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương chày mặt trong 3.5mm; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trong: 4/6/8/10/12/14 lỗ kép, dài 109-239mm, dày ≥ 3.5mm, đầu có 6 lỗ khóa 3.5mm, 2 lỗ kép. - Nẹp trần chày: 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 118-248mm, dày ≥ 3.5mm, đầu họn có 9 lỗ khóa, vít đầu có thể bẻ được. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 745; 2: PP2300000329; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương chày mặt ngoài 3.5mm; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trước ngoài: 5/7/9/11/13/15/17/19 lỗ, dài 80-262mm, dày ≥ 4.0mm, đầu chữ L có 4 lỗ khóa. - Nep mặt ngoài: 6/8/10/14/18 lỗ, dài 94->238mm, dày ≥ 4.0mm, đầu chữ L có 4 lỗ khóa. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 746; 2: PP2300000330; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan lòng máng 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng dạng lòng máng 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, dài 40-160mm, dày ≤ 1.2mm, rộng 10mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 747; 2: PP2300000331; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương mác 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm (I): Đầu nhọn có 4 lỗ khóa, thân 4/5/6/7/8 lỗ, dài 78-126mm, dày ≥ 2.0mm. - Nẹp 3.5mm (II): Có trái/phải, đầu có 4 lỗ khóa, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 74-104mm, dày ≥ 2.5mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 748; 2: PP2300000332; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương mác 2.7/3.5mm; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt sau trái/phải, đầu nẹp 8 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/4/5/6/7/9/11/13/15 lỗ 3.5mm, dài 77->233mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp mặt bên trái/phải, đầu nẹp 5 lỗ khóa 2.4/2.7mm, 4 lỗ k-wire, thân 3-15 lỗ 3.5mm, dài 73-229mm, dày ≤ 2.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 749; 2: PP2300000333; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan xương gót 3.5mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium, phân biệt trái phải. - Nẹp 15 lỗ khóa 3.5mm, dài 64-81mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp 11 lỗ khóa 3.5mm, dài 60-72mm, dày ≤ 1.2mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 750; 2: PP2300000334; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan hành xương 3.5/5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cong trái/phải: Đầu mỏng uốn cong có 4 lỗ kép, thân có 4-18 lỗ, dài 123-375mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp thẳng: Đầu nẹp mỏng có 5 lỗ kép, thân có 3-13 lỗ, ứng với các chiều dài 118-298mm, rộng 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 751; 2: PP2300000335; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan bản hẹp.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp 3.5mm: 6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 86-242mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 4.4 mm. - Nẹp 5.0mm: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, dài khoảng 72-252mm, rộng ≥ 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 752; 2: PP2300000336; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan bản rộng 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: có đủ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, dài khoảng 108-270mm, rộng ≥ 18mm, dày ≥ 5.4mm. - Nẹp cong 2 đầu nhọn có đủ 12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 229-336mm, dày ≥ 5.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 753; 2: PP2300000337; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương đùi 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trái/phải: Có 4/6/8/10/12 lỗ, dài 125-269mm, dày ≥ 6.0mm. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa 7.0mm, thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 754; 2: PP2300000338; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan cổ xương đùi 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cổ xương đùi trái/phải: 3 lỗ vít khóa rỗng 7.0mm, 1 vít khóa 5.0mm, dài khoảng 49mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 755; 2: PP2300000339; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan chỉnh trục đầu trên xương đùi.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 3-4 lỗ, dài 58-75mm, dày ≤ 2.4mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 3-4 lỗ dài 74-95mm, dày ≤ 3.6mm. - Nẹp gập góc 100o/110o/120o/150o, đầu có 3 lỗ khóa, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 756; 2: PP2300000340; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan chỉnh trục đầu dưới xương đùi.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt ngoài trái/phải, 5 lỗ, dài ≥ 141mm, dày ≥ 5.5mm. - Nẹp mặt trong trái/phải, 5 lỗ, dài ≥ 114mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 757; 2: PP2300000341; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương đùi 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu dưới : Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11 lỗ kép hình số 8, dài 158-278mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp Liss: Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11/13 lỗ kép hình số 8, dài 156-316mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 758; 2: PP2300000342; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương chày mặt ngoài 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên: Có 5/7/9/11 lỗ, dài 144-264mm, dày 4.5mm. - Nẹp Liss: Có 5/7/9/11/13 lỗ, dài 140-300mm, dày 5.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 759; 2: PP2300000343; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp chỉnh trục: 3 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, 2 lỗ khóa dài ≥ 115mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp T: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ kép, dài 106-214mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 760; 2: PP2300000344; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày ngoài 5.0mm.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp mâm chày L: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ, dài 82-190mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp chỉnh trục ngoài trái/phải: 5 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, dài ≥ 102mm, dày ≥ 4.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 761; 2: PP2300000345; 3.1: Vít khóa Titan 2.4/2.7mm đầu ngôi sao, tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 6-30mm, tăng 2mm; 30-60mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 762; 2: PP2300000346; 3.1: Vít khóa đa hướng Titan 2.4/2.7mm đầu ngôi sao, tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 8-40mm tăng 2mm; 40-60mm tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp đơn và đa hướng, mũi vít tự taro. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 763; 2: PP2300000347; 3.1: Vít khóa Titan 3.5mm đầu ngôi sao, tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm, tăng 2mm; 40-95mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 764; 2: PP2300000348; 3.1: Vít khóa Titan 5.0mm đầu ngôi sao, tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm, tăng 2mm; 50-90mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 765; 2: PP2300000349; 3.1: Vít rỗng Titan 7.0mm, dùng cho nẹp khóa.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít khóa 7.0mm, dài 65-110mm, tăng 5mm, thân toàn ren. - Vít nén ép 7.0mm dài 65-110mm, tăng 5mm, thân bán phần ren. - Thân rỗng, đầu vặn lục giác, mũi vít tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 766; 2: PP2300000350; 3.1: Vít nén ép Titan 2.4/2.7mm, đầu ngôi sao tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 6-30mm, tăng 2mm. - Đầu vặn hình sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 767; 2: PP2300000351; 3.1: Vít nén ép Titan 3.5mm, đầu ngôi sao tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 3.5mm, dài 10-50mm, tăng 2mm; 50-70mm, tăng 5mm. - Đầu vặn ngôi sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 768; 2: PP2300000352; 3.1: Vít nén ép Titan 4.5mm, đầu ngôi sao tự tạo ren.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 4.5mm, dài 14-70mm, tăng 2mm. - Đầu vặn ngôi sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 769; 2: PP2300000353; 3.1: Vit xương xốp Titan 4.0mm đầu ngôi sao.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít toàn ren dài 10-60mm, tăng 2mm. - Vít bán phần ren dài 20-70mm, tăng 5mm. - Đường kính 4.0mm, đầu vặn hình sao. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 770; 2: PP2300000354; 3.1: Vit xương xốp Titan 6.5mm đầu ngôi sao.; 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít toàn ren dài 30-90mm, tăng 5mm. - Vít ren 16/32mm, dài 30-120mm, tăng 5mm. - Đường kính 6.5mm, đầu vặn hình sao. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 771; 2: PP2300000355; 3.1: Nẹp vít nén trượt, thép không gỉ.; 4: 0; 6: * Chất liệu Stainless Steel. - Nẹp DHS 135°: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 64->208mm, dày 5.5->6.2mm. - Nẹp DCS 95°: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 82->210mm, dày 5.5->6.7mm. - Vít nén trượt: Đường kính 12mm (kèm vít nén trong) dài 55->110mm, tăng 5mm. - Vít vỏ 4.5mm, dài 20->60mm, tăng 2mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 772; 2: PP2300000356; 3.1: Vít tự tiêu tự gia cường cố định dây chằng chéo khớp gối Activa Interference TCP các cỡ; 4: 0; 6: Vít tự tiêu sinh học sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối: • Chất liệu sinh học tự tiêu hoàn toàn PLGA kết hợp β-TCP với công nghệ tự gia cường giúp tăng khả năng chịu lực. Lực kéo nhổ của vít đường kính 11 x 30mm lên đến 800N ngay khi cố định và duy trì hơn 700N trong 20 tuần sau khi bắt. • Công nghệ tự khóa giãn nở đường kính vít từ 1-2% sau khi cố định giúp vít neo mảnh ghép vào khoang đường hầm chặt hơn trong thời gian 8-12 tuần sau phẫu thuật. • Tăng cường khả năng hàn mô và tái tạo xương với β-TCP có kích thước hạt TCP đã được tối ưu hóa • Thiết kế bảo tồn mô, rỗng nòng. • Đường kính x Chiều dài: 7x(20,24,26,30) ; 8x(20,24,28,30,33) ; 9x(20,24,28,30,33) ; 10x(24,28,30,33) ; 11x(28,30,33) mm Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 13: 35; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 773; 2: PP2300000357; 3.1: Vít tự tiêu tự gia cường Activa Interference TCP cố định dây chằng cho vai, khuỷu và cổ chân, bàn tay, … các cỡ; 4: 0; 6: Vít tự tiêu sinh học sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, khuỷu tay, mắt cá, bàn tay, bàn chân, ...: • Chất liệu sinh học tự tiêu hoàn toàn PLGA kết hợp β-TCP với công nghệ tự gia cường giúp tăng khả năng chịu lực. • Công nghệ tự khóa giãn nở đường kính vít từ 1-2% sau khi cố định giúp vít neo mảnh ghép vào khoang đường hầm chặt hơn trong thời gian 8-12 tuần sau phẫu thuật. • Tăng cường khả năng hàn mô và tái tạo xương với β-TCP có kích thước hạt TCP đã được tối ưu hóa • Thiết kế bảo tồn mô, rỗng nòng. • Đường kính x Chiều dài: 4x(10,15,20), 5x(10,15,20), 6x(15,20,26) mm Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 774; 2: PP2300000358; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp Wave cutter; 4: 0; 6: - Đường kính lưỡi bào: 3mm; 4mm; 5mm - Chiều dài 85mm, 130mm với đường kính 3mm ; Chiều dài 130mm với các đường kính 4 và 5mm - Tương thích với nhiều loại máy bào thông dụng trên thị trường như Linvatec, Arthrex, Stryker, Smith & Nephew, Vimex, Reger, ... - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng.; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 775; 2: PP2300000359; 3.1: Vít neo cố định dây chằng chéo free size Power Button, tự điều chỉnh độ dài dây treo.; 4: 0; 6: - Chất liệu: Nút treo: Ti-6Al-4V ELI, Vòng treo điều chỉnh: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) dài 121.92mm +15%/-5%, Dây kéo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) dài 91.44mm +15%/-5% - Một kích cỡ duy nhất có thể điều chỉnh độ dài ngắn từ 15mm đến 60mm. - Cơ chế khóa 3 điểm giúp dễ bắt và giảm biến dạng từ biến - Độ bền kéo cao lên đến 1300N. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh chiều dài tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 776; 2: PP2300000360; 3.1: Vít neo cố định dây chằng chéo Power Button F; 4: 0; 6: - Chất liệu Nút treo: Ti-6Al-4V ELI, Chỉ kéo và vòng treo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều dài vòng treo gồm 15, 20, 25, 30mm - Kiểm soát mảnh ghép bằng 2 sợi chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền. - Cường độ và độ bền cực cao. Lực cực hạn khi phá hủy của Vít neo cố định dây chằng chéo chiều dài 20mm lên tới 1680N. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 777; 2: PP2300000361; 3.1: Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền BRAIDED SUPER FIBER; 4: 0; 6: - Chỉ khâu chỉnh hình, chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE), đường kính: USP 2, chiều dài: 90cm, lực kéo thẳng > 345N, lực kéo nút thắt > 167N. - Kim khâu bằng Chất liệu thép không gỉ 300 austenitic, dài 26mm, độ cong 1/2. - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide; 8: Tép/gói; 9: Tép; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 778; 2: PP2300000362; 3.1: Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma NeoBlator90, đầu lưỡi cong 90 độ; 4: 0; 6: Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, gối, háng: - Thiết kế đầu lưỡi đốt hình vuông - Đầu lưỡi cong 90 độ, đường kính đầu đốt nhỏ khoảng 4.0mm giúp dễ dàng tiếp cận các hốc hẹp, cắt bỏ và đông máu chính xác. Chiều dài thân đốt 135mm ± 20mm, chiều dài tay cầm 173mm ± 20mm. - Sử dụng công nghệ Plasma để tạo lớp plasma mỏng 100μm xung quanh các điện cực chính xác và tập trung, có tính năng kiểm soát phản hồi nhiệt độ để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra theo trạng thái lớp plasma và đặc tính của mô cần đốt, nhờ đó lưỡi cắt đốt có thể đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong khi vẫn giữ ở nhiệt độ làm việc thấp nhất (40-70°C). - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp. - Mặt điện cực đốt lớn để tạo ra plasma giúp khả năng đốt và cầm máu mạnh mẽ. - Thiết kế cổng hút nước sáng tạo theo dạng lỗ đơn và hình sao giúp nâng cao khả năng hút, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong phẫu thuật đồng thời loại bỏ mô mềm nhanh chóng và chuẩn xác. Ống hút có thể loại bỏ các bong bóng cản trở tầm nhìn của bác sĩ phẫu thuật trong khi loại bỏ mô nổi hiệu quả. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt cùng nhà sản xuất. Cung cấp kèm máy đốt ARS900 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.'; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 779; 2: PP2300000363; 3.1: Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma ReleaseRX; 4: 0; 6: Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong giải phóng viêm quanh khớp vai thể đông cứng và giải phóng bên gối (Lateral Release), ... : - Thiết kế trục nhỏ với đường kính đầu đốt khoảng 3.8mm. Chiều dài thân đốt 130mm ± 20mm, chiều dài tay cầm 173mm ± 20mm. - Đầu lưỡi cắt đốt hình móc câu được thiết kế để cắt và cắt bỏ mô mềm. Toàn bộ đầu móc có chức năng cắt bỏ và đông tụ, giúp đầu đốt hoạt động tốt ở mọi góc độ. - Sử dụng công nghệ Plasma để tạo ra chính xác và tập trung lớp plasma mỏng 100μm xung quanh các điện cực, có tính năng kiểm soát phản hồi nhiệt độ để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra theo trạng thái lớp plasma và đặc tính của mô cần đốt, nhờ đó lưỡi cắt đốt có thể đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong khi vẫn giữ ở nhiệt độ làm việc thấp nhất (40-70°C). - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Cung cấp kèm máy đốt ARS600 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 780; 2: PP2300000364; 3.1: Dây dẫn nước nội soi dùng một lần cho máy bơm nước kiểu SUTS; 4: 0; 6: Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp loại dùng một lần, tương thích với máy bơm PV-5201AUH/NAV-ARTH-PUMP có dải áp lực 10-150mmHg, dải lưu lượng 0,1-2,0 l/phút Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicone Dây bơm nước có 2 kim đầu nhọn cắm vào bình đựng nước và nắp đậy đầu kim, 3 kẹp bấm, đầu nối với ống soi và nắp đậy đầu nối, ... Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm máy bơm nước PV-5201AUH/NAV-ARTH-PUMP khi sử dụng.; 8: Cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 781; 2: PP2300000365; 3.1: Khớp quay lồi cầu ngoài không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D ANTEA; 4: 0; 6: Bộ chỏm xương quay lồi cầu ngoài không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D: 1. Chỏm quay chất liệu Ti6A14V tích hợp sẵn lớp đệm PE, với 5 kích cỡ 17,5mm; 19mm; 20,5mm; 22mm và 23,5mm. Mặt trên của chỏm quay lõm theo cấu trúc giải phẫu, được phủ lớp TiNbN không gây dị ứng. 2. Cổ lưỡng cực chất liệu Titanium phủ thêm lớp TiNbN, tự cân chỉnh hướng tâm cho đầu chỏm có thể chuyển động tự do 10 độ. Có 3 kích cỡ với các độ lệch 1mm; 2,5mm; 5mm 3. Chuôi xương quay không xi măng hình nón. Chất liệu Titanium, sản xuất theo công nghệ in 3D từ bột tạo bề mặt nguyên khối 3 chiều giúp xương mọc vào trong chuôi. Có 9 kích cỡ: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 Cung cấp kèm Bộ dụng cụ Thay chỏm xương quay lồi cầu ngoài và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 3 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 782; 2: PP2300000366; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm; 3. Lớp đệm: có 2 lựa chọn bờ chống trật 0 độ và 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22mm (Chiều dài cổ -2, 0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7); 32mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7), 36mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7) 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 783; 2: PP2300000367; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Ceramic chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm; 3. Lớp đệm - Chất liệu Biolox Delta, đường kính trong 32, 36, 40mm 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu Delta Alumina Ceramic với các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm (S,M,L). 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần ceramic on ceramic và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 784; 2: PP2300000368; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On PoLy, chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm. 3. Lớp đệm vật liệu Xlinked Poly có bờ chống trật 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu Delta Alumina Ceramic với các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm (S,M,L) 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu víthình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần ceramic on poly và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng.; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 785; 2: PP2300000369; 3.1: Khớp háng toàn phần chuyển động đôi, không xi măng, chén in 3 chiều nguyên khối chất liệu CoCrMo tối ưu hàn xương Fixa Duplex; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén in 3 chiều nguyên khối: - Chén hình bán cầu, cộng thêm lớp viền hình trụ nâng cao 3mm chống trật khớp. - Vỏ chén cực kỳ thô ráp nhờ bề mặt nguyên khối in 3 chiều từ bột CoCrMo, có kích thước lỗ trung bình là 700µm với độ xốp 63,3% giúp tối ưu độ ổn định chính và sự cố định đáng tin cậy mà không cần phải bắt thêm vít hay chân cố định. - Bề mặt in 3 chiều được phủ thêm một lớp hydroxyapatite 40µm để tăng cường sự tích hợp chính với xương chủ. Bề mặt bên trong chén là lớp gương bóng, giúp giảm sự mài mòn của lớp đệm di động - Chén có sẵn 14 kích cỡ (từ kích thước 42 đến 68 bước tăng 2mm). Đường kính trong từ 39-57mm, đường kính ngoài 45-63mm. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: Chất liệu UHMWPE ( ISO5834/1-2) grade GUR 1020 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22.2mm (Chiều dài cổ -2, +0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7) Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần chuyển động đôi và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 4 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 786; 2: PP2300000370; 3.1: Khớp gối toàn phần di động loại ổn định phía sau tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi GENUS, có xi măng kháng sinh; 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE, tiệt trùng ETO. Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm, 30mm, 33mm, 36mm. 5. Xi măng xương có kháng sinh Gentamicin, độ nhớt trung bình, màu xanh, cản quang, 40g. Bao gồm lọ bột polymer và dung môi monomer đóng gói riêng lẽ. Tỷ lệ bột và dung môi là 3:1 giúp an toàn hơn khi tiếp xúc, nhiệt lượng tỏa ra ít hơn (tối đa là 54,5 độ) bảo vệ các mô xung quanh, độ co ngót giảm hơn giúp cải thiện đáng kể sự cố định vật tư cấy ghép, giảm nguy cơ phân hủy kháng sinh giúp đảm bảo giải phóng kháng sinh hiệu quả Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ EMAS, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 787; 2: PP2300000371; 3.1: Khớp gối toàn phần di động GENUS loại ổn định phía sau; 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE, tiệt trùng ETO. Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm, 30mm, 33mm, 36mm Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ EMAS, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: 4 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 788; 2: PP2300000372; 3.1: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, loại không có bánh chè tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi GENUS; 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, loại không có bánh chè tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: Hộp/gói; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 789; 2: PP2300000373; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr), là kim loại kết hợp giữa Cobalt và Chrome. - Đường kính đầu (head): 22; 26; 28; 32; 36; cổ dài (0, ±3.5, +7,+10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/14 3. Đầu Bipolar - Bên ngoài thép không gỉ có hàm lượng Nitơ cao; bên trong vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen - Đường kính trong: 22; 28mm - Đường kính ngoài: từ 38mm đến 58mm (mỗi cỡ tăng 2mm); 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 790; 2: PP2300000374; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (Ceramic on PE); 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4 phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu gốm (Ceramic) - Đường kính đầu (head): 28; 32; 36; cổ dài (0, ±3.5, +7, +10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối (Inlay) - Vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34,35.; 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 791; 2: PP2300000375; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (CoCr on PE; 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4; - Đường kính đầu (head): đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối (Inlay): - chất liệu vật liệu cao phân từ Ultra high polyetylen (UHMWPE); có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE; 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 792; 2: PP2300000376; 3.1: Nẹp khóa Mini; 4: 0; 6: - Độ dày nẹp 1mm, lỗ vít có ren khóa - Chất liệu hợp kim Titan. - Dùng kết hợp với vít khóa Ø 1.5mm/ 2.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 793; 2: PP2300000377; 3.1: Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít dùng vít đường kính 2.7mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-10 lỗ, chiều dài tương ứng từ 61-149mm, dùng vít đường kính 3.5mm. Loại trái/ phải, dày 3.2mm, rộng 10mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 794; 2: PP2300000378; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương chày; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-16 lỗ, tương ứng chiều dài từ 114.5-270.5mm, loại trái/ phải, dày 3.7mm, rộng 11.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 795; 2: PP2300000379; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 3-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 100-276mm. Nẹp dày 3.2mm, rộng 11.8mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm.; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 796; 2: PP2300000380; 3.1: Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày (bản rộng); 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít; thân nẹp có số lỗ từ 4-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 125-305mm, nẹp dày 4.5mm và rộng 15.5mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 797; 2: PP2300000381; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương đùi; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ nẹp từ 4-15 lỗ, tương ứng chiều dài từ 120-318mm, loại trái/ phải. Nẹp dày 5.4mm, rộng 17.3mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 798; 2: PP2300000382; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương đùi; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-15 lỗ, tương ứng chiều dài từ 141-361mm. Loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 799; 2: PP2300000383; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít đường kính 2.7mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 74-204mm, sử dụng vít đường kính 3.5mm. Loại trái/ phải, nẹp dày 3.2mm và rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 800; 2: PP2300000384; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 3 lỗ bắt vít đường kính 2.7mm và 2 lỗ bắt vít đường kính 3.5mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 94-224mm. Loại trái/ phải, nẹp dày 3.2mm và rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 801; 2: PP2300000385; 3.1: Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 92-212mm, loại trái/ phải, nẹp dày 3mm và rộng 10.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 802; 2: PP2300000386; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu); 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít đa hướng dùng vít đường kính 2.4mm. - Nẹp dày 2.5mm, rộng 9mm. Thân nẹp từ 3-10 lỗ ứng chiều dài 70-159.5mm, loại trái/ phải, dùng vít khóa đường kính 3.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.4 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 803; 2: PP2300000387; 3.1: Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (6 lỗ đầu); 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít. Nẹp dày 2.5mm, rộng 8.25mm. - Thân nẹp từ 3-10 lỗ ứng chiều dài 59-116.75mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.4 mm + Vít cứng Ø 2.4 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 804; 2: PP2300000388; 3.1: Nẹp khóa đỡ chữ L; 4: 0; 6: - Nẹp khoá đầu trên xương chày chữ L: số lỗ từ 4-10 lỗ; tương ứng dài 90-186mm. Loại trái/phải. Nẹp dày 3mm, rộng 16mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 805; 2: PP2300000389; 3.1: Nẹp khóa chữ T; 4: 0; 6: - Nẹp khoá đầu trên xương chày chữ T: Số lỗ từ 4-10 lỗ; tương ứng dài 88-184mm. Nẹp dày 3mm, rộng 16mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 806; 2: PP2300000390; 3.1: Nẹp khóa gót chân; 4: 0; 6: - Nẹp có loại trái/ phải, chiều dài 57mm và 67mm. Nẹp dày 2mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 807; 2: PP2300000391; 3.1: Nẹp khóa lòng máng; 4: 0; 6: - Nẹp có số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 58-188mm. Nẹp dày 1mm, rộng 9.7mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 808; 2: PP2300000392; 3.1: Nẹp khóa mỏm khuỷu; 4: 0; 6: - Đầu nẹp có các các lỗ bắt vít đường kính 2.7mm. Thân nẹp có số lỗ từ 2-8 lỗ, tương ứng chiều dài từ 82.5-169mm, sử dụng vít 3.5mm, loại trái/ phải, nẹp dày 2.5mm, rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 m. + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 809; 2: PP2300000393; 3.1: Nẹp khóa nén ép bản hẹp; 4: 0; 6: - Nẹp dày 4.9mm và rộng 14mm. Số lỗ từ 4-18 lỗ, tương ứng chiều dài từ 76-328mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 810; 2: PP2300000394; 3.1: Nẹp khóa nén ép bản rộng; 4: 0; 6: - Nẹp dày 5.6mm và rộng 17.6mm. Số lỗ của nẹp từ 4-20 lỗ, tương ứng chiều dài từ 78-366mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 811; 2: PP2300000395; 3.1: Nẹp khóa tái tạo (mắt xích); 4: 0; 6: - Nẹp dày 3mm và rộng 10mm. Số lỗ từ 4-20 lỗ, tương ứng chiều dài từ 52-244mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 812; 2: PP2300000396; 3.1: Nẹp khóa xương cánh tay; 4: 0; 6: - Nẹp dày 3.6mm và rộng 12mm. Số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 56-188mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 813; 2: PP2300000397; 3.1: Nẹp khóa xương đòn chữ S; 4: 0; 6: - Nẹp khóa xương đòn có dạng hình chữ S; số lỗ của nẹp 6-10 lỗ; tương ứng chiều dài 88.5mm-136.5mm. Nẹp dày 3.2mm và rộng 10.5mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 814; 2: PP2300000398; 3.1: Vít khóa (Ti) đường kính 2.7mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 2.7mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 40mm, bước tăng 2mm; từ 40mm đến 60mm, bước tăng 5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 815; 2: PP2300000399; 3.1: Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 1.5mm; 4: 0; 6: - Vít khóa tự taro đk 1.5mm. - Mũ vít hình sao. - Chiều dài: từ 6mm đến 16mm, bước tăng 1mm; từ 18mm đến 24mm, bước tăng 2mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 816; 2: PP2300000400; 3.1: Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.4mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 2.4mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 50mm, bước tăng 2mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 817; 2: PP2300000401; 3.1: Vít khóa (Ti) đường kính 3.5mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 818; 2: PP2300000402; 3.1: Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 5.0mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 14mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 110mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 819; 2: PP2300000403; 3.1: Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.0mm; 4: 0; 6: - Vít khóa tự taro đk 2.0mm - Mũ vít hình sao. - Chiều dài: từ 8mm đến 34mm, bước tăng 2mm. - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 820; 2: PP2300000404; 3.1: Vít khóa xốp (Ti) đường kính 3.5mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm. Mũ vít hình sao. - Ren toàn phần - Chiều dài từ 14mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 821; 2: PP2300000405; 3.1: Vít khóa xốp (Ti) đường kính 5.0mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 5.0mm. Mũ vít hình sao. - Ren roàn phần - Chiều dài từ 30mm đến 120mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 822; 2: PP2300000406; 3.1: Vít xương cứng (Ti) đường kính 3.5 mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm; chiều dài từ 10mm đến 40mm bước tăng 2mm; chiều dài từ 40mm-70mm bước tăng 5mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 823; 2: PP2300000407; 3.1: Vít xương cứng (Ti) đường kính 4.5mm; 4: 0; 6: - Đường kính ren 4.5mm; chiều dài từ 14mm-60mm bước tăng 2mm, từ 60-110mm bước tăng 5mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 824; 2: PP2300000408; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Harmony góc cỗ chuôi 129 độ Ceramic on Ceramic(COC); 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony , Ceramic on Ceramic" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm sứ BIOLOX® Delta của Symbios . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 2. Lót ổ cối (Liner): Vật liệu: gốm BIOLOX delta thế hệ thứ 4 (Ceramic (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2). Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. - Các kích cỡ: + Đường kính ngoài từ 40 đến 44mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 50 mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 56 mm sử dụng với chỏm 36mm + Đường kính ngoài từ 58 đến 64mm sử dụng với chỏm 40mm 3. Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 825; 2: PP2300000409; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng harmony Ceramic on PE(COP); 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony, Ceramic on PE" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. có gờ chống trật khớp 10 độ - Có các kích cỡ + Đường kính ngoài 40, 44mm sử dụng với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 50 đến 64mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 54 đến 64mm sử dụng với chỏm 36mm 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 826; 2: PP2300000410; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Harmony góc cổ chuôi 129 độ; 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony - Symbios" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. có gờ chống trật khớp 10 độ - Có các kích cỡ + Đường kính ngoài 40, 44mm sử dụng với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 50 đến 64mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 64mm sử dụng với chỏm 36mm 3. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper.. Đường kính đầu (head) : 22.2(-2, 0, 43)mm, 28 (0, ±3.5, +7,)mm, 32 (0, ± 4, 8 )mm, 36(0, ± 4, 8 )mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 827; 2: PP2300000411; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi, góc cổ chuôi 129 độ; 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế có thể đóng dạng côn và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 48 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2).. Đường kính trong: 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head):Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) 28 (0, ±3.5, +7,)mm 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 828; 2: PP2300000412; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép Ceramic, góc cổ chuôi 129 độ; 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế có thể đóng dạng côn và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 48 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2).. Đường kính trong: 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5) 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 829; 2: PP2300000413; 3.1: Khớp háng bán không xi măng Harmony góc cổ chuôi 129; 4: 0; 6: 1. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; 2. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2(-2, 0, 43)mm, 28 (0, ±3.5, +7,)mm 3. Phần tử lưỡng cực (Bipolar zimed Component (Shell and Liner)) : - Bên ngoài (shell) là Cobalt Chrome, bên trong (liner) là polyethylene cao phân tử (UHMWPE). - Loại có vòng khóa (polyethylene top - locking ring). - Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 22 mm tương ứng kích cỡ : 38; 40 mm với bước tăng 2 mm. - Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 28 mm tương ứng kích cỡ : 42 ,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 mm; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 830; 2: PP2300000414; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Costom tùy chỉnh ceramic; 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Được thiết kế đặc biệt phù hợp với từng hình dạng ổ cối theo giải phẩu của từng cấu trúc xương cụ thể qua hình ảnh được chụp CT information . Lắp được với các loại lớp đệm sứ BIOLOX® Delta của Symbios và loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa viền ổ cối khi cần thiết. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. 2. Lót ổ cối (Liner): Vật liệu: gốm BIOLOX delta thế hệ thứ 4 (Ceramic (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2) hoặc Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked có gờ chống trật khớp 10 độ. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. - Các kích cỡ: + Đường kính ngoài từ 40 đến 44mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 50 mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 56 mm sử dụng với chỏm 36mm + Đường kính ngoài từ 58 đến 64mm sử dụng với chỏm 40mm 3. Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem costom): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi và kích thước được sản xuất theo từng hình dạng xương đùi do khuyết hay biến dạng... để thích hợp nhất giải phẩu bệnh hoàn hảo theo mỗi cấu trúc xương đùi qua hình ảnh được chụp CT information. 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 831; 2: PP2300000415; 3.1: Khớp gối toàn phần ORIGIN tùy chỉnh; 4: 0; 6: Kiểu phẫu thuật : Tùy chỉnh được đặt riêng theo cấu trúc bệnh của từng bệnh nhân được nhận biết qua hình ảnh CT 1. Lồi cầu xương đùi (Fomoral Component) : Được thiết kế linh hoạt theo cấu trúc lồi cầu bị tổi thương hay chấn thương để tăng cường độ an toàn và độ gấp duỗi chính xác cho từng giải phẩu bệnh. Vật liệu: hợp kim Cobalt Chrome (CrCoMo-ISO 5832-4). 2. Mâm chày Sinbios (Tibial Tray) : Được thiết kế theo giải phẫu học của cơ thể con người trên nền tảng cố định, ổn định sau phẩu thuật. - Vật liệu: hợp kimTitanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3) - Có kích cỡ (size) : phù hợp với từng cá thể có dụng cụ sử dụng một lần đi kèm - Tương ứng với các kích thước: + Độ dài ( Overall M/L): mâm chày bị tàn phá. 3. Đệm mâm chày : - Vật liệu: vật liệu cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2). giúp tăng độ bền, giảm thiểu độ mài mòn và thích ứng tốt với cơ thể con người. - Có độ dày : Chèn cố định xương chày được làm theo yêu cầu đã ổn định phía sau. Chiều dày kế hoạch theo cấu trúc từng cá thể, có 2 kích cỡ cách nhau +- 2mm cho trường hơp sai sót trong quá trình khoan cưa xương - Tương ứng với các kích thước mâm chày đã xác định 4. Bánh chè: - Vật liệu: Vật liệu cao phân tử (Uhmwpe) Fixed - Có 4 kích cỡ về độ dày và đường kính: 26 mm. 29 mm. 32 mm. 35 mm. 5. Xi măng ngoại khoa; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 832; 2: PP2300000416; 3.1: Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 90 °; 4: 0; 6: * Chất liệu : Tay cầm Nhựa(PVC), đầu đốt sóng titan * Kích cỡ: gập góc 30, 45,70, 90 độ, đường kính 3mm, chiều dài 135mm * Đặc tính: Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ, có nhiều lỗ hút nước ra giúp trường quan sát tốt Bề mặt điện cực lớn giúp loại bỏ tốt các phần mô mềm cần loại bỏ, và cầm máu trong ổ khớp. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 833; 2: PP2300000417; 3.1: Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 70 °; 4: 0; 6: * Chất liệu : Tay cầm Nhựa(PVC), đầu đốt sóng titan * Kích cỡ: gập góc 30, 45,70, 90 độ, đường kính 3mm, chiều dài 135mm * Đặc tính: Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ, có nhiều lỗ hút nước ra giúp trường quan sát tốt Bề mặt điện cực lớn giúp loại bỏ tốt các phần mô mềm cần loại bỏ, và cầm máu trong ổ khớp. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 834; 2: PP2300000418; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp 5.5mm / 130mm / răng nhọn 1 bên; 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 835; 2: PP2300000419; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp 4.5mm / 130mm / răng nhọn 1 bên; 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 836; 2: PP2300000420; 3.1: Lưỡi bào ổ khớp 4.5mm / 130mm / lưỡi bén 2 bên; 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 837; 2: PP2300000421; 3.1: Dây dẫn dịch dùng 1 lần cho máy thế hệ cũ; 4: 0; 6: *Chất liệu liệu: nhựa(PVC) * Kích cỡ: Dài 3m * Đặc tính: Dây sử dụng cho máy bơm nước FLUID control sử dụng cho mổ nội soi khớp.bộ chíp điều khiển được dòng nước : Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg, có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng hay cài chế độ tự động cho từng chố độ : nội soi khớp gối, nội soi khóp vai, nội soi cột sống, khớp nhỏ. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 838; 2: PP2300000422; 3.1: Dây dẫn dịch dùng 1 lần; 4: 0; 6: *Chất liệu liệu: nhựa(PVC) *Kích cỡ: Dài 3m *Đặc tính:Dây sử dụng cho máy bơm nước FLUID control sử dụng cho mổ nội soi khớp.bộ chíp điều khiển được dòng nước : Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg, có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng hay cài chế độ tự động cho từng chố độ : nội soi khớp gối, nội soi khóp vai, nội soi cột sống, khớp nhỏ. • bộ chíp điều khiển tự cân bằng áp suất và nhận ra sự gián đoạn đột ngột trong dòng chảy ,Cảnh báo quang học và âm thanh được đưa ra khi quá áp quan trọng xảy ra sự cố *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 839; 2: PP2300000423; 3.1: Vít cố định dây chằng loại Interfix; 4: 0; 6: *Chất liệu: Peek (Poly Ether-Ether Kethon) *Kích cỡ: Đường kính: 7, 8, 9, 10,11 mm. Chiều dài: 20, 25, 30,35 mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, neo và cố định một đầu dây chằng vào đầu đường hầm xương. Thiết kế ren toàn thân, ren cùn giúp bảo vệ mảnh ghép gân *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 840; 2: PP2300000424; 3.1: Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu tròn; 4: 0; 6: * Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). * Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9 mm. Chiều dài: 20, 25, mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Thiết kế: Ren cùn, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 841; 2: PP2300000425; 3.1: Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu phẳng; 4: 0; 6: * Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). * Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 25, 30, mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Thiết kế: Ren cùn, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 842; 2: PP2300000426; 3.1: Vít neo cố định dây chằng loại Loopfix Button các cỡ; 4: 0; 6: * Chất liệu: Chốt làm bằng titanium, vòng treo bẳng chỉ UHMWPE * Kích cỡ: Chiều dài chốt: 12mm.Chiều dài vòng treo gân: 10,12,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm. * Đặc tính: Thiết kế: 4 lỗ, 2 lỗ giữa cố định cho vòng treo, 2 dây kéo và giật cân đối nhau 2 bên giúp dễ dàng kéo bật chốt trên xương đùi Lực kéo ra 1800 Newton *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 843; 2: PP2300000427; 3.1: Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Ext Liftfix Button; 4: 0; 6: *Chất liệu: Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE. * Kích cỡ : 4 lỗ có vòng treo UHMWPE UPS số 6 fiber suture * Đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside Lực kéo lên đến 1840,00 Newton, Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được.C ó hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 844; 2: PP2300000428; 3.1: Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Liftfix Button; 4: 0; 6: *Chất liệu: Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE. * Kích cỡ : 4 lỗ có vòng treo UHMWPE UPS số 7 fiber suture * Đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside Lực kéo 1843,76 Newton, Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được.C ó hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 845; 2: PP2300000429; 3.1: Vít khâu sụn chêm loại MFix; 4: 0; 6: *Chất liệu: Peek. Chỉ fiber suture chất liệu UHMWPE *Nêu đặc tính: Sử dụng kỹ thuật All-Inside. M-fix có 2 nút thắt peek cấy chỉ, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt bằng nút điều khiển. Đầu kim được thiết kế cứng, sắc, có thước đo có khả năng xuyên sâu giúp điều khiển dễ dàng. Điểm vào nhỏ làm tối thiểu hóa rách sụn chêm do đầu kim * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 846; 2: PP2300000430; 3.1: Nẹp cố định dây chằng hình chữ U, các cỡ; 4: 0; 6: *Chất liệu: hợp kim titan *Kích thước: 8,10,11mm sử dụng phẫu thuật sửa chữa gân. Chân dài và thiết kế số lùi giúp cố định chắc chắn Bấm dây chằng, với cầu nối thấp, làm giảm tần suất cắt bỏ thứ phát do bệnh nhân khó chịu do kích ứng mô mềm Hệ thống cố định đinh ghim cung cấp một phương tiện đơn giản để gắn mô vào xương.Nó có thể dễ dàng thao tác mà không cần khoan nhờ thiết kế đầu nhọn *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 847; 2: PP2300000431; 3.1: Vít neo cố định dây chằng loại Jumbo Button; 4: 0; 6: *Chất liệu: Nẹp bằng titanium *Kích cỡ: 4 lỗ có vòng treo tăng cường các nút neo bất kỳ chiều rộng có thể thêm thêm 5mm và chiều dài thêm 15mm làm tăng khả năng chịu lực vỏ xương *Nêu đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside, mổ lại dây chằng hay sửa đổi *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 848; 2: PP2300000432; 3.1: Chỉ dùng trong nội soi khớp; 4: 0; 6: *Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), *Kích thước: bề rộng chỉ 1.40 mm. *Nêu đặc tính: Màu sắc: trắng và xanh coban Lực kéo 576,12 N/mm2 - Cố định mô mềm trong nội soi khớp *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 sợi/ gói; 9: Sợi; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 849; 2: PP2300000433; 3.1: Lưỡi bào ngược chiều dùng trong kỷ thuật all inside; 4: 0; 6: Chất liệu:thép không gỉ Kích thước có đủ các cỡ: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm.11mm,12mm,13mm Đường kính đầu mũi khoan: 3.4mm Lưỡi Bào nội soi dùng cho phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng, thay đổi từ lưỡi thẳng sang mũi bào ngược ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm điều khiển để thực hiện kỹ thuật tất cả bên trong ACL, PCL ...; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 850; 2: PP2300000434; 3.1: Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai loại Easy Pass; 4: 0; 6: *Chất liệu: được làm bằng Nitinol. *Kích cỡ: Tương thích tất cả các công cụ * Nêu đặc tính: Giúp cắt bào qua mô mềm trong nội soi chóp xoay khớp vai. Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. Dễ dàng chụp và truy xuất các neo bằng cách di chuyển đơn từ một cửa sổ đang hoạt động. Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 851; 2: PP2300000435; 3.1: Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai loại Suture Pass; 4: 0; 6: *Chất liệu: được làm bằng Nitinol. *Nêu đặc tính :Giúp cắt bào qua mô mềm trong nội soi chóp xoay khớp vail. Tương thích với hầu hết các công cụ cung cấp một neo, cắt, sửa chữa chính xác trong nội soi khớp vai. Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. Dễ dàng chụp và truy xuất các neo bằng cách di chuyển đơn từ một cửa sổ đang hoạt động. Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 852; 2: PP2300000436; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek; 4: 0; 6: *Chất liệu: Chất liệu tự tiêu PEEK, đã tiệt trùng *Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 853; 2: PP2300000437; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek kèm hai sợi chỉ đôi; 4: 0; 6: *Chất liệu: Chất liệu tự tiêu PEEK, kèm chỉ siêu bền UHMWPE, đã tiệt trùng *Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 854; 2: PP2300000438; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Soft Clew Anchor (UHMWPE); 4: 0; 6: *Chất liệu: 100% UHMWPE, đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính 1.8mm và 3.0mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Vít được kết nối sẵn với tay đóng. Kèm một sợi chỉ *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 855; 2: PP2300000439; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek; 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu PEEK đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 856; 2: PP2300000440; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek kèm hai sợi chỉ đôi; 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu PEEK đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 857; 2: PP2300000441; 3.1: Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II S Peek; 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu Polyether ether ketone( PEEK), kèm chỉ siêu bền UHMWPE, đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Được thiết kế đắc biệt với mỏ neo nhọn bằng chất liệu titan dẫn hướng và xác định vị trí đóng neo thay thế cho dụng cụ thông thường, vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 858; 2: PP2300000442; 3.1: Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay Excalibur II Bio Suture Anchor; 4: 0; 6: *Chất liệu: PLDLA kèm chỉ siêu bền UHMWPE. *Kích cỡ: 5.5 mm *Đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Rotator Cuff và dây chằng bên. Thiết kế rỗng, ren toàn thân. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 859; 2: PP2300000443; 3.1: Vít neo khâu chóp xoay khớp vai EXCALIBUR II SCREW PEEK ANCHOR; 4: 0; 6: *Chất liệu: PeeK , đã tiệt trùng. Kèm 02 sợi chỉ UHMWPE kết nối trong sẵn tay đóng. * Kích cỡ: Đường kính: 5.5 mm * Nêu đặc tính: Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, khâu dây chằng bên khớp gối. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 860; 2: PP2300000444; 3.1: Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi khớp; 4: 0; 6: *Chất liệu: nhựa *Kích cỡ: Cổng vào chất lỏng điều chỉnh được, đường kính 0.6 mm, đường kính canulla: 6.5 mm/ 8.0 mm *Nêu đặc tính:Thiết kế có rãnh xoắn, mã hóa màu theo đường kính, kiểm soát dòng chảy với khóa kín, ống canulla trong suốt giúp quan sát được. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0 |  | #N/A
3: 861; 2: PP2300000445; 3.1: Vòng xoắn kim loại siêu mềm điều trị túi phình mạch não; 7: -Vòng xoắn kim loại siêu mềm(coil) gây bít phình mạch máu - 2 dạng thiết kế: dạng xoắn ốc (Helical) và xoắn phức hợp (Complex hay 3D) - Phân loại: tiêu chuẩn ( Standard), mềm ( Soft ) và siêu mềm (Super Soft ) - Hệ thống vòng xoắn kim loại 10 và 18 tương ứng với đường kính sợi coil từ 0.012 inch->0.014inch - Đường kính coil: các cỡ - Chiều dài coil : Các cỡ - Có thể cắt coil bằng dụng cụ cắt chuyên biệt bằng điện; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm |  |  | 6669550000 |  | #N/A
3: 862; 2: PP2300000446; 3.1: Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên loại Over-the-wire; 6: Bóng nong điều trị nong mạch cảnh, mạch ngoại biên Có dạng Over-the-wire. Catheter dài các cỡ Đường kính các cỡ Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. Bung bằng bộ áp lực; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm |  |  |  |  | #N/A
3: 863; 2: PP2300000447; 3.1: Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh 0.021"; 6: Vi ống thông xử dụng trong can thiệp mạch thần kinh Lớp áo hydrophilic bao bề mặt ngoài. Đường kính ngoài đầu gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr Đường kính trong 0.021" Chiều dài: >150cm; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm |  |  | #REF! |  | #N/A
3: 864; 2: PP2300000448; 3.1: Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não dạng sheath; 6: - Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não (guiding) - Có phần thiết kế lớp vỏ bên ngoài ưa nước ở đoạn đầu xa (khoảng 20cm) - Kích thước: + Chiều dài: >/= 80cm + Đường kính: 0.090inch; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  | NTK Thêm |  |  |  |  | #N/A
3: 865; 2: PP2300000449; 3.1: Nút tắt mạch platinum túi phình mạch máu não; 6: - Có 2 dạng cấu trúc: 3D (Complex) và 2D (Helical) - Cấu tạo platinum - Kích cỡ: 0.010 inch, 0.012 inch, 0.014 inch - Đường kính vòng 1-20 mm, dài 1-50 cm - Đa dạng mức độ mềm của coil: SilkySoft, ExtraSoft, Soft, MediumSoft, Standard; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  | NTK Thêm |  |  |  |  | #N/A
3: 866; 2: PP2300000451; 3.1: Dụng cụ cắt coil điện; 6: -Cáp cắt coil dưới < 01giây, có khả năng cắt 60 coil liên tục. - Tương thích với coil hãng sản xuất; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm |  |  |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng | #N/A
3: 867; 2: PP2300000452; 3.1: Bộ điều khiển cắt coil điện tử; 6: - Bộ điều khiển kết nối có ED clip (nối với pusher) và Patient-side clip (sử dụng kèm với kim từ 20G - 22G để tiêm dưới da bệnh nhân). - Có đèn nhận biết khi cắt được coil; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng |  |  |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng | #N/A
3: 868; 2: PP2300000453; 3.1: Vi ống thông siêu nhỏ dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não có đầu đứt; 6: Được thiết kế đầu gần được cuộn bằng một sợi thép không gỉ tránh gập, đầu xa có lớp nitinol. Có đầu tự đứt dài 1,5cm, 3cm. Đường kính trong 0.013'' Đường kính ngoài đầu xa 1.5Fr Đường kính đầu gần 2.7Fr, tổng chiều dài 165cm.; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  | nội thần kinh thêm |  |  |  |  | #N/A
3: 869; 2: PP2300000457; 3.1: Ống thông trung gian cho can thiệp mạch não; 6: - Ống thông hỗ trợ trung gian trong can thiệp mạch máu não - Chiều dài khả dụng >110cm - Đường kính trong các cỡ; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  | nội thần kinh thêm |  |  |  |  | #N/A
3: 495; 2: PP2300000053; 3.1: Bóng nong mạch vành dây dẫn kép; 4: 0; 6: Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011") nong bóng tập trung lực hiệu quả. Chất liệu bóng: Nylon Số nếp gấp bóng: 3 Lớp phủ: ái nước ở đoạn xa và đầu tip, kháng nước trong lòng ống và bóng Đường kính thân bóng (crossing profile): 0.034 inch (Ø 3.0 mm). Chiều dài đầu tip: 11 mm Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm.; 7: - Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011") nong bóng tập trung lực hiệu quả. - Chất liệu bóng: Nylon - Số nếp gấp bóng: 3 - Lớp phủ: ái nước ở đoạn xa và đầu tip, kháng nước trong lòng ống và bóng - Đường kính thân bóng (crossing profile): 0.034 inch (Ø 3.0 mm). - Chiều dài đầu tip: 11 mm - Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. - Chiều dài: 10, 15, 20 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 | [6 empty] | 10 |  | 60 | Đề xuất mới |  | 0 | 0 |  | #N/A
3: 870; 2: PP2300000460; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin, phủ polymer tự tiêu sinh học; 4: FireHawk; 6: - Chất liệu Cobalt Chromium L605 Co-Cr, phủ polymer tự tiêu sinh học PLA và thuốc Rapamycin. - Liều thuốc phủ: 0.3 microgram/mm2. - Bề mặt áp thành được khoét thêm các rãnh phủ polymer tự tiêu sinh học và mang thuốc. - Giới hạn đường kính open cell (dành cho can thiệp nhánh bên) ≥ 6.3 mm với đường kính 2.75mm và 3mm. - Độ dày ≥ 86μm (bao gồm lớp phủ thuốc). - Đường kính: 2.25-4.00 (mm). - Chiều dài: 13-38 (mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS Châu Âu.; 22: 35 | [6 empty] | 35 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có lịch sử sử dụng lâu dài, hiệu quả cao qua các nghiên cứu, chi phí thấp để giảm chi phí. |  |  |  |  | #N/A
3: 871; 2: PP2300000461; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, phủ polymer tự tiêu; 4: Everoshine; 6: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: 1.33µg/mm2 - Khung Coban-Chromium L605 phủ polymer tự tiêu - Thiết kế mắt cáo mở: 5 vòng và 2 thanh kết nối cho đường kính 2.00 - 2.75. - Độ dày thanh chống 65 micromet, thanh nối 50 micromet - Diện tích khoảng tròn trống lớn nhất khi stent mở tối đa là 0.965mm2 đối với đường kính 2.75mm - Crossing profile: 0.98 mm cho đường kính 3.00 mm - Tiết diện đầu tip: 0.48mm - Đường kính: 2.25- 4.00 (mm). - Chiều dài: 13-43 (mm). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 7: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: Trong khoảng 1.33µg/mm2 ± 0.05 - Khung Coban-Chromium L605 phủ polymer tự tiêu - Thiết kế mắt cáo mở: 5 vòng và 2 thanh kết nối cho đường kính 2.00 - 2.75. - Độ dày thanh chống 65 micromet, thanh nối 50 micromet - Diện tích khoảng tròn trống lớn nhất khi stent mở tối đa là 0.965mm2 đối với đường kính 2.75mm - Crossing profile: 0.98 mm cho đường kính 3.00 mm - Tiết diện đầu tip: 0.48mm - Đường kính: 2.25- 4.00 (mm). - Chiều dài: 13-43 (mm). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 0 | [9 empty] | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có chi phí thấp để giảm chi phí, thuốc everolimus giảm tái hẹp trong stent. |  |  |  |  | #N/A
3: 872; 2: PP2300000462; 3.1: Stent (khung giá đỡ) mạch vành phủ thuốc Sirolimus có polymer tự tiêu dưới 60 ngày; 4: HT Supreme; 6: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: 1.2 µg/mm2, 90% thuốc được giải phóng trong vòng 28 ngày - Phủ polymer PLGA theo công nghệ eG với độ dày 4-> 10µm tự tiêu dưới 60 ngày - Với 90% thuốc được giải phóng trong vòng 28 ngày. - Stent được thiết kể 8 -> 11 đỉnh, dạng cấu trúc open cell với 3 loại ô khác nhau. - Thành stent ≤ 80µm, các đầu nối xoắn ốc. - Đường kính: 2.25 -> 4.00 (mm). - Chiều dài: 10 -> 35 (mm). - Stent có nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, so sánh đối đầu, cỡ mẫu trên 1500 Bệnh nhân, đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín (JSCAI), chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhồi máu cơ tim cấp cũng như có tỉ lệ tái hẹp thấp nhất trong stent theo dõi trên 01 năm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 7: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: 1.2 µg/mm2. - Phủ polymer PLGA, với độ dày 4-> 10µm tự tiêu dưới 60 ngày - Với 90% thuốc được giải phóng trong vòng 28 ngày. - Thành stent ≤ 80µm, các đầu nối xoắn ốc. - Đường kính: 2.25 -> 4.00 (mm). - Chiều dài: 10 -> 35 (mm). - Stent có nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, so sánh đối đầu, cỡ mẫu trên 1500 Bệnh nhân, đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín (JSCAI), chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhồi máu cơ tim cấp cũng như có tỉ lệ tái hẹp thấp nhất trong stent theo dõi trên 01 năm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có chi phí thấp để giảm chi phí. |  |  |  |  | #N/A
3: 873; 2: PP2300000463; 3.1: Khung giá đỡ động mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus, lớp polymer sinh học tự tiêu; 4: Inspiron; 6: -Stent động mạch vành các cỡ phủ thuốc có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu, chất liệu khung cobalt-crom (CoCr L605) Lớp polymers tự tiêu: PLLA& PLGA - Polymers tự tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 6 đến 9 tháng - Strut thickness: 75μm, Lớp phủ 5μm - Bề rộng nhánh stent 80μm - Bề dầy link kết nối hình chữ S: 65μm - Đường kính stent: từ 2.25-4.0mm - Độ dài stent: từ 13-58mm - Crossing profile: 1.05mm - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có lịch sử sử dụng lâu dài, hiệu quả cao qua các nghiên cứu, chi phí thấp để giảm chi phí: giá phù hợp, kích thước dài 58mm |  |  |  |  | #N/A
3: 874; 2: PP2300000464; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc, không polymer, khung Cobalt Chromium; 4: BioFreedom Ultra; 6: Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 trực tiếp lên bề mặt stent được đánh nhám, không phủ polymer. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9-36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25-4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 7: - Chất liệu Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 trực tiếp lên bề mặt stent được đánh nhám, không phủ polymer. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm, - Chiều dài stent: thuộc khoảng từ 9->36mm - Đường kính các cỡ: 2.25->4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. - Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. - Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | Nội tim mạch: Stent với thuốc thế hệ mới, giảm tái hẹp, được chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu, giảm thời gian sủa dụng kháng kết tập tiểu cầu kép còn 1 tháng, thích hợp sử dụng ở bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao (The LEADERS FREE trial). Đặc biệt stent không có lớp polymer, giúp mạch máu nhanh phục hồi. |  |  |  |  | #N/A
3: 875; 2: PP2300000465; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc, polymer tự tiêu sinh học, khung Cobalt Chromium.; 4: BioMatrix Alpha; 6: Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9-36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25-4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 7: - Chất liệu: Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm - Chiều dài stent: Thuộc khoảng 9mm-36mm - Đường kính các kích cỡ: 2.25-4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. - Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. - Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 22: 20 | [6 empty] | 20 |  |  | Nội tim mạch: Stent với thuốc thế hệ mới, giảm tái hẹp, được chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu, giảm thời gian sủa dụng kháng kết tập tiểu cầu kép còn 1 tháng, thích hợp sử dụng ở bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. |  |  |  |  | #N/A
3: 876; 2: PP2300000466; 3.1: Stent động mạch vành Cobalt Chrome phủ thuốc Sirolimus, không polyme, thanh chống mỏng; 4: COROFLEX ISAR NEO; 6: - Stent động mạch vành phủ thuốc Sirolimus. - Hàm lượng Sirolimus từ 1.2μg/mm2 - Không polymer. Có chất nền dẫn thuốc - Chất liệu là hợp kim Cobalt Chrome. Bề dày thanh stent từ 55µm - 65µm. - Kích cỡ stent: đường kính: 2.0-4.0 mm; chiều dài: 9-38 mm - Profile qua tổn thương nhỏ nhất từ 0.79 - 0.96 mm. Profile đầu chóp: 0.41 mm - Tiêu chuẩn EC hoặc ISO - Có nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên 3,000 bệnh nhân, thời gian theo dõi 5 năm; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Stent rất mòng, phù hợp cho những tổn thương khó. Hiệu quả cao, có nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên 3,000 bệnh nhân, thời gian theo dõi 5 năm. |  |  |  |  | #N/A
3: 877; 2: PP2300000467; 3.1: Vi ống thông can thiệp tim mạch; 6: - Lõi ống được bện từ 10 - 14 dây dẫn giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ xoắn ốc chống xoắn, bảo vệ thân ống Kích cỡ đầu tip (OD/ID): 1.3F/ 0.015inch OD đoạn xa: 2.1-2.6F OD đoạn gần: 2.8-2.9F Chiều dài khả dụng: 135 hoặc150 cm; 22: 0 | [9 empty] | nội tim mạch: bổ sung Mới. Vi ống thông hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành. |  |  |  |  | #N/A
3: 878; 2: PP2300000468; 3.1: Ông thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên.; 4: Ông thông dẫn đường nối dài GuideLiner V3 Catheter; 6: Ống thông dẫn đường với đoạn nối dài có đường kính trong từ 0.046" (1.17mm) đến 0.071" (1.80mm), đường kính ngoài đầu tip từ 0.053" (1.35mm) đến 0.085" (2.16mm), đường kính ngoài thanh đẩy từ 0.25mm đến 0.30mm . Thiết kế đoạn phân phối nhanh dài ≥25cm với hai điểm đánh dấu huỳnh quang trên thân ống, đoạn cổ dạng half-pipe dài ≥17cm và đoạn thanh đẩy dài ≥108cm. Tương thích ống thông dẫn đường từ 5Fr đến 8Fr. Chiều dài 150cm. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA.; 7: - Ống thông dẫn đường với đoạn nối dài - Đường kính trong: 0.046" (1.17mm) đến 0.071" (1.80mm) - Đường kính ngoài đầu tip: 0.053" (1.35mm) đến 0.085" (2.16mm) - Đường kính ngoài thanh đẩy: 0.25mm đến 0.30mm . - Thiết kế đoạn phân phối nhanh dài ≥25cm với hai điểm đánh dấu huỳnh quang trên thân ống, đoạn cổ dạng half-pipe dài ≥17cm và đoạn thanh đẩy dài ≥108cm. - Tương thích ống thông dẫn đường từ 5Fr đến 8Fr. - Chiều dài 150cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA (Cục quản lý dược phẩm hoa kỳ); 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Ông thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành. |  |  |  |  | #N/A
3: 879; 2: PP2300000469; 3.1: Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus bằng công nghệ Nano; 4: Magic Touch; 6: Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, hàm lượng thuốc 1.27µg/mm² được phủ bằng công nghệ Nano với chất mang thuốc Phospholipid. Chất liệu Polyamide. Tiết diện đầu vào tổn thương ≤0.016". Đường kính trước bơm bóng ≤0.029". Đường kính từ 1.5- 4.0mm , chiều dài từ 10-40mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và 2 giấy phép lưu hành tự do (FSC) tại Châu Âu.; 7: - Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, hàm lượng thuốc 1.27µg/mm², với chất mang thuốc Phospholipid. - Chất liệu Polyamide. Tiết diện đầu vào tổn thương ≤0.016". - Đường kính trước bơm bóng ≤0.029". - Đường kính sau bơm bóng: 1.5- 4.0mm - Chiều dài từ 10-40mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu).; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới phục vụ kỹ thuật mới: nong bóng phủ thuốc cho các sang thương mạch vành phù hợp/sang thương nhánh nhỏ/tái hẹp trong stent. |  |  |  |  | #N/A
3: 880; 2: PP2300000470; 3.1: Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel; 4: SEQUENT PLEASE NEO (ALL SIZES); 6: - Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel. - Thuốc phủ Paclitaxel, lượng thuốc phủ: Paclitaxel 3µg/mm2; Chất mang Iopromide - Kích cỡ bóng: đường kính từ 2.-4.0 mm; dài từ 10- 40mm - Đường kính thân đầu xa: 2.5F, đầu gần: 1.9F; - Tiết diện vào tổn thương: 0.016 inch - Tiết diện bóng: 0.033- 0.037 inch - Tiêu chuẩn EC/ISO - Có 22 nghiên cứu lâm sàng cho các chỉ định khác nhau cho trên > 5000 bệnh nhân; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới phục vụ kỹ thuật mới: nong bóng phủ thuốc cho các sang thương mạch vành phù hợp/sang thương nhánh nhỏ/tái hẹp trong stent. |  |  |  |  | #N/A
3: 881; 2: PP2300000471; 3.1: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đạt tiêu chuẩn FDA.; 4: Mini Trek; 5: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đường kính 1.2->2.0mm; 6: Bóng đa lớp, chất liệu Pebax, bán đàn hồi Đầu tip siêu nhỏ, không điểm chuyển tiếp Bóng được thiết kế 3 nếp gấp. Tip entry profile: 0.017''. Crossing profile 0.021”. RX Notch: 0.033’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) đường kính 1.2 - 2.0 mm, chiều dài 6 - 30 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 7: - Bóng đa lớp, chất liệu Pebax, bán đàn hồi - Đầu tip siêu nhỏ, không điểm chuyển tiếp - Bóng được thiết kế 3 nếp gấp. - Tip entry profile: 0.017''. Crossing profile 0.021”. RX Notch: 0.033’’ - Trục bóng được phủ lớp ái nước kép - Đường kính bóng: 1.2 - 2.0 mm - Chiều dài bóng: 6 - 30 mm.Chiều dài chóp bóng: 3 mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý thực phẩm Hoa kỳ); 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý. |  |  |  |  | #N/A
3: 882; 2: PP2300000472; 3.1: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đạt tiêu chuẩn FDA.; 4: Trek; 5: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đường kính 2.25->5.0 mm; 6: Bóng đa lớp, chất liệu Pebax,bán đàn hồi Đầu tip siêu nhỏ, không điểm chuyển tiếp Bóng được thiết kế 3 nếp gấp. Tip entry profile: 0.017''. Crossing profile 0.021”. RX Notch: 0.033’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) Kích thước : đường kính 2.25 - 5.0 mm, chiều dài 6 - 30 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý. |  |  |  |  | #N/A
3: 883; 2: PP2300000473; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao, không đàn hồi đạt tiêu chuẩn FDA.; 4: NC Trek; 5: Bóng nong mạch vành áp lực cao không đàn hồi kính 1.5->5.0 mm; 6: Chất liệu Pebax, không đàn hồi Đầu tip hình chóp được thiết kế bo tròn Bóng đa lớp, bề mặt phẳng và giảm thiểu tỉ lệ “dog- boning” Bóng được thiết kế 3 nếp gấp (tri-fold design) Tip entry profile: 0.018’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) Kích thước: đường kính 1.5 - 5.0 mm, chiều dài 6 - 25 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý. |  |  |  |  | #N/A
3: 884; 2: PP2300000474; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thông thường; 4: Foxtrot PRO; 5: Bóng nong mạch vành áp lực thông thường; 6: - Nguyên liệu: Pebax. - Lớp phủ ái nước - Đường kính: 1.5-4.0 (mm) - Chiều dài: 06-25 (mm) - Thiết diện đầu tip: 0.017'', thiết diện cắt ngang: 0.026''. - Áp lực tối đa: 14 atm - Cho phép thực hiện thủ thuật "kissing balloon" bằng 2 bóng chỉ với ống thông can thiệp 6F. - Đánh dấu cản quang bằng hợp chất Platinum và Iridium. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 70 | [6 empty] | 70 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, Cho phép thực hiện thủ thuật "kissing balloon" bằng 2 bóng chỉ với ống thông can thiệp 6F. Bóng đã trúng thầu bổ sung năm nay với mã "PP2300520364" |  |  |  |  | #N/A
3: 885; 2: PP2300000475; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thường; 4: Ruby SC; 5: Bóng nong mạch vành áp lực thông thường; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực thường Chiều dài của hệ thống bóng là: 1409 - 1419mm Đường kính đầu xa: 0.89mm Đường kính đầu gần: 0.76mm Đường kính xâm nhập tổn thương: 0.7mm Đường kính đầu vào của catheter 0.018'' Hai điểm đánh dấu chất liệu Platinum iridium Đường kính bóng có 14 kích cỡ: 1.0-4.00mm Chiều dài bóng có 36 kích cỡ: 5-40mm; 22: 0 | [9 empty] | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, chi phí giảm. |  |  |  |  | #N/A
3: 886; 2: PP2300000476; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ ái nước; 4: Bóng nong mạch vành áp lực thường SC HonKyTonk, các cỡ; 6: - Bóng nong mạch vành áp lực thường chất liệu Pebax phủ Hydrophilic với 3 nếp gấp - Crossing profile ≤ 0.0336", lession entry profile ≤ 0.015", kissing balloon với ống thông can thiệp 6F - Ống trong được thiết kế 3 lớp - Đường kính bóng từ 1.25- 4.0 mm, chiều dài bóng từ 9- 35 mm, - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và FDA 510k; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng tiêu chuẩn cao ISO, CE và FDA 510k, giá phù hợp để giảm chi phí can thiệp. |  |  |  |  | #N/A
3: 887; 2: PP2300000477; 3.1: Bóng nong động mạch vành có kích thước cho sang thương CTO; 4: SEQUENT NEO (ALL SIZES); 6: - Chất liệu Comax II, gấp bóng làm 2, 3, 4 - Đường kính bóng 1.25-4.0 mm. Trong đó: + Đường kính 1.25mm-1.5mm, bóng cứng, 1 marker cản quang; + Đường kính 2.0mm - 4.0mm (bóng bán đàn hồi), 2 marker cản quang; - Chiều dài bóng 10-30mm - Thân phủ lớp ái nước - Profile qua tổn thương: 0.016 inch - Profile bóng từ 0.023- 0.026 inch - Tiêu chuẩn EC/ISO; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng đa dụng cho các loại tổn thương: CTO, tổn thương khó. |  |  |  |  | #N/A
3: 888; 2: PP2300000478; 3.1: Bóng nong động mạch vành bán đàn hồi mềm; 4: SUMMIT; 6: Bóng CTO. Chất liệu bóng bán đàn hồi mềm polyamide. Thiết kế bóng 2 cánh. Lớp phủ ái nước toàn bộ chiều dài (bao gồm cả phần bóng). Có ống chống xoắn. Cấu hình dây cứng. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm), khẩu kính bóng đầu xa 0.024" (0.62 mm). Đường kính 1.1-1.5mm. Chiều dài: 10-20mm.; 22: 0 | [9 empty] | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng cho các loại tổn thương: CTO. Có thể trung với HSTM, cộng số lượng |  |  |  |  | #N/A
3: 889; 2: PP2300000480; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao 2 chất liệu; 4: Bóng nong mạch vành áp lực cao NC RockStar, các cỡ; 6: - Bóng nong mạch vành áp lực cao 2 chất liệu (lớp trong Pebax, lớp ngoài Nylon) phủ ái nước với 3 nếp gấp - Crossing profile ≤ 0.0336", lession entry profile ≤ 0.015" - Ống trong được thiết kế 3 lớp - Đường kính bóng từ 2.0-5.0 mm, chiều dài bóng từ 8-20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và FDA 510k; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng tiêu chuẩn cao ISO, CE và FDA 510k, giá phù hợp để giảm chi phí can thiệp. |  |  |  |  | #N/A
3: 890; 2: PP2300000481; 3.1: Bóng nong mạch vành áp lực cao; 4: Bóng nong mạch vành áp lực cao Ruby NC; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực cao. Chiều dài của hệ thống bóng là: 1409 - 1419mm Đường kính đầu xa: 0.89mm Đường kính đầu gần: 0.76mm Đường kính xâm nhập tổn thương Tip profile: 0.8mm Đường kính đầu vào của catheter 0.018'' Hai điểm đánh dấu chất liệu Platinum iridium Đường kính: 1.5-5.00mm Chiều dài: 8-40mm; 7: - Bóng nong mạch vành áp lực cao. - Đường kính đầu xa: 0.89mm - Đường kính đầu gần: 0.76mm - Đường kính xâm nhập tổn thương Tip profile: 0.8mm - Đường kính đầu vào của catheter 0.018'' - Hai điểm đánh dấu chất liệu Platinum iridium - Đường kính bóng: 1.5-5.00mm - Chiều dài bóng: 8-40mm; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, chi phí giảm. |  |  |  |  | #N/A
3: 891; 2: PP2300000482; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm; 4: Hi-Torque Balance Middleweight Universal II; 6: Lõi đoạn gần làm bằng kim loại, phủ lớp chống thấm nước hydrophobic Lõi đoạn xa làm bằng chất liệu NITINOL phủ lớp Intermediate Polymer Sleeve và lớp ái nước hydrophilic Lõi parabol không điểm chuyển tiếp RESPONSEASE Thiết kế đầu tip: Shapping ribbon Chiều dài dây dẫn 190 cm. Tip load: 0.7 g Có đoạn đánh dấu bức xạ 4.5 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 7: - Lõi đoạn gần làm bằng kim loại, phủ lớp chống thấm nước - Lõi đoạn xa làm bằng chất liệu NITINOL phủ lớp Polymer và lớp ái nước - Lõi parabol không điểm chuyển tiếp - Chiều dài dây dẫn 190 cm. Tip load: 0.7 g - Có đoạn đánh dấu bức xạ 4.5 cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Wire thông dụng, an toàn. |  |  |  |  | #N/A
3: 893; 2: PP2300000484; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, thiết kế tối ưu cho mạch máu lớn; 6: -Chất liệu Platinum Chromium (PtCr), có Polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn. Lớp polymer chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch . - Phủ thuốc Everolimus. - Khung stent có 12 peak, 4 kết nối ở phần đầu gần và 3 kết nối ở thân. - Đường kính stent 3.5-> 5.0mm và có thể mở rộng tới 6.0 mm. Chiều dài 8-32 mm - Đường kính mở rộng nhánh bên: tối đa 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA ( bản PMA); 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới thay thế thế hệ stent cũ |  |  |  |  | #N/A
3: 894; 2: PP2300000485; 3.1: Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao NC chiều dài lên đến 38mm; 4: Mozec NC; 6: - Chất liệu: Nylon - Phủ Biocompatible, hydrophilic, lubricious từ đầ xa bóng tới cổng chuyển đổi - Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 5.00mm. - Áp lực bơm bóng: 12-20 atm - Đường kính: 2.00 - 5.00mm. - Chiều dài: 8 -38mm; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Bổ sung mới thay cho các mục đã bỏ |  |  |  |  | #N/A
3: 895; 2: PP2300000486; 3.1: Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, đường kính hai đầu khác nhau, đầu lớn đầu nhỏ; 4: Biomime Morph; 6: Chất liệu: Cobalt Chromium L605 Độ dày khung Stent nằm trong khoản từ 62 - 68 μm Đường kính Stent từ 2.25 - 3.50mm, Stent dạng thuôn đầu lớn đầu nhỏ Tapered Stent system Chiều dài Stent: 30, 40, 50, 60mm Phủ thuốc: Sirolimus Áp lực: 9-14 atm Bóng:: Phần nhô ra < 0.5 mm, Độ dài vai bóng ngắn Cấu trúc Stent: Dạng liên kết S phi tuyến tính và đầu nối Y Mắt cáo: Dạng Novel Hybrid mắt đóng ở hai đầu mắt mở ở giữa stent Cơ chế bóng Stent :Bung từ giữa thân Stent.; 8: Hộp 1 Cái; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Bổ sung mới thay cho các mục đã bỏ |  |  |  |  | #N/A
3: 896; 2: PP2300000487; 3.1: Bóng nong mạch vành không đàn hồi có phủ thuốc Paclitaxel; 4: Protege NC; 6: "Bóng sản xuất theo tiêu chuẩn Workhorse. Thiết kế bóng 3 cánh. Thuốc phủ Paclitaxel: 3.0 μg/mm², đặt trong các cánh bóng với thiết kế siết chặt Wing-seal. Giải phóng thuốc 3 lần Chất liệu: polyamide không đàn hồi. NP 12 bar, RBP: 22 bar (Ø2.50 - 2.75), 20 bar (Ø3.00 - 3.50), 18 bar (Ø4.00 - 4.50). Lớp phủ ái nước trên bề mặt bóng Polyvinylpyrrolidone (PVP). Khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Đường kính bóng (mm) : 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50. Độ dài bóng (mm): 10, 15, 20.; 22: 40 | [8 empty] | 40 | [5 empty] | #N/A
3: 897; 2: PP2300000488; 3.1: Giá đỡ động mạch và mạch máu chất liệu CoCr, phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu; 4: LimusTrack; 6: "- Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu - NP 8 bar, RBP 16-19 bar. - Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh. Chiều rộng liên kết 58µm. - Độ dày thanh chống 65µm. - Lớp phủ polymer tự tiêu PLGA 85/15. - Bóng polyamide compound, 2 nếp gấp hoặc 4 nếp gấp - Khẩu kính đầu tip 0.43mm. Chiều dài Catheter 138cm. - Chiều dài từ 8 - 48 mm - Đường kính 2.25 - 4.0 mm"; 8: Hộp 1 Cái; 22: 200 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | #N/A
3: 898; 2: PP2300000489; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não siêu nhỏ; 7: -Vi dây dẫn can thiệp ái nước làm bằng thép không rỉ ở đoạn gần và Nitinol nhớ hình ở đoạn xa. - Đa dạng đường kính .007", .008",.012" và .014". - Chiều dài từ 200cm đến 220cm .; 22: 50 | [7 empty] | 50 |  | Nội thần kinh thêm mới |  |  |  |  | #N/A
3: 899; 2: PP2300000490; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não 300cm; 6: Đường kính: 0.008 - 0.014 inch Chiều dài khả dụng: 300- 310cm Đầu tip: thẳng hoặc cong.; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  | Nội thần kinh thêm mới |  |  |  |  | #N/A
3: 900; 2: PP2300000491; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp nghiêng: thân 3->5 lỗ, dài 43->61mm, đầu 5 lỗ, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp thẳng: Thân 3->13 lỗ, dài 47->137mm, đầu 4-5 lỗ, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp phân biệt trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | #N/A
3: 901; 2: PP2300000492; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương quay 2.4/2.7mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỏm trái/phải: 8/9/10 lỗ, dài 38->56mm, dày ≤ 2.0mm, đầu gấp góc có 5 lỗ khóa. - Nẹp cổ: Thân 3/4 lỗ, dài 40-50mm, dày ≤ 2.0mm, đầu nẹp cong mở rộng có 5 lỗ khóa. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 902; 2: PP2300000493; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay .; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trong 2.7/3.5mm: Đầu thuôn nhọn có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 59-201mm, dày ≤ 2.5mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp măt ngoài: + Có móc: 5 lỗ khóa đầu 2.4/2.7mm + Không móc: 3 lỗ khóa đầu 2.4/2.7mm Thân có 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm, có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 903; 2: PP2300000494; 3.1: Nẹp khóa Titan mắt xich tái cấu trúc.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ khóa, dài 58-166mm, rộng ≤ 10mm, dày ≤ 3.0mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11 lỗ kép hình số 8, dài 76-208mm, rộng ≤ 12mm, dày ≤ 3.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt 2 bên tạo hình mắt xích, giúp dễ dàng uốn tạo hình. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 904; 2: PP2300000495; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu xương trụ.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên trái/phải, đầu nẹp có 8 lỗ khóa, 7 lỗ k-wire, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 86-216mm, dày ≥ 3.0mm. - Nẹp đầu dưới 2.0mm có 7 lỗ khóa, 1 lỗ kép, đầu có móc dài ≥ 52mm, dày ≤ 1.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 905; 2: PP2300000496; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan hành xương 3.5/5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cong trái/phải: Đầu mỏng uốn cong có 4 lỗ kép, thân có 4-18 lỗ, dài 123-375mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp thẳng: Đầu nẹp mỏng có 5 lỗ kép, thân có 3-13 lỗ, ứng với các chiều dài 118-298mm, rộng 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 906; 2: PP2300000497; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan bản hẹp.; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp 3.5mm: 6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 86-242mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 4.4 mm. - Nẹp 5.0mm: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, dài khoảng 72-252mm, rộng ≥ 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 907; 2: PP2300000498; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan bản rộng 5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: có đủ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, dài khoảng 108-270mm, rộng ≥ 18mm, dày ≥ 5.4mm. - Nẹp 2 đầu nhọn, có đủ 6/7/8/9/10 lỗ, dài khoảng 116-188mm, dày ≥ 5.5mm. - Nẹp cong 2 đầu nhọn có đủ 12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 229-336mm, dày ≥ 5.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 908; 2: PP2300000499; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương đùi 5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trái/phải: Có 4/6/8/10/12 lỗ, dài 125-269mm, dày ≥ 6.0mm. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa 7.0mm, thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 909; 2: PP2300000500; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương đùi 5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu dưới : Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11 lỗ kép hình số 8, dài 158-278mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp Liss: Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11/13 lỗ kép hình số 8, dài 156-316mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 910; 2: PP2300000501; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương chày mặt ngoài 5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỉnh trục: 5 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, dài ≥ 102mm, dày ≥ 4.5mm. - Nẹp Liss: Có 5 lỗ khóa đầu, thân 5/7/9/11/13 lỗ, dài 140-300mm, dày 5.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 911; 2: PP2300000502; 3.1: Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 5.0mm.; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp chỉnh trục: 3 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, 2 lỗ khóa dài ≥ 115mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp T: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ kép, dài 106-214mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 912; 2: PP2300000503; 3.1: Vít xương xốp đường kính 4.0mm; 6: - Đường kính ren 4.0mm; Vít dài từ 14-20mm, tương ứng bước ren dài 6mm; dài từ 22-24mm,tương ứng bước ren dài 8mm; dài từ 25-26, tương ứng bước ren dài 10mm; dài 28mm tương ứng chiều dài bước ren 12mm; dài 30-38mm tương ứng bước ren dài 14mm; dài từ 40-70mm tương ứng bước ren dài 16mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Xuất xứ: Châu Âu; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200 | [10 empty] | #N/A
3: 913; 2: PP2300000504; 3.1: Vít xương xốp đường kính 6.5mm, ren 32mm; 6: - Đường kính ren 6.5mm; ren dài 32mm; dài từ 45mm đến 120mm, mỗi cỡ tăng 5mm; mũ vít hình lục giác - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Xuất xứ: Châu Âu; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200 | [10 empty] | #N/A
3: 914; 2: PP2300000505; 3.1: Nẹp khóa mặt bên đầu xa xương chày, đầu mặt khớp 4 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Đầu mặt khớp 4 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vòng xoay 36° độ từ mặt trước ra mặt bên cho phù hợp với giải phẫu. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 112/ 144/ 176/ 208/ 240mm.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 915; 2: PP2300000506; 3.1: Vít vỏ tự taro 2.4 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.4mm, tự taro, thân toàn ren Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 8-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | #N/A
3: 916; 2: PP2300000507; 3.1: Nẹp khóa 2.9, chất liệu Pure Titanium; 6: Chất liệu Pure Titanium. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Dùng để cố định vị trí gãy xương sườn và một số vị trí gãy xương khác. Nẹp được thiết kế mỏng 1.5mm, dễ dàng uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Nẹp được tạo hình sẵn (R=166mm) để phù hợp với hình dáng cong trung bình của xương giúp giảm thiểu uốn cong trong quá trình phẫu thuật. Dùng vít khóa 2.9mm, vít vỏ 2.9mm. Có 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 79.4/ 99.4/ 119.4mm.; 9: Cái; 22: 100 |  |  |  | 100 | [10 empty] | #N/A
3: 917; 2: PP2300000508; 3.1: Vít khóa 2.9 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9 Dài từ 6-14mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300 | [10 empty] | #N/A
3: 918; 2: PP2300000509; 3.1: Vít vỏ 2.9 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9 Dài từ 10-12mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200 | [10 empty] | #N/A
3: 919; 2: PP2300000510; 3.1: Nẹp khóa lòng máng 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Độ dày 1.0mm Chiều rộng 9.0mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 12.0mm và 16.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 57/ 69/ 81/ 93/ 117/ 141mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 920; 2: PP2300000511; 3.1: Nẹp khóa đầu xa xương quay, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Đầu chữ T 3 lỗ có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 50/ 57/ 67/ 77/ 86/ 97mm Đầu chữ T 4 lỗ có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 50/ 56/ 67/ 78/ 89/ 100mm Đầu chữ T nghiêng trái/phải có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 52/ 63/ 74/ 85/ 96/ 107mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 921; 2: PP2300000512; 3.1: Nẹp khóa móc cùng đòn, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6 lỗ có móc cao 15mm/ 18mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 922; 2: PP2300000513; 3.1: Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 3/ 5/ 8 lỗ ứng với chiều dài 90/ 114/ 150mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 60 |  |  |  | 60 | [10 empty] | #N/A
3: 923; 2: PP2300000514; 3.1: Nẹp khóa mâm chày chữ L, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 81/ 107/ 133/ 159/ 185/ 211/ 237mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 924; 2: PP2300000515; 3.1: Nẹp khóa mâm chày chữ T, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 lỗ ứng với chiều dài 81/ 119/ 145/ 171/ 197/ 223/ 249/ 275/ 301mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 40 |  |  |  | 40 | [10 empty] | #N/A
3: 925; 2: PP2300000516; 3.1: Nẹp khóa gót chân, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium; 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Loại nhỏ 46mm, loại lớn 61mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | #N/A
3: 926; 2: PP2300000517; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới xương đòn chữ S, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 6/7/8 lỗ, tương ứng với chiều dài 94-120mm. Độ dày thân nẹp 3.2 mm, chiều rộng thân nẹp 10mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE.Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | #N/A
3: 927; 2: PP2300000518; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới xương đòn có móc, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7 lỗ, tương ứng với chiều dài 41-74mm. Độ dày thân nẹp 3.6 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 24mm, chiều dài móc 30mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 928; 2: PP2300000519; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương quay đa hướng.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Dài 48mm-80mm. Thiết kế lỗ khóa đa hướng cho phép bắt vít với góc 40 độ, độ dày thân nẹp 2.2 mm, chiều rộng đầu nẹp 24 mm, góc cong giữa đầu và thân nẹp 18 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | #N/A
3: 929; 2: PP2300000520; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương cánh tay.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 110-290mm. Độ dày thân nẹp 4.0 mm, chiều rộng thân nẹp 12 mm, chiều rộng đầu nẹp 20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 930; 2: PP2300000521; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mỏm khuỷu, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 2/4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 86-216mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 10.5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 931; 2: PP2300000522; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mặt trong lồi cầu cánh tay, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 59-201mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 932; 2: PP2300000523; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mặt ngoài lồi cầu cánh tay, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 65-208mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 11.8 mm, chiều rộng đầu nẹp 20 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 933; 2: PP2300000524; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản hẹp vít khóa 3.5mm.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 59-163mm. Độ dày thân nẹp 3.2 mm, chiều rộng thân nẹp: 11.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 934; 2: PP2300000525; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản hẹp vít khóa 5.0mm.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 lỗ, tương ứng với chiều dài 98-296mm. Chiều rộng thân nẹp 14mm, độ dày thân nẹp 4.8mm, độ dày đầu nẹp 2.4mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 935; 2: PP2300000526; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản rộng; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 lỗ, tương ứng với chiều dài 98-332 mm. Độ dày thân nẹp 5.9mm, chiều rộng thân nẹp 17.3mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 936; 2: PP2300000527; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương đùi, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 139-283mm. Độ dày thân nẹp 5.5mm, chiều rộng đầu nẹp 25.2mm, chiều rộng thân nẹp 17.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 937; 2: PP2300000528; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương đùi, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 155-315mm. Độ dày thân nẹp 5.5mm, chiều rộng thân nẹp 16mm, chiều rộng đầu nẹp 35mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 938; 2: PP2300000529; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt ngoài, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 105-305mm. Độ dày thân nẹp 4.8mm, chiều rộng thân nẹp 15.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 939; 2: PP2300000530; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt trong chữ T, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8 lỗ, tương ứng với chiều dài 60-108mm. Độ dày thân nẹp 4.0 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 30mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 940; 2: PP2300000531; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương chày mặt trong, trái/ phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8/10/12/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 117-252mm. Độ dày thân nẹp 4.0mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 22mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 941; 2: PP2300000532; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương mác, trái/phải.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/4/5/6/7 lỗ, tương ứng với chiều dài 73-125mm. Độ dày thân nẹp 3.5 mm, chiểu rộng thân nẹp 9.5 mm, chiều rộng đầu nẹp 15mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 942; 2: PP2300000533; 3.1: Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mắt xích thẳng.; 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/22 lỗ, tương ứng với chiều dài 56-308 mm. Độ dày thân nẹp 3.4 mm, chiều rộng thân nẹp 10.5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 943; 2: PP2300000534; 3.1: Đinh chốt Titanium thế hệ mới, dùng cho thân xương đùi và đầu trên xương đùi.; 6: Đinh được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium cấp độ 5. Đường kính đầu gần 13-14mm. Đường kính đầu xa: 9-12mm. Độ cong thân đinh 7,5 độ. Hướng bắt vít cổ xương đùi 125/130 độ. Thiết kế 2 vít cổ xương đùi song song giúp đinh chống xoay, sử dụng vít cổ đường kính 6.5mm, dài từ 60mm đến 120mm, bước tăng 5mm, đầu ren vít dài từ 20mm đến 26mm. Đinh có vít chốt khóa ngang đầu gần và đầu xa, sử dụng vít chốt khóa 4.0/4.8mm. Vít chốt khóa 4.0 dài từ 10mm đến 70mm, bước tăng 5mm. Vít chốt khóa 4.8mm, dài từ 20mm đến 90mm, bước tăng 5mm. Bộ đinh chốt đã bao gồm vít cổ 6.5mm, vít chốt khóa 4.8/4.0mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 944; 2: PP2300000535; 3.1: Đinh chốt Titanium thế hệ mới, dùng cho xương chày.; 6: Đinh được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium cấp độ 5. Đường kính 8-11mm, dài từ 260-420mm. Độ cong thân đinh 7,5 độ, lỗ bắt vít di động rộng 3mm. Đinh sử dụng vít chốt khóa 4.0/4.8mm. Vít chốt khóa 4.0 dài từ 10mm đến 70mm, bước tăng 5mm. Vít chốt khóa 4.8mm, dài từ 20mm đến 90mm, bước tăng 5mm. Bộ đinh chốt đã bao gồm vít chốt khoá: 4.0mm hoặc 4.8mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 945; 2: PP2300000536; 3.1: Sợi cáp Polymer tăng cường kết hợp xương có chốt khóa bằng titanium.; 6: *Chất liệu cáp bằng Polymer. *Đường kính 1.5mm. *Chịu được lực tải 445N. *Có chốt khóa được làm bằng Titanium *Sử dụng tăng cường với nẹp khóa và nẹp có móc đỉnh mấu chuyển lớn có lỗ bắt vít khóa. *Cáp đã được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 946; 2: PP2300000537; 3.1: Nẹp khóa titanium kết hợp xương phức tạp cho xương đùi, có móc, loại 1 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: dài 50 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 947; 2: PP2300000538; 3.1: Nẹp khóa titanium dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, có móc, loại 2 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 2 lỗ bắt vít vào xương, dài 135 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 948; 2: PP2300000539; 3.1: Nẹp khóa titanium dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, có móc, loại 4 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 4 lỗ bắt vít vào xương, dài 190 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 949; 2: PP2300000540; 3.1: Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 6 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 6 lỗ bắt vít vào xương, dài 185mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 950; 2: PP2300000541; 3.1: Nẹp khóa titanium có móc dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 6 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 6 lỗ bắt vít vào xương, dài 245 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 951; 2: PP2300000542; 3.1: Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 8 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 8 lỗ bắt vít vào xương, dài 240mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 952; 2: PP2300000543; 3.1: Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 10 lỗ.; 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 10 lỗ bắt vít vào xương, dài 290mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 953; 2: PP2300000544; 3.1: Vít khóa đa hướng titanium Alloy Grade 5 loại 2.5mm.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.4 mm, đường kính đầu khóa vít 3.6mm, chiều dài đầu khóa vít 2.4 mm. *Chiều dài vít 8-34mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | #N/A
3: 954; 2: PP2300000545; 3.1: Vít khóa titanium loại 2.7mm, tự taro.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.7 mm, đường kính đầu khóa vít 3.6 mm, đường kính đầu bắt vít 2.1mm. *Chiều dài: 8-60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | #N/A
3: 955; 2: PP2300000546; 3.1: Vít khóa titanium loại 3.5 mm, tự taro.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 3.5 mm, đường kính đầu khóa vít 5.0 mm, đường kính đầu bắt vít 3.3 mm. * Chiều dài: 10-90mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | #N/A
3: 956; 2: PP2300000547; 3.1: Vít khóa titanium loại 5.0 mm, tự taro.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 5.0 mm, đường kính đầu khóa vít 6.6mm, đường kính đầu bắt vít 4.4 mm. * Chiều dài: 14-100mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | #N/A
3: 957; 2: PP2300000548; 3.1: Vít khóa titanium loại 6.5 mm, tự taro.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 6.5 mm, đường kính đầu khóa vít 8.0 mm, đường kính đầu bắt vít 4.5 mm. * Chiều dài: 50-120 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300 | [10 empty] | #N/A
3: 958; 2: PP2300000549; 3.1: Vít vỏ titanium loại 2.5 mm.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.5 mm, đường kính đầu bắt vít 2.3mm, chiều dài đầu vít 2.4 mm. *Chiều dài: 10-34mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300 | [10 empty] | #N/A
3: 959; 2: PP2300000550; 3.1: Vít vỏ titanium loại 3.5 mm.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 3.5 mm, đường kính đầu vít 6.2mm, đường kính đầu bắt vít 3.0 mm. *Chiều dài: 10-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300 | [10 empty] | #N/A
3: 960; 2: PP2300000551; 3.1: Vít vỏ titanium loại 4.5 mm.; 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 4.5 mm, đường kính đầu vít 8.0 mm, đường kính đầu bắt vít 4.5 mm. *Chiều dài: 16-60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300 | [10 empty] | #N/A
3: 961; 2: PP2300000552; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương; 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối đầu xương đùi 2. Đầu xương đùi (Head): + Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12, kích thước 22.2mm (-2, +0, +2), 28mm (-7, -3.5, +0, +3.5, +7, +10.5mm). 3. Chỏm xương đùi (Shell): + Vật liệu: Bên ngoài thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1 và lớp đệm Polyethylene cao phân tử UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2 kèm vòng khóa chống trật. + Kích cỡ: phổ biến từ 39mm đến 59mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7; 9: Bộ; 22: 40 |  |  |  | 40 | [10 empty] | #N/A
3: 962; 2: PP2300000553; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương.; 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún, có khe dọc cuối chuôi tăng tiết diện bám xương. Kích thước: có 6 kích cỡ gồm 10, 12, 14, 16, 18, 20 với chiều dài: 200mm, 210mm, 220mm, 230mm, 240mm và đường kính cuối chuôi 10, 12, 13, 14mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối đầu xương đùi. 2.Đầu xương đùi (Head): Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12, kích thước 22.2mm (-2, +0, +2), 28mm (-7, -3.5, +0, +3.5, +7,+10.5mm). 3.Chỏm xương đùi (Shell): Vật liệu: bên ngoài thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1 và lớp đệm Polyethylene cao phân tử UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2 kèm vòng khóa chống trật. Kích cỡ: phổ biến từ 39mm đến 59mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7; 9: Bộ; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 963; 2: PP2300000554; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi, góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12.; 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài tương ứng 111mm, 116mm, 122mm, 127mm, 133mm, 138mm, 144mm. Mặt cắt thân chuôi hình bầu dục. Thân chuôi có rãnh dọc. Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80μm Hydroxyapatite toàn thân (HAP). Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head): Chất liệu: hợp kim M30NW, kích cỡ 22.2mm, 28mm. 3. Ổ cối dạng vòm trụ với phần nhô ra 3mm, được phủ 2 lớp Titanium spray 80μm và Hydroxyapatite (HA) 80μm. các rãnh tròn song song đồng tâm chống xoay ổ cối. Kích cỡ: từ 42 - 64 mm. 4. Lớp đệm (Insert): Chất liệu: Hợp chất cao phân tử Polyethylene (UHMWPE). Phổ biến các đầu xương đùi 22.2mm, 28mm. Mặt vát của lớp đệm có gốc mở lớn sau khi kết hợp giữa ổ cối và cổ xương đùi cho biên độ vận động lớn hơn giữa cuống xương đùi và lớp đệm xương đùi. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 30 |  |  |  | 30 | [10 empty] | #N/A
3: 964; 2: PP2300000555; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương.; 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3,bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12 , kích thước 32mm (-4, +0, +4, +8); 36mm (-4, +0, +4, +8). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 965; 2: PP2300000556; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, thiết kế bảo tồn xương.; 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu: Composite Ceramic theo tiêu chuẩn ISO 6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4); 36mm (-4, +0, +4). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert): Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 966; 2: PP2300000557; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương.; 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu Ceramic Composite theo tiêu chuẩn ISO6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4), 36mm (-4, +0, +4). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert): Vật liệu: Ceramic (hợp chất Alumina và Zirconia). Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 967; 2: PP2300000558; 3.1: Khớp gối toàn phần di động có xi măng, thiết kế bảo tồn xương.; 6: 1. Lồi cầu đùi (Femoral Component): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) theo tiêu chuẩn ISO5832-4, gồm 9 kích cỡ phải/trái từ 1 đến 9, thiết kế kiểu ổn định trước (Ultra-congruents), bảo tồn xương. Kích thước chiều rộng ngang lồi cầu 55/58/61/64/67/70/73/76/80mm tương ứng các size từ 1 đến 9. 2. Mâm chày (Tibial Baseplate): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) theo tiêu chuẩn ISO5832-4, gồm 9 kích cỡ từ 0 đến 8, thiết kế phải/trái. - Mâm chày thiết kế kiểu di động (Rotating Baseplate), biên độ xoay quanh trục của lớp đệm 20 độ, có thể gắn thêm miếng chêm và cuống dài. Miếng chêm có độ dày 5 mm và 10mm, có 9 kích cỡ từ 0 đến 8. Cuống dài có đường kính 13mm với các chiều dài 20mm, 40mm, 70mm, 110mm. 3. Lớp đệm (Tibial Insert) - Vật liệu: PEXEL UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2. Kích cỡ: có 3 độ dày 10mm, 12mm, 15mm. Thiết kế kiểu ổn định trước (Ultra-congruents). 4. Bánh chè (Patellar): - Vật liệu: UHMW Polyethylene. Kích cỡ: 23mm, 25mm, 28mm. 5. Xi măng có kháng sinh Gentamycine. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 968; 2: PP2300000559; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi Ceramic; 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan(350 µm) và hydroxyapatite (75 µm). Thiết kế đóng dạng côn với Cường độ ép tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và đạt tới 1,2 mm ở tâm ổ cối. và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 42 – 64 với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: Polyethylene (UHMWPE-ISO 5834-2). Đường kính trong: 22.2mm, 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 42 đến 46mm tương thích với chỏm với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm tương thích với chỏm với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 9: Bộ; 22: 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | #N/A
3: 969; 2: PP2300000560; 3.1: Khớp háng toàn phần không xi măng loại tiêu chuẩn; 6: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked (Chirulen® 1020 X-ASTM F2565). Đường kính trong: 22.2, 28, 32, 36 mm. có gờ chống trật khớp 0 độ; 10 độ 3. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2mm tương thích với offset -2, +0, +4mm, Æ 28mm tương thích với offset: +0, ±3.5, +7 mm, Æ 32mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm, Æ 36mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 22: 10 |  |  |  | 10 | [10 empty] | #N/A
3: 970; 2: PP2300000561; 3.1: Khớp háng bán phần không xi măng loại tiêu chuẩn; 6: 1. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 2. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2mm tương thích với offset -2, +0, +4mm, Æ 28mm tương thích với offset: +0, ±3.5, +7 mm, Æ 32mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm, Æ 36mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm. 3. Phần tử lưỡng cực (Bipolar Component (Shell and Liner)) : - Bên ngoài (shell) là Cobalt Chrome (CrCoMo-ISO 5832-4), bên trong (liner) là polyethylene cao phân tử (UHMWPE-ISO 5834-2). - Loại có vòng khóa (polyethylene top - locking ring). Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 28 mm tương ứng kích cỡ : 42 - 57 mm, mỗi bước tăng 1mm; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20 | [10 empty] | #N/A
3: 971; 2: PP2300000563; 3.1: Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu; 6: - Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton, lấp đầy khoảng trống giữa nắp sọ và vòm sọ xung quanh sau phẫu thuật mở sọ. - Miếng ghép tự tiêu sau khi xương được tái tạo. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE; 9: Cái; 22: 100 |  |  | 100 | [11 empty] | #N/A
3: 972; 2: PP2300000564; 3.1: Keo sinh học cầm máu có thành phần gelatin và thrombin; 6: - Thành phần gồm gelatin từ bò và thrombin từ người, 2 thành phần này đóng vai trò quan trọng, đem lại hiệu quả cầm máu độc lập, không phụ thuộc vào cơ chế cầm máu của cơ thể. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA.; 9: Cái; 22: 100 |  |  | 100 | [11 empty] | #N/A
3: 973; 2: PP2300000565; 3.1: Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não, có chốt cố định trên hộp sọ; 6: - Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm - Chốt có vít vặn chặt vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt - Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu - Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan que thông (dùi chọc màng cứng); 9: Bộ; 22: 10 |  |  | 10 | [11 empty] | #N/A
3: 974; 2: PP2300000566; 3.1: Bộ dây đo áp lực nội sọ tại não thất, cố định bằng cách tạo đường hầm trên da đầu, kèm dẫn lưu dịch não tuỷ; 6: - Catheter có gắn cảm biến (sensor) ở đầu nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5mm có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Trocar có ống tạo đường hầm Vòng nhựa cố định Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài; 9: Bộ; 22: 20 |  |  | 20 | [11 empty] | #N/A
3: 975; 2: PP2300000567; 3.1: Bộ xi măng tạo hình thân đốt sống có cốt nâng Tripod-Fix; 6: - Xi măng tạo hình thân đốt sống: ít co giãn, độ nhớt trung bình, có thể tự đông đặc với nồng độ cao, thành phần chắn bức xạ cao (Zirconium Dioxide 45%), giúp phẫu thuật viên quan sát tốt trong quá trình bơm vào thân đốt sống. - Nhiệt độ tỏa ra sau khi pha thấp giúp ca phẫu thuật an toàn hơn. - Có cơ chế hỗ trợ bơm và chống tràn xi măng. - Thành phần gồm: + Dung dịch 9.2g: Methyl methacrylate 99.3%, N, N dimethyl-p-toluidine 0.7%, Hydroquinone 75 ppm. + Bột xi măng 25.8g: Poly methyl methacrylate 54.6%, Benzoyl peroxide 0.4%, Zirconium dioxide 45.0%. + Cốt nâng Tripod-fix: chất liệu Ti-6Al-4V, đường kính 5.0mm, chiều dài 25mm. Cơ chế mở rộng ba chiều tạo thành hình kim tự tháp hỗ trợ vững chắc cho việc phục hồi chiều cao của thân đốt sống, ngăn các lực tác động theo chiều dọc và chiều ngang. 3 chấu tạo thành khoang 3D có khả năng co giãn tùy chỉnh giúp nâng đốt sống bị xẹp và giúp xi măng được bơm đồng đều vào đốt sống.; 9: Bộ; 22: 5 |  |  | 5 | [11 empty] | #N/A
3: 976; 2: PP2300000568; 3.1: Nẹp dọc cột sống cổ; 6: - Vật liệu: Titanium - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser, tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại - Đường kính: 3.2mm; 3.3mm - Chiều dài từ: 50mm -> 160mm; 22: 20 |  |  | 20 | [11 empty] | #N/A
3: 977; 2: PP2300000569; 3.1: Vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục, vật liệu Titan, cobalt Chrome, rỗng nòng qua da, hai bước ren các cỡ, 4.75mm; 6: - Mũ vít vật liệu Cobalt Chrome với vòng vương miện Titanium - Thân vít vật liệu hợp kim Titanium - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng - Phần bẻ của mũ vít dài lên tới 13.8mm cho phép nắn chỉnh trượt - Vít đi với hệ thống rod 4.75 - Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ 4.5mm - 8.5mm, bước tăng 1mm - Chiều dài vít từ 35mm - 80mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kinh 4.75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm"; 22: 100 |  |  | 100 | [11 empty] | #N/A
3: 978; 2: PP2300000570; 3.1: Nẹp dọc qua da uốn sẵn cột sống ngực/thắt lưng, vật liệu cobalt chrome, 4.75mm; 6: - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính: 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ 30mm - 90mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong); 22: 50 |  |  | 50 | [11 empty] | #N/A
3: 979; 2: PP2300000571; 3.1: Ốc khóa trong cột sống ngực/thắt lưng qua da tự gãy vật liệu Titan; 6: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Khoảng cách giữa hai bước ren 0.9mm - Đường kính ren 7.863mm - Chiều cao sau khi bẻ mũ vít khóa trong 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong) - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: 10.38mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn 4.75mm"; 22: 100 |  |  | 100 | [11 empty] | #N/A
3: 980; 2: PP2300000572; 3.1: Kim chọc dò cuống sống cột sống thắt lưng; 6: - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer (nhựa y tế) - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn, giúp dễ dàng đưa kim vào thân đốt sống qua cuống sống. - Tây cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài 150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính 4.191mm và nòng bên trong với đường kính 3.175mm - Đóng gói 02 cái/gói. Bao gồm 01 kim mũi vát, 01 kim mũi trocar - Hàng đóng gói đã tiệt trùng."; 22: 20 |  |  | 20 | [11 empty] | #N/A
3: 981; 2: PP2300000573; 3.1: Dù dạng lưới kim loại tự nở thế hệ mới loại 2 cánh, để bít các đường rò bất thường - Amplatzer Vascular Plug II; 6: - Tắc mạch khu vực đặt đa dạng - Tắc mạch nhanh: Thiết kế lưới Nitinol nhiều cuộn, đa lớp mang đến tắc mạch nhanh trong lòng mạch - Chính xác vị trí: Nhiều điểm tiếp xúc với thành mạch cho chính xác vị trí trong mạch có dòng chảy vừa và mạnh - Tương thích ống thông can thiệp hoặc dụng cụ mở đường : Tương thích dụng cụ mở đường 4-7F hoặc ống thông can thiệp 5-9F tùy vào kích thước thiết bị - Khoảng mạch điều trị được là: 2.0 -17 mm - Đường kính dù: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; Chiều dài khi không ép: 6, 7, 9, 10 , 12, 14, 16, 18 mm; 9: cái; 22: 10 |  | 10 | [7 empty] | Thêm - Dù tắc mạch dùng trong các trường hợp bít tắc mạch máu. |  |  |  |  | #N/A
3: 982; 2: PP2300000574; 3.1: Khung giá đỡ động mạch ngoại biên loại tự nở, chất liệu Nitinol dạng sợi đan, uốn theo đường đi của động mạch Supera; 6: - Là Stent Nitinol tự bung được chỉ định cho mạch ngoại biên, chuyên biệt cho động mạch đùi nông và khoeo - Duy trì mạch tròn và lòng mạch luôn mở - Chịu được lực nén đến 9 kg , mức độ bị nén 53% (cho stent 5.0 x 100 mm) - Được đan từ 6 sợi Nitinol tăng độ linh hoạt - Hệ thống phân phối: OTW, tương thích dây dẫn 0.014" hoặc 0.018" - Hệ thống làm việc: tương thích Sheath 6F cho chiều dài 80cm và 120cm - Đường kính: 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 mm; - Chiều dài: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm; 9: cái; 22: 10 |  | 10 | [7 empty] | Thêm - Stent mạch máu ngoại biên chuẩn bị triển khai trong năm tới |  |  |  |  | #N/A
3: 983; 2: PP2300000575; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu đường kính: 0.014"; 6: Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.014". - Chiều dài khác nhau: 110cm - 300cm - Có 03 loại đầu tip khác nhau: Straight; Angled; Double Angled; 9: cái; 22: 35 |  | 35 | [7 empty] | Thêm - Dây dẫn dùng để can thiệp stent ngoại biên với dây dẫn 0.014 |  |  |  |  | #N/A
3: 984; 2: PP2300000576; 3.1: Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước đường kính: 0.035", chiều dài: 45cm - 180cm.; 6: Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.035". - Có 05 kích thước chiều dài khác nhau: 45cm - 180cm. - Có 06 loại đầu tip khác nhau: Angled; Straight; 1.5J; 2.0J; 3.0J; Beak.; 9: cái; 22: 200 |  | 200 | [7 empty] | Thêm - Dây dẫn để chẩn đoán mạch máu tạng và ngoại biên với nhiều chiều dài thích hợp |  |  |  |  | #N/A
3: 985; 2: PP2300000577; 3.1: Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên can thiệp mạch máu tạng, phế quản, phổi; 6: Ống thông can thiệp chẩn đoáncó các hình dạng chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên có nhiều dạng đầu: Simmons I, Simmons II, Simmons III, Vert, Cobra II, Cobra III, Liver, Liver RH, Mikaelsson - Kích thước: 4; 5; 6 F - Tương thích dây dẫn đến 0.038" (Maximum guidewire: 0.965mm) - Chịu được áp lực đến: 1.200 PSI (8.274 MPA) - Chiều dài: 70cm - 100cm; 9: cái; 22: 100 |  | 100 | [7 empty] | Thêm- Điều chỉnh số lượng mới phù hợp bổ sung cho ống thông chẩn đoán ngoại biên. |  |  |  |  | #N/A
3: 986; 2: PP2300000578; 3.1: Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc, vật liệu PEG ái nước với độ nén và đàn hồi, hiệu chuẩn kích cỡ chặt chẽ; 6: Công thức mới: PEG (Polyethylene Glycol), ái nước, độ nén và đàn hồi cao. - Kích cỡ hạt 100-400 micromet - Được bổ sung thêm các Sulfonate liên kết để giữ và phóng thích thuốc có kiểm soát trong gan - Vật liệu PEG giúp giảm thời gian tạo thể hỗn dịch nhằm tối đa hóa thời gian tồn tại ở trạng thái hỗn dịch (trên 2 phút) - Khả năng tải các loại thuốc: Doxorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Irinotecan Tương thích ống thông đường kính 0.019"; 9: cái; 22: 20 |  | 20 | [7 empty] | Thêm, hạt nút mạch tải nhiều loại thuốc ung thư phù hợp. |  |  |  |  | #N/A
3: 987; 2: PP2300000579; 3.1: Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, phủ ái nước với đầu vào 1.8Fr và 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng; 6: Cấu tạo bóng: - Vật liệu: polyurethane - Chiều dài: 10mm - Vị trí: cách 3.5mm từ đầu vào ống thông - Bóng chẹn hoàn toàn, bóng được nong cao hơn 1,1 hoặc 1,2 lần đường kính mạch máu Cấu tạo vi ống thông: - Chiều dài: 110cm; 130cm; 150cm - Phủ ái nước hydrophilic ở 60cm đầu xa - Gồm 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng dài 0.65mm - Đầu vào 1.8Fr, dài 0.5mm - Tương thích với dây dẫn 0.014";; 9: cái; 22: 40 |  | 40 | [7 empty] | Vi ống thông phù hợp với B-TACE ( kỹ thuật mới) |  |  |  |  | #N/A
3: 988; 2: PP2300000580; 3.1: Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp, đường kính 5Fr (đường kính trong 1.10mm), chiều dài 70cm, 100cm.; 6: Cấu tạo: 3 lớp - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic (M Coat) dài 25cm hoặc 40cm. - Kích cỡ: 5Fr (đường kính trong 1.10mm). Chiều dài: 70cm, 100cm; 9: cái; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | Thêm Ống chụp mạch tạng mềm cho can thiệp mạch sâu. |  |  |  |  | #N/A
3: 989; 2: PP2300000581; 3.1: Ống thông ái nước chụp mạch tạng qua động mạch quay có lớp bện kép thép không gỉ và lớp trong giàu nylon; kiểu đầu MG1, MG2; 6: Cấu tạo: - Lớp trong giàu nylon - Lớp bện kép thép không gỉ giúp truyền chuyển động xoay hiệu quả Kiểu đầu thiết kế chuyên dụng cho tiếp cận qua động mạch quay Kích cỡ: - Đường kính: 4Fr - Chiều dài: 125cm; 135cm; 150cm - Lớp phủ ái nước: 15cm hoặc 40cm đầu xa - Dây dẫn tương thích: 0.0038”/0.97 mm - Áp lực bơm tối đa: 750 psi; 9: cái; 22: 30 |  | 30 | [12 empty] | #N/A
3: 990; 2: PP2300000582; 3.1: Dây dẫn đường với phần cuộn vàng (Gold coil) ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và lớp phủ ái nước; 6: Cấu tạo đồng trục gồm: - Lõi Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài Polyurethane - Lớp phủ ái nước hydrophilic - Đầu xa có phần cuộn vàng (Gold coil) dài 2cm tăng cường tính cản quang Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 180cm; 200cm - Đường kính: 0.012"; 0.014"; 0.016" - Hình dạng đầu vào: Angled 45° x 4 mm; Angled 90° x 4 mm; Angled 1.5 mm J curve; Double Angled 90°+150°; 9: cái; 22: 50 |  | 50 | [12 empty] | #N/A
3: 991; 2: PP2300000583; 3.1: Vi ống thông can thiệp 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm, cấu trúc 3 lớp với cuộn tungsten xoắn ốc, phủ ái nước hydrophilic M coat, đầu xa dây dẫn có cuộn vàng; 6: Vi ống thông 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat Kich thước: đường kính: 2.4Fr, chiều dài: 110 cm hoặc 130 cm Thông số dây dẫn đi kèm - Kích cỡ 0.018'' - Lõi bằng hợp kim Nitinol siêu đàn hồi - Lớp ngoài Polyurethane; - Lớp phủ ái nước hydrophilic - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm - Kiểu dầu: 70° ; Double angled; 9: cái; 22: 50 |  | 50 | [12 empty] | #N/A
3: 992; 2: PP2300000584; 3.1: Bộ Kit gồm vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên, TACE (tiết niệu, sinh dục, gan, lách, thận) kèm vi dây dẫn; 6: Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc: - Lưu lượng dòng chảy lớn - Bọc Tungsten chống vặn xoắn; chất liệu PTFE, đầu tip Marker Platinum, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Phủ lớp ái nước dài: từ 60cm - 110cm. - Đường kính ngoài đầu gần: 2.7F - 2.9F - Đường kính ngoài đầu xa: 1.7F - 2.7F - Tương thích vi dây dẫn: từ 0.016" - 0.025" - Chiều dài: từ 70cm - 150cm. - Chịu được áp lực lên đến 1.000 PSI. - Kèm theo vi dây dẫn; 9: Bộ/Cái; 22: 50 |  | 50 | [12 empty] | #N/A
3: 993; 2: PP2300000585; 3.1: Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX, 0.014" - Jade -Pt; 6: Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 994; 2: PP2300000586; 3.1: Vi ống thông hỗ trợ can thiệp ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F- Asahi Corsair Armet - Pt; 6: - Thiết kế ống Shinka cho phép xoay cả hai chiều thông qua tổn thương khó, đầu tip kim loại bền vững tiết diện thâm nhập 0.020 inch (0.5 mm), đoạn ống 100 mm từ đầu tip có độ hỗ trợ cao. - Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5F/2.3F - Dây dẫn tương thích 0.014 inch - Lớp phủ ái nước 23, 30, 70, 115cm - Chiều dài khả dụng: 60, 90, 135, 150 cm; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 995; 2: PP2300000587; 3.1: Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf - Asahi -Pt; 6: - Dây dẫn có tip load từ 1.0 - 40gf, đầu tip nhọn hoặc tù - Đường kính dây 0.014inch, 0.018inch - Dây dẫn đơn lỏi one-piece core/đa lõi theo công nghệ ACT ONE tăng khả năng truyền moment xoắn và độ bền đầu tip cao - Chiều dài 180cm, 190cm, 200cm, 235cm, 300cm - Lớp phủ ái nước/ ái nước trên nền polymer - Hình dạng đầu tip: straight/pre-shape; 9: Cái; 22: 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 996; 2: PP2300000588; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch máu công nghệ THRULUMEN™, lớp phủ MDX/SLX™. Kích cỡ 4-5F, dài 40-125cm. Áp suất tối đa 1200psi - Tempo - Pt; 6: - Kích cỡ: 4F, 5F - Đường kính trong đầu tip: 0.038 - 0.042 inch - Đường kính trong của ống: 0.042 inch/1.07mm - 0.048 inch/1.20mm - Áp suất tối đa 1200 PSI - Cấu trúc nylon 3 đoạn tăng cường khả năng chống xoắn, giảm hiện tượng bị giựt. - Thân ống công nghệ THRULUMEN™ được bện từ các sợi thép không gỉ với chất liệu chống đông máu - Lớp phủ MDX/SLX™ giúp di chuyển trong lòng mạch trơn mượt - Đầu tip neon 3 lớp có tungsten, mềm & cản quang giúp hạn chế chấn thương, tăng độ hiển thị - Tốc độ dòng chảy: Size 4F với chiều dài lần lượt 65, 90, 100, 110cm: 23, 20, 19, 18ml/s Size 5F với chiều dài lần lượt 65, 90, 100, 110cm: 31, 27, 25, 24ml/s - Dây dẫn tương thích 0.035inch, 0.038 inch - Chiều dài ống: 40, 65, 80, 90, 100, 110, 125cm - Các shape: Straight, Pigtail, Universal Flush, MP, Mani, Berenstein, Vertebral, Newton, Sidewinder, Headhunter, Cobra, Renal, Uni Select, Shepherd Hook, J-Curve, Bentson; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 997; 2: PP2300000589; 3.1: Sheath mở đường 4-11F, van cầm máu 6 cạnh xoắn cắt, dài 4.5 - 90cm - Brite Tip Sheath Introducers -Pt; 6: - Công nghệ SLIX-VALVE (van cầm máu thiết kế 6 cạnh xoắn cắt) hỗ trợ di chuyển ống thông tự do mà không bị trào ngược máu hoặc hút khí. - Ống cannula 2 lớp đàn hồi, tăng cường chống xoắn giúp linh hoạt, dễ dàng tiếp cận mạch quanh co. - Lớp phủ silicone (cannula và dilator) - Đoạn xa đầu tip được phủ lớp Tungsten giúp định vị cản quang tốt hơn. - Chiều dài sheath: 4.5 - 90cm - Kích thước: 4-11 F - Đường kính tip của dilator: 25mm, 35mm, 45mm.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 998; 2: PP2300000590; 3.1: Bóng nong ngoại vi 0.035 OTW chất liệu Nylon (Grilamid). Đường kính 3-12mm, dài 20-300mm. RBP lên đến 24atm - Saber .035 PTA Dilatation Catheter - Pt; 6: - Thiết kế OTW. Chất liệu bóng: Nylon (Grilamid) - Đầu tip thuôn nhỏ tăng cường khả năng lần qua tổn thương - Đường kính bóng: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm. - Chiều dài bóng: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm. - Áp lực thường: 8-10 atm. - Áp lực gây vỡ bóng: 12-24 atm - Marker cản quang đoạn gần và xa (có marker kép ở đầu xa đối với bóng có chiều dài ≥100 mm) - Lớp phủ ái nước kép dài 35cm tăng khả năng lần theo dây dẫn - Chiều dài khả dụng của ống thông: 40, 80, 135 cm. - Sheath tương thích: 5-7F - Dây dẫn tương thích: 0.035"; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 999; 2: PP2300000591; 3.1: Ống thông chẩn đoán mạch máu công nghệ TRUELUMEN™ và Thermocool. Cấu trúc nylon 3 đoạn, thân ống bện từ thép không gỉ. Kích cỡ 4-6F, dài 65-125cm. Áp suất tối đa 1200psi -INFINIT - Pt; 6: - Kích cỡ: 4F, 5F, 6F - Đường kính trong của ống: 0.042”/1.07mm (4F), 0.047”/1.19mm (5F), 0.057”/1.45mm (6F) - Áp suất tối đa 1200 PSI - Cấu trúc nylon 3 đoạn tăng cường khả năng chống xoắn, giảm hiện tượng bị giựt. - Thân ống được bện từ các sợi thép không gỉ và bọc chất liệu chống đông máu. - Công nghệ TRUELUMEN đảm bảo đường kính trong duy trì từ đoạn tay cầm đến đầu tip - Công nghệ Thermocool duy trì nhiệt độ ổn định, giữ nguyên hình dạng - Đầu tip cản quang mềm hạn chế chấn thương, tăng độ hiển thị - Tốc độ dòng chảy: 4F: 16.7 ml/s (Loại chọn lọc), 16.6 ml/s (Loại đuôi heo) 5F: 21.3 ml/s (Loại chọn lọc), 19.8 ml/s (Loại đuôi heo) 6F: 35.0 ml/s (Loại chọn lọc), 32.6 ml/s (Loại đuôi heo) - Dây dẫn tương thích 0.035 inch, 0.038 inch - Chiều dài ống: 65, 80, 100, 125cm - Các dạng đầu cong: JL, JR, AL, AR, DRC, SRC, MPA 2, MPB 2, SON, BARBEAU, RBL, RBL-TG, RBL-JK, PIG, LCB, RCB, IM; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 1000; 2: PP2300000592; 3.1: Khung giá đỡ động mạch chủ ngực miếng chính dòng Valiant Captivia - Med; 6: - Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân stent graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đầu gần có 8 đỉnh stent trần không lớp phủ, dài 12mm giúp stent bám chắc vào thành mạch. - Đường kính của stent: 22mm- 46mm - Chiều dài của stent: 107mm- 212mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 1001; 2: PP2300000593; 3.1: Khung giá đỡ cho động mạch chủ ngực miếng phụ Valiant Captivia - Med; 6: Stent graft phụ cho động mạch chủ ngực: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân stent graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đường kính của stent: 22mm- 46mm. - Chiều dài của stent: 105mm- 205mm - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 1002; 2: PP2300000594; 3.1: Khung giá đỡ động mạch chủ bụng miếng chính dòng Endurant II - Med; 6: Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài:14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic. - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Đầu gần có stent chữ M: giúp chống gập gãy, áp sát thành mạch và hạn chế sự gấp nếp. - Có 4 marker ở đầu gần, với 1 marker hình chữ "e" giúp xác định hướng trước - sau của stent. - Đường kính đầu gần stent graft thân chính: 23mm- 36mm, chiều dài thân stent graft chính: 103mm (đối với thân chính 2 chân) hoặc 102mm (đối với thân chính ống thẳng, sử dụng trong kỹ thuật AUI). - Đường kính thân stent graft nối dài: 10mm- 36mm; chiều dài thân stent graft nối dài: 49mm- 199mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 1003; 2: PP2300000595; 3.1: Khung giá đỡ động mạch chủ bụng miếng phụ dòng Endurant II - Med; 6: Stent graft phụ cho động mạch chủ bụng: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - stent có đường kính: 10mm- 36mm. - Chiều dài stent: 49mm- 199mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 1004; 2: PP2300000596; 3.1: Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ HeliFx - Med; 6: Bộ dụng cụ vít cố định stent graft: - Được thiết kế riêng cho can thiệp động mạch chủ ngực và bụng. Sử dụng trong những tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ xử lý stent graft trôi tuột sau đặt, trường hợp rò nội mạc tuýp I. - Chất liệu vít: hợp kim Nitinol - Marker hình chữ C ở đầu xa giúp định vị bên, trước và sau. - Các bộ phận đi kèm: + Ống thông điều chỉnh hướng giúp định hình chính xác vị trí muốn đặt chân ghim. + Cây điều khiển cầm tay dễ dàng sử dụng giúp đặt chân ghim chính xác vị trí mong muốn. - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực: + Ống thông điều chỉ hướng: dài 90cm, đường kính ngoài 18Fr. + Cây điều khiển cầm tay: dài 114cm, đường kính ngoài 12Fr. - Loại dùng trong can thiệp đồng mạch chủ bụng: + Ống thông điều chỉnh hướng dài 62cm, đường kính ngoài 16Fr + Cây điều khiển cầm tay dài 86cm, đường kính ngoài 12Fr. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu |  |  |  |  | #N/A
3: 892; 2: PP2300000483; 3.1: Dây dẫn can thiệp mạch vành có phủ ái nước; 4: Dây dẫn can thiệp mạch vành Hi-Torque Whisper ES; 6: Lõi kim loại, phủ lớp Full Polymer và lớp ái nước hydrophylic Lõi parabol không điểm chuyển tiếp RESPONSEASE Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.2 g Lõi Radiopaque dài 3cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 7: - Lõi kim loại, phủ lớp Full Polymer và lớp ái nước - Lõi parabol không điểm chuyển tiếp - Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.2 g - Lõi Radiopaque dài 3cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Wire ưa nước cho các tổn thương phù hợp. |  |  |  |  | #N/A
3: 1005; 3.1: Stent động mạch vành phủ thuốc Everolimus, tiêu chuẩn FDA; 4: Xience Sierra; 5: Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus, độ mở rộng đường kính đạt tối đa 5.5mm; 7: - Phủ thuốc Everolimus với độ giải phóng thuốc ≤ 100 µg/cm2 - Khung giá đỡ so le mỗi vòng 3-3-3, được làm từ hợp kim Cobalt–Chromium. - Bóng trong Stent được làm bằng chất liệu Pebax. - Có thể ngưng thuốc chống tích tập tiểu cầu sau 1 tháng. - Crossing profile 0.039''. - Kích thước : đường kính 2.0 - 4.0 mm, chiều dài từ 8 - 38 mm. Độ mở rộng đường kính stent có thể đạt tối đa 5.5 mm - Có nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng với cỡ mẫu trên 3000 bệnh nhân đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín ( ISI, SCOPUS ), so sánh về tính an toàn hiệu quả lâu dài trên bệnh mạch vành ổn định. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ),; 22: 30 | [6 empty] | 30

## DM VTTT (GOC) (hidden)
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
Nhóm vật tư thay thế | [28 empty] | 2312
STT | Mã phần/lô | DANH MỤC MỜI THẦU |  |  | YÊU CẦU KỸ THUẬT MỜI THẦU |  | QUY CÁCH /ĐVT |  |  |  | Số lượng 2023 tham khảo | Quyết định 05/QĐ-BV ngày 04/01/23 |  | Quyết định 1265/QĐ-BV ngày 11/07/24 |  | TÌNH HÌNH SỬ DỤNG |  | TỒN KHO |  |  | TH SỐ LƯỢNG ĐX 2025 |  | ĐỀ XUẤT KHOA | [7 empty] | GIẢI TRÌNH SỐ ĐX/SD | LÝ DO RỚT THẦU | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH | GHI CHÚ | PL ĐX
|  | Tên danh mục | Tên thương mại tham khảo | Tên danh mục điều chỉnh (nếu có) | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật (điều chỉnh (nếu có) | Quy cách | Đvt | Quy cách (Điều chỉnh) | Đvt (Điều chỉnh) |  | SL trúng thầu năm 2023 | Số nhập kho | SL trúng thầu năm 2024 | Số nhập kho | Năm 2023 | Năm 2024 (Tháng 06.2024) | Cơ số tại khoa T6/2024 | Kho vật tư T6.2024 | Tổng tồn |  | GMHS | CĐHA | NGTK | CTCH | LNMM | MẮT | NỘI TM | NỘI TK | HSTM |  |  | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO | DỰ TOÁN ƯỚC TÍNH
3 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | PP2300519887 | Bộ vi ống thông kèm dây dẫn can thiệp toce, đầu tip 2.6F | 4: 0; 6: - Bộ vi ống thông có kèm dây dẫn, torque rời với đầu tip ống thông nhỏ 2.6F dành cho mạch máu chọn lọc. - Lòng ống rộng 0.69 mm. - Ống thông được viền bằng sợi bện tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống. - Áp lực bơm lên tới 1000 psi. - Lớp phủ hydrophilic 65 cm. - Dây dẫn đi kèm 0.021 inch - Chiều dài khả dụng 105cm/ 125 cm.; 8: Bộ/Hộp; 9: Bộ; 12: 10; 13: 5; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | PM
2 | PP2300519888 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.035'' | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.035" . - Kích thước đường kính bóng 4mm -> 12 mm; - Chiều dài bóng 20mm -> 150 mm. - Chiều dài Catheter 75cm -> 130cm. -Dụng cụ mở đường loại: 5F-> 7F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | PP2300519889 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.035'', áp lực cao | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.035" - Áp suất làm việc bình thường 8 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40 atm. - Kích thước đường kính bóng 4mm -> 12 mm; - Chiều dài Catheter 50cm -> 75cm. -Dụng cụ mở đường loại: 6F-> 8F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
4 | PP2300519890 | Bóng nong mạch máu ngoại biên sử dụng dây dẫn 0.018" | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.018" . - Kích thước đường kính bóng 2mm -> 9mm; - Chiều dài bóng 20mm -> 300 mm. - Chiều dài Catheter 75cm -> 150cm. -Dụng cụ mở đường loại: 4F-> 6F.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0
5 | PP2300519891 | Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" loại 8 marker | 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung - Sử dụng dây dẫn 0.035", được làm bằng hợp kim nitinol - Thiết kế 8 marker bằng Tantalum - Hệ thống tối ưu “Pin-and-Pull” - Đường kính Stent: 7mm - 10 mm; - Chiều dài Stent: 20mm - 100 mm. - Chiều dài catheter: 80cm - 135 cm;; 8: 0; 9: Cái; 12: 1; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0
6 | PP2300519892 | Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" loại 12 marker | 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung - Sử dụng dây dẫn 0.035", được làm bằng hợp kim nitinol - Thiết kế 12 marker bằng Tantalum - Đường kính Stent: 5mm - 7 mm. - Chiều dài Stent: 20mm - 170 mm - Chiều dài catheter: 80cm -130 cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 2; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0
7 | PP2300519893 | Hạt nhựa nút mạch kích thước 40-1.300 µm | 4: 0; 6: - Vật liệu hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. - Kích thước hạt 40 µm – 1.300 µm. - Đóng gói dạng lỏng chứa trong syringe 1ml hoặc 2ml. - Loại không màu hoặc có màu (để dễ dàng phân biệt các kích cỡ hạt); 8: 01 lọ/hộp; 9: Lọ; 12: 50; 13: 10; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0
8 | PP2300519894 | Hạt nút mạch điều trị ung thư gan | 4: 0; 6: - Vật liệu hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. - Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl lên đến 50mg/1 ml hạt - Kích thước hạt 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. - Đóng gói dạng lỏng, chứa trong syringe 2ml hoặc 3ml.; 8: Hộp/ 1 lọ; 9: Lọ; 12: 20; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0
9 | PP2300519895 | Hạt nút mạch không tải thuốc có kích thước hạt từ 45µm-1180µm | 4: 0; 6: - Hạt nút mạch không tải thuốc chất liệu Polyvinyl Alcohol. - Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cc - Có các cỡ từ 45-1180 micron - Có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên; 8: 2 lọ/Hộp, 5 Lọ/Hộp; 9: Lọ; 12: 30; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0
10 | PP2300519896 | Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan có kích thước hạt từ 70µm-500µm | 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch có chức năng tải thuốc điều trị ung thư gan. - Thành phần hydrogel, có khả năng tắc mạch máu trong khối u ác tính và truyền hóa chất Doxorubicin, Irrinotecan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát hoặc thứ phát do khối u đại trực tràng di căn gan - Hạt vi cầu tắc mạch tải hóa chất Polyvinylalcohol được nhuộm xanh để hỗ trợ trực quan trong quá trình chuẩn bị và tải thuốc - Kích thước 70-500 µm. - Khả năng ngậm thuốc doxorubicin lên đến 37.5mg/ml hạt.; 8: Hộp/ 1 lọ; 9: Lọ; 12: 100; 13: 25; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [7 empty] | Đã Chỉnh tên và kích cỡ, TNKT |  |  | 0
11 | PP2300519897 | Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin, kích thước hạt từ 50µm-4000µm | 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin, kích thước từ 50-4000 µm, được mã hóa màu theo từng kích thước và được hiệu chuẩn chính xác. - Có tính đàn hồi tốt, tương thích sinh học, ưa nước và hấp thụ trong mạch máu. - Thể tích: ống tiêm 20ml. - Mỗi ống chứa khoảng 100mg vật liệu nút mạch trong điều kiện vô trùng.; 8: Hộp/10 lọ; 9: Lọ; 12: 90; 13: 50; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0
12 | PP2300519898 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: 0; 6: - Cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip - Đường kính 0.014 inch -0.016 inch, lớp phủ ái nước chiều dài 130cm - 175cm - Chiều dài dây dẫn 135cm - 180cm; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0
13 | PP2300519899 | Vi dây dẫn can thiệp mạch tạng vùng bụng | 4: 0; 6: - Lõi bằng thép không rỉ được bao phủ bằng polyurethane resin và lớp polymer ái nước. - Đường kính: 0.016" - Chiều dài đầu cản quang 3cm, - Chiều dài: 135cm -> 180cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0
14 | PP2300519900 | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên | 4: 0; 6: - Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc, dùng trong can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên,tiết niệu, sinh dục, gan, lách, thận. - Phủ lớp ái nước Hydrophilic - Tương thích vi dây dẫn: 0.016"; 0.018"; 0.025" - Chiều dài: 70cm - 150cm.; 8: Cái/Hộp; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0
15 | PP2300519901 | Vi ống thông can thiệp toce 1.9F/2.6F | 4: 0; 6: - Đầu tip siêu nhỏ 1.9F/ 2.6F dành cho mạch máu siêu chọn lọc. - Áp lực bơm lên tới 1000psi. - Lớp phủ Hydrophilic 65cm, 100cm. - Chiều dài khả dụng 105cm - 150cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [10 empty] | 0
16 | PP2300519902 | Vi ống thông can thiệp toce 2.4F | 4: 0; 6: - Vi ống thông can thiệp toce đầu tip 2.4F, phủ ái nước. - Đường kính gần cán 3F, xa cán 2.4F; đường kính trong 0.021" - PTFE, áp lực đỉnh 1000 psi, độ dài 105 cm - 150cm. - Chất liệu bện kim loại và xơ tăng độ nhìn, chống gập; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0
17 | PP2300519903 | Vi ống thông loại đầu típ thuôn can thiệp mạch tạng,các cỡ | 4: 0; 6: - Dây dẫn thuôn dài, thiết kế hình dạng đầu vát bút chì. - Chiều dài: 110cm ->150cm. - Đường kính trong 0.019"/0.022" - Tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0.018". - Đường kính ngoài tại vị trí của marker, đầu xa, đầu gần tương đương với 1.9Fr, 2.2Fr, 2.8Fr; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 150 |  | 150 | [10 empty] | 0
18 | PP2300519904 | Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch có thể thu lại coil | 4: 0; 6: - Vòng xoắn được bao phủ dày đặc bởi các sợi dacron. - Cánh tay khóa đơn giản giúp tăng khả năng kiểm soát, độ chính xác và có thể thu lại coil để đặt lại khi chưa mở khóa. - Đường kính 2/6–22 mm và chiều dài đến 60 cm. - Hình dạng coil 2D, kim cương, khối lập phương, tiêu chuẩn.; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [10 empty] | 0
19 | PP2300519905 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan | 4: 0; 6: - Hạt nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan. - Kích thước hạt khô 20-200 µm. - Hấp thụ, giữ thuốc Doxorubicin và Irinotican - Kích thước hạt sau khi ngậm thuốc 80-800 µm; 8: 0; 9: Lọ; 12: 10; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0
20 | PP2300519906 | Stent động mạch thận các cỡ | 4: 0; 6: - Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận) - Chất liệu: Cobalt Chromium - Lớp phủ: proBIO - Đường kính: 4.5mm-7mm - Dây dẫn: 0.014" - Chiều dài: 12mm-19mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 10 |  | 10 | [10 empty] | 0
21 | PP2300519907 | Khung giá đỡ động mạch thận | 4: 0; 6: - Stent thận bung bằng bóng với hệ thống phân phối RX - Chiều dài làm việc 80 và 135cm - Bóng nong có 02 điểm đánh dấu cản quang - Chạy trên dây dẫn 0.014", tương thích ống thông 6F cho tất cả các cỡ - Stent có chất liệu Cobalt Chromium - Đường kính: 4 - 7mm; Chiều dài: 12, 15, 18mm - Chất liệu bóng: Nylon/Pebax và đầu chóp mềm dẻo - Áp lực định danh: 11 atm, áp lực tối đa 14 atm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 15 |  | 15 | [10 empty] | 0
22 | PP2300519908 | Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp | 4: 0; 6: - Chất liệu làm bằng Polycarbonate - Thể tích 20ml - Áp lực 30atm - 40atm - Mặt đồng hồ áp lực gập góc, dây áp lực cao 1200psi kích thước 12'' - Bộ bơm bóng gồm: + Bộ kết nối chữ Y dạng Push-click có áp lực lên đến 1200 psi + Khóa 3 chạc, dây dài 25cm + Dụng cụ chèn 21G + Torquer 0.014''/0.035''.; 8: 5 bộ/ Hộp; 9: Bộ; 12: 1000; 13: 600; 21: 0; 22: 100 | 100 | [8 empty] | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
23 | PP2300519909 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài | 4: 0; 6: - Có 2 vị trí lấy mẫu/tiêm không cần dùng kim. Vent lọc khí kháng khuẩn. - Thể tích buồng dẫn lưu 50ml - Có van chống trào ngược (van 1 chiều). - Bộ dẫn lưu dịch não tủy bao gồm: + 1 Catheter não thất dài 35cm, đường kính ngoài 3.0mm-3.3mm, đường kính trong 1.6mm-1.9mm + Dụng cụ đặt thả catheter 38cm + Có troca cỡ 10F dài 15cm; 8: 1 bộ/túi; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
24 | PP2300519910 | Bộ đầu đốt phẫu thuật rung nhĩ đơn cực và lưỡng cực | 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ đơn cực và lưỡng cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới IRF. - Hàm kẹp linh hoạt, hàm kẹp xoay được góc 300 độ. - Bộ gồm: 1 tay súng, 1 bút, dây giải nhiệt; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
25 | PP2300519911 | Bộ đinh đầu trên xương đùi | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium. - Đinh được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đường kính 9mm->12mm - Kích thước: 170mm-> 380mm - Thành phần bao gồm: đinh, nail blade, nail lag screw, traction blot, limitation cap, locking screw; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | PM
26 | PP2300519912 | Bộ đinh nội tủy xương chày | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Sử dụng khung ngắm - Sử dụng vít chốt ø 5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm - Nắp đinh có ø 8.4mm, chiều dài 15mm, chiều cao 5mm - Đinh có ø 9mm-13mm,Chiều dài các cỡ - 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | CTCH
27 | PP2300519913 | Bộ đinh nội tủy xương đùi | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Sử dụng khung ngắm - Sử dụng vít chốt ø 5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm - Sử dụng vít chốt ø 6.3mm ứng với chiều dài 65-120mm với bước tăng 5mm - Nắp đinh có ø 13mm ứng với chiều dài 17mm, chiều cao 5mm - Đinh có ø 9mm - 14mm, Chiều dài các cỡ - 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
28 | PP2300519914 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch đường kính 0.018", chiều dài các cỡ | 4: 0; 6: - Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.018". - Tương thích vi ống thông 2.2F; 2.7F; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 70 |  | 70 | [10 empty] | 0
29 | PP2300519915 | Ống thông chụp chẩn đoán tạng có đường kính 5Fr | 4: 0; 6: - Cấu tạo gồm 3 lớp - Có lớp phủ ái nước dài 25cm hoặc 40cm - Kích cỡ 5Fr. - Chiều dài 40cm - 100cm; 8: Hộp/ 3 cái; 9: Cái; 12: 50; 13: 36; 21: 0; 22: 400 | 200 | 200 | [10 empty] | 0
30 | PP2300519916 | Vòng xoắn kim loại siêu mềm gây tắc mạch dạng coil đẩy | 4: 0; 6: Vòng xoắn chất liệu hợp kim platium nên có độ cản quang cao, cho hình ảnh rõ nét. Đường kính 2-11 mm. Chiều dài trong introducer từ 2 đến 85mm. Hình dạng kim cương, hình nón, vòng xoắn lặp lại, thẳng, vòng xoắn, xoắn ốc phức tạp.; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 3; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
31 | PP2300519917 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi dài 11cm các cỡ | 4: 0; 6: Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 4F, 5F, 6F, 7F, 8F - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx 7cm (tùy mã sản phẩm, mã 4F không kèm kim) - Có khóa 3 ngã - Có Guidewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 50cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 13: 500; 21: 0; 22: 1450 | 1200 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS HSTM theo số lượng GMHS |  |  | 0
32 | PP2300519918 | Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao với áp lực tối đa 40 atm | 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao: - Áp lực tối đa 40 atm. - Thể tích bơm tiêm 30ml. - Bơm bóng với cả áp suất thấp lẫn áp suất cao. - Dung tích ống lớn cho phép nhanh chóng dễ dàng giảm áp.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 70 | 70 | [5 empty] | 0 |  | 0 | nội tim mạch: 10 cái, gộp chung HSTM HSTM theo số lượng GMHS |  |  | 0
33 | PP2300519919 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu các loại, các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu trúc sợi bện đan xen, thiết kế trục stylet, đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa - Chiều dài trục: 140 cm - Chiều dài đầu tip: 6 mm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic dài 40 cm - Kích cỡ: 6F - Gồm: xylanh polycarponate 30 ml có khóa, dây nối có khóa 2 chiều, dụng cụ đẩy, màng lọc 70 µm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Bộ; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
34 | PP2300519920 | Đầu dò siêu âm nội mạch vành | 4: 0; 6: - Đầu dò siêu âm mạch vành - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ, phủ lớp ái nước Bio-Slide - Kích thước: 5Fr, 6Fr, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm - Chiều dài hữu dụng 135cm. - Nhà thầu đặt máy khi trúng thầu; 7: Đầu dò siêu âm mạch vành tần số 40MHz - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ , phủ lớp ái nước. - Kích thước: 5Fr/ 6Fr, tần số hoạt động 40 MHz, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm, độ phân giải trục là 38 Micron, chiều dài 135cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Dùng cho máy siêu âm lòng mạch (hỗ trợ đặt máy); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM | 0 |  | 0
35 | PP2300519921 | Bộ kết nối 3 cổng | 4: 0; 6: - Chất liệu PolyCarbonate. - Đường kính trong (.093”/.25cm) . - Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí. - 246 kiểu và chịu áp lực 200, 500 PSI. - Khe thông suốt, dễ dàng vặn, moment xoắn tay nhỏ. - Manifold với van kiểm tra chức năng tích hợp có với 3 cổng, thân dạng half, núm điều khiển off, bên phải. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25 Cái/hộp; 9: Cái; 12: 1500; 13: 1500; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | - nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
36 | PP2300519922 | Thanh trượt dùng cho dụng cụ siêu âm lòng mạch | 4: 0; 6: - Chất liệu: Nhựa Plastic - Chiều dài: 100mm - Tương thích với hệ thống máy đặt khi trúng thầu đầu dò siêu âm nội mạch vành; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 50 | [6 empty] | 0 |  | 50 | nội tim mạch: 05 cái, gộp chung HSTM | 0 |  | 0
37 | PP2300519923 | Bộ hút huyết khối động mạch vành | 4: 0; 6: - Chiều dài hữu dụng: 140cm. - Có 2 RO marker đầu típ giúp định vị tốt - Cấu trúc đầu ống hút mềm mại kèm lớp bôi trơn durable Hydrophilic - Bao gồm: + 1 catheter hút huyết khối ; + 1->2 ống tiêm hút + 1->2 giỏ lọc; + 1 dây nối van khóa vòi 1 hướng.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 | [6 empty] | 10 |  | 30 |  |  |  | 0
38 | PP2300519924 | Bộ hút huyết khối mạch vành kèm dây cứng | 4: 0; 6: - Dùng được cho hệ thống mạch chính và mạch ngoại biên. - Đường kính trong lòng loại 6F là 0.041". tương thích ống thông can thiệp kích thước trong lòng ≥ 0.071’’. - Chiều dài 145cm. Lớp phủ Hydrophilic - Có 1 marker cản quang được chế tạo bằng hợp kim Platinum / Iridium - Chiều dài đầu tip đến vị trí marker ≥ 3.0 mm - Dây thăm dò cứng dài 126.5 cm - Bao gồm: + 1 catheter hút huyết khối ; + 1 dây thăm dò cứng; + 1->2 ống tiêm hút 60ml; + 1->2 giỏ lọc 40µm; + 1 dây nối van khóa vòi 1 hướng dài 28.5cm.; 8: 1 Bộ/ Hộp; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0
39 | PP2300519925 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng đáp ứng nhịp, tương thích MRI | 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 1 buồng thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm xúc VVI-CLS. Tự động chuyển sang chương trình MRI - MRI AutoDetect, Kết nối wireless, có chức năng theo dõi từ nhà - Home Monitoring, thời gian hoạt động 14 năm 9 tháng .Thể tích 10 cm3, kích cỡ 48 mm x 40mm x 6.5mm, thời gian hoạt động 14 năm 9 tháng . Dây điện cực tạo nhịp với chất phủ fractal Iridium, tương thích cộng hưởng từ, dài 60 cm.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0
40 | PP2300519926 | Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp cắt xương định hướng | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Đường dẫn: 4 lỗ - Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp mâm chày. - Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít 5.0mm - Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm - Dài các cỡ - Bộ bao gồm: 1 nẹp mâm chày, vít khóa; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
41 | PP2300519927 | Bộ trộn và phân phối xi măng đóng gói tiệt trùng sẵn | 4: 0; 6: - Bao gồm: + Tay quay trộn xi măng, + Phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất), + Xi lanh để hút và bơm xi măng, + 1 tay cầm, 1 ống nối. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 bộ; 9: Bộ; 12: 20; 13: 100; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
42 | PP2300519928 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp thay đổi theo nhu cầu cảm xúc, tương thích MRI | 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số DDDR, với nhịp sinh lý thay đổi nhịp theo nhu cầu cảm xúc CLS, tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân đến 4 W/Kg, và 3 Tesla ngoài vùng ngực. Tự động chuyển sang chương trình MRI. Kết nối wireless, đo trở kháng lồng ngực, cài sẵn chương trình Home Monitoring. Dây điện cực tạo nhịp với chất phủ fractal Iridium, tương thích cộng hưởng từ, dài 53 và 60 cm.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 25; 13: 3; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0
43 | PP2300519929 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng tương thích MRI | 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4, bề dày 10mm, pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. Chương trình theo dõi qua vệ tinh , tương thích MRI 3T toàn thân, năng lượng sốc 40J ngay từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0
44 | PP2300519930 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung 3 buồng, tương thích MRI, thất trái 4 cực | 4: 0; 6: Bộ máy tạo nhịp 3 buồng điều trị suy tim (CRT-P), với nhịp sinh lý DDD-CLS giúp giảm rung nhĩ. Có chương trình MRI AutoDetect: phát hiện khi chụp MRI và tự động vào chương trình MRI đã được lập trình từ trước. Đo trở kháng lồng ngực để theo dõi phù phổi, kết nối wireless, cài sẵn chương trình theo dõi từ nhà Home Monitoring, Có chức năng an toàn ức chế xung có thể phát vào sóng T thất trái. Có 13 vector tạo nhịp thất trái LV. Thời gian hoạt động 9 năm 8 tháng. Các dây điện cực tương thích MRI toàn thân, có lớp phủ fractal iridium. Dây thất trái 4,8F isodiametric với thiết kế coradial mềm, với 4 cực, chuẩn IS-4.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0
45 | PP2300519931 | Bộ bơm áp lực dùng trong can thiệp mạch vành | 4: 0; 6: - Gia tăng áp lực chính xác đến 30ATM. Thể tích 20ml - Đầu nối chữ Y loại bấm có van cầm máu, có đường kính rộng đến 9F. - Bộ bao gồm: bơm bóng, Y-connector, Torquer, Insertion tool; 8: Bộ/ Gói; 9: Bộ; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
46 | PP2300519932 | Bóng mềm nong mạch vành | 4: 0; 6: - Khẩu kính bóng: 0.58mm - Khẩu kính đầu xa: 0.399mm - Tráng phủ Hydrophilic - Đường kính từ 1.0 - 4.0mm - Chiều dài bóng: 6mm - 30mm - Áp lực tối đa: 14 atm; Áp lực bơm bóng: 6 atm - Nếp gấp bóng: 2 gấp, 3 gấp; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
47 | PP2300519933 | Bóng cứng nong mạch vành | 4: 0; 6: - Khẩu kính đầu xa: 0.43mm - Khẩu kính bóng: 0.85mm - Tráng phủ Hydrophilic - Áp lực nổ bóng cao lên tới 22 bar - Áp lực bơm bóng: 12 bar - Đường kính: 1.5 - 4.5mm - Chiều dài: 8mm - 30mm - 2 markers cản quang. - Nếp gấp bóng: 2 nếp, 3 nếp; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
48 | PP2300519934 | Bóng nong áp lực cao với đường kính 2.0mm-5.0mm | 4: 0; 6: - Bóng nong không đàn hồi chất liệu nylon AV100. - Kích thước đầu bóng ≥ 0.016'' và đường kính thân bóng vượt tổn thương ≤ 0.032''. - Áp lực trung bình ≥ 10 atm, áp lực gây vỡ bóng ≤ 18 atm. Chiều dài thân bóng ≥ 6mm. - Đường kính 2.0 - 5.0mm, dài 6 - 27mm - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
49 | PP2300519935 | Bóng nong áp lực thường với đường kính 1.25mm - 4.0mm | 4: 0; 6: - Bóng nong bán đàn hồi chất liệu nhựa pellethane hoặc pebax. - Kích thước đầu bóng ≥ 0.41mm và đường kính thân bóng vượt tổn thương ≤ 0.024''. - Đường kính bóng: 1.25 mm - 4.0mm, dài 6 -30 mm - Có thể sử dụng 2 bóng đường kính bất kỳ trong kỹ thuật 'kissing balloon' với ống thông can thiệp loại 6F. - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
50 | PP2300519936 | Bóng nong mạch vành có dao cắt | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có dao cắt - Chiều dài: 6 mm đến 15 mm. - Đường kính: 2.0 đến 4.0 mm. - Số lượng lưỡi dao: 3 hoặc 4, chất liệu thép không gỉ, Độ cao của lưỡi dao 0.005" - Có lớp áo phủ ái nước - Tiêu chuẩn CE, FDA (bản PMA); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 | nội tim mạch: xây dựng kỹ thuật mới: nong bóng cắt sang thương vôi hóa, số lượng đề xuất 05 (gộp chung HSTM) | nội tim mạch: xây dựng kỹ thuật mới: nong bóng cắt sang thương vôi hóa |  | 0
51 | PP2300519937 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao có vai bóng ngắn | 4: 0; 6: - Bóng có cấu trúc 3 lớp, lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Vai bóng ngắn 3.0mm - Áp lực tối đa 22atm - Thông số trục đẩy bóng + Entry profile 0.43mm + Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa + Lớp phủ ái nước Hydrophilic - Đường kính 2.0mm - 5.0mm. - Chiều dài 6mm - 30mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 13: 78; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
52 | PP2300519938 | Bóng nong động mạch vành bán đàn hồi | 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành và cầu nối -Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer. - Mấy lớp: có 2 nếp gấp đối với đường kính 1.25mm-1.5mm và 3 nếp gấp đối với đường kính 2.0mm - 4.0mm - Áp lực tròn bóng: 7atm . Áp lực vỡ bóng: 14atm - Số điểm cản quang: 1 chỉ điểm (marker) đối với đường kính 1.25mm - 1.5mm và 2 chỉ điểm (marker) đối với đường kính 2.0mm - 4.0mm - Chiều dài bóng từ: 6mm đến: 30mm - Đường kính bóng từ: 1.25mm đến: 4.0mm, - Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia - Thân bóng và đầu tip của đường kính 1.25mm - 2.0mm có lớp phủ ái nước xen kẽ - Thân bóng và đầu tip của đường kính 2.5mm - 4.0mm có lớp phủ kị nước xen kẽ; 8: 0; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
53 | PP2300519939 | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ đáp ứng được các tổn thương phức tạp | 4: 0; 6: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Entry profile: 0.41mm. Đầu tip làm bằng vật liệu Elastomer - Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat - Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm - Đường kính trục: 1.9Fr - 2.7Fr - Đường kính: 1.0mm - 4.0mm. - Chiều dài 5mm - 40mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 60; 13: 60; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0
54 | PP2300519940 | Bóng nong điều trị hẹp mạch máu não | 4: 0; 5: Bóng nong điều trị hẹp mạch máu não nội sọ; 6: - Bóng nong có ống thông 2 lòng - Đường kính 1.5 - 4.0mm - Dài từ 140-160cm; 7: - Bóng nong có ống thông 2 lòng dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ. - Đường kính 1.5 đến 4.0mm, - Chiều dài bóng 8-15mm - Chiều dài 150cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 22000000 | 880000000
55 | PP2300519941 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.014'' | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc, sử dụng dây dẫn 0.014" . - Kích thước đường kính bóng 2mm -> 4 mm; - Chiều dài bóng 40mm -> 150 mm. - Chiều dài Catheter các cỡ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 30 |  | 30 | [10 empty] | 0
56 | PP2300519942 | Bóng nong mạch vành áp lực thường có đường kính nhỏ 0.85 mm | 4: 0; 6: Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy, chống xoắn vặn. Thiết kế đầu tip thuôn sát (Sub-zero tip) dài 1.5-2.5mm. Chất liệu bóng: Nylon/Pebax Lòng trong ống được mở rộng đến 30 cm tăng độ hỗ trợ & khả năng lần theo dây dẫn Đường kính bóng: 0.85 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm - 16 atm Lớp phủ ái nước Hydro-X (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước Invio (lòng trong ống) Số nếp gấp bóng: 2-3 Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm, 145 cm (Ø0.85 – 1.25 mm); 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
57 | PP2300519943 | Bóng nong mạch vành áp lực cao có 3 nếp gấp đường kính đến 5mm | 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành áp lực cao, -Chất liệu: Semi Crystalline Polymer (SCP), -Mấy lớp: Bóng có 3 nếp gấp. -Có phủ ái nước: Có -Áp lực tròn bóng: 14atm . Áp lực vỡ bóng: 20atm - Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (Lesion entry profile) 0.018 inch. -Số điểm cản quang: 2 điểm. - Chiều dài bóng từ: 8mm đến: 30mm - Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 5.0mm -Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia -Công nghệ phủ đan xen từng phần (patchwork coating) kị nước, chống trơn trượt và bung chính xác; 8: 01 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 130; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
58 | PP2300519944 | Bóng nong mạch vành có giãn nở đường kính nhỏ nhất 1.2mm | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có dãn nở - Áp lực: 6-18 atm. - Chất liệu bóng: optiLEAP - Phủ lớp ái nước ZGlide - giúp giảm lực ma sát lên trục ống thông tới 51%. Thiết kế thân trong cấu tạo Bi-segment - Đường kính: 1.2-4.0mm - Chiều dài: 8-30mm. - Tip profile siêu nhỏ: 0.017" - Crossing profile nhỏ ≥ 0.026". Marker làm bằng Platinum Iridium - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0
59 | PP2300519945 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, sử dụng cho những tổn thương khó | 4: 0; 6: - Bóng áp lực cao: lên đến 20 atm. - Đường kính: 2.0mm - 5.0mm, chiều dài: 6.0mm - 30mm. - Đường kính đầu 0.016" - Lớp phủ ái nước - Chất liệu đàn hồi - Định vị bằng hai marker metalic Platinum Iridium; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0
60 | PP2300519946 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, sử dụng cho những tổn thương khó | 4: 0; 6: - Lớp phủ ái nước - Thiết kế: 2.6F - 2.7F - Chất liệu bán đàn hồi - Đường kính: 1.25 mm - 5.0mm - Chiều dài: 10mm – 40mm. - Crossing profile 0.024"; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 | [8 empty] | 80 |  |  |  | 0
61 | PP2300519947 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi các cỡ | 4: 0; 6: - Hai lớp phủ ái nước - Bóng 2 nếp gấp và 3 nếp gấp - Tip profile ≥ 0.016''. Crossing profile ≥ 0.0186" - Đường kính bóng: 1.0 mm - 4.0 mm. - Chiều dài bóng: 5mm - 30 mm. - Tiêu chuẩn: ISO/FDA (tiêu chuẩn Châu Âu); 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 13: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
62 | PP2300519948 | Bóng nong mạch vành có tẩm thuốc 3 nếp gấp các cỡ | 4: 0; 6: -Loại bóng: Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2) được hấp thu trên hợp chất hữu cơ kị nước Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) -Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer (SCP), -Mấy lớp: Bóng có 3 nếp gấp. -Áp lực tròn bóng: 7atm Áp lực vỡ bóng: 13atm -Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (Lesion entry profile) 0.017 inch. -Số điểm cản quang: 2 điểm. -Chiều dài bóng từ: 10mm đến: 30mm -Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 4.0mm -Chứng nhận ISO, CE. -Công nghệ phủ đan xen từng phần (patchwork coating) kị nước, chống trơn trượt và bung chính xác; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 40; 21: 0; 22: 60 | [6 empty] | 0 |  | 60 |  |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa
63 | PP2300519949 | Bóng nong mạch vành áp lực cao không đàn hồi 3 nếp gấp các cỡ | 4: 0; 6: - Bóng 3 nếp gấp - RBP 21 bar (Ø 2.0, 2.5, 2.75, 3.0), RBP 19 bar (Ø 3.25, 3.5, 4.0, 4.5). NP 12 bar. - Chất liệu bóng Non-compliant polyamide. - Đường kính: 2.0mm -> 4.5mm. - Chiều dài: 5mm -> 20mm - Bóng không bị giãn nỡ theo chiều dọc, không bị biến dạng ngay cả tại áp lực vỡ bóng, bơm xả nhiều lần. - Trục gần 1.9F (0.64 mm), Trục xa 2.7F (0.90 mm). - Chiều dài catheter 154cm. Phủ ái nước; 7: Chất liệu bóng không đàn hồi polyamide. Bóng không bị giãn nở theo chiều dọc, không bị biến dạng ngay cả khi ở áp suất cao. Tỉ lệ nở bóng ít hơn 1% trên mỗi atm. Thiết kế bóng 3 cánh. Lớp phủ ái nước. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3.5mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Trục gần 1.9F (0.64mm), Trục xa 2.7F (0.90mm) Đường kính 2.0-4.50-mm. Chiều dài: 5-20mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 250 | [6 empty] | 0 |  | 250 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa
64 | PP2300519950 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi, công nghệ 2 lớp, các cỡ | 4: 0; 6: - Công nghệ 2 lớp phủ ái nước, 3 nếp gấp - Tip profile ≥ 0.016'' - Hai marker - Bóng giãn nở 0.55%. - Đường kính: 2.0mm - 5.0 mm. - Chiều dài: 6mm - 30 mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 13: 80; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa
65 | PP2300519951 | Bóng nong mạch vành áp lực cao không giãn nở | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành có phủ lớp ái nước. Chất liệu: Polyamide 12 Grilamide L25. - Bóng không giãn nở, thành bóng mỏng chịu được áp lực cao. - Áp lực định danh 10-12 atm, áp lực vỡ bóng định danh ≥ 21 atm. - Chiều dài catheter khả dụng ≤ 140cm. - Đường kính bóng: 1.5mm - 4.5mm - Chiều dài bóng: 6mm- 30mm - Biên độ giãn nở đường kính tại áp lực vỡ bóng định danh ≤ 0.44mm.; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 0
66 | PP2300519952 | Cây đẩy chỉ giúp đẩy và luồn chỉ với 3 tùy chọn khâu. | 4: 0; 6: - Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong - Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. - Kèm chỉ chiều dài ≥ 38" - Vô trùng; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
67 | PP2300519953 | Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền, kèm kim | 4: 0; 6: - Chỉ chất liệu polyethylene/UHMWPE - Chiều dài: 90cm -100cm - Kim bằng thép không gỉ, dài 26mm, độ cong 1/2 - Tiệt trùng; 8: Tép/cái; 9: Cái; 12: 200; 13: 30; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
68 | PP2300519954 | Chỉ khâu siêu bền dùng cho nội soi các loại | 4: 0; 6: - Chỉ không tiêu kèm kim. - Chất liệu: polyethylene/UHMWPE - Dài ≥ 38 Inch. - Tiệt trùng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
69 | PP2300519955 | Dây bơm nước dùng trong nội soi chạy bằng máy | 4: 0; 6: - Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp - Vật liệu: Nhựa PVC/ Silicone - Tiệt trùng - Cung cấp kèm máy bơm nước khi sử dụng.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 70; 13: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
70 | PP2300519956 | Dây bơm thuốc cản quang đo áp lực cao | 4: 0; 6: Dây bơm đo áp lực cao - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi( 34 bar), 900 psi ( 62 bar),1200 psi (83 bar) (tùy mã sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, giúp tăng tính an toàn và giảm thời gian thủ thuật. - Chiều dài: 25, 51, 76, 122, 183 cm (10", 20", 30", 48", 72") - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu)/FDA-Mỹ; 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1400; 13: 2000; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
71 | PP2300519957 | Dây dẫn ái nước có trợ lực xoay | 4: 0; 6: Dây dẫn ái nước dùng trong chẩn đoán và can thiệp mạch ngoại biên: - Có lõi Nitinol và áo cản quang (radipaque jacket) với chất liệu polyurethane/ tungsten, và lớp áo ái nước dạng gel chất liệu Hydrophilic co-polymer giúp phủ một lớp nước liên tục trên thân dây dẫn, giúp tối ưu tính trơn và độ bền kéo dài - Dây dẫn có trợ lực tốt, đáp ứng độ torque theo tỷ lệ 1:1 - Có 2 dạng đầu tip: đầu cong chữ J (angled) và đầu thẳng. Độ cứng gồm 2 dạng: Chuẩn và cứng. - Đủ các kích cỡ 0.035", 0.038", 0.025", 0.018" chiều dài từ 80cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 13: 80; 21: 0; 22: 500 | [8 empty] | 500 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0
72 | PP2300519958 | Bóng nong mạch vành không giãn nở dùng cho CTO | 4: 0; 6: - Có 01 proximal marker (đối với đường kính 0.85mm), 01 central marker (đối với đường kính 1.1mm) - Có 3 nếp gấp - Phủ lớp ái nước cả bóng và thân đầu xa. - Khẩu kính băng qua tổn thương tối thiểu ≤ 0.0205". - Đường kính bóng: 0.85mm - 1.1mm, - Chiều dài bóng: 6mm -20 mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 13: 25; 21: 0; 22: 60 | [6 empty] | 0 |  | 60 |  |  |  | 0
73 | PP2300519959 | Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm, có phủ hydrophilic | 4: 0; 6: - Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore, không mối hàn - Kích thước: 0.014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm - Lớp phủ: Hydrophilic coating, PTFE coating và Silicone coating - Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn:; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 240; 13: 100; 21: 0; 22: 240 | [6 empty] | 0 |  | 240 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
74 | PP2300519960 | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao 35 bar thành bóng 2 lớp | 4: 0; 6: - Dùng trong các trường hợp nong lại tổn thương bị vôi hóa nặng. - Áp lực vỡ bóng lên đến 35 bar. - Cấu trúc bóng kép 2 lớp - Đường kính 1.5mm - 4.5mm; dài 10mm- 20mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 13: 20; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | nội tim mạch: 15 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0 | Bỏ Nội tim mạch HSTM dự trù chung 2 khoa
75 | PP2300519961 | Bột cản quang pha keo nút dị dạng mạch não | 4: 0; 6: - Bột kim loại taltalum lọ 0,5g dùng pha keo Hystoacryl gây tắc mạch máu để tăng độ cản quang và độ đặc của keo Hystoacry .; 8: Hộp/8 lọ; 9: Lọ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1200000 | 2400000
76 | PP2300519962 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ các cỡ | 4: 0; 6: Dây dẫn chẩn đoán - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. Các dạng lõi gồm: lõi cố định (fix core); Lõi di động (Moveable Core), lõi thuôn nhọn (Tapered Core) - Có phủ PTFE (dạng pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Có Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối (tùy mã sản phẩm) - Có thiết bị giúp hỗ trợ flush (Ringmaster) giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, giúp giữ dây dẫn giữ lớp áo nước trong suốt tiến trình can thiệp (tùy mã sản phẩm) - Có kèm thiết bị làm thẳng dầu tip chữ J (J straightener) - Dạng đầu tip đa dạng: thẳng, chữ J (đầu tip dài 1.5; 3, 6, 15 mm), đầu tip Newton/ LT/ LLT (đầu tip dài 13.5, 18.5,23,5 cm); đầu tip Bentson/ Bentson ST (dầu tip dài 10 cm, 23 cm), thuôn ngắn (Short Taper) - Đủ các kích cỡ: 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018”; 80cm, dài150cm, 180cm và 260cm; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 10 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1500; 13: 400; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
77 | PP2300519963 | Dây dẫn chẩn đoán tim mạch 200 cm - 300 cm | 4: 0; 6: - Dây dẫn 0.035" với đầu tip mềm dẻo, tip load là 6.3 gf & độ cứng thân ống 3.6 N giúp tăng lực đẩy. - Lõi nitinol cản quang phủ nhựa tổng hợp polyester resin dễ thao tác. Phủ lớp ái nước ngoài dây dẫn. - Hình dạng đầu tip: 1.5, 3, 6 J, straight, angle. - Chiều dài khả dụng: 200 - 300 cm. (Chi tiết các cỡ); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 400 | [7 empty] | 200 | 200 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0
78 | PP2300519964 | Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp | 4: 0; 6: - Dây sử dụng cho máy bơm nước trong phẫu thuật nội soi có hộp điều khiển. - Lưu lượng nước ≥ 2.0l/phút, có hai đường nước ra và đường nước vào riêng biệt; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
79 | PP2300519965 | Dây dẫn chẩn đoán tim mạch 50cm - 180 cm | 4: 0; 6: - Dây dẫn 0.035" với đầu tip mềm dẻo, tip load là 6.3 gf & độ cứng thân ống 3.6 N giúp tăng lực đẩy. - Lõi nitinol cản quang phủ nhựa tổng hợp polyester resin dễ thao tác. Phủ lớp ái nước ngoài dây dẫn. - Hình dạng đầu tip: 1.5, 3, 6 J, straight, angle. - Chiều dài khả dụng: 50 - 180 cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 0 | [9 empty] | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0
80 | PP2300519966 | Dây dẫn đường có lớp ái nước, lõi Nitinol | 4: 0; 6: - Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.035'', 0.025''; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1800 | 1300 | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
81 | PP2300519967 | Dây dẫn có lưới lọc bảo vệ trong can thiệp mạch cảnh | 4: 0; 6: - Dụng cụ bảo vệ ngoại vi có dây dẫn gắn lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi - Đường kính lưới 3-7mm, chiều dài dây đẩy 190cm -> 300cm.; 8: 01 cái/hộp; 9: Hộp; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  | E-HSMT yêu cầu đặc tính kỹ thuật : Dây dẫn có lưới lọc bảo vệ trong can thiệp mạch cảnh đường kính lưới 3-7mm nhưng đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đường kính khoảng từ 3.5 đến 5.5mm | 26000000 | 260000000
82 | PP2300519968 | Dây dẫn đường cho catheter ái nước 260cm | 4: 0; 6: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat Hình dạng đầu: đầu cong, đầu thẳng (Angled, Straight) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 260 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.035''; 8: 0; 9: Cái; 12: 35; 21: 0; 22: 650 | 500 | [5 empty] | 0 | 50 | 100 | Nội tim mạch: lấy theo số lượng GMHS |  | 690000 | 448500000
83 | PP2300519969 | Đĩa đệm cột sống cổ lối trước, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium. - Thiết kế dạng hình thang. - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Đường kính/ Độ cao: 5mm -13 mm. - Độ rộng: 15 mm - Độ sâu: 12 mm - Góc nghiêng: 0 độ đến 8 độ.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 1; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
84 | PP2300519970 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium . - Thiết kế dạng cong - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Góc nghiêng 0 độ đến 8 độ - Độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Độ dài: 25mm đến 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7mm - 13mm. - Bán kính cong: 28mm - 34mm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 30; 21: 0; 22: 200 |  |  | 200 | [9 empty] | 0
85 | PP2300519971 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: PEEK và Titanium - Thiết kế dạng thẳng hình viên đạn, đầu thuôn. - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (chiều cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) - Góc nghiêng: 0 độ đến 10 độ - Độ ưỡn: 0 độ đến 15 độ - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium - Độ rộng: 10mm. - Độ dài: 22mm - 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7mm -13mm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
86 | PP2300519972 | Đĩa đệm cột sống lưng, đóng gói tiệt trùng sẵn, lối bên | 4: 0; 6: - Chất liệu PEEK - Kích thước: dài 22-32mm, rộng 8-13mm, cao 7- 14mm - Bên trong khoang chứa xương - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 13: 30; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
87 | PP2300519973 | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | 4: 0; 6: - Đinh đường kính 8mm -10 mm, chiều dài : 255mm - 375 mm; - Vít chốt đường kính 4.3mm- 4.8mm, chiều dài các cỡ; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 12: 20; 13: 65; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
88 | PP2300519974 | Đinh chốt titan đùi các cỡ | 4: 0; 6: - Đinh đường kính 9mm - 11 mm, chiều dài các cỡ - Vít chốt đường kính 4.7- 6.4mm, chiều dài các cỡ; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
89 | PP2300519975 | Dây điện cực có bóng dùng cho máy tạo nhịp tạm thời | 4: 0; 6: • Chất liệu woven tương thích sinh học, mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với màng trong tim • Bóng bằng latex có thể tích lên tới 1.5 ml, thiết kế của bóng hỗ trợ đặt dây dễ dàng không cần X-quang. • Kích thước thân tùy chọn 5F • Điện cực thứ nhất nằm ở đầu chóp dây điện cực • Điện cực thứ hai cách đầu chóp khoảng 1cm. • Kèm theo kim, syringe, ECG adapter, Safety Adapte; 8: 0; 9: Dây; 12: 50; 21: 0; 22: 65 | [6 empty] | 15 |  | 50 |  |  |  | 0
90 | PP2300519976 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng các cỡ | 4: 0; 6: Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim tạm thời với đầu chữ S để dễ vào thất. Dài ≥ 110 cm với thân dây polyurethane. Tương thích với dây cáp điện cực của máy tạo nhịp Model Reocor/S,Hãng Biotronik của bệnh viện; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 100; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 |  |  |  | 0
91 | PP2300519977 | Dụng cụ cố định mạch vành trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành | 4: 0; 6: - Dụng cụ có các đầu giác hút có thể tự động căng rộng - Thân được bọc silicone có thể uốn cong linh hoạt, đế có thể xoay được 360 độ - Khoá kiểm soát áp lực hút, kẹp chắc chắn để gắn lên hệ thống banh ngực. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Mỹ)/ CE (tiêu chuẩn châu âu); 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
92 | PP2300519978 | Dụng cụ cố định mỏm tim trong phẫu thuật mạch vành | 4: 0; 6: - Thiết kế độc đáo, nhiều ống hút trên dụng cụ chụp giúp cố định tim hiệu quả.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
93 | PP2300519979 | Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành mổ bắc cầu động mạch vành | 4: 0; 6: - Ống dẫn nội mạch bằng silicone - Đường kính lòng ống từ 1.0mm-3.0mm - 2 đầu ống được thiết kế thuôn bầu được đánh dấu cản quang. - Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
94 | PP2300519980 | Dụng cụ đóng mạch máu không cần bộc lộ động mạch | 4: 0; 5: Dụng cụ đóng mạch bằng chỉ ngoại khoa; 6: - Dụng cụ đóng mạch máu sau can thiệp bằng chỉ ngoại khoa 3.0 - Cho lỗ động mạch từ 5F đến 21F không cần bộc lộ động mạch; 7: - Đóng mạch bằng chỉ tạo sẵn, loại chỉ Polypropylene - sử dụng cho lỗ vào động mạch đùi 5F đến 21F; cho lỗ vào tĩnh mạch đùi 5F đến 24F; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 105 |  |  |  |  | 20 |  | 5 | 80 |  | Số lượng dùng tăng do dụng cụ đã được thanh toán BHYT | Nội tim mạch đồng ý với điều chỉnh tên danh mục, yêu cầu kỹ thuật của Nội thần kinh |  | 0
95 | PP2300519981 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng kích thước lớn | 4: 0; 6: Dụng cụ bắt dị vật kích thước lớn - Ba dây cáp bằng Nitinol của En Snare xoắn lại với nhau - Có một dải Platinum liên kết chặt với các loop để tăng tính nhận biết - Dây Nitinol siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo, có độ chịu xoắn tốt, và độ xoắn được kiểm soát 1:1. - Có dải band marker cản quang giúp xác định thiết bị một cách chính xác. - Kích thước làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm - Chiều dài catheter: 100cm - Chiều dài của snare: 120 cm; 8: 1 Cái/hộp hoặc 1 bộ/hộp; 9: Cái; 12: 10; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [6 empty] | 0 |  | 10 |  |  |  | 0
96 | PP2300519982 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng kích thước nhỏ | 4: 0; 6: Dụng cụ bắt dị vật kích thước nhỏ - Ba dây cáp bằng Nitinol của En Snare xoắn lại với nhau - Có một dải Platinum liên kết chặt với các loop để tăng tính nhận biết - Dây Nitinol siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo, có độ chịu xoắn tốt, và độ xoắn được kiểm soát 1:1. - Có dải band marker cản quang giúp xác định thiết bị một cách chính xác. - Thước làm việc: 2-4mm, 4-8mm, - Chiều dài catheter: 150cm - Chiều dài của snare: 175 cm - Hạn dùng 3 năm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA-Mỹ; 8: 1 Cái/hộp hoặc 1 bộ/hộp; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 13 | [6 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 0
97 | PP2300519983 | Dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | 4: 0; 6: Cấu tạo gồm các thành phần sau: + Dụng cụ đóng mạch + 01 dây dẫn cỡ 0.035'' hoặc 0.038'' dài 70cm + 01 dilator - 01 sheath Kích cỡ: 6Fr và 8Fr - Sử dụng cơ chế cầm máu kép; 8: Hộp/ 5 bộ; 9: Bộ; 12: 20; 13: 20; 21: 0; 22: 55 |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 0
98 | PP2300519984 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu | 4: 0; 6: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm - Bơm tiêm 2.5ml - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dài 7cm, 10cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene); 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 1000; 13: 280; 21: 0; 22: 3000 | 1500 | [5 empty] | 0 | 1000 | 500 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  | 518000 | 1554000000
99 | PP2300519985 | Dụng cụ cắt Coil | 4: 0; 5: Dụng cụ cắt Coil cơ học; 6: - Cắt coil nhanh, mức độ sử dụng ổn định - Có khả năng cắt >10 coil liên tục. - Có thể là loại cắt cơ hoặc cắt điện; 7: - Cắt coil nhanh, mức độ sử dụng ổn định - Có khả năng cắt >10 coil liên tục. - Cơ chế cắt cơ - Tương thích với coil hãng sản xuất; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng |  |  | 0
100 | PP2300519986 | Dụng cụ lấy huyết khối các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu trúc sợi bện đan xen, thiết kế trục stylet - Chiều dài trục: 140 cm - Chiều dài đầu tip: 6 mm - Lớp phủ ái nước, dài 40 cm - Có 2 kích cỡ: 6F hoặc 7F - Bao gồm: xylanh có khóa, dây nối có khóa 2 chiều, dụng cụ đẩy, màng lọc; 8: Hộp/ 1 bộ; 9: Bộ; 12: 50; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số luong chung từ GMHS |  |  | 0
101 | PP2300519987 | Giá đỡ mạch cảnh các cỡ | 4: 0; 5: Giá đỡ mạch cảnh các cỡ cấu trúc đóng (close-cell); 6: - Stent động mạch cảnh tự bung - Chiều dài ống thông có gắn stent 135cm. - Chiều dài: 30cm -> 60cm - Đường kính: 6mm -> 10mm; 7: Stent tự bung bằng sheath. Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. Thiết kế stent dạng closed-cell Thiết kế hệ thống: Monorail. Đường kính: 6-10mm Chiều dài: các cỡ Dây dẫn tương thích 0.014".; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 26500000 | 265000000
102 | PP2300519988 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc có tác động kép các cỡ | 4: 0; 6: Giá đỡ mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, có lớp phủ hấp thụ sinh học, tẩm thuốc Sirolimus Độ dày khung giá đỡ: 60 μm, 80 μm Đường kính: 2.25mm - 4.0 mm Chiều dài: 9mm - 40 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Mỹ)/CE (châu âu); 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | HSTM bỏ mã này |  |  | 0
103 | PP2300519989 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc với lớp phủ kép | 4: 0; 6: - Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus với lớp phủ kép Biolute và ProBio - Chất liệu: Cobalt Chromium với lớp phủ kép Biolute và ProBio - Phủ thuốc: Sirolimus. Mật độ: 1.4µg/mm² - Loại Polymer: Tự tiêu - Độ dày khung Stent: 60 µm (0.0024 inch) với đường kính 2.25mm-3.0mm, đường kính 3.5mm - 4.0mm có kích thước thanh stent 80 µm (0.0031 inch) - Công nghệ ép stent sát trên nền bóng (Deep Embedding) khiến khả năng vượt qua tổn thương tốt hơn - Chiều dài từ: 9mm đến 40mm - Đường kính từ: 2.25mm đến 4.0mm - Chứng nhận ISO, CE và PMA thị trường Mỹ; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 150 | [8 empty] | 150 |  |  |  | 0
104 | PP2300519990 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu | 4: 0; 6: - Chất liệu Cobalt Chromium L605, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, - Độ dày 80µm đến 85µm - Thân hệ thống đẩy được gia cố bằng lõi thép không gỉ - Entry profile: 0.018''. Đầu vào vật liệu polyamide elastomer. - Crossing profile: 0.044'' (với cỡ 3.0mm) - Áp lực tham chiếu: 9atm. Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm) - Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr - Kích cỡ stent: Đường kính 2.25mm đến 4.0mm. Chiều dài: 9mm đến 38mm Nghiên cứu trên hơn 4500 bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao tại 140 bệnh viện; 30 quốc gia, DAPT 1 tháng không làm tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ nhưng làm giảm nguy cơ chảy máu, Có phân tích dưới nhóm trên bệnh nhân có hoặc không dùng kèm OAC, nguy cơ chảy máu thấp hơn trên bệnh nhân không sử dụng OAC (MASTER DAPT) .; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 120 | [8 empty] | 120 |  |  |  | 0
105 | PP2300519991 | Khóa thép (dây chỉ thép) | 4: 0; 6: - Vật liệu bằng thép không gỉ, miếng đệm bằng titanium. - Kích thước: đường kính 1.2mm - 1.5mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/2 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
106 | PP2300519992 | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng thiết kế hộp ổn định lối sau | 4: 0; 6: 1, Đĩa đệm mâm chày: kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6,7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9, 11, 13, 15, 18 mm. Chất liệu UHMWPE/hợp kim titan. 2. Mâm chày: Chất liệu titanium/peek/polyethelene với 6 kích cỡ riêng biệt trái, phải: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiều trước sau các cỡ. 3. Lồi cầu xương đùi: chất liệu CoCr/hợp kim titan với các cỡ 4. Bánh chè: với đường kính: 23mm- 35mm; độ dày 9mm -13mm 5. Xi măng xương không kháng sinh; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 13: 7; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
107 | PP2300519993 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng | 4: 0; 6: - Khớp gối toàn phần có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục cho phép duỗi hoàn toàn - Miếng đệm mâm chày có tính di động - Lồi cầu đùi: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum, có 5 kích cỡ bên trái, 5 kích cỡ bên phải. - Mâm chày: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum, có nhiều kích cỡ. - Lớp đệm: bằng vật liệu polyethylene, chiều cao 9mm-15mm, mỗi chiều cao có nhiều kích cỡ. - Xương bánh chè: vật liệu polyethylene, đường kính 31mm -37mm.; 8: Hộp/1 Cái; 9: Bộ; 12: 10; 13: 25; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0
108 | PP2300519994 | Khớp háng bán phần có xi măng | 4: 0; 6: 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 125-135 độ. Vật liệu thép không gỉ, các cỡ. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, bề mặt bên trong bằng polyethylene. Đường kính các cỡ - Ổ cối có khóa ràng chống trật khớp 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu thép không rỉ. 4.Nút chặn 5.Xi măng; 8: Hộp/1 Cái; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
109 | PP2300519995 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài | 4: 0; 6: 1. Chuôi xương đùi: - Góc cổ chuôi 125-135 độ - Vật liệu: hợp kim Titanium - Cổ chuôi 12/14. Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, Bề mặt bên trong bằng polyethylene. - Ổ cối có khóa chống trật khớp 3.Đầu xương đùi: Thép không rỉ.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
110 | PP2300519996 | Khớp háng bán phần không xi măng | 4: 0; 6: 1.Chuôi xương đùi : - Góc cổ chuôi từ 125 -> 145 độ - Vật liệu: hợp kim Ti-6AL-4V - Chiêu dài các cỡ. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, Bề mặt bên trong bằng polyethylen. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi: Chất liệu thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14; 8: 0; 9: Bộ; 12: 40; 13: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
111 | PP2300519997 | Khớp háng bán phần không xi măng, ổ cối lưỡng cực | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, chiều dài từ 120mm - 190 mm, góc cổ chuôi từ 125 -145 độ. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương 3. Ổ cối lưỡng cực có lót đường kính trong 22mm->28mm, đường kính ngoài từ 38 -> 56 mm, chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
112 | PP2300519998 | Khớp háng toàn phần nhân tạo không xi măng phủ ha | 4: 0; 6: - Cuống khớp không xi măng chất liệu hợp kim titanium phủ HA và phủ Ti-plasma. + Chiều dài chuôi từ 119 -> 171 mm, góc cổ chuôi 126 độ -> 145 độ. - Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu CobaltChrome - Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V - Lót ổ cối chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene hoặc tương đương - Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15mm -> 70 mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
113 | PP2300519999 | Giá đỡ nội mạch siêu mềm làm thay đổi hướng dòng chảy | 4: 0; 6: - Stent chuyển dòng (thay đổi dòng chảy) cho mạch máu - Có thể đóng gói kèm vi ống thông thả stent - Đường kính stent : từ 2.5mm trở lên - Chiều dài stent: các cỡ - Kích thước có thể có xê dịch tùy nhà sản xuất; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 176000000 | 528000000
114 | PP2300520000 | Keo nút mạch | 4: 0; 6: - Thành phần bao gồm Ethylene-vinyl alcohol, Di-methyl sulfoxide và Tantalium hoặc tương đương. - Dung tích tối thiểu 1.5ml; 7: Thành phần bao gồm EVOH (Ethylene-vinyl alcohol), DMSO (di-methyl sulfoxide) và Tantalium Có nhiều mức dộ đậm đặc khác nhau tuỳ tỷ lệ pha Dung tích tối thiểu 1,5ml; 8: 0; 9: Lọ; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
115 | PP2300520001 | Kim chọc dò bơm xi măng vào thân đốt sống | 4: 0; 6: - Kim trocar có nòng rỗng và có cây lõi bên trong - Dùng để dùi chân cung và bơm xi măng. - Có 2 loại 11G và 13G, dài 125mm; 8: Bịch/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 100; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
116 | PP2300520002 | Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp | 4: 0; 6: - Thẳng, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. - Đường kính từ 3.5mm đến 5.5mm. - Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 13: 35; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
117 | PP2300520003 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio | 4: 0; 6: - Đầu đốt dùng công nghệ Coblation hoặc tương đương - Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại - Có đường hút nước; Đường kính mũi ≥ 5.25mm - Đường kính phần thân ≥ 3.75mm; Đầu mũi nghiêng 90° hoặc tương đương; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 13: 24; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
118 | PP2300520004 | Lưỡi gà dùng cho súng bắn chỉ chóp xoay khớp vai | 4: 0; 6: - Kim dùng cho súng khâu chóp xoay. - Chất liệu kim thép không gỉ. Mũi kim phủ Polymer. - Cho phép xuyên chỉ qua mô dày tới ≥ 10mm.; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
119 | PP2300520005 | Lưỡi mài ổ khớp các cỡ | 4: 0; 6: - Đường kính lưỡi mài: 4mm; 5.5mm - Chiều dài 130mm - Tương thích với nhiều loại máy bào của nhiều hãng khác nhau - Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng. - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 35; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
120 | PP2300520006 | Miếng ghép tạo hình xương và cân cơ thái dương | 4: 0; 6: - Chất liệu Polyethylene gồm trái và phải - Miếng ghép có cuống - Cỡ 45 x 44 x 7.0mm x 3.0mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
121 | PP2300520007 | Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 2.5x2.5cm | 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen - Toàn bộ miếng vá có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu. Sau 1 năm lớp màng cứng mới tái tạo biến thành màng cứng tự thân - Cỡ 2.5 x 2.5cm.; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
122 | PP2300520008 | Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 5x5cm | 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen, toàn bộ miếng vá có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu. Sau 1 năm lớp màng cứng mới tái tạo biến thành màng cứng tự thân - Cỡ 5 x 5cm.; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
123 | PP2300520009 | Miếng vá màng cứng Collagen tự dính cỡ 7.5x7.5cm | 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Công nghệ tự dính, tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Cỡ 7.5 x 7.5cm; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
124 | PP2300520010 | Miếng vá sọ titan cỡ 100x120mm | 4: 0; 6: - Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 100 x 120mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
125 | PP2300520011 | Miếng vá sọ titan cỡ 150x150mm | 4: 0; 6: Chất liệu titan, màu bạc, - Kích thước 150 x 150mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
126 | PP2300520012 | Miếng vá sọ titan cỡ 131x235 mm | 4: 0; 6: -Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 131x235 mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
127 | PP2300520013 | Miếng vá sọ titan cỡ 90x90mm | 4: 0; 6: - Chất liệu titan, màu bạc - Kích thước 90 x 90mm - Dùng với vít High Torque HT chống long vít.; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
128 | PP2300520014 | Mũi khoan ngược chiều rỗng nòng kỹ thuật All inside | 4: 0; 6: - Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. - Một hộp bao gồm: mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường và cây rút chỉ. - Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính từ 5.5mm - 12mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
129 | PP2300520015 | Nẹp bất động cẳng chân | 4: 0; 6: - Sử dụng đinh: Ф4.0mm x 90mm; Ф5.0mm x 110mm, Ф6mm x 120-130mm.; 8: 1 bộ/gói; 9: bộ; 12: 10; 13: 8; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
130 | PP2300520016 | Nẹp chẩm cổ loại 1 | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Độ dài: 100mm - 200mm - Đầu nẹp phẳng có các lỗ bầu dục giúp việc điều chỉnh vị trí và hướng vít bắt vào xương chẩm dễ dàng. - Phần thân nẹp được uốn một góc 60 độ so với đầu nẹp. Thân nẹp đường kính 3.5mm, tương thích với vít cột sống cổ lối sau tạo thành hệ thống chẩm – cổ vững chắc. - Kèm theo Vít chẩm có đường kính từ 3.0mm đến 4.0mm, chiều dài từ 4mm đến 18mm. Đầu vít được thiết kế khớp với các nẹp chẩm cổ.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 0
131 | PP2300520017 | Nẹp chẩm cổ loại 2 | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Là loại nẹp khóa, bề mặt nẹp có các lỗ để bắt vít cố định nẹp và xương chẩm - Độ dài: 50mm - 55mm - Hai bên nẹp có hệ thống khóa hình hoa tulip dùng để kết nối thanh nối ROD. - Kèm theo Vít Chẩm: Là loại vít khóa có đường kính từ 3.0mm đến 4.0mm, chiều dài từ 4mm đến 18mm. - Đầu vít được thiết kế khớp với các nẹp chẩm cổ; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 0
132 | PP2300520018 | Nẹp cổ trước | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Độ dài: Từ 35 mm đến 47 mm. - Độ dày nẹp: Từ 1.7mm đến 2.2 mm - Độ rộng: Từ 16mm đến 20mm. - Thân nẹp có các lỗ để bắt vít cột sống cổ lối trước, trên các lỗ có thiết kế vòng khóa với cơ chế khóa đầu mũ vít. - Các vít cột sống cổ lối trước bắt với nẹp một góc dao động từ 0 độ đến 20 độ. - Nẹp cột sống cổ lối trước được uốn cong theo chiều cong sinh lý của cột sống, và có thể điều chỉnh tùy theo từng bệnh nhân. - Có các cửa sổ giúp dễ dàng quan sát vị trí tương quan giữa nẹp và đĩa đệm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 5; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
133 | PP2300520019 | Nẹp dọc cột sống lưng, đường kính 5.4mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: titanium, nẹp dọc được uốn sẵn. - Kích thước: đk: 5.4mm, dài 50-90mm - Tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
134 | PP2300520020 | Nẹp dọc cột sống lưng, đường kính 5.4mm, dài 550mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: titanium, nẹp dọc thẳng. - Kích thước: đk: 5.4mm, dài 550mm - Tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
135 | PP2300520021 | Nẹp dọc đường kính 5.5mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác. - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser, tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài từ: 100mm -> 160mm; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
136 | PP2300520022 | Nẹp đóng sọ titan 16 lỗ | 4: 0; 6: - Chất liệu titan, dạng thẳng, 16 lỗ - Nẹp dày 0.6mm - 1mm - Tương thích với vít High Torque HT chống long vít cùng hãng; 8: 1 cái/túi; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
137 | PP2300520023 | Nẹp gắn liền đĩa đệm dùng trong phẫu thuật cột sống cổ | 4: 0; 6: Gồm: - 1 đĩa đệm vật liệu bằng PEEK - 2 điểm đánh dấu bằng titanium - Độ dày của răng cưa: 0.5mm. - Chiều sâu 12mm x chiều rộng 15mm x chiều cao: 5-6-7mm (khoảng cách từ thành tường phía trước đến điểm đánh dấu là 0.95mm và khoảng cách từ thành tường phía sau đến điểm đánh dấu là 1.3mm) - Chiều sâu 14mm x chiều rộng 17mm x chiều cao: 5-6-7mm (khoảng cách từ thành tường phía trước đến điểm đánh dấu là 1.2mm và khoảng cách từ thành tường phía sau đến điểm đánh dấu là 1.75mm) - 1 nẹp: độ dày 1mm x chiều dài: 25mm x chiều rộng 7.5mm, có 2 lỗ để bắt vít.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
138 | PP2300520024 | Nẹp khóa 5.0mm bản hẹp | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Tương thích vít 5.0mm - Bề rộng nẹp: 12mm->15mm - Lỗ: 3-> 20 lỗ - Chiều dài nẹp: 60mm->300mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
139 | PP2300520025 | Nẹp khóa 5.0mm bản rộng | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Tương thích vít 5.0mm - Bề rộng nẹp: 15mm->20mm - Lỗ: 6-> 20 lỗ - Chiều dài nẹp: 115mm->350mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
140 | PP2300520026 | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài các cỡ, thân nẹp có 14 lỗ, 16 lỗ khóa - Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép có đk 2.0mm. - Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
141 | PP2300520027 | Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ | 4: 0; 6: - Loại 4 - 16 lỗ ứng với chiều dài các cỡ. - Dùng vít 5.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 30; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
142 | PP2300520028 | Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ | 4: 0; 6: - Loại 4 ->10 lỗ, chiều dài các cỡ - Dùng vít 4.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 13: 200; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
143 | PP2300520029 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân các cỡ | 4: 0; 6: - Loại: trái, phải 5-> 13 lỗ ứng với chiều dài các cỡ. - Đầu nẹp có 8 lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 4.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 8; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
144 | PP2300520030 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ | 4: 0; 6: - Loại : 3 -> 8 lỗ, chiều dài các cỡ. - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 3 lỗ vít khóa đa hướng. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 65; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
145 | PP2300520031 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên mâm chày các cỡ | 4: 0; 6: - Lỗ 3 -> 13 lỗ, chiều dài các cỡ. - Đầu nẹp có 6 lỗ vít khóa đa hướng, - Dùng vít 5.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 115; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
146 | PP2300520032 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Loại 3-> 10 lỗ, Chiều dài các cỡ. - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 10; 13: 60; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
147 | PP2300520033 | Nẹp khóa đa hướng gót chân IV (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Loại 12 lỗ - Thân nẹp lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 4.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
148 | PP2300520034 | Nẹp khóa đa hướng lồi cầu trong (trái, phải) cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Nẹp loại 4 -> 10 lỗ, chiều dài các cỡ. - Dùng vít 2.7/ 4.0 mm, đầu nẹp có 3 lỗ vít khóa đa hướng. - Thân nẹp lỗ vít hình tròn và 1 lỗ vít nén ép. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
149 | PP2300520035 | Nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ | 4: 0; 6: - Loại 3 -> 8 lỗ, Chiều dài các cỡ. - Thân nẹp hình số tám, đầu nẹp có 2 lỗ vít khóa đa hướng. - Dùng vít 5.0 mm. - Chất liệu: Titanium; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
150 | PP2300520036 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay hình chữ Y | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Kích thước chiều dài 101mm, đầu nẹp có 9 lỗ khóa - Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 2.5mm-3.5mm, chiều dài các cỡ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 35; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
151 | PP2300520037 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130-190mm | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp 4 lỗ khóa-> 7 lỗ khóa chiều dài các cỡ - Vít tự khóa titanium đường kính 3.5mm, chiều dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
152 | PP2300520038 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, thân nẹp có 1->6 lỗ khóa, chiều dài các cỡ - Sử dụng vít tự khóa Titanium - Đường kính vít: 2.5mm -> 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
153 | PP2300520039 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) loại 5 lỗ, 7 lỗ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp. - Đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 80; 21: 0; 22: 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 0 |  | 0
154 | PP2300520040 | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹ 4 lỗ -> 7 lỗ khoa khóa và 0 lỗ free - Chất liệu vít Titanium - Đường kính vít 2.5mm -> 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 35; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
155 | PP2300520041 | Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, vít 3.5mm | 4: 0; 6: -Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Vít khóa/vít nén đầu gần mỏm khuỷu - Thân nẹp được thiết kế dài hơn phù hợp với giải phẫu xương trụ. - Hình dáng móc thiết kế cắt cạnh. - Móc để cố định - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
156 | PP2300520042 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ-> 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, chiều dài các cỡ - Vít tự khóa chất liệu: Titanium - Đường kính vít 3.5mm, dài các cỡ; - Vít vỏ xương thép không gỉ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
157 | PP2300520043 | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải. - Loại 2-> 6 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
158 | PP2300520044 | Nẹp khóa đầu trên, phía bên xương chày các cỡ | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước chiều dài 124mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 30; 13: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
159 | PP2300520045 | Nẹp khóa đầu xa xương cánh tay | 4: 0; 6: Chất liệu Pure Titanium Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít đầu xa của nẹp đặt mặt trong được thiết kế xen kẽ với vít của nẹp được đặt ở mặt ngoài tạo ra 1 cấu trúc song song để cố định ổ gãy đầu xa. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Mặt trong: Có 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 87/ 110/ 133/ 156mm. Mặt ngoài: Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 63/ 86/ 109/ 132/ 154/ 177/ 200mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
160 | PP2300520046 | Nẹp khóa đầu xa xương quay đầu khớp có móc | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - 3 móc có các cạnh tròn dễ uốn cong. - 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh gãy. - 2 vít khóa hướng mõm trâm quay. - Có lỗ vít nén ép cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
161 | PP2300520047 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) loại 9 lỗ, 12 lỗ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
162 | PP2300520048 | Nẹp khóa gót chân, vít 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Có chậu xương gót. - Có chậu đáy xương gót. - Có chậu Achilles. - Thân nẹp có lỗ trống để ghép xương. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
163 | PP2300520049 | Nẹp khóa khớp cùng xương đòn có móc, thiết kế móc giải phẫu 100º | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Thân nẹp hình dạng mắt xích dễ uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. - Đầu mặt khớp có 4 lỗ - Nẹp được thiết kế mỏng giảm kích ứng mô mềm. - Chiều cao móc 17mm - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
164 | PP2300520050 | Nẹp khóa mâm chày chữ T | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Khu vực gần mặt khớp có 5 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. - Lỗ vít nén cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. - Loại trái/ phải các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
165 | PP2300520051 | Nẹp khóa mắt cá ngoài | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp có 7 lỗ - Đầu nẹp có 2 móc - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 9: Cái; 12: 30; 13: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
166 | PP2300520052 | Nẹp khóa mặt sau đầu trên xương chày | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Nẹp được đặt mặt sau phía trong đầu trên xương chày. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại 2-> 6 lỗ - Kích thước 55mm->107mm; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
167 | PP2300520053 | Nẹp khóa mắt xích | 4: 0; 6: - Chất liệu Pure Titanium. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Thân nẹp được thiết kế uốn lượn dễ dàng uốn cong - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại 4 -> 14 lỗ chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
168 | PP2300520054 | Nẹp khóa mini 1.5mm, góc vít đa hướng | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Độ dày 0.8mm, có nhiều hình dạng khác nhau - Dùng vít khóa 1.5mm, vít vỏ 2.0mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
169 | PP2300520055 | Nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ các loại | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Kích thước chiều dài 105mm - Đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free - Vít tự khóa chất liệu Titanium - Đường kính vít 2.5mm ->3.5mm, dài các cỡ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
170 | PP2300520056 | Nẹp khóa nén ép | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại 4-> 12 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 25; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
171 | PP2300520057 | Nẹp khóa thân xương đùi các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Thân nẹp có 6 lỗ->10 lỗ khóa và 2 lỗ free - Chiều dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium -Đường kính vít 5.0mm, dài 12->110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 8; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
172 | PP2300520058 | Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay | 4: 0; 6: -Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Thân nẹp có 4 lỗ -> 6 lỗ khóa và 2 lỗ free, dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 80; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
173 | PP2300520059 | Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: - Thân nẹp có 6 lỗ ->10 lỗ khóa và 2 lỗ free, dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium - Đường kính vít 5.0mm, dài 12->110mm - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 35; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
174 | PP2300520060 | Nẹp khóa chữ S thân xương đòn chất liệu thép không gỉ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp hình chữ S - Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi - Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học - Vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt - Loại 7 lỗ->9 lỗ, chiều dài 85mm -> 114mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
175 | PP2300520061 | Nẹp khóa xương đòn dạng móc | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài 63mm - Đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free. - Thân nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 3.5mm, dài 10->70mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
176 | PP2300520062 | Nẹp khóa đầu rắn xương đòn | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V. - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Đầu mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. - Thân nẹp cong hình chữ S xoắn quanh đầu ngoài xương đòn. - Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. - Loại trái, phải các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
177 | PP2300520063 | Nẹp khóa xương đòn mặt bên | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài 58mm - Đầu nẹp và thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free. - Vít tự khóa Titanium - Đường kính 2.5mm, chiều dài 8mm -> 50mm. - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
178 | PP2300520064 | Nẹp khóa chữ S thân xương đòn chất liệu Pure Titanium | 4: 0; 6: - Chất liệu Pure Titanium - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. - Nẹp hình chữ S - Có 2 lỗ nén ở giữa để nén ép và cố định ổ gãy. - Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm - Loại trái/ phải - Loại 5lỗ -> 11 lỗ, chiều dài các cỡ; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
179 | PP2300520065 | Nẹp khóa xương gót | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: - Đầu nẹp có 11 lỗ khóa và 0 lỗ free, chiều dài các cỡ - Vít tự khóa titanium - Đường kính 2.5mm, dài 8->50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 15; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
180 | PP2300520066 | Nẹp nối dọc cột sống cổ, đk 3.3mm, dài 100mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium. - Đường kính 3.3mm, dài 100mm. - Tương thích với vít đa trục cột sống cổ góc xoay 50 độ; 8: Bịch/1 cái; 9: Cái; 12: 15; 13: 10; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
181 | PP2300520067 | Nẹp nối ngang cột sống cổ có chiều dài điều chỉnh từ 30-70mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium - Dài 30-70mm, bước tăng 5mm. - Tương thích với vít đa trục cột sống cổ góc xoay 50 độ; 8: Bịch/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 10; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
182 | PP2300520068 | Khung giá đỡ hẹp mạch nội sọ các cỡ | 4: 0; 6: - Stent dạng tự bung dùng trong can thiệp điều trị hẹp động mạch nội sọ. - Đường kính: 2.5mm -> 5.0 mm. - Chiều dài: 15mm -> 30mm.; 7: - Stent dạng tự bung dùng trong can thiệp điều trị hẹp động mạch nội sọ. - Đường kính 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm. - Chiều dài 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. - Có thể thu hồi sau khi thả <50% chiều dài stent - Có các điểm cản quang trên thân stent giúp quan sát tốt; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 20; 13: 3; 21: 0; 22: 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
183 | PP2300520069 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc | 4: 0; 6: - Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cocr - Đường kính từ 2.0mm - 4.5mm - Chiều dài từ 9mm - 49mm. - Polymer tự tiêu dạng 3 lớp - Độ dày stent: 75µm -85µm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 180; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
184 | PP2300520070 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não cỡ lớn | 4: 0; 6: - Vi ống thông hút huyết khối dành cho mạch máu não - Chiều dài: 132cm - Có thể kèm theo bộ dây hút huyết khối hoặc không; 7: Chất liệu: Nitinol. Phủ lớp ưa nước. Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần: 6F. Đường kính trong: ≥ 0.062" Chiều dài ≥ 132 cm Có thể kèm theo bộ dây hút huyết khối hoặc không; 8: 1 Hộp / 1 cái; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 60 | [7 empty] | 60 |  | NTK |  |  | 0
185 | PP2300520071 | Ống thổi dùng trong mổ bắc cầu động mạch vành | 4: 0; 6: - Bộ gồm 01 tay cầm, thân bằng thép không gỉ, có thể uốn cong, dài 16.5cm. - Đầu tip bằng silicon, mềm. - Có 02 dây - Có tích hợp lọc khí 0.2 micron.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
186 | PP2300520072 | Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) và cổng chia (stopcock) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Chịu được áp lực tới 500 psi, 2 hoặc 3 cửa. Có thể chọn lựa nút On / Off. Thân làm từ polycarbonate dễ quan sát dòng chảy. Có thể chọn thêm dây nối.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 0
187 | PP2300520073 | Bộ kết nối chữ Y dùng trong truyền thuốc, truyền dịch các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Van cầm máu gồm 2 loại: Push - Click và Twist. Van 180 psi (push-click) & 300 psi (twist) chống rò rỉ. Tương thích với lòng 9F . Thiết bị torque và Introducer tương thích với dây dẫn từ 0.014" - 0.021". Bộ van cầm máu gồm nhiều thành phần: van, torque, dây nối, dây mở đường (tùy chọn).; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 300 | [7 empty] | 100 | 200 |  |  |  | 0
188 | PP2300520074 | Ống thông chụp buồng tim các cỡ | 4: 0; 6: - Ống thông chụp buống tim các cỡ loại 4F-6F - Cấu tạo 3 lớp, tương thích guidewire 0.038'; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 220 | 200 | [7 empty] | 20 |  | 0 |  | 0
189 | PP2300520075 | Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên | 4: 0; 6: - Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên loại 5F - Cấu tạo sợi bện kép, tương thích với guidewire 0.038''; 8: 5 cái/ Hộp 10 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 | [6 empty] | 0 |  | 500 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  |  | 0
190 | PP2300520076 | Ống thông 2 nòng có thiết kế ống hình bầu dục | 4: 0; 5: Ống thông 2 nòng trong tim mạch can thiệp; 6: - Ống thông 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX dài 20 cm) thích hợp cho mạch nhánh và tổn thương CTO. - Ống thông gồm 2 lõi thép không gỉ chống xoắn. - Chiều dài từ đầu tip tới OTW port dài 6.5 mm. - Lớp phủ ái nước L coating 380 mm - Thiết kế ống hình bầu dục 3.3 Fr x 2.5 Fr - Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5/ 2.5 - 3.3 F. - Chiều dài: 145 cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 30 | [6 empty] | 10 |  | 20 |  |  |  | 0
191 | PP2300520077 | Ống thông can thiệp chẩn đoán mạch máu não, mạch máu tạng và ngoại biên các cỡ | 4: 0; 6: '- Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên. - Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép - Tốc độ dòng chảy tối ưu - Kích thước: 4F - 6 F - Chiều dài: 70cm - 125cm; 7: - Thân ống được phủ lớp ái nước (Hydrophilic) - Độ cản quang dưới màn hình soi huỳnh quang cao - Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép không gỉ giảm thiểu sự xoắn nút trong mạch máu - Kích thước: 4; 5; 6F - Chịu được áp lực đến: 1.200 PSI - Đa dạng chiều dài: 40cm - 150cm - Đầu xa ống thông được thiết kế linh hoạt chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng, ngoại biên và mạch vành (Cobra I,II,III/ Vert/ Simmons I,II,III/ Yashiro/ RH/ JR/ JL/ TiG/ PIG Tail,...); 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 470 | 300 | 100 | [5 empty] | 70 |  | Mục dùng chung NTK+CDHA |  |  | 0 | Mục dùng chung NTK+CDHA
192 | PP2300520078 | Ống thông can thiệp đầu siêu mềm không gắn bóng cỡ 5-6F | 4: 0; 5: Ống thông can thiệp đầu siêu mềm không gắn bóng; 6: - Ống thông hỗ trợ can thiệp được thiết kế đầu mềm - Đường kính tối đa của ống thông: 5F->6F - Chiều dài: các cỡ; 7: Thân ống mềm dẻo uyển chuyển với lớp phủ hydrophilic dài 105-115cm. Kích cỡ 4.2 Fr Công nghệ bện dây độc quyền chống xoắn và duy trì độ toàn vẹn lòng ống. Lòng trong ống rộng 1.1 mm (0.043inch), lớp phủ PTFE. Chiều dài khả dụng: 120, 125, 130cm. Hình dạng đầu tip: straight.; 8: Hộp/5 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 10300000 | 51500000
193 | PP2300520079 | Ống thông can thiệp mạch vành , cỡ 5->8Fr | 4: 0; 6: - Ống thông can thiệp loại có lực hỗ trợ cân bằng. Thành ống thông có lõi là các sợi kim loại dẹt được kết nang polymer - Vest Tech nylon, giúp cho thành ống thông mỏng mà vẫn vững chắc. - Ống thông có từ 20 loại độ cong trở lên, có các dạng cong EBU, RBU, IMA, SAL, SL, AL,... - Có loại dài 90cm cho các ca đặc biệt. Có loại ống thông dùng cho can thiệp ngoại biên. -Tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE.; 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 600; 13: 228; 21: 0; 22: 690 | [6 empty] | 90 |  | 600 | Nội tim mạch: 200 ca can thiệp/năm. |  |  | 0
194 | PP2300520080 | Ống thông chẩn đoán buồng tim các cỡ | 4: 0; 6: Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon-Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi) - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng đuôi heo. Chiều dài 110cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 200; 13: 10; 21: 0; 22: 250 | 200 | [5 empty] | 0 |  | 50 | Nội tim mạch: theo số lượng GMHS |  |  | 0
195 | PP2300520081 | Ống thông can thiệp mạch vành với thân ống thông bao các loại, các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ phẳng được bện cường độ cao, có tính cản quang cao ở đoạn xa. - Đặc điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau. - Hình dạng các kiểu - Kích thước cỡ 5F - 7F'. Chiều dài 100cm.; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 90; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 0
196 | PP2300520082 | Ống thông can thiệp tim mạch các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Thiết kế ống Hyper chống biến dạng ống dưới nhiệt độ, độ ẩm cao. Đường viền Henka có độ cứng ống giảm dần từ đoạn gần tới đầu tip. Đầu tip viền tròn, mềm dẻo (urethane) hiển thị tốt. Lòng trong ống rộng: 6F (1.80mm/ 0.071"), 7F (2.05mm/ 0.081"), 8F (2.28mm/ 0.090") được phủ lớp PTFE. Đường kính ngoài: 2.09, 2.4, 2.7 mm (6, 7, 8 F). Các loại shape: JL, JR, AL, SAL, AR, HS, IM, PB, SC, SPB, MP Chiều dài khả dụng: 100cm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 300; 13: 200; 21: 0; 22: 300 | [8 empty] | 300 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số lấy file này |  |  | 0
197 | PP2300520083 | Ống thông chẩn đoán mạch quay đa năng chụp được trái và phải các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu tạo: công nghệ sợi bện kép - Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống 2 lớp - Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: Brachial Type -Kích cỡ: 5Fr - Tương thích guidewire 0.038'' - Đường kính 5Fr, chiều dài 100cm - 120cm.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 800; 13: 1405; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | Nội tim mạch: theo số luọng GMHS |  |  | 0
198 | PP2300520084 | Ống thông chẩn đoán mạch vành có bện sợi thép không gỉ các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon-Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ. - Đường kính 4Fr - 5Fr. Chiều dài 100cm. - Tương thích guidewire 0.038''.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 800; 13: 500; 21: 0; 22: 1200 | 1200 | [8 empty] | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
199 | PP2300520085 | Ống thông chẩn đoán tim đa năng các cỡ | 4: 0; 6: - Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ - Đường kính 4Fr - 5Fr. Chiều dài 100cm. - Tương thích guidewire 0.038''.; 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 100; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
200 | PP2300520086 | Ống thông chuẩn đoán ngoại biên | 4: 0; 6: - Ống thông chẩn đoán ngoại biên - Có đường viền bện giúp chống gẫy gập, chống biến dạng. - Có đầu tip mềm và hãm lực chống tổn thương lòng mạch - Đường kính loại: 4F->7F - Chiều dài: 40 -> 150 cm - Tương thích guide wire 0.035”/ 0.038” - Có 1-5 lỗ bên; 8: 5 Cái/hộp; 9: Cái; 12: 580; 13: 80; 21: 0; 22: 100 |  | 100 | [10 empty] | 0
201 | PP2300520087 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành | 4: 0; 6: Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành - Có chiều dài 25cm và 40cm - Chiều dài của shaft 125cm. - Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. - Phủ lớp ái nước Z-glide - Cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium - Tiêu chuẩn CE châu Âu và FDA Mỹ; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 45 | [6 empty] | 15 |  | 30 |  | 0 |  | 0
202 | PP2300520088 | Stent can thiệp túi phình mạch não | 4: 0; 6: - Stent điều trị phình mạch cổ rộng kết hợp với vòng xoắn kim loại - Stent tự bung. - Có thể đóng gói kèm vi ống thông thả stent. - Đường kính stent từ 2.0mm -> 5.5mm - Chiều dài các cỡ; 7: - Stent tự nở, dùng trong can thiệp túi phình mạch máu não - Đường kính 3.0mm - 8.0mm. - Chiều dài 15-60mm. - Tương thích với ống thông có đường kính trong 0.0165"- 0.017", 0.021" và 0.027". - Có thể thu hồi sau khi đặt 90% chiều dài. - Có các điểm cản quang giúp dễ quan sát stent; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 68000000 | 204000000
203 | PP2300520089 | Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành các cỡ | 4: 0; 6: -Chất liệu: Cobalt Chromium với lớp phủ ProBio -Độ dày khung Stent: 2.5mm, 3.0mm có kích thước 60µm (0.0024 inch); đường kính 3.5mm - 4.0mm có kích thước 80µm (0.0031 inch); đường kính 4.5mm, 5.0mm có kích thước 120µm (0.0047 inch) -Chiều dài từ: 15mm đến 26mm - Đường kính từ: 2.5mm đến: 5.0mm - Chứng nhận ISO, CE VÀ FDA và FSC: Switzerland & Australia -Stent được phủ lớp Silicon Carbide siêu mỏng (PROBIO) và thiết kế đơn lớp (single layer) làm khẩu kính nhỏ; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 6; 21: 0; 22: 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 0
204 | PP2300520090 | Giá đỡ (Stent) can thiệp mạch vành thành mỏng phủ thuốc Sirolimus | 4: 0; 6: - Stent lõi Co-Cr, phủ thuốc Sirolimus - Cấu tạo mắc cáo mở có liên kết chữ Z kép dài - Độ dày Stent: ≤ 60µm. - Đường kính: 2.0 mm - 4.5 mm, chiều dài: 8 mm - 48 mm. - Có nghiên cứu lâm sàng với hơn 1000 bệnh nhân tại các quốc gia Châu Âu đã được công bố trên các tạp chí được lập chỉ mục ISI, SCOPUS, PubMed.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 | [6 empty] | 0 |  | 200 | Nội tim mạch: 20 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0
205 | PP2300520091 | Stent mạch vành phủ thuốc tự tiêu sinh học | 4: 0; 6: Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, liều lượng ≤1.2 µg/mm2 Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA 50/50, độ dày lớp phủ: 3-5 µm Vật liệu Cobalt Chromium, thiết kế đóng và mở, kết nối có dạng chữ "U", 6 đỉnh đối với Ø2.00 - 2.75, 8 đỉnh đối với Ø3.00 - 4.50, Độ dày khung stent: 60-70μm Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50mm Chiều dài: 8-48 mm. Số nếp gấp bóng: 3 cánh Biên dạng đầu tip: 0.016", Có 2 dấu cản quang Áp suất danh định ≤ 7 bar, Tiêu chuẩn ISO; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 0
206 | PP2300520092 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: 0; 6: - Tương thích với sheath 6F -> 7F - Đường kính 5 - 10 mm - Chiều dài stent: các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA (Mỹ); 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 20 |  | 20 | [10 empty] | 0
207 | PP2300520093 | Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng | 4: 0; 6: - Stent graft động mạch chủ bụng loại bổ sung - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester - Cấu tạo: Stent đầu gần chữ M - Có marker - Đường kính đầu gần 16 mm, đầu xa từ 10 -> 28 mm, chiều dài các cỡ - Đường kính dụng cụ: 14F ->18F; 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
208 | PP2300520094 | Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực | 4: 0; 6: - Stent graft động mạch chủ ngực loại bổ sung - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester - Cấu tạo: Có Marker - Đường kính 22 ­> 46 mm, chiều dài các cỡ - Đường kính dụng cụ: 22F -> 25F; 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Cái; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
209 | PP2300520095 | Stent graft cho động mạch chủ bụng | 4: 0; 6: - Stent graft động mạch chủ bụng - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester - Có marker - Đường kính stent chính: 23 -> 36 mm, chiều dài: 103 mm - Đường kính stent nhánh: đầu gần 16 mm, đầu xa từ 10 -> 28 mm, chiều dài các cỡ - Đường kính dụng cụ: 18 -> 20Fr; 8: Hộp/ 1 Cái; 9: Bộ; 12: 5; 13: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
210 | PP2300520096 | Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | 4: 0; 6: - Stent graft động mạch chủ ngực - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester - Cấu tạo: Có Marker - Đường kính 24 ­> 44 mm, chiều dài các cỡ - Đường kính dụng cụ: 16F -> 24F; 8: Hộp/ 1 bộ; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
211 | PP2300520097 | Stent mạch vành phủ thuốc lõi kép Zotarolimus, các cỡ | 4: 0; 6: - Phủ thuốc Zotarolimus - Lớp phủ Biolink tương thích sinh học - Công nghệ lõi kép - Chỉ định được cho bệnh nhân tiểu đường - Đường kính 2.0 mm - 5.0 mm, dài 8 mm - 38 mm - Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu); 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | [6 empty] | 0 |  | 100 | Nội tim mạch: 15 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0
212 | PP2300520098 | Dụng cụ lấy huyết khối dạng stent | 4: 0; 6: - Dụng cụ kéo huyết khối tái thông mạch được thiết kế dạng stent, có thể thu lại được - Kích thước 4mm -> 6mm . - Chiều dài stent: Các cỡ; 7: - Stent kéo huyết khối tái thông mạch máu chất liệu Nitinol - Có các marker trên thân stent giúp cản quang tốt. - Đa dạng kích thước 4mm, 5mm và 6mm . - Chiều dài stent: Các cỡ - Tương thích với vi ống thông có đường kính trong .017", .021".; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
213 | PP2300520099 | Stent mạch vành phủ thuốc tự tiêu đường kính 2.0 - 4.0mm | 4: 0; 6: - Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium phủ thuốc Sirolimus và Polymer - 2 marker Platinum / Iridium. - Số thanh nối ≤ 2 giúp đảm bảo độ linh hoạt và khả năng tiếp cận mạch nhánh tối đa - Chu vi mắc cáo mở rộng tối đa ≥ 18.5mm, giúp duy trì hỗ trợ tốt lối vào mạch nhánh - Hàm lượng thuốc: 12.5μg/mm chiều dài, phủ ở mặt ngoài thành stent. - Dùng kèm dây dẫn 0.014" và ống thông can thiệp tối thiểu 5F. - Độ dày thanh chống 68 μm- 80 μm - Đường kính 2.0mm - 2.50 mm , chiều dài 8mm - 32mm. - Đường kính stent 2.75mm - 4.00 mm, chiều dài 8mm - 40 mm.; 8: 1 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 13: 83; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
214 | PP2300520100 | Stent nong mạch vành có phủ thuốc tự tiêu sinh học tiêu chuẩn châu âu | 4: SYNERGY™ XD0; 5: Stent mạch vành PtCr, phủ polymer tự tiêu, thiết kế mắt mở; 6: - Chất liệu Platinum Chromium có tẩm thuốc Everolimus, phủ Polymer tự tiêu - Khung stent mỏng, có bề dày 74μm đến 81μm - Tip profile: 0.017 inch - Đường kính: 2.25mm - 5.00mm - Chiều dài 8mm - 48mm. - Polymer Tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày, Lớp Polymer chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch, bề dày lớp phủ polymer 4μm - Chất liệu bóng trong stent: Pepax có 2 lớp, bóng 5 nếp gấp - Hệ thống mang stent phủ lớp ái nước. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA ( Bản PMA); 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 150; 21: 0; 22: 275 | [6 empty] | 25 |  | 250 |  | 0 |  | 0
215 | PP2300520101 | Stent nong mạch vành có phủ thuốc tự tiêu hoàn toàn sau 90 ngày | 4: 0; 5: Stent nong mạch vành Platinum Chromium có tẩm thuốc; 6: - Chất liệu Platinum Chromium có tẩm thuốc Everolimus và Polymer vĩnh cửu PVDF-HFP - Thời gian tự tiêu thuốc hoàn toàn là 90 ngày. - Có 4-5 kết nối giữa các segment ở đầu gần của giá đỡ. - Tip profile: 0.018 inch - Đường kính: 2.25mm - 4.0mm, khả năng oversize lên đến 5.75mm - Chiều dài: 8mm-38mm - Bóng trong stent: chất liệu Pepax 2 lớp -Tiêu chuẩn chất lượng FDA Mỹ và CE châu Âu; 7: - Phủ thuốc Everolimus từ 100mcg/cm2; - Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) - Độ dày thành stent: 0.081-0.086 mm - Đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-38 mm - Đầu profile 0.018'' - Hệ thống bóng PEBAX; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 12: 100; 13: 100; 21: 0; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  | 0 | nội tim mạch: Vẫn tham gia mã này | 0 |  | 0 | Cả 2 khoa bỏ mã này chuyển sang thế hệ mới hơn là Megatron
216 | PP2300520102 | Thanh nâng ngực các loại các cỡ (kèm ốc/vít) | 4: 0; 6: - Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực - Chất liệu: Titanium - Kích cỡ: 6cm -> 40cm - Thanh dùng ốc vít để cố định vào thành ngực. - Mỗi thanh kèm 2 ốc vít; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 40 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 0
217 | PP2300520103 | Thanh nâng ngực các loại các cỡ không kèm vít | 4: 0; 6: - Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, - Thiết kế: 2 đầu bo tròn, nhỏ thon, có lỗ và khấc ở 2 đầu - Kích thước: + Chiều rộng 10mm -> 13mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
218 | PP2300520104 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | 4: 0; 6: - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước, bề mặt không ngậm nước. - Kính lọc tia UV, bờ vuông chống đục bao sau, cầu sai trung tính , trong suốt. - Chỉ số khúc xạ >1,45; chỉ số ABBE > 57. - Đường kính optic 5.5mm - 6.5mm; chiều dài 10mm - 13mm . - Dải công suất 0D đến +32D. - Lắp sẵn trong cartidge + injector dùng một lần. - Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge trong hộp vô trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 300 | [5 empty] | 300 | [6 empty] | 0
219 | PP2300520105 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu ,chỉnh loạn thị | 4: 0; 6: - Thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic. - Chất liệu Acrylic . - Bề mặt không ngậm nước, chống tia UV. - Chỉ số khúc xạ >1,45; chỉ số ABBE >55. - Thiết kế dạng dĩa 4 điểm tựa. - Đường kính optic 5.5mm - 6.5mm, chiều dài 10mm -13mm. - Dải công suất: độ cầu từ -10D đến +32D ; - Độ loạn thị từ +1D đến +12D. bước nhảy 0.5. - Kèm theo cartridge + injector sử dụng một lần. - Kính đóng gói trong hộp riêng, vô khuẩn.; 8: 1 cái /hộp; 9: cái; 12: 30; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
220 | PP2300520106 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | 4: 0; 6: - Chất liệu acrylic không ngậm nước, đặc tính tiêu điểm kéo dài tiêu điểm. - Đường kính optic từ 5.0mm đến 6.0 mm, đặc điểm phi cầu. - Dải công suất từ +10.0D đến + 30.0D. - Chỉ số khúc xạ (RI) 1.52 < RI< 1.54. - Màu vàng lọc ánh sáng xanh và tia UV. - Thiết kế 4 càng, thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt - Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge trong hộp vô trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
221 | PP2300520107 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | 4: 0; 6: - Chất liệu acrylic không ngậm nước - Đường kính optic từ 5mm đến 6 mm. - Đặc điểm phi cầu. dải công suất từ -10.0 D đến + 35.0 D. - Chiều dài tổng thể từ 10mm đến 12 mm. - Chỉ số khúc xạ (RI) 1.52 < RI <1.54. - Màu vàng lọc ánh sáng xanh, tia UV. Thiết kế 4 càng. - Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 500; 13: 400; 15: 400; 16: 400; 21: 0; 22: 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | NK đến tháng 7/23 sử dụng trong 6 tháng |  |  | 0
222 | PP2300520108 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C | 4: 0; 6: -Chất liệu acrylic.không ngậm nước - Đường kính optic từ 5.5mm đến 6.5 mm. - Đặc điểm phi cầu , trung tính dải công suất từ -5.0 D đến + 40.0 D.Chiều dài tổng thể từ 11 mm đến 13 mm. - Chỉ số khúc xạ 1.48<= n <= 1.52. Chỉ số ABBE trong khoảng từ 52-55, - Lọc ánh sáng xanh, nhuộm vàng tự nhiên chống tia UV. - Thiết kế càng chữ C, chống dính càng Antistick, góc càng < 2 độ. - Thuỷ tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong cartidge+ injector dùng một lần; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 15: 330; 16: 330; 21: 0; 22: 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | Nhập kho đến ngày 12/23 trong vòng 6 tháng |  |  | 0
223 | PP2300520109 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu, ngậm nước | 4: 0; 6: - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ, nhiễu xạ, kính không bị bọt khí,cho tiêu cự nhìn gần, nhìn trung gian, phi cầu (cầu sai âm tính) - Chất liệu Acrylic ngậm nước >= 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước, lọc tia UV - Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế theo bảng phiến 4 cạnh - Đường kính optic 5.5mm - 6.5mm, đường kính tổng 10mm - 13mm - Dãy diopter từ +0D đến + 32D, bước nhảy 0.5D - Chỉ số khúc xạ >= 1.45 - Chỉ số ABBE >= 58 - Thủy tinh thể đặt sẵn vào cartridge kèm súng injector sử dụng 1 lần - Tiệt khuẩn; 8: 1 cái /hộp; 9: cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 0
224 | PP2300520110 | Stent sinh học phủ thuốc điều trị kép | 4: 0; 6: Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Độ dày stent: 95-105 µm Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Đường kính: 2.5 - 4.0 mm. Chiều dài: 9 – 38 mm. Radial strength (Khả năng chịu nén) > 25 psi Foreshortening (Tỷ lệ rút ngắn chiều dài của stent) < 1% Recoil (Tỷ lệ co lại của stent) < 5% Đường kính 2.5-2.75mm nong lên tối đa 3.25 mm Đường kính 3.0-4.0mm nong lên tối đa 4.5 mm Thử nghiệm lâm sàng trên 9600 bệnh nhân. CE chứng nhận khả năng rút ngắn thời sử dụng DAPT linh hoạt cho bệnh nhân ổn định và bệnh nhân ACS; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 120; 13: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
225 | PP2300520111 | Van cầm máu dạng chữ Y loại đóng mở bằng lò xo, và van kép chất liệu Polycarbonate | 4: 0; 6: - Van cầm máu chất liệu Polycarbonate - Loại đóng mở bằng lò xo, có van kép - Có kèm insertion tool bằng kim loại và torque điều khiển - Dây dẫn 0.014" - Đường kính trong 2.44 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25Cái/hộp; 9: Cái; 12: 1000; 13: 2000; 21: 0; 22: 1450 | 1300 | [6 empty] | 150 |  | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  | 832500 | 1207125000
226 | PP2300520112 | Van tim cơ học động mạch chủ | 4: 0; 6: - Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ, cấy ghép kiểu ngồi trên vòng van. - Vật liệu + Khung van: Titanium/ MP35N + Thiết kế lá van dạng trục treo + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có marker. - Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. - Van có các cỡ: 16mm -> 28mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
227 | PP2300520113 | Van động mạch chủ sinh học các cỡ | 4: 0; 5: Van động mạch chủ sinh học các cỡ - Magna Ease -Pt; 6: - 3 lá van tách rời - Chất liệu: màng tim bò/heo - Vòng van: khung bằng hợp kim Cobalt - chromium, phủ bởi lớp Ployester - Có vùng nới rộng van, có marker hiển thị dưới hình ảnh cản quang - Kích cỡ : 19mm->29mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 12; 13: 5; 21: 0; 22: 15 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
228 | PP2300520114 | Van hai lá cơ học gờ nổi các cỡ | 4: 0; 6: - Van tim nhân tạo cơ học 2 lá, cấp ghép kiểu ngồi trên vòng van - Vật liệu + Khung van: Titanium + Thiết kế lá van dạng trục treo + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có marker. - Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. - Van có các cỡ: 19mm -> 33mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 13: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
229 | PP2300520115 | Van hai lá sinh học các cỡ | 4: 0; 5: Van hai lá sinh học các cỡ - Magna Ease -Pt; 6: - Chất liệu: màng tim bò/heo - Kích cỡ : 25mm->33mm; 7: - 3 lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung bằng hợp kim Cobalt - chromium. - Van có vòng chỉ hướng dẫn vị trí khâu. - Thiết kế van ở vị trí supra-annular và có 2 markers chỉ dẫn vị trí đặt van để tối ưu hóa dòng chảy thất trái - Van được xử lý dưới quy trình ThermaFix chống vôi hóa. - Cỡ 25-33mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
230 | PP2300520116 | Van tim cơ học động mạch chủ loại INR thấp | 4: 0; 6: - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết - Góc mở lá van tới 90 độ - Đầu ra dạng ống loe - Được chứng nhận an toàn hơn với INR 1.5IU->2.5UI - Độ chênh áp thấp - Van động mạch chủ vòng khâu số 19->29; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0
231 | PP2300520117 | Van tim hai lá INR thấp | 4: 0; 6: - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết - Góc mở lá van tới 90 độ - Đầu ra dạng ống loe - Được chứng nhận an toàn hơn với INR 1.5IU->2.5UI - Độ chênh áp thấp; 8: 01 cái/hộp; 9: Cái; 12: 100; 13: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0
232 | PP2300520118 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực cao 21atm với 16 điểm nổi trên 4 dãy của thân bóng, các cỡ | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành bán đàn hồi phủ hydrolubric chịu được áp lực RBP lên đến 21atm. - Có 16 điểm nổi trên 4 dãy của thân bóng giúp chống trượt. - Đầu tip: 4mm thon gọn và linh hoạt. Entry profile 0.017" . Vật liệu: semi-compliant polyamide. NP: 11atm; RBP: 21atm. Có 2 vạch cản quang dài 1.0mm. Chiều dài khả dụng: 138cm - Đường kính: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm. Chiều dài: 8, 12,16mm.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | BỎ MÃ NÀY |  |  | 0 | Khoa HSTM xây dựng và bỏ mã này Thay bằng mã khác sẻ bổ sung phần thêm mới
233 | PP2300520119 | Vật liệu gây nút mạch | 4: 0; 6: - Chất gây tắc mạch dạng lỏng ethelene vinyl alcohol hòa tan trong chất dimethylsulfoxide, bột tantalum làm tăng độ cản quang - Chỉ định thuyên tắc các tổn thương ngoại biên và mạch máu não bao gồm dị dạng động tĩnh mạch và u máu. - Nồng độ 12 và 18 tương ứng với độ đậm đặc của chất tắc mạch; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 17900000 | 89500000
234 | PP2300520120 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép | 4: 0; 6: Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn. Lớp phủ: silicon hoặc ái nước SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf, 0.7gf Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 150, 165, 180, 190, 300 cm; 7: Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn. Lớp phủ: silicon hoặc ái nước SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf hoặc 0.7gf Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 150, 165, 180, 190, 300 cm; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 700; 13: 10; 21: 0; 22: 930 |  | 200 |  |  |  |  | 30 |  | 700 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0
235 | PP2300520121 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh điều trị túi phình mạch não | 4: 0; 6: - Vi ống thông can thiệp mạch máu não - Đường kính ngoài của đoạn hoạt động: đầu gần 2.1Fr- 2.4Fr và đầu xa 1.7Fr -1.9Fr - Đường kính trong lòng ống từ 0.017" trở xuống, chiều dài sử dụng là 150cm. - Có thể đầu thẳng hoặc cong; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0
236 | PP2300520122 | Vít chỉ khâu chóp xoay, sử dụng kỹ thuật khâu hai hàng | 4: 0; 6: - Chất liệu: Peek optima - Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. - Kích thước neo 5.5mm x 6.7mm. - Chiều dài bung tương ứng 20.8mm - Tiệt trùng; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
237 | PP2300520123 | Vít chỉ khâu sụn chêm kỹ thuật khâu all inside | 4: 0; 6: - Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. - Gồm hai neo ≥ 5mm chất liệu peek/titan/cocr và nút chỉ không tiêu chất liệu polyethelene. - Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10 - 18mm.; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 0 |  | 0
238 | PP2300520124 | Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay khớp vai | 4: 0; 6: - Chất liệu: PLLA phủ HA tự tiêu - Kèm hai hoặc ba sợi chỉ - Kích thước: Các cỡ - Tiệt trùng; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
239 | PP2300520125 | Vít đa trục cột sống cổ kèm vít khóa trong | 4: 0; 6: - Vít đa trục: Titanium. - Góc xoay: 50 độ, biên độ di dộng của vít đa trục cao. - Đường kính: 3.5mm -> 4.5mm các cỡ - Vít cấu tạo tương thích với nẹp dọc đường kính 3.3mm + Vít khóa trong: titanium, đk 3.5mm; 8: Bịch/1 cá; 9: Cái; 12: 50; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
240 | PP2300520126 | Vít đa trục cột sống cổ lối sau | 4: 0; 6: -Vật liệu: Titanium - Đầu vít thiết kế dạng hoa Tulip. - Vít thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. - Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Mũi có rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Đường kính 3.5mm và 4.0 mm. - Độ dài: từ 14mm -> 32mm mỗi bước tăng 2mm. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính 6mm.; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 20; 13: 40; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
241 | PP2300520127 | Vít đa trục cột sống lưng có ren bén, nhuyễn các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium/Titanium Alloy - Đầu vít có 3 lưỡi, giúp vít có thể đi nhanh hơn vào xương. - Vít tự taro, thân vít đặc - Đường kính 4.5mm-8.0mm. - Chiều dài từ 25mm-100mm - Tiệt trùng; 8: Cái/gói; 9: Cái; 12: 200; 13: 200; 21: 0; 22: 300 |  |  | 300 | [9 empty] | 0
242 | PP2300520128 | Vít đa trục rỗng ruột | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đầu vít được thiết kế để gắn với canulla bơm xi măng - Phần rỗng bên trong - Chiều dài từ 35-60mm - Đường kính 5-7 mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn.; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
243 | PP2300520129 | Vít đơn trục cột sống lưng có ren bén, nhuyễn các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu bằng titanium, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén - Đường kính ngoài 4mm, Đường kính trong 3.25mm, Khoảng cách ren vít 2.2mm, Chiều dài 25-45mm - Đường kính ngoài 5mm, Đường kính trong 3.55mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-50mm -Đường kính ngoài 6mm, Đường kính trong 4.55mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm - Đường kính ngoài 7mm, đường kính trong 5.30m, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm - Đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 5.95mm, khoảng cách ren vít 2.7mm, chiều dài 30-80mm. - Tiệt trùng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
244 | PP2300520130 | Vít dùng trong phẫu thuật cột sống cổ tương thích nẹp gắn liền đĩa đệm | 4: 0; 6: -Vật liệu titanium - Đường kính 4mm, chiều dài 12->18mm - Đường kính 4.5mm, chiều dài 14->18mm - Tương thích với nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ - Trùng sẵn; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 30; 13: 10; 21: 0; 22: 80 |  |  | 80 | [9 empty] | 0
245 | PP2300520131 | Vít khóa 3.5mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ - Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 13: 1900; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
246 | PP2300520132 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chiều dài 12mm - 60mm.toàn ren. - Đường kính 4.0mm. - Chất liệu: titanium.; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
247 | PP2300520133 | Vít khóa 5.0mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chiều dài 18 - 90mm, toàn ren. - Đường kính 5.0mm. - Chất liệu: Titanium.; 8: 0; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0
248 | PP2300520134 | Vít khóa 5.0mm các cỡ tự taro | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 5.0mm, - Kích thước: 14mm-140mm; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
249 | PP2300520135 | Vít khóa 6.5 các cỡ | 4: 0; 6: - Đường kính 6.5mm - Chiều dài từ 30 - 110mm, toàn ren, thân vít rỗng. - Đường kính 6.5mm. - Chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 1400; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
250 | PP2300520136 | Vít khóa 7.3 các cỡ | 4: 0; 6: - Chiều dài từ 60 - 115mm - Đường kính 7.3mm, thân vít rỗng. - Chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 850; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
251 | PP2300520137 | Vít khóa động tự taro đường kính 2.4mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Titan/Titanium/ Ti6A14V - Đường kính ren: 2.4mm, tự taro - Chiều dài: 8mm -> 50mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
252 | PP2300520138 | Vít khóa động tự taro đường kính 3.5mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 3.5mm, tự taro - Kích thước: Dài 10mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [8 empty] | 0
253 | PP2300520139 | Vít khóa động tự taro đường kính 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm, tự taro - Chiều dài 12mm->80mm; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
254 | PP2300520140 | Vít khóa đường kính 2.5mm | 4: 0; 6: - Vật liệu titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 2.5mm, dài 8->50mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
255 | PP2300520141 | Vít khóa đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 3.5mm, dài 10->90mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [8 empty] | 0
256 | PP2300520142 | Vít khóa đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 5.0mm, dài 12mm->110mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 700; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
257 | PP2300520143 | Vít khóa đường kính 7.0mm | 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium. - Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. - Đường kính 7.0mm, dài 60mm->120mm. - Đóng gói tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
258 | PP2300520144 | Vít khóa mini tự taro đường kính 1.5mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 1.5mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt - Dài từ 6mm -> 30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
259 | PP2300520145 | Vít khóa mini tự taro đường kính 2.0mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan/Titanium - Chiều dài: 8mm -> 34mm - Vít khóa tự taro, - Đường kính 2.0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
260 | PP2300520146 | Vít đóng sọ titan tự khoan, tự taro | 4: 0; 6: - Chất liệu tita - Loại HT chống long, tự khoan, tự taro, mũ vít chữ X.; 8: 0; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 500 |  |  | 500 | [9 empty] | 0
261 | PP2300520147 | Vít neo cố định dây chằng chéo | 4: 0; 6: - Chốt loại: 4 lỗ, Chiều dài chốt: ≥ 10mm - Chiều dài vòng treo gân: từ 10mm- 35 mm - Chất liệu: Chốt là Titanium/Cobalt Chrome. - Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester hoặc tương đương - Đường kính ≥ 5mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
262 | PP2300520148 | Vít neo cố định dây chằng, điều chỉnh được độ dài. | 4: 0; 6: - Kích thước vít: dài ≥ 10mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: UHMWPE/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10mm – 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
263 | PP2300520149 | Vít rỗng titan 3.0 các cỡ | 4: 0; 6: Đường kính 3.0mm x chiều dài 14-30mm với mỗi bước tăng 2mm.Thân vít rỗng, chất liệu: Titanium.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 85; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
264 | PP2300520150 | Vít rỗng tự nén ép đường kính 2.8mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 2.8mm. - Vít không đầu. - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 8mm->30mm với bước ren tăng 1mm/ 2mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
265 | PP2300520151 | Vít rỗng tự nén ép đường kính 3.6 mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 3.6mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->70mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
266 | PP2300520152 | Vít rỗng tự nén ép đường kính 4.1mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 4.1mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->80mm với bước ren tăng 2mm/ 5mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
267 | PP2300520153 | Vít rỗng tự nén ép đường kính 5.5mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 5.5mm. - Vít không đầu - Vít được bắt chìm trong xương. - Kích thước: 15mm->100mm với bước ren tăng 5mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
268 | PP2300520154 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Đường kính 2.7mm - Chiều dài 6mm->30mm - Chất liệu: Titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 600; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
269 | PP2300520155 | Vít vỏ 3.5mm chất liệu thép không gỉ/ titanium | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 3.5mm, - Kích thước: 10mm->120mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
270 | PP2300520156 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chiều dài 12 - 60 mm, toàn ren. - Đường kính 4.0mm. - Chất liệu: titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 300; 13: 1400; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
271 | PP2300520157 | Vít vỏ 4.5mm các cỡ tự taro | 4: 0; 6: - Chất liệu: Thép không gỉ/ Titanium - Đường kính 4.5mm, - Kích thước: 14mm ->140mm "; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
272 | PP2300520158 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chiều dài 18 - 90mm, toàn ren. - Đường kính 5.0mm - Chất liệu: Titanium.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 12: 200; 13: 1100; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
273 | PP2300520159 | Vít vỏ 3.5mm tự taro chất liệu Ti6A14V | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm, tự taro - Kích thích sự phát triển của mô can xương. - Chiều dài 12mm->55mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
274 | PP2300520160 | Vít vỏ động mm tự taro đường kính 4.5mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 4.5mm, tự taro - Dài 14mm->60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
275 | PP2300520161 | Vít vỏ mini đường kính 2.0mm các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính 2.0mm, tự taro - Dài từ 6mm->30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
276 | PP2300520162 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm -> 3.5mm | 4: 0; 6: - Vít đường kính 2.7mm -> 3.5mm, chiều dài các cỡ - Chất liệu Titanium/thép không gỉ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
277 | PP2300520163 | Vít xốp 6.5 mm tự taro đường kính các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 6.5mm, tự taro - Kích thước: Dài 50mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
278 | PP2300520164 | Vít xốp dường kính 4.0 mm tự taro các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Ti6Al4V/Titanium - Đường kính 4.0mm, tự taro - Kích thước: Dài 30mm->90mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
279 | PP2300520165 | Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ | 4: 0; 6: - Đường kính 4.5mm, chiều dài 16mm-> 34 mm, - Thân vít rỗng kèm long đền - Chất liệu thép không rỉ; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 100; 13: 400; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
280 | PP2300520166 | Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ | 4: 0; 6: - Đường kính 7.3mm - Chiều dài 60mm -> 115mm. - Thân không toàn ren - Có kèm long đền đệm. - Chất liệu thép không rỉ; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 12: 50; 13: 200; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
281 | PP2300520167 | Vít xương xốp đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Vật liệu titanium. - Có 2 loại: vít ren toàn phần, vít ren bán phần - Chiều dài: 10mm->60mm; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
282 | PP2300520168 | Vòng van 2 hoặc 3 lá loại mềm | 4: 0; 6: - Vòng sửa van nhân tạo loại mềm - Chất liệu: Polyester - Kích thước: 23mm->35mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
283 | PP2300520169 | Vòng van ba lá 3D các cỡ | 4: 0; 5: Vòng van ba lá 3D - Edwards Physio Tricuspid - Pt; 6: - Vòng van 3 lá mềm dẻo - Lõi: Titanium. - Hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế hở. - Kích cỡ 24mm ->36mm.; 7: - Vòng van 3 lá mềm dẻo.Vòng khâu silicone, được bao phủ bởi lớp vải polyester. - Lõi titanium. - Hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế mở. - Viền khâu riêng biệt thuận lợi cho việc đặt chỉ khâu và tiết diện viền khâu nhỏ giúp giảm lực xuyên kim và lực trượt trong quá trình khâu vòng van - Cỡ 24-36mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 150 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 0
284 | PP2300520170 | Vòng van hai lá loại cứng | 4: 0; 5: Vòng van 2 lá hình yên ngựa, lõi cứng phần trước, mềm phần sau, cỡ 24-40mm - Edward Physio II - Pt; 6: - Lõi van cứng ở phần trước - Thiết kế hình yên ngựa. - Có 3 vị trí giúp định vị vòng van. - Kích cỡ 24mm-40mm.; 7: - Lõi van bằng nhiều tấm cobalt-chromium ghép lại giúp cứng ở phần trước . Thiết kế hình yên ngựa. Vòng khâu silicone, được bao phủ bởi lớp vải polyester. - Có 3 vị trí giúp định vị vòng van. - Dễ tháo tay cầm ra chỉ với 1 chỗ cắt. - Cỡ 24-40mm.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 25 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 0
285 | PP2300520171 | Vòng van ba lá hở loại bán cứng | 4: 0; 6: - Vòng được tăng cứng bằng lõi hợp kim và được phủ vải polyester bện. - Có marker - Có hệ thống giá đỡ vòng van - Kích cỡ: 26mm -> 36mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
286 | PP2300520172 | Vi ống thông siêu nhỏ dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não | 4: 0; 6: - Vi ống thông siêu nhỏ tự trôi theo dòng chảy của mạch máu - Dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não. - Đường kính từ 1.2F -> 1.8F; 7: Được thiết kế đầu gần bằng sợi thép không gỉ, đầu xa có lớp Nitinol. Đường kính trong đầu xa là 0.013'' Đường kính ngoài là 2.7Fr - 1.5Fr Chiều dài 165cm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 9450000 | 47250000
287 | PP2300520173 | Vòng xoắn kim loại điều trị phình mạch máu não | 4: 0; 6: - Vòng xoắn với thiết kế dạng xoắn - Hệ thống vòng xoắn kim loại 10 và 18 tương ứng với đường kính sợi coi từ 0.012 inch->0.014inch - Đường kính vòng xoắn kim loại tối tiểu từ 1mm - Chiều dài: Các cỡ; 7: - Có loại: 3D và 2D (Helical) - Chấy liệu Coil platinum - kích cỡ: 0.010 inch, 0.012 inch, 0.014 inch - Đường kính vòng: các cỡ - Cắt coil bằng bộ cắt coil điện tử; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 11850000 | 237000000
288 | PP2300520174 | Xi măng ngoại khoa có kháng sinh | 4: 0; 6: - Xi măng xương có kháng sinh - Bao gồm lọ bột polymer và dung môi monomer - Tỷ lệ bột và dung môi là 3:1 - Cung cấp kèm bộ trộn xi măng khi sử dụng; 8: Gói / hộp; 9: Hộp; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
289 | PP2300520175 | Xi măng xương có kháng sinh | 4: 0; 6: - Xi măng xương có kháng sinh (0.28g kháng sinh/20g bột). - Dung dịch pha chứa: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chất tạo màu E141.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
290 | PP2300520176 | Xi măng tạo hình thân đốt sống | 4: 0; 6: - Tính sền sền trung bình. - Tự cứng lại - Có tính cản quang. - Đóng gói ở dạng 27.2 gam bột và 9.2 gam dịch; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 60; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
291 | PP2300520177 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus | 4: Stent (giá đỡ) động mạch vành phủ thuốc Everolimus, tiêu chuẩn FDA, dài nhất 48mm; 6: - Phủ thuốc Everolimus - Bóng trong Stent với thiết kế đa lớp được làm từ chất liệu Pebax. - Áp suất nong bóng: từ 10 đến 18 atm - Kích thước: đường kính 2.25 -> 4.0 mm , chiều dài 8 -> 48 mm - Chiều dài hệ thống ≥145 cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ.; 7: - Phủ thuốc Everolimus với độ giải phóng thuốc 100 µg/cm2 - Bóng trong Stent thiết kế đa lớp được làm từ chất liệu Pebax. - Phủ lớp tương thích sinh học flouropolymer vĩnh cửu giúp liên kết chặt chẽ với albumin để giảm sự hình thành huyết khối. - Khung giá đỡ so le mỗi vòng 3-3-3, được làm từ hợp kim Cobalt–Chromium. - Có thể ngưng thuốc chống tích tập tiểu cầu sau 1 tháng. - Crossing profile 0.0425''. - Kích thước: đường kính 2.25 mm , chiều dài 15 - 28 mm; đường kính 2.5 - 4.0 mm, chiều dài từ 15 - 48 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ. - Có nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng với cỡ mẫu trên 3000 bệnh nhân đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín ( ISI, SCOPUS ), so sánh về tính an toàn hiệu quả lâu dài trên bệnh mạch vành ổn định.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 15 | [6 empty] | 15 |  |  | Nội tim mạch: năm trước trúng 50 cái, nam nay giảm số lượng để tăng thế hệ sau cải tiến hơn về chất lượng nhưng giá thành tương đương, vẫn giữ 1 số stent cũ vì có kích thước 48mm. |  |  | 0
292 | PP2300520178 | Bóng nong động mạch và mạch máu bán đàn hồi 3 nếp gấp | 4: 0; 6: - Bán đàn hồi 3 nếp gấp - NP 6 bar, RBP 16 bar (Ø 4.0=14bar) - Bề mặt lượn sóng, gấp nếp - Bơm xả được nhiều lần - Phủ Hydrophyllic - Khẩu kính đầu vào tổn thương nhỏ 0.40 mm. Khẩu kính băng qua tổn thương ≤0.85mm (Ø 1.5mm) - Kích thước: đường kính 1.5 - 4.0 mm, chiều dài 10 - 30 mm"; 7: Bóng 3 cánh. Khả năng tái gấp bóng và tái cuộn bóng. Lớp phủ ái nước. Chất liệu bán đàn hồi polyamide. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Đường kính 1.5-4.0mm. Chiều dài: 10-30mm.; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 180 | [6 empty] | 0 |  | 180 | Nội tim mạch: 50 cái, gộp chung HSTM |  |  | 0
293 | PP2300520179 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, không đàn hồi trong tim mạch can thiệp | 4: 0; 6: - Áp suất:12 atm - 18 atm - Kích thước: đường kính 2.0 - 4.5 mm - Chiều dài 8 - 25 mm - Bóng nong mạch vành áp lực cao, không đàn hồi. - Trục bóng được phủ lớp ái nước; 8: Hộp 1 cái; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
294 | PP2300520180 | Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm lõi Durastell dành cho sang thương CTO | 4: 0; 6: - Lõi dây dẫn DURASTEEL phủ lớp Polymer và lớp ái nước hydrophylic - Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.5 g đến 4.1g - Lõi cản quang dài 3cm - Có điểm đánh dấu cách đầu tip 4.5cm. - Chất lượng: FDA (Tiêu chuẩn châu âu); 7: - Lõi dây dẫn DURASTEEL phủ lớp Polymer và lớp ái nước hydrophylic - Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.5 g hoặc 2.7g hoặc 4.1g - Lõi cản quang dài 3cm - Có điểm đánh dấu cách đầu tip 4.5cm. - Chất lượng: FDA; 8: 5 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 80 | [6 empty] | 30 |  | 50 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
295 | PP2300520181 | Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm, có phủ hydrophilic | 4: 0; 5: Dây dẫn can thiệp mạch vành phủ lớp ái nước chiều dài lên đến 190cm; 6: - Lõi đoạn gần phủ lớp chống thấm nước hydrophobic - Lõi đoạn xa phủ lớp ái nước hydrophilic - Lõi parabol không điểm chuyển tiếp - Thiết kế đầu tip: Core-To-Tip - Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 0.8 g - Lõi Radiopaque dài 3 cm.; 8: 6 Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 150; 13: 100; 21: 0; 22: 250 | [6 empty] | 100 |  | 150 | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. |  |  | 0
296 | PP2300520182 | Bộ kết nối Manifolds 2, 3 cửa chất liệu Polycarbonate chịu áp lực 500 PSI cổng xoay On-Off | 4: 0; 6: - Bộ kết nối Manifold chất liệu Polycarbonate đường kính 0.093''. - Áp lực truyền lên tới 500 PSI có 2, 3 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Cổng xoay phải/trái On hoặc Off; 8: 01 cái / hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
297 | PP2300520183 | Ống tiêm thuốc cản quang đầu xoáy Purple Barrel 6-12ml | 4: 0; 6: - Bơm tiêm thuốc cản quang Polycarbonate không chứa latex - Dung tích: 6,8,10,12ml - Thân ống trong suốt, ánh tím, dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Đầu tip luer lock hoặc xoay.; 8: 01 cái / hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
298 | PP2300520184 | Bộ kết nối Manifolds 3 của chịu áp lực 500 PSI | 4: 0; 6: - Bộ kết nối Manifold chất liệu Polycarbonate. Cổng xoay phải On hoặc trái Off - 1 ống tiêm 12ml cổng luer lock hoặc dạng xoay - 2 dây truyền dịch 180cm có bình nhỏ giọt - 1 dây nối áp lực 120cm, áp lực truyền 500 PSI; 8: 01 cái / hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
299 | PP2300520185 | Vi dây dẫn can thiệp đơn lõi | 4: 0; 6: - Dây dẫn đơn lõi one-piece core. - Tip load từ 0.8- 12 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. - Lớp phủ: silicon - Đầu tip: straight - Chiều dài: 180cm -> 300 cm; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 115 | [6 empty] | 15 |  | 100 |  |  |  | 0
300 | PP2300520186 | Vi dây dẫn can thiệp đa lõi | 4: 0; 6: - Dây dẫn đa lõi thiết kế vòng xoắn kép tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. - Tip load từ 0.3 - 4.5 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. - Đầu tip: straight, J, pre-shape. - Chiều dài: 190cm -> 300 cm; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 115 | [6 empty] | 15 |  | 100 |  |  |  | 0
301 | PP2300520187 | Dẫn lưu dịch não tủy trong loại tự động điều chỉnh áp lực | 4: 0; 6: - Thiết kế kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau, không cần sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài. - Van lắp liền với 1 catheter dẫn lưu bụng.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
302 | PP2300520188 | Hệ thống dẫn lưu não thất- màng bụng áp lực trung bình- thấp | 4: 0; 6: - Loại van phẳn - Van đúc liền với catheter dẫn lưu bụng - Catheter bụng dài 120cm - Loại chống xoắn - Catheter não thất dài 18cm. - Các cỡ áp lực trung bình hoặc áp lực thấp.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
303 | PP2300520189 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài | 4: 0; 6: - Có cổng tiêm/lấy mẫu - Có 1 buồng nhỏ giọt cứng 50ml, van chống trào ngược - Vent lọc khí, khóa 4 chiều. Bộ dẫn lưu bao gồm: + 1 Catheter dẫn lưu thắt lưng dài 80cm + 1 kim Tuohy 14 G x 8.8cm + 2 khớp nối hai đầu dạng buộc chỉ + 1 kim cùn cỡ 22G.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
304 | PP2300520190 | Miếng vá màng cứng loại tự dính | 4: 0; 6: - Chất liệu Ultra Pure Collagen - Thiết kế toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron - Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Loại tự dính - Kích cỡ: 10cm x 12.5cm; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
305 | PP2300520191 | Keo sinh học vá màng cứng vùng não và cột sống | 4: 0; 6: - Bộ gồm xylanh kép - Hỗn hợp keo gồm: dung dịch màu xanh Polythylene Glycol và dung dịch màu trong trilysine amine/ buffer. - Sản phẩm cuối có màu xanh dương - Dung tích 5ml.; 8: 0; 9: Tuýp; 12: 2; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
306 | PP2300520192 | Miếng ghép tạo hình sọ dạng lưới | 4: 0; 6: - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao - Có các vi hốc liên thông đa hướng - Miếng ghép có dạng uốn cong theo hình sinh lý của hộp sọ - Kích cỡ 110 x 97.5 x 5.25mm.; 8: Túi/1cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
307 | PP2300520193 | Miếng ghép tạo hình khuyết sọ một bên bán cầu trái, phải | 4: 0; 6: - Chất liệu Polyethylenne tỉ trọng cao không tiêu - Có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần. -Loại đã được uốn sẵn, tùy chỉnh lại độ cong theo ý muốn -Kích cỡ 174 x 133 x 5.0mm, trái, phải; 8: Túi/1cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
308 | PP2300520194 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma đường kính khoảng 4.0mm | 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng - Thiết kế cách nhiệt và góc cong của đầu lưỡi cắt đốt đặc biệt 70 độ nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu ứng đốt tốt. - Cung cấp kết quả đốt hiệu quả với các loại mô mềm khác nhau. - Đường kính lưỡi đốt khoảng 4.0mm, chiều dài thân đốt khoảng 135mm. - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
309 | PP2300520195 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma đường kính khoảng 2.8mm | 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong nội soi cột sống hai cổng: - Đường kính khoảng 2.8mm, chiều dài làm việc khoảng 135mm - Đầu lưỡi đốt uốn được, điều khiển trực tiếp trên tay cầm. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
310 | PP2300520196 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma đường kính khoảng 3.8mm | 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong nội soi cột sống hai cổng: - Thiết kế trục nhỏ với đường kính thân đốt khoảng 3.8mm. - Đầu lưỡi cắt đốt hình móc câu được thiết kế để cắt và cắt bỏ mô mềm. - Toàn bộ đầu móc có chức năng cắt bỏ và cầm máu, giúp đầu đốt hoạt động tốt ở mọi góc độ. - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
311 | PP2300520197 | Dây bơm nước dùng trong nội soi chạy bằng máy | 4: 0; 6: - Tương thích với máy bơm - Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicone - Dây bơm nước có 2 đầu nhọn cắm vào bình đựng nước và nắp đậy - 3 kẹp bấm, đầu nối với ống soi và nắp đậy, ... - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 13: 50; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
312 | PP2300520198 | Lưỡi mài kim cương tròn, loại nhám nhiều đường kính | 4: 0; 6: - Đường kính 3mm-> 4mm. Chiều dài 130mm - Có thể điều khiển bằng bảng điều khiển hoặc bàn đạp chân - Có thể kết nối hai tay khoan với bộ điều khiển, cho phép chuyển đổi giữa hai tay khoan - Điều chỉnh tăng/giảm tốc từ nhỏ nhất 10 % đến lớn nhất 100% - Momen xoắn của mô tơ được điều chỉnh từ 30 % đến 100%.; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
313 | PP2300520199 | Lưỡi mài phá, đầu tròn dùng trong nội soi cột sống 2 cổng | 4: 0; 6: - Đường kính 3-> 4mm. Chiều dài 130mm - Tương thích với máy khoan mài Primado2 : - Có thể điều khiển bằng bảng điều khiển hoặc bàn đạp chân - Có thể kết nối hai tay khoan với bộ điều khiển, cho phép chuyển đổi giữa hai tay khoan - Điều chỉnh tăng/giảm tốc từ nhỏ nhất 10 % đến lớn nhất 100% - Momen xoắn của mô tơ được điều chỉnh từ 30 % đến 100%.; 8: Hộp / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
314 | PP2300520200 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma đường kính khoảng 1.4mm | 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng để tạo hình nhân đệm cột sống lưng: - Chiều dài làm việc khoảng 218mm, đường kính khoảng 1.4mm - Hóa hơi các mô nhân ở nhiệt độ thấp được kiểm soát. - Loại bỏ mô chính xác với tổn thương tối thiểu cho mô xung quanh và đĩa đệm hiệu quả - Cung cấp một kim chọc dò lưỡi vát kèm theo lưỡi cắt đốt - Tiệt trùng; 8: Hộp / cái; 9: cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
315 | PP2300520201 | Nẹp nối ngang tự điều chỉnh chiều dài cho vít đơn trục và đa trục | 4: 0; 6: - Nẹp nối ngang tự điều chỉnh kích cỡ dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V - Chiều dài có thể điều chỉnh được - Kích cỡ: 30->70mm - Lắp sẵn các ốc khóa trong để siết chặt vào nẹp dọc - Tương thích với các loại vít cột sống, nẹp dọc cùng hãng sản xuất.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 40 |  |  | 40 | [9 empty] | 0
316 | PP2300520202 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | 4: 0; 6: - Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Bộ trộn bao gồm: 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm. - Thể tích xi măng sau khi trộn là 22,6 cc. - Thời gian trộn 60 giây, thời gian đợi 5 phút và thời gian làm việc của xi măng khoảng 10 phút; 8: Gói / hộp; 9: Hộp; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
317 | PP2300520203 | Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sốc các cỡ | 4: 0; 6: - Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sốc các cỡ: - Mũi kim vát hoặc mũi kim cương, loại có khóa ở tay cầm. - Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ. - Kim chọc dò gồm tối thiểu các loại 9G->15G, dài các cỡ - Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu. - Có đầu nối Luer Lock.; 8: Gói / hộp; 9: cái; 12: 10; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
318 | PP2300520204 | Bộ dụng cụ bơm Xi măng tạo hình thân đốt sống | 4: 0; 6: - Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, gồm : - Xi măng tạo hình đốt sống gồm 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng dạng xy ranh và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm. - Bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng và dây nối kim chọc dò.; 8: hộp / bộ; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
319 | PP2300520205 | Vít cột sống đa trục rỗng ren đôi, thân vít phun cát các cỡ, kèm ốc khóa trong | 4: 0; 6: - Vít cột sống đa trục rỗng nòng bơm xi măng, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát - Chất liệu: Ti6Al4V ELI - Đường kính 5.5->8.5mm, dài các cỡ - Thiết kế: Bước ren đôi. Thân vít được xử lý phun cát - Góc dao động lên đến 60° - Đầu vít có đường kính cạnh lớn 13mm, cạnh nhỏ 9.5mm, với cơ chế khóa theo kiểu cánh ren ngược - Thân vít có 2 lỗ bơm xi măng, đường kính lỗ là 2.5mm - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5 và ốc khóa trong cùng hãng sản xuất.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
320 | PP2300520206 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong với cơ chế khớp nối được kiểm soát | 4: 0; 6: - Đĩa đệm cột sống lưng loại cong với cơ chế khớp nối được kiểm soát - Chất liệu: PEEK-Optima - Dài 27mm, 32 mm - Rộng 10 mm, Cao: 7-18 mm với bước tăng 1mm, góc nghiêng 0 và 6o - Thiết kế: Viền đầu đĩa thuôn nhọn cả hai hướng. Cơ chế khớp nối được kiểm soát - Có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào từ 10o cho tới 65o từ trục của cây đặt đĩa. - Khoang ghép xương lớn với thể tích nhồi xương từ 0,51cc tới 1,91cc - Vị trí độc đáo của các điểm đánh dấu bằng chất liệu tantalum; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 7; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
321 | PP2300520207 | Vít cột sống đa trục ren đôi, thân vít xử lý phun cát các cỡ kèm ốc khóa trong | 4: 0; 6: - Vít cột sống đa trục, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát - Chất liệu: Ti6Al4V ELI - Đường kính 4.5->8.5mm dài các cỡ - Thiết kế: Bước ren đôi. Thân vít được xử lý phun cát. Mũi vít tự ta ro. Góc dao động: lên đến 60° - Đầu vít có đường kính cạnh lớn 13mm, cạnh nhỏ 9.5mm, với cơ chế khóa theo kiểu cánh ren ngược - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5 và ốc khóa trong cùng hãng sản xuất.; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
322 | PP2300520208 | Vít cột sống đơn trục các cỡ kèm ốc khóa trong | 4: 0; 6: - Vít cột sống đơn trục, 2 bước ren, tiết diện thân vít thay đổi - Đường kính 4.75mm->8.5mm , chiều dài các cỡ - Thiết kế phù hợp với cấu trúc giải phẫu. 2 loại ren khác nhau trên thân vít - Thân vít được thiết kế theo 2 loại tiết diện khác nhau: Đầu mũi vít có lõi hình trụ, phần đầu vít có lõi hình nón - Phân biệt đường kính vít bằng màu sắc - Sự ma sát phù hợp giúp vít giữ nguyên vị trí sau khi được căn chỉnh ở vị trí mong muốn; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
323 | PP2300520209 | Nẹp dọc cho vít đơn trục và đa trục dài 500mm | 4: 0; 6: - Nẹp dọc đường kính 5.5mm - Chất liệu: Ti6Al4V - Đường kính : 5.5mm; chiều dài : 500mm - Tương thích với các Vít cột sống cùng hãng sản xuất; 8: Gói / cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 150 |  |  | 150 | [9 empty] | 0
324 | PP2300520210 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | 4: 0; 6: - Chỉ định cho sử dụng lỗ vào động mạch đùi 5F đến 21F; - Cho lỗ vào tĩnh mạch đùi 5F đến 24F; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 13: 6; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
325 | PP2300520211 | Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch chẩn đoán và can thiệp - Vật liệu làm bằng Polycarbonate; Acrylonitrile-Butadiene-Styrene - Màn hình analog - Cơ chế khóa luồng (threaded locking) giúp tạo áp lực chính xác, tối đa đến 30 atm; - Thể tích xy lanh 20ml, có kèm tubing dài 33 cm (13 inches) nối sẵn với đầu tip của xy lanh - Phụ kiện tùy chọn: Van cầm máu gồm dạng lòng rộng đến 9F với khóa Tuohy (Access-9/ Access-PLUS), dạng lòng nhỏ 7F kèm cơ chế đẩy-kéo (Honor) và loại phối hợp hai cơ chết khóa Tuohy và cơ chế đẩy-kéo (MBA); có dụng cụ hỗ trợ đi dây wire chất liệu plastic hoặc kim loại, thiết bị torque, khóa 3 ngã; tùy chọn tubing nối dài chiều dài 10, 20, 50 cm - Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (EO) - Hạn dùng 3 năm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 bộ/ Hộp; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 1300 | 1300 | [8 empty] | Nếu GMHS đã đề xuất thì lấy số lượng GMHS. Thông số mời thầu lấy theo file này |  |  | 0
326 | PP2300520212 | Ống thông chẩn đoán mạch vành 1 bên các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Ống thông chẩn đoán mạch vành - Chất liệu Nylon Pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình tốt - Có đường viền bện (wire -braided) thân bằng chất liệu thép không gỉ giúp thân ống thông giữ được hình dáng tốt, dễ lái, khả năng nhớ hình đầu típ tốt. - Thân ống thông và tip làm bằng chất liệu cản quang - Có các loại JL, JR, AL, AR - Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F, 5F chiều dài 100cm/125cm - Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F - Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực dòng chảy cao lên đến 1,200 psi/ 81.6 bar - Hạn dùng 3 năm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 800 | 800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
327 | PP2300520213 | Băng ép cầm máu mạch quay | 4: 0; 6: Dụng cụ cầm máu đoạn xa đường quay dùng trong can thiệp tim mạch, - Có ba dây đeo giúp cố định vị trí cơ chế nén ép cầm máu gồm: dây đeo cổ tay, dây đeo yên cho ngón tay cái với móc an toàn và vòng dây gài có thể điều chỉnh được vị trí cài khóa theo kích thước cổ tay. Ngoài ra dây đeo có đoạn dây nối dài (tùy chọn) để phù hợp với bệnh nhân có bàn tay to. - Có một vị trí phồng bơm hơi thiết kế trên dây đeo để tạo áp tại vị trí rút sheath giúp cầm máu đường quay xa, chất liệu trong suốt giúp quan sát hình ảnh rõ ràng tại vị trí rút sheath, - Trên quả bóng bơm hơi có có một van một chiều (Slip-n-Lock) giúp dễ dàng bơm hơi và xả hơi bằng ống tiêm. - Có kèm một Xi lanh 10ml với đầu xilanh được thiết kế phù hợp khóa một chiều (Slip-n-Lock), dùng để bơm khí hỗ tạo áp lực nén ép lên mạch máu, hỗ trợ cầm máu đoạn quay xa. - Có sản phẩm phù hợp cho tay trái và tay phải - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 0
328 | PP2300520214 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ | 4: 0; 6: Bơm tiêm 1ml, 3ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1300 | 1300 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
329 | PP2300520215 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại 10ml | 4: 0; 6: Bơm tiêm 10ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có 7 màu : Light Green, Purple, Yellow, Red, Dark Green, Light Blue and White. - Trên ống tiêm có thể hiện tên được in lên từng loại thuốc trên thân ống theo kích cỡ và màu sắc của ống, giúp giảm sai sót khi sử dụng thuốc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 25 cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
330 | PP2300520216 | Bóng nong mạch vành áp lực cao có điểm đánh dấu bằng Platinum | 4: 0; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu không giãn nở, lớp ngoài là Nylon, lớp trong bằng Pepax - Lớp phủ ái nước . - Tip profile siêu nhỏ: 0.017". - Crossing profile nhỏ: 0.031". - Có điểm đánh dấu bằng Platinum Iridium - Đường kính bóng: 2.00mm ->6 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA Mỹ; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 150 | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0
331 | PP2300520217 | Miếng vá khuyết sọ kích thước 148x148mm | 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium ASTM - Cấu trúc 3D - Dài 148 mm, Rộng 148mm - Đường kính lỗ lưới phù hợp với Vis 1.5/1.6mm - Độ dày lưới 0.6 mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 miếng/ hộp; 9: miếng; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
332 | PP2300520218 | Miếng vá khuyết sọ kích thước 113 x 77mm | 4: 0; 6: - Vật liệu Titanium ASTM - Cấu trúc 3D - Dài 113 mm, Rộng 77 mm - Đường kính lỗ lưới phù hợp với Vis 1.5/1.6mm. Độ dày lưới 0.6 mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 miếng/ hộp; 9: miếng; 12: 5; 21: 0; 22: 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 0
333 | PP2300520219 | Nẹp sọ não vuông loại 4 lỗ, dùng vít 1.6mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium - Đường kính lỗ nẹp tương thích với vít 1.6mm tự khoan, lỗ bắt vít chìm 0.4mm. - Độ dày nẹp 0.67mm. - Nẹp vuông 4 lỗ bắt vít. Khoảng cách giữa 2 lỗ bắt vít là 10.7mm. - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn - Khoảng cách từ lỗ nẹp đến tay cầm là 19.6m - Đường chéo nẹp là 15.1mm. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE, CFS; 8: 1 cái/ hộp; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
334 | PP2300520220 | Nẹp sọ não hoặc hàm mặt hình quạt tròn | 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với Vis 1.6mm tự khoan - Nẹp hình quạt tròn đường kính 14 hoặc 18mm, gồm 6 lỗ bắt Vis đối lập, giúp che lỗ khoan sọ. - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 cái/ hộp; 9: cái; 12: 5; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
335 | PP2300520221 | Nẹp sọ não hoặc hàm mặt thẳng gồm 20 lỗ, dùng Vis 1.6mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: CP Titanium (ASTM F-67) loại 1,3. - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với Vis 1.6mm tự khoan - Nẹp thẳng gồm 20 lỗ bắt Vis, - Khoảng cách giữa 2 lỗ bắt Vis là 5mm - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 cái/ hộp; 9: cái; 12: 5; 21: 0; 22: 40 |  |  | 40 | [9 empty] | 0
336 | PP2300520222 | Vis sọ não hoặc hàm mặt loại tự khoan đường kính 1.6 mm, dài 4mm. | 4: 0; 6: - Vật liệu của Vis là ASTM F-136 (Ti-6Al-4V ELI) / Titanium CP1 - Commercially pure 1 và CP3 - Commercially Pure 3 - Đường kính: 1.6 mm, Chiều dài Vis: 4mm - Vis tự khoan, không cần khoan mồi - Đầu Vis hình chữ thập, tương thích với nẹp Titanium và lưới có đường kính lỗ Vis 1.5mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 6 cái/ hộp; 9: cái; 12: 350; 21: 0; 22: 350 |  |  | 350 | [9 empty] | 0
337 | PP2300520223 | Dụng cụ luồn dưới da hỗ trợ đặt các loại shunt dẫn lưu dịch não tủy (loại dùng 1 lần) | 4: 0; 6: - Thân làm từ thép không gỉ - Tay cầm có chất liệu Polypropylene; chiều dài 38cm hoặc 60cm. - Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt shunt dẫn lưu não thất - màng bụng. - Đường kính trong là 3.3mm; Đường kính ngoài là 4.8mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
338 | PP2300520224 | Bộ Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng có khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon | 4: 0; 6: - Delta shunt có 2 kích thước nhỏ hoặc vừa: 36 x 13 x 6mm hoặc 40 x 16.5 x 8mm, với áp lực 1; 1.5; 2. - Catheter phủ lớp barium có đầu tip có đánh dấu bằng tantalum - Markers chiều dài đánh dấu độ sâu đâm xuyên trong quá trình đâm vào - Kèm kẹp góc phải giúp chống gãy dây dẫn dịch não thất tại lỗ dẫn lưu -Catheter đường kính trong là 1.3mm và đường kính ngoài là 2.5mm. - Catheter não thất dài: 23cm. Catheter ổ bụng dài: 90cm - Có thiết bị kiểm soát hiện tượng siphon - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
339 | PP2300520225 | Hệ thống dẫn lưu ngoài và theo dõi dịch não tủy CFS có thang đo áp lực dòng chảy. | 4: 0; 6: - Hệ thống gồm: + Túi chứa dịch 700 ml + Hệ thống điểm chặn chính (hình ảnh) cột theo dõi áp suất dòng chảy (hình ảnh) + Trocar 15cm, catheter não thất dài 35cm phủ barium, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.8mm. - Hai vị trí tiêm không có mủ cao su - Hình dạng hình nón của buồng khoang 50 cc - Bộ lọc hydrophobic trên buồng nhỏ giọt - Túi chứa dịch có vạch đo được lượng dịch chảy, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
340 | PP2300520226 | Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy | 4: 0; 6: - Catheter phủ barium, làm từ silicone giúp chống xoắn. - Chiều dài catheter là 80cm - Đường kính trong là 0.7mm; đường kính ngoài là 1.5m - Dung tích 0.308mL. - Túi chứa dịch 700ml - Gồm kim Tuohy chọc dò 14 gauge, dài 9 cm, với đầu tip Huber và kim Blunt 20 gauge. - Có khả năng theo dõi dòng chảy - Có vị trí tiêm không chứa latex để có thể lấy dịch não tủy đi xét nghiệm hoặc truyền thuốc và hóa chất. - Khóa chặn ở đường dây nối với bệnh nhân giúp dễ dàng lấy mẫu dịch não tủy. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
341 | PP2300520227 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng | 4: 0; 6: - Van có lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. + Áp lực van: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 + Kích thước van: 35 x 13 x 7mm và 47 x 16 x 7 mm. - Catheter được phủ barium + Đường kính trong: 1.3mm + đường kính ngoài: 2.5mm + Chiều dài catheter não thất: 23cm, catheter ổ bụng: 90cm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ - Van có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt van trước và sau khi đặt Shunt. - Van có thể điều chỉnh mức áp lục sau mổ bằng dụng cụ ngoài bộ điện tử hoặc nam châm. (Hoặc tương đương) - Tiêu chuẩn FDA, CE, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
342 | PP2300520228 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy điều chỉnh áp lực mong muốn bằng bộ điều chỉnh điện tử | 4: 0; 6: - Chất liệu Valve Strata: polypropylene và acetalplastic, silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. - Van có 2 kích thước là 35 x 13 x 7mm và 47 x 16 x 7 mm. - Có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 - Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin - Catheter dẫn lưu não thất có phủ kháng sinh bao gồm: 1 que thông làm từ thép không gỉ và ghim góc vuông - Catheter có đk trong: 1.3mm, đk ngoài: 2.5mm. - Catheter não thất dài: 23cm, Catheter ổ bụng dài: 120cm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ - Valve có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt Valve trước và sau khi đặt Shunt. - Valve có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bằng dụng cụ ngoài bằng điện tử hoặc nam châm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO; 8: 1 bộ/ hộp; 9: bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
343 | PP2300520229 | Vít cột sống đơn trục các cỡ | 4: 0; 6: - Vít đốt sống lưng đơn trục thân vít hình trụ, bước ren đều để bám vững chắc vào thành xương. - Đường kính của trục ren vít: Ø3.5mm -> Ø8.0mm, dài các cỡ - Chiều dài mỗi cỡ tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
344 | PP2300520230 | Vít cột sống đa trục các cỡ | 4: 0; 6: - Vít đa trục xoay 57 độ, thân vít hình trụ, bước ren đều để bám vững chắc vào thành xương. - Đường kính của trục ren vít: Ø3.5mm-> Ø8.0mm, dài các cỡ - Chiều dài mỗi cỡ tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
345 | PP2300520231 | Vít khóa trong đốt sống lưng các cỡ | 4: 0; 6: - Hình trụ tròn có 3 bước ren đều để cố định nẹp dọc - Đầu vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạn - Sử dụng kết hợp đồng bộ với vít cột sống đơn trục và đa trục. - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 250; 13: 320; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
346 | PP2300520232 | Vít cột sống đa trục rỗng nòng có lỗ bơm xi măng | 4: 0; 6: - Vít đa trục xoay 57 độ, thân vít hình trụ, có lỗ bơm xi măng, phân biệt các đường kính khác nhau về màu sắc, bước ren đều để bám vững chắc vào thành xương. - Đường kính của trục ren vít: Ø5.5mm -> Ø8.0mm, dài các cỡ - Chiều dài mỗi cỡ tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
347 | PP2300520233 | Nẹp dọc nâng đỡ đốt sống các cỡ | 4: 0; 6: - Nẹp dọc nâng đỡ đốt sống hình trụ tròn đều có đường kẻ nét đứt trên thân. - Đường kính: Ø5.5 mm-> Ø6.0 mm, dài từ 40-500mm; - Sử dụng đồng bộ với vít cột sống và ốc khóa trong, khả năng tương thích sinh học hiệu quả. - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V, ASTM F 136 - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
348 | PP2300520234 | Nẹp nối ngang đơn các cỡ | 4: 0; 6: - Nẹp nối ngang chống xoay đốt sống đơn sử dụng đồng bộ với vít cột sống và ốc khóa trong, nẹp dọc, khả năng tương thích sinh học hiệu quả. - Kích cỡ: 40mm-> 80mm; - Chất liệu hợp kim Titanium; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
349 | PP2300520235 | Nẹp nối ngang xoay các cỡ | 4: 0; 6: - Nẹp nối ngang chống xoay đốt sống xoay; sử dụng đồng bộ với vít cột sống và ốc khóa trong, nẹp dọc, khả năng tương thích sinh học hiệu quả. - Kích cỡ: 20->100mm; - Chất liệu hợp kim Titanium; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
350 | PP2300520236 | Miếng ghép đĩa đệm lưng | 4: 0; 6: - Hình cong, có răng hai bề mặt để tăng cường kết cấu xương vững chắc và chống trượt - Số điểm đánh dấu cản quang: 2 điểm để căn chỉnh độ cân bằng - Miếng ghép có 1 khoang để nhồi xương, khả năng tương thích sinh học hiệu quả. - Kích thước: dài 28mm, rộng 10mm, cao 7-> 13mm, độ ưỡn: 8° - Chất liệu PEEK - Tiệt trùng - Có trợ cụ hỗ trợ tương thích.; 8: Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
351 | PP2300520237 | Vít cột sống cổ lối trước | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đi kèm với nẹp cột sống cổ lối trước - Mũ vít mỏng giúp bám sát vào thân nẹp. - Thân vít có ren nhọn, mũi vít có 2 rãnh giúp vít tự taro. - Vít bắt với nẹp một góc nghiêng từ 0 độ đến 20 độ. - Đường kính 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm. - Độ dài từ 13mm đến 18mm mỗi bước tăng 1mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
352 | PP2300520238 | Đốt sống nhân tạo dạng lồng, tăng đơ điều chỉnh độ dài đường kính 14mm | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Hai đầu của đốt sống nhân tạo có nẹp với 4 lỗ để bắt vít vào thân đốt sống trên - dưới. - Phần thân hình trụ có khoang rỗng ghép xương và điều chỉnh được chiều dài tùy theo kích thước thân đốt sống cần thay thế. - Trên thân có từ 2 đến 3 ốc khóa để cố định khi điều chỉnh đủ chiều dài cần thiết. - Đường kính: 14mm. - Độ dài: từ 20mm đến 42.5 mm. - Góc ưỡn từ -10 độ đến 10 độ. Biên độ tăng chỉnh chiều cao mỗi size từ 0 đến 20mm. - Kèm theo Vít có đường kính 4.0mm, giúp cố định đốt sống nhân tạo vào cột sống. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 13: 5; 21: 0; 22: 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 0
353 | PP2300520239 | Nẹp nối ngang, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti6Al4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 - Có size S, M, L với thiết kế chiều dài thích hợp dùng cho tất cả các vị trí của cột sống. - Thanh nối ngang bao gồm: 2 đầu có rãnh tương thích với hệ thống thanh ROD, và 1 thanh nối ngang được vát hai mặt. - Thanh nối ngang và thanh nối ROD được liên kết nhờ lực siết của hai ốc khóa trong, giúp tăng độ vững chắc cho hệ thống cấy ghép cột sống - Độ dài: từ 20mm đến 80mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 13: 20; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
354 | PP2300520240 | Vít cột sống lưng đa trục kèm ốc khóa trong, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.5mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 100; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
355 | PP2300520241 | Vít cột sống lưng đa trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén,1/3 ren sau là ren tù - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 100; 21: 0; 22: 200 |  |  | 200 | [9 empty] | 0
356 | PP2300520242 | Vít cột sống lưng đơn trục kèm ốc khóa trong, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.5mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 20; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
357 | PP2300520243 | Vít cột sống lưng đơn trục ren đôi kèm ốc khóa trong, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Vít có ren đôi với bước ren khác nhau. Cơ chế ren đôi nén ép - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Đường kính thân vít từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 25; 13: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
358 | PP2300520244 | Vít cột sống lưng phủ H.A đa trục, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù - Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 13: 20; 21: 0; 22: 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 0
359 | PP2300520245 | Vít cột sống lưng phủ H.A đơn trục, các cỡ | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít dạng hoa Tulip. - Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro - Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén; 1/3 ren sau là ren tù -Thân vít được phủ lớp HA - Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm - Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm. - Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 13: 5; 21: 0; 22: 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 0
360 | PP2300520246 | Vít đa trục cột sống cổ lối sau | 4: 0; 6: - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI - Đầu vít thiết kế dạng hoa Tulip - Vít thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. - Mũi có rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương. - Đường kính 3.5mm và 4.0 mm. - Độ dài: từ 14mm đến 32mm mỗi bước tăng 2mm. - Kèm theo ốc khóa trong, đường kính 6mm. - Tiệt trùng - Dùng tương thích với bộ trợ cụ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 13: 40; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
361 | PP2300520247 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não loại 0.014'' | 4: 0; 6: -Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não có đường kính 0.014" - Mức độ cản quang tốt - Chiều dài: Các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 5980000 | 119600000
362 | PP2300520248 | Bóng hỗ trợ điều trị túi phình mạch máu não | 4: 0; 6: Bóng dùng che cổ trong phình mạch cổ rộng Dùng trong hỗ trợ đặt vòng xoắn kim loại điều trị túi phình cổ rộng Chiều dài và kích thước: các cỡ Tương thích với vi dây dẫn 0.010" hoặc 0.014"; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 26000000 | 130000000
363 | PP2300520249 | Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên | 4: 0; 5: Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên loại monorail; 6: Bóng nong điều trị nong mạch cảnh, mạch ngoại biên Đa dạng kích thước và chiều dài Kết cấu dạng monorail Bung bằng bộ bơm áp lực; 7: - Chiều dài bóng: các cỡ - Đường kính bóng: các cỡ - Tương thích ống thông 6F - Dây dẫn bóng 0.014" - Bung bằng bộ áp lực - Kết cấu dạng monorail; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 7490000 | 149800000
364 | PP2300520250 | Bình chứa huyết khối | 4: 0; 6: - Bằng nhựa trong suốt, dung tích cỡ khoảng 1000ml - Có nắp tháo rời, đầu kết nối với dây nối hút huyết khối, bộ lọc ngăn chất bẩn - Sử dụng kết nối với máy bơm hút huyết khối; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1575000 | 7875000
365 | PP2300520251 | Dây nối với ống hút huyết khối | 4: 0; 6: - Chất liệu: Bằng nhựa trong suốt - Sử dụng tương thích với tất cả ống thông hút huyết khối; 7: Bằng nhựa trong suốt dễ dàng quan sát dòng chảy khi hút huyết khối Có công tắc on/off dễ dàng trong quá trình vận hành.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 2200000 | 22000000
366 | PP2300520252 | Ống thông hỗ trợ can thiệp | 4: 0; 6: - Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch não - Kích thước: 6F -> 8F - Chiều dài: 90-120cm; 7: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch não Đầu ống có đoạn được phủ ái nước dài 5cm - 15cm Kích thước ống thông: 6F, 7F, 8F Chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm. Hình dạng đầu tip: angled, straight.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 15 | [7 empty] | 15 |  |  | E-HSMT: Chiều dài: 90-120cm E-HSDT: mã sản phẩm dự thầu 80cm, 90cm, 105cm | 8400000 | 126000000
367 | PP2300520253 | Lưỡi bào ổ khớp | 4: 0; 6: - Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. - Thiết kế có răng hoặc không răng. - Đường kính: 2.5mm -> 5,5 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
368 | PP2300520254 | Lưỡi cắt đốt đơn cực | 4: 0; 6: - Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ - Có nhiều lỗ hút nước ra - Bề mặt điện cực lớn - Độ gập góc 30->90 độ; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
369 | PP2300520255 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu, các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA - Thiết kế: Ren cùn - Đường kính: 6mm-> 9 mm. - Chiều dài: 20mm-> 30mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
370 | PP2300520256 | Vít cố định dây chằng U | 4: 0; 6: - Vít neo chữ U được sản xuất từ ​​hợp kim titan - Có các kích cỡ: 6->10; dài 20mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
371 | PP2300520257 | Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh | 4: 0; 6: - Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng - Nẹp bằng titanium, 4 lỗ có vòng treo - Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được; 8: 0; 9: Cái; 12: 40; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 0
372 | PP2300520258 | Vít khâu sụn chêm | 4: 0; 6: - Sử dụng kỹ thuật All-Inside - Đầu kim được thiết kế cứng, sắc, có thước đo - Điểm vào nhỏ - Chất liệu: PEEK. Chỉ chất liệu UHMWPE; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
373 | PP2300520259 | Dây dẫn dịch dùng 1 lần | 4: 0; 6: - Dây sử dụng cho máy bơm nước - Vật liệu: nhựa có bộ chíp điều khiển được dòng nước - Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg - Cảnh báo quang học; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
374 | PP2300520260 | Lưỡi cắt mô, cắt sụn | 4: 0; 6: - Cung cấp tốc độ cắt lớn - Tích hợp với tất cả các loại máy đốt. - Độ gập góc 30->90 độ. - Công suất đầu dò 70 watt -> 100 watt.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
375 | PP2300520261 | Vít neo khớp vai đường kính từ 2.0-3.0mm | 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp. - Đường kính 2.0 -3.0mm. - Vít neo có ren kép - Trục vít rỗng. - Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng - Chất liệu vít neo: Polyethylene, có chỉ khâu, kèm chỉ siêu bền UHMWPE - Tiệt trùng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
376 | PP2300520262 | Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay | 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật Rotator Cuff và dây chằng bên. - Thiết kế rỗng, ren toàn thân. - Chất liệu PLDLA kèm chỉ siêu bền UHMWPE. - Kích thước 5.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
377 | PP2300520263 | Vít neo khớp vai đường kính 4.5mm | 4: 0; 6: - Dùng trong phẫu thuật nội soi khớp. - Đường kính 4.5mm - Trục vít thiết kế rỗng - Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng, không cần buộc chỉ - Chất liệu tự tiêu PEEK, kèm chỉ siêu bền UHMWPE - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
378 | PP2300520264 | Vít neo khâu chóp xoay khớp vai | 4: 0; 6: - Chất liệu PeeK - Kèm 02 sợi chỉ UHMWPE kết nối trong sẵn tay đóng. - Đường kính: 5.5 mm - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
379 | PP2300520265 | Canula nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi khớp | 4: 0; 6: - Thiết kế có rãnh xoắn, mã hóa màu theo đường kính - Chất liệu: nhựa - Cổng vào chất lỏng điều chỉnh được - Đường kính 0.6 mm - Đường kính canulla: 6.5 mm/ 8.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
380 | PP2300520266 | Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai | 4: 0; 6: - Chất liệu Nitinol - Tương thích với hầu hết các công cụ cung cấp một neo, cắt, sửa chữa chính xác trong nội soi khớp vai. - Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
381 | PP2300520267 | Chỉ dùng trong nội soi khớp | 4: 0; 6: - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều rộng chỉ 1.40 mm. - Màu sắc: trắng và xanh coban - Cố định mô mềm trong nội soi khớp; 8: 0; 9: Tép; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
382 | PP2300520268 | Vít rỗng Titan nén ép không đầu | 4: 0; 6: - Vít rỗng nòng chất liệu Titanium, (kèm kim dẫn hướng), mũi vít tự khoan, tự taro - Đường kính 2.5mm ->4.0mm,dài 8->40mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
383 | PP2300520269 | Kim cố định xương đường kính các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel, - Chiều dài 150->310mm - Đường kính 0.8 - 3.0mm - 2 đầu nhọn.; 8: 0; 9: Cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 0
384 | PP2300520270 | Cuộn Chỉ thép | 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel - Chiều dài 10m - Đường kính 0.2->2.5mm; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
385 | PP2300520271 | Mũi khoan xương các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel. - Đường Kính 1.1 ->4.5mm chiều dài các cỡ.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
386 | PP2300520272 | Khung cố định ngoài thẳng | 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=330mm - 8 khối chữ nhật - 16 đai ốc thép không rỉ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
387 | PP2300520273 | Khung cố định ngoài chữ T | 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=330mm - 2 thanh ren đường kính 6mm chiều dài 160-180 - 12 khối chữ nhật - 28 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 15; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0
388 | PP2300520274 | Khung cố định ngoài gần khớp | 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 1 cung tròn đường kính 8mm - 1 thanh trơn đường kính 8mm; chiều dài >=300 - 1 thanh răng đường kính 6mm, chiều dài 230-250mm - 12 khối chữ nhật - 4 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
389 | PP2300520275 | Khung cố định ngoài qua gối | 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh ren đường kính 8mm; chiều dài >=650mm - 12 khối chữ nhật - 24 đai ốc; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
390 | PP2300520276 | Khung cố định ngoài khung chậu | 4: 0; 6: 1 bộ gồm: - 2 thanh cong đường kính 8mm - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài 360-400mm - 14 khối chữ nhật - 12 đai ốc thép không rỉ.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
391 | PP2300520277 | Khung cố định ngoài cẳng chân | 4: 0; 6: *1 bộ loại có cản quang gồm: - 4 vòng nhôm - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài 330mm - 40 đai ốc thép không rỉ * 1 bộ loại không cản quang gồm: - 4 vòng nhựa - 3 thanh ren đường kính 6mm, chiều dài khoảng 330mm - 40 đai ốc thép không rỉ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
392 | PP2300520278 | Vít xương cứng 2.4/2.7mm dùng cho nẹp khóa | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 2.4mm, chiều dài 8-30mm - Đường kính 2.7mm, chiều dài 6-30mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
393 | PP2300520279 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm tự tạo ren | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự taro. - Đường kính: 3.5mm, dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
394 | PP2300520280 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự tạo ren | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự taro. - Đường kính: 3.5mm dài các cỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
395 | PP2300520281 | Vit xương xốp 4.0mm dùng cho nẹp khóa. | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, đường kính 4.0mm - Vít toàn ren dài 10mm - 60 mm - Vít bán phần ren dài 20mm - 60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
396 | PP2300520282 | Vít xương xốp 6.5mm dùng cho nẹp khóa. | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, đường kính 6.5mm - Vít toàn ren dài 30mm - 90 mm - Vít ren 16/32mm dài 30mm - 120mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
397 | PP2300520283 | Vít khóa đa hướng 2.4/2.7mm, tự tạo ren | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Vít 2.4mm: dài 8mm - 30 mm - Vít 2.7mm: dài 8mm - 60mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
398 | PP2300520284 | Vít khóa 3.5mm, tự tạo ren | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 3.5mm, chiều dài 10mm - 95mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
399 | PP2300520285 | Vít khóa 5.0mm, tự tạo ren | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 5.0mm, chiều dài 14mm - 90mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
400 | PP2300520286 | Nẹp khóa nén ép đa hướng đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có lỗ kép hình số 8 dùng vít 2.4/2.7mm. - Nẹp mặt bên hình lượn sóng, có 5-6 lỗ, dài 46-57mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp chữ T, đầu có 3 lỗ khóa , thân 3-5 lỗ, dài 37-51mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp trung tính có 5-6 lỗ, dài 41-49mm có trái/ phải, dày ≤ 2mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 15; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
401 | PP2300520287 | Nẹp khóa nén ép thân xương đòn 3.5mm. | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, có trái/phải - Nẹp hình chữ S có đủ 6-12 lỗ khóa, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
402 | PP2300520288 | Nẹp khóa nén ép đầu trên cánh tay 3.5mm. | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium -Nẹp mặt ngoài: Đầu cong có 9 lỗ khóa 3.5mm, 11 lỗ cố định k_wire hoặc chỉ, thân 3-10 lỗ , chiều dài các cỡ. - Nẹp mặt sau trái/phải: Đầu nẹp cong ôm về phía sau, có 7 lỗ khóa 3.5mm, lỗ cố định k_wire hoặc chỉ, thân 4-14 lỗ kép có rãnh cắt, chiều dài các cỡ. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
403 | PP2300520289 | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp L trái/phải: 4 lỗ khóa đầu, lỗ k-wire, thân 4-16 lỗ kép, chiều dài các cỡ - Nẹp T trái/phải: 3 lỗ khóa đầu, thân 4-18 lỗ kép, chiều dài các cỡ - nẹp mặt sau: 3 lỗ khóa đầu, thân 5-14 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 15; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0
404 | PP2300520290 | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp mặt trong 4-14 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu có 8 lỗ khóa 3.5mm - Nẹp trần chày 4-14 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu nhọn có 9 lỗ khóa. - Nẹp trước ngoài L: Đầu có 4 lỗ khóa, thân 5-19 lỗ, chiều dài 8 các cỡ - Chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0
405 | PP2300520291 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân nẹp có rãnh cắt, có lỗ kép hình số 8 - Nẹp 3.5mm : Đầu nhọn có 4 lỗ khóa, thân 4-8 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
406 | PP2300520292 | Nẹp khóa nén ép đầu xương đòn có móc. | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có rãnh cắt, có lỗ kép hình số 8, phân biệt trái/phải - Nẹp móc: 4-7 lỗ, chiều dài các cỡ, đầu có móc nâng đỡ; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
407 | PP2300520293 | Nẹp khóa Titan nén ép Bản Nhỏ | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, nẹp thẳng có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8 - Nẹp thẳng: 4-12 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp móc: 3 lỗ chiều dài 64mm, có móc nhọn ở đầu, 1 lỗ vít cố định đầu nẹp *Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
408 | PP2300520294 | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng mặt lòng 2.4/2.7mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, thân có lỗ kép hình số 8, đầu có cửa sổ tam giác, có lỗ K-wire, thân lỗ kép hinh số 8 - Nẹp tiêu chuẩn: Đầu có 6 lỗ khóa đơn, thân 2-5 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp bản hẹp: Đầu có 4 lỗ khóa đơn, 1 lỗ đôi, thân 2-5, chiều dài các cỡ - Nẹp bản rộng: Đầu có 7 lỗ khóa đơn, thân 2-5 lỗ, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
409 | PP2300520295 | Nẹp DHS/DCS vít nén trượt 4.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Stainless Steel - Nẹp DHS 135 độ: có 3-12 lỗ, chiều dài các cỡ - Nẹp DCS 95 độ có 4-12 lỗ, chiều dài các cỡ, 2 lỗ vít xốp 6.5mm đầu. - Vít DHS/DCS: đường kính 12mm (kèm vít nén), chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, FDA 510k; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
410 | PP2300520296 | Nẹp mini 2.0mm | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium - Nẹp thẳng có 2-7 lỗ, chiều dài 12-42mm - Nẹp chữ T 10-11 lỗ, chiều dài 40mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
411 | PP2300520297 | Vit mini 2.0mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium, mũi vít tự tạo ren, đường kính 2.0mm - Đầu gài chữ thập, chiều dài 8-28mm - Đầu gài ngôi sao, chiều dài 6-30mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0
412 | PP2300520298 | Vít vỏ xương 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 3.5mm, chiều dài 12-50mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
413 | PP2300520299 | Vít vỏ xương 4.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 4.5mm, chiều dài 20-60mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
414 | PP2300520300 | Vít xương xốp 4.0mm | 4: 0; 6: Chất liệu thép không gỉ, đường kính 4.0mm: - Vit xốp toàn ren chiều dài 10-60mm - Vit xốp 1 phần ren chiều dài 20-60mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
415 | PP2300520301 | Vít xương xốp 6.5mm | 4: 0; 6: -Chất liệu thép không gỉ, đường kính 6.5mm - Vít ren 16/32mm chiều dài 30-120mm - Vít toàn ren dài 30-90mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
416 | PP2300520302 | Loong đền đệm vít xốp | 4: 0; 6: - Chất liệu Titanium - Đường kính 9 x 1.2mm hoặc tương đương cho vít xốp 4.0mm - Đường kính 13 x 1.5mm hoặc tương đương cho vít xốp 6.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
417 | PP2300520303 | Kẹp kim bấm da | 4: 0; 6: - Thiết kế bấm đòn bẩy tiệt trùng sẵn - Kim chữ nhật, chất liệu thép không gỉ - Đường kính 0.6mm, số lượng 10-45 kim/cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 500; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0
418 | PP2300520304 | Đinh dẻo Elastic dùng cho Nhi | 4: 0; 6: - Đinh đàn hồi, chất liệu Titanium - Đường kính 1.5mm - 4.0mm - Chiều dài 300mm - 440mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
419 | PP2300520305 | Nẹp khoá đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: 3- 10 lỗ, chiều dài 61mm - 131mm - Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 2 lỗ vít khóa đa hướng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
420 | PP2300520306 | Nẹp khoá đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: 4-13 lỗ, chiều dài 139mm - 319mm. - Đầu nẹp có nhiều lỗ vít khóa đa hướng" - Thân nẹp lỗ vít hình số 8 - Dùng vít 5.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
421 | PP2300520307 | Nẹp khoá đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium - Kích thước 6-10 lỗ, chiều dài 69mm - 117mm. - Dùng vít 4.0 mm, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
422 | PP2300520308 | Nẹp khoá DHS các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium. - Kích thước: 3-12 lỗ, chiều dài 91mm - 235 mm - Dùng vít 5.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
423 | PP2300520309 | Nẹp khoá đa hướng mắc xích các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium - Kích thước: 4-16 lỗ, chiều dài 70mm - 205mm. - Thân nẹp hình số 8, lỗ vít ở hai đầu nẹp là lỗ vít khóa đa hướng - Dùng vít 4.0 mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
424 | PP2300520310 | Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng, chỏm ceramic | 4: 0; 6: 1. Chỏm + Lớp đệm: được thiết kế lắp sẵn với nhau; - Chỏm Ceramic Ceralepine - Đường kính 28mm tương ứng ổ cối size 48-60mm, 2. Ổ cối: bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần. 3.Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 125-135 độ. - Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, - Cổ chuôi 12/14 - Kích thước: 9->16 chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
425 | PP2300520311 | Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng | 4: 0; 6: 1. Đầu xương đùi: - Chất liệu: Thép không gỉ. - Kích cỡ: 12/14 - Đường kính 22.2mm->28mm 2. Lớp đệm: Vật liệu: Polyethylene - Size 44->60 - Đường kính 22.2mm-> 28mm 3. Ổ cối: bề mặt ngoài có 2 lớp - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum - Kích cỡ: 44-60 mm - Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup 4. Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 135 độ. - Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp - Cổ chuôi 12/14 - Kích thước: 9-> 16, chiều dài các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 0
426 | PP2300520312 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối) đầu dưới xương đùi | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ, kích thước: - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 -8 lỗ khóa và 0 lỗ free - Chiều dài: 139mm - 254mm - Sử dụng vít tự khóa titanium đường kính 5.0mm, chiều dài 12mm-110mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 3; 21: 0; 22: 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0
427 | PP2300520313 | Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo khớp gối các cỡ | 4: 0; 6: - Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, cố định dây chằng vào đầu đường hầm xương chày hoặc xương đùi - Chất liệu: PLGA kết hợp β-TCP - Đường kính: 7mm - 11mm - Chiều dài: 20mm - 33mm - Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 13: 10; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
428 | PP2300520314 | Vít tự tiêu cố định dây chằng cho vai, khuỷu và cổ chân, bàn tay, … các cỡ | 4: 0; 6: - Vít tự tiêu sử dụng trong Phẫu thuật vai, khuỷu tay, mắt cá, bàn tay, bàn chân, ...: - Chất liệu: PLGA kết hợp β-TCP - Đường kính: 4mm - 6mm - Chiều dài: 10mm - 26mm - Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
429 | PP2300520315 | Lưỡi bào ổ khớp chức năng kép | 4: 0; 6: - Lưỡi bào ổ khớp chức năng kép cắt xương và mô mềm với 3 lưỡi cắt đôi: - Đường kính lưỡi bào: 3mm - 5mm - Chiều dài 85mm - 130mm - Có 3 lưỡi cắt đôi với chức năng kép là cắt xương và cắt mô mềm. - Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
430 | PP2300520316 | Vít neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh độ dài dây treo | 4: 0; 6: - Nút treo: Ti-6Al-4V - Vòng treo điều chỉnh: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Dây kéo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Cơ chế khóa 3 điểm giúp dễ bắt và giảm biến dạng từ biến - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh chiều dài tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
431 | PP2300520317 | Vít neo cố định dây chằng chéo Power Button F | 4: 0; 6: - Nút treo: Ti-6Al-4V - Chỉ kéo và vòng treo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều dài vòng treo gồm 15mm - 30mm - Kiểm soát mảnh ghép bằng 2 sợi chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền. - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
432 | PP2300520318 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần tạo Plasma | 4: 0; 6: - Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, gối, háng: - Đầu lưỡi cong 90 độ - Đường kính thân đốt nhỏ khoảng 4.2mm - Mặt điện cực đốt đầu nhọn đa năng, lớn để tạo ra plasma - Cung cấp kèm máy đốt ARS600 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
433 | PP2300520319 | Bộ chỏm xương quay lồi cầu ngoài nhân tạo không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D | 4: 0; 6: 1. Chỏm quay: chất liệu Ti6A14V tích hợp sẵn lớp đệm PE - Kích cỡ 17,5mm->23,5mm 2. Cổ lưỡng cực: chất liệu Titanium phủ thêm lớp TiNbN - Kích cỡ với các độ lệch 1mm; 2,5mm; 5mm 3. Chuôi xương quay không xi măng hình nón - Chất liệu Titanium, sản xuất theo công nghệ in 3D - Kích cỡ: 1-> 7 - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ Thay chỏm xương quay lồi cầu ngoài và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0
434 | PP2300520320 | Khớp háng toàn phần không xi măng | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ: 8 -> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Vỏ chén bằng Titanium - Có 3 lỗ bắt vít - Kích cỡ: 42mm -> 66mm 3. Lớp đệm: có bờ chống trật 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu CoCrMo - Đường kính: 28mm -> 36mm 5.Vít: Chất liệu Titanium - Đường kính 6,5mm - Chiều dài từ 20-50mm - Hỗ trợ dụng cụ khi sử dụng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
435 | PP2300520321 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On Ceramic | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, thân chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ chuôi 8 -> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Kích cỡ: 42mm -> 66mm 3. Lớp đệm - Chất liệu Biolox Delta, - Đường kính trong 32 - >40mm 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu Delta Alumina Ceramic - Đường kính 28mm -> 36mm 5.Vít: - Chất liệu Titaniu, đường kính 6,5mm, chiều dài 20->50mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
436 | PP2300520322 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On PoLy | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng - Cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, phủ HA - Kích cỡ chuôi 8-> 18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. - Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám và lớp HA - Có 3 lỗ bắt vít - Có 13 kích cỡ từ 42mm-> 66mm 3. Lớp đệm có bờ chống trật 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi: - Chất liệu Delta Alumina Ceramic - Đường kính 28mm -> 36mm 5.Vít: Chất liệu Titanium - Đường kính 6,5mm chiều dài các cỡ - Côn 24 độ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
437 | PP2300520323 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, chén in 3D nguyên khối | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/1 - Góc cổ chuôi 135 độ - Chất liệu Titanium, chuôi được phủ lớp HA - Kích cỡ chuôi 8 ->18 chiều dài các cỡ - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần và rãnh dọc ở đầu xa 2. Chén in 3 chiều nguyên khối: - Đường kính trong từ 39-57mm, đường kính ngoài 45-63mm. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: - Chất liệu UHMWPE 4. Đầu chỏm xương đùi - Chất liệu CoCrMo - Đường kính: 22.2mm->28mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
438 | PP2300520324 | Khớp gối toàn phần di động loại ổn định phía sau | 4: 0; 6: - Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, gồm nhiều kích cỡ 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE, gồm nhiều kích cỡ 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo, gồm nhiều kích cỡ 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE - Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm - 36mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
439 | PP2300520325 | Vít cố định dây chằng chéo chất liệu sinh học tự tiêu phủ Ha, các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: sinh học tự tiêu ≥ 73% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với ≥ 23% Hydroxyapatite (HA) - Có vít ren ngược phù hợp với gối - Đường kính: 6mm - 11 mm. - Chiều dài: từ 20mm -35mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 70; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 0
440 | PP2300520326 | Vít neo khớp vai tự tiêu, đường kính 2.9mm chất liệu PLLA phủ Ha, kèm 2 sợi chỉ Ultra | 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp • Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền, Đường kính 2.9 mm. Kích thước ngoài 3.7 x 11.5mm; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
441 | PP2300520327 | Troca nhựa tích hợp khóa 3 lớp | 4: 0; 6: - Chất liệu: polycarbonate, Latex-free - Ống trocar nhựa, dùng trong nội soi khớp. - Tích hợp khóa ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. - Đường kính 4.5mm - 8.5mm - Chiều dài 45mm - 90mm.; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
442 | PP2300520328 | Khớp háng bán phần có xi măng | 4: 0; 6: 1. Cuống khớp có xi măng - Chất liệu: Thép không gỉ - Cổ côn 12/14. - Chiều dài: từ 119mm -> 159 mm, góc cổ chuôi 125 độ - 135 độ 2. Chỏm khớp: Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: 22 -> 32 mm 3. Chỏm lưỡng cực có lót - Đường kính trong 22->28mm - Đường kính ngoài từ 38 -> 55 mm - Chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE. 4. Xi măng xương không kháng sinh; 9: Bộ; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
443 | PP2300520329 | Xi măng xương không kháng sinh | 4: 0; 6: - Bột xi măng một gói ≥ 44.0g bột có chứa ≥ 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), ≥ 5.3g zirconium dioxide, ≥ 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. - Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII -Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường.; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
444 | PP2300520330 | Dụng cụ gỡ ghim khâu da | 4: 0; 6: Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
445 | PP2300520331 | Kẹp da 5.4 x 3.6mm | 4: 0; 6: - Chất liệu kim bằng thép không rỉ/ titanium - Có 3 kích thước R(5.4mm x 3.6mm), W(7.0mm x 4.0mm), H(7.0mm x 4.5mm) loại 35 kim. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA.; 8: 0; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
446 | PP2300520332 | Khớp háng bán phần không xi măng | 4: 0; 6: 1. Stem: có taper 12/14, Biên độ xoay 135°, có cánh & rãnh chống xoay. - Chuôichất liệu: Ti6Al4V - Kích cỡ: 8->18, chiều dài các cỡ 2.Head: Chất liệu CoCrMo - Có taper 12/14. Có biên độ xoay 135º, đầu gắng chỏm 22.2mm- >28mm đường kính 39mm -> 55mm. Gồm nhiều size 3. Cup bipolar: Chất liệu Ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE bên trong , bên ngoài chất liệu Implant Stainless steel - Kích thước: 39mm->55mm, có vòng khóa chống trật.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 20; 13: 10; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
447 | PP2300520333 | Khớp gối toàn phần gập gối tối đa 160 độ | 4: 0; 6: - Khớp gối cố định toàn phần mâm chày không đối xứng - Lồi Cầu và Mâm Chày chất liệu làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome Molybdenum (CoCrMo) đánh bóng bề mặt, gập gối tối đa 160 độ. - Lồi cầu các cỡ - Lớp đệm mâm chày được làm bằng vật liệu cao cấp Beta Polyethylent ( UHMWPE) có kích thướt 10mm - 20 mm. - Mâm chày các cỡ; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
448 | PP2300520334 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng chuôi dài | 4: 0; 6: Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp Pannon loại dài. - Đầu chỏm Bipolar: + Vật liệu : REX Steel/PE. + Kích cỡ : 41 – 61mm - Cuống khớp: + Vật liệu : Titanium alloy. + Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương + Kích cỡ chuôi: 3 -> 10, chiều dài các cỡ + Góc cổ chuôi: 135độ + Cổ côn 12/14 mm - Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma - Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
449 | PP2300520335 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi dài. | 4: 0; 6: - Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. + Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương + Kích cỡ chuôi: 3-> 10, chiều dài các cỡ + Góc cổ chuôi: 125->135độ. cổ côn 12/14 mm + Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma - Ổ cối: + Vật liệu : Titanium alloy lớp phủ Titanium Plasma Spray + Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. + Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối giúp cố định ổ cối + Kích cỡ : 40 –> 74 mm - Lớp đệm + Vật liệu : Polyetylene cao phân tử + Đường kính trong : 28 -> 32 mm. + Đường kính ngoài :phù hợp với ổ cối có đường kính 40–74mm - Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 -> 32mm; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
450 | PP2300520336 | Xi măng Xương | 4: 0; 6: - Gói bột xi măng 40g có kháng sinh màu xanh lá cây, thành phần gồm: Polymethyl methacrylate 82,68%, Barium Sulphate 10.00%, Benzoyl Peroxide 3.00%, Gentamicin Sulphate 4.22%, Coloured Pigments 0.10%. - Lọ chất lỏng 16,7g thành phần bao gồm: Methylmethacrylate 98.20%, N,N-Dimethyl-p-toluidine 1.80%, Hydroquinone 75 ppm. - Độ nhớt trung bình, ứng dụng được cho cả bơm tiêm và nặn thủ công.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
451 | PP2300520337 | Khớp vai toàn phần không xi măng có 3 chốt | 4: 0; 6: 1. Chuôi cánh tay không xi măng chất liệu: Ti6Al4V 2. Đầu cánh tay với khoá vật liệu: hợp kim Ti6AI4V cùng với vít khoá 3. Ổ chảo: Có 3 chốt khoá cấu tạo Polyethylene cao phân tử 4. Chỏm: - Cấu tạo bởi chỏm khớp: hợp kim CoCrMo với giá đỡ khoá chất liệu Titan; 8: 0; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0
452 | PP2300520338 | Khớp vai bán phần có xi măng SMR Hemi | 4: 0; 6: 1. Chuôi cánh tay có xi măng vật liệu : Ti6Al4V 2. Đầu cánh tay với khoá vật liệu: hợp kim Ti6AI4V cùng với vít khoá Có 1 size: medium. 3. Chỏm: Cấu tạo bởi hợp kim CoCrMo với giá đỡ khoá Titan 4. Xi măng kháng sinh với Gentamicine Cemex; 8: 0; 9: Bộ; 12: 3; 21: 0; 22: 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0
453 | PP2300520339 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan/ Ti6Al4V - Rộng 10.5mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 0
454 | PP2300520340 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 11.8mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
455 | PP2300520341 | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 11.1mm; dày 3.2mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.7 mm + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm + Vít xốp đường kính 4.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0
456 | PP2300520342 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 8.25mm; dày 2.5mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.4 mm + Vít cứng đường kính 2.4 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
457 | PP2300520343 | Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 10.5mm; dày 3mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít cứng đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 3.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
458 | PP2300520344 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 14mm; dày 4.9mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
459 | PP2300520345 | Nẹp khóa nén ép bản rộng | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Rộng 17.6mm; dày 5.6mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
460 | PP2300520346 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày bản rộng | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dày 4.5mm; rộng 15.5mm - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 5.0 mm + Vít cứng đường kính 4.5 mm + Vít khóa xốp đường kính 5.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
461 | PP2300520347 | Nẹp khóa gót chân | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 3.5 mm + Vít khóa xốp đường kinh 3.5 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 10; 13: 30; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
462 | PP2300520348 | Nẹp khóa Mini | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: + Vít khóa đường kính 2.0 mm + Vít cứng đường kính 2.0 mm; 8: 0; 9: Cái; 12: 30; 13: 40; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0
463 | PP2300520349 | Vít khóa đường kính 2.7mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 2.7mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
464 | PP2300520350 | Vít khóa đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
465 | PP2300520351 | Vít khóa đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 400; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0
466 | PP2300520352 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
467 | PP2300520353 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 4.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
468 | PP2300520354 | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 3.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 0
469 | PP2300520355 | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 5.0mm - Chiều dài 30mm -> 120mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 150; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [8 empty] | 0
470 | PP2300520356 | Vít khóa tự taro đường kính 2.4mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Đường kính 2.4mm - Chiều dài 10mm -> 50mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
471 | PP2300520357 | Vít khóa tự taro đường kính 1.5mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Vít khóa tự taro đường kính 1.5mm - Chiều dài các cỡ; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0
472 | PP2300520358 | Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm | 4: 0; 6: - Chất liệu Titan, Ti6Al4V - Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm - Chiều dài: 8mm -> 34mm; 8: 10 Cái/ Gói; 9: Cái; 12: 200; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0
473 | PP2300520359 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4. Góc cổ thân 125-135 độ 2. Chỏm xương đùi chất liệu Cobalt-Chrome. Cổ đầu 12/14 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4. Kích cỡ từ 38mm đến 82mm, Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V4 4. Lót ổ cối: Chất liệu vật liệu cao phân từ Ultra high polyetylen hoặc tương đương; có gờ chống trượt; 8: Bộ/hộp; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
474 | PP2300520360 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4, phủ TPS - Góc cổ thân 125- 135 độ - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 - Kích cỡ chuôi : từ 6.25mm-> 20mm, chiều dài các cỡ 2. Chỏm xương đùi - Chất liệu : Cobalt-Chrome (CoCr) - Đường kính đầu : 22-> 36 3. Đầu Bipolar - Chất liệu thép không gỉ. - Đường kính trong: 22-> 28mm - Đường kính ngoài: từ 38mm -> 58mm; 8: Bộ/hộp; 9: Bộ; 12: 20; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
475 | PP2300520361 | Chỉ thép bánh chè | 4: 0; 6: - Chỉ thép khâu xương bánh chè các cỡ, chỉ liền kim -Chất liệu được làm bằng thép không gỉ -Tiệt trùng; 9: Tép; 12: 300; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
476 | PP2300520362 | Stent graft động mạch chậu các loại, các cỡ | 4: 0; 6: - Sử dụng cho phình và bóc tách động mạch chậu - Kích thước: 18F tương thích guidewire 0.035". Dài 113 cm - Có marker - Đường kính của Stent từ 14mm->18mm - Chất liệu Stent: Nitinol - Chất liệu Graft: Polyester; 8: 0; 9: Bộ; 12: 5; 21: 0; 22: 0 | [12 empty] | 0
477 | PP2300520363 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Amphilimus | 4: 0; 6: - Không polymer - Vật liệu khung giá đỡ: Hợp kim Cobalt Chromium - Lớp phủ thuốc Amphilimus - Độ dầy khung giá đỡ 70µm - 80µm - 2 điểm đánh dấu bằng vật liệu Platinum - Khung giá đỡ không bị thu ngắn trong suốt quá trình nong - Đường kính: 2.25mm - 4.5mm - Chiều dài: 9mm - 46mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
478 | PP2300520364 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành bán đàn hồi Grilamide L25 - Khẩu kính tương thích nong bóng kissing trong ống thông 6Fr. - Có 2 điểm đánh dầu bằng vàng - Tip entry profile: 0.0158 inch; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [6 empty] | 0 |  | 120 |  |  |  | 0
479 | PP2300520365 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành không đàn hồi - Chất liệu Polyamide. - Có 2 điểm đánh dấu bằng Platinum. - Thân đoạn gần: thép không gỉ AISI 304, phủ Teflon - Thân đoạn xa: kết hợp Polyamide/ PEBA, phủ Hydrophilic - Áp lực tối đa lên đến 22 atm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 120 | [8 empty] | 120 |  |  |  | 0
480 | PP2300520366 | Bóng đối xung động mạch chủ 7.5Fr các cỡ | 4: 0; 6: - Bao gồm: kim chọc, dây dẫn đường (Guidewire), bộ nong các kích cỡ, catheter, ống chích, khóa Stopcock ba ngõ (Three – way Stopcock) - Đường kính catheter 7.5Fr - Có ba kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: o Loại 40cc dùng cho người có chiều cao từ 162cm - 183cm o Loại 34cc dùng cho người có chiều cao từ 152cm - 162cm o Loại 25cc dùng cho người có chiều cao < 152cm; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 63 |  |  |  |  | 10 |  | 3 |  | 50 |  | 0 |  | 0
481 | PP2300520367 | Máy tạo nhịp 1 buồng vĩnh viễn có đáp ứng nhịp, tương thích MRI | 4: 0; 6: - Bộ máy tạo nhịp một buồng nhịp thích ứng, tươg thích MRI ≥ 1,5 Tesla tòan thân đến mức SAR (specific absorpton rate – tốc độ hấp thụ riêng) 4 W/Kg, thời gian hoạt động ≥ 16 năm, ghi lại tiền sử điện tim, độ nhạy tự động, dây điện cực có lớp phủ fractal Iridium giúp đạt biên độ song cao. Máy mỏng bề dày ≤ 6.5 mm; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0
482 | PP2300520368 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp, tương thích MRI | 4: 0; 6: Máy tạo nhịp hai buồng nhịp thích ứng, thời gian hoạt động ≥ 12 năm, ghi lại tiền sử điện tim, độ nhạy tự động như ICD, có chương trình giảm tạo nhịp ở thất IRS+ với thời gian trễ lên đến 400ms và Vp suppression; 8: Hộp/Cái; 9: Cái; 12: 25; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 0
483 | PP2300520369 | Máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng tương thích MRI | 4: 0; 6: Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4, bề dày 10mm, pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. Chương trình theo dõi qua vệ tinh , tương thích MRI 3T toàn thân, năng lượng sốc 40J ngay từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot.; 8: Hộp/Bộ; 9: Bộ; 12: 2; 21: 0; 22: 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0
484 | PP2300520370 | Dụng cụ hỗ trợ nối mạch máu trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành | 4: 0; 6: - Chất liệu: + Kim bằng thép không gỉ + Tay cầm bằng nhựa - Kim 14G - Khoan động mạch chủ: 3.5mm -> 4.0mm; 8: Hộp/ 01 Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
485 | PP2300520371 | Dù đóng thông liên nhĩ | 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ: 4mm -> 40mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
486 | PP2300520372 | Dù đóng lỗ bầu dục | 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ 18mm -> 25mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
487 | PP2300520373 | Dù đóng thông liên thất | 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ ize 4mm->12mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 2; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0
488 | PP2300520374 | Dù đóng ống động mạch | 4: 0; 6: - Chất liệu: Hợp kim Nitinol - Kích cỡ 5mm->14mm; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
489 | PP2300520375 | Dụng cụ thả dù | 4: 0; 6: - Thả dù được cho cả ống động mạch thông liên thất, thông liên nhĩ - Kích cỡ: 6F-12F.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 10; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
490 | PP2300520376 | Bóng đo đường kính lỗ thông | 4: 0; 6: - Đường kính: 18mm -> 34mm, chiều dài các cỡ.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 5; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
491 | PP2300520377 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não | 4: 0; 5: Vi ống thông can thiệp mạch máu não siêu nhỏ; 6: Có điểm tăng cản quang ở gần đầu xa để tăng cường khả năng nhận diện. - Đường kính ngoài: 1.7F -> 2.8F - Chiều dài: Các cỡ - Tương thích guidewire 0.014", 0.018", tùy kích thước vi ống thông; 7: - Vi ống thông phủ lớp ái nước Hydrophillic ở đoạn xa và phủ PTFE trong lòng ống làm tăng khả năng điều hướng. . Kích thước ngoài đoạn gần đa dạng từ 2.2F- 4.0F, đoạn xa từ 1.9F-3.8F. - Chiều dài vi ống thông: đa dạng; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 60; 21: 0; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 8500000 | 340000000
492 | PP2300520378 | Bóng nong mạch vành lưỡng tính (2 trong 1 ), các cỡ. | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành bán đàn hồi phủ hydrolubric chịu áp lực RBP lên đến 20atm. - Áp lực < 16atm: hoạt động như bóng mềm/độ giãn nỡ bóng cao. Áp lực 16-20atm: hoạt động như bóng cứng/độ giãn nở bóng thấp. - Entry profile: 0.017” - Vật liệu bóng: semi-compliant polyamide, chiều dài đầu tip 4mm (cho đường kính 1.5 - 3.0mm); chiều dài đầu tip 2mm (cho đường kính 3.5 - 4.5mm). - NP: 11atm; RBP: 20atm. Có 2 vạch cản quang dài 1.0mm - Đường kính: 1.5 - 4.5mm; chiều dài: 10 - 20mm - Chiều dài ống thông khả dụng: 138cm.; 8: Hộp/ Cái; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | BỎ MÃ NÀY |  |  | 0 | HSTM xây dựng nay bỏ mã này do tính năng tương đương sản phẩm đã có Khoa xay thêm mục ở phần thêm mới thay thế
493 | PP2300520379 | Dụng cụ mở đường quay | 4: 0; 6: Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) 4F, 5F, 6F - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene, - Có van cầm máu giúp ngăn chặn máu rò rỉ - Có thiết kế holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Có Guidewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx 4cm , có khóa 3 ngã - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 8: 5 cái/hộp; 9: cái; 12: 1000; 21: 0; 22: 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: Theo số lượng GMHS |  |  | 0
494 | PP2300520380 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng | 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ đường kính trong như các sheath tương tự. - Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, phủ lớp hydrophilic M Coat. - Gồm: kim luồn chọc mạch cỡ: 20G x 51mm, Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm; - Đường kính 5F, 6F, 7F, dài 10cm; 8: Cái; 9: Cái; 12: 20; 21: 0; 22: 120 | 120 | [11 empty] | 0
495 | PP2300520381 | Giá đỡ mạch vành tiết diện thanh chống hình thang, phủ thuốc Sirolimus, công nghệ phủ Abluminal | 4: 0; 6: -Stent bằng vật liệu Cobalt-Chromium alloy, L-605, có thanh chống (strut) hình thang cạnh trên và đáy không đều nhau, độ rộng thanh chống: mặt trên ≤75µm, mặt dưới ≤90µm. - Polymer tự tiêu (PLLA/PGLA), công nghệ phủ Abluminal (phủ bán phần) độ dày <4µm - Phủ thuốc sirolimus liều lượng 1.02µg/mm2, độ dày phủ thuốc < 4µm, phóng thích hơn 60% thuốc trong 30 ngày. - Đường kính: 2.25-5.00mm, chiều dài: 8-38mm, - NP: 9atm (2.25-3.5mm), 10atm (3.75-5.00mm). - RBP: 16atm (2.25-3.5mm), 14atm(3.75-5.00mm).Tỉ lệ co lại <2%, rút ngắn <1%. - Chiều dài khả dụng: 145cm; 8: cái/hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | BỎ MÃ MÀY |  |  | 0 | HSTM xây dựng nay bỏ mã này do tính năng tương đương sản phẩm đã có Khoa xay thêm mục ở phần thêm mới thay thế
496 | PP2300520382 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus với lớp phủ polymer tự tiêu | 4: 0; 6: - Vật liệu khung giá đỡ: Cobalt Chromium. - Độ dày stent: 71 µm. - Thiết kế cấu trúc khớp mở - Phủ thuốc Novolimus - Có 2 lớp phủ Polymer tự tiêu - Thiết diện cắt ngang: 0.040" - Thiết diện đầu tip 0.017" - Đường kính: 2.25-> 4.0mm. Chiều dài: các cỡ; 8: cái/hộp; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 90 | [6 empty] | 90 |  | 0 | nội tim mạch: 25 cái, xây gộp cho HSTM 65 cái. |  |  | 0
497 | PP2300520384 | Dung dịch liệt tim túi | 4: 0; 6: - Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc, có tác dụng liệt tim. - Thể tích 1000ml; 8: 1000ml/ Túi; 9: Túi; 12: 500; 21: 0; 22: 750 | 250 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  | 0
498 | PP2300520385 | Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ | 4: 0; 6: - Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener - Chất liệu: Polyurethane - Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi.; 8: 0; 9: Bộ; 12: 300; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
499 | PP2300520386 | Túi chứa dẫn lưu dịch, có thể kết nối với ống dẫn lưu mật ra da | 4: 0; 6: - Gồm 01 túi dùng chứa dịch. - Kích cỡ: 800ml - Chất liệu: PVC Dùng chứa dịch dẫn lưu - Đóng gói tiệt trùng riêng biệt từng túi.; 9: Túi; 12: 300; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
500 | PP2300520387 | Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên cho mạch máu não | 4: 0; 6: - Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên cho mạch máu não - Kích thước: 5F - Chiều dài: 70cm - 125cm - Có nhiều dạng đầu; 8: Cái/Gói; 9: Cái; 12: 50; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
501 | PP2300520388 | Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ | 4: 0; 6: - Bộ gồm dụng cụ thắt - cắt chỉ khâu có núm xoay; - Chiều dài làm việc 17cm, đường kính vỏ 4mm. - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester - Bao gồm: 1 tay súng (dụng cụ), 1 băng đạn/chốt titan thắt chỉ - Tiệt trùng; 8: 0; 9: Bộ; 12: 10; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
502 | PP2300520389 | Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể | 4: 0; 6: - Dụng cụ nạp chốt titan bao gồm: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Tương thích với dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở; 8: 0; 9: Cái; 12: 100; 21: 0; 22: 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0
503 | Trùng PP2300520049 | Nẹp khóa khớp cùng xương đòn có móc, thiết kế móc giải phẫu 100º, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Thân nẹp hình dạng mắt xích dễ uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Đầu mặt khớp có 4 lỗ, thiết kế móc giải phẫu 100º theo đường cong xương người châu á cho các trường hợp gãy đầu ngoài xương đòn hoặc trật khớp xương đòn. Nẹp được thiết kế mỏng giảm kích ứng mô mềm. Chiều cao móc 17mm Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 3/ 4/ 5/ 6 lỗ ứng với các chiều dài 70/ 82/ 93/ 104mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
504 | PP2300000001 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch vành, phủ nylon Pebax | 4: 0; 6: Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch vành - Chất liệu: phủ Nylon Pebax, bên trong có đường viền bện thép không gỉ, chống xoắn vặn, markers bằng chất liệu Platinum/Iridium - Đường kính ≥ 2.0mm, dài ống thông 140 cm, đoạn ái nước dài 20cm - Đường kính trong guiding catheter tương thích nhỏ nhất 0.070” - Dây dẫn tương thích: 0.014”. - Vật tư kèm theo: 2 bơm hút 30 ml, 1 cái bơm xả 4 ml, 1 khay chứa, 1-2 cái lọc 70µm, 1 ống dẫn: có khóa - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Nội tim mạch: bỏ mục này | 0 | 0 | 0
505 | PP2300000002 | Đầu dò siêu âm mạch vành có tần số 40 MHz | 4: 0; 6: Đầu dò siêu âm mạch vành tần số 40MHz - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ , phủ lớp ái nước. - Kích thước: 5Fr/ 6Fr, tần số hoạt động 40 MHz, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm, độ phân giải trục là 38 Micron cho hình ảnh sắc nét, chiều dài 135cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Dùng cho máy siêu âm lòng mạch (hỗ trợ đặt máy); 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
506 | PP2300000003 | Đầu dò siêu âm mạch vành có tần số 60 MHz | 4: 0; 6: Đầu dò siêu âm mạch vành tần số 60MHz - Chất liệu: Dây cáp bằng thép không gỉ , phủ lớp ái nước. - Kích thước: 5Fr/ 6Fr, tần số hoạt động 60 MHz, khả năng đường kính xâm nhập tối đa là 6mm, độ phân giải trục là 22 Micron cho hình ảnh sắc nét, chiều dài 135cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Dùng cho máy siêu âm lòng mạch (hỗ trợ đặt máy); 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
507 | PP2300000004 | Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy siêu âm lòng mạch | 4: 0; 6: Thanh trượt đầu dò siêu âm, chất liệu: plastic, tương thích với hệ thống máy đặt; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
508 | PP2300000005 | Vi ống thông can thiệp mạch vành | 4: 0; 6: Vi ống thông can thiệp mạch vành - Chất liệu: Mặt ngoài làm bằng nhựa polyamide elastomer phủ bởi polymer ái nước. Đầu tip được làm bằng polyurethane cản quang. Mặt trong ống (không bao gồm đoạn nối) được viền bởi fluropolymer - Đầu tip thuôn: 1.4Fr - Đường kính ngoài ống: 1.9Fr. Đường kính trong (đầu tip/ ống): 0.016/ 0.022". Chiều dài khả dụng: 135 - 150cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA; 21: 0; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
509 | PP2300000006 | Vi ống thông can thiệp mạch vành, có 2 nòng | 4: 0; 6: Vi ống thông can thiệp mạch vành 2 nòng - Chất liệu Polyamide resin và Polyimide - Có cấu trúc 2 lớp nòng - Khẩu kính đầu xa: 0.43mm - Tương thích dây dẫn 0.36mm (0.014") - Đường kính thân 0.97mm (2.9Fr), chiều dài khả dụng 140cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
510 | PP2300000007 | Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp tim mạch | 4: 0; 6: Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cm, có thiết kế sợi đan,. Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. Có lớp áo phủ ái nước.; 21: 0; 22: 15 | [6 empty] | 15 |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
511 | PP2300000008 | Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus | 4: 0; 6: Giá đỡ động mạch vành - Phủ thuốc Everolimus 100mcg/cm2; - Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) - Độ dày thành stent: 0.081-0.086 mm - 2 marker cản quang - Đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-38 mm - Áp suất vỡ bóng: 16 atm (đối với kích thước 3.00 mm - 4.00 mm) và 18 atm (đối với kích thước 2.25 mm - 2.75 mm) - Đầu profile 0.018'' - Hệ thống bóng dual layer PEBAX - Thời gian xẹp bóng ≤3s.; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
512 | PP2300000009 | Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus có lớp polime tự tiêu | 4: 0; 6: Giá đỡ động mạch vành - Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) - Có tẩm thuốc Everolimus 1µg/ 1mm² - Phủ polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày, có polymer (PLGA) (độ dày chỉ 4µm) - Khung stent có bề dày 0.0029" (74µm) - Kích cỡ: đường kính: 2.25-5.00mm, chiều dài 8-48mm. - Có hệ thống bóng dual layer PEBAX - 2 marker cản quang - Áp suất vỡ bóng: 16 atm (đối với kích thước 3.00 mm - 5.00 mm) và 18 atm (đối với kích thước 2.25 mm - 2.75 mm) - Stent đường kính 2.25 - 2.75 mm có thể giãn tối đa 3.50 mm; đường kính 3.00 - 3.50 mm giãn nở tối đa 4.25 mm và đường kính 4.00 - 5.00 mm giãn nở tối đa 5.75 mm.; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
513 | PP2300000010 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | 4: 0; 6: Bóng nong động mạch vành áp lực cao. - Bằng chất liệu không giãn nở - Lớp phủ ái nước. - Tip profile siêu nhỏ: 0.017". - Crossing profile nhỏ: 0.031". - Maker làm bằng Platinum. - Đường kính từ 2.0-6.0mm - Chiều dài từ 6.0-30mm; 21: 0; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
514 | PP2300000011 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | 4: 0; 6: Chất liệu Cocr, phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc 1.38µg/mm2. Giải phóng thuốc trong 90 ngày. Thiết kế hình xoắn ốc đôi theo chiều dọc tăng khả năng đẩy. Cấu trúc đối xứng hình sin lượn sóng theo chiều ngang, khung giá đỡ bung đa chiều. Nền stent có mắt cáo mở, 3 liên kết, 9 đỉnh trong một phân đoạn. Độ dày thanh chống 0.00253", chiều rộng thanh chống 0.00276", chiều dài thanh chống 1.00 mm. Chiều rộng nối liên kết 0.00213" Lớp phủ polymer đôi, tự tiêu gắn liền với lớp thuốc sirolimus, Đường kính: 2.25-4.00 (mm). Chiều dài: 8-48 (mm). Hệ thống bóng đẩy bán giãn nở, polyamide 2 nếp gấp đường kính 2.25 - 2.50; 4 nếp gấp đường kính 2.75 - 4.00, bóng nhô ra nhỏ hơn 5mm. Marker Platinum/ Iridium. Khẩu kính đầu tip: 0.017". Khẩu kính băng qua tổn thương nhỏ nhất 0.035" Đầu xa 2.5 Fr./0.82 mm, đầu gần 2.9 Fr./ 0.64 mm.; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
515 | PP2300000012 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi | 4: 0; 6: Thiết kế WIG SHAPE từ đầu tip đến bóng. Bóng Semi- compliant polyamide, 3 nếp gấp. NP 6 bar, RBP 16 bar. Đầu tip 3 mm kháng xoắn, thuôn nhọn theo từng cấp độ. Đường kính: 1.50-4.00 (mm). Chiều dài: 10-30 (mm). Bề mặt lượn sóng, gấp nếp. Bơm xả được nhiều lần. Đầu gần bóng 0.025". Đầu xa bóng 0.023". Khẩu kính qua tổn thương nhỏ 0.016". Thân gần 1.9F (0.64 mm), thân xa 2.6F (0.86 mm). Phủ Hydrophyllic.; 21: 0; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch 24/9: bỏ do trùng | 0 | 0 | 0
516 | PP2300000013 | Khung giá đỡ (stent) ngoại vi | 4: Innova OVER-THE-WIRE Self-Expanding Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi - Innova - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
517 | PP2300000014 | Khung giá đỡ (stent) ngoại vi | 4: Epic Over-the-Wire Self-Expanding Nitinol Stent with Delivery System; 5: Khung giá đỡ (stent) ngoại vi - Epic - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
518 | PP2300000015 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi | 4: Express LD Vascular OVER-THE-WIRE Premounted Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi - Express LD Vascular - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
519 | PP2300000016 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi | 4: Khung giá đỡ mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel Eluvia Drug-Eluting Vascular Stent System; 5: Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi - phủ thuốc Eluting vascular Stent - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
520 | PP2300000017 | Stent ngoại biên tự bung, chất liệu hợp kim Elgiloy | 4: Khung giá đỡ (Stent) can thiệp mạch máu ngoại biên WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Self-Expanding Stent; 5: Stent ngoại biên tự bung, chất liệu hợp kim Elgiloy - Wallstent - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
521 | PP2300000018 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: Sterling; 5: Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Sterling - Nvmd; 9: Cái; 13: 25; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
522 | PP2300000019 | Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên XXL Vascular Balloon Dilatation Catheters; 5: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên - XXL Vascular Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
523 | PP2300000020 | Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: Coyote; 5: Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên - Coyote - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
524 | PP2300000021 | Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao | 4: Mustang OVER THE WIRE PTA Balloon Dilatation Catheter; 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao - PTA Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
525 | PP2300000022 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc | 4: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel Ranger Balloon Catheter; 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc - Ranger Balloon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
526 | PP2300000023 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên | 4: Rubicon; 5: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên - Rubicon - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
527 | PP2300000024 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014" | 4: V-14 Control Wire GuideWire with ICE Hydrophilic Coating; 5: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014" - V-14 Control Wire - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
528 | PP2300000025 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.018" | 4: V-18 Control Wire GuideWire with ICE Hydrophilic Coating; 5: Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.018" - V-18 Control Wire - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
529 | PP2300000026 | Stent động mạch đùi bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, tương thích Sheath 6F và Guide wire 0.035", loại Easy Flype | 4: Giá đỡ động mạch đùi (Easy Flype Carbostent); 5: Stent động mạch đùi bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, tương thích Sheath 6F và Guide wire 0.035", loại Easy Flype - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
530 | PP2300000027 | Giá đỡ động mạch chậu bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, loại Easy HiFlype | 4: Giá đỡ động mạch chậu (Easy Hìlype Carbostent); 5: Giá đỡ động mạch chậu bằng hợp kim Nickel Titanium tự bung, phủ hoạt chất Bio Inducer, loại Easy HiFlype - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
531 | PP2300000028 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.014" | 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.014"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.014" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
532 | PP2300000029 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.018" | 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.018"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.018" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
533 | PP2300000030 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.035" | 4: Bóng phủ thuốc mạch ngoại vi (SeQuent PLEASE OTW 0.035"); 5: Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel trên nền Resveratrol không Polymer, liều lượng 3µg/mm2, kiểu OTW tương thích guide wire 0.035" - Nvmd; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
534 | PP2300000031 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Co-Cr, đường kính 40 mở lưới mm, chiều cao 53 mm, loại đặt tạm thời | 4: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch (VENATECH RETRIEVABLE VCF SYSTEM); 5: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Co-Cr, đường kính 40 mở lưới mm, chiều cao 53 mm, loại đặt tạm thời - ALN; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
535 | PP2300000032 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Phynox phi từ tính, đường kính mở lưới 42 mm, chiều cao 44 mm, loại đặt vĩnh viễn | 4: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch (VENA TECH LP FILTER); 5: Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng vật liệu Phynox phi từ tính, đường kính mở lưới 42 mm, chiều cao 44 mm, loại đặt vĩnh viễn - ALN; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
536 | PP2300000033 | Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ | 4: Bộ stent graft động mạch chủ Bụng E-tegra và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
537 | PP2300000034 | Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng các loại, các cỡ | 4: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng E-tegra; 5: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
538 | PP2300000035 | Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | 4: Bộ stent graft động mạch chủ ngực E-vita Thoracic 3G và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
539 | PP2300000036 | Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | 4: Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực loại E-vita Thoracic 3G; 5: Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
540 | PP2300000037 | Stent graft động mạch chậu các loại, các cỡ | 4: Bộ stent graft cho phình động mạch Chậu E-liac và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chậu các loại, các cỡ - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
541 | PP2300000038 | Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | 4: Bộ stent graft cho phình động mạch chủ ngực bụng E-nside và phụ kiện; 5: Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ - E-nside - Jotec; 9: Cái; 21: 0; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
542 | PP2300000039 | Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft các loại, các cỡ | 4: Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft E-vita OPEN NEO các loại, các cỡ; 5: Mạch máu nhân tạo kết hợp stent graft các loại, các cỡ - E-vita Open Neo - Pt; 9: Cái; 21: 0; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
543 | PP2300000040 | Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình chữ Nhật | 4: _ Miếng đệm khâu vá mạch máu Felt _ Chất liệu PTFE _ Kích thước: 2.5 x 15.2 cm _ Độ dày thông thường :1.65mm _Tiêu chuẩn đóng gói : 10 miếng/hộp; 5: Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình chữ Nhật - Pladgets; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | thêm | 0 | 0 | 0
544 | PP2300000041 | Vật liệu nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin cỡ 150-3500 µm | 4: 0; 6: - Vật liệu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dạng vi hạt được sử dụng để nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan và kiểm soát chảy máu. - Kích thước hạt: 150-3500 µm. - Hạt có tính đàn hồi cao và độ đính kết chắc chắn, tắc mạch và hấp thụ hiệu quả trong mạch máu, không có chứa chẩt gây hại. - Đóng gói: lọ, mỗi lọ chứa 150mg vật liệu. -Tiêu chuẩn: ISO và MFDS Hàn Quốc; 9: Lọ; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0
545 | PP2300000042 | Hạt vi cầu nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin cỡ 100-900 µm | 4: 0; 6: - Hạt vi cầu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dùng trong điều trị ung thư gan, u xơ cổ tử cung, phì đại tuyến tiền liệt và vỡ động mạch. - Kích thước hạt vi cầu: 100-900 µm, các hạt được hiệu chỉnh kích thước đồng nhất. - Có tính đàn hồi cao và độ đính kết chắc chắn, tính tương thích sinh học, ưa nước, hấp thụ trong mạch máu. - Đóng gói: lọ, mỗi lọ chứa khoảng 250- 300 mg hạt vi cầu dạng nén. - Có chủng loại hấp thụ trong vòng 24 tiếng. -Tiêu chuẩn: ISO, CE và MFDS Hàn Quốc; 9: Lọ; 21: 0; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0
546 | PP2300000043 | Vi ống thông can thiệp TOCE đầu tip 1.7F, tương thích dây dẫn 0.016 inch | 4: 0; 6: - Đầu ống siêu nhỏ 1.7 F thuôn mềm bám sát dây dẫn (tương thích với dây dẫn 0.016 inch). - Ống thông được bện bởi 2 dây (độ dày khác nhau) giúp chống xoắn, chống co giãn ống thông và hiển thị cao. - Thiết kế ống thuôn dần cho phép phản hồi xúc giác tốt và đảm bảo dòng chảy đều. - Lớp phủ ái nước. - Chiều dài khả dụng 105, 125, 150 cm. - Hình dạng đầu ống: thẳng, cong. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO; 9: Cái; 21: 0; 22: 35 |  | 35 | [7 empty] | thêm | 0 | 0 | 0
547 | PP2300000044 | Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ | 4: 0; 6: - Kích cỡ/ Đường kính trong nhất quán từ tay cầm đến đầu tip: 5F/0.056inch, 6F/0.070inch, 7F/0.078inch, 8F/0.088inch, 9F/0.098inch. - Thiết kế cấu trúc bện Hybrid gồm 1 dây dẹt và 1 dây lõi tròn thép không gỉ. - Chiều dài ống: Các size cho mạch cánh tay brachial = 90 cm, mạch đùi femoral (5F, 6F, 7F, 8F = 100 cm), 9F = 98cm. - Đầu tip cản quang dài 16mm với size 5F và 2,5mm cho các size còn lại. - Các shape: JL, JCL, AL, XB, XBLAD, XBC, JR, JCR, AR, XBR, XBRCA, NR, Hockey Stick, DRC, MPA, MPB, JFL, JFR, RB, RBL, BARBEAU, LCB, RCB. _Đạt chứng nhận FDA.; 8: Cái/ Hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
548 | PP2300000045 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus | 4: 0; 6: - Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus (1 μg/mm2). - Mỗi phân tử thuốc được bọc bởi 1 lớp Polymer tự tiêu. - Thời gian phóng thích thuốc: 90 ngày, sau đó lớp Polymer phân huỷ hoàn toàn. - Chiều dài Catheter khả dụng: 140cm; đường kính thân 1.9Fr (0.63mm) - Đường kính bóng tối thiểu đủ các cỡ: 1.50 - 5.0 mm - Chiều dài bóng tối thiểu đủ các cỡ: 10 - 40mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
549 | PP2300000046 | Bộ bơm áp lực cao với áp lực tối đa 40 atm, thể tích 30ml | 4: 0; 6: - Bộ dụng cụ bơm bóng áp lục cao: - Áp lực tối đa 40atm - Thể tích bơm tiêm 25ml - Bơm bóng với áp suất thấp lẫn áp suất cao - Dung tích lớn cho phép nhanh chóng dễ dàng giảm áp - Tiêu chuẩn : ISO 13485 và FDA; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
550 | PP2300000047 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay xa 4-7F | 4: 0; 6: Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) - Chất liệu Polythylene và Polypropylene - Có lựa chọn khóa ba ngã - Thành mỏng đến 13%, có đường kính thân trong (ID) lớn hơn tương ứng đường kính thân ngoài (OD): ID/OD: 4F (1.57/1.78 mm); 5F (1.9/2.13 mm); 6F (2.24/2.44 mm); 7F (2.57/ 2.77 mm) - Có kèm lựa chọn Guirewire làm bằng thép không gỉ, nitinol và platinium, có 3 dạng thiết kế: dạng lõi chuẩn (mandrel), dạng cuộn (coil) hoặc phủ plastic (plastic jacket), - Có holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F dài 7 cm, 11 cm, 16 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 9: Cái; 13: 400; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
551 | PP2300000048 | Bộ hút huyết khối mạch vành với ống hút 4F , tương thích ống thông dẫn đường 6F | 4: 0; 6: ,- Có đường viền bện thép không gỉ giúp ông thông chống xoắn vặn tốt, và chịu được áp lực dòng chảy cao - Đầu tip thuôn - Sử dụng cho mạch máu có đường kính >=1.5mm - Markers bằng chất liệu Platinum - Chiều dài Catheter hút 145 cm - Catheter 4F được thiết kế khoang hút lớn nhất - Guide wire tương thích: 0.014”. Có đầu Rapid Exchange dài 20 cm để đi dây guide wire 0.014" - Đoạn ái nước 30 cm - Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 cái syringe flushing 4 ml, 1 khay chứa và làm đông máu chứa tối đa 60ml dung dịch và 2 cái lọc 70 micron, 1 tubing: 21.5 cm có stopcock. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (tiêu chuẩn châu âu) và FDA-Mỹ; 9: Cái; 13: 30; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
552 | PP2300000049 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu áp thành, độ nở vượt định mức đến 6.25mm | 4: 0; 6: -Khung bằng Cobalt Chromium L605, độ dày 80µm đến 85µm - Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu áp thành, phủ thuốc kiểu bậc thang trừ đỉnh và điểm nối. Liều thuốc: 3,9µg/mm. Thời gian hấp thụ polymer và phóng thích thuốc: ≤3-4 tháng - Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, mắt cáo mở với 2 link liên kết, Stent 3.5mm; 4.0mm và 4.5mm có thiết kế 2 link 10 đỉnh, có độ nở vượt định mức 6.25mm - Đường kính: 2.0mm - 4.5mm; Chiều dài: 9mm - 50mm - Hệ thống đẩy stent được phủ ái nước hydrophilic cải tiến đầu xa, với bóng nong áp lực tham chiếu 11atm, và đường kính băng qua tối thiểu 1.00mm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
553 | PP2300000050 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, hỗ trợ thụ động với lớp phủ ái nước chọn lọc và đầu vào mềm mại | 4: 0; 6: Cấu tạo ống thông: - Cấu tạo trục với lớp lưới đan thép không gỉ 2x2 và lớp ngoài polyamide - Lớp phủ ái nước hydrophilic chọn lọc, chỉ phủ ái nước ở đoạn giữa, không phủ ái nước ở 7cm đầu xa và 25cm đầu gần - Đầu vào mềm mại - Thiết bị 6Fr, 7Fr có 02 lỗ bên ở đầu xa Kích cỡ: - Chiều dài: 100cm, 125cm - Đường kính: 5Fr, 6Fr, 7Fr - Các kiểu đầu: Amplaz Left, Amplaz Right, Judkins Left, Judkins Right, Extra backup, Multipurpose, Hockey Stick, IMA, Bypass, Tiger; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [8 empty] | 200 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
554 | PP2300000051 | Vi ống thông can thiệp CTO cấu trúc lõi lớp bện kép thép không gỉ | 4: 0; 6: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) Đường kính ngoài: đoạn xa 1.8Fr, đoạn gần 2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa 0.018'', đoạn gần 0.021'' Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
555 | PP2300000052 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 25cm | 4: 0; 6: Cấu tạo gồm: - Mini plastic guide wire cỡ 0.035" hoặc 0.038'', dài 80cm - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 5F, 6F, 7F dài 25cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene); 8: Hộp/ 5 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
556 | PP2300000053 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép | 4: 0; 6: Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011") nong bóng tập trung lực hiệu quả. Chất liệu bóng: Nylon Số nếp gấp bóng: 3 Lớp phủ: ái nước ở đoạn xa và đầu tip, kháng nước trong lòng ống và bóng Đường kính thân bóng (crossing profile): 0.034 inch (Ø 3.0 mm). Chiều dài đầu tip: 11 mm Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 | [6 empty] | 10 |  | 60 | Đề xuất mới |  | 0 | 0
557 | PP2300000054 | Vi ống thông can thiệp tim mạch | 4: 0; 6: Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.9, 2.1 F. Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm). Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
558 | PP2300000055 | Bóng nong mạch vành áp lực cao 26 atm | 4: 0; 6: Chất liệu Nylon 12 + Pebax Bóng kiểm soát độ giãn nở tốt Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy Thiết kế đầu tip thuôn sát (Sub-zero tip) dài 1.5-2.5mm. Đường kính thân bóng: 0.0345 inch (Ø3.0 mm) - 0.0347 inch Tiết diện thâm nhập đầu tip: 0.0169 inch (Ø3.0 mm) Áp lực thường: 14 atm. Áp lực ngưỡng: 20 - 24 atm Đường kính bóng: 1.5 – 5 mm Chiều dài bóng: 8 – 26 mm Số điểm cản quang: 1 (Ø1.5 mm), 2 (Ø1.75 - 5.0 mm) Số nếp gấp bóng: 2-5; 9: Cai; 21: 0; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
559 | PP2300000056 | Bóng nong mạch vành áp lực thông thường | 4: 0; 6: - Polyether block amide, gắn bóng loại RX bán đàn hồi - Cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium , lớp phủ ái nước. - Vai bóng thường có 2 maker, loại vai bóng thuôn có 1 maker, - đường kính: 1.0 -> 3.5mm, độ dài 5,10,12,15,20mm. - Áp lực thường 6Atm, Áp lực vỡ bóng 14 Atm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
560 | PP2300000057 | Bóng nong mạch vành áp lực cao NC | 4: 0; 6: - Không đàn hồi bằng Polyamide, được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bởi Platinium và Iridium -bao lớp siêu ái nước, vai bóng dạng hình chuông. -đường kính bóng từ 2.5 -> 4.5 mm, độ dài bóng 8, 10, 12, 15mm - áp lực thường 12atm, áp lực vỡ bóng 23atm -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
561 | PP2300000058 | Bóng cắt nong mạch vành chống trượt Áp lực cao | 4: 0; 6: - Catheter RX có bóng bằng Nylon 12, loại không đàn hồi, có áp lực khác nhau - được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium, bao lớp siêu ái nước. - Độ dài catheter 142cm, độ dài lớp phủ ái nươc từ đầu bóng đến cổng thoát 27cm. - Đường kính bóng 2.0 -> 4.0mm; độ dài bóng 13mm, áp lực thường 14atm, áp lực vỡ bóng 24Atm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
562 | PP2300000059 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành | 4: 0; 6: -Dụng cụ gồm : một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép -Độ dài ống thông145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm & 1.43mm, độ dài trục đoạn xa 25cm -đánh dấu tại vị trí 900mm và 1000mm so với đầu típ, phù hợp với ống thông can thiệp 6F - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 8: Hộp/ 1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
563 | PP2300000060 | Bóng nong động mạch và mạch máu 2 nếp gấp | 4: 0; 6: Thiết kế độc quyền WIG SHAPE. Công nghệ chống xoắn PoleVault ™ Ống thông dài 154 cm Chất liệu bóng Silky-semi- compliant polyamide. Phủ Hydrophyllic Bóng 2 nếp gấp, loại RX. NP 4bar, RBP 15 bar Khẩu kính nhỏ 0.40mm, đầu xa 0.62 mm. Thân gần 1.9F (0.64 mm), thân xa 2.6F (0.86 mm). Đầu tip vát nhọn 3mm Đường kính: 1.10; 1.25; 1.50 (mm). Chiều dài: 10; 15; 20 (mm).; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
564 | PP2300000061 | Bóng nong động mạch và mạch máu 3 nếp gấp, bán đàn hồi phủ thuốc Paclitaxel | 4: 0; 6: Lớp phủ ưa nước. Thiết kế bóng hình Wing. Hình dạng Bóng 3 nếp gấp. Thuốc được đặt trong các cánh bóng công nghệ Wing -seal. Thuốc Paclitaxel: 3.0 μg/mm², phủ trên bề mặt bóng. NP 6 bar. RBP 16 bar Đạt cửa sổ thời gian điều trị sau khi bơm bóng 30 giây Chất liệu: semi-compliant polyamide. Tiêu chuẩn Workhorse PTCA. Áp lực vỡ bóng: 16 bar (ngoại trừ Ø 4.00=13 bar) . Thời gian xẹp bóng 3 giây (Ø 3.0, L: 20). Đường kính bóng (mm) : 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00. Độ dài bóng (mm): 10 , 15 , 20, 30; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Đề xuất mới | 0 | 0 | 0
565 | PP2300000062 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tương thích MRI toàn thân 1.5T và 3T, quản lý tạo nhịp thất, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | 4: 0; 6: • Tạo nhịp tim 1 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động. • Thể tích máy ≤ 9.7 cc. • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Quản lý tạo nhịp thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Có chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút.; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 | Xây mục mới do năm 2023 tập hợp file bi lỗi mất mục | 0 | 0 | 0
566 | PP2300000063 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, với tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm. | 4: 0; 6: • Tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động. • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T - không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho từng bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm.; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 | [8 empty] | 20 | Xây mục mới do năm 2023 tập hợp file bi lỗi mất mục | 0 | 0 | 0
567 | PP2300000064 | Dụng cụ đẩy lắp sẵn ống thông có mũi khoan | 4: 0; 6: Bao gồm: Ống thông có mũi khoan đính kim cương và dụng cụ đẩy - Tích hợp nút on/off trên dụng cụ đẩy - Các cỡ đầu khoan: 1.25; 1.5; 1.75; 2; 2.15; 2.25; 2.38; 2.50mm - Chiều dài ống thông: 135cm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0
568 | PP2300000065 | Dung dịch bôi trơn trong can thiệp bào mảng xơ vữa | 4: 0; 6: Dung dịch dùng trong hệ thống máy bào mãng xơ vữa trong lòng mach máu. Đóng lọ 20cc. Thành phần: Dầu ô liu, phospholipid, lòng đỏ trứng, sodium deoxycholate, L-histidine,disodium EDTA, sodium hydroxide, nước; 9: Lọ; 21: 0; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0
569 | PP2300000066 | Dây dẫn cho đầu mũi khoan bào mảng xơ vữa | 4: 0; 6: Dây dân cho đầu mũi khoan bào mòn mãng xơ vữa - Đường kính: 0.014"", dài 330cm - Đầu cứng 2.8cm, đầu linh động 2.2cm - Chất liệu bằng thép không gỉ; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 | [8 empty] | 50 | Mục mới phát triển kỹ thuật mới theo định hướng BGD | 0 | 0 | 0
570 | PP2300000067 | Dụng cụ lấy huyết khối mạch máu não dạng stent có thể điều chỉnh độ bung | 4: 0; 6: Stent lấy huyết khối có thể điều chỉnh độ bung. - Chất liệu: Nitinol và Tantalum - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 6mm + Chiều dài: 32mm. - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. Cấu trúc Stent có lớp bện đặc biệt cho lực xuyên tâm cao hơn. Thiết bị tái thông mạch máu, kiểm soát 100%, hiển thị toàn bộ. - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID; 7: Thiết bị tái thông mạch máu dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 6mm + Chiều dài: 32mm. - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài. - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID; 9: cái; 21: 0; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | thêm | 0 | 0 | 0
571 | PP2300000068 | Stent bắc cầu tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng | 4: 0; 6: - Là loại Stent chặn cổ túi phình dạng lưới, có thể bung và thu hồi sau khi coiling - Kích thước: + Đường kính: 1.5 - 4.5mm + Chiều dài: 32mm - Tương thích Microcatheter: 0.021" ID - Đặc điểm: dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài; 9: cái; 21: 0; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  | thêm | 0 | 0 | 0
572 | PP2300000069 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não đường kính trong nhỏ | 4: 0; 6: Đường kính trong đầu xa: 0.035". Đường kính ngoài đầu xa: 3,8F; Đường kính ngoài đầu gần: 4,7F. Chiều dài làm việc: 160cm; 9: cái; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0
573 | PP2300000070 | Vi dây dẫn can thiệp siêu nhỏ siêu ái nước có đường kính 0,08" | 4: 0; 6: -Vi dây dẫn can thiệp ái nước làm bằng thép không rỉ ở đoạn gần và Nitinol nhớ hình ở đoạn xa. - Đường kính 007", 008",014" và loại có đoạn xa .014", đoạn gần .012". - Chiều dài từ 200cm đến 220cm . - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; 7: Đầu xa wire kích thước 0.008 inch Chiều dài từ 200cm đến 220cm .; 9: cái; 21: 0; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0
574 | PP2300000071 | Ống thông can thiệp không gắn bóng cỡ 6F | 4: 0; 6: - Ống thông can thiệp mạch máu não được bện dọc thân ống bằng 8 dây tiên tiến - Kích thước đầu gần 6.0F và đầu xa 4.9Fvà 6.0F. -Kích thước trong 0.058" và 0.070" - Chiều dài đa dạng 95cm, 105 cm, 115 cm, 125cm, 135 cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; 7: - Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não - Kích thước: + Chiều dài: các cỡ + Đường kính: đường kính ngoài 6F, đường kính trong 0.070 inch - Có nhiều hình dạng đầu tip; 9: cái; 21: 0; 22: 15 | [7 empty] | 15 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0
575 | PP2300000072 |  | 4: 0; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
576 | PP2300000073 | Ống thông trung gian can thiệp mạch não | 4: 0; 5: Ống thông trung gian cho can thiệp mạch não; 6: - Ống thông có lớp phủ ưa nước hai lớp. - Lớp phủ PTFE trong lòng ống. - Chiều dài khả dụng là 115-145cm. - Đầu ống cong 25°. - Đường kính trong 0.039", 0.052", 0.065". - Đường kính ngoài đầu xa-gần là 3.9F/ 4.2F, 5.0F/ 5.3F, 6.1F/ 6.3F. - Số dấu cản quang ở đầu ống là 1. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, MDR (CE).; 7: - Ống thông hỗ trợ trung gian trong can thiệp mạch máu não - Chiều dài khả dụng >110cm - Đường kính trong các cỡ; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
577 | PP2300000074 | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh 4.2F, | 4: 0; 6: Thân ống với lớp phủ hydrophilic dài 105-115cm. Kích cỡ 4.2 Fr Công nghệ bện dây độc quyền chống xoắn và duy trì độ toàn vẹn lòng ống. Lòng trong ống rộng 1.1 mm (0.043inch), lớp phủ PTFE. Chiều dài khả dụng: 120, 125, 130cm. Hình dạng đầu tip: straight.; 9: cái; 21: 0; 22: 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
578 | PP2300000075 | Nút tắt mạch platinum tách nhiệt điện (tại đoạn PVA), coil ghi nhớ hình dạng thấp | 4: 0; 6: - Coil 3D và 2D (Helical) - Coil platinum, kích cỡ: 0.010 inch, 0.012 inch, 0.014 inch - Đường kính vòng 1-20 mm, dài 1-50 cm - Công nghệ dây lượn sóng SR bên trong làm đầy không gian trống và tối thiểu khả năng vi ống thông bị giật lùi ra khỏi túi phình - Đa dạng mức độ mềm của coil: SilkySoft, ExtraSoft, Soft, MediumSoft, Standard - Chiều dài dây đẩy 187 cm - Tương thích bộ điều khiển cắt coil điện tử EDG v4; 9: cái; 21: 0; 22: 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
579 | PP2300000076 | Stent mạch cảnh nitinol hệ thống Rx | 4: 0; 6: - Stent mạch cảnh chất liệu nitinol, hệ thống Rx - Đường kính 5 – 10 mm - Chiều dài 20 – 40 mm - Tương thích mạch máu 3-9 mm - Thiết kế Peak-to-valley với cấu trúc 18 đoạn hình “V” 2mm, mỗi 3 “V” sẽ có 1 mối nối bắc cầu liên kết khung stent - Stent tự áp sát thành mạch nhờ công nghệ Tự thuôn lại; 9: cái; 21: 0; 22: 0 | [9 empty] | thêm | 0 | 0 | 0
580 | PP2300000077 | Giá đỡ mạch cảnh cấu trúc Open- cell | 4: 0; 6: - Stent động mạch cảnh tự bung - Chiều dài ống thông có gắn stent 135cm. - Chiều dài: 30cm -> 60cm - Đường kính: 6mm -> 10mm; 7: Stent Động mạch cảnh tự bung, tương thích với dây dẫn 0.014". Cấu trúc open-cell (cấu trúc mở) - Khung thẳng: Đuờng kính 6-10mm, chiều dài 20,30,40,60mm. - Khung hình nón có 2 loại: đường kính 2 đầu to nhỏ loại 8mm - 6mm và loại 10mm - 7mm ứng với chiều dài stent là 30mm và 40 mm.; 9: cái; 21: 0; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm | 0 | 0 | 0
581 | PP2300000078 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, lọc tia UV và ánh sáng xanh, một mảnh | 4: 0; 6: Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic, nhuộm vàng, thiết kế phi cầu . Chỉ số cầu sai SA = (-0,16) µm ± 10%; Chỉ số khúc xạ ≥ 1,54; Chỉ số ABBE từ 36 đến 37, Hằng số A từ 118 đến 119; Độ sâu tiền phòng ACD từ 5,45 đến 5,50; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ ≤ 2,2mm; Có 2 càng hình chữ C, góc càng 0 độ; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay hoặc tương đương.; 8: hộp/cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | KM bổ sung | 0 | 0 | 0
582 | PP2300000079 | Lưỡi bào da | 4: 0; 6: Lưỡi bào da dùng cho tay bào, tiệt trùng sẵn; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
583 | PP2300000080 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có móc | 4: 0; 6: - Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 3 lỗ- >7 lỗ khóa khóa và 0 lỗ free. Chiều dài các cỡ - Vít tự khóa Titanium - Đường kính vít 5.0mm -> 7.0mm, dài các cỡ; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
584 | PP2300000081 | Dao cắt chỉ sụn chêm dạng thẳng | 4: 0; 6: - Dùng để đẩy, cắt chỉ ở bên trong ổ khớp sau khi khâu và thắt nút, dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai. - Dạng thẳng hoặc tương đương; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
585 | PP2300000082 | Vít neo không buộc chỉ có chốt bên trong khóa chỉ | 4: 0; 6: - Chất liệu PEEK/titan/cocr - Vít neo không buộc chỉ đường kính 2.9mm, thân cán dài ≥ 6.3"; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
586 | PP2300000083 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng chuôi dài | 4: 0; 6: Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp loại dài, xi măng ngoại khoa, bơm xi măng. - Đầu chỏm Bipolar: + Vật liệu : REX Steel/PE. + Kích cỡ : 41 –> 61mm + Cuống khớp: REX steel có hàm lượng nitrogen cao giúp có độ bền cao, chịu xoắn vặn ,chống mài mòn, ăn mòn kim loại + Chuôi dạng không cổ + Góc cổ chuôi: 135 độ. + Kích cỡ chuôi: 0 -> 10 + Chiều dài chuôi: các cỡ - Đầu Chỏm xương đùi + Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao hoặc CoCr + Đường kính đầu: 28 mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
587 | PP2300000084 | Nẹp khóa nén ép 3.5, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Thiết kế cho giải pháp trục xương nhỏ hoặc thân xương cánh tay. Nẹp được thiết kế mỏng. 2 đầu nẹp vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp được thiết kế uốn lượn, đường viền tự động Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 59/ 85/ 111/ 137/ 163mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
588 | PP2300000085 | Nẹp khóa đầu gần xương cánh tay, đầu mặt khớp 9 lỗ, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vừa vặn với bề mặt xương khớp vai không cần phải uốn. Đầu mặt khớp được thiết kế theo nguyên lý kết hợp xương 9 điểm với 9 lỗ vít trong đó có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn khớp vai không bị xẹp sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Góc vít đa hướng nâng 20º hỗ trợ tối đa cho mặt ngoài và mặt trong khớp vai. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 90/ 106/ 132/ 158/ 184/ 210mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
589 | PP2300000086 | Nẹp khóa đầu xa xương cánh tay, Chất liệu Pure Titanium | 4: 0; 6: Chất liệu Pure Titanium Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít đầu xa của nẹp đặt mặt trong được thiết kế xen kẽ với vít của nẹp được đặt ở mặt ngoài tạo ra 1 cấu trúc song song để cố định ổ gãy đầu xa. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Mặt trong: 0201-1400(1)-xx: Có 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 87/ 110/ 133/ 156mm. Mặt ngoài: 0202-1400(1)-xx: Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 63/ 86/ 109/ 132/ 154/ 177/ 200mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
590 | PP2300000087 | Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa tối ưu hóa các mảnh gãy ở mỏm khuỷu và mỏm vẹt. Vít khóa/vít nén đầu gần mỏm khuỷu để cố định mảnh gãy. Thân nẹp được thiết kế dài hơn phù hợp với giải phẫu xương trụ. Hình dáng móc thiết kế cắt cạnh. Móc để cố định tối ưu các mảnh xương nhỏ và tăng tính ổn định. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
591 | PP2300000088 | Nẹp khóa đầu xa xương trụ, vít 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp có góc cố định liên kết chéo. Có lỗ K-pin cố định tạm thời. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm. Đầu và đuôi nẹp được vát cạnh bo tròn. Kiểu dáng thiết kế mỏng phù hợp với bề mặt khớp đầu xa xương trụ. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 1/ 2/ 3 lỗ ứng với chiều dài 52/ 60/ 68mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
592 | PP2300000089 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ, vít 2.4mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa 2.4mm đa hướng ở đầu mặt khớp. Đầu mặt khớp 5 lỗ và 7 lỗ. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Thiết kế nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 52/ 74/ 96/ 118/ 140/ 162mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
593 | PP2300000090 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5, thiết kế hình quạt, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Đầu mặt khớp 9 lỗ và 12 lỗ. Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. Nẹp mỏng giảm khả năng bám dính gân. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8 lỗ ứng với chiều dài 66/ 85/ 104/ 123mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
594 | PP2300000091 | Nẹp khóa đầu xa xương quay đầu khớp có móc, 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh vỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. 3 móc có các cạnh tròn dễ uốn cong hoặc cắt. 3 móc ở đầu mặt khớp để cố định những mảnh gãy. 2 vít khóa hướng mõm trâm quay. Có lỗ vít nén ép cố định ổ gãy. Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giúp giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Vít khóa được bắt liên kết chéo. Thân nẹp có góc vít đa hướng θ= 5° để cố định trục. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 9/ 11 lỗ ứng với chiều dài 55/ 64/ 73/ 82/ 99/ 116/ 133mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
595 | PP2300000092 | Nẹp khóa mini 1.5, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Độ dày 0.8mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H Dùng vít khóa 1.5mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 35/45mm. Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 29/ 34/ 39mm. Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm. Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm. Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
596 | PP2300000093 | Nẹp khóa mini 2.0, góc vít đa hướng, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Độ dày 1.2mm, có nhiều hình dạng khác nhau như L, Y, ARC, X, H, thẳng, T, Dùng vít khóa 2.0mm, vít vỏ 2.0mm Nẹp chữ L có 3/ 4 lỗ ứng với chiều dài 37/ 45mm Nẹp chữ Y có 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 30/ 35/ 39mm Nẹp chữ ARC có 8 lỗ ứng với chiều dài 23mm Nẹp chữ H có 4 lỗ ứng với chiều dài 12mm Nẹp chữ X có 4 lỗ ứng với chiều dài 16mm Nẹp thẳng có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 24/ 30/ 36/ 42/ 48/ 61/ 73mm Nẹp chữ T có 4/ 5/ 6/ 7 lỗ ứng với chiều dài 34/ 41/ 47/ 53mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
597 | PP2300000094 | Nẹp khóa mâm chày chữ T, đầu mặt khớp 5 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực gần mặt khớp có 5 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 126/ 158/ 190/ 222/ 254/ 286mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
598 | PP2300000095 | Nẹp khóa mâm chày chữ L, đầu mặt khớp 8 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực gần mặt khớp có 8 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. Có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp mâm chày không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Nẹp được thiết kế mỏng. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 130/ 162/ 194/ 226/ 258/ 290; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
599 | PP2300000096 | Nẹp khóa mắt cá trong, đầu mặt khớp 9 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Khu vực đầu mặt khớp 9 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm, trong đó có vít chịu lực giúp cố định tối đa ổ gãy để ngăn mặt khớp không bị xẹp lún sau phẫu thuật. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 123/ 151/ 179/ 207/ 235mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
600 | PP2300000097 | Nẹp khóa mắt cá ngoài, đầu mặt khớp 7 lỗ vít 2.4mm, thân vít 3.5mm, đầu nẹp có 2 móc , chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Đầu mặt khớp có 7 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. Đầu nẹp có 2 móc cố định ổ gãy đầu xa xương mác vỡ nhiều mảnh. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm. Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 74/ 100/ 126/ 152/ 178/ 204/ 230mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
601 | PP2300000098 | Nẹp khóa đầu xa xương đùi, đầu mặt khớp 9 lỗ thiết kế mỏng, vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Nẹp ở đầu mặt khớp được thiết kế mỏng. Thân nẹp phù hợp với giải phẫu. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Khu vực gần mặt khớp 9 lỗ trong đó có vít thiết kế chịu lực chống sụp lún mặt khớp sau phẫu thuật. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 172/ 204/ 236/ 268/ 300/ 332mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
602 | PP2300000099 | Nẹp khóa gót chân, vít 3.5mm, thân nẹp có lỗ trống để ghép xương, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Vít khóa đa hướng điểm bám gân gót (gân Achilles). Có chậu xương gót. Có chậu đáy xương gót. Có chậu Achilles. Thân nẹp có lỗ trống để ghép xương. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 1/ 2 lỗ ứng với chiều dài 58/ 64.5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
603 | PP2300000100 | Nẹp khóa mặt sau đầu trên xương chày, vít 3.5mm, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Nẹp được đặt mặt sau phía trong đầu trên xương chày. Sử dụng hệ thống vít 3.5mm đa hướng, giúp cố định ổ gãy mặt sau đầu trên xương chày. Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6 lỗ ứng với chiều dài 55/ 81/ 107mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
604 | PP2300000101 | Bộ dây cáp neo, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Dùng để cố định ổ gãy, buộc giữ hoặc buộc tăng cường các mảnh gãy nhỏ, các đoạn xương gãy. Có các đường kính 1.6/ 1.8mm ứng với chiều dài 650mm. 1 bộ bao gồm: dây cáp neo, ốc siết cáp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
605 | PP2300000102 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đinh được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Được thiết kế với hình dáng giải phẫu tiên tiến nghiêng về phía trước Mặt trong và mặt ngoài góc 5°, hỗ trợ dò lòng tủy. Nắp đinh+ốc khóa trong: chống xoay ngược và ngăn chặn vít tụt ra. Lưỡi chốt và vít chốt thay thế góc cổ xương đùi 130°. Thiết kế dạng rãnh làm giảm sự chèn ép và giữ cho xương ổn định không cần nắn nhiều, dễ dàng phẫu thuật. Có thể sử dụng vít tĩnh hoặc vít động. Bệnh nhân loãng xương có thể dùng cả hai vít để cố định tốt hơn. Nắp đinh có độ dài tùy chọn và dễ tháo rời, thiết kế mặt ma sát giữa ốc khóa trong và nút khóa trong dễ ăn khớp và chống xoay ngược. Vít chốt ở cổ xương đùi có 2 loại: Lưỡi chốt & vít chốt dành cho xương thường và xương loãng. Đường kính 9-12mm tương ứng chiều dài 170mm-240mm. Đường kính 13mm tương ứng chiều dài 170mm-200mm. Đường kính 9-14mm tương ứng chiều dài 300mm-380mm (loại trái/phải) 1 bộ bao gồm: đinh, lưỡi chốt, vít chốt, ốc khóa trong, nút khóa trong, vít chốt 4.9mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
606 | PP2300000103 | Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp cắt xương định hướng, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa mâm chày cắt xương chày chỉnh trục khớp gối theo phương pháp H.T.O là phương pháp điều trị thoái hóa sụn ở khớp gối. Có thể điều chỉnh trục cơ học ở chi dưới và làm chậm quá trình thoái hóa, hơn nữa còn có thể bảo tồn được khớp gối thoái hóa ở mức độ nhẹ. Hệ thống A Plus APP PSI sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn thông minh và hiệu chỉnh chính xác. Đường dẫn PSI thông minh: 4 lỗ cố định và 2 đường dẫn cắt hướng dẫn chính xác đường cắt thứ nhất và đường cắt thứ 2 để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: Hai lỗ định vị trên PSI có thể xác định góc cắt và mở độ cao chính xác. Các tính năng của PSI: Vị trí tiêu chuẩn để duy trì độ dốc của xương chày. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ hai. Cung cấp hướng cho lần cắt thứ nhất, cạnh song song với bản lề bên. Có lỗ định hướng trên và lỗ định hướng dưới. Độ sâu của vết cắt đầu tiên được đánh dấu trên PSI. Đinh K-pin để cố định PSI. Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp mâm chày. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương chày Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Có 3/ 5 lỗ ứng với chiều dài 86/ 115mm và có các góc độ 6°/ 9°/ 15°/ 17° 1 bộ bao gồm: 1 nẹp khóa mâm chày, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
607 | PP2300000104 | Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Bộ nẹp khóa xương đùi cắt xương chỉnh trục khớp gối D.F.O là 1 bộ cắt xương chỉnh trục cá nhân hóa nhằm bảo tồn và kéo dài thoái hóa khớp gối. Đường dẫn PSI thông minh: 4 chốt cố định và rãnh cắt định hướng chính xác phẫu thuật cắt xương để canh chỉnh đường chịu lực. Thanh dọc xuyên qua các lỗ hiệu chỉnh: hai lỗ định vị có thể đảm bảo góc chỉnh và độ mở chiều cao chính xác. Các đặc điểm của nẹp khóa D.F.O: Tính ổn định cao: 4 vít khóa 5.0mm ở bề mặt khớp xương đùi. Lỗ khóa kết hợp nén ép. Thân nẹp sử dụng hệ thống vít khóa 5.0mm, thân nẹp dài cong theo xương đùi. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn để chèn qua da và giảm kích ứng. Loại trái/ phải. Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm Mặt trong: 0501-xxxx-04 ứng với chiều dài 121mm với các góc độ 11°/ 14°/ 17°/ 20° Mặt ngoài: 0502-xxxx-05 ứng với chiều dài 146mm với các góc độ 9°/ 12°/ 15°/ 18° 1 bộ bao gồm: 1 nẹp khóa xương đùi, vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
608 | PP2300000105 | Vít rỗng tự nén ép 2.8 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 2.8mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 08-14mm với bước tăng 1mm, từ 14-30mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
609 | PP2300000106 | Vít rỗng tự nén ép 3.6 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 3.6mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-60mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
610 | PP2300000107 | Vít rỗng tự nén ép 4.1 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 4.1mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 16-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-75mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
611 | PP2300000108 | Vít rỗng tự nén ép 5.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V. Đường kính 5.5mm. Thiết kế vít không đầu. Sử dụng cho nhiều vị trí ổ gãy khác nhau. Có 3 bước ren khác nhau trên thân vít, tự nén ép ổ gãy. Vít được bắt chìm trong xương. Dài 25-90mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
612 | PP2300000109 | Vít khóa mini tự taro 1.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 1.5mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
613 | PP2300000110 | Vít khóa mini tự taro 2.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
614 | PP2300000111 | Vít khóa động tự taro 2.4 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.4mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.0mm, phần đuôi vít đường kính 2.4mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 08-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
615 | PP2300000112 | Vít khóa động tự taro 3.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 10-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm.; 9: Cái; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
616 | PP2300000113 | Vít khóa động tự taro 5.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 5.0mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 5.0mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
617 | PP2300000114 | Vít vỏ mini 2.0 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.0mm, tự taro, đầu gài chữ thập chống trượt Dài từ 6-16mm với bước tăng 1mm, từ 16-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
618 | PP2300000115 | Vít vỏ động tự taro 3.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 3.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 2.5mm, phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-55mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
619 | PP2300000116 | Vít vỏ động tự taro 4.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.5mm, tự taro Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren đường kính 3.5mm, phần đuôi vít đường kính 4.5mm có thiết kế 3 lưỡi. Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 14-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
620 | PP2300000117 | Vít xốp 4.0 tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 4.0mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 30-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
621 | PP2300000118 | Vít xốp 6.5 tự taro các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 4: 0; 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 6.5mm, tự taro Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 50-54mm với bước tăng 2mm, từ 54-56mm với bước tăng 1mm, từ 56-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-80mm với bước tăng 5mm; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
622 | PP2300000119 | Xương nhân tạo Bicera dạng khối 5cc các cỡ Wiltrom hoặc tương đương | 4: 0; 6: Xương nhân tạo Bicera bao gồm hydroxyapatite (HAP, 60wt%) và beta-tricalcium phosphate (β-TCP, 40wt%). Hydroxyapatite là một thành phần có chứa khoáng chất của chất nền xương và răng; β-TCP là canxi photphat có thể hấp thụ sinh học. Độ tin cậy tuyệt vời và tương thích sinh học cao. Khi được cấy vào chỗ khuyết xương, β-TCP có thể được hấp thụ dần dần và được thay thế bởi mô xương và HAP có thể có liên kết hoạt tính sinh học với xương mới để cuối cùng trở thành một phần của xương. Có độ xốp cao 70%. Ngoài ra các lỗ xốp được kết nối với nhau với kích thước lỗ 300 ~ 600µm, có thể làm mô xương phát triển để đạt được mục đích tạo xương mới và chữa lành xương. An toàn và đáng tin cậy với kiểm soát chất lượng cao.; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
623 | PP2300000120 | Xương nhân tạo Bicera dạng hạt 5cc các cỡ Wiltrom hoặc tương đương | 4: 0; 6: Xương nhân tạo Bicera bao gồm hydroxyapatite (HAP, 60wt%) và beta-tricalcium phosphate (β-TCP, 40wt%). Hydroxyapatite là một thành phần có chứa khoáng chất của chất nền xương và răng; β-TCP là canxi photphat có thể hấp thụ sinh học. Độ tin cậy tuyệt vời và tương thích sinh học cao. Khi được cấy vào chỗ khuyết xương, β-TCP có thể được hấp thụ dần dần và được thay thế bởi mô xương và HAP có thể có liên kết hoạt tính sinh học với xương mới để cuối cùng trở thành một phần của xương. Có độ xốp cao 70%. Ngoài ra các lỗ xốp được kết nối với nhau với kích thước lỗ 300 ~ 600µm, có thể làm mô xương phát triển để đạt được mục đích tạo xương mới và chữa lành xương An toàn và đáng tin cậy với kiểm soát chất lượng cao.; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
624 | PP2300000121 | Nẹp khóa 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Độ dày 3.3mm Chiều cao 4.0mm Chiều rộng 11mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 13.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24 lỗ ứng với chiều dài 33/ 46/ 59/ 72/ 85/ 98/ 111/ 124/ 137/ 150/ 163/ 189/ 215/ 241/ 267/ 293/ 319mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
625 | PP2300000122 | Nẹp khóa tái cấu trúc 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Chiều rộng 10.1mm Độ dày 3.5mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 14mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 20/ 22 lỗ ứng với chiều dài 56/ 70/ 84/ 98/ 112/ 128/ 142/ 156/ 171/ 185/ 200/ 215/ 228/ 243/ 257/ 286/ 315mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
626 | PP2300000123 | Nẹp khóa đầu xa xương quay đa hướng, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Lỗ vít trên thân nẹp đa hướng có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Loại trái/phải Dùng vít khóa 2.4mm, vít vỏ 2.4mm; đầu vít chống trượt Đầu 6 lỗ 22mm, thân có 2/ 3/ 4/ 5 lỗ ứng với chiều dài 45/ 54/ 66/75mm Đầu 7 lỗ 25mm, thân có 2/ 3/ 4/ 5 lỗ ứng với chiều dài 47/ 55/ 68/77mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
627 | PP2300000124 | Nẹp khóa xương đòn chữ S, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Nẹp hình chữ S uốn cong theo thân xương đòn Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Loại trái/phải Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 7/ 8/ 9 lỗ ứng với các chiều dài 85/ 99/ 114mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
628 | PP2300000125 | Nẹp khóa 5.0 bản hẹp, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Bề rộng 13.5mm Độ dày 4.2mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 18.5mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Có 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 62/ 80/ 98/ 116/ 134/ 152/ 170/ 188/ 206/ 224/ 260/ 296mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
629 | PP2300000126 | Nẹp khóa 5.0 bản rộng, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Bề rộng 17.5mm Độ dày 5.2mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 18.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Có 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18 lỗ ứng với chiều dài 116/ 134/ 152/ 170/ 188/ 206/ 216/ 234/ 252/ 270/ 288/ 306/ 324mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
630 | PP2300000127 | Nẹp khóa mâm chày ngoài, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 140/ 180/ 220/ 260/ 300mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
631 | PP2300000128 | Nẹp khóa mắt cá trong, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 144.5/ 170.5/ 196.5/ 222.5/ 248.5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
632 | PP2300000129 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 122/ 158/ 194/ 230/ 266mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
633 | PP2300000130 | Nẹp khóa đầu xa xương đùi, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 5.0mm, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 156/ 196/ 236/ 276/ 316mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
634 | PP2300000131 | Bộ đinh nội tủy xương chày (Syntec) | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Sử dụng khung ngắm TB-AD-103 Sử dụng vít chốt ø5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm Nắp đinh có ø8.4mm, chiều dài 15mm, chiều cao 5mm Đinh có ø9/ 10/ 11mm ứng với các chiều dài từ 270-345mm với các bước tăng 15mm Đinh có ø12mm ứng với các chiều dài từ 270-360mm với các bước tăng 15mm Đinh có ø13mm ứng với các chiều dài từ 285-360mm với các bước tăng 15mm 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt ø5.0mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
635 | PP2300000132 | Bộ đinh nội tủy xương đùi (Syntec) | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Sử dụng khung ngắm FM-AD-102 Loại trái/phải Sử dụng vít chốt ø5.0mm ứng với chiều dài 30-100mm với bước tăng 5mm Sử dụng vít chốt ø6.3mm ứng với chiều dài 65-120mm với bước tăng 5mm Nắp đinh có ø13mm ứng với chiều dài 15mm, chiều cao 3mm Đinh có ø9mm ứng với các chiều dài từ 260-400mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø10/ 11/ 12mm ứng với các chiều dài từ 320-440mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø13mm ứng với các chiều dài từ 340-440mm với các bước tăng 20mm. Đinh có ø14mm ứng với các chiều dài từ 340-460mm với các bước tăng 20mm. 1 bộ bao gồm: đinh, nắp đinh, vít chốt ø5.0mm, vít chốt ø6.3mm; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
636 | PP2300000133 | Vít khóa 2.4mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Vít đa hướng, đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 2.4mm, dài 08-26mm với bước tăng 2mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
637 | PP2300000134 | Vít khóa 3.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-45mm với bước tăng 5mm, từ 45-48mm với bước tăng 3mm, từ 48-50mm với bước tăng 2mm và từ 50-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
638 | PP2300000135 | Vít khóa 5.0mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
639 | PP2300000136 | Vít vỏ 2.4mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium Vít đa hướng, đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 2.4mm, dài 06-30mm với bước tăng 2mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
640 | PP2300000137 | Vít vỏ 3.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm với bước tăng 2mm, và từ 40-110mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
641 | PP2300000138 | Vít vỏ 4.5mm các cỡ tự taro có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, chất liệu Titanium. | 4: 0; 6: Chất liệu Titanium. Đầu vít chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp. Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Đường kính 4.5mm, dài 14-60mm với bước tăng 2mm, và từ 60-68mm với bước tăng 4mm, từ 68-72mm với bước tăng 2mm, từ 72-80mm với bước tăng 4mm, từ 80-140mm với bước tăng 5mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
642 | PP2300000139 | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính đinh 8/9/10mm. Chiều dài 255-375mm, mỗi bước tăng 15mm. - Đặc tính: thân đinh đặc (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 9 vít). Các loại vít như sau: + Vít chốt khoá đường kính 4.8mm với chiều dài: 30-80mm, gia số tăng 5mm. + Vít chốt khoá đường kính 4.3mm với chiều dài: 25-80mm, gia số tăng 5mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
643 | PP2300000140 | Đinh chốt titan đùi các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính đinh 9/10/11mm. Chiều dài 340-420mm, mỗi bước tăng 20mm. - Đặc tính: thân đinh rỗng (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 4 vít). Các loại vít như sau: + Vít khoá Gamma đường kính 6.4mm với chiều dài 70-115mm, gia tăng số 5mm; + Vít chốt khoá đường kính 4.7mm với chiều dài: 26-60 mm, gia số tăng 2mm, 64-84mm gia tăng số 4mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cây/gói; 9: Cây; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
644 | PP2300000141 | Vít rỗng titan 3.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 3.0mm, chiều dài: 14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác rỗng đường kính 2.0mm. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
645 | PP2300000142 | Vít khóa 6.5 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 6.5mm, chiều dài: 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân vít rỗng toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
646 | PP2300000143 | Vít khóa 7.3 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 7.3mm, chiều dài: 60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân vít rỗng, đoạn ren ngắn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
647 | PP2300000144 | Nẹp khóa đầu xa hai xương cẳng tay (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 14 lỗ. Chiều dài: 64mm. - Đặc tính: nẹp có hình chữ U, lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) , chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm và vít vỏ đường kính 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
648 | PP2300000145 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
649 | PP2300000146 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
650 | PP2300000147 | Nẹp khóa DHS các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12lỗ. Chiều dài: 91/107/123/139/155/171/187/203/219/235mm. - Đặc tính: nẹp thẳng có kèm vít khoá DHS, thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.00mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
651 | PP2300000148 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 13: 861; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
652 | PP2300000149 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
653 | PP2300000150 | Nẹp khóa chữ I các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 23.2/28.5/33.8/39.1/44.4/49.7/55mm. - Đặc tính: nẹp thẳng có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
654 | PP2300000151 | Vít khóa 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
655 | PP2300000152 | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
656 | PP2300000153 | Nẹp khóa chữ L (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8 lỗ. Chiều dài: 22.5/27.8/33.1/38.4mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ L có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
657 | PP2300000154 | Vít khóa 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
658 | PP2300000155 | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
659 | PP2300000156 | Nẹp khóa chữ T các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9 lỗ. Chiều dài: 23.4/28.7/34/39.3/44.6mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ T có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
660 | PP2300000157 | Vít khóa 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
661 | PP2300000158 | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
662 | PP2300000159 | Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 63/76/89/102/115/128/141mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
663 | PP2300000160 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
664 | PP2300000161 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
665 | PP2300000162 | Nẹp khóa đa hướng cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ. Chiều dài: 67/80/93/106/119/132/145/158/171mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
666 | PP2300000163 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
667 | PP2300000164 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
668 | PP2300000165 | Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 69/81/93/105/117mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ S, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
669 | PP2300000166 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
670 | PP2300000167 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
671 | PP2300000168 | Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16lỗ. Chiều dài: 70/85/100/115/130/145/160/175/190/205mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
672 | PP2300000169 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
673 | PP2300000170 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
674 | PP2300000171 | Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 61/71/81/91/101/111/121/131mm. - Đặc tính: Đầu nẹp là hình tam giác có móc, có 2 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
675 | PP2300000172 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
676 | PP2300000173 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
677 | PP2300000174 | Nẹp khóa đa hướng đầu xa xương đòn (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 72/84/96/108/120/132/144mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ S, đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
678 | PP2300000175 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
679 | PP2300000176 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
680 | PP2300000177 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
681 | PP2300000178 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
682 | PP2300000179 | Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6 lỗ. Chiều dài: 45/56/67/78mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm và vít vỏ đường kính 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
683 | PP2300000180 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
684 | PP2300000181 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
685 | PP2300000182 | Nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 65/81/97/113/129/145mm. - Đặc tính: Nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 2 lỗ vít hình số tám (gồm lỗ vít khoá đa hướng và lỗ vít dùng để nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
686 | PP2300000183 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
687 | PP2300000184 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
688 | PP2300000185 | Nẹp khóa đa hướng L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 80/96/112/128/144mm. - Đặc tính: Nẹp hình chữ L, đầu nẹp có 2 lỗ vít hình số tám (gồm lỗ vít khoá đa hướng và lỗ vít dùng để nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
689 | PP2300000186 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
690 | PP2300000187 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
691 | PP2300000188 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 103/116/129/142/155/168/181/194mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 9 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn dùng để nén ép, thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
692 | PP2300000189 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 250 |  |  |  | 250 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
693 | PP2300000190 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
694 | PP2300000191 | Nẹp khóa đa hướng lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11lỗ. Chiều dài: 99/111/123/135/147/159/171mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít khoá hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
695 | PP2300000192 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
696 | PP2300000193 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
697 | PP2300000194 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
698 | PP2300000195 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
699 | PP2300000196 | Nẹp khóa đa hướng lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 79/91/103/115/127/139/151mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 3 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít khoá hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
700 | PP2300000197 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
701 | PP2300000198 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
702 | PP2300000199 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
703 | PP2300000200 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
704 | PP2300000201 | Nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 70/83/96/109/122/135mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 2 lỗ vít khoá, thân nẹp có lỗ ở đầu nẹp và cuối nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh),các lỗ vít còn lại là lỗ vít hình tròn (lỗ vít kết hợp vít khoá hoặc vít vỏ); chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
705 | PP2300000202 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
706 | PP2300000203 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
707 | PP2300000204 | Nẹp khóa đa hướng chữ Y cánh tay (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 79/91/103/115/127/139mm. - Đặc tính: nẹp hình chữ Y, đầu nẹp có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh có 3 lỗ vít khoá đa hướng(lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh),đầu nẹp có lỗ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít. Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
708 | PP2300000205 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
709 | PP2300000206 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
710 | PP2300000207 | Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16lỗ. Chiều dài: 94/112/130/148/166/184/202/222/238/274/310mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
711 | PP2300000208 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
712 | PP2300000209 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
713 | PP2300000210 | Nẹp khóa đa hướng đùi các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16lỗ. Chiều dài: 143/161/179/197/215/233/251/269/287/323mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 13: 25; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
714 | PP2300000211 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
715 | PP2300000212 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
716 | PP2300000213 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 99/139/159/179/199/219/239/259/299mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
717 | PP2300000214 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
718 | PP2300000215 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
719 | PP2300000216 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 124/137/150/163/176/189/202/215/228mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), 2 lỗ vít khoá hình số tám((lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
720 | PP2300000217 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
721 | PP2300000218 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
722 | PP2300000219 | Nẹp khóa đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 139/159/179/199/219/239/259/279/299/319mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 7 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
723 | PP2300000220 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
724 | PP2300000221 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
725 | PP2300000222 | Nẹp khóa đa hướng đùi đầu rắn các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 120/138/156/174/192/210/228/246/282mm. - Đặc tính: đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 13: 15; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
726 | PP2300000223 | Vít khóa 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
727 | PP2300000224 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
728 | PP2300000225 | Nẹp khóa đa hướng gót chân IV các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: có size 12 lỗ, chiều dài 58mm và 67mm. - Đặc tính: thân nẹp lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
729 | PP2300000226 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
730 | PP2300000227 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
731 | PP2300000228 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 74/86/98/110/122/134mm. - Đặc tính: nẹp thẳng, đầu nẹp có móc giúp cố định chỗ gãy thuận lợi hơn và có 3 lỗ vít khoá đa hướng(lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), đầu nẹp có lỗ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít.Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
732 | PP2300000229 | Vít khóa 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
733 | PP2300000230 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren ((full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
734 | PP2300000231 | Vít khóa 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
735 | PP2300000232 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 2 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
736 | PP2300000233 | Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (stainless steel). - Kích cỡ: đường kính 4.5mm, chiều dài: 16/18/20/22/24/26/28/30/32/34mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
737 | PP2300000234 | Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ | 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (stainless steel). - Kích cỡ: đường kính 7.3mm, chiều dài: 60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115mm. - Đặc tính: thân vít rỗng, thân không toàn ren, chỉ có 1 đoạn ren tại mũi vít; kèm loong đền đệm, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
738 | PP2300000235 | Nẹp bất động cẳng chân | 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel). - Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối, 4 đinh đường kính 6mm /5mm/ 4mm. - Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương cẳng chân, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 bộ/gói; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
739 | PP2300000236 | Nẹp bất động đùi | 4: 0; 6: - Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel). - Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối dài 260mm và 1 thanh nén, kéo. - 6 đinh đường kính 6.0mm với chiều dài 130mm, đoạn răng 50mm. - Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương đùi, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.; 8: 1 bộ/gói; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
740 | PP2300000237 | Kẹp khâu da 11.6 | 4: 0; 6: - Chất liệu: kẹp khâu là chất liệu nhựa Polycacbonate; kim bấm khâu là chất liệu thép y khoa. - Kích cỡ: kẹp khâu có chiều dài 158.54mm, chiều cao 85.67mm. Kim bấm khâu khi chưa sử dụng có đường kính 0.55mm chiều dài 11.6mm; sau khi kim được cố định vào vết mổ thì có chiều rộng 4.1mm chiều dài 5.88mm. - Đặc tính: dùng trong việc đóng vết thương dễ dàng, tiết kiệm thời gian phẫu thuật, có tính thẩm mỹ cao. Thiết kế gọn, nhẹ dễ di chuyển. Được đóng gói chuyên dụng và tiệt trùng sẵn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
741 | PP2300000238 | Kẹp khâu da 13 | 4: 0; 6: - Chất liệu: kẹp khâu là chất liệu nhựa Polycacbonate; kim bấm khâu là chất liệu thép y khoa. - Kích cỡ: kẹp khâu có chiều dài 158.54mm, chiều cao 85.67mm. Kim bấm khâu khi chưa sử dụng có đường kính 0.55mm chiều dài 13mm; sau khi kim được cố định vào vết mổ thì có chiều rộng 4.4mm chiều dài 6.5mm. - Đặc tính: dùng trong việc đóng vết thương dễ dàng, tiết kiệm thời gian phẫu thuật, có tính thẩm mỹ cao. Thiết kế gọn, nhẹ dễ di chuyển. Được đóng gói chuyên dụng và tiệt trùng sẵn. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
742 | PP2300000239 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng NEW WAVE | 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần Mobile bearing có xi măng có tâm chuyển động ở phía sau là đơn trục cho phép duỗi hoàn toàn góc lên đến 130 độ. Sự chuyển động giữa lồi cầu đùi và mâm chày cho phép độ rơ ít nhất là 5 độ. Bề mặt tiếp xúc của lồi cầu đùi và lớp đệm ≥800 mm2 nhằm giảm lực tải để hạn chế bào mòn. Miếng đệm mâm chày có tính di động làm giảm tốc độ bào mòn của polyethylene đến những điểm trên bề mặt khoảng 4-10 lần ít hơn so với khớp cố định. Lồi cầu đùi: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum theo tiêu chuẩn ISO 5832-4 và ASTM F75, có 5 kíc cỡ bên trái, 5 kích cỡ bên phải. Mâm chày: bằng hợp kim chromium cobalt molybdenum theo tiêu chuẩn ISO 5832-4 và ASTM F75, có 6 kích cỡ. Lớp đệm: bằng vật liệu polyethylene, chiều cao 9-11-13-15mm, mỗi chiều cao có 5 kích cỡ Xương bánh chè: vật liệu polyethylene cao phân tử theo tiêu chuẩn ISO 5834-2 và ASTM F648, đường kính 31-34-37mm.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
743 | PP2300000240 | Khớp háng bán phần có xi măng UHL - PAVI | 4: 0; 6: 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 135độ. Vật liệu thép không gỉ. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 4.Nút chặn 5.Xi măng; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
744 | PP2300000241 | Khớp háng bán phần không xi măng UHL - PAVI | 4: 0; 6: 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14, 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
745 | PP2300000242 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài TARGOS - UHL | 4: 0; 6: 1. Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 135 độ, cổ xương đùi có gờ chống lún. Vật liệu : hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh. Có 3 kích cỡ: 12; 14; 16mm, chiều dài chuôi 200; 250; 300mm. Vít điều chỉnh: đk 5.5mm, dài 28-55mm; đk 3.2mm, dài 30-35mm 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
746 | PP2300000243 | Khớp háng toàn phần nhân tạo chuyển động đôi không xi măng QUATTRO PNP, Ceramic on Poly (COP) | 4: 0; 6: 1. Chỏm + Lớp đệm: được thiết kế lắp sẵn với nhau; chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, tạo thành chuyển động kép. Chỏm Ceramic Ceralepine đk 28mm tương ứng ổ cối size 48-60mm, bước tăng 2mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối (cup): bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup, đóng gói tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 3.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
747 | PP2300000244 | Khớp háng toàn phần không xi măng QUATTRO PNP, Metal on Poly (MOP) | 4: 0; 6: 1. Đầu xương đùi (chỏm): Chỏm và lớp đệm được đóng thành 1 khối; chỏm chuyển động bên trong lớp đệm, lớp đệm chuyển động bên trong ổ cối, tạo thành chuyển động kép. Chất liệu: Thép không gỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 2. Lớp đệm (liner): Vật liệu: Polyethylene. Size 44-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; size 48-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. 3. Ổ cối (cup): bề mặt ngoài có 2 lớp: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Chén đóng ổ cối được thiết kế gắn sẵn với cup, đóng gói tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 4. Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
748 | PP2300000245 | Nẹp khóa thân xương cánh tay (Nẹp khóa bao quanh chuôi đầu trên xương cánh tay) | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 120mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 180mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
749 | PP2300000246 | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi IRON LADY, dài 200; 249mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 200mm, thân nẹp có 14 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 249mm, thân nẹp có 16 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
750 | PP2300000247 | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi IRON LADY, dài 300mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 300mm, thân nẹp có 18 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
751 | PP2300000248 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp đầu dưới xương đùi (Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi), loại 139; 179; 254mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 139mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 179mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 254mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
752 | PP2300000249 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp đầu dưới xương đùi (Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi), loại siêu dài | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 327mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 11 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
753 | PP2300000250 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay dạng Fork | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 109mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 3 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 169mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
754 | PP2300000251 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay hình chữ Y | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 101mm, đầu nẹp có 9 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
755 | PP2300000252 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, dài 250mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 250mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
756 | PP2300000253 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130-190mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 130mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 190mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
757 | PP2300000254 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác KITE | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 80mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, thân nẹp có 3 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 108mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 150mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 1 lỗ free, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 3 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; vít dây chằng chéo thép không gỉ đk 3.5mm, dài 40-62mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
758 | PP2300000255 | Nẹp khóa Window đầu dưới xương quay | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 48mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 53mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
759 | PP2300000256 | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt trong xương cánh tay) | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 103mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 148mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
760 | PP2300000257 | Nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt bên xương cánh tay) | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 98mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 143mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
761 | PP2300000258 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay PHF | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 82mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 125mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 180mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
762 | PP2300000259 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dạng móc Claw-PGR | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 83mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free -Chiều dài 124mm, đầu nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 3 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
763 | PP2300000260 | Nẹp khóa đầu trên xương chày (Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày) | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 83mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 143mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 203mm, đầu nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
764 | PP2300000261 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có móc PFF | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 123mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 173mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 223mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; vít tự khóa titanium đk 7.0mm, dài 60-120mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
765 | PP2300000262 | Nẹp khóa đầu trên, phía bên xương chày (Nẹp khóa đầu trên mặt bên xương chày) | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 98mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 143mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
766 | PP2300000263 | Nẹp khóa Olecranon mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng chữ L | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 105mm, đầu nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
767 | PP2300000264 | Nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng Hook - OLECRANON | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 90mm, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
768 | PP2300000265 | Nẹp khóa thân xương đùi ACP | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 190mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 240mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 290mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
769 | PP2300000266 | Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay, ACP | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 79mm, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 111mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 145mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đk 3.5mm, dài 12-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
770 | PP2300000267 | Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay ACP | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 122mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 169mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 209mm, thân nẹp có 8 lỗ khóa và 2 lỗ free -Chiều dài 249mm, thân nẹp có 10 lỗ khóa và 2 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Có thể sử dụng với mắt khóa titanium cùng dây chỉ thép (khóa thép) có đk 2.0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 5.0mm, dài 12-110mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
771 | PP2300000268 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 70mm, thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 94mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 95mm, thân nẹp có 6 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
772 | PP2300000269 | Nẹp khóa xương đòn dạng móc | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 63mm, đầu nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free. thân nẹp có 3 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 3.5mm, dài 10-70mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
773 | PP2300000270 | Nẹp khóa xương đòn mặt bên | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. Kích thước: -Chiều dài 58mm, đầu nẹp và thân nẹp có 4 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
774 | PP2300000271 | Nẹp khóa xương gót MERCURY | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: -Chiều dài 56mm, đầu nẹp có 11 lỗ khóa và 0 lỗ free -Chiều dài 67mm, đầu nẹp có 11 lỗ khóa và 0 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
775 | PP2300000272 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay WRISTAR, dài 50mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: -Chiều dài 50mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 2 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
776 | PP2300000273 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay WRISTAR, dài 86mm | 4: 0; 6: Vật liệu nẹp bằng titanium. Kích thước: -Chiều dài 86mm, đầu nẹp có 7 lỗ khóa và 0 lỗ free, thân nẹp có 5 lỗ khóa và 1 lỗ free Ron vis bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Sử dụng vít tự khóa titanium đk 2.5mm, dài 8-50mm; vít vỏ xương titanium đk 2.7mm, dài 10-40mm; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
777 | PP2300000274 | Vít khóa đường kính 2.5mm | 4: 0; 6: Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 2.5mm, dài 8-50mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
778 | PP2300000275 | Vít khóa đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 3.5mm, dài 10-90mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
779 | PP2300000276 | Vít khóa đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 5.0mm, dài 12-110mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
780 | PP2300000277 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm; 3.5mm | 4: 0; 6: Vít đường kính 2.7mm, dài 10-40mm, titanium. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng Vít đường kính 3.5mm, dài 12-70mm, thép không gỉ. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
781 | PP2300000278 | Vít xương xốp đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: Vật liệu titanium, đường kính 5mm, dài 30-60mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
782 | PP2300000279 | Vít khóa đường kính 7.0mm | 4: 0; 6: Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 7.0mm, dài 60-120mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
783 | PP2300000280 | Đinh nội tủy xương đùi ELOS, loại ngắn 180mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa) | 4: 0; 6: Gồm: Đinh nội tủy: Vật liệu titanium, có mặt bên dẹt, kích thước 12mm x 13mm x 13mm x15mm, đk 10mm, dài 180mm, góc 127 độ, có khe hở đầu xa tạo đàn hồi cho implant, diện tích bề mặt 176mm2. Nắp đậy đinh nội tủy: titanium Vít thân xương (đầu xa): titanium, đk 5.0mm, dài 30-60mm Vít đầu xương (đầu gần): titanium, đk 10.5mm, dài 70-125mm Vít chống xoay: titanium, đk 5.0mm, dài 65-100mm (tùy trường hợp phẫu thuật) Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
784 | PP2300000281 | Đinh nội tủy xương đùi ELOS, loại dài 300mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa) | 4: 0; 6: Gồm: Đinh nội tủy: Vật liệu titanium, có mặt bên dẹt, kích thước 12mm x 13mm x 13mm x15mm, đk 10mm, dài 300mm, góc 127 độ, có khe hở đầu xa tạo đàn hồi cho implant, diện tích bề mặt 176mm2. Nắp đậy đinh nội tủy: titanium Vít thân xương (đầu xa): titanium, đk 5.0mm, dài 30-60mm Vít đầu xương (đầu gần): titanium, đk 10.5mm, dài 70-125mm Vít chống xoay: titanium, đk 5.0mm, dài 65-100mm (tùy trường hợp phẫu thuật) Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng.; 8: Hộp/1 cái; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
785 | PP2300000282 | Vít chống xoay đường kính 5.0mm đi kèm đinh nội tủy xương đùi. | 4: 0; 6: Vật liệu titanium, đường kính 5mm, dài 65-100mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. Tùy trường hợp phẫu thuật sử dụng loại vít này.; 8: Hộp/1 cái; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
786 | PP2300000283 | Vít cố định dây chằng BIOSURE-HA, các cỡ | 4: 0; 6: Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Có vít ren ngược phù hợp với gối phải. Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: sinh học tự tiêu 75% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với 25% Hydroxyapatite (HA); 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
787 | PP2300000284 | Chốt neo cố định dây chằng ENDOBUTTON CL ULTRA, các cỡ | 4: 0; 6: • Thiết kế chốt: 4 lỗ, Chiều dài chốt: ≥ 12mm, chiều rộng chốt ≥ 4mm, dày ≥ 2mm. • Chỉ kéo màu trắng, chỉ lật màu xanh. • Chiều dài vòng treo gân: từ 10 - 35 mm • Chất liệu: Chốt chất liệu titanium/Cobalt Chrome. Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester hoặc tương đương đường kính ≥ 5mm. Độ di lệch < 1mm. Sức căng tối đa >1300N; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
788 | PP2300000285 | Vít neo ngang cố định dây chằng điều chỉnh được độ dài ULTRABUTTON | 4: 0; 6: - Kích thước: dài ≥ 12mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10 – 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Dùng 1 sợi chỉ polyester #2 duy nhất để kéo và lật - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay - Sức căng tối đa >1500N, độ di lệch < 2mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
789 | PP2300000286 | Vít chỉ khâu sụn chêm UltraFastfix | 4: 0; 6: Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All-Inside, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK và nút chỉ số 0 buộc sẵn không tiêu UltraBraid chất liệu UHMW polyethelene; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
790 | PP2300000287 | Vít chỉ khâu sụn chêm FAST-FIX 360 | 4: 0; 6: Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All -Inside. Thiết kế chốt trượt bung neo chủ động 360° cho phép bung neo tại mọi vị trí tay. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK OPTIMA và nút chỉ không tiêu 2-0 ULTRABRAID chất liệu, UHMW polyethelene. Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10-18mm. Mũi kim 17 gauge; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
791 | PP2300000288 | Lưỡi bào xương ngược chiều rỗng nòng ACUFEX TRUNAV | 4: 0; 6: Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. Một hộp bao gồm mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường 2.4mm và cây rút chỉ. Khoan tiến tạo đường hầm đường kính 4.9mm. Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính 5.5mm - 12mm, bước tăng 0.5mm. Có ống đo chiều dài cầu xương.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
792 | PP2300000289 | Chỉ không tiêu ULTRABRAID, các loại | 4: 0; 6: Chỉ không tiêu số 2 kèm kim, kim có hình dạng bán nguyệt. Chất liệu: Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW) polyethylene và polypropylene. Dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và trắng bện xanh. Đã tiệt trùng. Sức căng ≥227N (51lb), độ bền kéo ≥138N (31lb).; 8: Cái/ gói Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
793 | PP2300000290 | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu, khâu chóp xoay TWINFIX ULTRA HA | 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Thiết kế ren cắt ở đầu xa giúp dễ đặt neo và ren khoá ở đầu gần chống bật neo. • Chất liệu PLLA - HA tự tiêu giúp tăng tốc độ liền xương, đã tiệt trùng • Kèm hai hoặc ba sợi chỉ Ultrabraid số 2 • Đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm tương ứng chiều dài 18.7mm,19.2mm, 19.2mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
794 | PP2300000291 | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền OSTEORAPTOR đường kính 2.9mm có phủ HA, kèm 2 sợi chỉ Ultra | 4: 0; 6: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp . Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền Ultrabraid số 2, Đường kính 2.9 mm. Đường kính ngoài 3.7 mm, dài 11.5mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
795 | PP2300000292 | Vít chỉ neo FOOTPRINT ULTRA PK | 4: 0; 6: Chất liệu: PEEK - OPTIMA, đã tiệt trùng. Sử dụng trong khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai. Tay vặn giới hạn mô men xoắn, đảm bảo chốt bên trong khoá chỉ vào thân neo. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang giúp chống bật neo và dễ đóng neo. Kích thước neo: 4.5mm và 5.5mm tương ứng đường kính 5.8mm và 6.7mm. Chiều dài bung tương ứng 20.4mm và 20.8mm; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
796 | PP2300000293 | Lưỡi bào (mài) xương DYONICS các cỡ cửa sổ mài rộng, thiết kế rỗng nòng DYONICS | 4: 0; 6: Lưỡi bào xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, có vạch màu chốt, mã màu theo cỡ để nhận diện, đã tiệt trùng. Đường kính: 4.0mm, 5.5mm. Tốc độ tối đa 8000 vòng/phút. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
797 | PP2300000294 | Lưỡi bào sụn khớp DYONICS, cửa sổ bào rộng, thiết kế rỗng nòng | 4: 0; 6: Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế có răng hoặc không răng, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE. Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
798 | PP2300000295 | Lưỡi bào DYONICS ELITE các cỡ | 4: 0; 6: Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng hoặc cong dài 17mm, dùng một lần, mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế răng vát ở cả hai mặt, đường kính 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Chiều dài làm việc: 13.3 cm. Tương thích với tay bào DYONICS POWERMAX ELITE. Có tính năng khoá cửa sổ hút. Có hai chế độ cắt dao động.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
799 | PP2300000296 | Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp DYONICS 25 (cho chạy máy) | 4: 0; 6: Dây sử dụng cho máy bơm nước DYONICS 25. Lưu lượng nước lên tới 2.5l/phút, có hộp điều khiển.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 150 |  |  |  | 150 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
800 | PP2300000297 | Dụng cụ khâu (cây đẩy chỉ) ACCU PASS | 4: 0; 6: Cây đẩy luồn chỉ. Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong trái 45 độ, cong phải 45 độ, uốn lên trên 45 độ, uốn lên trên 70 độ, hình lưỡi liềm. Vô trùng, sử dụng một lần. Thiết kế tay cầm thao tác một tay, có bánh xe. Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. Kèm chỉ #1 Monofiament dài 48"; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
801 | PP2300000298 | Kim lưỡi gà khâu chóp xoay TRUE PASS | 4: 0; 6: Kim dùng cho súng khâu chóp xoay TRUEPASS. Chất liệu thép không gỉ, dùng một lần. Mũi kim phủ Polymer giúp xuyên qua mô mềm một cách trơn tru, bảo vệ mũi kim tránh gẫy. Cho phép xuyên chỉ qua mô dày tới 10mm. Phù hợp xuyên chỉ số 2.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
802 | PP2300000299 | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần Ambient Super Turbo Vac 90 | 4: 0; 6: • Đầu đốt dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Phần cách nhiệt được phủ vật liệu PET (polyethylene terephthalate) • Tạo plasma dày 100-200µm giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh • Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại • Có cảm biến theo dõi nhiệt độ chất lỏng trong khớp • Có đường hút nước • Đường kính mũi 5.25mm • Đường kính phần thân 3,75mm • Chiều dài làm việc: 5.4 inch (tương đương với 13.7cm) • Độ chính xác nhiệt độ ± 3 độ c • Đầu mũi nghiêng 90°; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
803 | PP2300000300 | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần SUPER TURBO VAC 90 | 4: 0; 6: • Đầu đốt dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Phần cách nhiệt được phủ vật liệu PET (polyethylene terephthalate). • Tạo plasma dày 100-200µm giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh • Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại • Có đường hút nước • Đường kính mũi 5.25mm • Đường kính phần thân 3,75mm • Chiều dài làm việc: 5.4 inch (tương đương với 13.7cm) • Đầu mũi nghiêng 90°; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
804 | PP2300000301 | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần STARVAC | 4: 0; 6: Đầu đốt mô mềm dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Khe hút đơn hình ngôi sao. Đầu mũi nghiêng 90°. Đường kính mũi (tối đa) 5.5mm, đường kính thân 3.5 mm. Điện cực đốt gồm 4 viên cầu.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
805 | PP2300000302 | Ống canunal (trocar) nhựa CLEAR TRAC | 4: 0; 6: Ống trocar nhựa. Tích hợp khoá ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. Thiết kế nhấn vào, vặn ra giúp bám chắc vào mô và đem lại khả năng điều chỉnh hữu ích. Chất liệu: polycarbonate, Latex-free. Đường kính 4.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 5.5mm (chiều dài: 45,55,72mm) Đường kính 6.5mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 7.0mm (chiều dài: 72mm) Đường kính 8.5mm (chiều dài: 45,72,90mm); 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
806 | PP2300000303 | Bộ kim và kẹp thu chỉ FIRSTPASS | 4: 0; 6: Bộ kim và kẹp thu chỉ dùng cho súng khâu chóp xoay FIRSTPASS. Kim tròn, uốn cong sẵn chất liệu nitinol. Mũi kim có rãnh để mang và bảo vệ chỉ.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
807 | PP2300000304 | Vít neo không buộc chỉ BIORAPTOR KNOTLESS 2.9 | 4: 0; 6: Vít neo không buộc chỉ BIORAPTOR KNOTLESS, vít 2.9mm, thân cán dài 6.3". Thiết kế chốt bên trong khoá chỉ. Chất liệu PEEK.; 8: Cái/ hộp Đã tiệt trùng; 9: cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
808 | PP2300000305 | Đinh đàn hồi Titan kết hợp xương Nhi | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - ĐK thân đinh 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm, dài 300-> 440mm, ĐK nắp đinh 6.0-7.5mm, cao 14-25mm. - Thân dẻo đàn hồi, 1 đầu cong dẹp, 1 đầu tròn, dùng KHX Nhi. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE…; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
809 | PP2300000306 | Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay đầu trên xương đùi. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đinh ngắn: ĐK 9/10/11/12mm, dài 170->240mm. - Đinh dài phân biệt trái/phải: ĐK 9/10/11mm, dài 300-> 420mm. - Thân đinh rỗng, đầu trên có 1 vít cổ chống xoay dạng lưỡi đóng, ĐK 10mm, dài 70->115mm, đầu dưới có 1-2 vít chốt 4.8mm, dài 25->85mm, nắp đinh cao 0->18mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
810 | PP2300000307 | Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay xương đùi. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 9/10/11/12mm, dài 320->420mm. - Thân đinh rỗng có trái/phải, đầu trên dùng 2 vít chốt cổ 6.4mm hoặc 2 vít chốt 4.8mm, đầu dưới có 2 lỗ chốt 4.8mm, nắp đinh cao 10-30mm. - Vít cổ 6.4mm dài 65->115mm, vít chốt 4.8mm dài 25->85mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
811 | PP2300000308 | Đinh chốt nội tủy Titan chống xoay xương chày. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 8/9/10/11/12mm, dài 270->375mm. - Thân đinh rỗng đầu trên có 3 lỗ chốt 5.0mm, 2 lỗ chốt 4.0mm, đầu dưới có 4 lỗ chốt 4.0mm, nắp đinh cao 5->18mm. - Vít chốt 5.0mm dài 25->90mm, 4.0mm dài 24->80mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE…; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
812 | PP2300000309 | Vít rỗng nén ép Titan không đầu. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium (có dẫn hướng). - Vít 2.5mm: Dài 8->30mm, tăng 1-2mm. - Vít 3.5mm: Dài 16->40mm, tăng 2mm. - Vít 4.0mm: Dài 16->40mm, tăng 2mm, 40->50mm, tăng 5mm. - Thân vít rỗng, đầu vặn hình sao, mũi tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Cái; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
813 | PP2300000310 | Vít xốp rỗng Titan bán phần ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium (kèm vòng đệm). - Vít 3.5mm: Dài 20->50mm, tăng 5mm. - Vít 4.0mm: Dài 20->50mm, tăng 5mm. - Vít 4.5mm: Dài 30->70mm, tăng 5mm. - Vít 7.3mm: Dài 50->110mm, tăng 5mm. - Thân vít rỗng có 1 phần ren, đầu vặn lục giác, mũi vít tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
814 | PP2300000311 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương quay 2.4/2.7mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỏm trái/phải: 8/9/10 lỗ, dài 38->56mm, dày ≤ 2.0mm, đầu gấp góc có 5 lỗ khóa. - Nẹp cổ: Thân 3/4 lỗ, dài 40-50mm, dày ≤ 2.0mm, đầu nẹp cong mở rộng có 5 lỗ khóa. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
815 | PP2300000312 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay T 2.4/2.7mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp T nghiêng: thân 3-5 lỗ, đầu 5 lỗ, dài 43->61mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp T thẳng: Thân 3->13 lỗ, đầu 4/5 lỗ, dài 47->137mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp phân biệt trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
816 | PP2300000313 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt bên 5-6 lỗ, dài 48-57mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp L trái/phải: Đầu có 2-3 lỗ vít khóa, thân 3-4 lỗ, dài 40->49mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp T đầu có 3 lỗ khóa, thân 3-4 lỗ, dài 40->49mm, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép, kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
817 | PP2300000314 | Nẹp khóa đa hướng Titan đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp tiêu chuẩn: Đầu có 6 lỗ khóa đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ, dài 42->72mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp bản hẹp: Đầu có 4 lỗ khóa đơn, 1 lỗ khóa đôi đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ dài 45->75mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp bản rộng: Đầu có 7 lỗ khóa đa hướng, thân 2/3/4/5 lỗ dài 47->77mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp có trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép, đầu có cửa sổ tam giác, lỗ cố định K-wire. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
818 | PP2300000315 | Nẹp khóa đa hướng Titan đầu dưới xương quay mặt lưng 2.4/2.7mm | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp T đầu 3 lỗ, thân 3-5 lỗ, dài 37->51mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp mặt bên 5-6 lỗ, dài 46->57mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp trung tính trái/phải, đầu có 2 vít khóa, thân 5-6 lỗ, dài 41->49mm, dày ≤ 2mm. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép . * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
819 | PP2300000316 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay mặt trong. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 2.7/3.5mm: Đầu thuôn nhọn có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 59-201mm, dày ≤ 2.5mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp 3.5mm: Đầu có 3 lỗ khóa 3.5mm, thân 7/9/11/13/15 lỗ dài 80-184mm, dày ≤ 3mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
820 | PP2300000317 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp móc: Đầu có 5 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm. - Nẹp không móc: Đầu có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
821 | PP2300000318 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu ngoài xương đòn. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trên 2.7/3.5mm: Thân 3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 69->136mm, dày ≥ 3.4mm, đầu có 6 vít khóa 2.4/2.7mm. - Nẹp trước trên 2.7/3.5mm: Thân 3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 69->135mm, dày ≥ 3.5mm, đầu có 6 vít khóa 2.4/2.7mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
822 | PP2300000319 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu ngoài xương đòn có móc. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đầu nẹp có móc đỡ cao 12/15/18mm, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 70->112mm, dày ≥ 3.0mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
823 | PP2300000320 | Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn chữ S 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp hình chứ S có trái/phải: Tthân 6/7/8/10/12 lỗ khóa 3.5mm, dài 68->138mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 3.0mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
824 | PP2300000321 | Nẹp khóa nén ép Titan xương đòn 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trên trái/phải: Thân 6/7/8 lỗ kép, dài 94->123mm, dày ≥ 3.5mm. - Nẹp vặn trước trên trái/phải: thân 6/7/8 lỗ kép dài 94-120mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép . * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
825 | PP2300000322 | Nẹp khóa nén ép Titan bản nhỏ 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 58-162mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 3.4mm. - Nẹp móc: Thân 3 lỗ, dài ≥ 64mm, dày ≥ 3.0mm, đầu có 2 móc nhọn, 1 vít ép cố định đầu nẹp. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
826 | PP2300000323 | Nẹp khóa Titan mắt xich tái cấu trúc. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ khóa, dài 58-166mm, rộng ≤ 10mm, dày ≤ 3.0mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11 lỗ kép hình số 8, dài 76-208mm, rộng ≤ 12mm, dày ≤ 3.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt 2 bên tạo hình mắt xích, giúp dễ dàng uốn tạo hình. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
827 | PP2300000324 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu xương trụ. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên trái/phải, đầu nẹp có 8 lỗ khóa, 7 lỗ k-wire, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 86-216mm, dày ≥ 3.0mm. - Nẹp đầu dưới 2.0mm có 7 lỗ khóa, 1 lỗ kép, đầu có móc dài ≥ 52mm, dày ≤ 1.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
828 | PP2300000325 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương cánh tay 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp I: Thân 3/4/5/6/8/10 lỗ, dài 96-184mm dày ≥ 4.0mm. Đầu nẹp mở rộng có 8 lỗ khóa, 1 lỗ kép 3.5mm, 11 lỗ cố định k_wire hoặc chỉ bao khớp. - Nẹp II: Thân 5/6/7/8 lỗ kép 3.5mm, dài 86-122mm, dày ≥ 4.0mm. Đầu nẹp mở rộng có 4 lỗ khóa đầu, - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
829 | PP2300000326 | Nẹp khóa nén ép Titan ôm sau đầu trên xương cánh tay 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp ốp sau trái/phải: Đầu nẹp mở rộng ôm sau, có 7 lỗ khóa 3.5mm, lỗ cố định k_wire hoặc chỉ bao khớp, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ kép, có rãnh cắt, dài 91-271mm, dày ≥ 4.2mm. - Nẹp ốp mấu động 4 lỗ khóa 2.7mm, 1 lỗ kép 3.5mm, 5 lỗ chỉ bao khớp, dài khoảng 50mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
830 | PP2300000327 | Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt sau: 3 lỗ khóa đầu, thân 5/6/8/10/12/14 lỗ, dài 69-183mm, dày ≥ 3.5mm. - Nẹp T trái/phải: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10/12/14/16/18 lỗ kép, dài 93-275mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép hình số 8. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
831 | PP2300000328 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương chày mặt trong 3.5mm | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trong: 4/6/8/10/12/14 lỗ kép, dài 109-239mm, dày ≥ 3.5mm, đầu có 6 lỗ khóa 3.5mm, 2 lỗ kép. - Nẹp trần chày: 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 118-248mm, dày ≥ 3.5mm, đầu họn có 9 lỗ khóa, vít đầu có thể bẻ được. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
832 | PP2300000329 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương chày mặt ngoài 3.5mm | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trước ngoài: 5/7/9/11/13/15/17/19 lỗ, dài 80-262mm, dày ≥ 4.0mm, đầu chữ L có 4 lỗ khóa. - Nep mặt ngoài: 6/8/10/14/18 lỗ, dài 94->238mm, dày ≥ 4.0mm, đầu chữ L có 4 lỗ khóa. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
833 | PP2300000330 | Nẹp khóa nén ép Titan lòng máng 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng dạng lòng máng 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, dài 40-160mm, dày ≤ 1.2mm, rộng 10mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
834 | PP2300000331 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương mác 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm (I): Đầu nhọn có 4 lỗ khóa, thân 4/5/6/7/8 lỗ, dài 78-126mm, dày ≥ 2.0mm. - Nẹp 3.5mm (II): Có trái/phải, đầu có 4 lỗ khóa, thân 4/5/6/7 lỗ, dài 74-104mm, dày ≥ 2.5mm. - Thân có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
835 | PP2300000332 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương mác 2.7/3.5mm | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt sau trái/phải, đầu nẹp 8 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/4/5/6/7/9/11/13/15 lỗ 3.5mm, dài 77->233mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp mặt bên trái/phải, đầu nẹp 5 lỗ khóa 2.4/2.7mm, 4 lỗ k-wire, thân 3-15 lỗ 3.5mm, dài 73-229mm, dày ≤ 2.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
836 | PP2300000333 | Nẹp khóa nén ép Titan xương gót 3.5mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium, phân biệt trái phải. - Nẹp 15 lỗ khóa 3.5mm, dài 64-81mm, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp 11 lỗ khóa 3.5mm, dài 60-72mm, dày ≤ 1.2mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
837 | PP2300000334 | Nẹp khóa nén ép Titan hành xương 3.5/5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cong trái/phải: Đầu mỏng uốn cong có 4 lỗ kép, thân có 4-18 lỗ, dài 123-375mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp thẳng: Đầu nẹp mỏng có 5 lỗ kép, thân có 3-13 lỗ, ứng với các chiều dài 118-298mm, rộng 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
838 | PP2300000335 | Nẹp khóa nén ép Titan bản hẹp. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp 3.5mm: 6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 86-242mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 4.4 mm. - Nẹp 5.0mm: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, dài khoảng 72-252mm, rộng ≥ 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
839 | PP2300000336 | Nẹp khóa nén ép Titan bản rộng 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: có đủ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, dài khoảng 108-270mm, rộng ≥ 18mm, dày ≥ 5.4mm. - Nẹp cong 2 đầu nhọn có đủ 12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 229-336mm, dày ≥ 5.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
840 | PP2300000337 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương đùi 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trái/phải: Có 4/6/8/10/12 lỗ, dài 125-269mm, dày ≥ 6.0mm. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa 7.0mm, thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
841 | PP2300000338 | Nẹp khóa nén ép Titan cổ xương đùi 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cổ xương đùi trái/phải: 3 lỗ vít khóa rỗng 7.0mm, 1 vít khóa 5.0mm, dài khoảng 49mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
842 | PP2300000339 | Nẹp khóa nén ép Titan chỉnh trục đầu trên xương đùi. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 3-4 lỗ, dài 58-75mm, dày ≤ 2.4mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 3-4 lỗ dài 74-95mm, dày ≤ 3.6mm. - Nẹp gập góc 100o/110o/120o/150o, đầu có 3 lỗ khóa, thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
843 | PP2300000340 | Nẹp khóa nén ép Titan chỉnh trục đầu dưới xương đùi. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt ngoài trái/phải, 5 lỗ, dài ≥ 141mm, dày ≥ 5.5mm. - Nẹp mặt trong trái/phải, 5 lỗ, dài ≥ 114mm, dày ≥ 4.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
844 | PP2300000341 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương đùi 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu dưới : Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11 lỗ kép hình số 8, dài 158-278mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp Liss: Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11/13 lỗ kép hình số 8, dài 156-316mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
845 | PP2300000342 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương chày mặt ngoài 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên: Có 5/7/9/11 lỗ, dài 144-264mm, dày 4.5mm. - Nẹp Liss: Có 5/7/9/11/13 lỗ, dài 140-300mm, dày 5.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
846 | PP2300000343 | Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp chỉnh trục: 3 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, 2 lỗ khóa dài ≥ 115mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp T: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ kép, dài 106-214mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
847 | PP2300000344 | Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày ngoài 5.0mm. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp mâm chày L: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ, dài 82-190mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp chỉnh trục ngoài trái/phải: 5 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, dài ≥ 102mm, dày ≥ 4.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
848 | PP2300000345 | Vít khóa Titan 2.4/2.7mm đầu ngôi sao, tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 6-30mm, tăng 2mm; 30-60mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
849 | PP2300000346 | Vít khóa đa hướng Titan 2.4/2.7mm đầu ngôi sao, tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 8-40mm tăng 2mm; 40-60mm tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp đơn và đa hướng, mũi vít tự taro. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
850 | PP2300000347 | Vít khóa Titan 3.5mm đầu ngôi sao, tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 3.5mm, dài 10-40mm, tăng 2mm; 40-95mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
851 | PP2300000348 | Vít khóa Titan 5.0mm đầu ngôi sao, tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm, tăng 2mm; 50-90mm, tăng 5mm. - Đầu vặn hình sao, mũ vít có ren khóa đồng bộ với nẹp, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
852 | PP2300000349 | Vít rỗng Titan 7.0mm, dùng cho nẹp khóa. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít khóa 7.0mm, dài 65-110mm, tăng 5mm, thân toàn ren. - Vít nén ép 7.0mm dài 65-110mm, tăng 5mm, thân bán phần ren. - Thân rỗng, đầu vặn lục giác, mũi vít tự khoan, tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
853 | PP2300000350 | Vít nén ép Titan 2.4/2.7mm, đầu ngôi sao tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít 2.4mm: Dài 8-30mm, tăng 2mm. - Vít 2.7mm: Dài 6-30mm, tăng 2mm. - Đầu vặn hình sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
854 | PP2300000351 | Vít nén ép Titan 3.5mm, đầu ngôi sao tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 3.5mm, dài 10-50mm, tăng 2mm; 50-70mm, tăng 5mm. - Đầu vặn ngôi sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
855 | PP2300000352 | Vít nén ép Titan 4.5mm, đầu ngôi sao tự tạo ren. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Đường kính 4.5mm, dài 14-70mm, tăng 2mm. - Đầu vặn ngôi sao, mũi vít tự taro. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 700 |  |  |  | 700 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
856 | PP2300000353 | Vit xương xốp Titan 4.0mm đầu ngôi sao. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít toàn ren dài 10-60mm, tăng 2mm. - Vít bán phần ren dài 20-70mm, tăng 5mm. - Đường kính 4.0mm, đầu vặn hình sao. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
857 | PP2300000354 | Vit xương xốp Titan 6.5mm đầu ngôi sao. | 4: 0; 6: * Chất liệu Titanium. - Vít toàn ren dài 30-90mm, tăng 5mm. - Vít ren 16/32mm, dài 30-120mm, tăng 5mm. - Đường kính 6.5mm, đầu vặn hình sao. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
858 | PP2300000355 | Nẹp vít nén trượt, thép không gỉ. | 4: 0; 6: * Chất liệu Stainless Steel. - Nẹp DHS 135°: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 64->208mm, dày 5.5->6.2mm. - Nẹp DCS 95°: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, dài 82->210mm, dày 5.5->6.7mm. - Vít nén trượt: Đường kính 12mm (kèm vít nén trong) dài 55->110mm, tăng 5mm. - Vít vỏ 4.5mm, dài 20->60mm, tăng 2mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE...; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
859 | PP2300000356 | Vít tự tiêu tự gia cường cố định dây chằng chéo khớp gối Activa Interference TCP các cỡ | 4: 0; 6: Vít tự tiêu sinh học sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối: • Chất liệu sinh học tự tiêu hoàn toàn PLGA kết hợp β-TCP với công nghệ tự gia cường giúp tăng khả năng chịu lực. Lực kéo nhổ của vít đường kính 11 x 30mm lên đến 800N ngay khi cố định và duy trì hơn 700N trong 20 tuần sau khi bắt. • Công nghệ tự khóa giãn nở đường kính vít từ 1-2% sau khi cố định giúp vít neo mảnh ghép vào khoang đường hầm chặt hơn trong thời gian 8-12 tuần sau phẫu thuật. • Tăng cường khả năng hàn mô và tái tạo xương với β-TCP có kích thước hạt TCP đã được tối ưu hóa • Thiết kế bảo tồn mô, rỗng nòng. • Đường kính x Chiều dài: 7x(20,24,26,30) ; 8x(20,24,28,30,33) ; 9x(20,24,28,30,33) ; 10x(24,28,30,33) ; 11x(28,30,33) mm Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 13: 35; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
860 | PP2300000357 | Vít tự tiêu tự gia cường Activa Interference TCP cố định dây chằng cho vai, khuỷu và cổ chân, bàn tay, … các cỡ | 4: 0; 6: Vít tự tiêu sinh học sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, khuỷu tay, mắt cá, bàn tay, bàn chân, ...: • Chất liệu sinh học tự tiêu hoàn toàn PLGA kết hợp β-TCP với công nghệ tự gia cường giúp tăng khả năng chịu lực. • Công nghệ tự khóa giãn nở đường kính vít từ 1-2% sau khi cố định giúp vít neo mảnh ghép vào khoang đường hầm chặt hơn trong thời gian 8-12 tuần sau phẫu thuật. • Tăng cường khả năng hàn mô và tái tạo xương với β-TCP có kích thước hạt TCP đã được tối ưu hóa • Thiết kế bảo tồn mô, rỗng nòng. • Đường kính x Chiều dài: 4x(10,15,20), 5x(10,15,20), 6x(15,20,26) mm Cung cấp kèm bộ dụng cụ bắt vít tự tiêu tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
861 | PP2300000358 | Lưỡi bào ổ khớp Wave cutter | 4: 0; 6: - Đường kính lưỡi bào: 3mm; 4mm; 5mm - Chiều dài 85mm, 130mm với đường kính 3mm ; Chiều dài 130mm với các đường kính 4 và 5mm - Tương thích với nhiều loại máy bào thông dụng trên thị trường như Linvatec, Arthrex, Stryker, Smith & Nephew, Vimex, Reger, ... - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Cung cấp kèm tay bào và máy bào tương thích khi sử dụng.; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
862 | PP2300000359 | Vít neo cố định dây chằng chéo free size Power Button, tự điều chỉnh độ dài dây treo. | 4: 0; 6: - Chất liệu: Nút treo: Ti-6Al-4V ELI, Vòng treo điều chỉnh: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) dài 121.92mm +15%/-5%, Dây kéo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) dài 91.44mm +15%/-5% - Một kích cỡ duy nhất có thể điều chỉnh độ dài ngắn từ 15mm đến 60mm. - Cơ chế khóa 3 điểm giúp dễ bắt và giảm biến dạng từ biến - Độ bền kéo cao lên đến 1300N. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh chiều dài tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
863 | PP2300000360 | Vít neo cố định dây chằng chéo Power Button F | 4: 0; 6: - Chất liệu Nút treo: Ti-6Al-4V ELI, Chỉ kéo và vòng treo: Chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE) - Chiều dài vòng treo gồm 15, 20, 25, 30mm - Kiểm soát mảnh ghép bằng 2 sợi chỉ chất liệu cao phân tử siêu bền. - Cường độ và độ bền cực cao. Lực cực hạn khi phá hủy của Vít neo cố định dây chằng chéo chiều dài 20mm lên tới 1680N. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm Bộ dụng cụ bắt chốt neo cố định dây chằng chéo tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
864 | PP2300000361 | Chỉ khâu chỉnh hình siêu bền BRAIDED SUPER FIBER | 4: 0; 6: - Chỉ khâu chỉnh hình, chất liệu cao phân tử siêu bền (UHMWPE), đường kính: USP 2, chiều dài: 90cm, lực kéo thẳng > 345N, lực kéo nút thắt > 167N. - Kim khâu bằng Chất liệu thép không gỉ 300 austenitic, dài 26mm, độ cong 1/2. - Tiệt trùng bằng Ethylene oxide; 8: Tép/gói; 9: Tép; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
865 | PP2300000362 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma NeoBlator90, đầu lưỡi cong 90 độ | 4: 0; 6: Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai, gối, háng: - Thiết kế đầu lưỡi đốt hình vuông - Đầu lưỡi cong 90 độ, đường kính đầu đốt nhỏ khoảng 4.0mm giúp dễ dàng tiếp cận các hốc hẹp, cắt bỏ và đông máu chính xác. Chiều dài thân đốt 135mm ± 20mm, chiều dài tay cầm 173mm ± 20mm. - Sử dụng công nghệ Plasma để tạo lớp plasma mỏng 100μm xung quanh các điện cực chính xác và tập trung, có tính năng kiểm soát phản hồi nhiệt độ để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra theo trạng thái lớp plasma và đặc tính của mô cần đốt, nhờ đó lưỡi cắt đốt có thể đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong khi vẫn giữ ở nhiệt độ làm việc thấp nhất (40-70°C). - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp. - Mặt điện cực đốt lớn để tạo ra plasma giúp khả năng đốt và cầm máu mạnh mẽ. - Thiết kế cổng hút nước sáng tạo theo dạng lỗ đơn và hình sao giúp nâng cao khả năng hút, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong phẫu thuật đồng thời loại bỏ mô mềm nhanh chóng và chuẩn xác. Ống hút có thể loại bỏ các bong bóng cản trở tầm nhìn của bác sĩ phẫu thuật trong khi loại bỏ mô nổi hiệu quả. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Tương thích với các máy cắt đốt cùng nhà sản xuất. Cung cấp kèm máy đốt ARS900 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.'; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
866 | PP2300000363 | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma ReleaseRX | 4: 0; 6: Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần tạo Plasma dùng trong giải phóng viêm quanh khớp vai thể đông cứng và giải phóng bên gối (Lateral Release), ... : - Thiết kế trục nhỏ với đường kính đầu đốt khoảng 3.8mm. Chiều dài thân đốt 130mm ± 20mm, chiều dài tay cầm 173mm ± 20mm. - Đầu lưỡi cắt đốt hình móc câu được thiết kế để cắt và cắt bỏ mô mềm. Toàn bộ đầu móc có chức năng cắt bỏ và đông tụ, giúp đầu đốt hoạt động tốt ở mọi góc độ. - Sử dụng công nghệ Plasma để tạo ra chính xác và tập trung lớp plasma mỏng 100μm xung quanh các điện cực, có tính năng kiểm soát phản hồi nhiệt độ để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra theo trạng thái lớp plasma và đặc tính của mô cần đốt, nhờ đó lưỡi cắt đốt có thể đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả trong khi vẫn giữ ở nhiệt độ làm việc thấp nhất (40-70°C). - Tính năng tự động tạm dừng đốt khi đầu đốt tiếp xúc kim loại và tự động hoạt động trở lại sau khi đầu đốt trở về khoảng cách thích hợp. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Cung cấp kèm máy đốt ARS600 Radio Frequency Plasma Surgical System hoặc tương đương khi sử dụng.; 8: Cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
867 | PP2300000364 | Dây dẫn nước nội soi dùng một lần cho máy bơm nước kiểu SUTS | 4: 0; 6: Dây bơm nước dùng trong nội soi khớp loại dùng một lần, tương thích với máy bơm PV-5201AUH/NAV-ARTH-PUMP có dải áp lực 10-150mmHg, dải lưu lượng 0,1-2,0 l/phút Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicone Dây bơm nước có 2 kim đầu nhọn cắm vào bình đựng nước và nắp đậy đầu kim, 3 kẹp bấm, đầu nối với ống soi và nắp đậy đầu nối, ... Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Cung cấp kèm máy bơm nước PV-5201AUH/NAV-ARTH-PUMP khi sử dụng.; 8: Cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 120 |  |  |  | 120 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
868 | PP2300000365 | Khớp quay lồi cầu ngoài không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D ANTEA | 4: 0; 6: Bộ chỏm xương quay lồi cầu ngoài không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D: 1. Chỏm quay chất liệu Ti6A14V tích hợp sẵn lớp đệm PE, với 5 kích cỡ 17,5mm; 19mm; 20,5mm; 22mm và 23,5mm. Mặt trên của chỏm quay lõm theo cấu trúc giải phẫu, được phủ lớp TiNbN không gây dị ứng. 2. Cổ lưỡng cực chất liệu Titanium phủ thêm lớp TiNbN, tự cân chỉnh hướng tâm cho đầu chỏm có thể chuyển động tự do 10 độ. Có 3 kích cỡ với các độ lệch 1mm; 2,5mm; 5mm 3. Chuôi xương quay không xi măng hình nón. Chất liệu Titanium, sản xuất theo công nghệ in 3D từ bột tạo bề mặt nguyên khối 3 chiều giúp xương mọc vào trong chuôi. Có 9 kích cỡ: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 Cung cấp kèm Bộ dụng cụ Thay chỏm xương quay lồi cầu ngoài và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 3 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
869 | PP2300000366 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm; 3. Lớp đệm: có 2 lựa chọn bờ chống trật 0 độ và 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22mm (Chiều dài cổ -2, 0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7); 32mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7), 36mm (Chiều dài cổ -4, +0, +4, +7) 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
870 | PP2300000367 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Ceramic chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm; 3. Lớp đệm - Chất liệu Biolox Delta, đường kính trong 32, 36, 40mm 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu Delta Alumina Ceramic với các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm (S,M,L). 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần ceramic on ceramic và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
871 | PP2300000368 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On PoLy, chuôi phủ Plasma và HA toàn phần, góc cổ chuôi 135° FIXA LARUS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén hình bán cầu, đỉnh phẳng. Hình dạng chén được thiết kế để tối đa độ ổn định chính nhờ việc nén chặt vành ngoài chén đồng thời giảm thiểu sự mất xương. Vỏ chén bằng Titanium được phun plasma lớp titan nhám có độ xốp trung bình dày 400μm và lớp HA dày hơn 50μm để thúc đẩy sự phát triển của xương. Có 3 lỗ bắt vít nhằm thêm sự lựa chọn để tăng độ ổn định. Có 13 kích cỡ từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm. 3. Lớp đệm vật liệu Xlinked Poly có bờ chống trật 15 độ 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu Delta Alumina Ceramic với các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm (S,M,L) 5.Vít: Chất liệu Titanium; đường kính 6,5mm; chiều dài từ 20-50mm bước tăng 5mm; côn 24 độ; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu vít hình lục giác; mũi vít tự dẫn hướng ; đầu víthình lục giác Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần ceramic on poly và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng.; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
872 | PP2300000369 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi, không xi măng, chén in 3 chiều nguyên khối chất liệu CoCrMo tối ưu hàn xương Fixa Duplex | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp không xi măng, cổ chuôi 12/14, Góc cổ chuôi 135 độ, Chất liệu Titanium, toàn bộ bề mặt thân chuôi được phủ lớp HA dày 80 Microns +/- 20Mμ. - 11 kích cỡ chuôi từ 8 đến 18 tương ứng chiều dài từ 116 mm đến 186mm, Có 2 loai chuôi tiêu chuẩn và chuôi có độ di lệch cổ ngang 7.5mm cho phép phục hồi cơ sinh học của háng chính xác. Các chuôi đều có 2 lựa chọn có vành cổ chuôi và không có vành cổ chuôi. - Chuôi có các rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa giúp cực đại hóa diện tích tiếp xúc của xương và chuôi, đồng thời cải thiện sự cố định thứ cấp của chuôi (chống xoay). 2. Chén in 3 chiều nguyên khối: - Chén hình bán cầu, cộng thêm lớp viền hình trụ nâng cao 3mm chống trật khớp. - Vỏ chén cực kỳ thô ráp nhờ bề mặt nguyên khối in 3 chiều từ bột CoCrMo, có kích thước lỗ trung bình là 700µm với độ xốp 63,3% giúp tối ưu độ ổn định chính và sự cố định đáng tin cậy mà không cần phải bắt thêm vít hay chân cố định. - Bề mặt in 3 chiều được phủ thêm một lớp hydroxyapatite 40µm để tăng cường sự tích hợp chính với xương chủ. Bề mặt bên trong chén là lớp gương bóng, giúp giảm sự mài mòn của lớp đệm di động - Chén có sẵn 14 kích cỡ (từ kích thước 42 đến 68 bước tăng 2mm). Đường kính trong từ 39-57mm, đường kính ngoài 45-63mm. 3. Lớp đệm di động Cross-linked PE: Chất liệu UHMWPE ( ISO5834/1-2) grade GUR 1020 4. Đầu chỏm xương đùi chất liệu CoCrMo với các đường kính: 22.2mm (Chiều dài cổ -2, +0, +2, +5); 28mm (Chiều dài cổ -3.5, 0, +3.5, + 7) Cung cấp kèm bộ dụng cụ thay Khớp háng toàn phần chuyển động đôi và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng; 8: 4 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
873 | PP2300000370 | Khớp gối toàn phần di động loại ổn định phía sau tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi GENUS, có xi măng kháng sinh | 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE, tiệt trùng ETO. Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm, 30mm, 33mm, 36mm. 5. Xi măng xương có kháng sinh Gentamicin, độ nhớt trung bình, màu xanh, cản quang, 40g. Bao gồm lọ bột polymer và dung môi monomer đóng gói riêng lẽ. Tỷ lệ bột và dung môi là 3:1 giúp an toàn hơn khi tiếp xúc, nhiệt lượng tỏa ra ít hơn (tối đa là 54,5 độ) bảo vệ các mô xung quanh, độ co ngót giảm hơn giúp cải thiện đáng kể sự cố định vật tư cấy ghép, giảm nguy cơ phân hủy kháng sinh giúp đảm bảo giải phóng kháng sinh hiệu quả Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ EMAS, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: 5 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
874 | PP2300000371 | Khớp gối toàn phần di động GENUS loại ổn định phía sau | 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 4. Bánh chè chất liệu UHMWPE, tiệt trùng ETO. Độ dày: 8mm, đường kính: 27mm, 30mm, 33mm, 36mm Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ EMAS, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: 4 Hộp/bộ; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
875 | PP2300000372 | Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, loại không có bánh chè tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi GENUS | 4: 0; 6: Khớp gối toàn phần di động, ổn định phía sau, loại không có bánh chè tương thích với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở lòng tủy xương đùi: 1. Lồi cầu chất liệu CoCrMo, có 7 kích cỡ với các kích thước từ #1(60*34,8*16mm) đến #7(80,5*55,8*22mm), nghiêng trước 6o, nghiêng sau 3o giúp cải thiện độ uốn, tăng tiếp xúc bề mặt và tăng lực cố định. - Thiết kế độ cong được tối ưu hóa của bề mặt chịu tải nhằm mục đích bù lại không gian khe hở khi gấp gối và hệ quả của sự mất ổn định khi loại bỏ dây chằng chéo sau. 2. Lớp đệm di động chất liệu UHMWPE. Có 7 kích cỡ từ #1 đến #7 với 5 độ dày 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm. 3. Mâm chày di động chất liệu CoCrMo. Có 7 kích cỡ với các kích thước #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7 Tương thích với Hệ thống cân chỉnh tủy phụ để áp dụng kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không cần mở rộng lòng tủy xương đùi Cung cấp kèm Bộ dụng cụ thay Khớp gối, Hệ thống cân chỉnh tủy phụ, các dụng cụ hỗ trợ và bộ bơm rửa khớp gối khi sử dụng; 8: Hộp/gói; 9: Hộp; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
876 | PP2300000373 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr), là kim loại kết hợp giữa Cobalt và Chrome. - Đường kính đầu (head): 22; 26; 28; 32; 36; cổ dài (0, ±3.5, +7,+10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/14 3. Đầu Bipolar - Bên ngoài thép không gỉ có hàm lượng Nitơ cao; bên trong vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen - Đường kính trong: 22; 28mm - Đường kính ngoài: từ 38mm đến 58mm (mỗi cỡ tăng 2mm); 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
877 | PP2300000374 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (Ceramic on PE) | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiA16V4 phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu gốm (Ceramic) - Đường kính đầu (head): 28; 32; 36; cổ dài (0, ±3.5, +7, +10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối (Inlay) - Vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34,35.; 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
878 | PP2300000375 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (CoCr on PE | 4: 0; 6: 1. Chuôi khớp (Stem) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Góc cổ thân 135 độ (standard) - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5°42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi (Stem Length): 135, 140, 145, 150, 155 mm. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE 2. Chỏm xương đùi (Modular head) - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4; - Đường kính đầu (head): đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell) - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phủ phun plasma titan (TPS - Titan Plasma Spray) tăng kết cấu trên bề mặt kim loại - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối (Inlay): - chất liệu vật liệu cao phân từ Ultra high polyetylen (UHMWPE); có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tiêu chuẩn Iso 13485, CE; 8: Bộ; 9: Bộ/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
879 | PP2300000376 | Nẹp khóa Mini | 4: 0; 6: - Độ dày nẹp 1mm, lỗ vít có ren khóa - Chất liệu hợp kim Titan. - Dùng kết hợp với vít khóa Ø 1.5mm/ 2.0 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
880 | PP2300000377 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít dùng vít đường kính 2.7mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-10 lỗ, chiều dài tương ứng từ 61-149mm, dùng vít đường kính 3.5mm. Loại trái/ phải, dày 3.2mm, rộng 10mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
881 | PP2300000378 | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương chày | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-16 lỗ, tương ứng chiều dài từ 114.5-270.5mm, loại trái/ phải, dày 3.7mm, rộng 11.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
882 | PP2300000379 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 3-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 100-276mm. Nẹp dày 3.2mm, rộng 11.8mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm.; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
883 | PP2300000380 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày (bản rộng) | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít; thân nẹp có số lỗ từ 4-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 125-305mm, nẹp dày 4.5mm và rộng 15.5mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
884 | PP2300000381 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ nẹp từ 4-15 lỗ, tương ứng chiều dài từ 120-318mm, loại trái/ phải. Nẹp dày 5.4mm, rộng 17.3mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
885 | PP2300000382 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-15 lỗ, tương ứng chiều dài từ 141-361mm. Loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
886 | PP2300000383 | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít đường kính 2.7mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 74-204mm, sử dụng vít đường kính 3.5mm. Loại trái/ phải, nẹp dày 3.2mm và rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
887 | PP2300000384 | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 3 lỗ bắt vít đường kính 2.7mm và 2 lỗ bắt vít đường kính 3.5mm, thân nẹp có số lỗ từ 3-13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 94-224mm. Loại trái/ phải, nẹp dày 3.2mm và rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
888 | PP2300000385 | Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 92-212mm, loại trái/ phải, nẹp dày 3mm và rộng 10.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
889 | PP2300000386 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu) | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít đa hướng dùng vít đường kính 2.4mm. - Nẹp dày 2.5mm, rộng 9mm. Thân nẹp từ 3-10 lỗ ứng chiều dài 70-159.5mm, loại trái/ phải, dùng vít khóa đường kính 3.5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.4 mm + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
890 | PP2300000387 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (6 lỗ đầu) | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít. Nẹp dày 2.5mm, rộng 8.25mm. - Thân nẹp từ 3-10 lỗ ứng chiều dài 59-116.75mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.4 mm + Vít cứng Ø 2.4 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
891 | PP2300000388 | Nẹp khóa đỡ chữ L | 4: 0; 6: - Nẹp khoá đầu trên xương chày chữ L: số lỗ từ 4-10 lỗ; tương ứng dài 90-186mm. Loại trái/phải. Nẹp dày 3mm, rộng 16mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
892 | PP2300000389 | Nẹp khóa chữ T | 4: 0; 6: - Nẹp khoá đầu trên xương chày chữ T: Số lỗ từ 4-10 lỗ; tương ứng dài 88-184mm. Nẹp dày 3mm, rộng 16mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
893 | PP2300000390 | Nẹp khóa gót chân | 4: 0; 6: - Nẹp có loại trái/ phải, chiều dài 57mm và 67mm. Nẹp dày 2mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
894 | PP2300000391 | Nẹp khóa lòng máng | 4: 0; 6: - Nẹp có số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 58-188mm. Nẹp dày 1mm, rộng 9.7mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
895 | PP2300000392 | Nẹp khóa mỏm khuỷu | 4: 0; 6: - Đầu nẹp có các các lỗ bắt vít đường kính 2.7mm. Thân nẹp có số lỗ từ 2-8 lỗ, tương ứng chiều dài từ 82.5-169mm, sử dụng vít 3.5mm, loại trái/ phải, nẹp dày 2.5mm, rộng 11mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 2.7 mm + Vít khóa Ø 3.5 m. + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
896 | PP2300000393 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp | 4: 0; 6: - Nẹp dày 4.9mm và rộng 14mm. Số lỗ từ 4-18 lỗ, tương ứng chiều dài từ 76-328mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
897 | PP2300000394 | Nẹp khóa nén ép bản rộng | 4: 0; 6: - Nẹp dày 5.6mm và rộng 17.6mm. Số lỗ của nẹp từ 4-20 lỗ, tương ứng chiều dài từ 78-366mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
898 | PP2300000395 | Nẹp khóa tái tạo (mắt xích) | 4: 0; 6: - Nẹp dày 3mm và rộng 10mm. Số lỗ từ 4-20 lỗ, tương ứng chiều dài từ 52-244mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
899 | PP2300000396 | Nẹp khóa xương cánh tay | 4: 0; 6: - Nẹp dày 3.6mm và rộng 12mm. Số lỗ từ 4-14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 56-188mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
900 | PP2300000397 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | 4: 0; 6: - Nẹp khóa xương đòn có dạng hình chữ S; số lỗ của nẹp 6-10 lỗ; tương ứng chiều dài 88.5mm-136.5mm. Nẹp dày 3.2mm và rộng 10.5mm, loại trái/ phải. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Dùng kết hợp với: + Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm; 8: Cái; 9: Cái/ Gói; 21: 0; 22: 70 |  |  |  | 70 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
901 | PP2300000398 | Vít khóa (Ti) đường kính 2.7mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 2.7mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 40mm, bước tăng 2mm; từ 40mm đến 60mm, bước tăng 5mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
902 | PP2300000399 | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 1.5mm | 4: 0; 6: - Vít khóa tự taro đk 1.5mm. - Mũ vít hình sao. - Chiều dài: từ 6mm đến 16mm, bước tăng 1mm; từ 18mm đến 24mm, bước tăng 2mm. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
903 | PP2300000400 | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.4mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 2.4mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 50mm, bước tăng 2mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
904 | PP2300000401 | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 10mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
905 | PP2300000402 | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 5.0mm. Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 14mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 110mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
906 | PP2300000403 | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.0mm | 4: 0; 6: - Vít khóa tự taro đk 2.0mm - Mũ vít hình sao. - Chiều dài: từ 8mm đến 34mm, bước tăng 2mm. - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
907 | PP2300000404 | Vít khóa xốp (Ti) đường kính 3.5mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm. Mũ vít hình sao. - Ren toàn phần - Chiều dài từ 14mm đến 50mm, bước tăng 2mm; từ 50mm đến 70mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 300 |  |  |  | 300 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
908 | PP2300000405 | Vít khóa xốp (Ti) đường kính 5.0mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 5.0mm. Mũ vít hình sao. - Ren roàn phần - Chiều dài từ 30mm đến 120mm, bước tăng 5mm - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
909 | PP2300000406 | Vít xương cứng (Ti) đường kính 3.5 mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 3.5mm; chiều dài từ 10mm đến 40mm bước tăng 2mm; chiều dài từ 40mm-70mm bước tăng 5mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
910 | PP2300000407 | Vít xương cứng (Ti) đường kính 4.5mm | 4: 0; 6: - Đường kính ren 4.5mm; chiều dài từ 14mm-60mm bước tăng 2mm, từ 60-110mm bước tăng 5mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.; 8: Cái; 9: 5 Cái/ Gói; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
911 | PP2300000408 | Khớp háng toàn phần không xi măng Harmony góc cỗ chuôi 129 độ Ceramic on Ceramic(COC) | 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony , Ceramic on Ceramic" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm sứ BIOLOX® Delta của Symbios . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 2. Lót ổ cối (Liner): Vật liệu: gốm BIOLOX delta thế hệ thứ 4 (Ceramic (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2). Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. - Các kích cỡ: + Đường kính ngoài từ 40 đến 44mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 50 mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 56 mm sử dụng với chỏm 36mm + Đường kính ngoài từ 58 đến 64mm sử dụng với chỏm 40mm 3. Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
912 | PP2300000409 | Khớp háng toàn phần không xi măng harmony Ceramic on PE(COP) | 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony, Ceramic on PE" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. có gờ chống trật khớp 10 độ - Có các kích cỡ + Đường kính ngoài 40, 44mm sử dụng với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 50 đến 64mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 54 đến 64mm sử dụng với chỏm 36mm 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
913 | PP2300000410 | Khớp háng toàn phần không xi măng Harmony góc cổ chuôi 129 độ | 4: 0; 6: * Nội hàm tương đương với mặt hàng "Harmony - Symbios" về các đặc điểm kỹ thuật như sau: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. có gờ chống trật khớp 10 độ - Có các kích cỡ + Đường kính ngoài 40, 44mm sử dụng với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 50 đến 64mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 64mm sử dụng với chỏm 36mm 3. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper.. Đường kính đầu (head) : 22.2(-2, 0, 43)mm, 28 (0, ±3.5, +7,)mm, 32 (0, ± 4, 8 )mm, 36(0, ± 4, 8 )mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
914 | PP2300000411 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi, góc cổ chuôi 129 độ | 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế có thể đóng dạng côn và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 48 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2).. Đường kính trong: 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head):Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) 28 (0, ±3.5, +7,)mm 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
915 | PP2300000412 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép Ceramic, góc cổ chuôi 129 độ | 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế có thể đóng dạng côn và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 48 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2).. Đường kính trong: 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5) 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; . 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
916 | PP2300000413 | Khớp háng bán không xi măng Harmony góc cổ chuôi 129 | 4: 0; 6: 1. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm; 2. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2(-2, 0, 43)mm, 28 (0, ±3.5, +7,)mm 3. Phần tử lưỡng cực (Bipolar zimed Component (Shell and Liner)) : - Bên ngoài (shell) là Cobalt Chrome, bên trong (liner) là polyethylene cao phân tử (UHMWPE). - Loại có vòng khóa (polyethylene top - locking ring). - Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 22 mm tương ứng kích cỡ : 38; 40 mm với bước tăng 2 mm. - Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 28 mm tương ứng kích cỡ : 42 ,44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 mm; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
917 | PP2300000414 | Khớp háng toàn phần không xi măng Costom tùy chỉnh ceramic | 4: 0; 6: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Được thiết kế đặc biệt phù hợp với từng hình dạng ổ cối theo giải phẩu của từng cấu trúc xương cụ thể qua hình ảnh được chụp CT information . Lắp được với các loại lớp đệm sứ BIOLOX® Delta của Symbios và loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa viền ổ cối khi cần thiết. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. 2. Lót ổ cối (Liner): Vật liệu: gốm BIOLOX delta thế hệ thứ 4 (Ceramic (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2) hoặc Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked có gờ chống trật khớp 10 độ. Đường kính trong: 28, 32, 36, 40 mm. - Các kích cỡ: + Đường kính ngoài từ 40 đến 44mm sử dụng với chỏm khớp 28mm. + Đường kính ngoài từ 46 đến 50 mm sử dụng với chỏm 32mm + Đường kính ngoài từ 52 đến 56 mm sử dụng với chỏm 36mm + Đường kính ngoài từ 58 đến 64mm sử dụng với chỏm 40mm 3. Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem costom): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14. Góc cổ chuôi và kích thước được sản xuất theo từng hình dạng xương đùi do khuyết hay biến dạng... để thích hợp nhất giải phẩu bệnh hoàn hảo theo mỗi cấu trúc xương đùi qua hình ảnh được chụp CT information. 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
918 | PP2300000415 | Khớp gối toàn phần ORIGIN tùy chỉnh | 4: 0; 6: Kiểu phẫu thuật : Tùy chỉnh được đặt riêng theo cấu trúc bệnh của từng bệnh nhân được nhận biết qua hình ảnh CT 1. Lồi cầu xương đùi (Fomoral Component) : Được thiết kế linh hoạt theo cấu trúc lồi cầu bị tổi thương hay chấn thương để tăng cường độ an toàn và độ gấp duỗi chính xác cho từng giải phẩu bệnh. Vật liệu: hợp kim Cobalt Chrome (CrCoMo-ISO 5832-4). 2. Mâm chày Sinbios (Tibial Tray) : Được thiết kế theo giải phẫu học của cơ thể con người trên nền tảng cố định, ổn định sau phẩu thuật. - Vật liệu: hợp kimTitanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3) - Có kích cỡ (size) : phù hợp với từng cá thể có dụng cụ sử dụng một lần đi kèm - Tương ứng với các kích thước: + Độ dài ( Overall M/L): mâm chày bị tàn phá. 3. Đệm mâm chày : - Vật liệu: vật liệu cao phân tử Polyetylen (UHMWPE-ISO 5834-2). giúp tăng độ bền, giảm thiểu độ mài mòn và thích ứng tốt với cơ thể con người. - Có độ dày : Chèn cố định xương chày được làm theo yêu cầu đã ổn định phía sau. Chiều dày kế hoạch theo cấu trúc từng cá thể, có 2 kích cỡ cách nhau +- 2mm cho trường hơp sai sót trong quá trình khoan cưa xương - Tương ứng với các kích thước mâm chày đã xác định 4. Bánh chè: - Vật liệu: Vật liệu cao phân tử (Uhmwpe) Fixed - Có 4 kích cỡ về độ dày và đường kính: 26 mm. 29 mm. 32 mm. 35 mm. 5. Xi măng ngoại khoa; 8: Từng chi tiết/ hộp; 9: Bộ; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
919 | PP2300000416 | Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 90 ° | 4: 0; 6: * Chất liệu : Tay cầm Nhựa(PVC), đầu đốt sóng titan * Kích cỡ: gập góc 30, 45,70, 90 độ, đường kính 3mm, chiều dài 135mm * Đặc tính: Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ, có nhiều lỗ hút nước ra giúp trường quan sát tốt Bề mặt điện cực lớn giúp loại bỏ tốt các phần mô mềm cần loại bỏ, và cầm máu trong ổ khớp. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
920 | PP2300000417 | Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 70 ° | 4: 0; 6: * Chất liệu : Tay cầm Nhựa(PVC), đầu đốt sóng titan * Kích cỡ: gập góc 30, 45,70, 90 độ, đường kính 3mm, chiều dài 135mm * Đặc tính: Cung cấp tốc độ cắt lớn nhất với lượng mô lớn trong nội soi khớp vai, gối, khớp nhỏ, có nhiều lỗ hút nước ra giúp trường quan sát tốt Bề mặt điện cực lớn giúp loại bỏ tốt các phần mô mềm cần loại bỏ, và cầm máu trong ổ khớp. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
921 | PP2300000418 | Lưỡi bào ổ khớp 5.5mm / 130mm / răng nhọn 1 bên | 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
922 | PP2300000419 | Lưỡi bào ổ khớp 4.5mm / 130mm / răng nhọn 1 bên | 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
923 | PP2300000420 | Lưỡi bào ổ khớp 4.5mm / 130mm / lưỡi bén 2 bên | 4: 0; 6: *Chất liệu : Nhựa(PVC), Thép không rỉ * Kích cỡ: Chiều dài 80,130,160 mm . Đường kính: 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6,5 mm Xoay 360 độ * Đặc tính:Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng.Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. - Dùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
924 | PP2300000421 | Dây dẫn dịch dùng 1 lần cho máy thế hệ cũ | 4: 0; 6: *Chất liệu liệu: nhựa(PVC) * Kích cỡ: Dài 3m * Đặc tính: Dây sử dụng cho máy bơm nước FLUID control sử dụng cho mổ nội soi khớp.bộ chíp điều khiển được dòng nước : Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg, có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng hay cài chế độ tự động cho từng chố độ : nội soi khớp gối, nội soi khóp vai, nội soi cột sống, khớp nhỏ. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
925 | PP2300000422 | Dây dẫn dịch dùng 1 lần | 4: 0; 6: *Chất liệu liệu: nhựa(PVC) *Kích cỡ: Dài 3m *Đặc tính:Dây sử dụng cho máy bơm nước FLUID control sử dụng cho mổ nội soi khớp.bộ chíp điều khiển được dòng nước : Tốc độ đến 2l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 200 mmHg, có thể điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng hay cài chế độ tự động cho từng chố độ : nội soi khớp gối, nội soi khóp vai, nội soi cột sống, khớp nhỏ. • bộ chíp điều khiển tự cân bằng áp suất và nhận ra sự gián đoạn đột ngột trong dòng chảy ,Cảnh báo quang học và âm thanh được đưa ra khi quá áp quan trọng xảy ra sự cố *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
926 | PP2300000423 | Vít cố định dây chằng loại Interfix | 4: 0; 6: *Chất liệu: Peek (Poly Ether-Ether Kethon) *Kích cỡ: Đường kính: 7, 8, 9, 10,11 mm. Chiều dài: 20, 25, 30,35 mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, neo và cố định một đầu dây chằng vào đầu đường hầm xương. Thiết kế ren toàn thân, ren cùn giúp bảo vệ mảnh ghép gân *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
927 | PP2300000424 | Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu tròn | 4: 0; 6: * Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). * Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9 mm. Chiều dài: 20, 25, mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Thiết kế: Ren cùn, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
928 | PP2300000425 | Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu phẳng | 4: 0; 6: * Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide). * Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Chiều dài: 25, 30, mm. * Đặc tính: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối. Thiết kế: Ren cùn, đường kính rỗng giữa 1.5mm không gây tổn thương cho dây chằng * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
929 | PP2300000426 | Vít neo cố định dây chằng loại Loopfix Button các cỡ | 4: 0; 6: * Chất liệu: Chốt làm bằng titanium, vòng treo bẳng chỉ UHMWPE * Kích cỡ: Chiều dài chốt: 12mm.Chiều dài vòng treo gân: 10,12,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm. * Đặc tính: Thiết kế: 4 lỗ, 2 lỗ giữa cố định cho vòng treo, 2 dây kéo và giật cân đối nhau 2 bên giúp dễ dàng kéo bật chốt trên xương đùi Lực kéo ra 1800 Newton *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
930 | PP2300000427 | Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Ext Liftfix Button | 4: 0; 6: *Chất liệu: Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE. * Kích cỡ : 4 lỗ có vòng treo UHMWPE UPS số 6 fiber suture * Đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside Lực kéo lên đến 1840,00 Newton, Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được.C ó hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
931 | PP2300000428 | Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Liftfix Button | 4: 0; 6: *Chất liệu: Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE. * Kích cỡ : 4 lỗ có vòng treo UHMWPE UPS số 7 fiber suture * Đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside Lực kéo 1843,76 Newton, Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được.C ó hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
932 | PP2300000429 | Vít khâu sụn chêm loại MFix | 4: 0; 6: *Chất liệu: Peek. Chỉ fiber suture chất liệu UHMWPE *Nêu đặc tính: Sử dụng kỹ thuật All-Inside. M-fix có 2 nút thắt peek cấy chỉ, được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt bằng nút điều khiển. Đầu kim được thiết kế cứng, sắc, có thước đo có khả năng xuyên sâu giúp điều khiển dễ dàng. Điểm vào nhỏ làm tối thiểu hóa rách sụn chêm do đầu kim * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
933 | PP2300000430 | Nẹp cố định dây chằng hình chữ U, các cỡ | 4: 0; 6: *Chất liệu: hợp kim titan *Kích thước: 8,10,11mm sử dụng phẫu thuật sửa chữa gân. Chân dài và thiết kế số lùi giúp cố định chắc chắn Bấm dây chằng, với cầu nối thấp, làm giảm tần suất cắt bỏ thứ phát do bệnh nhân khó chịu do kích ứng mô mềm Hệ thống cố định đinh ghim cung cấp một phương tiện đơn giản để gắn mô vào xương.Nó có thể dễ dàng thao tác mà không cần khoan nhờ thiết kế đầu nhọn *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
934 | PP2300000431 | Vít neo cố định dây chằng loại Jumbo Button | 4: 0; 6: *Chất liệu: Nẹp bằng titanium *Kích cỡ: 4 lỗ có vòng treo tăng cường các nút neo bất kỳ chiều rộng có thể thêm thêm 5mm và chiều dài thêm 15mm làm tăng khả năng chịu lực vỏ xương *Nêu đặc tính: Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside, mổ lại dây chằng hay sửa đổi *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
935 | PP2300000432 | Chỉ dùng trong nội soi khớp | 4: 0; 6: *Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), *Kích thước: bề rộng chỉ 1.40 mm. *Nêu đặc tính: Màu sắc: trắng và xanh coban Lực kéo 576,12 N/mm2 - Cố định mô mềm trong nội soi khớp *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 sợi/ gói; 9: Sợi; 21: 0; 22: 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
936 | PP2300000433 | Lưỡi bào ngược chiều dùng trong kỷ thuật all inside | 4: 0; 6: Chất liệu:thép không gỉ Kích thước có đủ các cỡ: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm.11mm,12mm,13mm Đường kính đầu mũi khoan: 3.4mm Lưỡi Bào nội soi dùng cho phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng, thay đổi từ lưỡi thẳng sang mũi bào ngược ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm điều khiển để thực hiện kỹ thuật tất cả bên trong ACL, PCL ...; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
937 | PP2300000434 | Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai loại Easy Pass | 4: 0; 6: *Chất liệu: được làm bằng Nitinol. *Kích cỡ: Tương thích tất cả các công cụ * Nêu đặc tính: Giúp cắt bào qua mô mềm trong nội soi chóp xoay khớp vai. Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. Dễ dàng chụp và truy xuất các neo bằng cách di chuyển đơn từ một cửa sổ đang hoạt động. Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
938 | PP2300000435 | Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai loại Suture Pass | 4: 0; 6: *Chất liệu: được làm bằng Nitinol. *Nêu đặc tính :Giúp cắt bào qua mô mềm trong nội soi chóp xoay khớp vail. Tương thích với hầu hết các công cụ cung cấp một neo, cắt, sửa chữa chính xác trong nội soi khớp vai. Dễ dàng neo tải từ hai bên, lên hoặc xuống. Dễ dàng chụp và truy xuất các neo bằng cách di chuyển đơn từ một cửa sổ đang hoạt động. Lưỡi cắt linh hoạt này là an toàn để sử dụng, dễ sử dụng. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
939 | PP2300000436 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek | 4: 0; 6: *Chất liệu: Chất liệu tự tiêu PEEK, đã tiệt trùng *Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
940 | PP2300000437 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek kèm hai sợi chỉ đôi | 4: 0; 6: *Chất liệu: Chất liệu tự tiêu PEEK, kèm chỉ siêu bền UHMWPE, đã tiệt trùng *Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
941 | PP2300000438 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Soft Clew Anchor (UHMWPE) | 4: 0; 6: *Chất liệu: 100% UHMWPE, đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính 1.8mm và 3.0mm * Nêu đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp vai. Vít được kết nối sẵn với tay đóng. Kèm một sợi chỉ *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
942 | PP2300000439 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek | 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu PEEK đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
943 | PP2300000440 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek kèm hai sợi chỉ đôi | 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu PEEK đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
944 | PP2300000441 | Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II S Peek | 4: 0; 6: *Chất liệu: tự tiêu Polyether ether ketone( PEEK), kèm chỉ siêu bền UHMWPE, đã tiệt trùng * Kích cỡ: Đường kính,3.5mm hoặc 4.5mm * Đặc tính: :Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp Được thiết kế đắc biệt với mỏ neo nhọn bằng chất liệu titan dẫn hướng và xác định vị trí đóng neo thay thế cho dụng cụ thông thường, vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Vít neo được kết nối sẵn với tay đóng. Neo này là phù hợp nhất cho nhu cầu trong Rotator cuff, Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
945 | PP2300000442 | Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay Excalibur II Bio Suture Anchor | 4: 0; 6: *Chất liệu: PLDLA kèm chỉ siêu bền UHMWPE. *Kích cỡ: 5.5 mm *Đặc tính: Dùng trong phẫu thuật Rotator Cuff và dây chằng bên. Thiết kế rỗng, ren toàn thân. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
946 | PP2300000443 | Vít neo khâu chóp xoay khớp vai EXCALIBUR II SCREW PEEK ANCHOR | 4: 0; 6: *Chất liệu: PeeK , đã tiệt trùng. Kèm 02 sợi chỉ UHMWPE kết nối trong sẵn tay đóng. * Kích cỡ: Đường kính: 5.5 mm * Nêu đặc tính: Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương. Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, khâu dây chằng bên khớp gối. * Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/hộp; 9: Cái; 21: 0; 22: 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
947 | PP2300000444 | Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi khớp | 4: 0; 6: *Chất liệu: nhựa *Kích cỡ: Cổng vào chất lỏng điều chỉnh được, đường kính 0.6 mm, đường kính canulla: 6.5 mm/ 8.0 mm *Nêu đặc tính:Thiết kế có rãnh xoắn, mã hóa màu theo đường kính, kiểm soát dòng chảy với khóa kín, ống canulla trong suốt giúp quan sát được. *Đạt tiêu chuẩn: ISO,CE; 8: 1 cái/gói; 9: Cái; 21: 0; 22: 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | CTCH Bổ sung | 0 | 0 | 0
948 | PP2300000445 | Vòng xoắn kim loại siêu mềm điều trị túi phình mạch não | 7: -Vòng xoắn kim loại siêu mềm(coil) gây bít phình mạch máu - 2 dạng thiết kế: dạng xoắn ốc (Helical) và xoắn phức hợp (Complex hay 3D) - Phân loại: tiêu chuẩn ( Standard), mềm ( Soft ) và siêu mềm (Super Soft ) - Hệ thống vòng xoắn kim loại 10 và 18 tương ứng với đường kính sợi coil từ 0.012 inch->0.014inch - Đường kính coil: các cỡ - Chiều dài coil : Các cỡ - Có thể cắt coil bằng dụng cụ cắt chuyên biệt bằng điện; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm |  |  | 6669550000
949 | PP2300000446 | Bóng nong điều trị hẹp động mạch cảnh và mạch ngoại biên loại Over-the-wire | 6: Bóng nong điều trị nong mạch cảnh, mạch ngoại biên Có dạng Over-the-wire. Catheter dài các cỡ Đường kính các cỡ Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. Bung bằng bộ áp lực; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm
950 | PP2300000447 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh 0.021" | 6: Vi ống thông xử dụng trong can thiệp mạch thần kinh Lớp áo hydrophilic bao bề mặt ngoài. Đường kính ngoài đầu gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr Đường kính trong 0.021" Chiều dài: >150cm; 22: 30 | [7 empty] | 30 |  | NTK Thêm |  |  | #REF!
951 | PP2300000448 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não dạng sheath | 6: - Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não (guiding) - Có phần thiết kế lớp vỏ bên ngoài ưa nước ở đoạn đầu xa (khoảng 20cm) - Kích thước: + Chiều dài: >/= 80cm + Đường kính: 0.090inch; 22: 40 | [7 empty] | 40 |  | NTK Thêm
952 | PP2300000449 | Nút tắt mạch platinum túi phình mạch máu não | 6: - Có 2 dạng cấu trúc: 3D (Complex) và 2D (Helical) - Cấu tạo platinum - Kích cỡ: 0.010 inch, 0.012 inch, 0.014 inch - Đường kính vòng 1-20 mm, dài 1-50 cm - Đa dạng mức độ mềm của coil: SilkySoft, ExtraSoft, Soft, MediumSoft, Standard; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  | NTK Thêm
953 | PP2300000450 |  | 22: 0
954 | PP2300000451 | Dụng cụ cắt coil điện | 6: -Cáp cắt coil dưới < 01giây, có khả năng cắt 60 coil liên tục. - Tương thích với coil hãng sản xuất; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | nội thần kinh thêm |  |  |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng
955 | PP2300000452 | Bộ điều khiển cắt coil điện tử | 6: - Bộ điều khiển kết nối có ED clip (nối với pusher) và Patient-side clip (sử dụng kèm với kim từ 20G - 22G để tiêm dưới da bệnh nhân). - Có đèn nhận biết khi cắt được coil; 22: 10 | [7 empty] | 10 |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng |  |  |  | loại cắt coil phải phù hợp với loại coil trúng thầu, vì mỗi hãng coil có dụng cụ cắt chuyên biệt riêng
956 | PP2300000453 | Vi ống thông siêu nhỏ dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não có đầu đứt | 6: Được thiết kế đầu gần được cuộn bằng một sợi thép không gỉ tránh gập, đầu xa có lớp nitinol. Có đầu tự đứt dài 1,5cm, 3cm. Đường kính trong 0.013'' Đường kính ngoài đầu xa 1.5Fr Đường kính đầu gần 2.7Fr, tổng chiều dài 165cm.; 22: 5 | [7 empty] | 5 |  | nội thần kinh thêm
| PP2300000454 |  | 22: 0
958 | PP2300000455 |  | 22: 0
959 | PP2300000456 |  | 22: 0
960 | PP2300000457 | Ống thông trung gian cho can thiệp mạch não | 6: - Ống thông hỗ trợ trung gian trong can thiệp mạch máu não - Chiều dài khả dụng >110cm - Đường kính trong các cỡ; 22: 3 | [7 empty] | 3 |  | nội thần kinh thêm
961 | PP2300000458 |  | 22: 0
962 | PP2300000459 |  | 22: 0
| PP2300000460 | Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin, phủ polymer tự tiêu sinh học | 4: FireHawk; 6: - Chất liệu Cobalt Chromium L605 Co-Cr, phủ polymer tự tiêu sinh học PLA và thuốc Rapamycin. - Liều thuốc phủ: 0.3 microgram/mm2. - Bề mặt áp thành được khoét thêm các rãnh phủ polymer tự tiêu sinh học và mang thuốc. - Giới hạn đường kính open cell (dành cho can thiệp nhánh bên) ≥ 6.3 mm với đường kính 2.75mm và 3mm. - Độ dày ≥ 86μm (bao gồm lớp phủ thuốc). - Đường kính: 2.25-4.00 (mm). - Chiều dài: 13-38 (mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS Châu Âu.; 22: 35 | [6 empty] | 35 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có lịch sử sử dụng lâu dài, hiệu quả cao qua các nghiên cứu, chi phí thấp để giảm chi phí.
| PP2300000461 | Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, phủ polymer tự tiêu | 4: Everoshine; 6: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: 1.33µg/mm2 - Khung Coban-Chromium L605 phủ polymer tự tiêu - Thiết kế mắt cáo mở: 5 vòng và 2 thanh kết nối cho đường kính 2.00 - 2.75. - Độ dày thanh chống 65 micromet, thanh nối 50 micromet - Diện tích khoảng tròn trống lớn nhất khi stent mở tối đa là 0.965mm2 đối với đường kính 2.75mm - Crossing profile: 0.98 mm cho đường kính 3.00 mm - Tiết diện đầu tip: 0.48mm - Đường kính: 2.25- 4.00 (mm). - Chiều dài: 13-43 (mm). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 15 | [6 empty] | 15 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có chi phí thấp để giảm chi phí, thuốc everolimus giảm tái hẹp trong stent.
| PP2300000462 | Stent (khung giá đỡ) mạch vành phủ thuốc Sirolimus có polymer tự tiêu dưới 60 ngày | 4: HT Supreme; 6: - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, nồng độ thuốc: 1.2 µg/mm2, 90% thuốc được giải phóng trong vòng 28 ngày - Phủ polymer PLGA theo công nghệ eG với độ dày 4-> 10µm tự tiêu dưới 60 ngày - Với 90% thuốc được giải phóng trong vòng 28 ngày. - Stent được thiết kể 8 -> 11 đỉnh, dạng cấu trúc open cell với 3 loại ô khác nhau. - Thành stent ≤ 80µm, các đầu nối xoắn ốc. - Đường kính: 2.25 -> 4.00 (mm). - Chiều dài: 10 -> 35 (mm). - Stent có nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, so sánh đối đầu, cỡ mẫu trên 1500 Bệnh nhân, đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín (JSCAI), chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhồi máu cơ tim cấp cũng như có tỉ lệ tái hẹp thấp nhất trong stent theo dõi trên 01 năm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có chi phí thấp để giảm chi phí.
| PP2300000463 | Khung giá đỡ động mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus, lớp polymer sinh học tự tiêu | 4: Inspiron; 6: -Stent động mạch vành các cỡ phủ thuốc có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu, chất liệu khung cobalt-crom (CoCr L605) Lớp polymers tự tiêu: PLLA& PLGA - Polymers tự tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 6 đến 9 tháng - Strut thickness: 75μm, Lớp phủ 5μm - Bề rộng nhánh stent 80μm - Bề dầy link kết nối hình chữ S: 65μm - Đường kính stent: từ 2.25-4.0mm - Độ dài stent: từ 13-58mm - Crossing profile: 1.05mm Đạt tiêu chuẩn CE, ISO; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới, stent có lịch sử sử dụng lâu dài, hiệu quả cao qua các nghiên cứu, chi phí thấp để giảm chi phí: giá phù hợp, kích thước dài 58mm
| PP2300000464 | Stent mạch vành phủ thuốc, không polymer, khung Cobalt Chromium | 4: BioFreedom Ultra; 6: Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 trực tiếp lên bề mặt stent được đánh nhám, không phủ polymer. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9-36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25-4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | Nội tim mạch: Stent với thuốc thế hệ mới, giảm tái hẹp, được chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu, giảm thời gian sủa dụng kháng kết tập tiểu cầu kép còn 1 tháng, thích hợp sử dụng ở bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao (The LEADERS FREE trial). Đặc biệt stent không có lớp polymer, giúp mạch máu nhanh phục hồi.
| PP2300000465 | Stent mạch vành phủ thuốc, polymer tự tiêu sinh học, khung Cobalt Chromium. | 4: BioMatrix Alpha; 6: Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Hàm lượng thuốc: >15µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9-36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25-4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.; 22: 20 | [6 empty] | 20 |  |  | Nội tim mạch: Stent với thuốc thế hệ mới, giảm tái hẹp, được chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu, giảm thời gian sủa dụng kháng kết tập tiểu cầu kép còn 1 tháng, thích hợp sử dụng ở bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao.
| PP2300000466 | Stent động mạch vành Cobalt Chrome phủ thuốc Sirolimus, không polyme, thanh chống mỏng | 4: COROFLEX ISAR NEO; 6: - Stent động mạch vành phủ thuốc Sirolimus. - Hàm lượng Sirolimus từ 1.2μg/mm2 - Không polymer. Có chất nền dẫn thuốc - chất liệu là hợp kim Cobalt Chrome. Bề dày thanh stent từ 55µm - 65µm. - Kích cỡ stent: đường kính: 2.0-4.0 mm; chiều dài: 9-38 mm - Profile qua tổn thương nhỏ nhất từ 0.79 - 0.96 mm. Profile đầu chóp: 0.41 mm - Tiêu chuẩn EC hoặc ISO - Có nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên 3,000 bệnh nhân, thời gian theo dõi 5 năm; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Stent rất mòng, phù hợp cho những tổn thương khó. Hiệu quả cao, có nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên 3,000 bệnh nhân, thời gian theo dõi 5 năm.
| PP2300000467 | Vi ống thông can thiệp tim mạch | 6: Lõi ống được bện từ 10 - 14 dây dẫn giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ xoắn ốc chống xoắn, bảo vệ thân ống Kích cỡ đầu tip (OD/ID): 1.3F/ 0.015inch OD đoạn xa: 2.1-2.6F OD đoạn gần: 2.8-2.9F Chiều dài khả dụng: 135 hoặc150 cm; 22: 5 | [6 empty] | 5 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Vi ống thông hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành.
| PP2300000468 | Ông thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên. | 4: Ông thông dẫn đường nối dài GuideLiner V3 Catheter; 6: Ống thông dẫn đường với đoạn nối dài có đường kính trong từ 0.046" (1.17mm) đến 0.071" (1.80mm), đường kính ngoài đầu tip từ 0.053" (1.35mm) đến 0.085" (2.16mm), đường kính ngoài thanh đẩy từ 0.25mm đến 0.30mm . Thiết kế đoạn phân phối nhanh dài ≥25cm với hai điểm đánh dấu huỳnh quang trên thân ống, đoạn cổ dạng half-pipe dài ≥17cm và đoạn thanh đẩy dài ≥108cm. Tương thích ống thông dẫn đường từ 5Fr đến 8Fr. Chiều dài 150cm. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA.; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Ông thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành.
| PP2300000469 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus bằng công nghệ Nano | 4: Magic Touch; 6: Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, hàm lượng thuốc 1.27µg/mm² được phủ bằng công nghệ Nano với chất mang thuốc Phospholipid. Chất liệu Polyamide. Tiết diện đầu vào tổn thương ≤0.016". Đường kính trước bơm bóng ≤0.029". Đường kính từ 1.5- 4.0mm , chiều dài từ 10-40mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và 2 giấy phép lưu hành tự do (FSC) tại Châu Âu.; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới phục vụ kỹ thuật mới: nong bóng phủ thuốc cho các sang thương mạch vành phù hợp/sang thương nhánh nhỏ/tái hẹp trong stent.
| PP2300000470 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel | 4: SEQUENT PLEASE NEO (ALL SIZES); 6: - Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel. - Thuốc phủ Paclitaxel, lượng thuốc phủ: Paclitaxel 3µg/mm2; Chất mang Iopromide - Kích cỡ bóng: đường kính từ 2.-4.0 mm; dài từ 10- 40mm - Đường kính thân đầu xa: 2.5F, đầu gần: 1.9F; - Tiết diện vào tổn thương: 0.016 inch - Tiết diện bóng: 0.033- 0.037 inch - Tiêu chuẩn EC/ISO - Có 22 nghiên cứu lâm sàng cho các chỉ định khác nhau cho trên > 5000 bệnh nhân; 22: 5 | [6 empty] | 5 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới phục vụ kỹ thuật mới: nong bóng phủ thuốc cho các sang thương mạch vành phù hợp/sang thương nhánh nhỏ/tái hẹp trong stent.
| PP2300000471 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đường kính nhỏ đạt tiêu chuẩn FDA. | 4: Mini Trek; 6: Bóng đa lớp, chất liệu Pebax, bán đàn hồi Đầu tip siêu nhỏ, không điểm chuyển tiếp Bóng được thiết kế 3 nếp gấp. Tip entry profile: 0.017''. Crossing profile 0.021”. RX Notch: 0.033’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) đường kính 1.2 - 2.0 mm, chiều dài 6 - 30 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 20 | [6 empty] | 20 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý.
| PP2300000472 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi đạt tiêu chuẩn FDA. | 4: Trek; 6: Bóng đa lớp, chất liệu Pebax,bán đàn hồi Đầu tip siêu nhỏ, không điểm chuyển tiếp Bóng được thiết kế 3 nếp gấp. Tip entry profile: 0.017''. Crossing profile 0.021”. RX Notch: 0.033’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) Kích thước : đường kính 2.25 - 5.0 mm, chiều dài 6 - 30 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý.
| PP2300000473 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, không đàn hồi đạt tiêu chuẩn FDA. | 4: NC Trek; 6: Chất liệu Pebax, không đàn hồi Đầu tip hình chóp được thiết kế bo tròn Bóng đa lớp, bề mặt phẳng và giảm thiểu tỉ lệ “dog- boning” Bóng được thiết kế 3 nếp gấp (tri-fold design) Tip entry profile: 0.018’’ Trục bóng được phủ lớp ái nước kép (dual hydrophilic) Kích thước: đường kính 1.5 - 5.0 mm, chiều dài 6 - 25 mm. Chiều dài chóp bóng: 3 mm. Chiều dài trục bóng 143 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành chất lượng cao, tiêu chuẩn FDA, giá thành hợp lý.
| PP2300000474 | Bóng nong mạch vành áp lực thông thường | 4: Foxtrot PRO; 6: - Nguyên liệu: Pebax. - Lớp phủ ái nước - Đường kính: 1.5-4.0 (mm) - Chiều dài: 06-25 (mm) - Thiết diện đầu tip: 0.017'', thiết diện cắt ngang: 0.026''. - Áp lực tối đa: 14 atm - Cho phép thực hiện thủ thuật "kissing balloon" bằng 2 bóng chỉ với ống thông can thiệp 6F. - Đánh dấu cản quang bằng hợp chất Platinum và Iridium. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, Cho phép thực hiện thủ thuật "kissing balloon" bằng 2 bóng chỉ với ống thông can thiệp 6F. Bóng đã trúng thầu bổ sung năm nay với mã "PP2300520364"
| PP2300000475 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | 4: Ruby SC; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực thường Chiều dài của hệ thống bóng là: 1409 - 1419mm Đường kính đầu xa: 0.89mm Đường kính đầu gần: 0.76mm Đường kính xâm nhập tổn thương: 0.7mm Đường kính đầu vào của catheter 0.018'' Hai điểm đánh dấu chất liệu Platinum iridium Đường kính bóng có 14 kích cỡ: 1.0-4.00mm Chiều dài bóng có 36 kích cỡ: 5-40mm; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, chi phí giảm.
| PP2300000476 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ ái nước | 4: Bóng nong mạch vành áp lực thường SC HonKyTonk, các cỡ; 6: - Bóng nong mạch vành áp lực thường chất liệu Pebax phủ Hydrophilic với 3 nếp gấp - Crossing profile ≤ 0.0336", lession entry profile ≤ 0.015", kissing balloon với ống thông can thiệp 6F - Ống trong được thiết kế 3 lớp - Đường kính bóng từ 1.25- 4.0 mm, chiều dài bóng từ 9- 35 mm, - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và FDA 510k; 22: 25 | [6 empty] | 25 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng tiêu chuẩn cao ISO, CE và FDA 510k, giá phù hợp để giảm chi phí can thiệp.
| PP2300000477 | Bóng nong động mạch vành có cỡ cho sang thương CTO | 4: SEQUENT NEO (ALL SIZES); 6: - Chất liệu Comax II, gấp bóng làm 2, 3, 4 - đường kính 1.25-4.0 mm; chiều dài 10-30mm - Có các kích cỡ chuyên dụng cho các tổn thương CTO: đk 1.25mm-1.5mm, bóng cứng, 1 marker cản quang. - Đối với bóng có đk 2.0mm - 4.0mm (bóng bán đàn hồi), 2 marker cản quang. - Thân phủ lớp ái nước - Profile qua tổn thương: 0.016 inch - Profile bóng từ 0.023- 0.026 inch - Tay cầm đoạn gần: chất liệu thép không rỉ phủ Teflon, Ø 1.9F; Tay cầm đoạn xa: chất liệu Polyamide, Ø 2.5F; - Tiêu chuẩn EC/ISO; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng đa dụng cho các loại tổn thương: CTO, tổn thương khó.
| PP2300000478 | Bóng nong động mạch vành bán đàn hồi mềm | 4: SUMMIT; 6: Bóng CTO. Chất liệu bóng bán đàn hồi mềm polyamide. Thiết kế bóng 2 cánh. Lớp phủ ái nước toàn bộ chiều dài (bao gồm cả phần bóng). Có ống chống xoắn. Cấu hình dây cứng. Đầu tip thiết kế thuôn dần dài 3mm, khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm), khẩu kính bóng đầu xa 0.024" (0.62 mm). Đường kính 1.1-1.5mm. Chiều dài: 10-20mm.; 22: 20 | [6 empty] | 20 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng cho các loại tổn thương: CTO. Có thể trung với HSTM, cộng số lượng
| PP2300000479 | Bóng nong động mạch vành bán đàn hồi phủ thuốc | 4: PROTÉGÉ (DEB Catheter - Paclitaxel Eluting Balloon - PTCA Dilatation Catheter); 6: Thiết kế bóng 3 cánh. Thuốc phủ Paclitaxel: 3.0 μg/mm², đặt trong các cánh bóng với thiết kế siết chặt. Chất liệu: polyamide bán đàn hồi. Lớp phủ ái nước trên bề mặt bóng Polyvinylpyrrolidone (PVP). Khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Đường kính bóng: 2.0-4.0mm. Độ dài bóng: 10-30mm.; 22: 0 | [6 empty] | 0 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới phục vụ kỹ thuật mới: nong bóng phủ thuốc cho các sang thương mạch vành phù hợp/sang thương nhánh nhỏ/tái hẹp trong stent. Số lượng 10 cái gộp chung HSTM
| PP2300000480 | Bóng nong mạch vành áp lực cao 2 chất liệu | 4: Bóng nong mạch vành áp lực cao NC RockStar, các cỡ; 6: - Bóng nong mạch vành áp lực cao 2 chất liệu (lớp trong Pebax, lớp ngoài Nylon) phủ ái nước với 3 nếp gấp - Crossing profile ≤ 0.0336", lession entry profile ≤ 0.015" - Ống trong được thiết kế 3 lớp - Đường kính bóng từ 2.0-5.0 mm, chiều dài bóng từ 8-20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và FDA 510k; 22: 30 | [6 empty] | 30 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng tiêu chuẩn cao ISO, CE và FDA 510k, giá phù hợp để giảm chi phí can thiệp.
| PP2300000481 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | 4: Bóng nong mạch vành áp lực cao Ruby NC; 6: -Bóng nong mạch vành áp lực cao. Chiều dài của hệ thống bóng là: 1409 - 1419mm Đường kính đầu xa: 0.89mm Đường kính đầu gần: 0.76mm Đường kính xâm nhập tổn thương Tip profile: 0.8mm Đường kính đầu vào của catheter 0.018'' Hai điểm đánh dấu chất liệu Platinum iridium Đường kính: 1.5-5.00mm Chiều dài: 8-40mm; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Bóng nong mạch vành phù hợp với kỹ thuật can thiệp, chi phí giảm.
| PP2300000482 | Dây dẫn can thiệp mạch vành mềm | 4: Hi-Torque Balance Middleweight Universal II; 6: Lõi đoạn gần làm bằng kim loại, phủ lớp chống thấm nước hydrophobic Lõi đoạn xa làm bằng chất liệu NITINOL phủ lớp Intermediate Polymer Sleeve và lớp ái nước hydrophilic Lõi parabol không điểm chuyển tiếp RESPONSEASE Thiết kế đầu tip: Shapping ribbon Chiều dài dây dẫn 190 cm. Tip load: 0.7 g Có đoạn đánh dấu bức xạ 4.5 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 50 | [6 empty] | 50 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Wire thông dụng, an toàn.
| PP2300000483 | Dây dẫn can thiệp mạch vành có phủ ái nước | 4: Dây dẫn can thiệp mạch vành Hi-Torque Whisper ES; 6: Lõi kim loại, phủ lớp Full Polymer và lớp ái nước hydrophylic Lõi parabol không điểm chuyển tiếp RESPONSEASE Thiết kế đầu tip: Core-to-Tip Chiều dài dây dẫn: 190 cm, Tip load: 1.2 g Lõi Radiopaque dài 3cm. Đạt tiêu chuẩn FDA.; 22: 10 | [6 empty] | 10 |  |  | nội tim mạch: bổ sung Mới. Wire ưa nước cho các tổn thương phù hợp.
| PP2300000484 | Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, thiết kế tối ưu cho mạch máu lớn | 6: -Chất liệu Platinum Chromium (PtCr), có Polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn. Lớp polymer chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch . - Phủ thuốc Everolimus. - Khung stent có 12 peak, 4 kết nối ở phần đầu gần và 3 kết nối ở thân. - Đường kính stent 3.5-> 5.0mm và có thể mở rộng tới 6.0 mm. Chiều dài 8-32 mm - Đường kính mở rộng nhánh bên: tối đa 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA ( bản PMA); 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 22: 30 | [8 empty] | 30 | Đề xuất mới thay thế thế hệ stent cũ
| PP2300000485 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao NC chiều dài lên đến 38mm | 4: Mozec NC; 6: - Chất liệu: Nylon - Phủ Biocompatible, hydrophilic, lubricious từ đầ xa bóng tới cổng chuyển đổi - Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 5.00mm. - Áp lực bơm bóng: 12-20 atm - Đường kính: 2.00 - 5.00mm. - Chiều dài: 8 -38mm; 8: Hộp 1 Cái; 9: Cái; 22: 100 | [8 empty] | 100 | Bổ sung mới thay cho các mục đã bỏ
| PP2300000486 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, đường kính hai đầu khác nhau, đầu lớn đầu nhỏ | 4: Biomime Morph; 6: Chất liệu: Cobalt Chromium L605 Độ dày khung Stent nằm trong khoản từ 62 - 68 μm Đường kính Stent từ 2.25 - 3.50mm, Stent dạng thuôn đầu lớn đầu nhỏ Tapered Stent system Chiều dài Stent: 30, 40, 50, 60mm Phủ thuốc: Sirolimus Áp lực: 9-14 atm Bóng:: Phần nhô ra < 0.5 mm, Độ dài vai bóng ngắn Cấu trúc Stent: Dạng liên kết S phi tuyến tính và đầu nối Y Mắt cáo: Dạng Novel Hybrid mắt đóng ở hai đầu mắt mở ở giữa stent Cơ chế bóng Stent :Bung từ giữa thân Stent.; 8: Hộp 1 Cái; 22: 60 | [8 empty] | 60 | Bổ sung mới thay cho các mục đã bỏ
| PP2300000487 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi có phủ thuốc Paclitaxel | 4: Protege NC; 6: "Bóng sản xuất theo tiêu chuẩn Workhorse. Thiết kế bóng 3 cánh. Thuốc phủ Paclitaxel: 3.0 μg/mm², đặt trong các cánh bóng với thiết kế siết chặt Wing-seal. Giải phóng thuốc 3 lần Chất liệu: polyamide không đàn hồi. NP 12 bar, RBP: 22 bar (Ø2.50 - 2.75), 20 bar (Ø3.00 - 3.50), 18 bar (Ø4.00 - 4.50). Lớp phủ ái nước trên bề mặt bóng Polyvinylpyrrolidone (PVP). Khẩu kính xâm nhập tổn thương 0.016" (0.40mm). Đường kính bóng (mm) : 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50. Độ dài bóng (mm): 10, 15, 20.; 22: 40 | [8 empty] | 40
| PP2300000488 | Giá đỡ động mạch và mạch máu chất liệu CoCr, phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu | 4: LimusTrack; 6: "- Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu - NP 8 bar, RBP 16-19 bar. - Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh. Chiều rộng liên kết 58µm. - Độ dày thanh chống 65µm. - Lớp phủ polymer tự tiêu PLGA 85/15. - Bóng polyamide compound, 2 nếp gấp hoặc 4 nếp gấp - Khẩu kính đầu tip 0.43mm. Chiều dài Catheter 138cm. - Chiều dài từ 8 - 48 mm - Đường kính 2.25 - 4.0 mm"; 8: Hộp 1 Cái; 22: 200 | [8 empty] | 200
| PP2300000489 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não siêu nhỏ | 7: -Vi dây dẫn can thiệp ái nước làm bằng thép không rỉ ở đoạn gần và Nitinol nhớ hình ở đoạn xa. - Đa dạng đường kính .007", .008",.012" và .014". - Chiều dài từ 200cm đến 220cm .; 22: 50 | [7 empty] | 50 |  | Nội thần kinh thêm mới
| PP2300000490 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não 300cm | 6: Đường kính: 0.008 - 0.014 inch Chiều dài khả dụng: 300- 310cm Đầu tip: thẳng hoặc cong.; 22: 20 | [7 empty] | 20 |  | Nội thần kinh thêm mới
| PP2300000491 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp nghiêng: thân 3->5 lỗ, dài 43->61mm, đầu 5 lỗ, dày ≤ 1.5mm. - Nẹp thẳng: Thân 3->13 lỗ, dài 47->137mm, đầu 4-5 lỗ, dày ≤ 2.0mm. - Nẹp phân biệt trái/phải, dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50
| PP2300000492 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương quay 2.4/2.7mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỏm trái/phải: 8/9/10 lỗ, dài 38->56mm, dày ≤ 2.0mm, đầu gấp góc có 5 lỗ khóa. - Nẹp cổ: Thân 3/4 lỗ, dài 40-50mm, dày ≤ 2.0mm, đầu nẹp cong mở rộng có 5 lỗ khóa. - Nẹp dùng vít 2.4/2.7mm, thân có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000493 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương cánh tay . | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp mặt trong 2.7/3.5mm: Đầu thuôn nhọn có 3 lỗ khóa 2.4/2.7mm, thân 3/5/7/9/14 lỗ, dài 59-201mm, dày ≤ 2.5mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp măt ngoài: + Có móc: 5 lỗ khóa đầu 2.4/2.7mm + Không móc: 3 lỗ khóa đầu 2.4/2.7mm Thân có 3/5/7/9/14 lỗ, dài 65->208mm, dày ≤ 2.5mm, có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép 3.5mm. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000494 | Nẹp khóa Titan mắt xich tái cấu trúc. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp 3.5mm: Thân 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ khóa, dài 58-166mm, rộng ≤ 10mm, dày ≤ 3.0mm. - Nẹp 5.0mm: Thân 4/5/6/7/8/9/10/11 lỗ kép hình số 8, dài 76-208mm, rộng ≤ 12mm, dày ≤ 3.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt 2 bên tạo hình mắt xích, giúp dễ dàng uốn tạo hình. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000495 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu xương trụ. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu trên trái/phải, đầu nẹp có 8 lỗ khóa, 7 lỗ k-wire, thân 4/6/8/10/12/14 lỗ, dài 86-216mm, dày ≥ 3.0mm. - Nẹp đầu dưới 2.0mm có 7 lỗ khóa, 1 lỗ kép, đầu có móc dài ≥ 52mm, dày ≤ 1.5mm. - Thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000496 | Nẹp khóa nén ép Titan hành xương 3.5/5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp cong trái/phải: Đầu mỏng uốn cong có 4 lỗ kép, thân có 4-18 lỗ, dài 123-375mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp thẳng: Đầu nẹp mỏng có 5 lỗ kép, thân có 3-13 lỗ, ứng với các chiều dài 118-298mm, rộng 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000497 | Nẹp khóa nén ép Titan bản hẹp. | 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp 3.5mm: 6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 86-242mm, rộng ≥ 11mm, dày ≥ 4.4 mm. - Nẹp 5.0mm: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, dài khoảng 72-252mm, rộng ≥ 14mm, dày ≥ 4.4mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000498 | Nẹp khóa nén ép Titan bản rộng 5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp thẳng: có đủ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, dài khoảng 108-270mm, rộng ≥ 18mm, dày ≥ 5.4mm. - Nẹp 2 đầu nhọn, có đủ 6/7/8/9/10 lỗ, dài khoảng 116-188mm, dày ≥ 5.5mm. - Nẹp cong 2 đầu nhọn có đủ 12/14/16/18 lỗ, dài khoảng 229-336mm, dày ≥ 5.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000499 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương đùi 5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp trái/phải: Có 4/6/8/10/12 lỗ, dài 125-269mm, dày ≥ 6.0mm. - Đầu nẹp có 4 lỗ khóa 7.0mm, thân nẹp có lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000500 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu dưới xương đùi 5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp đầu dưới : Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11 lỗ kép hình số 8, dài 158-278mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Nẹp Liss: Đầu có 7 lỗ khóa, có lỗ k_wire, thân 5/7/9/11/13 lỗ kép hình số 8, dài 156-316mm, dày ≥ 6.0mm, phân biệt trái/phải. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000501 | Nẹp khóa nén ép Titan đầu trên xương chày mặt ngoài 5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium. - Nẹp chỉnh trục: 5 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, dài ≥ 102mm, dày ≥ 4.5mm. - Nẹp Liss: Có 5 lỗ khóa đầu, thân 5/7/9/11/13 lỗ, dài 140-300mm, dày 5.0mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k…; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000502 | Nẹp khóa nén ép Titan mâm chày trong 5.0mm. | 6: * Chất liệu Titanium - Nẹp chỉnh trục: 3 lỗ đầu, thân 3 lỗ kép, 2 lỗ khóa dài ≥ 115mm, dày ≥ 4.0mm. - Nẹp T: 3 lỗ khóa đầu, thân 4/6/8/10 lỗ kép, dài 106-214mm, dày ≥ 3.5mm. - Thân nẹp có rãnh cắt, lỗ kép kết hợp vít khóa hoặc nén ép. * Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 510k...; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000503 | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | 6: - Đường kính ren 4.0mm; Vít dài từ 14-20mm, tương ứng bước ren dài 6mm; dài từ 22-24mm,tương ứng bước ren dài 8mm; dài từ 25-26, tương ứng bước ren dài 10mm; dài 28mm tương ứng chiều dài bước ren 12mm; dài 30-38mm tương ứng bước ren dài 14mm; dài từ 40-70mm tương ứng bước ren dài 16mm. Mũ vít hình lục giác. - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Xuất xứ: Châu Âu; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200
| PP2300000504 | Vít xương xốp đường kính 6.5mm, ren 32mm | 6: - Đường kính ren 6.5mm; ren dài 32mm; dài từ 45mm đến 120mm, mỗi cỡ tăng 5mm; mũ vít hình lục giác - Chất liệu hợp kim Titan. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Xuất xứ: Châu Âu; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200
| PP2300000505 | Nẹp khóa mặt bên đầu xa xương chày, đầu mặt khớp 4 lỗ vít 3.5mm, thân vít 5.0mm, chất liệu Ti6Al4V | 6: Chất liệu Ti6Al4V. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Đầu mặt khớp 4 lỗ, sử dụng vít khóa động tự taro 3.5mm. Thiết kế đuôi nẹp vát nhọn giúp bóc tách mô mềm phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. Thân nẹp sử dụng vít khóa động tự taro 5.0mm. Lỗ vít nén cố định ổ gãy. Vòng xoay 36° độ từ mặt trước ra mặt bên cho phù hợp với giải phẫu. Cấu trúc trục vít phân kỳ và hội tụ để cố định ổ gãy. Dùng vít khóa động tự taro 3.5mm/5.0mm, vít vỏ 4.5mm. Loại trái/ phải. Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 112/ 144/ 176/ 208/ 240mm.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000506 | Vít vỏ tự taro 2.4 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.4mm, tự taro, thân toàn ren Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. Dài 8-30mm với bước tăng 2mm; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400
| PP2300000507 | Nẹp khóa 2.9, chất liệu Pure Titanium | 6: Chất liệu Pure Titanium. Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á. Dùng để cố định vị trí gãy xương sườn và một số vị trí gãy xương khác. Nẹp được thiết kế mỏng 1.5mm, dễ dàng uốn (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Nẹp được tạo hình sẵn (R=166mm) để phù hợp với hình dáng cong trung bình của xương giúp giảm thiểu uốn cong trong quá trình phẫu thuật. Dùng vít khóa 2.9mm, vít vỏ 2.9mm. Có 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 79.4/ 99.4/ 119.4mm.; 9: Cái; 22: 100 |  |  |  | 100
| PP2300000508 | Vít khóa 2.9 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9 Dài từ 6-14mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300
| PP2300000509 | Vít vỏ 2.9 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | 6: Chất liệu Ti6Al4V Đường kính 2.9mm, tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, kích thích sự phát triển của mô can xương. Sử dụng chung với đầu vặn vít tự giữ vít để giảm hiện tượng trượt vít. Dùng cho nẹp khóa 2.9 Dài từ 10-12mm với bước tăng 2mm.; 9: Cái; 22: 200 |  |  |  | 200
| PP2300000510 | Nẹp khóa lòng máng 3.5, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Độ dày 1.0mm Chiều rộng 9.0mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 12.0mm và 16.0mm Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 57/ 69/ 81/ 93/ 117/ 141mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000511 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Đầu chữ T 3 lỗ có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 50/ 57/ 67/ 77/ 86/ 97mm Đầu chữ T 4 lỗ có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 50/ 56/ 67/ 78/ 89/ 100mm Đầu chữ T nghiêng trái/phải có thân 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 52/ 63/ 74/ 85/ 96/ 107mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000512 | Nẹp khóa móc cùng đòn, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6 lỗ có móc cao 15mm/ 18mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000513 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Có 3/ 5/ 8 lỗ ứng với chiều dài 90/ 114/ 150mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 60 |  |  |  | 60
| PP2300000514 | Nẹp khóa mâm chày chữ L, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 lỗ ứng với chiều dài 81/ 107/ 133/ 159/ 185/ 211/ 237mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000515 | Nẹp khóa mâm chày chữ T, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 lỗ ứng với chiều dài 81/ 119/ 145/ 171/ 197/ 223/ 249/ 275/ 301mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 40 |  |  |  | 40
| PP2300000516 | Nẹp khóa gót chân, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu Pure titanium | 6: Chất liệu Pure titanium Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Có lỗ nén và lỗ khóa phù hợp với giải phẫu học Dùng vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Loại nhỏ 46mm, loại lớn 61mm * Có kèm hình ảnh mô tả ren khóa đôi (double lead); 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50
| PP2300000517 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới xương đòn chữ S, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 6/7/8 lỗ, tương ứng với chiều dài 94-120mm. Độ dày thân nẹp 3.2 mm, chiều rộng thân nẹp 10mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE.Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50
| PP2300000518 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới xương đòn có móc, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7 lỗ, tương ứng với chiều dài 41-74mm. Độ dày thân nẹp 3.6 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 24mm, chiều dài móc 30mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000519 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương quay đa hướng. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Dài 48mm-80mm. Thiết kế lỗ khóa đa hướng cho phép bắt vít với góc 40 độ, độ dày thân nẹp 2.2 mm, chiều rộng đầu nẹp 24 mm, góc cong giữa đầu và thân nẹp 18 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 50 |  |  |  | 50
| PP2300000520 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương cánh tay. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 110-290mm. Độ dày thân nẹp 4.0 mm, chiều rộng thân nẹp 12 mm, chiều rộng đầu nẹp 20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000521 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mỏm khuỷu, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 2/4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 86-216mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 10.5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000522 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mặt trong lồi cầu cánh tay, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 59-201mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000523 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mặt ngoài lồi cầu cánh tay, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 65-208mm. Độ dày thân nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 11.8 mm, chiều rộng đầu nẹp 20 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000524 | Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản hẹp vít khóa 3.5mm. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 59-163mm. Độ dày thân nẹp 3.2 mm, chiều rộng thân nẹp: 11.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000525 | Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản hẹp vít khóa 5.0mm. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 lỗ, tương ứng với chiều dài 98-296mm. Chiều rộng thân nẹp 14mm, độ dày thân nẹp 4.8mm, độ dày đầu nẹp 2.4mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000526 | Nẹp khóa tiệt trùng LC-LCP chất liệu Titanium thế hệ mới bản rộng | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 lỗ, tương ứng với chiều dài 98-332 mm. Độ dày thân nẹp 5.9mm, chiều rộng thân nẹp 17.3mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000527 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương đùi, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng với chiều dài 139-283mm. Độ dày thân nẹp 5.5mm, chiều rộng đầu nẹp 25.2mm, chiều rộng thân nẹp 17.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000528 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương đùi, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 155-315mm. Độ dày thân nẹp 5.5mm, chiều rộng thân nẹp 16mm, chiều rộng đầu nẹp 35mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000529 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt ngoài, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng với chiều dài 105-305mm. Độ dày thân nẹp 4.8mm, chiều rộng thân nẹp 15.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000530 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu trên xương chày mặt trong chữ T, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8 lỗ, tương ứng với chiều dài 60-108mm. Độ dày thân nẹp 4.0 mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 30mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000531 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương chày mặt trong, trái/ phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/6/8/10/12/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 117-252mm. Độ dày thân nẹp 4.0mm, chiều rộng thân nẹp 11mm, chiều rộng đầu nẹp 22mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000532 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới đầu dưới xương mác, trái/phải. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 3/4/5/6/7 lỗ, tương ứng với chiều dài 73-125mm. Độ dày thân nẹp 3.5 mm, chiểu rộng thân nẹp 9.5 mm, chiều rộng đầu nẹp 15mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000533 | Nẹp khóa tiệt trùng LCP chất liệu Titanium thế hệ mới mắt xích thẳng. | 6: Nẹp được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium thương mại tinh khiết cấp độ 2. Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/22 lỗ, tương ứng với chiều dài 56-308 mm. Độ dày thân nẹp 3.4 mm, chiều rộng thân nẹp 10.5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000534 | Đinh chốt Titanium thế hệ mới, dùng cho thân xương đùi và đầu trên xương đùi. | 6: Đinh được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium cấp độ 5. Đường kính đầu gần 13-14mm. Đường kính đầu xa: 9-12mm. Độ cong thân đinh 7,5 độ. Hướng bắt vít cổ xương đùi 125/130 độ. Thiết kế 2 vít cổ xương đùi song song giúp đinh chống xoay, sử dụng vít cổ đường kính 6.5mm, dài từ 60mm đến 120mm, bước tăng 5mm, đầu ren vít dài từ 20mm đến 26mm. Đinh có vít chốt khóa ngang đầu gần và đầu xa, sử dụng vít chốt khóa 4.0/4.8mm. Vít chốt khóa 4.0 dài từ 10mm đến 70mm, bước tăng 5mm. Vít chốt khóa 4.8mm, dài từ 20mm đến 90mm, bước tăng 5mm. Bộ đinh chốt đã bao gồm vít cổ 6.5mm, vít chốt khóa 4.8/4.0mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000535 | Đinh chốt Titanium thế hệ mới, dùng cho xương chày. | 6: Đinh được tiệt trùng, đóng gói, tem nhãn riêng lẻ 1 size/ 1 hộp tại nơi sản xuất. Chất liệu: Titanium cấp độ 5. Đường kính 8-11mm, dài từ 260-420mm. Độ cong thân đinh 7,5 độ, lỗ bắt vít di động rộng 3mm. Đinh sử dụng vít chốt khóa 4.0/4.8mm. Vít chốt khóa 4.0 dài từ 10mm đến 70mm, bước tăng 5mm. Vít chốt khóa 4.8mm, dài từ 20mm đến 90mm, bước tăng 5mm. Bộ đinh chốt đã bao gồm vít chốt khoá: 4.0mm hoặc 4.8mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000536 | Sợi cáp Polymer tăng cường kết hợp xương có chốt khóa bằng titanium. | 6: *Chất liệu cáp bằng Polymer. *Đường kính 1.5mm. *Chịu được lực tải 445N. *Có chốt khóa được làm bằng Titanium *Sử dụng tăng cường với nẹp khóa và nẹp có móc đỉnh mấu chuyển lớn có lỗ bắt vít khóa. *Cáp đã được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000537 | Nẹp khóa titanium kết hợp xương phức tạp cho xương đùi, có móc, loại 1 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: dài 50 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000538 | Nẹp khóa titanium dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, có móc, loại 2 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 2 lỗ bắt vít vào xương, dài 135 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000539 | Nẹp khóa titanium dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, có móc, loại 4 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 4 lỗ bắt vít vào xương, dài 190 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000540 | Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 6 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 6 lỗ bắt vít vào xương, dài 185mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000541 | Nẹp khóa titanium có móc dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 6 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Đầu trên có móc cố định mấu chuyển lớn. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Lỗ bắt vít vỏ đa hướng góc 57°. *Kích cỡ: có 6 lỗ bắt vít vào xương, dài 245 mm, bề rộng 17.5 mm, bề dày 5.3 mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0 mm, vít vỏ titanium 4.5 mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000542 | Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 8 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 8 lỗ bắt vít vào xương, dài 240mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000543 | Nẹp khóa titanium thẳng dùng kết hợp xương phức tạp cho thân xương đùi, loại 10 lỗ. | 6: *Chất liệu Titanium. *Trên thân tích hợp lỗ buộc cáp tăng cường cố định xương. *Kích cỡ: có 10 lỗ bắt vít vào xương, dài 290mm, bề rộng 17.5mm, bề dày 5.3mm. *Sử dụng đồng bộ với vít khóa titanium 5.0mm, vít vỏ titanium 4.5mm. * Bộ bao gồm nẹp và vít, được tiệt trùng và đóng gói tại nơi sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000544 | Vít khóa đa hướng titanium Alloy Grade 5 loại 2.5mm. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.4 mm, đường kính đầu khóa vít 3.6mm, chiều dài đầu khóa vít 2.4 mm. *Chiều dài vít 8-34mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400
| PP2300000545 | Vít khóa titanium loại 2.7mm, tự taro. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.7 mm, đường kính đầu khóa vít 3.6 mm, đường kính đầu bắt vít 2.1mm. *Chiều dài: 8-60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400
| PP2300000546 | Vít khóa titanium loại 3.5 mm, tự taro. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 3.5 mm, đường kính đầu khóa vít 5.0 mm, đường kính đầu bắt vít 3.3 mm. * Chiều dài: 10-90mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400
| PP2300000547 | Vít khóa titanium loại 5.0 mm, tự taro. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 5.0 mm, đường kính đầu khóa vít 6.6mm, đường kính đầu bắt vít 4.4 mm. * Chiều dài: 14-100mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 400 |  |  |  | 400
| PP2300000548 | Vít khóa titanium loại 6.5 mm, tự taro. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) * Đường kính thân vít 6.5 mm, đường kính đầu khóa vít 8.0 mm, đường kính đầu bắt vít 4.5 mm. * Chiều dài: 50-120 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300
| PP2300000549 | Vít vỏ titanium loại 2.5 mm. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 2.5 mm, đường kính đầu bắt vít 2.3mm, chiều dài đầu vít 2.4 mm. *Chiều dài: 10-34mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300
| PP2300000550 | Vít vỏ titanium loại 3.5 mm. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 3.5 mm, đường kính đầu vít 6.2mm, đường kính đầu bắt vít 3.0 mm. *Chiều dài: 10-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300
| PP2300000551 | Vít vỏ titanium loại 4.5 mm. | 6: * Chất liệu: Titanium Alloy Grade 5 ISO 5832-3 (Ti6AI4V) *Đường kính thân vít 4.5 mm, đường kính đầu vít 8.0 mm, đường kính đầu bắt vít 4.5 mm. *Chiều dài: 16-60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Úc; 9: Cái; 22: 300 |  |  |  | 300
| PP2300000552 | Khớp háng bán phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương | 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối đầu xương đùi 2. Đầu xương đùi (Head): + Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12, kích thước 22.2mm (-2, +0, +2), 28mm (-7, -3.5, +0, +3.5, +7, +10.5mm). 3. Chỏm xương đùi (Shell): + Vật liệu: Bên ngoài thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1 và lớp đệm Polyethylene cao phân tử UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2 kèm vòng khóa chống trật. + Kích cỡ: phổ biến từ 39mm đến 59mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7; 9: Bộ; 22: 40 |  |  |  | 40
| PP2300000553 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương. | 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún, có khe dọc cuối chuôi tăng tiết diện bám xương. Kích thước: có 6 kích cỡ gồm 10, 12, 14, 16, 18, 20 với chiều dài: 200mm, 210mm, 220mm, 230mm, 240mm và đường kính cuối chuôi 10, 12, 13, 14mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối đầu xương đùi. 2.Đầu xương đùi (Head): Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12, kích thước 22.2mm (-2, +0, +2), 28mm (-7, -3.5, +0, +3.5, +7,+10.5mm). 3.Chỏm xương đùi (Shell): Vật liệu: bên ngoài thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1 và lớp đệm Polyethylene cao phân tử UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2 kèm vòng khóa chống trật. Kích cỡ: phổ biến từ 39mm đến 59mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7; 9: Bộ; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000554 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi, góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12. | 6: 1.Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài tương ứng 111mm, 116mm, 122mm, 127mm, 133mm, 138mm, 144mm. Mặt cắt thân chuôi hình bầu dục. Thân chuôi có rãnh dọc. Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80μm Hydroxyapatite toàn thân (HAP). Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head): Chất liệu: hợp kim M30NW, kích cỡ 22.2mm, 28mm. 3. Ổ cối dạng vòm trụ với phần nhô ra 3mm, được phủ 2 lớp Titanium spray 80μm và Hydroxyapatite (HA) 80μm. các rãnh tròn song song đồng tâm chống xoay ổ cối. Kích cỡ: từ 42 - 64 mm. 4. Lớp đệm (Insert): Chất liệu: Hợp chất cao phân tử Polyethylene (UHMWPE). Phổ biến các đầu xương đùi 22.2mm, 28mm. Mặt vát của lớp đệm có gốc mở lớn sau khi kết hợp giữa ổ cối và cổ xương đùi cho biên độ vận động lớn hơn giữa cuống xương đùi và lớp đệm xương đùi. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 30 |  |  |  | 30
| PP2300000555 | Khớp háng toàn phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương. | 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3,bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO 5832-12 , kích thước 32mm (-4, +0, +4, +8); 36mm (-4, +0, +4, +8). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000556 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, thiết kế bảo tồn xương. | 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu: Composite Ceramic theo tiêu chuẩn ISO 6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4); 36mm (-4, +0, +4). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert): Chất liệu: Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000557 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương. | 6: 1. Cuống xương đùi (Stem): Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 200μm T40 titanium và 100μm Calcium Hydroxyapatide (HA), thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Kích thước: có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. 2. Đầu xương đùi (Head): Chất liệu Ceramic Composite theo tiêu chuẩn ISO6474-2, kích thước 32mm (-4, +0, +4), 36mm (-4, +0, +4). 3. Ổ cối (Cup): Vật liệu:Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert): Vật liệu: Ceramic (hợp chất Alumina và Zirconia). Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm, 40mm. 5. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000558 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng, thiết kế bảo tồn xương. | 6: 1. Lồi cầu đùi (Femoral Component): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) theo tiêu chuẩn ISO5832-4, gồm 9 kích cỡ phải/trái từ 1 đến 9, thiết kế kiểu ổn định trước (Ultra-congruents), bảo tồn xương. Kích thước chiều rộng ngang lồi cầu 55/58/61/64/67/70/73/76/80mm tương ứng các size từ 1 đến 9. 2. Mâm chày (Tibial Baseplate): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) theo tiêu chuẩn ISO5832-4, gồm 9 kích cỡ từ 0 đến 8, thiết kế phải/trái. - Mâm chày thiết kế kiểu di động (Rotating Baseplate), biên độ xoay quanh trục của lớp đệm 20 độ, có thể gắn thêm miếng chêm và cuống dài. Miếng chêm có độ dày 5 mm và 10mm, có 9 kích cỡ từ 0 đến 8. Cuống dài có đường kính 13mm với các chiều dài 20mm, 40mm, 70mm, 110mm. 3. Lớp đệm (Tibial Insert) - Vật liệu: PEXEL UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2. Kích cỡ: có 3 độ dày 10mm, 12mm, 15mm. Thiết kế kiểu ổn định trước (Ultra-congruents). 4. Bánh chè (Patellar): - Vật liệu: UHMW Polyethylene. Kích cỡ: 23mm, 25mm, 28mm. 5. Xi măng có kháng sinh Gentamycine. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. Xuất xứ: nhóm G7.; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000559 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi Ceramic | 6: 1. Ổ cối (Dual-mobility): Vật liệu: Hợp kim (M30NW-ISO 5832-2). Lớp phủ: Xốp titan(350 µm) và hydroxyapatite (75 µm). Thiết kế đóng dạng côn với Cường độ ép tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và đạt tới 1,2 mm ở tâm ổ cối. và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn(Retentive mobile). Kích cỡ: 42 – 64 với mỗi bước tăng 2 mm 2. Lót ổ cối (Liner :Retentive mobile): Vật liệu: Polyethylene (UHMWPE-ISO 5834-2). Đường kính trong: 22.2mm, 28 mm. có thể chuyển động xoay trong ổ cối tích hợp + Đường kính ngoài từ 42 đến 46mm tương thích với chỏm với chỏm khớp 22.2mm. + Đường kính ngoài từ 48 đến 64mm tương thích với chỏm với chỏm khớp 28mm. 3.Chỏm khớp (femoral head): Vật liệu : Biolox Delta Ceramic. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5), 32 (-4, 0, +4,+7), 36 (-4, 0, +4,+8), 40 (0, ±4,+8) mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 9: Bộ; 22: 5 |  |  |  | 5
| PP2300000560 | Khớp háng toàn phần không xi măng loại tiêu chuẩn | 6: 1. Ổ cối (Shell Alril): Vật liệu: Hợp kim titan (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ: Xốp titan và hydroxyapatit. Lắp được với các loại lớp đệm có liên kết chéo cao(crosslinked polyethylene của Symbios) . Thiết kế 3 lỗ chống xoay và tích hợp khóa lớp đệm dạng côn. Có lỗ bắt vít cho đáy ổ cối. Kích cỡ: 40 – 64 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 2. Lót ổ cối (Liner :INLOCK X inserts): Vật liệu: liên kết chéo cao phân tử polyethylene Crosslinked (Chirulen® 1020 X-ASTM F2565). Đường kính trong: 22.2, 28, 32, 36 mm. có gờ chống trật khớp 0 độ; 10 độ 3. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2mm tương thích với offset -2, +0, +4mm, Æ 28mm tương thích với offset: +0, ±3.5, +7 mm, Æ 32mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm, Æ 36mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm. 4. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 5. Vít ổ cối: Vật liệu Titanium alloy (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Loại vít tự taro. Có đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm,; 22: 10 |  |  |  | 10
| PP2300000561 | Khớp háng bán phần không xi măng loại tiêu chuẩn | 6: 1. Cuống khớp (Stem Harmony ): Vật liệu : Hợp kim titannium (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Lớp phủ bên ngoài : Hydroxyapatite. Cổ côn: 12/14 5°40'. Góc cổ chuôi: 129 độ. Kích thước chuôi nhiều số: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm; 18 x 180mm; 20 x 190mm 2. Chỏm khớp (head): Vật liệu : Cobalt-chrome head (CoCrMo-ISO 5832-12), Độ côn 12 / 14 5°40’ taper. Đường kính đầu (head) : 22.2mm tương thích với offset -2, +0, +4mm, Æ 28mm tương thích với offset: +0, ±3.5, +7 mm, Æ 32mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm, Æ 36mm tương thích với offset +0, ± 4, +8 mm. 3. Phần tử lưỡng cực (Bipolar Component (Shell and Liner)) : - Bên ngoài (shell) là Cobalt Chrome (CrCoMo-ISO 5832-4), bên trong (liner) là polyethylene cao phân tử (UHMWPE-ISO 5834-2). - Loại có vòng khóa (polyethylene top - locking ring). Sử dụng với đầu xương đùi đường kính 28 mm tương ứng kích cỡ : 42 - 57 mm, mỗi bước tăng 1mm; 9: Bộ; 22: 20 |  |  |  | 20
| PP2300000562 |  | 22: 0
| PP2300000563 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu | 6: - Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton, lấp đầy khoảng trống giữa nắp sọ và vòm sọ xung quanh sau phẫu thuật mở sọ. - Miếng ghép tự tiêu sau khi xương được tái tạo. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE; 9: Cái; 22: 100 |  |  | 100
| PP2300000564 | Keo sinh học cầm máu có thành phần gelatin và thrombin | 6: - Thành phần gồm gelatin từ bò và thrombin từ người, 2 thành phần này đóng vai trò quan trọng, đem lại hiệu quả cầm máu độc lập, không phụ thuộc vào cơ chế cầm máu của cơ thể. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA.; 9: Cái; 22: 100 |  |  | 100
| PP2300000565 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não, có chốt cố định trên hộp sọ | 6: - Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm - Chốt có vít vặn chặt vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt - Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu - Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan que thông (dùi chọc màng cứng); 9: Bộ; 22: 10 |  |  | 10
| PP2300000566 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại não thất, cố định bằng cách tạo đường hầm trên da đầu, kèm dẫn lưu dịch não tuỷ | 6: - Catheter có gắn cảm biến (sensor) ở đầu nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5mm có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Trocar có ống tạo đường hầm Vòng nhựa cố định Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài; 9: Bộ; 22: 20 |  |  | 20
| PP2300000567 | Bộ xi măng tạo hình thân đốt sống có cốt nâng Tripod-Fix | 6: - Xi măng tạo hình thân đốt sống: ít co giãn, độ nhớt trung bình, có thể tự đông đặc với nồng độ cao, thành phần chắn bức xạ cao (Zirconium Dioxide 45%), giúp phẫu thuật viên quan sát tốt trong quá trình bơm vào thân đốt sống. - Nhiệt độ tỏa ra sau khi pha thấp giúp ca phẫu thuật an toàn hơn. - Có cơ chế hỗ trợ bơm và chống tràn xi măng. - Thành phần gồm: + Dung dịch 9.2g: Methyl methacrylate 99.3%, N, N dimethyl-p-toluidine 0.7%, Hydroquinone 75 ppm. + Bột xi măng 25.8g: Poly methyl methacrylate 54.6%, Benzoyl peroxide 0.4%, Zirconium dioxide 45.0%. + Cốt nâng Tripod-fix: chất liệu Ti-6Al-4V, đường kính 5.0mm, chiều dài 25mm. Cơ chế mở rộng ba chiều tạo thành hình kim tự tháp hỗ trợ vững chắc cho việc phục hồi chiều cao của thân đốt sống, ngăn các lực tác động theo chiều dọc và chiều ngang. 3 chấu tạo thành khoang 3D có khả năng co giãn tùy chỉnh giúp nâng đốt sống bị xẹp và giúp xi măng được bơm đồng đều vào đốt sống.; 9: Bộ; 22: 5 |  |  | 5
| PP2300000568 | Nẹp dọc cột sống cổ | 6: - Vật liệu: Titanium - Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu - Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser, tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại - Đường kính: 3.2mm; 3.3mm - Chiều dài từ: 50mm -> 160mm; 22: 20 |  |  | 20
| PP2300000569 | Vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục, vật liệu Titan, cobalt Chrome, rỗng nòng qua da, hai bước ren các cỡ, 4.75mm | 6: - Mũ vít vật liệu Cobalt Chrome với vòng vương miện Titanium - Thân vít vật liệu hợp kim Titanium - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng - Phần bẻ của mũ vít dài lên tới 13.8mm cho phép nắn chỉnh trượt - Vít đi với hệ thống rod 4.75 - Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ 4.5mm - 8.5mm, bước tăng 1mm - Chiều dài vít từ 35mm - 80mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kinh 4.75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm"; 22: 100 |  |  | 100
| PP2300000570 | Nẹp dọc qua da uốn sẵn cột sống ngực/thắt lưng, vật liệu cobalt chrome, 4.75mm | 6: - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính: 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ 30mm - 90mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong); 22: 50 |  |  | 50
| PP2300000571 | Ốc khóa trong cột sống ngực/thắt lưng qua da tự gãy vật liệu Titan | 6: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Khoảng cách giữa hai bước ren 0.9mm - Đường kính ren 7.863mm - Chiều cao sau khi bẻ mũ vít khóa trong 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong) - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: 10.38mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn 4.75mm"; 22: 100 |  |  | 100
| PP2300000572 | Kim chọc dò cuống sống cột sống thắt lưng | 6: - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer (nhựa y tế) - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn, giúp dễ dàng đưa kim vào thân đốt sống qua cuống sống. - Tây cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài 150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính 4.191mm và nòng bên trong với đường kính 3.175mm - Đóng gói 02 cái/gói. Bao gồm 01 kim mũi vát, 01 kim mũi trocar - Hàng đóng gói đã tiệt trùng."; 22: 20 |  |  | 20
| PP2300000573 | Dù dạng lưới kim loại tự nở thế hệ mới loại 2 cánh, để bít các đường rò bất thường - Amplatzer Vascular Plug II | 6: - Tắc mạch khu vực đặt đa dạng - Tắc mạch nhanh: Thiết kế lưới Nitinol nhiều cuộn, đa lớp mang đến tắc mạch nhanh trong lòng mạch - Chính xác vị trí: Nhiều điểm tiếp xúc với thành mạch cho chính xác vị trí trong mạch có dòng chảy vừa và mạnh - Tương thích ống thông can thiệp hoặc dụng cụ mở đường : Tương thích dụng cụ mở đường 4-7F hoặc ống thông can thiệp 5-9F tùy vào kích thước thiết bị - Khoảng mạch điều trị được là: 2.0 -17 mm - Đường kính dù: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; Chiều dài khi không ép: 6, 7, 9, 10 , 12, 14, 16, 18 mm; 9: cái; 22: 10 |  | 10 | [7 empty] | Thêm - Dù tắc mạch dùng trong các trường hợp bít tắc mạch máu.
| PP2300000574 | Khung giá đỡ động mạch ngoại biên loại tự nở, chất liệu Nitinol dạng sợi đan, uốn theo đường đi của động mạch Supera | 6: - Là Stent Nitinol tự bung được chỉ định cho mạch ngoại biên, chuyên biệt cho động mạch đùi nông và khoeo - Duy trì mạch tròn và lòng mạch luôn mở - Chịu được lực nén đến 9 kg , mức độ bị nén 53% (cho stent 5.0 x 100 mm) - Được đan từ 6 sợi Nitinol tăng độ linh hoạt - Hệ thống phân phối: OTW, tương thích dây dẫn 0.014" hoặc 0.018" - Hệ thống làm việc: tương thích Sheath 6F cho chiều dài 80cm và 120cm - Đường kính: 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 mm; - Chiều dài: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm; 9: cái; 22: 10 |  | 10 | [7 empty] | Thêm - Stent mạch máu ngoại biên chuẩn bị triển khai trong năm tới
| PP2300000575 | Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu đường kính: 0.014" | 6: Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.014". - Chiều dài khác nhau: 110cm - 300cm - Có 03 loại đầu tip khác nhau: Straight; Angled; Double Angled; 9: cái; 22: 35 |  | 35 | [7 empty] | Thêm - Dây dẫn dùng để can thiệp stent ngoại biên với dây dẫn 0.014
| PP2300000576 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước đường kính: 0.035", chiều dài: 45cm - 180cm. | 6: Dây dẫn can thiệp mạch máu phủ lớp ái nước hydrophilic: - Cấu tạo: Nitinol. - Đường kính: 0.035". - Có 05 kích thước chiều dài khác nhau: 45cm - 180cm. - Có 06 loại đầu tip khác nhau: Angled; Straight; 1.5J; 2.0J; 3.0J; Beak.; 9: cái; 22: 200 |  | 200 | [7 empty] | Thêm - Dây dẫn để chẩn đoán mạch máu tạng và ngoại biên với nhiều chiều dài thích hợp
| PP2300000577 | Ống thông can thiệp chẩn đoán chuyên can thiệp mạch máu tạng, phế quản, phổi | 6: Ống thông can thiệp chẩn đoáncó các hình dạng chuyên cho mạch máu não, mạch máu tạng (gan, phổi, phế quản) và ngoại biên có nhiều dạng đầu: Simmons I, Simmons II, Simmons III, Vert, Cobra II, Cobra III, Liver, Liver RH, Mikaelsson - Kích thước: 4; 5; 6 F - Tương thích dây dẫn đến 0.038" (Maximum guidewire: 0.965mm) - Chịu được áp lực đến: 1.200 PSI (8.274 MPA) - Chiều dài: 70cm - 100cm; 9: cái; 22: 100 |  | 100 | [7 empty] | Thêm- Điều chỉnh số lượng mới phù hợp bổ sung cho ống thông chẩn đoán ngoại biên.
| PP2300000578 | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc, vật liệu PEG ái nước với độ nén và đàn hồi, hiệu chuẩn kích cỡ chặt chẽ | 6: Công thức mới: PEG (Polyethylene Glycol), ái nước, độ nén và đàn hồi cao. - Kích cỡ hạt 100-400 micromet - Được bổ sung thêm các Sulfonate liên kết để giữ và phóng thích thuốc có kiểm soát trong gan - Vật liệu PEG giúp giảm thời gian tạo thể hỗn dịch nhằm tối đa hóa thời gian tồn tại ở trạng thái hỗn dịch (trên 2 phút) - Khả năng tải các loại thuốc: Doxorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Irinotecan Tương thích ống thông đường kính 0.019"; 9: cái; 22: 20 |  | 20 | [7 empty] | Thêm, hạt nút mạch tải nhiều loại thuốc ung thư phù hợp.
| PP2300000579 | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, phủ ái nước với đầu vào 1.8Fr và 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng | 6: Cấu tạo bóng: - Vật liệu: polyurethane - Chiều dài: 10mm - Vị trí: cách 3.5mm từ đầu vào ống thông - Bóng chẹn hoàn toàn, bóng được nong cao hơn 1,1 hoặc 1,2 lần đường kính mạch máu Cấu tạo vi ống thông: - Chiều dài: 110cm; 130cm; 150cm - Phủ ái nước hydrophilic ở 60cm đầu xa - Gồm 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng dài 0.65mm - Đầu vào 1.8Fr, dài 0.5mm - Tương thích với dây dẫn 0.014";; 9: cái; 22: 40 |  | 40 | [7 empty] | Vi ống thông phù hợp với B-TACE ( kỹ thuật mới)
| PP2300000580 | Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp, đường kính 5Fr (đường kính trong 1.10mm), chiều dài 70cm, 100cm. | 6: Cấu tạo: 3 lớp - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic (M Coat) dài 25cm hoặc 40cm. - Kích cỡ: 5Fr (đường kính trong 1.10mm). Chiều dài: 70cm, 100cm; 9: cái; 22: 50 |  | 50 | [7 empty] | Thêm Ống chụp mạch tạng mềm cho can thiệp mạch sâu.
| PP2300000581 | Ống thông ái nước chụp mạch tạng qua động mạch quay có lớp bện kép thép không gỉ và lớp trong giàu nylon; kiểu đầu MG1, MG2 | 6: Cấu tạo: - Lớp trong giàu nylon - Lớp bện kép thép không gỉ giúp truyền chuyển động xoay hiệu quả Kiểu đầu thiết kế chuyên dụng cho tiếp cận qua động mạch quay Kích cỡ: - Đường kính: 4Fr - Chiều dài: 125cm; 135cm; 150cm - Lớp phủ ái nước: 15cm hoặc 40cm đầu xa - Dây dẫn tương thích: 0.0038”/0.97 mm - Áp lực bơm tối đa: 750 psi; 9: cái; 22: 30 |  | 30
| PP2300000582 | Dây dẫn đường với phần cuộn vàng (Gold coil) ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và lớp phủ ái nước | 6: Cấu tạo đồng trục gồm: - Lõi Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài Polyurethane - Lớp phủ ái nước hydrophilic - Đầu xa có phần cuộn vàng (Gold coil) dài 2cm tăng cường tính cản quang Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 180cm; 200cm - Đường kính: 0.012"; 0.014"; 0.016" - Hình dạng đầu vào: Angled 45° x 4 mm; Angled 90° x 4 mm; Angled 1.5 mm J curve; Double Angled 90°+150°; 9: cái; 22: 50 |  | 50
| PP2300000583 | Vi ống thông can thiệp 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm, cấu trúc 3 lớp với cuộn tungsten xoắn ốc, phủ ái nước hydrophilic M coat, đầu xa dây dẫn có cuộn vàng | 6: Vi ống thông 2.4Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat Kich thước: đường kính: 2.4Fr, chiều dài: 110 cm hoặc 130 cm Thông số dây dẫn đi kèm - Kích cỡ 0.018'' - Lõi bằng hợp kim Nitinol siêu đàn hồi - Lớp ngoài Polyurethane; - Lớp phủ ái nước hydrophilic - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm - Kiểu dầu: 70° ; Double angled; 9: cái; 22: 50 |  | 50
| PP2300000584 | Bộ Kit gồm vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên, TACE (tiết niệu, sinh dục, gan, lách, thận) kèm vi dây dẫn | 6: Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc: - Lưu lượng dòng chảy lớn - Bọc Tungsten chống vặn xoắn; chất liệu PTFE, đầu tip Marker Platinum, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Phủ lớp ái nước dài: từ 60cm - 110cm. - Đường kính ngoài đầu gần: 2.7F - 2.9F - Đường kính ngoài đầu xa: 1.7F - 2.7F - Tương thích vi dây dẫn: từ 0.016" - 0.025" - Chiều dài: từ 70cm - 150cm. - Chịu được áp lực lên đến 1.000 PSI. - Kèm theo vi dây dẫn; 9: Bộ/Cái; 22: 50 |  | 50
| PP2300000585 | Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX, 0.014" - Jade -Pt | 6: Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ; 9: Cái; 22: 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000586 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F- Asahi Corsair Armet - Pt | 6: - Thiết kế ống Shinka cho phép xoay cả hai chiều thông qua tổn thương khó, đầu tip kim loại bền vững tiết diện thâm nhập 0.020 inch (0.5 mm), đoạn ống 100 mm từ đầu tip có độ hỗ trợ cao. - Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5F/2.3F - Dây dẫn tương thích 0.014 inch - Lớp phủ ái nước 23, 30, 70, 115cm - Chiều dài khả dụng: 60, 90, 135, 150 cm; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000587 | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf - Asahi -Pt | 6: - Dây dẫn có tip load từ 1.0 - 40gf, đầu tip nhọn hoặc tù - Đường kính dây 0.014inch, 0.018inch - Dây dẫn đơn lỏi one-piece core/đa lõi theo công nghệ ACT ONE tăng khả năng truyền moment xoắn và độ bền đầu tip cao - Chiều dài 180cm, 190cm, 200cm, 235cm, 300cm - Lớp phủ ái nước/ ái nước trên nền polymer - Hình dạng đầu tip: straight/pre-shape; 9: Cái; 22: 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000588 | Ống thông chẩn đoán mạch máu công nghệ THRULUMEN™, lớp phủ MDX/SLX™. Kích cỡ 4-5F, dài 40-125cm. Áp suất tối đa 1200psi - Tempo - Pt | 6: - Kích cỡ: 4F, 5F - Đường kính trong đầu tip: 0.038 - 0.042 inch - Đường kính trong của ống: 0.042 inch/1.07mm - 0.048 inch/1.20mm - Áp suất tối đa 1200 PSI - Cấu trúc nylon 3 đoạn tăng cường khả năng chống xoắn, giảm hiện tượng bị giựt. - Thân ống công nghệ THRULUMEN™ được bện từ các sợi thép không gỉ với chất liệu chống đông máu - Lớp phủ MDX/SLX™ giúp di chuyển trong lòng mạch trơn mượt - Đầu tip neon 3 lớp có tungsten, mềm & cản quang giúp hạn chế chấn thương, tăng độ hiển thị - Tốc độ dòng chảy: Size 4F với chiều dài lần lượt 65, 90, 100, 110cm: 23, 20, 19, 18ml/s Size 5F với chiều dài lần lượt 65, 90, 100, 110cm: 31, 27, 25, 24ml/s - Dây dẫn tương thích 0.035inch, 0.038 inch - Chiều dài ống: 40, 65, 80, 90, 100, 110, 125cm - Các shape: Straight, Pigtail, Universal Flush, MP, Mani, Berenstein, Vertebral, Newton, Sidewinder, Headhunter, Cobra, Renal, Uni Select, Shepherd Hook, J-Curve, Bentson; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000589 | Sheath mở đường 4-11F, van cầm máu 6 cạnh xoắn cắt, dài 4.5 - 90cm - Brite Tip Sheath Introducers -Pt | 6: - Công nghệ SLIX-VALVE (van cầm máu thiết kế 6 cạnh xoắn cắt) hỗ trợ di chuyển ống thông tự do mà không bị trào ngược máu hoặc hút khí. - Ống cannula 2 lớp đàn hồi, tăng cường chống xoắn giúp linh hoạt, dễ dàng tiếp cận mạch quanh co. - Lớp phủ silicone (cannula và dilator) - Đoạn xa đầu tip được phủ lớp Tungsten giúp định vị cản quang tốt hơn. - Chiều dài sheath: 4.5 - 90cm - Kích thước: 4-11 F - Đường kính tip của dilator: 25mm, 35mm, 45mm.; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000590 | Bóng nong ngoại vi 0.035 OTW chất liệu Nylon (Grilamid). Đường kính 3-12mm, dài 20-300mm. RBP lên đến 24atm - Saber .035 PTA Dilatation Catheter - Pt | 6: - Thiết kế OTW. Chất liệu bóng: Nylon (Grilamid) - Đầu tip thuôn nhỏ tăng cường khả năng lần qua tổn thương - Đường kính bóng: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm. - Chiều dài bóng: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm. - Áp lực thường: 8-10 atm. - Áp lực gây vỡ bóng: 12-24 atm - Marker cản quang đoạn gần và xa (có marker kép ở đầu xa đối với bóng có chiều dài ≥100 mm) - Lớp phủ ái nước kép dài 35cm tăng khả năng lần theo dây dẫn - Chiều dài khả dụng của ống thông: 40, 80, 135 cm. - Sheath tương thích: 5-7F - Dây dẫn tương thích: 0.035"; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000591 | Ống thông chẩn đoán mạch máu công nghệ TRUELUMEN™ và Thermocool. Cấu trúc nylon 3 đoạn, thân ống bện từ thép không gỉ. Kích cỡ 4-6F, dài 65-125cm. Áp suất tối đa 1200psi -INFINIT - Pt | 6: - Kích cỡ: 4F, 5F, 6F - Đường kính trong của ống: 0.042”/1.07mm (4F), 0.047”/1.19mm (5F), 0.057”/1.45mm (6F) - Áp suất tối đa 1200 PSI - Cấu trúc nylon 3 đoạn tăng cường khả năng chống xoắn, giảm hiện tượng bị giựt. - Thân ống được bện từ các sợi thép không gỉ và bọc chất liệu chống đông máu. - Công nghệ TRUELUMEN đảm bảo đường kính trong duy trì từ đoạn tay cầm đến đầu tip - Công nghệ Thermocool duy trì nhiệt độ ổn định, giữ nguyên hình dạng - Đầu tip cản quang mềm hạn chế chấn thương, tăng độ hiển thị - Tốc độ dòng chảy: 4F: 16.7 ml/s (Loại chọn lọc), 16.6 ml/s (Loại đuôi heo) 5F: 21.3 ml/s (Loại chọn lọc), 19.8 ml/s (Loại đuôi heo) 6F: 35.0 ml/s (Loại chọn lọc), 32.6 ml/s (Loại đuôi heo) - Dây dẫn tương thích 0.035 inch, 0.038 inch - Chiều dài ống: 65, 80, 100, 125cm - Các dạng đầu cong: JL, JR, AL, AR, DRC, SRC, MPA 2, MPB 2, SON, BARBEAU, RBL, RBL-TG, RBL-JK, PIG, LCB, RCB, IM; 9: Cái; 22: 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000592 | Khung giá đỡ động mạch chủ ngực miếng chính dòng Valiant Captivia - Med | 6: - Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân stent graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đầu gần có 8 đỉnh stent trần không lớp phủ, dài 12mm giúp stent bám chắc vào thành mạch. - Đường kính của stent: 22mm- 46mm - Chiều dài của stent: 107mm- 212mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000593 | Khung giá đỡ cho động mạch chủ ngực miếng phụ Valiant Captivia - Med | 6: Stent graft phụ cho động mạch chủ ngực: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân stent graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đường kính của stent: 22mm- 46mm. - Chiều dài của stent: 105mm- 205mm - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000594 | Khung giá đỡ động mạch chủ bụng miếng chính dòng Endurant II - Med | 6: Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài:14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic. - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Đầu gần có stent chữ M: giúp chống gập gãy, áp sát thành mạch và hạn chế sự gấp nếp. - Có 4 marker ở đầu gần, với 1 marker hình chữ "e" giúp xác định hướng trước - sau của stent. - Đường kính đầu gần stent graft thân chính: 23mm- 36mm, chiều dài thân stent graft chính: 103mm (đối với thân chính 2 chân) hoặc 102mm (đối với thân chính ống thẳng, sử dụng trong kỹ thuật AUI). - Đường kính thân stent graft nối dài: 10mm- 36mm; chiều dài thân stent graft nối dài: 49mm- 199mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000595 | Khung giá đỡ động mạch chủ bụng miếng phụ dòng Endurant II - Med | 6: Stent graft phụ cho động mạch chủ bụng: - Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài: 14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu stent: Nitinol; graft: Polyester mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - stent có đường kính: 10mm- 36mm. - Chiều dài stent: 49mm- 199mm. - Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu
| PP2300000596 | Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ HeliFx - Med | 6: Bộ dụng cụ vít cố định stent graft: - Được thiết kế riêng cho can thiệp động mạch chủ ngực và bụng. Sử dụng trong những tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ xử lý stent graft trôi tuột sau đặt, trường hợp rò nội mạc tuýp I. - Chất liệu vít: hợp kim Nitinol - Marker hình chữ C ở đầu xa giúp định vị bên, trước và sau. - Các bộ phận đi kèm: + Ống thông điều chỉnh hướng giúp định hình chính xác vị trí muốn đặt chân ghim. + Cây điều khiển cầm tay dễ dàng sử dụng giúp đặt chân ghim chính xác vị trí mong muốn. - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực: + Ống thông điều chỉ hướng: dài 90cm, đường kính ngoài 18Fr. + Cây điều khiển cầm tay: dài 114cm, đường kính ngoài 12Fr. - Loại dùng trong can thiệp đồng mạch chủ bụng: + Ống thông điều chỉnh hướng dài 62cm, đường kính ngoài 16Fr + Cây điều khiển cầm tay dài 86cm, đường kính ngoài 12Fr. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE và FDA-PMA.; 9: Cái; 22: 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ktra lại tên mời thầu